Priloga št. 5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z JN št. 430-225/2026

Ponudnik mora ponuditi vse zahteve iz specifikacije, ki so navedene v nadaljevanju.

SKLOP 1: PRENOSNI RAMAN SPEKTROMETER – 1x komplet

En(1) komplet sestavlja naslednje blago:

- Prenosni raman spektrometer

- Nastavek za snemanje vzorcev v vialah

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

- Prenosni raman spektrometer:

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Prenosna izvedba.

- Enostavno odčitavanje rezultatov.

- Omogoča varno snemanje termično nestabilnih, temnih in močno fluorescentnih vzorcev (npr. dizel). Ne sme vžgati črnega smodnika, železovega oksida. Omogoča varno snemanje in zanesljivo identifikacijo naslednji vzorcev: aceton peroksid, nitroceluloza, TNT, nitroglicerin, Semtex 10, RDX,  PETN, HMX, živosrebrov(II) fulminat, kalijev klorat, rdeči fosfor.

- Omogoča snemanje na razdaljo brez uporabe optičnih sond in s tem varne meritve nevarnih vzorcev (npr. brez rokovanja z vzorcem, premikanja vzorca, odpiranja embalaže).

- Snemanje na razdalji od vzorca vsaj med 30-200 cm.

- Spektrometer mora imeti tehnično rešitev kompenzacije močne intrinzične fluorescence. Kompenzacija fluorescence mora temeljiti na strojni opremi. Odstranjevanje fluorescence s programsko opremo ni sprejemljivo.

- Laserski vir razreda 3R ali bolje. Ne zahteva uporabe zaščitnih očal za delo z laserjem. Omogoča uporabo naprave na javnih mestih v prisotnosti drugih oseb brez uporabe zaščitnih očal.

- Vsaj 2 pulzna laserja različnih valovnih dolžin (Difference raman Spectroscopy).

- Razlika med valovnima dolžinama manj kot 5 nm.

- Samodejno prilagajanje časa trajanja pulza od 20-150 ms.

- Optika hitro pomika fokus snopa laserja po majhni površini vzorca. V primeru okvare pomikanja fokusa snopa po površini varnostni mehanizem hitro izklopi delovanje laserja.

- Največja moč laserja: zaradi varnosti operaterja mora biti čim manjša (npr. povprečna moč manj kot 60 mW).

- Optika omogoča ročno ali avtomatsko fokusiranje laserskega žarka na vzorec. Korak nastavitve fokusa je 1 mm ali manj.

- Dva vidna pomožna rdeča pulzna laserja operaterju pomagata pri optimalnem fokusiranju vzorca.

- Zaradi lažje in varnejše uporabe, je med snemanjem vzorca v programu možnost nastavitve zvočnega opozorilnega signala, periodičnega piska tekom snemanja vzorca. Signalizacija konca snemanja z daljšim piskom.

- Možna uporaba z različnimi zaščitnimi rokavicami.

- Spektrometer se lahko namesti na stojalo. Omogoča kontinuirano snemanje vzorcev brez prisotnosti operaterja.

- Vgrajena kamera, ki omogoča zajemanje vidne slike vzorca in je v uporabi tudi po integraciji spektrometra na robote.

- Masa instrumenta manj kot 2 kg.

- Vgrajena knjižnica spektrov nevarnih snovi.

- Programska oprema omogoča samodejno analizo mešanic.

- Programska oprema omogoča samodejno nastavljanje optimalnega časa snemanja. Operaterja opozori na slabo kakovost posnetega spektra. Omogoča, da operater po korakih nadaljuje neprekinjeno snemanje vzorca in izboljša kakovost posnetega spektra.

- Priložena programska oprema za priklop spektrometra na osebni računalnik. Poročila ali datoteke spektrov se lahko prenese na USB spominski disk ali na računalnik.

- Možnost dodatne programske opreme za integracijo spektrometra z roboti.

- Možnost komunikacije preko brezžične ali USB povezave.

- Pogoji uporabe: temperatura od -200 C – 400 C.

- Priložene rezervne baterije.

- Priložen kovček.

- Garancijska doba 12 mesecev.

Količina: 1 kos

- Nastavek za snemanje vzorcev v vialah

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Priložen nastavek za snemanje vzorcev v vialah ali plastičnih vrečkah. Nastavek mora omogočati     fokusiranje laserja na vzorec in spreminjanje fokusa laserja na površino vzorca v embalaži.

- Nastavek mora biti kompatibilen s prenosnim raman spektormetrom.

Količina: 1 kos

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

Izvajalec izvede predstavitev prenosnega raman spektrometra in dodatkov ter naročnikove uporabnike uvede v delo, vse skupaj v dolžini 2 ur.

Naročnikovim zahtevam ustreza:

- Pendar X10Handheld raman Standoff Chemical Detector ali enakovredno

- Field Lab Accessory ali enakovredno

SKLOP 2: PRENOSNI MASNI SPEKTROMETER Z DODATNO OPREMO – 1x komplet

En(1) komplet sestavlja naslednje blago:

- Prenosni masni spektrometer

- Dodatka za jemanje vzorcev iz zraka, hlapov in detekcijo sledi različnih snovi

- Komplet kemijskih vzorcev za trening

- Listki za vzorčenje

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

  - Prenosni masni spektrometer:

Ročni masni spektrometer konfiguriran za detekcijo nevarnih snovi v sledovih v obliki trdnih, tekočih, plinastih in aerosolnih vzorcev (kemično orožje, zelo strupene industrijske spojine, eksplozivi, narkotiki in njihovi prekurzorji).

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Prenosna izvedba.

- Dimenzije in teža morajo biti čim manjše: omogočati mora enostavno prenosljivost v eni roki in nemoteno spremljanje med premikanjem operaterja. Masni spektrometer (vključno z baterijo in nastavki) mora tehtati manj kot 4,5 kg. Dimenzije morajo biti manjše od 35cm x 25cm x 30cm.

- Omogoča enostavno odčitavanje rezultatov.

- Omogoča detekcijo in identifikacijo strupenih snovi, bojnih plinov, narkotikov, eksplozivov v sledovih.

- Omogoča detekcijo in identifikacijo snovi v trdni, tekoči, plinasti ali aerosolni obliki.

- Masni spektrometer delujoč na HPMS (visokotlačna masna spektrometrija).

- Izvedba meritve v manj kot 2 minutah od zagona naprave.

- Odzivnost in izvedba meritve po zagonu v manj kot 45 sekundah.

- Masni analizator: ionska past.

- Območje mase: 50 – 500 Da.

- Ionski izvor: APCI.

- Možnost kontinuirane analize plina ali hlapov.

- Možnost analize plina ali hlapov prek vzorčenja npr. s kapalkami.

- Možnost analize vzorcev s pomočjo termične desorbcije.

- Zvočni in vidni signali ob izvedbi meritve.

- Detekcija in identifikacija v območju nanogramov oziroma ppb (parts per billion).

- Priloženi lističi za vzorčenje brisov.

- Priložen rezervni ionski izvor.

- Enostavna menjava in čiščenje ionskega izvora in nastavkov za vzorčenje brez posega serviserja.

- Menjava baterij ob prižgani napravi.

- Čas delovanja ob polni, novi bateriji je vsaj 3 ure.

- Izvoz podatkov preko brezžične povezave, Bluetooth ali USB.

- Dekontaminacija: zaščita naprave pred vdorom IP54.

- Robustnost: MIL-STD-810G.

- Priložene rezervne baterije.

- Priložen kovček.

- Garancijska doba 12 mesecev.

Količina: 1 kos

b)  Dodatki za jemanje vzorcev iz zraka, hlapov in detekcijo sledi različnih snovi

Omogoča zajem vzorcev in detekcijo kemičnih snovi in bojnih strupov v zraku in v hlapih.

Količina: 1+1+1 kos (po 1 nastavek oz. detektor snovi za vsako od 3 različnih agregatnih stanj: trdo, tekoče, plinasto)

c) Komplet kemijskih vzorcev za trening

Omogoča trening za detekcijo sledi kemičnih snovi v hlapih.

Komplet sestavljajo trije vzorci za detekcijo sledi v hlapih, vzorec za detekcijo sledi v trdnih snoveh ter dodatek za kontrolo pravilnosti delovanja detektorja.

Količina: 1 kos

- Listki za vzorčenje

Omogočajo vzorčenje sledi snovi za analizo v detektorju.

Količina: 500 kos

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

Izvajalec izvede predstavitev detektorja in dodatkov ter naročnikove uporabnike uvede v delo, vse skupaj v dolžini 2 ur.

Naročnikovim zahtevam ustreza:

- MX908 Handheld mass spec chemical detection system ali enakovredno

- MX908 Aero + Trace Module ali enakovredno

- MX908 Training Kit, Chemical Samples ali enakovredno

- MX908 Trace Sampling Swabs ali enakovredno

SKLOP 3: SAMOHODNI ROBOTSKI NOSILEC ZA DETEKTORJE IN IDENTIFIKATORJE NEVARNIH SNOVI – 1x komplet

En(1) komplet sestavlja naslednje blago:

- Manjši samohodni robotski nosilec za detektorje in identifikatorje nevarnih snovi - robotski pes

- Roka za namestitev na robotskega psa

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

- Tehnična podpora (morebitna posodobitev programske opreme)

- Manjši samohodni robotski nosilec za detektorje in identifikatorje nevarnih snovi - robotski pes

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Manjša izvedba, željenih dimenzij: v zloženem položaju max 85x 53x 25 cm, v delovni obliki max 75X45X50cm (zaradi omejenega prostora v vozilu).

- Opremljen s sprednjimi in zadnjimi nogami – brez nameščenih koles na nogah.

- Prilagojen za prenos opreme za protibombno zaščito.

- Opremljen s komandno enoto.

- Omogočena dvosmerna komunikacija.

- Omogočena žična ali brezžična komunikacija ali komunikacija preko optičnih vodnikov med robotom in komandno enoto.

- Omogočena žična ali brezžična avdio-video komunikacija ali avdio-video komunikacija preko optičnih vodnikov z vozilom.

- Omogočena uporaba pri nagibu terena najmanj 40°.

- Omogočena uporaba pri bočnem nagibu najmanj 25°.

- Temperaturno območje delovanja najmanj od -25 °C do +50 °C.

- Omogočen lastni vir napajanja.

- Hitrost gibanja: 0-5 m/s.

- Čas neprekinjenega delovanja najmanj 2,5 ure.

- Vgrajen sistem lokacije GPS + Lidar.

- Vgrajen sistem umetne inteligence za izogibanje oviram in prilagajanje terenu.

- IP kamera.

- Možnost pritrditve različnih nosilcev na telo robota.

- Možnost nošenja vsaj 4 kg tovora.

- Priložen avtomatski polnilec akumulatorjev za omrežno napetost 230 V.

- Teža z baterijo ne sme presegati 16 kg.

- Kompatibilni adapter.

- Garancijska doba 12 mesecev.

Količina: 1 kos

- Robotska roka za robotskega psa

Zahtevane tehnične specifikacije:

- Dosega najmanj 50 cm dolžine.

- Odpiranje prijemala najmanj 4 cm.

- Možnost premikanja tovora najmanj 0,5 kg.

- Možnost rotacije vsaj 180°.

- Na roki mora biti nameščena dodatna kamera.

- Kompatibilnost z robotskim psom.

- Garancijska doba 12 mesecev.

Količina: 1 kos

- Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

Izvajalec izvede predstavitev samohodnega robotskega nosilca ter naročnikove uporabnike uvede v delo, vse skupaj v dolžini 2 ur.

- Tehnična podpora in vzdrževanje najmanj eno (1) leto

Izvajalec zagotavlja tehnično podporo (morebitno posodobitev programske opreme) za obdobje 1 leta.

Naročnikovim zahtevam ustreza:

- e-doggy robot ali enakovredno

- manipulator arm ali enakovredno