## Naziv ponudnika: ______________________________________

## Priloga 2: Izpolnjevanje tehničnih zahtev

- Tehnične zahteve

  - Hiperbarična komora

    - Nova hiperbarična komora (v nadaljevanju: HB komora) z dvema prekatoma: glavna komora (v nadaljevanju: GK) in izravnalna komora (v nadaljevanju: IK).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanje mere HB komore: premer oz. širina: vsaj 2,3 metra, dolžina (GK+IK): največ do 7,5 metra. Višina (stojna) na sredini komore vsaj 2,0 metra.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudnik lahko ponudi katerokoli obliko HB komor (valjaste/cilindrične oblike,  pravokotne/kvadratne oblike, omega/eliptične oblike, kombinirane, itd.)

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponujena HB komora s komplet opremo (npr. zalogovniki kisika, rezervoarji za vodo, zalogovniki zraka, itd.) mora ustrezati idejni zasnovi arhitekturne/prostorske ureditve novega HB centra (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora zagotavljati izvajanje medicinskih terapij do vsaj 5 ATA.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora biti izdelana iz ogljikovega jekla ter z notranje in zunanje strani premazana z dvokomponentnimi epoksi-poliakrilnimi barvami s protikorozijsko pred-obdelavo. Posebej je treba poudariti, da morajo biti premazi, uporabljeni v notranjosti komore, negorljivi, trajni in ne smejo oddajati strupenih hlapov ali gorljivih zmesi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - GK mora imeti notranjo prostornino, ki omogoča enostavno izvajanje zdravljenja pacientov na postelji (na primer s preklopom ene vrste sedežev). Poleg tega mora omogočati preklop posameznih sedežev za namestitev in hiperbarično zdravljenje pacientov na invalidskih vozičkih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora biti opremljena z najmanj 8 protitlačnimi varnostnimi okni iz PMMA, po najmanj 3 na vsaki strani GK in vsaj 1 oknom na vsaki strani IK. Vsako okno mora imeti premer najmanj 20 cm.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem dovajanja kisika je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar. Izdihani zrak se odvaja iz komore po zaprtem sistemu.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Dovod in odvod zraka ter ventili za vpihovanje in izpust zraka v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji sistem za distribucijo kisika (in mešanic) v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vrata za dostop do GK in IK morajo biti pravokotne oblike in takšnih dimenzij (širina vsaj 95 cm), da omogočajo lahek dostop pacientom, zdravstvenemu osebju, ter opremi, potrebni za terapije, kot tudi prehod invalidskih vozičkov, nosil in reanimacijskih postelj. Vhod in izhod iz GK mora biti v ravnini s tlemi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Tla hiperbarične komore morajo biti izdelana iz neželeznega, negorljivega, antistatičnega in nedrsečega materiala ter morajo imeti predvideno odprtino za odtok vode v primeru vklopa protipožarnega sistema.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB Komora mora biti opremljena s klimatsko napravo za ogrevanje in hlajenje zraka v komori.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Interni interkom, kamere, LED razsvetljava, TV-monitoring in snemalni sistem, avdio-video sistem v GK in IK (več v točki 1.2. Glavna komandna in nadzorna konzola).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - LCD zaslon v notranjosti obeh komor (IK in GK), ki omogoča  spremljanje terapij in stanja v obeh HB komorah (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Dušilec hrupa za zmanjševanje hrupa med tlačenjem v GK in IK, v skladu s sprejemljivimi mejami za bolnišnične HB komore.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sedeži, namenjeni pacientom in zdravstvenemu osebju morajo biti oblazinjeni, ergonomski in ustreznih dimenzij ter z dvižnimi naslonjali za roke in noge. V kolikor ponudnik ne ponudi dvižnih naslonjal za noge mora ponuditi alternativna naslonjala za noge. Sedeži in pohištvo, nameščeni v notranjosti komor, morajo biti izdelani iz negorljivega, antistatičnega materiala in brez ostrih robov.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Razmak med vrstama sedežev v notranjosti GK mora znašati vsaj 40 cm (merjeno v primeru, ko so spuščeni sedeži na obeh straneh HB komore).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V primeru izpada električne energije morajo biti v notranjosti vsakega prekata HB komore nameščeni ventili za izpust in odvod zraka, manometri za spremljanje tlaka v neprepustnem ohišju v GK in IK in analogna ura, ki je primerna za delovanje v HB sistemih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V komori morajo biti prehodi skozi ohišje za namestitev vsaj dveh (2) medicinskih naprav in za električno napajanje teh naprav iz zunanjosti HB komore. Poleg tega morajo biti prisotni še najmanj štirje (4) prehodi skozi ohišje, predvideni za prihodnje namestitve.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Notranja razsvetljava mora biti izvedena z LED-svetilkami in mora zagotavljati  osvetlitev vsaj 300 lux na ravni sedeža. Predvideni morajo biti tudi načini za zmanjšanje osvetlitve (zatemnitev) v obeh prekatih na do 10 lux. Poleg tega mora biti zagotovljena tudi zasilna razsvetljava, neodvisna od električnega omrežja, z osvetlitvijo vsaj 100 lux, da je mogoče nadaljevati ali zaključiti terapijo v primeru okvare električnega omrežja.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem za prenos zdravil in predmetov v GK in IK z zunanjim manometrom, notranjim in zunanjim ročnim ventilom ter enosmernim samodejnim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V notranjosti HB komore mora biti instaliran snemalni sistem z zaprtim krogom za video snemanje terapij. Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo vsaj 240 ur  snemanja v visoki ločljivosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vse dovodne linije (zrak, kisik in mešanice) so izvedene z bakrenimi cevmi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB sistem mora biti opremljen z ustreznim UPS (Uninterruptible Power Supplies) sistemom, ki omogoča nemoteno upravljanje s HB sistemom v primeru izpada električne energije še vsaj 30 minut.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji varnostni ventili v GK in IK morajo biti skladni z direktivo PED 2014/68/EU in imeti ustrezno CE označbo.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji in notranji hitri izpustni ventili zraka v GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji ventili za izpust kondenzata in pralne vode v GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ročni upravljalniki, nameščeni na zunanjosti vseh motoriziranih in servo-podprtih ventilov (če so prisotni), ki omogočajo neposredno posredovanje operaterja v primeru nepravilnega delovanja samodejnega sistema oz. izpada električne energije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Možnost dostopa na daljavo (»remote acces«) s strani serviserja oz. vzdrževalca.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Možnost enostavne menjave filtrov kompresorja s strani operaterja HB komore.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ob primopredaji mora izbrani ponudnik priložiti tudi tehnično specifikacijo za HB komoro in pripadajočo opremo v slovenskem jeziku iz katere mora biti razvidno, da HB komora in pripadajoča oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti tudi predstavitveni katalog ponujene opreme, ki mora biti opremljen s slikami in tehničnim opisom in bo omogočila naročniku pregled ali ponujena oprema zadostuje tem strokovnim zahtevam.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Iz predstavitvenega kataloga prejšnje točke mora biti jasno razvidno kje in kako ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve. Ponudnik v »Priloga 2: Izpolnjevanje strokovnih zahtev« v tabelo vpiše podatke o tem, na kateri strani predstavitvenega kataloga lahko naročnik preveri posamezne podatke o izpolnjevanju posameznih strokovnih zahtev. Na primer: točka »1.1.5. Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.«. V tabelo se vpiše: Zahtevani podatek je naveden/se nahaja na __ strani (ali na straneh ___ in ____) predstavitvenega kataloga.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudnik mora ob podpisu pogodbe obvezno priložiti tudi tehnično risbo ponujene HB komore s pripadajočo opremo, ki mora biti umeščena v bodoče prostore HB centra (v .pdf in .dwg formatu) in bo omogočila naročniku vpogled ali ponujena oprema ustreza prostorskim kapacitetam bodočega HB centra. Ponudnik podatke o prostorskih kapacitetah in razporedu prostorov bodočega HB centra pridobi v: Priloga 1_HB center_DGD (Paviljon C)_oktober 2025, ki je v .pdf in .dwg formatu priložena strokovnih zahtevam.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

  - Glavna komandna in nadzorna konzola

    - Glavna komandna plošča mora omogočati upravljanje terapije, nadzor stanja HB komor (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.), upravljanje razsvetljave in prezračevanja ter izvajanje načrtovanih posegov vzdrževanja sistema.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Postopki tlačenja obeh prostorov znotraj HB komore, izpust zraka v primeru okvare in izpust zraka ob koncu terapije morajo biti izvedljivi preko upravljalnih ročic ali drugih sistemov upravljanja, ki omogočajo zelo natančno uravnavanje pretoka zraka. Stanje ventilov in ventilacijskih odprtin obeh komor mora biti prikazano na kontrolni plošči (z zaslonom na dotik).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora zajemati vse ukaze in kontrole HB sistema z namenom zagotavljanja delovanja tudi v izrednih razmerah z ročnim vodenjem, ki so ločeni od sistema za samodejno upravljanje.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora omogočati tudi izbiro načina delovanja HB komore (samodejno, polavtomatsko in ročno), aktiviranje ali prekinitev zaporedja in regulacije (polavtomatski način) posameznih funkcij ter izbiro in regulacijo pritiska, temperature in vlažnosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Avtomatizacija mora temeljiti na sistemih PLC priznanih proizvajalcev (kot na primer  Schneider M340) z možnostjo nadgradnje sistema (»software update«). Niso dovoljeni sistemi, ki temeljijo izključno na osebnih računalnikih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vmesnik mora omogočati komunikacijo s perifernimi sistemi, da se zagotovi pravilno delovanje obeh prekatov HB komore. V primeru okvare mora zaslon prikazati stanje sistema, vključno z informacijami o vseh merilnikih in senzorjih (temperatura, tlak, vlažnost) ter stanjih ventilov in opreme. Poleg tega mora sistem omogočati tudi vizualizacijo in snemanje podatkov o alarmih v kronološkem zaporedju.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna plošča mora vključevati naslednje elemente:

- Sistem za nadzor in shranjevanje časovnice terapij z alarmi ob določenih časovnih intervalih in v primeru zapletov.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Barvni monitorji za prikaz slik, posnetih z notranjimi kamerami v obeh komorah. Ta sistem mora imeti zaprti krog kamer in barvne monitorje visoke ločljivosti za opazovanje notranjosti komore. Sistem mora omogočati funkcije QUOD (deljeni prikaz), digitalni zoom ter druge varnostne funkcije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Ročno upravljanje protipožarnega sistema za oba prekata HB komore in s sistemom za avtomatsko aktivacijo protipožarnega sistema ob zaznavi dima.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Nadzor analognih in digitalnih senzorjev.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Zaslon na dotik (touch screen oz. HMI – human machine interface).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo 240 ur snemanja v visoki ločljivosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Interkom  za komunikacijo med upravljalcem komandne plošče s prostori komore z mikrofoni in slušalkami na komandni plošči in v obeh komorah, ki deluje tudi v primeru izpada električne energije (zaradi možnosti komunikacije z notranjostjo obeh komor v primeru izpada elektrike). Interkom mora omogočati dvosmerno komunikacijo preko internih zvočnikov (brez uporabe slušalk osebam v notranjosti komore), pri čemer je zagotovljena slišnost govora vsem osebam v notranjosti komore. Istočasno mora omogočati tudi zasebno komunikacijo med zunanjim operaterjem in notranjim spremljevalcem v komori (brez da slišijo pacienti).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Avdio-video sistem: radio (FM in DAB+), CD in DVD predvajalnikom, USB-A ali USB-C vhodom, HDMI vhodom in barvnimi TV zasloni v HD ločljivosti (vsaj 4k), z zunanjim zvočnikom in možnostjo ločenega upravljanja glasnosti (notranjim in zunanjim) v obeh komorah.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

  - Računalniški sistem vodenja

Računalniški sistem vodenja mora biti zasnovan, izveden in validiran v skladu z veljavnimi standardi za hiperbarične sisteme. Sistem mora zagotavljati varno, zanesljivo in sledljivo delovanje ter vključevati najmanj naslednje funkcionalnosti:

    - sistem mora omogočati zajem, prikaz in arhiviranje vseh alarmnih dogodkov ter nastavitev alarmnih parametrov za ključne vrednosti (temperatura, relativna vlažnost, tlak, koncentracija kisika). Alarmi morajo biti razvrščeni glede na stopnjo kritičnosti ter podprti z vizualno in zvočno signalizacijo.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem mora zagotavljati samodejna opozorila za vzdrževalne in servisne posege na podlagi obratovalnih ur ali drugih nadzornih parametrov. Omogočeno mora biti beleženje vseh dogodkov, posegov in sprememb (sledljivost delovanja sistema).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem mora biti povezan s senzorji v komorah in pripadajočih tehničnih sistemih ter omogočati nadzor in upravljanje posameznih naprav. Zagotovljen mora biti grafični (sinoptični) prikaz stanja sistema, vključno s stanjem komore, tehničnih naprav (npr. kompresorji, sušilniki, filtrirni sistemi, klimatske naprave) in varnostnih sistemov.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem mora omogočati zajem, prikaz in shranjevanje ključnih podatkov, vključno z:

  - tlakom v komori in pripadajočih sistemih,

  - temperaturo in relativno vlažnostjo v komori,

  - stanjem gasilnih sistemov (tlak in medij),

  - količino oziroma nivojem vode za protipožarno zaščito,

  - tlakom medicinskih plinov (kisik, zrak in morebitne mešanice),

  - parametri posameznih terapij (čas, tlak, uporabljeni dihalni plini),

  - podatki iz digitalnih in analognih senzorjev (notranjost in okolica komore) ter nadzorom alarmnih mej.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.4. Klimatski sistem

    - V notranjosti HB komore (v obeh prekatih), mora biti nameščen sistem za klimatizacijo (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Nadzor klimatskega sistema preko glavne komandne plošče, ki ga je mogoče prilagajati terapevtskim potrebam, ločeno za GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.5. Oksimetrični sistem

    - V notranjosti komor mora biti nameščen sistem za analizo kisika (O₂) v okolju s tremi (3) oksimetri (2 oksimetra za GK in 1 oksimeter za IK) s celico iz cirkonijevega oksida.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Analizator CO₂ v obeh komorah.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Samodejni vklop alarmov in sistemov za izpiranje komore ob povišanih vrednostih CO2 in O2.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Samodejni in ročni sistem za dovod zraka v kisikovo linijo v primeru požara in/ali izrednih razmer.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.6. Protipožarni sistem

    - Hiperbarična komora mora biti opremljena s protipožarnim sistemom z vodo pod pritiskom, ki jo poganja stisnjen plin (npr. dušik).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vodni škropilni sistem iz tlačnega rezervoarja/posode, ki omogoča škropljenje vode v primeru aktivacije protipožarnega ukaza na komandni plošči ali ročnega ukaza znotraj obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Gasilni aparat za lokalne intervencije znotraj obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Avtomatski in ročni preklop s kisika na medicinski zrak v zunanjosti in notranjosti obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Elektronski nadzor tlaka v rezervoarjih za vodo in elektronski indikatorji minimalne in maksimalne ravni vode v rezervoarjih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vsak rezervoar mora imeti tudi svoj manometer in oklepni pregled nivoja vode. Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo na glavni komandni konzoli.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

  - Nizkotlačni sistem za dihalni zrak in sistem dovoda kisika

    - Nizko tlačni sistem dovoda zraka v oba prekata HB komore s tremi (3) nizkotlačnimi rezervoarji za zrak (do 5m^3), ki bodo stali v predvidenem prostoru (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo) in bodo zagotavljali nemoteno delo HB sistema za vsaj 3 zaporedne terapije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vsaj 2 elektro-kompresorja (glavni in pomožni) primerne moči za nizkotlačni sistem. Zmogljivost sistema mora izpolnjevati NATO standarde (kompresija min. 0,6 bar/minuto).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Filtrirni sistem za zrak.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Separator vode in olja, avtomatski ventili za kondenzat.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem dovajanja kisika znotraj obeh komor je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |