TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: Dobava materiala za anestezijo

- Sklop 1: Set za spinalno anestezijo brez spinalne igle

- Sklop 2: Spinalne igle

- Sklop 3: Igle za periferne blokade, kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/1, vidne pod UZ 360°

- Sklop 4: Igle za periferne blokade, vidne pod UZ 360°

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Sklop 1: Set za spinalno anestezijo brez spinalne igle

1x posodica 60ml

1x obliž z blazinico 7,2x5cm

2x gobica na palčki, za čiščenje, dolga 20cm

3x tamponi, gaza 40x40cm, z rtg nitko

1x tampon, gaza 20x20cm, z rtg nitko

1x brizga 2ml, LS

1x brizga 5ml, LL

1x filter igla 18G, 1,2x40mm

1x igla 23G, 0,6x25mm

1x kompresa epiduralna 75x80cm, z lepilno odprtino 10x10

Sklop 2: Spinalne igle

Spinalna igla s Pencil point konico in prozornim držalom z vodilno iglo; držalo mora biti prozorno in kvadratne oblike, da zagotavlja lažjo orientacijo pri rokovanju. Vodilo mora omogočati gladko vstavljanje. Igle morajo biti barvno kodirane.

Ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin in velikosti:
Igla spinalna 27G x 90mm

Igla spinalna 27G x 103mm
Igla spinalna 27G x 115mm
Igla spinalna 26G x 90mm

Igla spinalna 26G x 103mm
Igla spinalna 26G x 115mm

Igla spinalna 25G x 90mm

Naročnik dovoli manjša odstopanja v dolžini (+/- 5%).

Sklop 3: Igle za periferne blokade, kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/12, vidne pod ultrazvokom 360°

Če igle niso kompatibilne z nevrostimulatorjem Braun Stimuplex HNS 11/12, mora ponudnik  zagotoviti na brezplačno uporabo drug model nevrostimulatorja s kompatibilnimi iglami (4 kom).

1. Igla z atravmatsko konico 30°, ehogena (vidna pod UZ 360°); velikost 20-22G; ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin: 50 mm, 80 mm, 100 mm.

Sklop 4: Igle za periferne blokade, vidne pod UZ 360°

1. Igla z atravmatsko konico 30°, ehogena (vidna pod UZ 360°), velikost 20-22G, ponudnik mora zagotoviti igle naslednjih dolžin: 50 mm, 80 mm, 100 mm.

1.2 OSTALE ZAHTEVE

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- Ponudniki morajo ob oddaji ponudbe priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora vsebovati tudi zapis UDI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku ne prej kot 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- -POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v najmanjši original transportni embalaži, ker se bodo uporabili v realnem okolju na pacientih.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.