## List1
Sklop 1: | Mobilni UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 2 kosa | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo | Izpolnjuje da/ne
1 | Digitalna platforma z uporabljeno najnovejšo napredno tehnologijo
2 | Uporaba tehnologije fokusiranja UZ slike na nivoju pixlov – slika mora biti fokusirana po celotni globini od površine do nastavljene globine (kot npr. Dynamic Pixel Focusing)
3 | Aparat naj ima čas zagona aparata do 60 sek, ugašanje do 30 sek, vrnitev iz stanja mirovanja manj kot 15 sekund
4 | Monitor velikosti najmaj 21,5'', LED osvetlitev, pomik neodvisen od upravljalne konzole vsaj levo 90 st, desno 180 st, nastavljiv kot gledanja (naklon) in višina
5 | Upravljalni panel, zasuk levo 90 st / desno 90 st, po višini vsaj 30cm,
6 | Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 15,6''
7 | Generator Uz snopa naj ima frekvenčni razpon vsaj 1-23MHz
8 | 5 aktivnih priklopnih mest za sonde
9 | Na upravljalni plošči naj bodo odlagalna mesta za sonde na obeh straneh, mora imeti grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje
10 | Imeti mora grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje
11 | Endokavitarna vaginalna sonda, frekvenčno območje 3.0 do 12.0 MHz
12 | Konveksna sonda, frekvenčno območje 1.2-6 MHz, radij 60mm, kot skeniranja vsaj 70 stopinj
13 | Slikovni načini: (B), 4D (B), (M), Barvni dopler, barvni prikaz pretoka z visoko ločljivostjo, Power dopler, usmerjeni power dopler, dvojni (B+B), Quad(4B), B/M način, B/C/PW triplex-način, dvojna živa slika: B/B, B/Color, B/kontrast, PW pulzni dopler
14 | Modul za statični 3D in 4D prikaz slike v realnem času, vsaj 80 vol/sek, različnimi načini prikaza (površina, skelet, realistični prikaz)
15 | Programska oprema za avtomatski zajem in meritev osnovnih biometričnih parametrov BPD, HC, FL, AC, HUM, za avtomatsko merjenje frekvence utripov fetalnega srca v B in M načinu, za prikaz in optimizacijo slike plodovega obraza, za samodejno prepoznavo ravnin TCP, TTP, MSP, TVP, z avtomatskimi meritvami BPD, OFD, HC, TCD, CM, LVW, za avtomatski izračun volumnov
16 | Programska oprema za tomografski prikaz 3D slike, izbira presečne ravnine, nastavljanje debeline reza
17 | Optimizacija B slike, barvnega in pulznega doplerja z enim gumbom
18 | 3D vizualizacija barvnega prikaza pretoka (kot npr. Glaze flow)
19 | Avtomatske doplerske meritve pri živi ali zamrznjeni sliki
20 | Programska oprema za panoramski prikaz B slike in Power doplerja na vseh sondah
21 | Programska oprema za primerjavo žive slike zs posnetkom iz DICOM – modalitete CT, MRI, rentgen, mamograf ali UZ brez uporabe zunanje delovne postaje
22 | Retrospektivno snemanje filmskih sekvenc (do vsaj 120 sekund) in prospektivno snemanje (do vsaj 480 sekund), nastavljiv čas trajanja posnetka
23 | Velikost cine pomnilnika naj bo vsaj 32577 B slik oz. vsaj 160 sekund M
24 | Vgrajen digitalni videorekorder, čas snemanja do vsaj 60 minut/posnetek
25 | Vgrajen sistem za obdelavo/shranjevanje pacientovih podatkov s slikami/filmi in rezultati opravljenih meritev; velikost diska za shranjevanje 1TB, shranjevanje slikovnega materiala v RAW obliki (za B/color/PW dopler mora omogočati naknadno spreminjanje ojačanja, dinamičnega območja, stopnjo odstranjevanja šuma, sive/barvne/doplerske skale, obarvanosti, velikosti slike, dodajanje komentarjev in opravljanje naknadnih meritev). Omogočati mora izvoz slik in varnostno kopiranje na zunanje USB medije in preko omrežne povezave; Avtomatska izdelava reporta glede na uporabljeno aplikacijo, možnost tiskanja reporta na zunanjem tiskalniku ali izvoz v elektronski obliki skupaj s slikami ali samostojno
26 | Povezava v omrežje preko LAN kabla (Ethernet 10/100/1000M) in WiFi povezava
27 | Vsaj 6 USB priključkov, HDMI, VGA in S-video izhod
28 | Aparat naj ima vgrajen DICOM vmesnik, modalitete storage, print, verify, storage commitment, media exchange in uvoz delovne liste (worklist)
29 | Vgrajena funkcija za pomoč pri UZ preiskavi z grafičnim prikazom položaja sonde, anatomsko shemo in primerom klinične UZ slike
30 | Možnost uporabe aplikacije za prenos slik/filmčkov na telefon ali tablico ter upravljanje funkcij UZ aparata in uporaba UZ asistent/tutor programa na mobilnih Android/IOS napravah.
31 | Omogočati mora možnost naslednje nadgradnje: 1. Modul za glasovno upravljanje aparata z brezžičnim mikrofonom 2. Avtonomija dela z vgrajeno baterijo vsaj 60 minut – preiskave, v stanju mirovanja vsaj 24 ur
Sklop 2: | Prenosni / žepni UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Konveksni pretvornik, primeren za preiskave trebušnih in medeničnih organov Frekvenčno območje: 3,2 — 5 MHz
2 | Lahko ima tudi linearni pretvornik, primeren za preiskave površinskih organov, npr. Frekvenčno območje: 7,5 — 10 MHz
3 | Brezžično povezavo (kompatibilno s tablicami in pametnimi telefoni — Android, iOS)
4 | Vgrajena zamenljiva baterija
5 | Podporo za brezžično polnjenje
6 | Napredno digitalno slikovno tehnologijo za jasne slike
7 | Enostavna za prenašanje
8 | Pametno terminalsko platformo z razširjenimi funkcijami (shranjevanje, analiza, tiskanje)
9 | Globina skeniranja: linearna 20-100 mm, konveksna 90 -300 mm
10 | Možnost Dopplerja: barvni, energijski in pulzni
11 | Življenjska doba baterije: do 3 ur
12 | Teža sonde pod 250 g
13 | Omogočati mora meritve: dolžina, površina, srčni utrip, porodniške meritve, volumen ( npr.mehurja)
14 | Oblike zapisa vsaj JPG, MP4, DICOM, shranjevanje na tablici ali pametnem telefonu
15 | Nastavitve slike: Gain (30db-105db), frekvenca, ostrina, globina, harmonika, odstranjevanje šuma, dinamični razpon
16 | USB kabel
17 | Zahteve glede pripadajoče pametne tablice: Zaslon: 11,0” TFT LCD, 90 Hz osveževanja, 2.5K (2560x1600), IPS, 500 nitov RAM: 8 GB RAM SHRANJEVANJE: Vsaj 256 GB UFS 2.2 notranjega pomnilnika, Možnost razširitve s kartico microSD BATERIJA: 7.040 mAh POVEZLJIVOST: Wi-Fi: 5 802.11 ac 1X1, Bluetooth 5.2 USB Type-C 2.0
Sklop 3: | Mobilni UZ aparat za potrebe oddelka za hematologijo in revmatologijo, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Aparat ima vsaj 8 mio procesnih kanalov ter operacijski sistem Windows 10
2 | Teža aparata 58 kg
3 | Širina aparata 53 cm
4 | Barvni LCD monitor z LED osvetlitvijo
5 | Velikost monitorja 21,5'' z ločljivostjo 1920x1080 točk ter vidnim kotom 178°
6 | Monitor je nastavljiv: - po višini neodvisno od nastavitve upravljalne plošče, - naklonu (naprej in nazaj), - vrtljiv (v levo in desno – 360° - + 360°),
7 | 14'' dotikalni kapacitivni LED zaslon
8 | Po višini nastavljiv upravljalni panel (18 cm).
9 | Upravljalni panel aparata ima 6 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitev hitrih tipk
10 | Alfa numerična tipkovnica je osvetljena in zaradi priročnosti in preglednosti vgrajena pod upravljalni panel
11 | Ima 3 brez-pinske enakovredne vhode za sonde z elektronskim preklopom ter 5 držal za sonde ali gel
12 | Aparat ima SSD disk s kapaciteto 512 GB ter možnost enkripcije podatkov na SSD.
13 | Dostop do meritev je avtomatski in neposreden po zamrznitvi slike
14 | Glasnost delujočega aparata ne presega 32 dB
15 | Shranjevanje surovih ultrazvočnih podatkov na interni SSD disk, možnost kasnejše obdelave ter sočasno dokumentiranje/ shranjevanje na različne USB medije
16 | Omogočati arhiviranje v formatu DICOM
17 | HDMI izhod za priklop zunanjega dodatnega monitorja
18 | 5 USB izhodov za shranjevanje slik na zunanje spominske medije
19 | 2 USB priklopa na upravljalnem panelu
20 | Globina prikaza 2D slike 55 cm
21 | Dinamično območje 2D ultrazvočne slike od 30 dB do 372 dB
22 | Osveževanje 2D slike - 5000 slik na sekundo
23 | Cine spomin 85.000 slik
24 | Avtomatska optimizacija 2D ultrazvočne slike in Pulznega Dopplerja s pritiskom na eno tipko
25 | Barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler), Pulzni Doppler (PW) ter Kontinuiran Doppler (CW)
26 | Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)
27 | Dual 2D mode prikaz in quad 2D prikaz
28 | Simultani real time triplex prikaz
29 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Multivision, Compound Imaging ali enakovredno'' z 7 stopnjami
30 | Programska oprema za napredno ostrenje robov, zmanjševanje šuma v sliki in diferenciacija tkiva s 5 stopnjami
31 | Harmonični in kodirani-harmonični prikaz tkiva
32 | Pulzno inverzni harmonični prikaz tkiva
33 | Paket kardioloških meritev
34 | Vrste sond: • 256 kristalna širokopasovna linearna sonda s frekvenčnim območjem 3-14MHz in širine 50mm • 192 kristalna 2D abdominalna širokopasovna sonda s frekvenčnim razponom 1-7MHz, vidnim kotom vsaj 65° (razširljiv do 102°) in radijem 56mm • 80 kristalna kardiološka sonda s frekvenčnim razponom 1-5MHz in vidnim kotom 90°
35 | Aparat omogoča možnost kasnejše nadgradnje za naslednje zahteve • Možnost kasnejše nadgradnje z baterijo, ki omogoča delovanje brez električnega napajanja vsaj 60 minut. • Možnost nadgradnje s programsko opremo, ki omogoča tridimenzionalno vizualizacijo pretoka krvi »LumiFlow« ali podobno. • Možnost nadgradnje s programsko opremo za mikrovaskularizacijski prikaz žilja »MV-Flow, MicroVascularFlow ali podobno« • Možnost programske opreme za samodejno prepoznavo in sledenje perifernim živcem v realnem času.
Sklop 4: | UZ aparat za potrebe pediatrije, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Digitalna platforma z uporabljeno najnovejšo napredno tehnologijo za potrebe pregledov abdomna, mehkih delov, glave, muskoloskeleta, žil in nevroloških pregledov
2 | Aparat naj omogoča uporabo najnovejše tehnologije fokusiranja UZ slike na nivoju pixlov – slika mora biti fokusirana po celotni globini od površine do nastavljene globine (kot npr. Dynamic Pixel Focusing)
3 | Omogoča naj avtomatično prilagoditev hitrosti UZ skozi različna tkiva, kar se odraža na kvalitetnejši in natančnejši sliki, kot na primer SSC (sound speed compensation)
4 | Oprema za boljši kontrastni prikaz določenega področja znotraj UZ slike v visoki ločljivosti, kot na primer HD Scope
5 | Aparat naj ima zaradi hitrejšega delovanja hibridno izvedbo diska, sistemski disk vsaj 120 GB SSD in HDD vsaj 1TB za shranjevanje pacientovih podatkov in slik, čas zagona aparata do 30 sek, ugašanje do 30 sek, vrnitev iz stanja mirovanja manj kot 5 sekund
6 | Monitor velikosti 23,8'', LED osvetlitev, ločljivost vsaj 1920*1080, pomik neodvisen od upravljalne konzole vsaj levo 90 st, desno 90 st, nastavljiv kot gledanja (naklon) in višina, avtomatska nastavitev svetlosti slike glede na osvetljenost prostora
7 | Upravljalni panel s pomikom iz sredine vsaj 50cm v levo / 50 cm v desno, zasuk levo 90 st / desno 90 st, pomik po globini vsaj 35cm, po višini vsaj 30cm, interaktivna osvetlitev tipk, vsaj 6 nastavljivih tipk
8 | Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 15,6'', ločljivost 1920*1080, nastavljiv naklon, podpora upravljanju z gestami
9 | Generator Uz snopa naj ima frekvenčni razpon vsaj 1-23MHz
10 | 5 aktivnih priklopnih mest za sonde
11 | Na upravljalni plošči naj bodo odlagalna mesta za sonde na obeh straneh, mora imeti grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje in izklop
12 | Linearna sonda, frekvenčno območje 3-14 MHz, širina 55,5 mm, kot skeniranja vsaj 20 stopinj
13 | Konveksna sonda, frekvenčno območje 1.2-6 MHz, radij 60mm, kot skeniranja vsaj 70 stopinj
14 | Mikrokonveksna sonda, frekvenčno območje 2.6-12.8 MHz, radij 15 mm, kot skeniranja vsaj 100 stopinj
15 | Avtomatski protokol za pregled ščitnice in TI-RADS analiza
16 | Slikovni načini: (B), (M), Barvni dopler, barvni prikaz pretoka z visoko ločljivostjo, Power dopler, usmerjeni power dopler, dvojni (B+B), Quad(4B), B/M način, B/C/D triplex-način, dvojna živa slika: B/B, B/Color, B/kontrast
17 | Povečava žive in zamrznjene slike vsaj 10x, slike iz cine spomina vsaj 10x, prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom ene tipke
18 | Trapezoidni prikaz in zamik snopa (B-steer) na linearni sondi
19 | Programska oprema za sestavljeni (spatial compound) prikaz
20 | Programska oprema za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction)
21 | Optimizacija B slike, barvnega in pulznega doplerja z enim gumbom
22 | Programska oprema za izboljšan prikaz barvnega doplerja pri manjših žilah in tudi pri globje ležečih žilah
23 | 3D vizualizacija barvnega prikaza pretoka (kot npr. Glaze flow)
24 | Avtomatske doplerske meritve pri živi ali zamrznjeni sliki
25 | Programska oprema za avtomatsko meritev debeline intime medie (IMT)
26 | Programska oprema za panoramski prikaz B slike in Power doplerja na vseh sondah
27 | Programska oprema za Shear-wave elastografijo
28 | Programska oprema za kvantitativno analizo Shear wave elastografije.
29 | Programska oprema za Strain elastografijo
30 | Programska oprema za boljši prikaz punkcijske igle pri linearni sondi
31 | Programska oprema za avtomatični izračun volumna mehurja
32 | Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev z nizkimi vrednostmi mehanskega indeksa (Low MI)
33 | Programska oprema za kvantifikacijo kontrastnih preiskav (time-intensity krivulje, izvoz podatkovnih datotek v CSV formatu
34 | Retrospektivno snemanje filmskih sekvenc (do vsaj 120 sekund) in prospektivno snemanje (do vsaj 480 sekund), nastavljiv čas trajanja posnetka
35 | Velikost cine pomnilnika naj bo vsaj 63570 slik oz. vsaj 210 sekund
36 | Vgrajen digitalni videorekorder, čas snemanja do vsaj 60 minut/posnetek
37 | Programska oprema za izdelavo lastnega protokola preiskave (work-flow protokol)
38 | Vgrajen sistem za obdelavo/shranjevanje pacientovih podatkov s slikami/filmi in rezultati opravljenih meritev; velikost diska za shranjevanje 1TB, shranjevanje slikovnega materiala v RAW obliki (za B/color/PW dopler mora omogočati naknadno spreminjanje ojačanja, dinamičnega območja, stopnjo odstranjevanja šuma, sive/barvne/doplerske skale, obarvanosti, velikosti slike, dodajanje komentarjev in opravljanje naknadnih meritev). Omogočati mora izvoz slik in varnostno kopiranje na zunanje USB medije in preko omrežne povezave; Avtomatska izdelava reporta glede na uporabljeno aplikacijo, možnost tiskanja reporta na zunanjem tiskalniku ali izvoz v elektronski obliki skupaj s slikami ali samostojno
39 | Povezava v omrežje preko LAN kabla in WiFi povezava
40 | Vsaj 6 USB priključkov, HDMI, VGA in S-video izhod, avdio izhod, mikrofonski vhod
41 | Aparat naj ima vgrajen DICOM vmesnik, modalitete storage, print, verify, storage commitment, media exchange in uvoz delovne liste (worklist), strukturni report za mehke dele in vaskularne preiskave
42 | Možnost uporabe aplikacije za prenos slik/filmčkov ter upravljanje funkcij UZ aparata in uporaba UZ asistent/tutor programa na mobilnih Android/IOS napravah.
43 | Možnosti nadgradnje: Linearna sonda, frekvenčno območje 6-23 MHz, 31,5 mm, kot skeniranja vsaj 20 stopinj Programska oprema za vektorski prikaz hitrosti in smeri pretoka skozi žile s kvantitativno analizo, izračun volumna pretoka Programski modul za analizo pljučnih B linij, analiza iz žive ali zamrznjene slike Avtonomija dela z vgrajeno baterijo vsaj 120 minut – preiskave, v stanju mirovanja vsaj 24 ur Programski modul za podroben prikaz malih in počasnih pretokov z visoko občutljivostjo v visoki resoluciji, možnost prikaza subtrakcije ( Ultra-Micro-Angiography / UMA)
44 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 5: | Mobilni UZ aparat za potrebe urgentnega centra, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Aparat mora imeti najmanj naslednje aplikacije za preglede: • abdomna • mehkih delov • ožilja • živcev • kardiološke preglede • urološke preglede • preglede v ginekologiji in porodništvu • preglede v pediatriji
2 | Upravljalni zaslon na dotik: • je hkrati prikazovalnik • velikosti vsaj 23,8", • minimalne ločljivosti 1980*1080 pik, • možnost rotiranja med delom za 90 stopinj (pokončno/ležeče), • brez fizičnih upravljalnih gumbov (lažje čiščenje in razkuževanje).
3 | Mobilnem podstavek/voziček za UZ aparat z nastavljivo višino za delo v sede ali stoje,
4 | UZ aparat mora imeti vsaj štiri aktivne priključke za sonde na aparatu in vsaj štiri odlagalna mesta.
5 | Aparat mora biti poleg omrežnega el. napajanja opremljen z interno baterijo, ki naj omogoča vsaj 4 ure dela z aparatom.
6 | Vklop aparata naj ne bo daljši od 40 sekund, prehod iz stanja pripravljenosti pa ne večji od 6 sekund.
7 | Aparat mora omogočati naslednje zahtevane slikovne prikaze: • B, • M, • Barvni dopler, • Power dopler, • usmerjeni power dopler, • pulzni dopler, • kontinuirani dopler, • tkivni doplerski prikaz (TDI), • duplex (B/PW, B/CW), • triplex (B/C/PW, B/C/CW)
8 | Slika mora biti fokusirana na nivoju pixlov po vsej svoji nastavljeni globini
9 | Vgrajena mora biti programska oprema za sestavljeni (spatial compound) prikaz
10 | Vgrajena mora biti programska oprema za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction)
11 | Sistem mora podpirati vsaj 10x povečavo pri živi in zamrznjeni sliki in prikaz slike preko celega ekrana
12 | Aparat mora podpitati optimizacijo UZ slike z enim gumbom
13 | Aparat mora biti opremljen s sledečimi avtomatiziranimi merilnimi paketi: o Avtomatske meritve iztisnega deleža (EF): avtomatska detekcija levega prekata in meritev iztisnega deleža v realnem času o Avtomatsko merjenje VTI: avtomatska obdelava pulznega spektra LVOT in prikaz VTI, SV, CO in SW o Avtomatsko merjenje IVC: prikaz premera in izračun indeksov Cl, Dl, v realnem času o Avtomatska analiza B-linij: samodejna prepoznava in analiza B linij (število, dolžina, % B linij)
14 | Aparat mora imeti programsko opremo za boljši prikaz punkcijske igle
15 | Vgrajen mora biti sistem za arhiviranje pacientovih podatkov, slik in kratkih filmov in rezultatov meritev, pregled slik in filmov, izvoz na zunanje medije preko USB
16 | Aparat mora omogočati snemanje videa do vsaj 60 minut
17 | Aparat mora biti povezljiv v DICOM 3.0 omrežje, modalitete vsaj stora, storage commitment, print, verify, media exchange in worklist
18 | Aparat mora omogočati žično (ethernet) in brezžično povezavo Wifi
19 | Aparat mora imeti vsaj 4 USB 3.0 priključke
20 | Zahtevane ultrazvočne sonde: Konveksna sonda: frekvence vsaj 1.2- 6,0 MHz, vidni kot vsaj 60 stopinj Linearna sonda: frekvence vsaj 3-15,0 MHz, širina 38mm Sonda naj ima vsaj tri programsko nastavljive gumbe za upravljanje z aparatom Kardiološka fazna sonda:monokristalna, frekvence vsaj 1- 4.5 MHz Vse ponujene sonde morajo imeti možnost uporabe kovinskih nastavkov za UZ vodene punkcije, ki so za ponovno uporabo
21 | Možnost uporabe aplikacije za prenosne naprave (telefon, tablica) za pregled pacientovih podatkov, slik in za nastavljanje UZ parametrov preko prenosne naprave
22 | Možnosti nadgradnje: Uporaba visokofrekvenčne linearne sonde 6-23MHz Uporaba TEE sonde Programska oprema in sonda, ki omogoča magnetno navigacijo igle pri punkcijah z linearno sondo. Uporaba visokofrekvenčne mikrokonveksne sonde Uporaba kontrastnih sredstev s kvantitativno analizo Možnost uporabe glasovnega upravljanja Možnost nadgradnje za meritev IMT z radiofrekvenco Možnost nadgradnje s programsko opremo za prepoznavanje in izboljšavo prikaza živcev Možnost nadgradnje z modulom za elastografijo
23 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 6: | UZ aparat za potrebe hemodializnega oddelka, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Operacijski sistem, vsaj Windows 10.
2 | Vsaj dva aktivna priključna mesta za sonde, z brez-pinskimi konektorji.
3 | Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata.
4 | Upravljanje aparata z vsaj 15-inčnim barvnim dotikalnim zaslonom, dotikalna sledilna plošča.
5 | Vsaj 15 palčni barvni LED zaslon.
6 | Zaradi boljše mobilnosti, teža aparata ne sme presegati 5kg.
7 | Širina aparata ne več kot 550mm.
8 | Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 250 mm, in tako omogočati delo v sede/stoje.
9 | Voziček za namestitev aparata, vsa štiri kolesa neodvisno vrtljiva, z zavoro na vsakem kolesu.
10 | Glasnost aparata pod 35 dB.
11 | Frekvenčni razpon UZ aparata od 1 do vsaj 25Hz.
12 | Dinamično območje vsaj 350dB.
13 | Število digitalnih kanalov vsaj 17.000.000.
14 | Zahtevani prikazi: - Črno-bela slika (B-mode) - M način - Spektralni prikaz hitrosti toka (PW Doppler) - Barvni prikaz toka (Color Doppler Mode in Power Doppler Mode). - Visoko resolucijski prikaz pretoka - posebna Power Doppler tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz ožilja. - Trojni (Triplex) prikaz - Bi-plane prikaz v realnem času. - Trapezoidni prikaz - B-steer funkcija za črno-belo sliko - Harmonski prikaz
15 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).
16 | Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.
17 | Programska oprema za abdominalne preiskave.
18 | Programska oprema za 2D Shearwave elastografijo, ter kvantifikacija.
19 | Imeti mora vsaj 9.000 slik retrospektivnega (Cineloop) spomina.
20 | Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 7.000 slik/s.
21 | Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 500 slik/s
22 | Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
23 | Kontinuirana avtomatična optimizacija 2D slike, brez potrebe po dodatnem pritisku na tipko.
24 | Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.
25 | Hkratni prikaz žive 2D slike in 2D slike z barvnim dopplerjem.
26 | Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni SSD disk, kapacitete vsaj 512GB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov (povečava, gain in kontrast slike) in izvedba meritev (analiza surovih podatkov).
27 | USB izhodi: vsaj 4 izhodov (vsaj USB 3.0), vsaj dva USB 3.0 izhoda, nameščena na upravljalni konzoli, za hiter in enostaven dostop.
28 | Možnost simultanega prikaza shranjene slike iz internega trdega diska in žive slike, za primerjavo preiskav.
29 | Aparat mora omogočati tudi brezžično komunikacijo za prenos podatkov in arhiviranje.
30 | Aparat mora omogočati 95min avtonomije.
31 | Aparat naj omogoča prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom enega gumba
32 | Vklop aparata iz stanje pripravljenosti, iz katerega se v operativno stanje povrne v 15 sekundah.
33 | Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike
34 | Beam steer funkcija mora biti omogočena na linearnih sondah tako za dopplerske preiskave kot za B-slike.
35 | Aparat mora biti opremljen s sondami, ki omogočajo izbiro vsaj 6 frekvenc in podpirati tkivni harmonični prikaz : 1. Linearna sonda. Frekvenčno območje od 3 do vsaj 15MHz, širina 48-50 mm. 2. Konveksna sonda. Frekvenčno območje od 1 do vsaj 8MHz, kot gledanja vsaj 103 stopinj, širina 60-64 mm.
36 | Zahtevane možnosti nadgradnje aparata: 1. Možnost prikaza preiskave v živo na oddaljenem delovnem mestu (streaming). 2. Možnost oddaljenega servisa (LAN ali WiFi povezava). 3. Linearna sonda, frekvenčno območje od 8 do vsaj 24MHz, širina vsaj 45 mm. 4. Hockey-stick linearna sonda, frekvenčno območje od 6 do vsaj 25Mhz. 5. Možnost razširjene avtonomije, vsaj 300min, brez priklopa zunanje naprave. 6. Programska oprema – posebna Ultra fast Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-rateom. 7. Možnost nadgradnje z modulom, kateri omogoča hkratni priklop, do štirih UZ sond.
37 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 7: | UZ aparat za anestezijo, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Aplikacije za preiskave srca, abdomna, ožilja (vključno s TCD), mehkih delov in preiskav za potrebe urgentne medicine, intenzivne nege in anestezije
2 | Kombinirano napajanje (ko je aparat na mobilnem podstavku) : omrežje 220V ali vgrajena baterija; avtonomija dela z baterijo vsaj 90 minut
3 | Hitra odzivnost sistema, čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 30 sekund, iz načina pripravljenosti pa ne več kot 10 sekund
4 | Mobilni podstavek mora biti nastavljiv po višini in omogočati delo v stoje ali sede
5 | Teža samega aparata z baterijo (brez mobilnega podstavka) ne sme presegati 6 kg
6 | Trije enakovredni priklopi za UZ sonde, lahko na mobilnem podstavku, aktivni neodvisno od vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo), preklop med sondami naj ne bo daljši od 2 sek
7 | Odlagališča za sonde na obeh straneh mobilnega podstavka, najmanj 6
8 | Velikost prikazovalnika vsaj 39 cm, ločljivost 1920x1080 točk (HD), LED izvedba, imeti mora avtomatsko nastavljanje osvetlitve glede na svetlost prostora
9 | Interaktivna upravljalna konzola, gumbi morajo biti osvetljeni
10 | Zahtevani prikazi: B, M, barvni dopler, barvni power dopler, barvni doplerski prikaz visoke resolucije, usmerjeni (direkcionalni) power dolper, pulzni dopler(PW), kontinuirani dopler (CW), tkivni dopler, kombinacije prikazov: B+B (dual), 4B (quad), B+barvni dopler+PW (triplex), M+barvni dopler, B+(B+barvni dopler)
11 | Optimizacija slike z enim gumbom
12 | Sestavljeni (spatial compound) prikaz na vseh sondah, vsaj 4 stopnje
13 | Algoritem za odstranjevanje šuma v sliki (speckle reduction) z nastavljivimi stopnjami, podprto na vseh sondah
14 | Programska oprema za prikaz žilja z velikim dinamičnimin območjem pretokov (optimiran hkraten prikaz žil z velikim in majhnim pretokom)
15 | Algoritem za bolj homogen prikaz srčnih struktur in izboljšanje kontrastne resolucije prikaza miokarda
16 | Programski modul za anatomski M-način s tremi prosto-nastavljivimi presečnimi ravninami
17 | Tkivni doplerski prikaz (TDI)
18 | Programski modul za avtomatsko analizo levega prekata in avtomatskim merjenjem iztisnega deleža (Ejection fraction)
19 | Programska oprema za avtomatsko merjenje debeline IMT
20 | Trapezoidni prikaz in zamaknjeni (steer) B način na linearni sondi
21 | Programski modul za panoramski prikaz vsaj 100 cm z možnostjo rotacije 0-355 stopinj
22 | Zoom na živi in zamrznjeni sliki, povečava pri obeh vsaj 0,8 do 10x
23 | Možnost prikaza UZ slike preko celotnega ekrana z enim gumbom
24 | Programska oprema za boljšo vizualizacijo punkcijske igle
25 | Shranjevanje podatkov in slik na vgrajen disk SSD izvedbe v RAW obliki (omogoča naknadno spreminjanje parametrov povečave, ojačanja (gain) pri B sliki in barvnem/power doplerju, sive skale, ter opravljanje naknadnih B meritev), izvoz slik v formatu JPEG/AVI na zunanje pomnilne medije
26 | Velikost cine pomnilnika vsaj 38000 slik oz. 150 sekund
27 | Prospektivno snemanje, nastavljiva dolžina do vsaj 480 sekund, retrospektivno do vsaj 120 sekund ali 120 srčnih ciklov
28 | HDMI izhod za priklop dodatnega monitorja
29 | Vsaj dva USB 3.0 priklopa za periferno opremo (spominski medij,…)
30 | Vgrajen Wi-Fi vmesnik za povezavo v lokalno omrežje
31 | Podpora uporabe mobilne aplikacije za prikaz slik na android/IOS napravah
32 | EKG modul za sinhronizacijo kardioloških meritev ter prikaz sinhronizirane EKG krivulje in krivulje dihanja na ekranu
33 | DICOM povezava v informacijski sistem, modalitete worklist, store, store commitment, print, verify, media exchange, vascular SR, cardiac SR
34 | Zahtevane ultrazvočne sonde: Kardiološka (fazna) sonda, frekvenčno območje 1.5-4.5 MHz, kot skeniranja 90 stopinj Konveksna sonda s frekvenčnim območjem 1.3-5.7 MHz, kotom skeniranja do 101 stopinj, radij 6 cm Linearna sonda s frekvenčnim območjem vsaj 3.0-13.0 MHz, širina 38 mm Sonde morajo biti multifrekvenčne, delovati morajo na vsaj 6 frekvencah, ki jih lahko ročno izbiramo, vse sonde morajo podpirati harmonični prikaz
35 | Možnosti nadgradnje: TEE sonda 23MHz linearna sonda Kvantitativna analiza tkivnega doplerja (QA TDI) Stress echo Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev Programska oprema za analizo/kvantifikacijo kontrastnih posnetkov Programski modul za strain elastografijo z linearno sondo Možnost vgradnje dodatne baterije v mobilni podstavek, podaljšanje avtonomije delovanja za vsaj 120 minut Programska oprema za avtomatično prepoznavanje in štetje B linij Programska oprema za meritve VCI (IVC) Programska oprema za VTI ( velocity time integral) Možnost uporabe prednastavljivega avtomatskega protokola poteka preiskave (workflow) Biopsijski nastavki za vse zahtevane sonde
36 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 8: | UZ aparat za kardiologijo, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.
2 | Operacijski sistem Windows 10.
3 | Generator UZ snopa z vsaj 580.000 obdelovalnimi kanali.
4 | Dinamično območje vsaj 410 dB
5 | Zahtevani prikazi: • 2D, Pulzni Doppler(PW), Kontinuirani doppler(CW), • M-prikaz in barvni M-prikaz, Anatomski M-prikaz, • Visoko zmogljiv Barvni Doppler in barvni Angio Doppler (Color in Power Doppler), • Pulzni tkivni Doppler, • Barvni tkivni Doppler, • Trojni (Triplex) prikaz: 2D+PW+CF. • Prikaz s harmoniki in kodiranimi fazno invertiranimi harmoniki na vseh ponujenih sondah.
6 | Vsaj 21,5 -inčni LCD monitor, nastavljiv levo in desno, z možnostjo zaklepa pri transportu.
7 | Vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde.
8 | Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 33 cm.
9 | Dinamika osveževanja 2D UZ slike naj bo vsaj 1000 slik/s
10 | Dinamika osveževanje UZ slike pri delu z barvnim Dopplerjem naj bo vsaj 150 Slik/s.
11 | Upravljanje z aparatom z vsaj 10-inčnim dotikalnim zaslonom.
12 | Retrospektivni spomin (Cine loop) vsaj 500 MB, oz. vsaj 2000 slik v slikovni sekvenci.
13 | Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde na obeh straneh upravljalne konzole.
14 | Zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 60 kg,
15 | Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.
16 | Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.
17 | Programska oprema za kardiovaskularne meritve in abdomen.
18 | Avtomatična optimizacija 2D UZ slike (TGC,siva skala, kontrast) in Pulznega (PW) Dopplerja.
19 | Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.
20 | Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.
21 | Programska oprema za kardiološke in vaskularne meritve in analize. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije.
22 | Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječim sistemom za arhiviranje (imeti mora DICOM vmesnik), ter naknadno obelavo surovih (Raw Data) posnetkov na obstoječih delovnih postajah (kot npr. Echopac GE)
23 | EKG modul s priborom.
24 | Vrste sond: 1. Kardiološka UZ sonda: 1 – 5 MHz. 2. Linearna UZ sonda: 2– 10 MHz Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%
25 | Možnosti nadgradnje: 1. Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT). 2. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, neodvisen od kota insonacije, brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow). 3. Programska oprema za avtomatizirano oceno krčljivosti srčne mišice s pomočjo sledenja karakterističnih vzorcev (Speckle tracking). 4. Avtomatična meritev iztisnega deleža ( kot npr.Auto EF)
26 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika

## List2
Sklop 3: prenosni / žepni UZ aparat za potrebe centra intenzivne medicine, proizvajalec:___________________, model:- 1 kos | Sklop 3: prenosni / žepni UZ aparat za potrebe mobilnega paliativnega tima, proizvajalec:___________________, model: ___________________- 2kos
Dlančni ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter vsaj 128 fizičnimi obdelovalnimi kanali. | Dlančni ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter vsaj 128 fizičnimi obdelovalnimi kanali.
Brezžična povezava z Android (verzija:13 ali novejša) ali iOS (verzija:16 ali novejša) mobilnimi napravami. | Brezžična povezava z Android (verzija:13 ali novejša) ali iOS (verzija:16 ali novejša) mobilnimi napravami.
Klinične aplikacije: Kardiologjja, Abdomen, Pljuča, Periferno ožilje, žilni pristopi. | Klinične aplikacije: Abdomen, Pljuča, Periferno ožilje, žilni pristopi, periferni bloki z vodenjem za intervencije
Zahtevani prikazi: - B-prikaz, tudi z harmoniki. - Color-barvni Doppler, - Pulzni (PW) Doppler. - M-mode prikaz. | Zahtevani prikazi: - B-prikaz, tudi z harmoniki. - Color-barvni Doppler, - Pulzni (PW) Doppler. - M-mode prikaz.
Penetracija-globina UZ sektorja 24 cm. | Penetracija-globina UZ sektorja 24 cm.
Možnost nastavitve TGC v vsaj šestih nivojih prikazane globine UZ sektorja. | Možnost nastavitve TGC v vsaj šestih nivojih prikazane globine UZ sektorja.
Delo z interno baterijo vsaj 50 min. | Delo z interno baterijo vsaj 50 min.
Brezžično polnjenje UZ sonde. | Brezžično polnjenje UZ sonde.
Teža naj ne presega 220 g. | Teža naj ne presega 220 g.
Arhiv: vsaj 500 preiskav hranjenih na mobilni napravi. | Arhiv: vsaj 500 preiskav hranjenih na mobilni napravi.
Vsaj 256-bitna enkripcija shranjenih podatkov. | Vsaj 256-bitna enkripcija shranjenih podatkov.
ožnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik v MPEG in JPEG formatu. | ožnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik v MPEG in JPEG formatu.
DICOM vmesnik (Verify, Work/ist, Store, Storage Commitment, Secure DICOM (TLS)). | DICOM vmesnik (Verify, Work/ist, Store, Storage Commitment, Secure DICOM (TLS)).
Dvojna UZ sonda, ki vsebuje: 1. Kardiološko UZ sondo 1,6- 3,7 MHz z vsaj 64 kristalnimi elementi in vidnim poljem 90o 2. Linearno UZ sondo.' 3 MHz - 12 MHz, z vsaj 192 kristalnimi elementi in širino UZ snopa 40 mm. | Dvojna UZ sonda, ki vsebuje: 1. Abdominalna ukrivljena UZ sondo 2-5 MHz z vsaj 128 kristalnimi elementi, vidno polje 60°, globina do 24 cm 2. Linearno UZ sondo: 3 MHz - 12 MHz, z vsaj 192 kristalnimi elementi in širino UZ snopa 40 mm, globina do 8 cm.
Tablični računalnik, min. Android 14, 4GB RAM, 10" zaslon, ovitek | Tablični računalnik, min. Android 14, 4GB RAM, 10" zaslon, ovitek