## VSEBINA
MEDICINSKA IN TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRENOVLJENI OBJEKT HOSPITAL
UKC LJUBLJANA - TRAKT A
INVESTITOR
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje
URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Ul. Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta: API-907/1421
številka načrta: 907/1421-MTO
datum : avgust 2025
MEDICINSKA OPREMA
| REKAPITULACIJA |  | pogarancijsko vzdrževanje | SKUPAJ SKLOP (brez DDV) | DDV | SKUPAJ SKLOP (z DDV)
Vsebina:
SKLOP 6 | LABORATORIJSKA OPREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV | 0
|  |  | DDV | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV | 0
I. | Splošno
1 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
2 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi,
zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in
razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
3 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
4 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dipozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
5 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal
opremo, ter odstraniti vso embalažo.
6 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročil
na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
7 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
8 | Dobavitelj je dolžan pnuditi opremo, ki v zvezi z dimenzija izpolnjuje zahteve kot sledi:
oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpoljnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot
oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo dobavitelj dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim
razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
9 | Dobavitelj je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
10 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in
ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
11 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
12 | Izbrani dobavitelj bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
13 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotavljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd).
14 | Dobava predvidene opreme se izvede po zaključku posamezne faze oz GOI del
15 | vso opremo ki jo dobavitelj dobavi mora biti predhodno predstavljena uporabniku
IV. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpoljevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur.list RS št. 51/17), za kater je
obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
V. | Dodatno
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava
na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani dobavitelj bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda
(odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življensko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani dobavitelj bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).

## LAB.OPREMA
OPISI OPREME
MEDICINSKA IN TEHNOLOŠKA OPREMA ZA PRENOVLJENI OBJEKT HOSPITAL
UKC LJUBLJANA - TRAKT A
| Skladnost s standardi Navedba standadov, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme, so navedeni v spodnjih postavkah Navodilo Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta Cene se vpisujejo v stolpec D. Vrednosti v stolpcu E se avtomatsko izračunajo. |  |  |  | Navodila za pogarancijsko vzdrževanje Cene se vpisujejo v stolpec F, le v celicah označenih s sivo barvo. Vrednosti v stolpcu G se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
št.opreme | opis opreme | kosi | cena / kos | skupaj | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za celotno obdobje pogodbe
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
LABORATORIJSKA OPREMA
LAMINARNE KOMORE
LAM-1 | laminarij - sedeče delo, dim. 103x80x220 cm ±3% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:PRIPRAVA IV.TERAPIJ
| 1.nadstropje - 2xAC.01.09 | 2
| 3.nadstropje - 1xAC.03.08 | 1
| 4.nadstropje - 2xAC.04.06 | 2
| 6.nadstropje - 1xAC.06.05 | 1
| 7.nadstropje - 1xAC.07.08, 1xAC.07.11 | 2
| 8.nadstropje - 1xAC.08.08 | 1
Opis:
mikrobiološka zaščitna laminarna vertikalna komora, dim. 100x80x200cm do največ 115x80x220cm.
- površinsko zaščitena kovinska konstrukcija s praškastim lakiranjem
- delovni prostor in segmenti delovne površine izdelani iz kvalitetne nerjavne pločevine
ki jih je možno enostavno očistiti in tudi sterilizirati
- vse notranje površine in vogali zaobljeni, izvedeni po GMP, GLP standardih
- bočne stranice iz varnostnega stekla
- sprednje varnostno steklo v naklonu 8-10°, elektro motoriziran dvig
- v zadnjo steno vgrajeno varnostno steklo za za postavitev monitorja
- osvetlenost delovne površine ˃1000 luxov
- vgrajeno UV baktericidna svetilka (žarilo)
- uporabniški zaslon za izbiro režima in nastavljanje parametrov tudi v primeru servisa
in validacije,
- mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij
- alarmiranje ob mejnih vrednostih
- absolutna filtracija izhodnega zraka in zraka v delovnem območju s filtri kakovosti
H14 - SIST EN 1822:2019
- integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP / DEHS test)
- priključki v delovnem območju:
- 2x električna vtičnica 220V/2,5A
- 1x RS 232 konektor za povezavo notranjega delovnega prostora z zunanjo stranjo
- 1x USB priključek za povezavo notranjega prostora z zunanjo stranjo
Dodatne zahteve:
V ponudbeni ceni mora biti zajeta cena komore (dobava in montaža), IQ OQ dokumentacija in testiranje, testiranje komore z izdajo testnega poročila (PQ).
vključno z UV žarnico
vključno s podnožjem, višina del. pulta cca 80cm, torej za sedeči položaj
Skladnost s standardi:
zaščitna klasa II - SIST EN 12469:2000 - Biotehnologija - merila za mikrobiološko varne
prostore, ISO 5 (EN ISO 14644-1:2015), oz Klasa A (GMP)
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- zagon in testiranje
- šolanje uporabnika in podpora pri uporabi
Predana mora biti dokumentacija:
- navodila za uporabo in vzdrževanje
-seznam rezervnih delov
-tehnične risbe
- izjava o skladnosti in celotna kvalifikacijska dokumentacija
- garancija
kot npr. ISKRA PIO MC-9-2 ali enakovredno
PREDAJNE KOMORE
PRK | pasivna predajna komora | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:PRIPRAVA IV.TERAPIJ
| 1.nadstropje - 1xAC.01.09 | 1
| 3.nadstropje - 1xAC.03.08 | 1
| 4.nadstropje - 1xAC.04.06 | 1
| 6.nadstropje - 1xAC.06.05 | 1
| 7.nadstropje - 1xAC.07.08, 1xAC.07.11 | 2
| 8.nadstropje - 1xAC.08.08 | 1
Vgrajena v steno med čistim in nečistim prostorom, služi za prenos materiala,
Predaja materiala poteka preko komore, vrata komore so z vgrajenim interlock sistemom,
ki preprečujejo kontaminacijo zraka med čistim in nečistim prostorom.
Velikost komore: zunanje dimenzije (ŠxVxG) cca 75x80x50cm ±3%
delovni prostor velikosti (ŠxVxG) cca.60x60x50cm,
- komora - ohišje izdelano iz nerjavne jeklene pločevine AISI 304,
delovni prostor iz nerjavne jeklene pločevine AISI 316,
notranjost polirana, vsi vogali zaobljeni
- vrata iz kaljenega stekla, za dober pregled skozi komoro
- odpiranje desno-levo ali levo-desno- naročnik bo potrdil stran odpiranja ob predaji delavniške dokumentacije
- interlock funkcija vrat - vgrajen interlock s samostojno krmilno enoto za interlock sistem
- signalizacijske luči na obeh straneh
- semafor in interlock sistem montirana v podboju vrat
- hermetično tesnenje vrat in celotne konstrukcije
V ponudbeni ceni mora biti zajeto:
- dobava
- montaža
- zagon in testiranje
- šolanje uporabnika in podpora pri uporabi
Predana mora biti dokumentacija:
- navodila za uporabo in vzdrževanje
-seznam rezervnih delov
-tehnične risbe
- izjava o skladnosti
- garancija
Izvedba pasivne predajne komore v skladu z GMP
kot npr. ISKRA PIO KPR-60-60-50-N ali enakovredno
|  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0