Št.: 16-21/26

Datum: 20.04.2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO

Zaporedna številka: 16-21/26

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Reagenti za in vitro in drugo diagnostiko.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je 16.

Naročnik bo zaradi nujnosti, pogodbe za sklopa 3 in 5, sklenil takoj, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Pogodbe za ostale sklope pa bodo pričele veljati po izteku trenutno še veljavnih pogodb, to je z 20.11.2026.

Trajanje javnega naročila cca 5 let (od podpisa pogodb do 19.11.2031).

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Anita Pirman

E-poštni naslov: anita.pirman@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 163

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih in nejasnostih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku  »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 20.04.2026
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

|  | Sklopi |
| --- | --- |

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane sklope. Blago je znotraj sklopov razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope.  Podsklopi so zaprti ali odprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.

| Zap. številka | Naziv sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Sklop 1: IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA |
| 2 | Sklop 2: IMUNOKEMIJA 2 |
| 3 | Sklop 3: BIOKEMIJA 1 |
| 4 | Sklop 4: BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA |
| 5 | Sklop 5: BIOKEMIJA 3 IN IMUNOKEMIJA - INTEGRIRANI SISTEM |
| 6 | Sklop 6: OSNOVNE URINSKE PREISKAVE IN SEDIMENT |
| 7 | Sklop 7: BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA |
| 8 | Sklop 8: HEMATOLOGIJA |
| 9 | Sklop 9: BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA |
| 10 | Sklop 10: BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA |
| 11 | Sklop 11: BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO |
| 12 | Sklop 12: BIOKEMIJA 8 - PREISKAVE GLIKIRANI HEMOGLOBIN ( HbA1c) |
| 13 | Sklop 13: BIOKEMIJA 10 - PLINSKA ANALIZA OB PACIENT (POCT) |
| 14 | Sklop 14: BIOKEMIJA 11 - KOAGULACIJA - zapiralni čas |
| 15 | Sklop 15: BIOKEMIJA 12 - SEDIMENTACIJA |
| 16 | Sklop 16: BIOKEMIJA 13 - DROGE V URINU |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Navodilo za elektronsko oddajo ponudb

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

1. Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;

2. Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega predračuna seznama razpisanega blaga Obr-8a.

3. Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec v xml obliki.

4. Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer:

- scan celotne ponudbene dokumentacije, vključno s scanom Predračuna seznama razpisanega blaga OBR-8a, vzorcem pogodbe in scanom izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD; izjave, dokazila,... - Predračun seznam razpisanega blaga (OBR-8a) SCAN in v xls obliki - lastno prilogo k predračunu seznam razpisanega blaga Obr-8a, v scan (podpisan in žigosan izprint) in v xls obliki, za vsak sklop, ki ga ponuja ....

5. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolne in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta.

3. Izpolnitev Predračuna- Seznama razpisanega blaga (OBR-8a)

Naročilo je razdeljeno na 17 sklopov.

Ponudnik lahko poda ponudbo za eden ali več sklopov.  Sklopi (podsklopi) so zaprti.

Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi 100% razpisanih vrst blaga/storitev, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga (OBR-8a) označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih sklopov.podsklopov gre za oddajo naročila po sklopih.podsklopih.

Vrste in količine razpisanih storitev so podane v Predračunu - Seznamu razpisanega blaga/storitev (Obr-8a) in so okvirne za dobo 3 let.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške potrošnega in podpornega materiala potrebnega za izvedbo razpisanih preiskav v 3 letnem obdobju, stroške distribucije, skladiščenja, uporabe analizatorja/jev skupaj z celotnim vzdrževanjem....

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OBR-8a:

Ponudnik mora  Predračun - Seznama razpisanega blaga/storitev (OBR – 8a), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki (format .xls).

Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga/storitev« (exelova datoteka)  pri vrstah preiskav (v odklenjena polja, obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:

- veljavna cena brez DDV/EM (prepis skupne vrednosti za posamezno preiskavo iz priloge k predračunu) - stopnjo DDV (Ponudniki zaradi različnih stopenj DDV pri preiskavah v predračun- seznam razpisanega blaga/storitev za vsako razpisano preiskavo v polje cena brez DDV vpišejo ceno z DDV, v stolpec DDV pa ne vnesejo nobenega podatka (tako bodo cena brez in z DDV ter vrednosti brez in z DDV enake). Ponudniki v stolpec opombe navedejo, da gre povsod za cene/vrednosti z DDV zaradi upoštevanja različnih davčnih stopenj. Ponudniki v Prilogo k predračunu za vsak posamezni artikel navedejo pravo davčno stopnjo ter vrednost brez in z DDV.) - proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve (proizvajalca potrošnega materiala za preiskave) - ponudnikov naziv blaga /storitve (prepis naziva preiskave, za katerega podajo vrednost)...

Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke Predračuna -  Seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a) zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!

Ponudnik za vsak ponujeni sklop priloži tudi xls prilogo, kamor vpiše podatke o analizatorju/jih, ki jih nudi v brezplačno uporabo ter vse zahtevane podatke o potrošnem in podpornem materialu (vključno  kontrolami) potrebnem za izvedbo razpisanih preiskav v 5 letnem obdobju. Tudi to prilogo predloži v ponudbi parafiran in žigosan izprint ter elektronsko v xls obliki.

4. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

5. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

6. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

7. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

8. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

9. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

10. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

11. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

12. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

13. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

14. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

15. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

16. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

17. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Merila, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena | Merilo je najnižja ponudbena cena z DDV za podsklop v primeru zaprtih podsklopov oz. za posamezno vrsto blaga v primeru odprtih podsklopov. |
| --- | --- | --- |

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ceno za posamezni zaprti podsklop, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten sklop v katerem se bo nahajal predmeten podsklop z enako najnižjo ceno oz. v primeru enakih cen za posamezne vrste blaga (pri odprtih podsklopih), bo naročnik izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišjo skupno končno vrednost izbranega blaga za celoten odprti predmeten podsklop v katerem se bo nahajalo blago z enako najnižjo ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Skladnost ponujenega blaga in storitev z naročnikovimi strokovnimi zahtevami | Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga in storitev z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogoja, v delu ki se nanaša na analizatorje, ki jih nudi v brezplačno uporabo, predložiti tudi naslednje priloge: - natančen opis (v slovenskem jeziku) in - prospektni material / tehnično dokumentacijo (lahko v SLO ali ANG jeziku).... iz katerih je razvidno, da ponujena oprema (analizator) v vseh točkah ustreza naročnikovim zahtevam. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen | Da zagotavlja skladnost podatkov glede ponujenih popustov in cen, in sicer v ponudbi, pogodbi in na dobavnici ter računu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Nerešene reklamacije | Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da lahko v primeru, če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega postopka. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 4 Elektronska dobavnica | Da ob dobavah blaga zagotavlja opremljenost blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki, določeni s strani naročnika razvidnimi v Prilogi 2 (pdf datoteka: Format zapisa elektronske dobavnice - Struktura za prenos RACUNOV – DOBAVNIC). Elektronsko dobavnico mora ponudnik urediti v roku dveh mesecev po podpisu predmetne kupoprodajne pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 5 Kadri | Ponudnik ima zaposleno osebje, ki je usposobljeno za izvedbo namestitve, zagona in preizkusa delovanja ANALIZATORJEV ter za šolanje/poučitev naročnikovega osebja, ki bo analizator uporabljalo oz. je v pogodbenem razmerju na temelju civilno pravne pogodbe s pravno osebo, ki ima tako osebje. Prav tako razpolaga z vsem orodjem in napravami, ki so potrebni pri pravilno namestitev analizatorjev ter z orodjem in napravami za zagon in preizkus delovanja analizatorjev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 6 Podpora analizatorjem, ki jih nudi v brezplačno uporabo | Ponudnik ima s proizvajalcem analizatorjev, ki jih ponuja v brezplačno uporabo naročniku za čas trajanja kupoprodajne pogodbe za nakup reagentov, potrošnega in podpornega materiala, sklenjeno ustrezno pogodbo, na podlagi katere ima zagotovljeno podporo za ponujene analizatorje. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati kopijo pogodbe ali izjavo proizvajalca o zastopstvu. V kolikor bi naročnik to zahteval v fazi pregleda in analize ponudb in je ponudnik ne bo predložil v roku 6 dni od prejema poziva, bo njegova ponudba izločena. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 7 Servis in rezervni deli | Ponudnik mora zagotoviti, da je za ponujene analizatorje zagotovljen servis v RS z osnovnimi rezervnimi deli v času trajanja pogodbe in sicer v obdobju 5 let. V primeru, da ponudnik nima lastnega servisa mora potrditi, da ima proizvajalec ponujenih analizatorjev izbranega serviserja v RS, ki je pooblaščen in usposobljen za servisiranje in ki je oskrbljen z osnovnimi rezervnimi deli v času trajanja pogodbe, in sicer v obdobju 5 let. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in dokazilo : - kopija dokazila proizvajalca o pooblaščenem servisu.... |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 8 Zanesljivost, izkušnje | Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti vse dobave blaga in izvedbe storitev, ki so predmet tega naročila, znotraj posameznega sklopa, ki ga ponudnik ponuja. Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni nihče od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik tudi razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: še 1 teden po izteku veljavnosti pogodbe

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

Ponudnik mora poleg upoštevanja določil Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št.  40/25 in 100/25 – ZDigZ; v nadaljevanju: ZMedPri-1) upoštevati tudi določila Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: MDR) ter Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi direktive Sveta 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: IVDR). Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku (vodji laboratorija) izročiti veljavne CE certifikate za analizatorje in ves pripadajoči material, ki zapade pod zahteve zgoraj navedenih uredb/ direktiv.

Naročnik je razpis za nakup reagentov in pripadajočega potrošnega /podpornega materiala pripravil po preiskavah, v 16 različnih sklopih. Naročnik je v Predračunu seznamu razpisanega blaga/storitev navajal okvirne 5 letne količine. V okviru posamezne skupine preiskav, mora ponudnik v ceni posamezne preiskave ponujati:

- Brezplačno uporabo pripadajoče opreme - analizatorja (po potrebi v paru, 2 kosa, kjer je to izrecno zahtevano v okviru zahtev pri posameznem sklopu), - Redno preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca in odpravo napak, okvar na analizatorjih, skupaj s potrebnimi nadomestnimi, rezervnimi deli in vsemi povezanimi stroški: del, km,… (v ceni preiskave mora biti zajeto celovito vzdrževanje brez dodatnih stroškov za naročnika), - Priklop analizatorjev na inštalacije naročnika pa tudi na naročnikov laboratorijski program LABIS, - Ves potreben potrošni in podporni material za izvedbo razpisanih preiskav (ponudnik v predračun Obr-8a vnese ceno/EM razpisane preiskave, v ponudbeni dokumentaciji pa predloži lasten predračun pdf in prilogo k predračunu - xls tabelo, na katerem natančno specificira vse vrste potrošnega materiala (skupaj s predvidenimi 5 letnimi količinami), potrebnega za izvedbo razpisanih vrst preiskav ter navedbo cen/EM in vrednosti glede na 5 letne količine, kar bo naročniku v primeru izbora ponudnika služilo kot podlaga za naročanje materiala. V kolikor ponudnik kakega materiala, ki bo kakorkoli potreben za izvajanje preiskav v 5 letnem obdobju ni predvidel in specificiral na tej tabeli prilogi ali pa ga ne bo predvidel v zadostni količini za razpisano skupino preiskav, ter posledično vrednost tega materiala ni upoštevana v skupni vrednosti sklopa.podsklopa, ki je podvržena merilu za izbor, bo moral ponudnik ta material, v primeru izbire, zagotoviti naročniku v tem obdobju brezplačno! Skupna vrednost priloge xls za posamezni sklop se mora ujemati s skupno vrednostjo preiskav predmetnega sklopa, navedeno na obrazcu Predračuna - Seznama razpisanega blaga ali storitev (Obr-8a)! - Ponudnik mora v sklopu cene preiskav upoštevati tudi ves potreben potrošni material za validacijo - ta material bo moral izbrani ponudnik »brezplačno« dostaviti naročniku ob dostavi, montaži in zagonu (velja v primeru, da bo izbran ponudnik z analizatorjem, ki ga naročnik še ne uporablja);.

II. Naročnik ima trenutno v lasti naslednje delujoče analizatorje:

| Analizator (število) | Lastnik SBNM – inv.št. | Proizvajalec | Leto inštalacije |
| --- | --- | --- | --- |
| AVL 9180 (1) | 55990 | ROCHE | 2010 |

* Oddelek za laboratorijsko diagnostiko  uporablja le znanstveno preizkušene in s strani mednarodnih in domačih strokovnih združenj ter RSK za laboratorijsko diagnostiko priznane metode. Analize se izvajajo na validiranih analizatorjih, s katerimi je opremljena večina slovenskih in evropskih medicinskih laboratorijev. V zgornji tabeli je seznam analizatorjev, seznam proizvajalcev teh analizatorjev ter leto inštalacije v našem laboratoriju.

Naročnik dopušča, da ponudniki pri pripravi ponudbe v ponudbenih cenah preiskav upoštevajo naročnikov nabor analizatorjev - da jim trenutno ni potrebno dostaviti drugega analizatorja ali vsaj ne v 2 kosih (to velja v kolikor sicer ponujajo analizatorje, ki uporabljajo enak potrošni material kot naročnikovi), vendar morajo v tem primeru te analizatorje prevzeti v vzdrževanje na lastne stroške (preventiva in odprava okvar z rezervnimi deli, stroški dela, potnimi stroški,… le-ti morajo biti zajeti v ceni preiskav tudi za analizatorje v lasti naročnika!) hkrati pa zagotoviti, da v primeru večje okvare naročnikovega analizatorja, dostavijo lastni kakovostno in funkcionalno najmanj enakovreden delujoči analizator v brezplačno uporabo do izteka pogodbe.

III. Ponudnik za vsak sklop, ki ga ponuja pripravi lastno tabelo, kjer poleg vsake strokovne zahteve naročnika navede v katerem gradivu (katalog, prospektni material, tehnična dokumentacija) in na kateri strani gradiva je izkazano, da analizator, ki ga ponudnik ponuja v brezplačno uporabo naročniku (v primeru izbire) za čas trajanja pogodbe in nakupa pripadajočega potrošnega materiala, izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

Ponudnik mora za sklope 1-15 za katerega oddaja ponudbo predložiti najmanj 3 reference (vsaj 1 iz RS, preostali dve pa iz RS ali EU), da je bila ponujena oprema, kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročilu v zadnjih 5 letih (maj 2021 - april 2026) uspešno dobavljena in montirana v vsaj 3 zdravstvenih ustanovah ali laboratorijih, kjer se oprema skupaj s pripadajočim potrošnim materialom redno uporablja in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni.

IV. Ostale zahteve

1. Vsi ponujeni izdelki (reagenti in potrošni/podporni material) morajo biti v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 – ZDigZ).

2. Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in črtno kodo in serijsko številko artikla. Pri sterilnih izdelkih še: datum sterilizacije in rok trajanja izdelka. Mesto in smer odpiranja sterilnega artikla mora biti jasno označena.  Način pakiranja in vrsta ovojnine pri sterilnih zavitkih mora omogočati aseptično odpiranje (ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih,…).

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, oznako dimenzij, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in črtno kodo.

4. Ponudnik bo moral v primeru izbire - vezano na analizatorje zagotoviti tudi:

- dobavo in namestitev opreme, ki je predmet ponudbe, ki bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije naročnika; - dostavo: dostavo analizatorjev na dogovorjeno mesto in njihovo namestitev v roku 30 dni po pozivu naročnika; - odvoz transportne in ostale embalaže in čiščenje prostorov: neposredno po opravljeni namestitvi oz. najkasneje v roku 2 delovnih dni od zaključene namestitve bo moral ponudnik na lastne stroške iz prostorov, kjer je bila opravljena namestitev dobavljenih analizatorjev odstraniti in odpeljati vso transportno embalažo, ves odvečni material, uporabljen pri namestitvi, vse smeti, ki bodo nastale pri namestitvi, ter drugi odpadni material, povezan z namestitvijo, pa tudi očistiti prostore, v katerih bo opravljena namestitev; - popravilo naročnikove opreme in prostorov, ki se bi poškodovali ob dostavi in montaži analizatorjev: po zaključeni namestitvi izvesti oz. poskrbeti za izvedbo popravil pohištvene opreme in prostorov bolnišnice, ki se bo morebiti ob namestitvi poškodovala; - odzivni čas serviserja največ 2 uri po prijavi napake/okvare s strani pooblaščene osebe naročnika in odpravo napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. Če napaka ni v tem času odpravljena, bo moral ponudnik brezplačno zagotoviti kakovosten nadomestni analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval. - izročitev vseh dokumentov, ki se nanašajo na dobavljeno opremo v brezplačno uporabo- izjava o skladnosti, CE certifikat, atesti, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in ostalo. Dokumenti bodo v slovenskem jeziku, razen izjave o skladnosti, CE certifikata in atestov, ki so lahko v angleškem jeziku..

5. V primeru okvare na kakem analizatorju (ali naročnikovem ali od izbranega ponudnika), ki bi zahtevale zamenjavo analizatorja, bo le-to zagotovil na lastne stroške ponudnik, pri čemer bo analizator zamenjal z istovrstnim analizatorjem, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, pripadajoči potrošni material pa ne sme biti dražji od potrošnega materiala za zamenjani analizator.

Sklop 1: IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA

Postavka: IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA. - Samostoječi sistem, popolnoma avtomatiziran, ki uporablja za analizo vzorcev kemiluminiscenčno tehnologijo. - Možnost dvosmerne komunikacije z obstoječim LIS na stroške ponudnika. - Možnost dodajanja novih vzorcev brez prekinitve delovanja analizatorja. - Reagenti na analizatorju hlajeni na 2 do 8 oC. - Kapaciteta analizatorja najmanj 180 testov/uro. - Reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in ostali potrošni material skladni z IVD direktivo - CE oznaka. - Ponudnik zagotovi brezplačen potrošni material in reagente za potrebe šolanja uporabnikov in uvajanje analizatorja v rutinsko delo. - Vnos vrednosti kalibratorjev preko črtne kode. - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat in morebitna opozorila pri analizi. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Analizator mora imeti program, ki omogoča spremljanje kontrole kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom podatkov in statistično obdelavo rezultatov kontrolnih vzorcev. Omogočati mora uporabo vsaj dveh nivojev kontrolnih vzorcev za 1 metodo, shranjevanje podatkov na CD/USB in možnost tiskanja (trajno, ne sme biti termo papir). - Identifikacija vzorcev, reagentov, kontrol in kalibratorjev ter vseh potrošnih materialov mora biti preko črtnih kod. - Omogočiti mora dvosmerno internetno povezavo analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov (certifikat, CE oznaka). - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (20 testov za vsako metodo brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Enostavna programska oprema za rutinsko delo, ki zagotavlja uporabniku nadzor nad delovanjem analizatorja. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta...

Sklop 2: IMUNOKEMIJA 2

Postavka: Sklop 2: IMUNOKEMIJA 2. - Samostoječi sistem, popolnoma avtomatiziran, ki uporablja za analizo vzorcev kemiluminiscenčno tehnologijo. - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Omogočati mora analize seruma, plazme, urina in polne krvi. - Uporaba reagentov zadnje generacije (TSH). - Kapaciteta analizatorja mora biti do 200 testov na uro. - Imeti mora hlajen del za reagente s kapaciteto za določanje vsaj 25 različnih preiskav. - Vsi reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo, brez predhodne predpriprave. - Analizator mora avtomatsko prepoznati naložene reagente. - Analizator mora zagotavljati avtomatično sledljivost reagentov (število testov za reagent, lot reagenta, rok uporabe). - Analizator mora imeti na vseh pipetorjih senzorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in sistemskih tekočin. - Analizator mora imeti sposobnost konstantnega dodajanja vzorcev med delovanjem aparata. - Omogočati mora avtomatsko ponavljanje preiskav na istem vzorcu (rerun). - Imeti mora možnost redčenja vzorcev na analizatorju (avtomatsko – po ukazu). - Potreben volumen vzorca za analizo od 10 do 150 µL. - Analizator mora zaznati fibrinske strdke v vzorcu in javiti opozorilo. - Analizator mora omogočati uporabo različnih standardnih velikosti epruvet in vzorčnih posodic. - Analizator mora imeti program, ki omogoča spremljanje kontrole kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom podatkov in statistično obdelavo rezultatov kontrolnih vzorcev. Omogočati mora uporabo vsaj dveh nivojev kontrolnih vzorcev, shranjevanje podatkov na CD/USB in možnost tiskanja (trajno, ne sme biti termo papir). - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat in morebitna opozorila pri analizi. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Analizator mora hraniti vse podatke o vzorcih pacientov (ime in priimek, laboratorijska številka, čas opravljene analize, morebitna opozorila, rezultat analize), rezultate izvedenih kalibracij in kontrol (z lot številko kalibratorjev in kontrol) ter lot številke uporabljenih reagentov na trdem disku računalnika. - Omogočiti mora dvosmerno internetno povezavo analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov (certifikat, CE oznaka). - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (40 testov za vsako metodo brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Enostavna programska oprema za rutinsko delo, ki zagotavlja uporabniku nadzor nad delovanjem analizatorja. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta... Dodatne zahteve naročnika: - Dostop na daljavo v primeru okvar. - Analizator mora omogočati možnost merjenja tudi po preteku ponujenega roka uporabe reagentov v analizatorju...

Sklop 3: BIOKEMIJA 1

Postavka: Sklop 3: BIOKEMIJA 1. - Princip meritve elektrokemijski - direktna potenciometrija z uporabo ionselektivnih elektrod (ISE). - Zaslon za upravljanje analizatorja na dotik. - Hkratna določitev Na, K, Cl in ionizirani Ca. - Možnost uporabe epruvet, brizg in kapilar za vzorce - Možnost uporabe vzorcev polne krvi, seruma, plazme in urina. - Možnost merjenja urinskih vzorcev direktno, brez redčenja vzorca. - Možnost vnosa podatkov vzorca (ID pacienta) s pomočjo čitalca črtnih kod. - Potreben volumen vzorca do največ 70 µL. - Potreben čas meritve do največ 40 sekund. - Originalne kontrole v treh nivojih (originalne od proizvajalca). - Avtomatski vnos vrednosti novega lota kontrol v analizator s pomočjo čitalca črtnih kod - Analizator mora imeti možnost vodenja kontrol tudi v grafični obliki, za vsak lot in nivo posebej. - Vgrajen tiskalnik za izpis rezultatov pacientov in kontrol. - Možnost dvosmernega priklopa analizatorja na informacijski sistem LIS (HIS). - Kartušni sistem z vsemi potrebnimi reagenti in raztopinami za izvedbo meritve v eni kartuši (Cartridge) - Možnost izbire kartuš z različnim številom testov – 100 testov na kartušo in več kot 200 testov na kartušo. - Analizator mora biti brez periodičnega vzdrževanja (razen menjave kartuše). - Možnost uporabe analizatorja brez priklopa na elektriko (ob izpadu električne energije) z zmogljivostjo vgrajene baterije do 2 uri delovanja. - Uporabljati mora operacijski sistem Microsoft Widows. - Analizator mora samodejno spremljati porabo reagentov. - Ponujena oprema mora omogočati delo z »nadomestnim« analizatorjem z istimi reagenti (dva identična analizatorja - back-up). - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (50 testov brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Zaradi prostorskih omejitev je pomembna velikost analizatorjev – namizna izvedba.. Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta.

Sklop 4: BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA

Postavka: Sklop 4: BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA. - Samostoječi sistem, popolnoma avtomatiziran, namizni - Koagulacijski analizator s fotooptičnim principom zaznavanja strdka. - Vrsta vzorca: plazma (Na-citrat). - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Zmogljivost analizatorja mora biti vsaj 300 testov na uro - Imeti mora hlajen del za reagente s kapaciteto za določanje vsaj 20 različnih preiskav. - Analizator mora avtomatsko prepoznati naložene reagente. - Analizator mora zagotavljati avtomatično sledljivost reagentov (lot reagenta, rok uporabe). - Omogočati mora kontinuirano dodajanje vzorcev med delovanjem analizatorja, pri čemer je možno naenkrat naložiti vsaj 100 vzorcev. - Omogočati mora hkratno izvajanje rutinskih meritev pacientov, meritev internih kontrol in meritev kalibracijskih krivulj. - Omogočati mora delo z vsaj dvema kalibracijskima krivuljama za dva različna lota reagenta hkrati na analizatorju – za isti test / preiskavo. - Pipetorji morajo biti opremljeni s senzorjem, ki prepreči poškodbe pipetorja v primeru, da je reagent oz. vzorec nameščen s pokrovom. - Identifikacija reagentov in vzorcev s pomočjo črtne kode. - Analizator mora omogočati vnos lotov kalibratorjev in kontrol v aparat. - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat in morebitna opozorila pri analizi. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (vsaj 50 testov za vsako metodo brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Analizator mora imeti program, ki omogoča spremljanje kontrole kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom podatkov in statistično obdelavo rezultatov kontrolnih vzorcev. Omogočati mora uporabo vsaj dveh nivojev kontrolnih vzorcev za 1 metodo, shranjevanje podatkov na CD/USB in možnost tiskanja (trajno, ne sme biti termo papir). - Analizator mora hraniti vse podatke o vzorcih pacientov (ime in priimek, laboratorijska številka, čas opravljene analize, morebitna opozorila, rezultat analize), rezultate izvedenih kalibracij in kontrol (z lot številko kalibratorjev in kontrol) ter lot številke uporabljenih reagentov na trdem disku računalnika. - Omogočiti mora dvosmerno internetno povezavo analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov (certifikat, CE oznaka). - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Servis in strokovna podpora morata biti zagotovljena lokalno v Republiki Sloveniji iz strani za opremo usposobljenega in ustrezno certificiranega kadra. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Enostavna programska oprema za rutinsko delo, ki zagotavlja uporabniku nadzor nad delovanjem analizatorja. - Ponujena oprema mora omogočati delo z »nadomestnim« analizatorjem z istimi reagenti (dva identična analizatorja -back-up). - Zaradi prostorskih omejitev je pomembna velikost analizatorjev – namizna izvedba. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta...

Sklop 5: INTEGRIRANI ANALIZNI SISTEM ZA IZVAJANJE PREISKAV BIOKEMIJE IN IMUNOKEMIJE

Postavka:Sklop V – INTEGRIRANI ANALIZNI SISTEM – BIOKEMIJA IN IMUNOKEMIJA TER SISTEM ZA PRIPRAVO DEMINERALIZIRANE VODE. - Dva identična samostoječa ločena analitska sistema, popolnoma avtomatiziran, ki uporablja za analizo vzorcev fotometrično, turbidimetrično in indirektno potenciometrično metodo z ISE (kalij, natrij, klorid), za vse preiskave hkrati in dvema identičnima ločenima sistemoma za pripravo demineralizirane vode - Tloris obeh analitskih sistemov skupaj s servisnim prostorom in prostorom za analitika ne sme presegati dolžine 12,0 m in širine 4,5 m. - Analitski sistem, reagenti, kontrole in kalibratorji morajo biti skladni z IVD direktivo (Directive 98/79/CE of the European Parliaments and Council of 27 October 1998) ali IVD uredbo (Regulation EU 2017/746 on in-vitro diagnostic medical device) - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu - Analitski sistem mora spremljati porabo reagentov, diluentov in potrošnega materiala in spremljati število testov do končne porabe reagenta. - Obstojnost reagentov za preiskave , tudi za ISE (ne velja za sistemske reagente) po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti 28 dni (4 tedne) ali več; na imunokemijskem delu pa 70 dni (10 tednov) ali več. - Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: vzorci preiskovancev; validacija rezultatov; kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennins graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti); rezultati preiskav; informacije o shranjenih vzorcih; pravila, določena s strani uporabnika; obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema; reagenti in kalibratorji; čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time). - Analitski sistem mora biti povezan s programom (proizvajalca ali ustrezno programsko opremo drugih ponudnikov), ki v realnem času omogoča prenos dnevne kontrole kakovosti v program za medlaboratorijsko primerjavo kontrol (peer group primerjalna skupina). - Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). - Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo izbrana vzdrževalna opravila izvesti avtomatsko. - Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljen dostop za servisne potrebe. - Analitski sistem mora omogočati zrcaljenje ekrana analitskega sistema na mobilno napravo ali dodaten ekran. - Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo; ustvarjanje novih zahtev za servisno/aplikativno podporo vezanih na serijsko številko analizatorja; spremljanje stanja posamezen zahteve; arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. - Ponudnik mora zagotoviti spletno storitev, ki omogoča časovno neomejen dostop do navodil za uporabo, varnostih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o skladnosti reagentov. - Rezultati preiskovancev, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotu reagentov, kontrol in kalibratorjev. - Navodila za delo in redno vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku. - Omogočati mora enostavno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize ter avtomatsko ponavljanje preiskav na istem vzorcu (rerun, reflex). - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku. - Odzivni čas serviserja (povratni klic) mora biti krajši od 2 ur po prijavi napake. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, naj komunikacija poteka izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lasten stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak. Biokemijski in ISE (ion-selektivne elekrode) del analiznega sistema - Princip merjenja: spektrofotometrija, turbidimetrija in potenciometrija. - Sistem mora omogočati 900 fotometričnih testov na uro ali več. - Sistem mora omogočati izvajanje preiskav s seznama iz zavihka: Sklop V: Preiskave za biokemijo in imunokemijo. Priložiti je potrebno originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni list). - Absolutni volumen vzorca za vse preiskave v serumu /plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen se pri pipetiranju ne upošteva. Za izračun se upošteva samo volumen normalnega vzorca in ne t.i. povečan/zmanjšan volumen. - Sistem mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. - Sistem mora omogočati brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice v kivetah. - Sistem mora v primeru zaznavanja strdka avtomatsko sprati vzorčno pipeto. Sistem mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine, strdkov in zračnih mehurčkov (pene) in javiti opozorilo. - Reagenti (v to niso vključeni ISE elektrode) morajo biti pripravljeni za uporabo brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja. Previdno obračanje zaprtega vsebnika in odstranjevanje zaščitne embalaže (folija, plastika, guma…) se ne šteje kot ročna priprava reagenta. - Sistem mora omogočati pri vsakem vzorcu merjenje serumskega indeksa HIL (hemoliza, ikteričnost, lipemičnost). Ponudnik naj pri izračunu potrebnega materiala za določanje HIL-a upošteva 910 000 vzorcev v 5 letih. - Analizator mora analizirati naslednje tipe vzorcev: serum, plazma (EDTA in Li-heparin), punktat, urin, likvor (CSF). - IFCC metode za ponujene reagente so obvezne (AST in ALT mora biti IFCC s piridoksal fosfatom, za kreatinin mora biti encimska, za albumine v urino mora biti turbidimetrična). - Analizator mora avtomatsko redčiti vzorce, ki padejo izven območja linearnosti. Imunokemijski del analiznega sistema - Sistem naj uporablja princip detekcije elektrokemiluminescenco ali kemiluminiscenco. - Sistem mora omogočati najmanj 150 testov na uro ali več - Sistem mora omogočati preiskave s seznama na zavihku Sklop V: Preiskave za biokemijo in imunokemijo. - Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v serumu/plazmi ne sme presegati 150 µL. mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen se pri pipetiranju ne upoštevata. Za izračun se upošteva samo volumen normalnega vzorca in ne t.i. povečan/zmanjšan volumen. - Sistem mora pri pipetiranju vzorcev omogočati uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over). Kljub temu mora imeti opozorilo za carry over za primere, kjer vzrok ni pipetiranje vzorca. - Sistem mora omogočati prilagoditev večtočkovne kalibracijske krivulje proizvajalca z uporabo največ dveh kalibratorjev. - Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja.. Dodatne zahteve naročnika: - Brezplačni najem in uporaba dveh identičnih integriranih analitskih sistemov za biokemijo in imunokemijo tre dveh ločenih sistemov za pripravo demineralizirane vode. - Garancijska doba 1 leto in brezplačno pogarancijsko redno in izredno vzdrževanje (rezervni deli, delovne ure, ure na poto, nadgradnja strojne in programske opreme) za biokemijski – imunokemijski analitski sitem za obdobje 5 let. - Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. - V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti, kontrole, kalibratorji, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod (100 določitev na preiskavo). - Ponudnik mora izdati potrdilo o usposobljenosti za delo za analitskem sistemu za zaposlene po opravljenem šolanju - Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter, da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. - Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjeme so kontrole, katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev). Ponudnik mora ob dobavi naročenega materiala zagotoviti elektronsko in tiskano dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe. - Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorijev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena test/enoto mora ostati nespremenjena. - Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo. Potrebno je predložiti ustrezne certifikate (ime in priimek osebe ter dokazila). - Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja za analitski sistem za biokemijo in imunokemijo. Potrebno je priložiti ustrezne certifikate - (ime in priimek ter dokazila). - Ponudnik mora zagotoviti dva dodatna monitorja z diagonalo vsaj 60 cm ali več in dva USB ključa 512 GB ali več, ter dva ločena UPS-a (sistem za neprekinjeno električno napajanje)..

Sklop 6: OSNOVNE URINSKE PREISKAVE IN SEDIMENTA

Postavka: Sklop 6: OSNOVNE URINSKE PREISKAVE IN SEDIMENTA.

- Analizni sistem naj podaja rezultate za naslednje parametre:

- Analizator za kemijsko analizo urina s testnimi trakovi za 11 parametrov: relativno gostoto, barvo urina, turbidimetričnost, pH vzorca ter prisotnost levkocitov, eritrocitov (krvi), nitritov, proteinov, glukoze, ketonov, urobilinogena, askorbinske kisline in bilirubina. Relativna gostota naj se določa refraktometrično. - Analizator za analizo formiranih sestavin urina - celic/delcev: eritrociti, levkociti, cilindri - hialini in patološki, bakterije, glive, epitelijske celice – ploščate epitelijske celice in okrogle, kristali, sluz (mukopolisaharidi) in spermiji. Analizator naj bo opremljen z mikroskopsko enoto, ki prikaže prisotne formirane sestavine urina s pomočjo svetlobnega in fazno kontrastnega mikroskopa kot celotno vidno polje.

- Analizatorja za kemijsko analizo urina in analizo formiranih elementov morata biti med seboj povezana:

- programsko (medsebojno prenašanje rezultatov in skupni izpis rezultatov na istem analizatorju ali računalniku) - fizično ali s sistemom, ki omogoča avtomatizirani prenos vzorcev urina v stojalih z enega analizatorja na drugega

- Analizatorja naj zagotavljata avtomatski način aspiracije vzorca iz epruvet, ki so zložene v stojalu. Skupna najmanjša potrebna količina vzorca urina za obe analizi (kemijska in formirani elementi) naj ne presega 3 mL. Oba analizatorja morata biti opremljena s senzorjem za zaznavanje zadostne količine vzorca in avtomatsko mešata vzorce pred pipetiranjem. - Analizni sistem naj ima kapaciteto 100 vzorcev v seriji. - Zmogljivost osnovnega sklopljenega analiznega sistema naj bo 130 vzorcev na uro. - Oba analizatorja morata imeti možnost prednostnega merjenja nujnih vzorcev. - Štetje formiranih elementov z analizatorjem mora biti primerljivo s štetjem/oceno z mikroskopom – preiskavo sediment urina po evropski priporočilih (European urinalysis guidelines for microscopic urine analysis). - Podajanje rezultatov analiz:

- Analizator za kemijsko analizo urina s testnimi trakovi mora podajati rezultate stopenjsko. Koncentracije naj bodo podane v SI enotah in arbitrarnih enotah.Analizator mora imeti možnost nastavitve občutljivosti za izmerjene parametre. - Analizator za formirane elemente naj podaja rezultate v številčni koncentraciji -št./µL) in št./HPF. Analizni sistem ima merilno območje za številčno koncentracijo eritrocitov najmanj od 0 do 1800 ERI/µL in levkocitov od 0 do 1200 LEU/µL. - Formirani elementi naj bodo prikazani z veliko ločljivostjo in resolucijo, da so nedvoumno razpoznavni, razpoznavne morajo biti tudi nekatere morfološke spremembe celic, kot so razne vrste dismorfnih eritrocitov in akantociti.

- Analizator za kemijsko analizo urina s testnimi trakovi naj omogoča hranjenje testnih trakov na analizatorju za najmanj  5 dni.  Kalibracija naj bo po možnosti avtomatska.

- Analizni sistem mora omogočati nazoren pregled rezultatov dnevnih kontrol z možnostjo grafične ponazoritve, vključno z opozorili o izpadih iz območja določenih kontrolnih vrednosti.

- Analizna sistema morata imeti možnost za prenos v laboratorijski informacijski sistem (LIS), in omogočati  dvosmerno povezavo analizatorja in centralnega serverja.

- Programska oprema mora omogočati sledljivost lotov reagenčnih trakov in kontrol.

- Programska oprema mora omogočati ločeno shranjevanje rezultatov analiz preiskovancev in dnevnih kontrol ter pregledno prikazovanje rezultatov po datumih. Programska oprema  mora omogočati trajno arhiviranje rezultatov na sekundarnih medijih kot je USB.

- Analizni sistem lahko vključuje programsko opremo za avtovalidacijo rezultatov, ki se na željo uporabnika aktivira/deaktivira.

- Zahtevan je 1 analizator + dodatno 1 mini za »back up«

Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval, dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 7: BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA

Postavka: Sklop 7: BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA. - Samostoječi sistem, popolnoma avtomatiziran, ki deluje na principu suhe kemije. - Analizator mora omogočati poleg določanja neonatalnega bilirubina razširitev menija preiskav (glukoza, sečnina, kreatinin, kalcij, teofilin). - Omogočati mora analizo seruma, plazme, punktata, urina, likvorja (CSF). - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Kapaciteta analizatorja mora biti vsaj 100 testov na uro. - Vsi reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo, brez predhodne predpriprave. - Analizator mora avtomatsko prepoznati naložene reagente. - Analizator mora imeti sposobnost konstantnega dodajanja vzorcev med delovanjem aparata. - Analizator mora zaznati fibrinske strdke v vzorcu in javiti opozorilo. - Imeti mora možnost redčenja vzorcev na analizatorju (avtomatsko – po ukazu). - Analizator mora omogočati vnos lotov kalibratorjev in kontrol v aparat. - Analizator mora zagotavljati avtomatično sledljivost reagentov (število testov za reagent, lot reagenta, rok uporabe). - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat in morebitna opozorila pri analizi. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Analizator mora hraniti vse podatke o vzorcih pacientov (ime in priimek, laboratorijska številka, čas opravljene analize, morebitna opozorila, rezultat analize), rezultate izvedenih kalibracij in kontrol (z lot številko kalibratorjev in kontrol) ter lot številke uporabljenih reagentov na trdem disku računalnika. - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Enostavna programska oprema za rutinsko delo, ki zagotavlja uporabniku nadzor nad delovanjem analizatorja. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta...

Sklop 8: HEMATOLOGIJA

Postavka: Sklop 8: HEMATOLOGIJA. - Hematološki analizator mora imeti naslednje parametre: številčno koncentracijo levkocitov s šest parametrsko diferencialno krvno sliko (vključuje nevtrofilne granulocite, eozinofilne granulocite, bazofilne granulocite, nezrele granulocite, limfocite, monocite), številčno koncentracijo eritrocitov, številčno koncentracijo trombocitov, koncentracijo hemoglobina, povprečni volumen eritrocitov (MCV) in trombocitov (MPV), hematokrit, parametre MCH (povprečna količina hemoglobina v eritrocitih), MCHC (povprečna koncentracija hemoglobina v eritrocitih) in RDW (širina porazdelitvene krivulje volumna eritrocitov), številčno koncentracijo retikulocitov, številčno koncentracijo normoblastov (NRBC) preračunano in podano na 100 levkocitov. Koncentracije posameznih vrst levkocitov se morajo izražati v absolutnih in relativnih koncentracijah. Analizator mora opozoriti na nezrele in atipične celice . - Analizator mora imeti široko merilno območje linearnosti za levkocite najmanj do 400*109/L, linearnost za eritrocite najmanj do 8,0 x 1012/L in za trombocite najmanj do 3500 x 109/L, linearnost za hemoglobin najmanj od 0 do 260 g/L - Analizator mora imeti integriran sistem za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov za izvedbo mikroskopskega pregleda DKS - Analiziranje retkulocitov: absolutno in relativno število retikulocitov brez predpriprave vzorca - Določanje vsebnosti hemoglobina v retikulocitih - Določanje nezrelih granulocitov - Analizator mora imeti možnost aspiracije vzorca avtomatsko iz epruvet v stojalih in ročno iz odprte ali zaprte v stojalih in ročno iz odprte ali zaprte - Zagotovljen mora biti selektivni izbor testov:. - KKS - KKS/DKS - KKS/DKS/Retikulociti - KKS/Retikulociti. - Analizator iz črtne kode identificira vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, retikulociti; avtomatsko preklaplja znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami - Analizator mora biti modularen, tako da omogoča neprekinjeno opravljanje preiskav v primeru okvare dela integriranega sistem (modula), omogočati racionalno enakomerno porabo reagentov. - Analizator mora omogočati neprekinjeno delo in imeti integriran sistem za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov za izvedbo mikroskopskega pregleda DKS – refleksno in »direktno« naročanje. Aplikacija vzorca avtomatsko in ročno. - Kakovost z analizatorjem pripravljenih in obarvanih krvnih razmazov mora ustrezati za pregled DKS s sistemom za digitalno morfologijo celic in mikroskopom. - Trombociti: analizator mora imeti možnost merjenja številčne koncentracije trombocitov z impedančno in optično metodo iz istega vzorca. - Eritroblasti: številčne koncentracije eritroblastov morajo biti izmerjene v posebnem kanalu na osnovi pretočne citometrije neodvisno od številčne koncentracije levkocitov oz. njihovih posameznih zvrsti. Številčna koncentracija eritroblastov mora biti izmerjena ob vsaki analizi hemograma oz. hemograma z diferencialno krvno sliko. - Levkociti: analizator mora omogočati zmožnost odkrivanja neoplastičnih celic z visoko občutljivostjo in specifičnostjo. - Zmogljivost analizatorja mora biti nad 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS, najmanj 30 krvnih razmazov na uro. - Kontrolni material za vse analite v eni kontroli za vsak nivo, v treh nivojih. Posebej kontrolni material za telesne tekočine - Analizator mora imeti pregleden program za vodenje kontrole kakovosti, ki omogoča tako dnevni kakor tudi kumulativni pregled vrednosti izmerjenih v kontrolnih vzorcih. - Minimalen volumen potrebnega vzorca za hemogram z DKS– največ 100 µL (neonatalni vzorci, vzorci telesnih tekočin); venski in kapilarni odvzem, brez redčenja; za pripravo krvnega razmaza največ 80 µL. Sistem lahko za izdelavo krvnega razmaza aspirira največ 80 µL vzorca neglede na način aspiracije - s podajalnikom (avtomatski način) in/ali ročni način (mikro vzorci, STAT vzorec)Analizatorju mora biti dodan tiskalnik, ki omogoča tiskanje analiziranih vzorcev. - Analizator kompatibilen z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev. - Možnost manualnega odvzema vzorcev iz odprtih epruvet (neonatalni vzorci iz mikroepruvet) - Analizator mora imeti predpripravljen dodaten računalnik z inštalacijo vseh potrebnih programskih orodij za nemoteno delo v primeru okvare primarnega računalnika. - Analizator mora omogočati povezavo z obstoječim ekspertnim sistemom za obdelavo podatkov in avtovalidacijo za samodejno potrjevanje in komentiranje rezultatov preiskav na osnovi pravil (tehničnih in biomedicinskih), ki jih določita proizvajalec in uporabnik. Ekspertni sistem mora biti odprt za uporabnika. Prav tako mora program arhivirati vse številčne in grafične podatke s tega sistema. Omogočati mora nastavitve pravil priprave krvnih razmazov ter podajanja rezultatov s komentarji in mnenji na laboratorijskem izvidu. Omogočati mora povezljivost tudi s sitemom za digitalno morfologijo celic (analizatorje za pregled krvnih razmazov) in LIS. Omogočati mora podporo procesom dela, skladno z akreditacijskim standardom za medicinske laboratorije, popolno povezljivost in kompatibilnost z obstoječim LIS. Omogočati mora podporo delu s posebnimi vzorci (npr. citratna kri). Vključevati mora uvajanje sprememb (npr. pravil, komentarjev, …), posodobitev, nadgradenj ekspertnega sistema. Delovanje ekspertnega sistema in povezave z analizatorjem in LIS morajo biti verificirane in dokumentirane. V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti priklopa / povezljivosti analizatorja na obstoječi ekspertni sistem, mora le tega sam ponuditi z vsemi funkcionalnostmi, ki so zahtevane. - Uporaba netoksičnih reagentov - Analizni certifikat odpadnih tekočin. - Kontrolni material za vse analite v eni kontroli za vsak nivo, v treh nivojih. - Delo s kontrolnimi vzorci v zaprtem sistemu - Kontrolni material stabilen najmanj 1mesec, nova dobava zagotovljena pred iztekom roka. - Zaradi omejenega prostora je dopustna maksimalna širina sistema največ do 200 cm (zaželeno manj) skupaj z avtomatskim podajalcem epruvet (brez tiskalnika). - Vsi parametri morajo biti diagnostični (ne raziskovalni parametri). - Avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« to je analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto - Analizatorju mora biti dodan sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) - Analizator mora imeti pregleden program za vodenje kontrole kakovosti, ki omogoča tako dnevni kakor tudi kumulativni pregled vrednosti izmerjenih v kontrolnih vzorcih. - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Navodila za delo in redno vzdrževanje mora biti v slovenskem jeziku. - Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v Sloveniji, ki mora imeti odzivni čas od sporočila o okvari do prihoda serviserja do 4 ure. - Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike v naročniku primerljivi inštituciji. - Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave od naročila v dveh delovnih dneh, v primeru vikenda pa do pet dni - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (30 testov za vsako metodo brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi mora biti na voljo servisni inženir, izšolan pri proizvajalcu. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Ponujeno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje mora biti ponujeno kot »full option«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za zgoraj navedeno garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja,, rezervni deli…). - Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in mora imeti se potrebne certifikate. - Ponujena oprema mora omogočati delo z »nadomestnim« analizatorjem z istimi reagenti (dva identična hematološka analizatorja -back-up). - Strokovne zahteve za sistem za digitalno morfološko analizo celic - Sistem mora omogočati dodajanje predhodno pripravljenih preparatov. - Sistem mora zagotavljati samodejen nanos imerzijskega olja. - Sistem mora zagotavljati samodejno fotografiranje ter identifikacijo/predklasifikacijo različnih vrst levkocitov in drugih celic v preparatih periferne krvi in telesnih tekočin. - Predklasifikacija celic mora biti prikazana s slikami. - Sistem mora omogočati primerjavo predklasificirane celice s celicami iz baze podatkov. - Sistem mora omogočati dodajanje celic v bazo podatkov po izboru uporabnika. - Sistem mora omogočati oblikovanja nove skupine celic za klasifikacijo in uporabo teh skupin pri reklasifikaciji. - Sistem mora omogočati nastavitev števila diferenciranih celic s strani uporabnika. - Sistem mora omogočati prenos slike po elektronskih medijih. - Sistem mora omogočati uporabo spletnih in drugih izobraževalnih programov. - Sistem mora analizirati vsaj 20 preparatov krvnih razmazov na uro. - Sistem mora omogočati pregledovanje predklasificiranih celic vsaj dveh uporabnikov hkrati...

Sklop 9: BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA

Postavka: Sklop 9: BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA. - Avtomatski, namizni analizator. - Merilni princip je nefelometrija. Merjenje intenzitete sipane svetlobe pod fiksnim kotom. - Reakcija poteka v kivetah za enkratno uporabo. - Omogočati mora delo z vsaj dvema kalibracijskima krivuljama za dva različna lota reagenta hkrati na analizatorju – za isti test / preiskavo. - Analizator mora analizirati naslednje tipe vzorcev: serum, plazma, urin, likvor (CSF). - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Kapaciteta analizatorja mora biti vsaj 60 testov na uro. - Imeti mora hlajen del za reagente s kapaciteto za določanje vsaj 10 različnih preiskav. - Analizator mora avtomatsko prepoznati naložene reagente. - Analizator mora javiti opozorilo v primeru zaznane napake. - Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorcev (širok razpon redčitev ( od 1:1 do 1:32000). - Analizator mora omogočati uporabo različnih standardnih velikosti epruvet in vzorčnih posodic. - Analizator mora imeti na vseh pipetorjih senzorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi reagentov in sistemskih tekočin. - Analizator mora omogočati vnos lotov kalibratorjev in kontrol v aparat (avtomatsko in/ali ročno) - Analizator mora zagotavljati avtomatično sledljivost volumna reagentov, lot reagenta, rok uporabe. - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, rezultat in morebitna opozorila pri analizi. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Analizator mora imeti program, ki omogoča spremljanje kontrole kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom podatkov in statistično obdelavo rezultatov kontrolnih vzorcev. Omogočati mora uporabo vsaj dveh nivojev kontrolnih vzorcev za 1 metodo, shranjevanje podatkov na CD/USB in možnost tiskanja (trajno, ne sme biti termo papir). - Omogočiti mora hkratno nalaganje vsaj 30 vzorcev. - Identifikacija vzorcev, reagentov, kontrol in kalibratorjev ter vseh potrošnih materialov mora biti preko črtnih kod. - Omogočiti mora dvosmerno internetno povezavo analitskega sistema z zagotavljanjem varnosti podatkov (certifikat, CE oznaka). - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (30 testov za vsako metodo brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe. - Redno obveščanje naročnika o novih metodah, strokovna in aplikativna podpora ves čas uporabe in v slovenskem jeziku ter možnost dodatnih konzultacij specialistov področij. - Enostavna programska oprema za rutinsko delo, ki zagotavlja uporabniku nadzor nad delovanjem analizatorja. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta....

Sklop 10: BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA

Postavka: Sklop 10: BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA. - Tehnologija agarozne gelske elektroforeze. - Omogočati mora izvajanje elektroforeze z ločbo serumskih proteinov na 5 frakcij ter imonufiksacijsko elektroforezo proteinov seruma in urina z uporabo denzitometrčne detekcije. - Omogočati mora analize seruma in urina. - Sočasna analiza 15 vzorcev za elektroforezo in 4 za imunofiksacijo. - Izpis numeričnih rezultatov in njihov grafični prikaz z možnostjo avtomatskega označevanja frakcij in njihove identifikacije. - Priklop in povezava na obstoječi LIS na stroške ponudnika. - Na izpisu rezultatov iz analizatorja morajo biti naslednji podatki: ime in priimek preiskovanca, laboratorijska številka, čas analize, numerični rezultati, grafični prikaz in komentar. Izpis mora biti trajen (ne sme biti termo papir). - Arhiviranje krivulj ter rezultatov na trdem disku. - Zunanji tiskalnik ter PC. - Navodila v slovenskem in angleškem jeziku. - Postavitev in šolanje, strokovna literatura ter reagenti za evaluacijo vključeni v ceno. - Garancija minimalno 2 leti, vključno brezplačni vzdrževalni servisi in potrebni potrošni material za njihovo izvedbo... Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 72 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval., dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 11: BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO

Postavka: Sklop 11: BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO. - Analizatorja za merjenje pO2, pCO2, pH, oksimetrije, elektrolitov K+, Cl-, Na+, cCa2+, laktata, glukoze morata izpolnjevati naslednje zahteve. - Laboratorijski tip analizatorja (ne kasetni) mora omogočati / vsebovati / imeti: - meritev krvnih plinov z veliko preciznostjo; - meritev elektrolitov z veliko preciznostjo; - merjenje metabolitov brez interferenc; - izvajanje merjena oksimetrije in saturacije (sO2, ctHb, COHb, metHb, FHb); - podajanje rezultatov temperaturno korigiranih vrednosti, računanih parametrov (presežek baze, standardni HCO3-, dejanski HCO3-, ctO2, pO2(A-a)); - meritve pH v plevralnih punktatih z validirano aplikacijo; - izvedbo preiskav s 35 do 100 uL krvi; - vzorčenje iz brizg za odvzem arterijske krvi in kapilar; - izvajanje preiskav iz polne krvi in serumov; - avtomatsko izvajanje kontrol kakovosti; - grafični prikaz kontrol kakovosti (Levy-Jenningsovi diagrami) ter možnost uporabe Westgardovih pravil pri vodenju kontrol kakovosti na analizatorju; - upravljanje s podatki pacienta; - delo z identifikacijo s črtno kodo z integriranim čitalcem črtnih kod – za vzorce in reagente; - sledljivost popravkov, ponovitev preiskav; - sledljiv dostop do izvajalcev preiskav; - prenos podatkov kontrol kakovosti v programsko opremo za centralno vodenje kontrol kakovosti: - prenos izvornih podatkov za arhiviranje; - možnost vgradnje avtomatskega mešala s podajalnikom vzorcev in identifikacijo vzorca; - nadgradnje z določitvami dodatnih parametrov (kreatinin), elektrod; - meni »pomoč« na ekranu z video predstavitvijo; - barvni »TouchScreen« zaslon; - windows programsko opremo; - bidirekcionalno povezavo z LIS; - vgrajen sistem nadzora delovanja analizatorja z vidnimi opozorili ob eventuelnih napakah; - avtomatsko zaznavanje zamašitve in zračnih mehurčkov; - avtomatsko kalibriranje z minimalnimi potrebnimi kalibracijami dnevno (opredeljen »downtime«), merjenje, izpis rezultatov; - Siggaar-Andersen acidobazni nomogram na ekranu; - menjavo membran največ enkrat na tri mesece (za glukozo, laktat ter referenčno membrano največ enkrat na mesec) - delovanje z istimi elektrodami najmanj 2 leti; - primerljivost rezultatov meritev z meritvami na obstoječem naročnikovem plinskem analizatorju. - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Ponujena oprema mora omogočati delo z »nadomestnim« analizatorjem z istimi reagenti (dva identična analizatorja -back-up). - Zaradi prostorskih omejitev je pomembna velikost analizatorjev – namizna izvedba. - Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu in odprava napake največ 24 ur od vzpostavitve kontakta. V primeru, da naročnik razpolaga z nadomestnim analizatorjem istega tipa, naročnik dopušča čas za odpravo napake največ 36 ur od vzpostavitve kontakta. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator v roku največ 72 ur šteto od prijave napake - vzpostavitve kontakta. - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (40 analiz brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe..

Sklop 12: BIOKEMIJA 8 - PREISKAVE GLIKIRANI HEMOGLOBIN

Postavka: Sklop 12: BIOKEMIJA 8 - PREISKAVE GLIKIRANI HEMOGLOBIN ( HbA1c). - HPLC metoda (Visoko zmogljiva tekočinska kromatografija). - Popolnoma avtomatiziran zaprt in odprt sistem vzorčevanja. - ''Walk – away'' sistem (vzorčevanje, brez stalne prisotnosti uporabnika). - Avtomatično mešanje vzorca pred analizo. - Korelacijski koeficient (CV < 1%), potrjen s kliničnimi študijami objavljenimi v priznanih znanstvenih revijah (vsaj ena študija). - Prenos podatkov obeh enot (IFCC in NGSP) v LIS. - Možnost uporabe polne krvi, pediatričnega in hemoliziranega vzorca brez dodatnih predanalitskih nastavitev s strani uporabnika. - Izpis rezultatov, ki vključuje podatke o lotu (serija izdelave) in roku uporabe reagenta. - Čas analize od 90 do 180 sekund. - Stabilnost kolone minimalno 2500 meritev, filter integriran v koloni. - Vgrajen detektor za kontrolo nivoja tekočine (reagenta) in prikaz le-tega na zaslonu analizatorja. - Reagenti v svetlobno neprepustnem zaščitnem ovoju, za zagotavljanje preprečevanja fotosenzibilnosti. - Sistem mora omogočati sočasno meritev pri dveh valovnih dolžinah. - Sistem mora omogočati dvosmerno povezava z laboratorijskim informacijskim sistemom. - Sistem naj zavzema majhno delovno površino (60x60 cm). - Sistem mora omogočati popolnoma avtomatiziran pregled nad stanjem reagentov /volumen, trajnost) in vzorci, brez prekinitve dela. - Sistem mora omogočati dodajanje reagentov in vzorcev z uporabo črtnih kod. - Sistem mora omogočati popolno sledljivost vseh dogodkov in avtomatizirano najnujnejše dnevno vzdrževanje aparata.. Zahtevan je 1 analizator. Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval, dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 13: BIOKEMIJA 10 - PLINSKA ANALIZA OB PACIENT

Postavka: Sklop 13: BIOKEMIJA10 - PLINSKA ANALIZA OB PACIENTU – DOLOČITEV PH. - Analizator za izvajanje plinske analize (pH) ob pacientu – novorojenčku - Metode: potenciometrija, amperometrija, spektrofotometrija, izračunani parametri. - Merjenje v kapilarni in arterijski krvi. - Volumen vzorca 70 µL. - Prikaz rezultatov izračunanih parametrov (presežek baze (BE), koncentracijo bikarbonata (cHCO3), nasičenost hemoglobina s kisikom (sO2). - Prikaz rezultatov temperaturno korigiranih izmerjenih vrednosti. - Izvajanje avtomatskih kalibracij na 8ur - Samodejno preverjanje in merjenje QC kontrol kakovosti. - Avtomatski izpis rezultatov ter prenos v HIS/LIS - Samodejno shranjevanje analiz, QC kontrol in tehničnih sporočil - Servisni odziv do 2 ure - Servisno vzdrževanje brezplačno. - Analizator mora samodejno spremljati porabo reagentov. - Analizator naj ima vgrajen tiskalnik. - Priklop in povezava na obstoječi LIS (dvosmerna komunikacija) na stroške ponudnika. - Ponujena oprema mora omogočati delo z »nadomestnim« analizatorjem z istimi reagenti. - Pomembna je velikost analizatorjev – namizna izvedba, za uporabo blizu pacienta - Postavitev analizatorja, reagenti in material za zagon ter verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav po predpisanih postopkih (40 analiz brezplačno), zagon in šolanje mora biti vključeno v ceni ponudbe. - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku. - Izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analizatorja, uvajanje uporabnika predvidoma 1 mesec, možnost dodatnega izobraževanja v referenčnem laboratoriju. - Garancijsko vzdrževanje, brezplačni vzdrževalni servisi (vključeni vsi rezervni deli in potrošni material) in brezplačna odprava vseh napak analizatorja v času garancijske dobe.. Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval., dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 14: BIOKEMIJA 11 - KOAGULACIJA - zapiralni čas

Postavka: Sklop 14: BIOKEMIJA 11 - KOAGULACIJA - zapiralni čas. - Namizni analizator za določanje zapiralnega časa za oceno primarne hemostaze. - Na voljo morajo biti naslednje merilne kartuše: Kolagen/Epinefrin, Kolagen/ADP in P2Y. - Meritev poteka iz vzorca polne krvi. - Analizator mora imeti en merilni in 2 inkubacijska kanala. - Reagent mora biti vsebovan v merilni kartuši brez predpriprave. - Čas do rezultata od 4 do 8 min. - Izvedba testa mora potekati v 3 preprostih korakih: pipetiranje vzorca, namestitev testne kartuše, sprožitev meritve z ukazom v programu. - Analizator mora biti opremljen z eksternim čitalcem črtnih kod. - Za eno meritev se porabi ena merilna kartuša (reagent) – ni tekočega odpada - Enovita sestava analizatorja z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik in tiskalnikom - Možnost izvoza rezultatov na zunanji medij (USB ključ). - Možnost povezave analizatorja v laboratorijski informacijski sistem (LIS). - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku - Servisno vzdrževanje brezplačno. Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval., dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 15: BIOKEMIJA 12 - SEDIMENTACIJA

Postavka: Sklop 15: BIOKEMIJA 12 - SEDIMENTACIJA. - Benchtop/Namizna izvedba - Avtomatiziran analizator za merjenje ESR - Kapaciteta: 80 pozicij - Direktno vstavljanja CBC epruvetnih nosilcev različnih proizvajalcev - Pretok: 180 vzorcev na uro - Uporaba zaprtih EDTA epruvet - Minimalni volumen krvi 800µL - Volumen krvi za testiranje 175 µL - Nizek nivo HCT ne vpliva na rezultat - Avtomatsko mešanje vzorcev v skladu z CLSI zahtevami - Notranji čitalec kod - Meritve brez dodatnih reagentov - Termostatiran na 37 C - Avtomatski izpis - Čas do prvega rezultata cca. 3,5 min, nato vsakih 20 s v mm/h - Bi-direktna LIS povezava - Avtomatsko izpiranje - QC z uporabo lateks kita - Navodila za delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku - Servisno vzdrževanje brezplačno. Odzivni čas serviserja 2 uri po telefonskem klicu. V kolikor se ugotovi, da napake ni možno odpraviti v zahtevanem roku, mora izbrani ponudnik brezplačno zagotoviti nadomesten delujoč analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval., dokazana usposobljenost serviserjev.

Sklop 16: BIOKEMIJA 13 - DROGE V URINU

Postavka: Sklop 16: BIOKEMIJA 13 – DROGE V URINU.

  - Imunokromatografski testi za kvalitativno določanje drog v urimu;

  - Panel desetih drog na eni testni ploščici: mAMP, OPI, COC, THC, PCP, BZO, BAR, MDN, TCA, AMP;

  - Cutoff koncentracije za posamezne droge: mAMP (1000 µg/L), OPI (300 µg/L), COC ( 300 µg/L), THC (50 µg/L), PCP (25 (µg/L), BZO (300 µg/L), BAR (300 µg/L), MDN (300 µg/L), TCA (1000 µg/L), AMP (1000 µg/L);

  - Testi na posamezne droge: THC, OPI, BZO, TCA, COC.

Obrazložitev kratic:

mAMP - metamfetamini
OPI - opiati
COC - kokain
THC - kanaboidi
PCP - fenilciklidin
BZO - benzodiazepin
BAR - barbiturati
MDN - metadon
TCA - triciklični antidepresivi
AMP - amfetamin

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
|  | predračun- seznam razpisanega blaga/ storitev in xls priloga k predračunu |  |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen. |
| 6 | Potrdilo o dobro opravljenem delu | Izpolnjen, potrjen s strani naročnika posla. |
| 7 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 8 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Dokazila | Skladnost ponujenega blaga in storitev z naročnikovimi strokovnimi zahtevami |  |
| Dokazila | Servis |  |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba za dobavo medicinskega potrošnega materiala | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Pisni sporazum na skupnih deloviščih | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Sklop | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1: IMUNOKEMIJA 1 - ALERGOLOGIJA |  |  |  |
| SKLOP 2: IMUNOKEMIJA 2 |  |  |  |
| SKLOP 3: BIOKEMIJA 1 |  |  |  |
| SKLOP 4: BIOKEMIJA 2 - KOAGULACIJA IN FIBRINOLIZA |  |  |  |
| SKLOP 5: BIOKEMIJA 3 IN IMUNOKEMIJA - INTEGRIRANI SISTEM |  |  |  |
| SKLOP 6: OSNOVNE URINSKE PREISKAVE IN SEDIMENT |  |  |  |
| SKLOP 7: BIOKEMIJA 4 - SUHA KEMIJA |  |  |  |
| SKLOP 8: HEMATOLOGIJA |  |  |  |
| SKLOP 9: BIOKEMIJA 5 - NEFELOMETRIJA |  |  |  |
| SKLOP 10: BIOKEMIJA 6 - ELEKTROFOREZA IN IMUNOFIKSACIJSKA ELEKTROFOREZA |  |  |  |
| SKLOP 11: BIOKEMIJA 7 - PLINSKA ANALIZA Z OKSIMETRIJO |  |  |  |
| SKLOP 12: BIOKEMIJA 8 - PREISKAVE GLIKIRANI HEMOGLOBIN ( HbA1c POCT) |  |  |  |
| SKLOP 13: BIOKEMIJA 9 - OSNOVNE URINSKE PREISKAVE IN ANALIZA SEDIMENTA |  |  |  |
| SKLOP 14: BIOKEMIJA 10 - PLINSKA ANALIZA OB PACIENT (POCT) |  |  |  |
| SKLOP 15: BIOKEMIJA 11 - KOAGULACIJA - zapiralni čas |  |  |  |
| SKLOP 16: BIOKEMIJA 12 - SEDIMENTACIJA |  |  |  |
| SKLOP 17: BIOKEMIJA 13 - DROGE V URINU |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Referenca za sklop | Naročnik (investitor) (naziv, naslov) | Analizator (naziv, proizvajalec in model analizatorja na katerega glasi referenca) | Čas nabave: mesec/leto | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

Referenca (o kakovosti opreme)

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je da je bila v naši ustanovi dobavljena in montirana oprema (nujno navesti vrsto, model in proizvajalca):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Datum uspešne primopredaje opreme |  |
| --- | --- |

Oprema se od primopredaje redno uporablja skupaj s pripadajočim potrošnim materialom in smo z njenim delovanjem zadovoljni.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira..

Obrazec št: 7

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO, št. 16-21/26

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

In

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 10

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Vzorec pogodbe

## POGODBA ZA DOBAVO MEDICINSKEGA POTROŠNEGA MATERIALA

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________. izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja pogodbe Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih. Za razlago veljajo tudi vsi ostali pogoji predmetnega javnega naročila. Ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija so sestavni del te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe so stalne nabave blaga: REAGENTI ZA IN VITRO IN DRUGO DIAGNOSTIKO, za izvajanje razpisanih preiskav (NAVEDBA IZBRANIH SKLOPOV): __________________________________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Naročnik in izvajalec te pogodbe se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga in storitev, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga/storitev (Obr-8a) in pripadajoči xls prilogi za posamezni sklop. Količine in vrste blaga, navedene v predračunu in prilogi predračuna, so okvirne za dobo 5 let..

4. člen

Naročnik in izvajalec te pogodbe se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od izvajalca na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga (obr-8a) oz. pripadajoči prilogi (xls), na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku, v primeru, da bo le-ta ugotovil potrebo po drugem istovrstnem blagu, ki ni vsebovano na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, le-to dobavil na način in po pogojih, dogovorjenih s to pogodbo. Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo. Naročnik se za dodatne dobave blaga dogovori z dobaviteljem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga.

5. člen

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo za naročniku izročil v razpolaganje in v brezplačno uporabo za čas trajanja te pogodbe (5 let od podpisa te pogodbe opremo, potrebno za izvajanje preiskav za katere je bil izbran, in sicer - Sklop____: analizator (1kos/2 kosa), proizvajalec ________________, model________________ ; Vključno z montažo, zagonom in validacijo in šolanjem naročnikovega osebja za uporabo. (opomba: vnesti toliko zapisov, za kolikor sklopov je bil izbran izvajalec) Pri zgoraj navedeni opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema. Obveznost izvajalca je tudi, da: - z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo; - na svoje stroške zagotovi edukacijo uporabnikov opreme za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego; - poskrbi za odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje; - ob vsakokratni primopredaji opreme predloži: - Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku - Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book") - Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi - Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo; - poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje; - zagotovi brezplačno odpravo napak na analizatorju z odzivnimi časi in časi odprave napak, določenimi v specifikaciji zahtev ter dostavo. Če napaka v zahtevanem času ni odpravljena, mora ponudnik brezplačno zagotoviti kakovosten nadomestni analizator, v kolikor bi naročnik to zahteval. Naročnik s servisom nima nobenih stroškov (delo, čas na poti, rezervni deli.. .,vse krije izvajalec). Telefonski prijavi napake s strani pooblaščene osebe naročnika mora vedno slediti tudi pisna prijava na dogovorjeni e-naslov izvajalca;. - po priporočilih proizvajalca analizatorja na lastne stroške izvaja morebitne letne kalibracije aparata, nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd. Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje); - v primeru zastarelosti in menjave aparata s strani dobavitelja oz. proizvajalca, zagotovil zamenjavo z novejšimi, pri tem pa bo zagotovil ustrezen originalni potrošni material. Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi, da v primeru zamenjave aparata le ta ne bo tehnično manj popoln, kot zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji javnega naročila. V primeru menjave se cene potrošnega materiala ne spremenijo in veljajo pogodbene cene; - v kolikor aparat ne bo zagotavljal kvalitetnega dela, naročnik pa je ravnal z opremo kot dober gospodar, naročniku dostavi nov aparat. V primeru menjave iz se cene potrošnega materiala ne spremenijo in veljajo pogodbene cene;. Obveznost naročnika je, da: - po prenehanju veljavnosti te pogodbe preda izvajalcu aparat. Izročitev se izvajalcu izvede zapisniško ob predhodno potrjenem roku ob prisotnosti vsaj enega skrbnika s strani naročnika, ki imenovan v tej pogodbi; - prevzet aparat uporablja, kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.; - aparata ne bo dal v uporabo tretji osebi;. Naročnik izvajalcu ne bo plačal uporabnine ali druge morebitne stroške nastale z uporabo analizatorja. Naročnik se z pogodbo zaveže plačati izvajalcu le potrošni material, ki ga bo naročal v obsegu in količini, ki ga bo v triletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval. Naročnik za analizator ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

III. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

6. člen

Skupna okvirna 5- letna pogodbena vrednost blaga znaša _______________ EUR brez DDV, _______________________ EUR z DDV. Cene iz Predračuna - Seznama razpisanega blaga/storitev in pripadajoče xls priloge k predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški, vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišča naročnika razloženo. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. Cena blaga po predračunu je fiksna za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Ur.l. RS, št.1/04). Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

7. člen

Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema računa na transakcijski račun izvajalca. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o izvajalcu.

IV. PODIZVAJALCI

8. člen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

9. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

V. NAROČANJE, DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

10. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval, kupoval od izbranega izvajalca na podlagi sklenjene pogodbe, in sicer na podlagi izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu ali e-mailu. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

11. člen

Izvajalec se zavezuje zagotavljati: - da bo naročniku dobavljal blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika; - dostavo blaga ddp skladišče naročnika Splošne bolnišnice Novo mesto - razloženo v skladišče naročnika; - dobavni rok max. 48 ur od prejema pisnega naročila, v nujnih primerih po dogovoru z naročnikom (dobavni rok se lahko podaljša samo v primeru pisnega dogovora obeh pogodbenih strank); - da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku, o tem pisno obvestil naročnika; - da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal izvajalcu; - načelo sledljivosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca in črtna koda, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži; - dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije..

12. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

13. člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil izvajalca o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

VI. KAKOVOST BLAGA

14. člen

Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam, opisom in karakteristikam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. Izvajalec se obvezuje, da bo za vse dobavljeno blago zagotovil: - da bo imelo blago ob dobavi rok uporabe še najmanj 12 mesecev, izjemoma manj s predhodnim soglasjem naročnika; - da dobavljeno blago ne bo imelo pravnih napak; - da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije; - da bo blago pakirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji; - da bo na željo naročnika posredoval vse informacije in podatke o neželenih učinkih; - da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga. - za blago, ki se shranjujejo na hladnem, zagotavljati hladno verigo v transportu blaga do predaje naročniku, pri čemer bo naročniku predložil potrdilo, da je dostava potekala po pravilih hladne verige oziroma dokaze o temperaturnih pogojih med transportom, če bo naročnik to zahteval..

15. člen

Izvajalec naročniku zagotavlja tudi: - da bo v primeru, da pride do zamenjave artiklov (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katere ima priznano sposobnost (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom, ….) pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla; - da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga..

16. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago, za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo predmetnega blaga. V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika. V primeru reklamacij blaga bo naročnik začasno - do rešitve reklamacije prekinil nabavo blaga pri izbranem izvajalcu. Rok rešitve reklamacije je največ 30 dni od vročitve reklamacije izvajalcu. V primeru, da ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom bo naročnik dokončno prekinil nabavo blaga pri izbranem izvajalcu.

VII. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

17. člen

Izbrani izvajalec bo v petih dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do izteka pogodbe, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: - ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti; - ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici.. Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil tudi, če izvajalec ne bo izvrševal zahtev in pogojev določenih v razpisni dokumentaciji glede zagotavljanja brezplačne uporabe analizatorjev za izvajanje preiskav, za katere je bil izbran, ali nekakovostnega / nepravočasnega vzdrževanja analizatorjev. Naročnik je upravičen zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti šele, če izvajalec tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni.

VIII. SKRBNIK POGODBE

18. člen

Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je dr. Petra Malavašič, spec.med.biokem.. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk. Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je___________________________. IX. ZAUPNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 19. člen Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni. Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti, s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštoval določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in interni predpis naročnika, ki ureja varovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji naročnika, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Izvajalec se hkrati zavezuje upoštevati in spoštovati varnostne zahteve, ki jih določajo varnostne politike naročnika. Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca. Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen obdelovalec, so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del te pogodbe. Obdelovalec lahko dejanja obdelave izvaja za izpolnjevanje predmeta te pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen, ki ni opredeljen v Prilogi 2. Zaveze, določene v prejšnjih odstavkih, mora upoštevati tudi zaposleni pri izvajalcu, ki izvaja pogodbena dela v skladu s to pogodbo, kar izkaže s podpisom izjave o varovanju podatkov in seznanitvi v varnostnimi zahtevami SB NM, ki je v prilogi 3 te pogodbe.

X. ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja te pogodbe pravnomočno izpeljan postopek skupnega javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, ki bi zaradi ekonomije obsega naročniku zagotovil ugodnejše cene.. 21. člen V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

22. člen

|  | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. XII. REVIZIJSKA SLED 30. člen Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.. |
| --- | --- |

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: -pridobitev posla ali -sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali -za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali -za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku; je nična.

XIV. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Pogoji tega pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta pogodbeni stranki.

25. člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.

26. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.

27. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje 5 let od oddaje naročila. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa strank te pogodbe, uporablja pa se od ____________ do ________________.

28. člen

Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

29. člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge: - ponudba, - izbrane ponudbe po ponudnikih, - xls priloga k predračunu, - struktura elektronske dobavnice.

V/na ________________, dne ________________

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/11) sklepata

- Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica zavoda doc.dr. Milena KRAMAR ZUPAN (v nadaljevanju: naročnik)

in

- Izvajalec  (naziv in sedež, davčna št., zakoniti zastopnik ) (v nadaljevanju: izvajalec)

naslednji

PISNI SPORAZUM

na skupnih deloviščih

- člen

S tem sporazumom se pred pričetkom del, dogovorjenih s Pogodbo/Naročilnico /dogovorom št.________ z dne __________ (v nadaljevanju: Pogodba) na skupnem delovišču/objektu __________ določijo skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varstva pri delu, zdravstvenega varstva, varstva delovnega okolja in požarnega varstva ter določijo odgovorne osebe na strani naročnika in na strani izvajalca, ki zagotavljajo usklajeno izvajanje  varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer v skladu s tem sporazumom.

Skupni ukrepi varstva pri delu, zdravstvenega varstva, delovnega okolja in požarnega varstva, navedeni v tem sporazumu, vključujejo in zavezujejo vse delavce tako na strani naročnika kot na strani izvajalca, ki delajo na skupnem delovišču, kot tudi delavce, ki na tem delovišču delajo kot podizvajalci izvajalca oziroma kooperanti izvajalca del, podpisnika tega sporazuma, kateri s podpisom Priloge 2 – Izjava o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom in Priloge 3 – Izjava o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom potrdijo, da so seznanjeni z vsebino tega sporazuma. Priloga 2 in Priloga 3 sta sestavni del tega sporazuma. Za seznanitev z vsebino sporazuma in podpis izjav iz Priloge 2 oz. Priloge 3 sta odgovorna izvajalec oziroma naročnik.

Podpisniki tega sporazuma so, poleg naročnika in izvajalca, ki sklepata ta sporazum, tudi odgovorne osebe naročnika in izvajalca, ki so navedeni v Prilogi 1 - Seznam podpisnikov sporazuma, ki je sestavni del tega pisnega sporazuma.

- člen

Vsebina in specifikacija  del, ki jih izvaja izvajalec na skupnem delovišču so natančno določena s Pogodbo

- člen

Stranki sporazuma soglašata, da bosta varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču zagotavljali v skladu:

- z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, 43/2011) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu, vključno z zakonodajo, veljavno na področju izvajanja zdravstvene dejavnosti ter zakonodajo, ki velja za področje izvajanja del po tem Sporazumu,

- s splošno priznanimi načeli varnosti in zdravja pri delu,

- z zahtevami in navodili odgovorne osebe za izvajanje predpisanih ukrepov na skupnem delovišču.

- člen

Vsaka izmed odgovornih oseb naročnika in izvajalca:

- zagotavlja za svoje delavce ustrezen nivo varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču ter  varstvo pred požarom v skladu z veljavno zakonodajo;

- je odgovorna za usklajeno delovanje skupnih ukrepov na skupnem delovišču;

- je zadolžena za spremljanje nadzora nad izvajanjem določil tega Sporazuma.

- člen

Izvajalec in naročnik pred pričetkom vsak na svoji strani določita odgovorno osebo, ki je običajno hkrati tudi vodja del,  ki bo zagotavljala varnost delavcev na skupnem delovišču in bo zagotavljala usklajeno izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu med posameznimi izvajalci (v nadaljevanju: Odgovorna oseba).

Odgovorne osebe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, ki same niso hkrati tudi odgovorne osebe za izvajanje del na skupnem delovišču (vodje del), morajo z vsebino tega sporazuma seznaniti odgovorne delavce oziroma vodje delovnega procesa in jim dati ustrezne napotke pred začetkom izvajanja del.

- člen

Odgovorni osebi (vodji del) iz tega sporazuma imata naslednje pristojnosti in odgovornosti:

Odgovorna oseba na strani naročnika:

- seznani izvajalca del s splošnimi navodili in pravili obnašanja na skupnem delovišču;

- v primeru neposredne nevarnosti za zdravje in življenje svojih ali drugih delavcev ustavi dela, do ureditve varnih delovnih pogojev, in poskrbi za odpravo nevarnosti na kraju samem;

- poskrbi, da se delo na skupnem delovišču opravlja tako, da ne ogroža varnosti in zdravja svojih ali izvajalčevih delavcev  ter drugih uporabnikov skupnega delovišča ;

- izvaja svoja dela po veljavnih in splošno priznanih predpisih in postopkih, ter v skladu z utečeno, varno tehnologijo izvajanja del;

- zagotovi, da bodo obstoječe evakuacijske poti stalno proste in prehodne oz. prevozne;

- posreduje izvajalcu podatke o zagotavljanju prve pomoči na skupnem delovišču ter podatke o osebi, odgovorni za zagotavljaje požarne varnosti in evakuacijo.

Odgovorna oseba na strani izvajalca:

- v celoti vodi in skrbi za varnost in zdravje svojih delavcev v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika, ki so opredeljene v Pogodbi;

- pred izvedbo del vzpostavi kontakt z odgovorno osebo naročnika po tem sporazumu, s katero se dogovori o načinu medsebojnega komuniciranja;

- skrbi, da se dela izvajajo po sprejetih načrtih, ki jih izdela in sprejme izvajalec;

- seznani se s področjem, kjer se izvajajo dela, opredeli nastopajoča tveganja in sprejme ukrepe za njihovo obvladovanje ter poskrbi, da se opravlja dela oz. storitev po veljavnih in splošno priznanih predpisih in postopkih za naročena dela, ki zagotavljajo varno in zdravo delo;

- seznani se s splošnimi navodili, pravili obnašanja in hišnim redom naročnika na področju izvajanja del, ki jih posreduje naročnik in jih upošteva;

- seznani se z izdelanim požarnim redom naročnika, ki mu ga izroči odgovorna oseba naročnika in o tem seznani svoje delavce;

- v primeru neposredne nevarnosti za zdravje in življenje svojih ali drugih delavcev  ter drugih uporabnikov skupnega delovišča ustavi dela oz. preneha z opravljanjem storitve, do ureditve varnih delovnih pogojev in o tem pravočasno obvesti odgovorno osebo naročnika;

- delo na skupnem delovišču opravlja in organizira  tako, da ne ogroža varnosti in zdravje svojih in naročnikovih delavcev ter drugih uporabnikov skupnega delovišča;

- pri svojem delu upošteva in se ravna po določilih normativov, tehničnih predpisov in ostalih predpisih, ki urejujejo področje naročenih del, pri čemer upošteva tudi specifike zdravstvene dejavnosti, ki jo izvaja naročnik;

- poskrbi, da se delavci zadržujejo le na območju, kjer se dela izvajajo;

- zagotovi, da bo delo na skupnem delovišču potekalo pod nadzorom osebe, ki izdaja ustrezna navodila za varno delo;

- svoje delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih  nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar;

- svoje delavce seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov);

- zagotovi, da bodo obstoječe evakuacijske poti stalno proste in prehodne oz. prevozne.

- člen

Izvajalec del se zaveže, da bo samostojno in odgovorno izpolnjeval vse zahteve varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja, ki mu jih nalaga veljavna zakonodaja.

- člen

Izvajalec mora skrbeti in zagotoviti :

- da so delavci opremljeni z ustreznimi varovalnimi sredstvi in osebno varovalno opremo in da jo pri delu dosledno in namensko uporabljajo;

- da imajo delavci opravljene občasne teoretične in praktične preizkuse znanja o poznavanju predpisov  s področja varstva pred požarom, varnosti in zdravja pri delu in tehniki varnega dela;

- da imajo delavci opravljene potrebne predhodne, obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede po sprejeti oceni tveganja;

- da delavci uporabljajo samo takšna  sredstva za delo, ki so periodično pregledana in preizkušena, ustrezajo predpisom  o varnosti in zdravju pri delu in ostalim predpisom, kar dokaže z ustreznimi potrdili;

- da naročena dela izvajajo ustrezno strokovno usposobljeni delavci;

- da delavci ne delajo pod vplivom, alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc;

- da upošteva veljavne predpise o varstvu pred požarom;

- da delavci prejmejo vse potrebne informacije in so poučeni o specifičnih nevarnostih pri delu, izhajajočih iz Pogodbe in so seznanjeni z najprimernejšim varnim načinom dela, ki jim zagotavlja varno izvedbo naročenih del;

- da ima za dela, ki jih izvaja, izdelano in sprejeto izjavo o varnosti v pisni obliki, na podlagi izdelane ocene tveganja.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca s podpisom tega sporazuma jamči, da so (bodo) na skupnem delovišču samo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje del in da se dela izvajajo v skladu z določbami tega Sporazuma, s Pogodbo in v skladu z veljavno zakonodajo.

V kolikor izvajalec del ne upošteva določil tega sporazuma, je odgovorna oseba naročnika o tem  dolžna opozoriti odgovorno osebo izvajalca. V kolikor izvajalec del kljub opozorilu nadaljuje z delom in je ogroženo življenje in zdravje delavcev in drugih oseb, ki se nahajajo na skupnem delovišču, ima odgovorna oseba naročnika pravico izvajalcu del prepovedati delo. O prepovedi dela obvesti odgovorno osebo izvajalca ter zakonitega zastopnika izvajalca.

- člen

Izvajalec mora upoštevati vsa navodila v zvezi s preprečevanjem bolnišničnih okužb in navodila, ki veljajo za gibanje na posameznih oddelkih/službah. Z navodili jih ob začetku del seznani naročnik del in odgovorna oseba službe/oddelka oziroma oseba, ki jo v ta namen določi naročnik. Po zaključku del je izvajalec dolžan odstraniti vse odpadke in drug material, ki je nastal med izvajanjem del. Izvajalec mora očistiti prostore po zaključku del in obvestiti naročnika.

- člen

Če izvajalec izvaja naročeno delo s podizvajalci mora z njimi skleniti pisni sporazum na skupnih deloviščih  in ga vročiti naročniku. Naročnik nima nobenega razmerja do podizvajalcev. Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev. Izvajalec navede morebitne podizvajalce na skupnem delovišču v Prilogi 1 – Seznam podpisnikov sporazuma.

- člen

Varjenje, rezanje ali uporaba odprtega plamena je dovoljena samo v delovnih prostorih, ki so za to namenjeni. V drugih primerih se mora izvajalec del predhodno dogovoriti z vodjo del naročnika o požarnovarnostnih ukrepih in dobiti od naročnika dovoljenje za izvajanje požarno nevarnih del. Uporaba odprtega ognja izven delovišča oz. izven mesta, ki ga pokriva dovoljenje, je prepovedana!

Požarno stražo lahko izvajajo gasilci. Stroške izvajanja požarne straže nosi izvajalec.

- člen

Podpisniki so dolžni izvajati vsa dela v skladu s tem sporazumom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu in varne delavne pogoje vsem zaposlenim na skupnem delovišču/objektu.

Sporazum prične veljati, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma in velja ves čas trajanja del.

Številka:

| IZVAJALEC | NAROČNIKA |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1 8000 Novo mesto |
| ZAKONITI ZASTOPNIK (Ime in priimek): | ZAKONITI ZASTOPNIK (Ime in priimek): doc.dr. Milena KRAMAR ZUPAN direktorica |
| PODPIS: | PODPIS: |
| KRAJ IN DATUM: | NOVO MESTO, DNE: |

Priloga 1: Seznam podpisnikov sporazuma,

Priloga 2: Izjava(e) o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom

Priloga 3: Izjava(e) o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom

Priloga 1: Seznam podpisnikov sporazuma

Podpisniki, odgovorne osebe, so odgovorni za zagotovitev varnosti svojih delavcev ter za izvedbo varnostnih ukrepov v sklopu svojih del, skladno s tem  sporazumom in se zavezujejo, da bodo dosledno upoštevali določila tega pisnega sporazuma ter o vsebini seznanili vse delavce, ki delajo na skupnem delovišču, kateri s podpisom izjave iz Priloge 2 oziroma Priloge 3, potrdijo seznanitev z vsebino tega sporazuma.

IZPOLNI NAROČNIK

| Datum opravljanja del | začetek del: konec del: |
| --- | --- |
| Delo, ki se opravlja |  |

Odgovorna oseba na strani naročnika

| Ime in Priimek |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka |  |
| E-mail |  |
| Datum podpisa |  |
| Podpis |  |

IZPOLNI IZVAJALEC

Odgovorna oseba na strani izvajalca

| Ime in Priimek |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka |  |
| E-mail |  |
| Datum podpisa |  |
| Podpis |  |

Prisotni podizvajalci

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

| Podjetje |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

*Odgovorna oseba izvajalca odgovarja  za varnost in zdravje pri delu morebitnih podizvajalcev.

Priloga 2: Izjava(e) o seznanitvi delavcev izvajalca s tem sporazumom

|  | Ime in Priimek | Podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 3: Izjava(e) o seznanitvi delavcev naročnika s tem sporazumom

|  | Ime in Priimek | Podpis |
| --- | --- | --- |