Interna številka naročila:

Ljubljana, februar 2026

Priloga 1

k

DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Zahteve za kvalifikacijske aktivnosti, izvajalce in uporabljeno opremo

KAZALO

1	NAMEN	1

2	GMP ZAHTEVE	2

3	ZAHTEVE NAROČNIKA	2

4	OBSEG KVALIFIKACIJSKIH AKTIVNOSTI	2

5	DOKUMENTACIJA	5

6	ZAHTEVE ZA IZVAJALCE IN UPORABLJENO OPREMO	6

6.1	Postopek izvedbe kalibracij in kvalifikacij	6

6.2	Zahtevane kvalifikacije izvajalcev	7

6.3	Zahteve za opremo, uporabljeno pri izvajanju testiranj	7

- NAMEN

Namen priloge 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je podrobneje opredeliti:

- začetne kvalifikacijske aktivnosti novih prostorov in opreme, ki so predmet javnega naročila

- zahteve za kvalifikacijsko in drugo dokumentacijo, ki bo dokazovala, da so prostori in oprema skladni z zahtevami naročnika in GMP

- druge zahteve za izvajalce, ki bodo izvajali kvalifikacijske aktivnosti

GMP ZAHTEVE

Za kvalifikacijo prostorov razreda čistosti D/C/B za izdelavo farmacevtskih izdelkov in za opremo, ki bo nameščena v teh prostorih se uporabljajo sledeči zakonski predpisi in standardi:

- Uredba (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljevanju: GMP za ATMP); EudraLex - zvezek 4:.

- Dobra proizvodna praksa (GMP) skupaj s pripadajočimi aneksi, predvsem aneks 1, aneks 11 (Računalniški sistemi) in aneks 15 (Kvalifikacije in validacije) ter podpornimi standardi (npr. ICH Q9 – Quality Risk Management);

- Zakon o zdravilih (ZZdr-2; Uradni list št. 17/14 s spremembami);

- Standardi ISO 14644-1/2, ISO 8573-1, ISO 29463, in EN 10204 3.1 za materiale;

- ISPE Commisisoning and Qualification Baseline Guide Volume 5

- drugi predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

ZAHTEVE NAROČNIKA

Obseg projekta, ki je predmet javnega naročila, je naročnik opredelil v:

- uporabniških zahtevah (v nadaljevanju URS)

- projektni dokumentaciji z oznakami:

  - 2509-T_Kemijski inštitut_KT tehnično poročilo PZI

  - 2509-A_Kemijski inštitut_GI tehnično poročilo PZI

  - 2509-E_Kemijski inštitut_EI 3_9 tehnično poročilo PZI

  - 2509-E_Kemijski inštitut_EI 3_10 tehnično poročilo PZI

  - 2509-S_Kemijski inštitut_SI tehnično poročilo PZI

  - NT Kemijski institut 2 PZI

OBSEG KVALIFIKACIJSKIH AKTIVNOSTI

Okrajšave: GEP.. Good engineering practice; GMP.. Good manufacturing practice; DQ.. design qualification; IQ.. installation qualification; OQ.. operation qualification; PQ.. process qualification

| KVALIFIKACIJA/VALIDACIJA | GMP/GEP | DQ | IQ | OQ | PQ | VSEBINA | ODGOVORNOST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KVALIFIKACIJA NAČRTOV |  |  |  |  |  |  |  |
| PZI | GEP | + |  |  |  | Potrjevanje sestavnih točk načrtov v skladu z upoštevanjem specifičnih zahtev GMP in drugih standardov. | NAROČNIK |
| KVALIFIKACIJA OBRATA |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostori: Tlaki, stene, stropi, okna, vrata, materialne in osebne zapore | GMP | + | + |  |  | DQ: potrditev ustreznosti materialov, obdelave, detajlov glede na PZI preko montažnih projektov | NAROČNIK potrditev skladnosti projektov za izvedbo (PZI) z dokumenti Uporabniške zahteve (URS). |
|  |  |  |  |  |  | IQ: v skladu s plani kvalifikacij prostorov razreda čistosti D/C/B | Izvedba in dokumentacija: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| Elektroinstalacije in elektrotehnični elementi: - Elektroinstalacije v prostoru: razsvetljava, vtičnice, priklopi električnih naprav, priključki na električni generator, interloki, sistem za kkontrolo vstopa, javljalci požara - Elektrika šibki tok | GEP | + | + |  |  | DQ: potrditev mest in tipov glede na PZI preko montažnih projektov | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ: skladno z zakonodajo R. Slovenije | Izvedba in dokumentacija: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA POGOJEV OKOLJA |  |  |  |  |  |  |  |
| HVAC sistem | GMP | + | + | + | + | DQ: potrditev ustreznosti sistema glede na tehnično dokumentacijo izvajalca | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ, OQ, PQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1 aneks 15, ISO 14644-1 in ISO 14644-3 | Plan testiranja: IZVAJALEC Potrditev plana testiranja: NAROČNIK Izvedba in poročila o testiranju: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA SISTEMSKIH MEDIJEV |  |  |  |  |  |  |  |
| Demineralizirana voda | GMP | + | + | + | + | DQ: potrditev mest in tipov glede na PZI preko montažnih projektov | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | Q, OQ, PQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1 aneks 15 | Plan testiranja: IZVAJALEC Potrditev plana testiranja: NAROČNIK Izvedba in poročila o testiranju: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| Komprimiran zrak, plini (kisik, dušik, CO2) | GMP | + | + | + | + | DQ: potrditev ustreznosti sistema glede na PZI preko tehnične dokumentacije izvajalca | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ, OQ, PQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1 aneks 15 in ISO-8573-1 | Plan testiranja: IZVAJALEC Potrditev plana testiranja: NAROČNIK Izvedba in poročila o testiranju: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| Hladilna voda Ogrevna voda Tehnološka para Kondenz Tehnološki odtoki Komprimiran zrak | GEP | + | + |  |  | DQ: potrditev mest in tipov glede na PZI preko montažnih projektov | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ: skladno z zakonodajo R. Slovenije | Izvedba in dokumentacija: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA NADZORNO KRMILNIH SISTEMOV |  |  |  |  |  |  |  |
| HVAC nadzorno krmilni sistem (vključno z Building Automation System) | GEP | + | + | + |  | DQ: potrditev mest in tipov glede na PZI preko montažnih projektov | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ, OQ: skladno s plani testiranj izvajalca | Izvedba in dokumentacija: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| AMS (vključno s senzorji (T, RH, dp)) | GMP | + | + | + | + | DQ: potrditev ustreznosti sistema glede na tehnično dokumentacijo izvajalca | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ, OQ, PQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1, aneks 11 in aneks 15; GAMP 5, dodatek D5 | Plan testiranja: IZVAJALEC Potrditev plana testiranja: NAROČNIK Izvedba in poročila o testiranju: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA OPREME |  |  |  |  |  |  |  |
| VHP dekontaminacij Avtoklavi dekontaminacija Varnostni kabineti-laminarji CO2 inkubatorji | GMP | + | + | + | + | DQ: potrditev glede na PZI in URS preko ponudbe in certifikatov dobavitelja/izvajalca | NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | IQ, OQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1 in aneks 15, v primeru računalniško podprtih sistemov tudi aneks 11 in GAMP 5, dodatek D5 | Plan testiranja: IZVAJALEC Potrditev plana testiranja: NAROČNIK Izvedba in poročila o testiranju: IZVAJALEC Končni pregled in potrditev: NAROČNIK |
|  |  |  |  |  |  | PQ: skladno z GMP za ATMP in podrobneje GMP aneks 1 in aneks 15, v primeru računalniško podprtih sistemov tudi aneks 11 | Izvedba in dokumentacija: NAROČNIK |

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo, ki jo izvajalec dostavi naročniku je lahko:

- v papirni ali elektronski obliki, skladno z vsakokratnim dogovorom z naročnikom

- v slovenskem ali angleškem jeziku, skladno z vsakokratnim dogovorom z naročnikom

Vsi dokumenti (obrazci, plani testiranj, poročila o testiranju, posamezne priloge k poročilom o testiranju), ki jih izvajalec dostavi naročniku v pregled in potrditev morajo biti podpisani s strani izvajalca. Kot ustrezen se šteje ročni podpis ali GMP certificiran elektronski podpis (npr. DocuSign).

Vsa kavlifikacijska dokumentacija (obrazci, plani testiranj, poročila o testiranju, posamezne priloge k poročilom o testiranju) se izdela v enem izvodu, ki se šteje kot original in se shrani pri naročniku. V primeru, da so potrebni dodatni izvodi (kopije), se le-ti nedvoumno označijo kot kopije.

| KVALIFIKACIJA/VALIDACIJA | TIP DOKUMENTA | IZDELA NAROČNIK | IZDELA / ZAGOTOVI IZVAJALEC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVALIFIKACIJA NAČRTOV |  |  |  |  |
| PZI | PZI | + |  | + |
| KVALIFIKACIJA OBRATA |  |  |  |  |
| Prostori: Tlaki, stene, stropi, okna, vrata | PZI | + |  |  |
|  | Montažni projekti |  |  | + |
|  | IQ plan testiranj* |  |  | + |
|  | IQ poročilo testiranj* |  |  | + |
| Elektroinstalacije in elektrotehnični elementi: - Elektroinstalacije v prostoru: razsvetljava, vtičnice, priklopi električnih naprav, priključki na električni generator, interloki, sistem za kkontrolo vstopa, javljalci požara - Elektrika šibki tok | PZI | + |  |  |
|  | Montažni projekti |  |  | + |
|  | IQ plan testiranj* |  |  | + |
|  | IQ poročilo testiranj* |  |  | + |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA POGOJEV OKOLJA |  |  |  |  |
| HVAC sistem | PZI | + |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija za HVAC |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ poročila testiranj* |  |  | + |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA SISTEMSKIH MEDIJEV |  |  |  |  |
| Demineralizirana voda | PZI | + |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ poročila testiranj* |  |  | + |
| Komprimiran zrak, plini (kisik, dušik, CO2) | PZI | + |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ poročila testiranj* |  |  | + |
| Hladilna voda Ogrevna voda Tehnološka para Kondenz Tehnološki odtoki | PZI | + |  |  |
|  | Montažni projekti |  |  | + |
|  | IQ, OQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ poročila testiranj* |  |  | + |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA NADZORNO KRMILNIH SISTEMOV |  |  |  |  |
| HVAC nadzorno krmilni sistem | PZI | + |  |  |
|  | Montažni projekti |  |  | + |
|  | IQ, OQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ poročila testiranj* |  |  | + |
| AMS | PZI | + |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ, PQ poročila testiranj* |  |  | + |
|  | Kalibracijski certifikati merilnikov* |  |  | + |
| KVALIFIKACIJA / VALIDACIJA OPREME |  |  |  |  |
| Seznam opreme | PZI | + |  |  |
|  | URS | + |  |  |
|  | Ponudba, tehnična dokumentacija |  |  | + |
|  | IQ, OQ plani testiranj* |  |  | + |
|  | IQ, OQ poročila testiranj* |  |  | + |
|  | Kalibracijski certifikati merilnikov, ki so del opreme* |  |  | + |
|  | Certifikate za materiale, ki pridejo v stik z izdelkom |  |  |  |
|  | PQ plani testiranj | + |  |  |
|  | PQ poročila testiranj | + |  |  |

*pregleda in odobri naročnik

ZAHTEVE ZA IZVAJALCE IN UPORABLJENO OPREMO

Postopek izvedbe kalibracij in kvalifikacij

Izvajalec izvede kalibracije s svojimi certificiranimi inštrumenti in skladno s svojimi postopki. Kalibracijske certifikate in certifikate inštrumentov, s katerimi so kalibracije izvedene, izvajalec dostavi naročniku ali priloži k kvalifikacijski dokumentaciji.

Za izvedbo testiranj izvajalec dostavi naročniku plane testiranj v pregled. Naročnik plane testiranje pregleda, uskladi zahteve z izvajalcem in jih odobri. Izvajalec izvede kvalifikacijo na osnovi odobrenih planov testiranj in skladno s svojimi postopki. Ob testiranju sproti zapisuje rezultate v vnaprej pripravljene in od naročnika odobrene obrazce. Vsakemu testu priloži dokaze o izvedbi testiranja (npr. izpise meritev, zaslonske prikaze, certifikat in drugo, kakor je primerno). Poročila testiranj (izpolnjene obrazce) in priloge izvajalec dostavi naročniku v pregled in potrditev. Naročnik lahko ob pregledu zahteva dodatno dokumentacijo v zvezi z izvedenimi testi.

O vseh neskladnostih/odstopih v času testiranja, izvajalec sproti obvešča naročnika. Naročnik skupaj z izvajalcem razišče vzroke za neskladnosti/odstope in določi ukrepe za odpravo neskladnosti.

O vseh spremembah, ki bi bile potrebne potem, ko naročnik odobri plan kvalifikacij, izvajalec obvesti naročnika. Izvajalec lahko uvede spremembo šele po potrditvi naročnika.

Zahtevane kvalifikacije izvajalcev

Dela se lahko izvajajo samo z ustreznim  strokovnim kadrom. Izvajalci (kader), ki lahko izvajajo testiranja se delijo na:

- izvajalce, ki imajo pridobljene ustrezne akreditacije s strani verificiranih ustanov (po SIST EN 45000 oz. SIST EN ISO/IEC 17000).

- izvajalce, ki nimajo pridobljenih akreditacij. V tem primeru morajo naročniku predložiti:

  - dokazila, da so usposobljeni za izvajanje zgoraj navedenih del, kot na primer potrdila o opravljenih seminarjih in tečajih za opravljanje kvalifikacijskih in validacijskih aktivnosti

  - dokazila, da dela izvajajo po svojih standardnih postopkih

Ob podpisu pogodbe bo moral izvajalec predložiti seznam kadra in dokazila o ustrezni usposobljenosti kadra. Zahteve za opremo, uporabljeno pri izvajanju testiranj

Izvajalec mora predložiti kopije kalibracijskih certifikatov opreme zunanje inštitucije ali akreditiranega laboratorija, s katero je bilo izvedeno umerjanje testne opreme.