## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4146
RS | Šifra | #1604-15
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-Plošča za claviculo
AO | Velja od | 2026-06-28
AD | Velja do | 2028-06-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012406 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 12MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 12mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012407 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 12MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 12mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012408 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 16MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 16mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012409 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 16MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 16mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012410 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 20MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 20mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012411 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 20MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 20mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet