Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

Št. javnega naročila: 302/7-O-CATS/26

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi, ki predstavlja celovit sistem za površinsko analizo, prostorsko ločljivo kemijsko karakterizacijo ter določanje kemijske sestave in kemijskih stanj površin v zahtevnih raziskovalnih in razvojnih okoljih. Oprema bo omogočala korelativno obravnavo heterogenih sistemov, tankih plasti, funkcionalnih površin ter zvrsti v sledovih in bo predstavljala ključno infrastrukturno osnovo za napredne raziskave ter podporo razvoju v biotehnologiji, farmaciji in na področju naprednih materialov.

Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov:

Sklop 1: Sistem masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke ločljivosti (Orbitrap SIMS)

Sklop 2: Oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem tlaku

(NAP-XPS)

Sklop 3: Popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih plasti

Sklop 4: Oprema za tridimenzionalno karakterizacijo površin, optično slikanje ter elementno analizo

Materialov

Sklop 5: Sistem za nano in mikro infrardečo mikroskopijo

Predmetne specifikacije se nanašajo na sklop 1: sistem masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke ločljivosti (Orbitrap SIMS)

Orbitrap SIMS: Predmet nabave za sklop 1 je dobava, dostava, namestitev, zagon in prevzem naprednega sistema masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke masne ločljivosti in masne točnosti (Orbitrap SIMS), namenjenega raziskavam v biotehnologiji. Instrument mora omogočati zanesljivo kemijsko identifikacijo in prostorsko ločljivo karakterizacijo molekul biofunkcionalnih materialov, vključno z analizo sestave površine in bližine površine, porazdelitev molekul ter kemijskih sprememb po globini.

Obseg nabave vključuje celotno konfiguracijo Orbitrap SIMS, vključno z glavnim instrumentom, infrastrukturo za ultra visoki vakuum, komponentami za vnos in manipulacijo vzorcev, primarnimi ionskimi viri in pripadajočimi opcijami, detektorji in krmilno elektroniko, programsko opremo za merjenje in obdelavo podatkov z zahtevanim številom licenc, dobavo v skladu z določenimi dobavnimi pogoji, namestitvijo na lokaciji, preverjanjem delovanja in prevzemom, usposabljanjem uporabnikov, možnostjo oddaljene servisne podpore ter celotnim paketom garancije in podpore, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih zahtevah.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za sklop 1.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Dobavni rok: Ponudnik mora dobaviti in dostaviti opremo, ki je predmet tega javnega naročila/sklopa, ter na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 1.28 tehničnih specifikacij najpozneje v 660 dneh od začetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok: Za dobavljeno opremo mora ponudnik zagotoviti najmanj 60 mesecev garancije za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 1:  Sistem masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke masne ločljivosti in masne točnosti (Orbitrap SIMS)

| Številka postavke | Število kosov | Zahtevano |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Sistem mora vključevati ionski vir, ki proizvaja primarne ione Bin, z naslednjimi specifikacijami: - vir mora omogočati velike klastre Bin do n = 7 in visok tok ionov Bi1, - skupni enosmerni (DC) tok mora presegati 40 nA, v pulznem načinu (vključno z angl. bunching) pa mora biti dosežen ciljni tok > 20 pA, - lateralna ločljivost: manj kot 50 nm, - masna ločljivost: več kot 17 000 pri 29 amu (atomske masne enote), pri večjih masah (> 200 amu) pa mora biti prikazana ločljivost 26000 ali več (z Bi1+ in Bi3+), - delovanje v različnih načinih: hkratna visoka masna ločljivost in majhna velikost curka; hkrati mora biti prikazana masna ločljivost 9000 pri masah > 50 amu in na področju < 90 nm, - hitro slikanje struktur velikosti 90 nm ali manj. Sistem mora vključevati interno Faradayevo skodelico za merjenje toka primarnih ionov Bin+ ter toka ionov O2+ in Cs+ namenjeni jedkanju. Sistem mora vključevati analizator na čas preleta (TOF) z naslednjimi lastnostmi: - hkrati mora zagotavljati visoko transmisijo sekundarnih ionov in visoko masno ločljivost (transmisija višja od 8,0 x 108 Al+/nC, masna ločljivost višja od 7 000), - vzporedna zaznava vseh mas ene polaritete sekundarnih ionov, - razpon mas: > 12 000 atomskih masnih enot, - merjenje masno ločenih pulznih tokov primarnih ionov v koloni do 50 fA, - črpalni sistem za ultra visoki vakuum z tlakom manj kot 5 x 10–10 torr. Sistem mora v postavki 1.8 vključevati masni spektrometer Orbitrap, ki omogoča delovanje v kombinaciji z analizatorjem na čas preleta (TOF). Obseg dobave mora vključevati enoto Orbitrap, sistem prenosa ionov iz TOF analizatorja v Orbitrap, različico TOF analizatorja, ki je potrebna za to integracijo, ter popolno programsko integracijo. Sistem mora vključevati razširitev programske opreme za krmiljenje instrumenta in zajem podatkov, ki omogoča enosnopne aplikacije fokusiranega ionskega snopa (FIB) z uporabo standardnega primarnega ionskega vira iz tekoče kovine. Funkcionalnost mora omogočati izvedbo FIB aplikacij brez vgradnje dodatnega namenskega FIB vira na instrument. Vsi ionski viri, vključeni v postavkah 1.1, 1.2 in 1.3, morajo biti nameščeni v glavni analizni komori skupaj z analizatorjem na čas preleta (TOF). Vsaka obdelava vzorca z ionskimi viri mora biti izvedena brez premikanja analiziranega vzorca. |
| 1.2 | 1 | Sistem mora vključevati titanovo sublimacijsko črpalko za črpanje reaktivnih plinov, ki vključuje: - črpalno posodo, - uparjalno napravo za tri titanove filamente, - pametni napajalnik, ki ga krmili enota za krmiljenje vakuuma, - podporo za popolnoma avtomatizirano razplinjevanje, - avtomatizirano preklapljanje med titanovimi filamenti. |
| 1.3 | 1 | Notranji sistem za angl. bakeout glavne komore, vključno z diferencialnim črpanjem analizatorja na čas preleta (TOF). |
| 1.4 | 1 | Notranji sistem za angl. bakeout komore za vnos vzorcev. |
| 1.5 | 1 | Motoriziran oder za vzorce z možnostjo premikanja v petih smereh: x, y in z ter možnost rotacije in nagiba vzorca. |
| 1.6 | 1 | Popolnoma avtomatiziran sistem za dovajanje plinov, ki vključuje regulirani avtomatizirani angl. leak ventil in šobo ter omogoča izpostavitev vzorca inertnim in reaktivnim plinom. Omogočeno in vključeno mora biti popolnoma avtomatizirano preklapljanje plinov s strani enote za krmiljenje vakuuma. |
| 1.7 | 1 | Samodejno prilagodljiv sistem za kompenzacijo naboja z naslednjimi specifikacijami: - analiza izolativnih vzorcev mora biti mogoča brez posebne predobdelave vzorca in brez posebnega načina vpetja vzorca, - za kompenzacijo naboja mora biti uporabljena elektronska angl. flood puška z nizko energijo z nastavljivo energijo (od 1 do 20 eV), - kompenzacija naboja mora delovati z največjo ponovitveno frekvenco do 50 kHz, neodvisno od velikosti in geometrije vzorca, - vzorec mora biti v celotnem času meritve stalno na potencialu ozemljitve, - sistem mora vključevati opcijo visokoenergijske kompenzacije naboja, ki zagotavlja razširjen energijski razpon elektronskega snopa 1–300 eV, nastavljiv z računalniškim krmiljenjem. Opcija mora omogočati analizo močno izolativnih vzorcev v angl. interlaced načinu s ponovitvenimi frekvencami do 50 kHz namesto v angl. non-interlaced načinu. |
| 1.8 | 1 | Sistem mora vključevati visoko zmogljiv, visoko ločljiv (pri masah 200 amu in več mora masna ločljivost znašati 240 000 ali več) masni spektrometer z visoko masno točnostjo (nižja od 1 ppm pri masah 50 amu in več), ki temelji na orbitalnem elektrostatičnem ujetju ionov (tip Orbitrap) in omogoča delovanje v kombinaciji z analizatorjem na čas preleta. Kombinacija mora omogočati uporabo hitrih slikovnih zmožnosti analizatorja na čas preleta skupaj z visoko zmogljivo analizo za določitev točne mase za identifikacijo vrhov, vključno s funkcijami analizatorja MS/MS. Obseg dobave mora vključevati enoto analizatorja za določanje točne mase, namensko različico analizatorja na čas preleta, opremljeno s preklopom sekundarnega ionskega snopa, sistem prenosa ionov iz analizatorja na čas preleta v analizator s točno maso ter popolno programsko integracijo. |
| 1.9 | 1 | Sistem mora vključevati opcijo razširjenega dinamičnega območja za analizator na čas preleta, ki temelji na oslabljenju intenzivnih signalov sekundarnih ionov. Opcija mora vključevati strojno in programsko opremo za hitro in masno selektivno preusmerjanje paketov sekundarnih ionov po dveh različnih poteh oslabljenja. To mora omogočati obdelavo do stokrat višjih hitrosti štetja z linearnostjo in visoko ponovljivostjo. Na voljo morata biti dva različna faktorja oslabljenja: 1/10 in 1/100. |
| 1.10 | 1 | Sistem za analizo (anorganskih) vzorcev mora vključevati: - dvokolonski izvor, ki obsega ionski vir na osnovi ionizacije plinov z elektronskim trkom (za delovanje s plini kisika, Ar, Ne in Xe) ter cezijev ionski vir na osnovi termične ionizacije za dvokrovno globinsko profiliranje v kombinaciji z Bi ionskim klastrom, pri čemer mora biti minimalna pospeševalna energija 100 eV ali manj, - gostoto toka > 48 mA/cm2 za kisik in > 12 mA/cm2 za cezij, - minimalne premere žarkov za jedkanje: 10 μm za kisik in 5 μm za cezij, - strojno in programsko opremo za hitro in masno selektivno mapiranje sekundarnih ionov, - posebno držalo vzorcev in napajalnik za in-situ, hitro rotacijo vzorca med analizo. |
| 1.11 | 1 | Sistem za analizo organskih vzorcev mora vključevati: - ionski vir klastrov plina argona, - opcijo delovanja s kisikom kot vir klastra plinov, - interno Faradayevo skodelico, - analizno opcijo za vir klastra plinov, ki vključuje dodatne pulzne sisteme in programsko opremo, - delovanje v dvokrovnem načinu globinskega profiliranja v kombinaciji s primarnim virom puške na tekočo kovino ter delovanje kot analizni vir s kratko dolžino pulza (omogočeno mora biti delovanje tudi v enosnopnem načinu globinskega profiliranja), - velikost snopa: manj kot 50 μm (pri toku klastrov Ar 10 nA ali več), - minimalni premer snopa: 5 μm ali manj, - minimalna dolžina pulza (z uporabo analizne opcije): < 20 ns. |
| 1.12 | 1 | Računalniško krmiljeno gretje in hlajenje vzorca v komori za vnos vzorcev ter v glavni analizni komori med analizo vzorca, z naslednjimi specifikacijami: - možnost hlajenja vzorca najmanj do −150 °C (ali manj) in možnost gretja vzorca najmanj do 600 °C (ali več), pri čemer mora biti celoten temperaturni razpon (od najmanj −150 °C do najmanj 600 °C) dosegljiv na istem nosilcu vzorcev, - hlajenje iz sobne temperature na −130 °C mora biti možno v manj kot 15 minutah, - vključen mora biti dodaten namenski nosilec vzorca z možnostjo hlajenja in gretja ter z omogočenim polnim premikanjem vzorca v smereh X, Y in Z, vrtenjem in nagibanjem vzorca, - vključene morajo biti posode za tekoči dušik za komoro za vnos vzorcev in za glavno komoro. |
| 1.13 | 1 | Visoko ločljivi sistem za slikovno navigacijo vzorca (refleksna kamera z 24,0 milijona slikovnih pik ali več, integrirana indirektno za osvetlitev vzorca ter USB vmesnik). |
| 1.14 | 1 | Detektor sekundarnih elektronov (SE). Omogočeno mora biti pridobivanje slik s pomočjo sekundarnih elektronov (SE) z uporabo različnih ionskih pušk z in brez napetosti (angl. extraction voltage) analizatorja. Uporabniku mora biti omogočeno nastaviti parametre kot je fokus in območje pogleda za obe polariteti sekundarnih ionov s pomočjo SE-slik. |
| 1.15 | 1 | Sistem mora biti dobavljen s kompletom nosilcev vzorcev, ki so kompatibilni s komoro za vnos vzorcev, in vključujejo najmanj: - 3 nosilce vzorcev za vpetje od spodaj (pod površino nosilca) za 10 ali več vzorcev z dimenzijami 10 mm (ali več) × 10 mm (ali več) × 8 mm (ali več), vključno s priborom za vpetje in posodo za shranjevanje, - 3 nosilce vzorcev za vpetje vzorcev od zgoraj (nad nosilcem) na površini 90 mm (ali več) × 70 mm (ali več) z debelino najmanj 20 mm ali več, vključno s priborom za vpetje in posodo za shranjevanje. |
| 1.16 | 1 | Sistem mora vključevati referenčno knjižnico za masno spektrometrijo za analizo podatkov MS in MS/MS z naslednjimi minimalnimi zahtevami: - knjižnica mora vključevati masne spektre za več kot 340000 referenčnih spojin z MS podatki, - knjižnica mora vključevati masne spektre za več kot 50000 referenčnih spojin z MS/MS podatki, - iskanje po knjižnici mora biti mogoče neposredno iz programske opreme za obdelavo podatkov instrumenta kot del standardnega poteka obdelave, - pridobljene spektralne podatke mora biti mogoče izvoziti v NIST kompatibilnem formatu, tako da je omogočena izdelava lokalnih lastnih knjižnic, uporabnih pri poizvedbah v podatkovnih bazah. |
| 1.17 | 1 | Sistem mora vključevati prilagoditev za vmesnik zunanje vakuumske kriogene prenosne posode na komori za vnos vzorcev. Prilagoditev mora omogočati prenos vzorcev iz vakuumske kriogene prenosne posode na specializiran nosilec vzorcev za gretje in hlajenje znotraj komore za vnos vzorcev. Obseg dobave mora vključevati namenski adapter za specializiran nosilec vzorcev za gretje in hlajenje. |
| 1.18 | 1 | Sistem mora vključevati dve ločeni parkirni poziciji za nosilce vzorcev znotraj sistema za vnos vzorcev. Parkirni poziciji morata omogočati shranjevanje do dveh nosilcev vzorcev znotraj komore za vnos vzorcev. |
| 1.19 | 1 | Sistem mora vključevati transportno posodo za prenos celotnega nosilca vzorcev v atmosferi inertnega plina ali pri srednjem vakuumu. Transportna posoda mora omogočati prenos celotnega nosilca vzorcev brez izpostavitve vzorcev okoliškemu zraku. Obseg dobave mora vključevati transportno posodo in namensko različico komore za vnos vzorcev, ki je potrebna za kompatibilnost s transportno posodo. |
| 1.20 | 1 | Sistem mora vključevati dodatni sistem za vnos vzorcev kot drugo komoro za vnos vzorcev instrumenta. Opcija mora vključevati notranji sistem za angl. bakeout druge komore za vnos vzorcev. |
| 1.21 | 1 | Sistem mora vključevati modul angl. glovebox za sistem za vnos vzorcev, ki omogoča vnos vzorcev in nosilcev vzorcev v atmosferi inertnega plina. Angl. glovebox mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve: - prozorno ohišje brez razpok in mehurčkov, - namenski priključki za zunanji dovod inertnega plina, - ena vstopna prekatna komora za prenos predmetov v angl. glovebox, - dve rokavici znotraj angl. glovebox za rokovanje z vzorci in nosilci, - mehasti (angl. bellows) priključek na sistem za vnos vzorcev, ki omogoča prenos vzorcev in nosilcev vzorcev v inertni atmosferi, - dosegljive ravni čistosti: kisik pod 200 ppm in voda pod 200 ppm, - vsaj en varnostni ventil, - senzor kisika za angl. glovebox in za vstopno prekatno komoro, - senzor vode (vlage) za angl. glovebox in za vstopno prekatno komoro, - avtomatizirana funkcionalnost inertizacije, - kompatibilnost s sistemom komore za vnos vzorcev SIMS instrumenta, - dodatni sistem za vnos vzorcev mora biti kombiniran z angl. glovebox. |
| 1.22 | 1 | Licencirana programska oprema za izvajanje meritev in obdelavo podatkov za najmanj 10 uporabnikov. |
| 1.23 | 1 | Namenski procesni računalnik s specifikacijami:* - operacijski sistem MS Windows 11 Professional, 64-bit, - procesor najnovejše generacije z najmanj 16 fizičnimi jedri in največjo pospešeno frekvenco najmanj 5,7 GHz ali boljši, - 64 GB RAM ali več, SSD disk 8 TB ali več, - 2 × 27'' (ali večja) LED prikazovalnika z ločljivostjo Full HD ali z višjo ločljivostjo od Full HD. * Posebne zahteve za postavko 1.23 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. |
| 1.24 | 1 | Garancija: 60 mesecev ali več mora zajemati: - stroške zamenjave okvarjenih delov, - pripadajoče stroške dela, skupaj s potnimi stroški ter stroški bivanja osebja ponudnika. Zagotovljene morajo biti vse komponente in storitve, ki so potrebne za vzdrževanje optimalnega stanja in visoke razpoložljivosti instrumenta. Vse, kar je potrebno za uspešno izvajanje površinskih analiz, mora biti v času garancije zajeto brez dodatnih stroškov. To vključuje: - vse potrebne rezervne dele, - ves potrošni material, potreben za 1200 ur obratovanja na leto ali več, vključno z zamenjavo na lokaciji, ki jo izvede strokovnjak izvajalca, - en preventivni servisni pregled na leto (dva delovna dneva, 8 ur na dan, na lokaciji), - neomejeno število servisnih obiskov, - brezplačne posodobitve programske opreme. |
| 1.25 | 1 | Osnovno usposabljanje za uporabo Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje, ki ga izvede inženir ponudnika, za največ štiri uporabnike, v trajanju najmanj 5 delovnih dni; 8 ur na delovni dan (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel ter stroške potovanja in nastanitve inženirja ponudnika; usposabljanje se izvaja na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik) v slovenskem ali angleškem jeziku. Postavka je zaključena po dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 1.26 | 1 | Paket naprednega usposabljanja uporabnikov, ki obsega dve ločeni napredni usposabljanji na lokaciji po prevzemu (usposabljanje se izvaja na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik), in vključuje: - eno napredno usposabljanje, načrtovano najkasneje 31 dni po prevzemu, v trajanju 5 delovnih dni (8 ur na delovni dan), - eno dodatno napredno usposabljanje, načrtovano najkasneje 31 dni po prevzemu, v trajanju 5 delovnih dni (8 ur na delovni dan). Vsako napredno usposabljanje mora biti izvedeno za največ štiri osebe in mora vključevati potne stroške, stroške bivanja ter stroške nastanitve osebja izvajalca usposabljanja, izvedeno v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 1.27 | 1 | Zagotovljen mora biti oddaljeni dostop do naprave za potrebe kalibracije in nadzora naprave, najmanj za čas trajanja garancije (60 mesecev). Zasnova instrumenta mora omogočati oddaljeno upravljanje in diagnostiko napak. |
| 1.28 | 1 | Dobava in namestitev pri naročniku; tretje nadstropje FKKT UM. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme pri naročniku s strani ponudnika, - seznanitev z opremo in usposabljanje, - predaja navodil za uporabo in druge tehnične dokumentacije v digitalni obliki in angleškem jeziku, - vse zahteve glede zmogljivosti (postavke od 1.1 do 1.25) morajo biti prikazane na lokaciji (FKKT UM) pred podpisom dokumentacije o prevzemu. |

# POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO 1.23.

Oprema v postavki 1.23 Namenski procesni računalnik mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer:

NAMENSKI PROCESNI RAČUNALNIK

Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623.

ELEKTRONSKI PRIKAZOVALNIKI

Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer v energijski razred najmanj B,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. * Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL).

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).