Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

Št. javnega naročila: 302/7-O-CATS/26

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi, ki predstavlja celovit sistem za površinsko analizo, prostorsko ločljivo kemijsko karakterizacijo ter določanje kemijske sestave in kemijskih stanj površin v zahtevnih raziskovalnih in razvojnih okoljih. Oprema bo omogočala korelativno obravnavo heterogenih sistemov, tankih plasti, funkcionalnih površin ter zvrsti v sledovih in bo predstavljala ključno infrastrukturno osnovo za napredne raziskave ter podporo razvoju v biotehnologiji, farmaciji in na področju naprednih materialov.

Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov:

Sklop 1:  Sistem masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke ločljivosti (Orbitrap SIMS)

Sklop 2: Oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem

tlaku  (NAP-XPS)

Sklop 3:  Popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih plasti

Sklop 4:  Oprema za tridimenzionalno karakterizacijo površin, optično slikanje ter elementno analizo

materialov

Sklop 5: Sistem za nano in mikro infrardečo mikroskopijo

Predmetne specifikacije se nanašajo na sklop 2: Oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem tlaku (NAP-XPS)

Predmet nabave za sklop 2 je oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem tlaku (NAP-XPS), ki obsega dobavo, dostavo, montažo, zagon, preverjanje delovanja, prevzem ter usposabljanje uporabnikov za popolnoma avtomatiziran sistem, namenjen kemijski analizi površin v kontroliranih atmosferah. Sistem mora omogočati delovanje pri tlakih, ki so bistveno višji od ultravisokega vakuuma (UHV), in mora biti primeren za zahtevne tipe vzorcev, vključno s tekočinami, poroznimi in organskimi materiali, praški, folijami ter električno izolativnimi vzorci. Predmet naročila po tem sklopu je dobava celotnega, popolnoma delujočega sistema NAP-XPS, skupaj z vso dodatno opremo in storitvami, navedenimi v spodnji tabeli postavk, ter izpolnjevanje podrobnih tehničnih zahtev za vsako navedeno postavko.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za sklop 2.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Rok dobave: Ponudnik mora dobaviti in dostaviti opremo, ki je predmet tega javnega naročila/sklopa, na lokacijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor ter na le-tej izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 2.19 tehničnih specifikacij najpozneje v 470 dneh od dneva začetka veljavnosti pogodbe.

Garancijski rok: Za dobavljeno opremo mora ponudnik zagotoviti 60  (šestdeset) mesecev garancije za brezhibno tehnično delovanje.

SKLOP 2:  Oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem tlaku (NAP-XPS)

| Številka postavke | Število kosov | Zahtevano |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | - Popolnoma avtomatiziran osnovni sistem NAP-XPS, ki omogoča delovanje od UHV do območja skoraj atmosferskega tlaka, z dokazanim delovanjem pri tlakih vsaj do 50 mbar. - Instrument mora biti v enem ohišju, samostojen laboratorijski sistem NAP-XPS, primeren za večuporabniško uporabo. - Sistem mora za delovanje zahtevati izključno običajne laboratorijske priključke: električno napajanje, odvod/ventiranje plinov, stisnjen zrak (če ga zahteva ponujena izvedba) ter Ethernet omrežno povezavo za računalnik/krmiljenje. - Čas vnosa vzorca (od nalaganja do začetka meritve) mora biti krajši od 2 minut za načine merjenja pri skoraj atmosferskem tlaku, brez zahteve po predhodnem črpanju atmosferskega okolja na UHV pred začetkom NAP meritev. - Zmožnost merjenja tekočin, organskih in poroznih vzorcev ter zagotovitev intrinzične kompenzacije naboja za polprevodniške in izolativne materiale s fotoionizacijo angl. background‑gas. - Zahteve za elektronski spektrometer: hemisferični elektronski analizator; enodimenzionalni detektor tipa angl. delay-line z najmanj 400 kanali (ali več); diferencialno črpan sistem leč; avtomatiziran ventil v sistemu leč (in-lens). Sprejemni kot / izkoristek zajema: v konfiguraciji merjenja pri skoraj atmosferskem tlaku mora vhodni del leče/analizatorja zagotavljati sprejemni kot zajema elektronov ≥ ±20° (skupaj ≥ 40°) ali ekvivalenten zajemni prostorski kot, pri čemer se delovanje dokaže med prevzemnim testiranjem. - Ponujeni sistem mora na referenčnem vzorcu iz polikristaliničnega, nepojedkanega srebra (Ag) doseči naslednje minimalne zmogljivosti pri uporabi monokromatske Al Kα vzbuditve pri 40 W in 15 kV ter z (nazivno) velikostjo rentgenske točke 300 μm, ovrednoteno na vrhu Ag 3d5/2: a) Pogoji UHV: - Pri ločljivosti energije FWHM = 0,85 eV ± 0,05 eV mora biti izmerjena intenziteta vrha Ag 3d5/2 ≥ 45 kcps. - Pri ločljivosti energije FWHM = 0,60 eV ± 0,05 eV mora biti izmerjena intenziteta vrha Ag 3d5/2 ≥ 20 kcps. b) Pogoji skoraj atmosferskega tlaka: - Pri tlaku 10 mbar N2 in pri energijski ločljivosti FWHM = 1,0 eV ± 0,1 eV mora biti izmerjena intenziteta za vrh Ag 3d5/2 ≥ 6 kcps. c) Energijska ločljivost (monokromatska Al Kα): - Sistem mora v pogojih UHV za vrh Ag 3d5/2 dosegati ločljivost energije ≤ 0,60 eV (FWHM). - Zahteve za rentgenski vir: monokromatski vir Al Kα; nastavljiva velikost območja analize v območju premera 200 μm do 1 mm, optimirana glede na območje analize. - Nevtralizacija naboja: sistem mora zagotavljati intrinzično kompenzacijo naboja s fotoionizacijo angl. background-gas, učinkovito za izolativne in polprevodniške vzorce pri skoraj atmosferskih tlakih ( pri ≥ 1 mbar). - Črpalni sistem: tlačno območje od 1·10-7 mbar do > 40 mbar; kemično odporna črpalna arhitektura; turbomolekularne črpalke z brezoljnimi predčrpalkami. - Čiščenje in situ: vključena mora biti možnost čiščenja z RF-plazmo v smeri toka (downstream) ali ekvivalentna rešitev, ki omogoča čiščenje komore/okolja brez vpliva na analizne komponente. - Ponujeni sistem NAP-XPS mora omogočati analizo na vakuum občutljivih vzorcih v kontroliranih plinskih atmosferah ter v vlažnih/mokrih okoljih pri skoraj atmosferskih tlakih, brez zahteve po predhodnem črpanju merilnega okolja na UHV kot pogoju za začetek načina merjenja NAP. Pri takšnih meritvah mora zasnova sistema (avtomatizacija, upravljanje vakuuma in plinov, varnostne blokade ter programski postopki) omogočati neposreden začetek meritev pri skoraj atmosferskem tlaku po vnosu vzorca, skladno z varnim delovanjem ponujene naprave. - Sistem doziranja plinov: popolnoma avtomatiziran in programsko voden, z najmanj dvema dozirnima mestoma/linijama na mestu analize ter z najmanj tremi masnimi pretokomerji (MFC). - Slikanje/navigacija: najmanj trije digitalni mikroskopi za navigacijo po vzorcu in dokumentiranje. - Avtomatizacija in programska oprema: popolnoma avtomatizirano ravnanje z vzorci, upravljanje vakuuma in doziranje plinov; več ravni uporabniških vmesnikov; avtomatizirano poročanje, kemijska kvantifikacija ter podporna orodja. |
| 2.2 | 1 | Sistem mora vključevati kvadrupolni masni spektrometer z naslednjimi lastnostmi: - analizator ostankov plina (RGA) za UHV z masnim območjem 1–200 atomske masne enote (amu), - detektorski sistem, ki vključuje Faradayevo skodelico in sekundarno elektronsko pomnoževalko, - vključeno napajanje ter programska oprema za krmiljenje in zajem/obdelavo podatkov. |
| 2.3 | 1 | Ponudnik mora dobaviti modul za okolje vzorca pri sobni temperaturi, primeren za meritve NAP-XPS in popolnoma združljiv s ponujenim sistemom NAP-XPS. Modul mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - Namen delovanja: omogoča eksperimente pri sobni temperaturi v kontroliranih atmosferah, vključno z delovanjem v območju skoraj atmosferskega tlaka, ki ga podpira osnovni instrument. - Pozicioniranje in poravnava: vključuje motorizirano 3-osno mizo za vzorce (X/Y/Z). - Kapaciteta vzorcev: omogoča namestitev vzorcev s premerom do 120 mm ali več ter z višino do 40 mm ali več, brez predelav okolja vzorca. - Naslovljivo območje: zagotavlja naslovljivo območje vzorca z najmanjšim premerom 50 mm. - Električni prehodi: zagotavlja električne kontakte (ali ekvivalentno zmožnost) za in-situ angl. biasing, vmesnike za krmiljenje gretja, senzorje ali ekvivalentno rešitev. - Opazovanje in dokumentiranje: vključuje digitalni mikroskop (ali ekvivalenten slikovni sistem), ki omogoča opazovanje vzorca, navigacijo ter dokumentiranje med pripravo in/ali meritvijo. - Integracija: modul mora biti v celoti integriran z vakuumskim krmiljenjem sistema, varnostnimi blokadami in krmilno programsko opremo, kar omogoča avtomatizirano delovanje ter ponovljive delovne postopke. |
| 2.4 | 1 | Okolje vzorca pri visokih temperaturah za NAP-XPS z IR laserskim gretjem (HT-NAP okolje vzorca) Ponudnik mora dobaviti okolje vzorca za visokotemperaturne NAP meritve, popolnoma združljivo s ponujenim sistemom NAP-XPS, ki izpolnjuje naslednje zahteve: - Gretje: IR lasersko gretje (ali ekvivalentna rešitev) z dokazano zmožnostjo doseganja ≥ 800 °C pri 10 mbar N2. - Miza: motorizirana 3-osna miza za vzorce (X/Y/Z). - Vzorec: možnost meritve vzorcev s premerom do 120 mm ali več in z višino do 40 mm ali več. - Območje: ≥ 50 mm premera za eksperimente brez gretja in ≥ 10 mm premera pri uporabi nosilcev za gretje. - Vmesniki: potrebnih je najmanj 5 električnih kontaktov (ali ekvivalentna zmožnost). - Nosilec vzorca: vključen mora biti najmanj en nosilec vzorca za visokotemperaturne preizkuse za meritve pri ≥ 800 °C. |
| 2.5 | 1 | Termoelektrično hlajen nosilec vzorca (Peltier) za delovanje v NAP režimu (hlajeni nosilec vzorca) - Ponudnik mora dobaviti termoelektrično hlajen nosilec vzorca (Peltier-tip), ki je popolnoma združljiv s ponujenim sistemom rentgenske fotoelektronske spektroskopije pri skoraj atmosferskem tlaku (NAP-XPS). - Nosilec mora pri atmosferi 10 mbar dušika omogočati temperature vzorca pod −5 °C. - Nosilec mora omogočati namestitev vzorcev s premerom najmanj 10 mm ali več. - Nosilec mora vključevati integriran termočlen (ali ekvivalentno tipalo temperature), ki omogoča merjenje in regulacijo temperature v zaprti zanki. - Nosilec mora biti združljiv z visokotemperaturnim okoljem vzorca, dobavljenim za ponujeni sistem. |
| 2.6 | 1 | Lasersko ogrevan nosilec vzorca za delovanje v NAP režimu (visokotemperaturni nosilec vzorca) - Ponudnik mora dobaviti lasersko ogrevan nosilec vzorca, ki je popolnoma združljiv s ponujenim sistemom NAP-XPS ter z dobavljenim visokotemperaturnim okoljem vzorca. - Nosilec mora pri atmosferi 10 mbar dušika omogočati temperature vzorca nad 800 °C. - Nosilec mora vključevati žrtveno okence (ali ekvivalenten zaščitni element), nameščeno pod vzorcem, za zaščito spodaj ležečih komponent med delovanjem pri visokih temperaturah. - Nosilec mora omogočati namestitev vzorcev s premerom najmanj 10 mm ali več. - Nosilec mora vključevati integriran termočlen (ali ekvivalentno tipalo temperature), ki omogoča merjenje in regulacijo temperature v zaprti zanki. - Nosilec mora biti zasnovan za delovanje v visokotemperaturnem okolju vzorca pri skoraj atmosferskem tlaku, dobavljenem skupaj s sistemom, in mora biti z njim v celoti združljiv. |
| 2.7 | 1 | Vstopni sistem za hlape tekočin (sistem doziranja hlapov tekočin) - Ponudnik mora dobaviti vstopni sistem za doziranje hlapov tekočin, ki je popolnoma združljiv s ponujenim sistemom NAP-XPS in njegovo infrastrukturo za upravljanje plinov. - Sistem mora vključevati masni pretokomer (MFC), primeren za hlape, z območjem pretoka 0,5–50 sccm (standardni cm3/min) ali širšim, pri čemer mora območje 0,5–50 sccm biti vključeno. - Sistem mora omogočati doziranje vodne pare do 20 mbar na mestu analize; možnost doziranja drugih hlapov tekočin mora biti na voljo na zahtevo ali z zamenljivo tekočinsko oskrbo. - Sistem mora vključevati temperaturno krmiljeno posodo/rezervoar za tekočino, primerno za stabilno tvorbo hlapov in ponovljivo doziranje. - Sistem mora omogočati neposredno povezavo na glavni vstopni plinski sistem instrumenta ter, kjer je izvedljivo, programsko vodeno delovanje. - Sistem mora vključevati obvodno linijo do predvakuumskega sistema, ki omogoča razplinjevanje tekočine pred doziranje. |
| 2.8 | 1 | Modul elektrokemijske celice za delovanje v NAP režimu (modul elektrokemijskega vmesnika) - Ponudnik mora dobaviti in-situ polnilni modul elektrokemijske celice, popolnoma združljiv s ponujenim sistemom NAP-XPS, za meritve na mejah trdno–tekoče. - Modul mora vključevati elektrokemijsko celico, konfigurirano za delovanje s tremi elektrodami, ter zagotoviti priključke za tekočinske linije (vstop/izstop), primerne za kontrolirano ravnanje z elektrolitom. - Dobava mora vključevati najmanj eno peristaltično črpalko, primerno za polstatične eksperimente (osnovna cirkulacija ali kontrolirano dopolnjevanje). - Modul mora vključevati modularne priključne vmesnike znotraj in zunaj spektroskopske komore, ki omogočajo (i) aplikacijsko specifične variante elektrokemijske celice ter (ii) povezavo z zunanjim/prenosnim mokrokemijskim sklopom, kot je reakcijska posoda z izpiranjem z inertnim plinom in avtomatiziranim doziranjem elektrolita. - Modul mora zagotavljati regulacijo tlaka v območju 2–1000 mbar ali širšem. - Modul mora biti zasnovan tako, da omogoča priklop zunanjega potenciostata; elektroda in električni vmesnik morata biti opredeljena med implementacijo, da se zagotovi popolna funkcionalna združljivost. |
| 2.9 | 1 | Vir ionov klastrov plina za globinsko profiliranje z jedkanjem v pogojih UHV (modul ionskega jedkanja s klastri plina) - Ponudnik mora dobaviti vir ionov klastrov plina, popolnoma združljiv s ponujenim sistemom XPS, za globinsko profiliranje z jedkanjem v pogojih ultravisokega vakuuma (UHV). - Sistem mora ponujati vir ionov klastrov argona z energijo pospeševanja 10 keV (ali več). - Sistem mora omogočati izbiro velikosti klastrov. - Dobava mora vključevati ionski vir, ki obsega enoto za generiranje klastrov in ionizacijsko komoro. - Sistem mora vključevati ionsko-optično kolono z Wienovim masnim filtrom (ali ekvivalentno rešitvijo) za izbiro/nadzor vrste klastrskih ionov. - Sistem mora vključevati sistem diferencialnega črpanja, primerno za ohranjanje združljivosti z UHV med delovanjem. - Vir klastrskih ionov mora biti v celoti integriran v krmilno programsko opremo instrumenta, kar omogoča avtomatizirane postopke globinskega profiliranja, pripravo metod in zajem podatkov. |
| 2.10 | 1 | Vakuumski transportni sistem za prenos vzorcev - Ponudnik mora dobaviti posodo za vakuumski prenos vzorcev, popolnoma združljivo s ponujenim sistemom NAP-XPS, za prenos vzorcev med instrumentom in zunanjimi vakuumskimi sistemi in angl. glovebox. - Vakuumska transportna posoda mora omogočati neposredno priklopitev na dobavljeno okolje vzorca sistema prek ustreznega vakuumskega vmesnika, tako da je omogočen kontroliran prenos brez prekinitve vakuuma na mestu priklopa. - Vakuumski transportni kovček mora biti mehansko in dimenzijsko primeren za uporabo znotraj angl. glovebox iz postavke 2.12, vključno z možnostjo vnosa v angl. glovebox ter delovanja pri nalaganju/razkladanju vzorcev v zaščitni atmosferi. |
| 2.11 | 1 | Posoda za prenos vzorcev v zaščitni atmosferi (transportna posoda za vzorce) - Ponudnik mora dobaviti kompaktno posodo za vzorce, primerno za transport vzorcev v zaščitni atmosferi, ki je popolnoma združljiva s ponujenim sistemom NAP-XPS. - Posoda mora imeti priključek, ki omogoča priklop na predkomoro ali priklop na dobavljeni vakuumsko transportno posodo za kontroliran prenos (dovoljena tudi oba priklopa). - Posoda mora omogočati nalaganje vzorcev in tesnjenje v zaščitni atmosferi. |
| 2.12 | 1 | Integriran angl. glovebox modul za ravnanje z vzorci NAP-XPS (angl. glovebox modul) - Ponudnik mora dobaviti integriran angl. glovebox modul, popolnoma združljiv s ponujenim sistemom NAP-XPS, za ravnanje z vzorci in prenos v inertni atmosferi. - Angl. glovebox modul mora biti izdelan iz nerjavnega jekla ali ekvivalentnega korozijsko odpornega materiala, primernega za dolgotrajno delovanje v inertni atmosferi. - Angl. glovebox modul mora vključevati integriran sistem za čiščenje plina, primeren za vzdrževanje nizkih koncentracij kisika in vlage med delovanjem. - Angl. glovebox modul mora pri normalnem delovanju vzdrževati kontrolirani preostali koncentraciji kisika in vode pod 1 ppm (ciljna specifikacija). - Angl. glovebox modul mora zagotavljati regulacijo tlaka, ki omogoča delovanje pri ±15 mbar nadtlaka ali podtlaka glede na okolico (ali širše območje). - Dobava mora vključevati vso potrebno mehansko in vakuumsko povezovalno opremo/adaptorje, ki omogočajo neposredno povezavo med angl. glovebox modulom in sistemom NAP-XPS za zaščiten prenos vzorcev. |
| 2.13 | 1 | Licencirana programska oprema za merjenje in obdelavo podatkov (najmanj 1-krat). Licencirana programska oprema za obdelavo podatkov za najmanj 10 uporabnikov. Krmilna in analizna programska oprema mora omogočati popolno krmiljenje instrumenta in obdelavo podatkov, vključno z odštevanjem ozadja, prilagajanjem vrhov, kvantifikacijo in avtomatiziranim poročanjem, za delovanje od UHV do najmanj 50 mbar. |
| 2.14 | 1 | Namenski procesni računalnik s specifikacijami: * - operacijski sistem MS Windows 11 Professional 64-bit, - namizna/delovna postaja z procesorjem z najmanj 16 fizičnimi jedri in z največjo pospešitveno frekvenco najmanj 5,7 GHz ali boljše, - 32 GB RAM ali več, 2 TB SSD ali več, - 2 × 27" (ali večja od 27") LED prikazovalnika z ločljivostjo Full HD ali višjo od Full HD. * Opomba: Posebne zahteve za postavko 2.14 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. |
| 2.15 | 1 | Garancija (najmanj 60 mesecev celotnega kritja). Ponudnik mora zagotoviti najmanj 60 mesecev kritja od uspešne namestitve in uspešno opravljenega prevzemnega preizkusa na lokaciji. - Kritje mora vključevati zamenjavo okvarjenih delov in vse pripadajoče stroške dela. - Kritje mora vključevati potne stroške ter stroške bivanja osebja izvajalca za vse potrebne posege na lokaciji. - Kritje mora vključevati vse rezervne dele, potrebne za vzdrževanje instrumenta v optimalnem stanju in z visoko razpoložljivostjo, brez dodatnih stroškov v času kritja. - Servisni paket mora vključevati vse potrošne dele, ki jih je treba zamenjati glede na življenjsko dobo/stanje, skupaj z zamenjavo na lokaciji, ki jo izvede strokovno osebje izvajalca. - Vključevati mora najmanj en preventivni obisk na leto, z minimalnim trajanjem na lokaciji, ki ustreza dvema delovnima dnevoma (8 ur na delovni dan), vključno z vsemi potnimi stroški in stroški nastanitve. - Vključevati mora neomejeno število korektivnih servisnih obiskov po potrebi, vključno z nujnimi intervencijami, pri čemer so vključeni stroški dela, poti, nastanitve in potrebnih delov. - Vključevati mora kalibracije, testiranja in preverjanje delovanja, ki so potrebni za ohranjanje instrumenta znotraj specifikacij. - Vključevati mora neomejeno diagnostiko in podporo na daljavo (e-pošta in varni oddaljeni dostop/oddaljeno namizje). - Paket mora vključevati brezplačne posodobitve nameščene krmilne in analizne programske opreme. - Paket mora vključevati razširjeno usposabljanje uporabnikov, skladno s ponujeno ravnijo servisa. - Ponudnik mora zagotoviti storitev na kraju samem v enem tednu (če ni dogovorjeno drugače z naročnikom) in odgovoriti na e-poštna obvestila v 48 urah. |
| 2.16 | 1 | Osnovno usposabljanje za uporabo Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje, ki ga izvede inženir izvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku, za največ štiri uporabnike, v trajanju najmanj 5 delovnih dni po 8 ur na dan (vključuje predajo vseh potrebnih podatkov in gesel ter stroške poti in nastanitve inženirja izvajalca; usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se šteje za izvedeno po dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 2.17 | 1 | Napredni paket usposabljanja uporabnikov Napredni paket usposabljanja obsega eno ločeno napredno usposabljanje na lokaciji po prevzemu (usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik) v slovenskem ali angleškem jeziku in vključuje: Napredno usposabljanje v trajanju 5 delovnih dni (8 ur na delovni dan) najkasneje 31 dni po izvedbi osnovnega usposabljanja iz postavke 2.16. Napredno usposabljanje mora biti izvedeno za največ štiri osebe in mora vključevati stroške poti, bivanja in nastanitve osebja izvajalca, ki izvaja usposabljanje. |
| 2.18 | 1 | Zagotovljen mora biti oddaljen dostop do naprave za potrebe kalibracije in krmiljenja naprave, najmanj za čas trajanja garancijskega obdobja (60 mesecev). Zasnova instrumenta mora omogočati oddaljeno upravljanje ter diagnostiko napak. |
| 2.19 | 1 | Dobava in namestitev na lokaciji naročnika; tretje nadstropje FKKT UM. Pogoji za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme na lokaciji naročnika, ki jih izvede ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje iz postavke 2.16, - predaja navodil za uporabo in druge tehnične dokumentacije v digitalni obliki in angleškem jeziku, - specifikacije delovanja (postavke 2.1 do 2.14) morajo biti pred podpisom dokumentov o prevzemu dokazano izpolnjene na lokaciji (FKKT UM). |

# POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO 2.14.

Oprema v postavki 2.14 Namenski procesni računalnik mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer:

NAMENSKI PROCESNI RAČUNALNIK

Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623.

ELEKTRONSKI PRIKAZOVALNIKI

Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer energijski razred najmanj B,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. * Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL).

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).