Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

Št. javnega naročila: 302/7-O-CATS/26

Tehnične specifikacije za javno naročilo

»Nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi«

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi, ki predstavlja celovit sistem za površinsko analizo, prostorsko ločljivo kemijsko karakterizacijo ter določanje kemijske sestave in kemijskih stanj površin v zahtevnih raziskovalnih in razvojnih okoljih. Oprema bo omogočala korelativno obravnavo heterogenih sistemov, tankih plasti, funkcionalnih površin ter zvrsti v sledovih in bo predstavljala ključno infrastrukturno osnovo za napredne raziskave ter podporo razvoju v biotehnologiji, farmaciji in na področju naprednih materialov.

Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov:

Sklop 1:  Sistem masne spektrometrije sekundarnih ionov visoke ločljivosti (Orbitrap SIMS)

Sklop 2: Oprema za rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo za delo pri skoraj atmosferskem

tlaku  (NAP-XPS)

Sklop 3: Popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih

plasti

Sklop 4: Oprema za tridimenzionalno karakterizacijo površin, optično slikanje ter elementno analizo

materialov

Sklop 5: Sistem za nano in mikro infrardečo mikroskopijo

Predmetne specifikacije se nanašajo na sklop 3: Popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih plasti

Predmet nabave za sklop 3 je multi-analizni UHV-sistem: - dobava, dostava, namestitev, zagon, verifikacija delovanja, izvedba prevzemnih testov na lokaciji naročnika (SAT) ter usposabljanje uporabnikov za popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih plasti, namenjen celoviti karakterizaciji materialov s komplementarnimi, integriranimi analiznimi tehnikami.

Sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča meritve z veliko pretočnostjo analiziranja in visoko ponovljivostjo v pogojih ultra visokega vakuuma, z nadzorovanim in avtomatiziranim rokovanjem z vzorci ter njihovim prenosom. Podpirati mora napredne postopke analizne obravnave površin z združevanjem več merilnih modalitet v eni programsko integrirani platformi, vključno (kjer je to vključeno v popisu postavk) s tehnikami, kot so elektronske spektroskopije, metode ionskega sipanja, metode elektronskih energijskih izgub, optične spektroskopije (Ramanske v vakuumu) ter elektronska mikroskopija/mikroanaliza, skupaj z možnostmi globinskega profiliranja.

Predmet nabave je popoln in operativen sistem z vsemi dodatki, vmesniki in storitvami, navedenimi v popisu postavk, vključno z integracijo analiznih modulov, potrebno vakuumsko infrastrukturo, rešitvami za prenos vzorcev vključno z povezavo z angl. glovebox, programsko opremo za krmiljenje in zajem podatkov ter vsemi aktivnostmi, potrebnimi za dobavo popolnoma funkcionalne namestitve, pripravljene za rutinsko multi-analizno delovanje.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za sklop 3.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Rok dobave: Ponudnik  mora opremo, ki je predmet tega javnega naročila, dobaviti ter izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo postavke 3.17 tehničnih specifikacij na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, najpozneje v 460 dneh od začetka veljavnosti pogodbe.

Garancijska doba: Za dobavljeno opremo ponudnik zagotovi 60 (šestdeset) mesecev  garancije za brezhibno tehnično delovanje.

Sklop 3:  Popolnoma avtomatiziran multi-analizni UHV-sistem za analiziranje površin in mejnih plasti

| Številka postavke | Število kosov |  | Zahtevano |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 |  | Sistem za površinsko analizo – osnovni sistem z integriranim večenergijskim monokromatskim rentgenskim vzbujanjem, ki: • Ponudnik mora dobaviti popolnoma avtomatizirano osnovo instrumenta za površinsko analizo, zasnovano za visoko stabilnost in visoko ponovljivost meritev, ter pripravljeno za integracijo dodatnih analiznih modulov, navedenih v popisu postavk. • Sistem mora vključevati popolnoma zaprto glavno enoto z analizno komoro s kompenziranim električnim poljem in popolnoma motorizirano triosno mizo za vzorce, vključno s priključkom za angl. bias, ki omogoča meritev toka vzorca. • Sistem mora podpirati nosilce vzorcev velikosti 50 mm × 20 mm ali večje. • Vakuumski sistem mora biti v celoti programsko krmiljen, vključevati možnost notranjega izpekanja glavne analizne komore in uvajalne komore, uporabljati brezoljno črpanje za grobi vakuum ter po izpekanju dosegati osnovni tlak 5·10–10 mbar ali nižji. • Sistem mora vključevati pripravljalno komoro, ki omogoča vnos vzorcev brez prezračevanja glavne komore, ter mora zagotavljati avtomatiziran prenos nosilca vzorca iz pripravljalne komore v analizno komoro, z avtomatiziranimi sekvencami prezračevanja in črpanja ter ustreznimi varnostnimi blokadami. Sistem mora vključevati: • turbomolekularno črpalko na analizni komori z vibracijsko izolacijo; • titanijevo sublimacijsko črpalko na analizni komori; • turbomolekularno črpalko oziroma turbomolekularne črpalke za diferencialno črpanje ionskega vira klastrov plina, kjer je ta vgrajen; • turbomolekularno črpalko na zadnji UHV-pripravljalni komori; • turbomolekularno črpalko na uvajalni komori; • visokozmogljivo suho predčrpalko za analizno komoro in za črpanje prve stopnje ionskega vira, kjer je ta vgrajen; • suho predčrpalko tipa scroll za UHV-pripravljalno komoro; • suho predčrpalko tipa scroll za komoro za hitri vnos / load-lock; • vse črpalke morajo biti integrirane v arhitekturo vakuumskega krmiljenja sistema. Sistem mora vključevati: • ločen omrežni priključek za črpanje sistema in instrumentacijo; • ločen omrežni priključek, namenjen izključno gretju za izpekanje; • neodvisna električna tokokroga za obratovalno obremenitev in za obremenitev pri izpekanju; • omrežna kabla morata biti dobavljena za oba priključka. • Sistem mora vključevati komoro za vnos/prenos vzorcev z najmanj tremi namenskimi notranjimi parkirnimi mesti za nosilce vzorcev. Pripravljalna komora mora vključevati: • horizontalno sondo za vzorce za gretje in/ali hlajenje; • kompakten linearni pomikalni mehanizem z najmanj 50 mm hoda; • združljivost z nosilci za gretje in hlajenje. • Sistem mora vključevati digitalni mikroskop ali ekvivalentno rešitev za slikanje, ki omogoča opazovanje vzorca na merilnem mestu, navigacijo in dokumentiranje. • Elektronski analizator mora biti hemisferični analizator s širokokotno lečo in srednjim radijem 150 mm ali več, opremljen s pulzno-števnim detektorjem ali ekvivalentom, z energijsko ločljivostjo < 0,50 eV na Ag 3d5/2. • Sistem mora podpirati kotno ločljivo XPS (ARXPS). • Prepustna energija analizatorja mora biti zvezno nastavljiva v območju, ki vključuje 1 do 400 eV ali več kot 400 eV, pod programskim krmiljenjem. • Sistem analizatorja in detektorja mora podpirati meritve kinetične energije fotoelektronov, združljive z energijami rentgenskega vzbujanja do 5 keV ali višje, kadar takšno vzbujanje zagotavlja instrument. • Nastavitve leče analizatorja/analizatorja ter delovanje detektorja morajo biti, kjer je relevantno, v celoti motorizirani in programsko krmiljeni ter integrirani v glavno krmilno okolje za avtomatizirane metode/recepture in sledljivo beleženje parametrov. • Rentgensko vzbujanje mora zagotavljati monokromator z visokointenzitetnim mikro-fokusiranim virom in izbirno velikostjo rentgenskega področja od 200 mikrometrov ali manj do 900 mikrometrov ali več, s popolnoma programsko krmiljenim delovanjem. • Monokromatsko rentgensko vzbujanje mora pod programskim krmiljenjem zagotavljati najmanj dve izbirni monokromatski vzbujevalni črti, vključno z: • monokromatsko črto za Al Kα pri 1486 eV in • monokromatsko črto za Ag Lα pri 2984 eV. • Monokromatski vir mora biti, kjer je relevantno, v celoti motoriziran in integriran v glavno krmilno programsko opremo za avtomatizirane metode/recepture, vključno z izbiro spektralne črte, obratovalnim stanjem ter izbiro snopa/analiziranega področja. • Sistem mora vključevati avtomatizirano preklapljanje anod med razpoložljivimi monokromatskimi rentgenskimi anodami. Dobava mora vključevati motorizirano krmiljenje položaja anode, motorizirano nastavitev kota anoda–kristal in motorizirano nastavitev kristalnega zrcala. Zahtevana je popolna integracija v krmilno programsko opremo sistema za avtomatizirano izbiro in delovanje. • Analizirano področje na vzorcu mora biti izbirno in mora pokrivati območje od ≤ 200 µm do ≥ 900 µm, merjeno v ravnini vzorca ali po ekvivalentni definiciji, ob ohranjanju stabilne monokromatizacije in poravnave. • Moč rentgenskega vzbujanja pri največji površini analiziranega področja mora znašati: • ≥ 300 W za Al Kα, • ≥ 300 W za Ag Lα. • Pri prevzemu na lokaciji mora ponudnik demonstrirati intenziteto. Ponujeni sistem mora izpolnjevati ali presegati naslednje minimalne referenčne vrednosti oziroma izkazati ekvivalentno boljšo zmogljivost pri primerljivih pogojih zajema na vzorcu čistega srebra: Največja velikost analiziranega področja na površini vzorca (premer); 900 µm; 300 µm; 150 µm; 900 µm. Referenčna ciljna vrednost FWHM (eV) ali manjša; 1,0; 1,0; 1,0; 0,6. Minimalna intenziteta XPS (cps) pri Al Kα (1486 eV); 3,4106; 1,7106; 340103; 1,4106. • Sistem mora vključevati dvo-žarkovno nevtralizacijo naboja z uporabo nizkoenergijskih elektronskih in ionskih virov ali ekvivalenta, primerno za analizo izolativnih vzorcev in vzorcev, pri katerih prihaja do nabiranja naboja. • Sistem mora vključevati možnost globinskega profiliranja z jedkanjem z uporabo monoatomskega argonskega ionskega vira, vključno z izbirnim območjem skeniranja in območjem ionske energije od 500 eV ali nižje do 4 keV ali višje. • Gretje vzorca: sistem mora omogočati krmiljeno gretje vzorca do 1000 K ali več v vakuumu, z zaprtozančno regulacijo in odčitavanjem temperature. • Sistem mora vključevati recirkulacijski hladilni sistem, združljiv z rentgenskim virom in pripadajočimi hladilnimi krogi. Hladilni sistem mora delovati pri 200–230 V, 50/60 Hz, biti v celoti združljiv z dobavljeno konfiguracijo sistema in biti dobavljen kot del celotne namestitve. Zunanja hladilna infrastruktura tretjih oseb ne sme biti potrebna poleg standardnih laboratorijskih priključkov. • Krmilni in podatkovni sistem mora zagotavljati avtomatizirano ravnanje z vzorci; vizualizacijo in upravljanje vzorcev; integrirano krmiljenje instrumenta; upravljanje metod/receptur z uporabniškimi ravnmi pravic; kvantitativno ovrednotenje in generiranje poročil; celovito beleženje za sledljivost in vzdrževanje; ter varen oddaljeni dostop za diagnostiko in podporo. • Sistem mora vključevati namenski regalni prostor za sistemsko omrežno napajanje, PLC-krmilnik in osnovno elektroniko. |
| 3.2 | 1 |  | Angl. ion scattering spectroscopy (modul za ionsko sipanje) • Ponudnik mora dobaviti zmogljivost spektroskopije ionskega sipanja, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko obratovanje v isti analizni komori ter v istem krmilnem okolju. • Zmogljivost mora vključevati zahtevan obratovalni način analizatorja za detekcijo ionov, vključno z bipolarnim obratovanjem (ali ekvivalentno funkcionalnostjo), ki omogoča meritve ionskega sipanja v zahtevanih polaritetnih načinih. • Zmogljivost mora vključevati ionski vir, ki omogoča obratovanje s helijem kot delovnim plinom za meritve ionskega sipanja. • Zmogljivost mora biti v celoti integrirana v sistemsko programsko opremo za pripravo metode, izvajanje, krmiljenje instrumenta in zajem podatkov, vključno z avtomatiziranim usklajevanjem nastavitev analizatorja in parametrov ionskega vira. • Zmogljivost mora biti dobavljena z vso potrebno strojno opremo, vmesniki, preboji (angl. feedthroughs), vakuumsko združljivimi komponentami in varnostnimi blokadami, potrebnimi za popoln, operativen potek meritev ionskega sipanja. |
| 3.3 | 1 |  | Ultravijolična fotoelektronska spektroskopija (ultravijolični fotoelektronski modul) • Ponudnik mora dobaviti zmogljivost ultravijolične fotoelektronske spektroskopije, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko obratovanje v isti analizni komori ter v istem krmilnem okolju. • Zmogljivost mora vključevati ultravijolični vir na osnovi helija, ki zagotavlja najmanj vzbujevalni liniji He I in He II, primerni za meritve valenčnega pasu in meritve angl. work-function. • Ultravijolični vir mora biti v celoti združljiv z nameščenim analizatorjem elektronske energije in mora omogočati zajem ultravijoličnih fotoelektronskih spektrov z uporabo istih konceptov rokovanja z vzorci, pozicioniranja in upravljanja naboja, kot jih zagotavlja sistem. • Zmogljivost mora biti v celoti integrirana v sistemsko programsko opremo za pripravo metode, izvajanje, krmiljenje instrumenta in zajem podatkov, vključno s krmiljenjem obratovalnih stanj ultravijoličnega vira in usklajevanjem z nastavitvami analizatorja. • Zmogljivost mora biti dobavljena z vso potrebno strojno opremo, vmesniki, vakuumsko združljivimi komponentami in varnostnimi blokadami, potrebnimi za popoln, operativen potek meritev valenčnih fotoelektronov. |
| 3.4 | 1 |  | Ionski vir klastrov plina za jedkanje pri globinskem profiliranju v pogojih ultra visokega vakuuma (modul za jedkanje s klastrskimi ioni) • Ponudnik mora dobaviti ionski vir klastrov plina, ki je v celoti združljiv s ponujenim sistemom za površinsko analizo za globinsko profiliranje z jedkanjem v pogojih ultra visokega vakuuma. • Sistem mora biti vir argonskega klastrskega ionskega snopa z pospeševalno energijo do 8 keV ali višje. • Sistem mora omogočati izbiro velikosti klastrov. • Dobava mora vključevati ionski vir, ki obsega enoto za tvorbo klastrov in ionizacijsko komoro. • Sistem mora vključevati ionsko-optično kolono, ki vključuje Wienov masni filter (ali ekvivalent) za izbiro/nadzor vrste klastrskih ionov in sestave snopa. • Sistem mora vključevati diferencialni črpalni sistem, primeren za ohranjanje združljivosti z ultra visokim vakuumom med obratovanjem. • Ionski vir klastrov plina mora biti v celoti integriran v programsko opremo za krmiljenje instrumenta in zajem podatkov, kar omogoča avtomatizirane postopke jedkanja/globinskega profiliranja, krmiljenje metode in sledljivo beleženje parametrov jedkanja. |
| 3.5 | 1 |  | Zmogljivost vrstične elektronske mikroskopije in vrstične Augerjeve mikroanalize (modul za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo) • Ponudnik mora dobaviti zmogljivost elektronske mikroskopije in mikroanalize, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko obratovanje v isti analizni komori ter v istem krmilnem okolju. • Modul mora omogočati vrstično elektronsko mikroskopijo površine vzorca za navigacijo, dokumentiranje in izbiro območij interesa za nadaljnjo mikroanalizo. • Modul mora omogočati vrstično Augerjevo mikroanalizo za prostorsko ločljive elementne informacije in informacije o kemijskem stanju ter omogočati zajem spektrov in map iz uporabniško določenih območij interesa. • Sistem mora v načinu delovanja SEM/SAM dosegati lateralno ločljivost (kemijsko/slikovno) 0,1 µm ali manj. • Modul mora podpirati korelacijo slikovnih in kemijskih informacij za izbiro območij interesa ter ujemanje vzorcev na podlagi kemijskega kontrasta ali ekvivalentne funkcionalnosti, ki omogoča lociranje značilk z uporabo kemijskih informacij. • Energija primarnega elektronskega snopa mora biti izbirna v območju od 1 keV ali manj do 10 keV ali več. • Tok elektronskega snopa na vzorcu mora znašati najmanj do 50 nA ali več. • Modul mora podpirati pozicioniranje analiznih točk oziroma območij na vzorcu, usklajeno z mizo za vzorce in slikovnimi funkcijami sistema. • Modul mora biti v celoti programsko integriran za slikanje, točkovno analizo, linijske preglede in kartiranje, vključno s shranjevanjem slik. • Modul mora vključevati vse potrebne vakuumsko združljive komponente, detektorje, preboje, elektroniko in varnostne blokade, potrebne za popoln in delujoč potek elektronske mikroskopije oziroma mikroanalize. |
| 3.6 | 1 |  | Angl. Reflection electron energy loss spectroscopy (REELS) • Ponudnik mora dobaviti možnost refleksijske elektronske energijsko izgubne spektroskopije, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko delovanje znotraj iste analizne komore in istega krmilnega okolja. • Možnost mora omogočati zajem refleksijskih elektronskih energijsko izgubnih spektrov s trdnih površin v pogojih ultra visokega vakuuma, primernih za karakterizacijo površinskih vzbujenj in značilk elektronske strukture. • Možnost REELS mora vključevati vir elektronskega vzbujanja za obstreljevanje površine vzorca s primarnimi elektroni z zgornjo energijsko mejo najmanj 1 keV, primeren za rutinsko delovanje REELS. • Modul mora biti združljiv z vgrajenim elektronskim energijskim analizatorjem in mora zagotavljati zahtevano geometrijo elektronskega vzbujanja in detekcije za izvajanje meritev refleksijskih elektronskih energijskih izgub na vzorcu, nameščenem na analiznem mestu. • Možnost mora biti v celoti programsko integrirana v okolje za krmiljenje instrumenta in zajem podatkov ter mora omogočati nastavitev metod, avtomatizirano izvajanje in sinhronizirano krmiljenje parametrov vzbujanja/detekcije ter nastavitev analizatorja. • Možnost mora vključevati vso potrebno vakuumsko združljivo strojno opremo, napajalnike, preboje, elektroniko in varnostne blokade, potrebne za popoln in delujoč potek meritev refleksijske elektronske energijsko izgubne spektroskopije. |
| 3.7 | 1 |  | Ramanska spektroskopija (Ramanski modul) • Ponudnik mora dobaviti popolnoma integrirano možnost Ramanske spektroskopije, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko delovanje znotraj iste platforme. • Ramanski modul mora zagotavljati integrirano merilno mesto, ki omogoča Ramanske meritve na vzorcu na določenem in ponovljivem položaju, usklajenem s funkcijami ravnanja z vzorci in pozicioniranja v sistemu. • Ramanski modul mora biti integriran na način, ki med Ramanskimi meritvami ohranja vakuumsko integriteto in obratovalno stabilnost celotnega sistema. • Možnost Ramanske spektroskopije mora biti v celoti integrirana v programsko opremo sistema za nastavitev metod, izvajanje meritev, krmiljenje instrumenta in zajem podatkov, vključno s shranjevanjem Ramanskih podatkovnih nizov skupaj s filtri vidnega polja in kamero analizne komore. • Dobava mora vključevati vse potrebne optomehanske vmesnike, preboje, vakuumsko združljive komponente, možnosti poravnave in varnostne blokade, potrebne za popoln in delujoč potek Ramanskih meritev. • Ramanski modul mora vključevati laserski vir z valovno dolžino 532 nm, primeren za Ramanske meritve, in integriran v sistem za rutinsko delovanje. • Ramanski modul mora biti dobavljen z integrirano spektralno referenčno knjižnico, ki omogoča avtomatizirano ujemanje spektrov, identifikacijo in poročanje. Knjižnica mora biti v celoti dostopna iz programske opreme za krmiljenje Ramanskega modula in analiziranje podatkov ter mora podpirati uvoz uporabniških spektrov, lokalno shranjevanje in nadzor različic ali ekvivalentne funkcije upravljanja. • Predlagana rešitev mora vključevati integrirane knjižnice Ramanskih spektrov s skupno vsebino najmanj 26000 spektrov. Knjižnice morajo zagotavljati široko pokritost spojin, pomembnih za kemijske, farmacevtske, polimerne, okoljske, laboratorijske in varnostne aplikacije, vključno s farmacevtskimi snovmi, narkotiki, pomožnimi snovmi, polimeri, gospodinjskimi in industrijskimi kemikalijami, pesticidi in laboratorijskimi reagenti. |
| 3.8 | 1 |  | Sistem angl. glovebox Za kontrolirano ravnanje z vzorci in njihov prenos v glavni sistem analizne komore za površinsko analizo mora biti dobavljen sistem angl. glovebox. Predlagana rešitev mora biti v celoti združljiva s ponujeno konfiguracijo instrumenta ter mora omogočati varen, učinkovit in kontaminacijsko nadzorovan prenos vzorcev med angl. glovebox in analizno komoro. Minimalne zahtevane specifikacije Sistem angl. glovebox mora vključevati najmanj naslednje: • ohišje na kovinski osnovi z velikim sprednjim opazovalnim oknom in ustreznim nosilnim stojalom; • integrirano mini predkomoro za vlaganje vzorcev v angl. glovebox brez izpostavitve notranje atmosfere angl. glovebox okoliškemu zraku ali zunanjim plinom; • mini predkomora mora biti dovolj velika, da omogoča vnos zaprtih dodatkov za prenos vzorcev ustreznih dimenzij, vključno s kapsulnim prenosnim vsebnikom in kratko prenosno palico ali ekvivalentom; • vakuumsko združljiv prirobnični priključek na zadnji steni za neposredno povezavo s podaljšano komoro za vnos/prenos analiznega sistema; • podaljšano sekundarno prenosno komoro (pre-lock ali ekvivalent) z dvema nakladalnima odprtinama; ena vrata morajo omogočati neposreden dostop do komore, druga vrata pa dostop skozi angl. glovebox; • podaljšano prenosno roko ali ekvivalenten manipulacijski sistem, ki omogoča vlaganje in ravnanje z vzorci iz obeh nakladalnih položajev proti analizni komori; • enostolpni sistem za recirkulacijsko čiščenje plina, primeren za delovanje na standardnem omrežnem napajanju, z vakuumsko črpalko, možnostjo ročnega odstranjevanja topil in samodejnim ventilom za purgiranje; • integrirana senzorja za spremljanje kisika in vlage z merilnim območjem, ki pokriva najmanj 0 do 1000 ppm; • možnost različnih konfiguracij prebojev, ki bodo opredeljene v zaključni fazi tehničnega načrtovanja in integracije. |
| 3.9 | 1 |  | Nosilci vzorcev (komplet nosilcev vzorcev in pritrdilnih elementov) • Ponudnik mora dobaviti komplet nosilcev vzorcev in pritrdilnih elementov, ki je v celoti združljiv z mizo za vzorce ponujenega sistema, konceptom prenosa skozi uvajalno komoro in vsemi specificiranimi analiznimi tehnikami. • Vsi nosilci morajo biti primerni za delovanje v pogojih ultra visokega vakuuma in zasnovani tako, da vzdržijo pogoje izpekanja sistema brez izgube funkcionalnosti. • Paket mora vključevati pet nosilcev vzorcev, primernih za meritve in za varno ter ponovljivo pritrditev standardnega formata nosilca vzorca v sistemu (50 mm × 20 mm ali več), vključno z zanesljivim električnim kontaktom, kjer je to potrebno, na primer za biasiranje in meritev toka vzorca. • Paket mora vključevati en nosilec vzorca za gretje najmanj do 1000 K ali več, dobavljen skupaj z namenskim napajalnikom ter potrebnimi preboji/kabli za delovanje v vakuumu. Grelni nosilec mora omogočati kontrolirano gretje za in-situ poskuse in mora vključevati rešitev za zaznavanje temperature, na primer termočlen ali ekvivalent, primerno za zaprtozančno regulacijo. • Paket mora vključevati en dodatni nosilec vzorca za gretje v območju od –150 °C ali manj do 300 °C ali več. • Sistem mora biti dobavljen z najmanj enim ločenim nosilcem vzorca, primernim za praškaste vzorce. • Vključen mora biti dodatni nosilec vzorca za debelejše vzorce, ki omogoča analizo vzorcev z višino najmanj 10 mm ali več. • Paket mora vključevati en nosilec vzorca za zvezno rotacijo vzorca, ki omogoča kontrolirano azimutalno vrtenje med meritvami, motorizirano ali ekvivalentno, ob polni združljivosti s pozicioniranjem sistema in geometrijo analize. • Dobava mora vključevati vse potrebne adapterje, spone, pritrdilne elemente in pripomočke za poravnavo, potrebne za rutinsko menjavo vzorcev, varen prenos skozi uvajalno komoro in ponovljivo ponovno pozicioniranje med poteki dela z več analiznimi tehnikami |
| 3.10 |  | 1 | Inverzna fotoelektronska spektroskopija (modul za inverzno fotoelektronsko spektroskopijo) • Ponudnik mora dobaviti zmogljivost inverzne fotoelektronske spektroskopije, ki je v celoti združljiva s ponujenim sistemom za površinsko analizo in integrirana za rutinsko obratovanje v isti analizni komori ter v istem krmilnem okolju. • Zmogljivost mora omogočati merjenje nezasedenih elektronskih stanj in povezanih parametrov (npr. značilnosti prevodnega pasu in informacije, povezane z izhodnim delom), na trdnih površinah v pogojih vakuuma. • Modul mora zagotavljati celovit koncept vzbujanja in detekcije, primeren za inverzno fotoelektronsko spektroskopijo, vključno z virom elektronskega snopa (ali ekvivalentnim vzbujanjem) in enoto za detekcijo fotonov (ali ekvivalentom), optimizirano za inverzne fotoelektronske meritve. • Modul mora podpirati stabilno in ponovljivo poravnavo geometrije vzbujanja/detekcije na analiznem mestu in mora biti združljiv s funkcijami pozicioniranja vzorca sistema, vključno s ponovljivim vračanjem na predhodno definirane merilne točke. • Zmogljivost mora biti v celoti integrirana v sistemsko programsko opremo za pripravo metode, izvajanje, krmiljenje instrumenta in sinhroniziran zajem podatkov, vključno s shranjevanjem podatkovnih nizov inverzne fotoelektronske spektroskopije. • Dobava mora vključevati vso potrebno vakuumsko združljivo strojno opremo, napajalnike, preboje (angl. feedthroughs), elektroniko in varnostne blokade, potrebne za popoln in operativen potek inverzne fotoelektronske spektroskopije. |
| 3.11 |  | 1 | Licencirana programska oprema za meritve in obdelavo podatkov za najmanj 10 uporabnikov. Krmilna in analizna programska oprema mora zagotavljati popolno krmiljenje instrumenta in obdelavo podatkov, vključno z odštevanjem ozadja, prilagajanjem vrhov, kvantifikacijo in avtomatiziranim poročanjem, za UHV obratovanje. |
| 3.12 |  | 1 | Namenski procesni računalnik s specifikacijami: * • operacijski sistem MS Windows 11 Professional 64-bit, • namizna/delovna postaja z procesorjem z najmanj 6 fizičnimi jedri in z največjo pospešitveno frekvenco najmanj 5,7 GHz ali boljše, • 32 GB RAM ali več, 1 TB SSD ali več, 1 × 27" (ali večji od 27") LED prikazovalnik z ločljivostjo Full HD ali višjo od Full HD. * Posebne zahteve za postavko 3.12 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. |
| 3.13 |  | 1 | Garancija (najmanj 60 mesecev kritja). Ponudnik mora zagotoviti najmanj 60 mesecev skupnega kritja od uspešne namestitve in uspešno opravljenega prevzemnega preizkusa na lokaciji. • Kritje mora vključevati zamenjavo okvarjenih delov in vse pripadajoče stroške dela. • Kritje mora vključevati potne stroške ter stroške bivanja osebja izvajalca za vse potrebne posege na lokaciji. • Kritje mora vključevati vse rezervne dele, potrebne za vzdrževanje instrumenta v optimalnem stanju in z visoko razpoložljivostjo, brez dodatnih stroškov v času kritja. • Servisni paket mora vključevati vse potrošne dele, ki jih je treba zamenjati glede na življenjsko dobo/stanje, skupaj z zamenjavo na lokaciji, ki jo izvede strokovno osebje izvajalca. • Vključevati mora najmanj en preventivni obisk na leto, z minimalnim trajanjem na lokaciji, ki ustreza dvema delovnima dnevoma (8 ur na delovni dan), vključno z vsemi potnimi stroški in stroški nastanitve. • Vključevati mora neomejeno število korektivnih servisnih obiskov po potrebi, vključno z nujnimi intervencijami, pri čemer so vključeni stroški dela, poti, nastanitve in potrebnih delov. • Vključevati mora kalibracije, testiranja in preverjanje delovanja, ki so potrebni za ohranjanje instrumenta znotraj specifikacij. • Vključevati mora neomejeno diagnostiko in podporo na daljavo (e-pošta in varni oddaljeni dostop/oddaljeno namizje). • Paket mora vključevati brezplačne posodobitve nameščene krmilne in analizne programske opreme. • Paket mora vključevati razširjeno usposabljanje uporabnikov, skladno s ponujeno ravnijo servisa. Ponudnik mora zagotoviti storitev na kraju samem v enem tednu in odgovoriti na e-poštna obvestila v 48 urah. |
| 3.14 |  | 1 | Osnovno usposabljanje za uporabo Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje, ki ga izvede inženir izvajalca, v slovenskem ali angleškem jeziku za največ štiri uporabnike, v trajanju najmanj 5 delovnih dni po 8 ur na dan (vključuje predajo vseh potrebnih podatkov in gesel ter stroške poti in nastanitve inženirja izvajalca; usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se šteje za izvedeno po dobavi, namestitvi in zagonu opreme. |
| 3.15 |  | 1 | Napredni paket usposabljanja uporabnikov Napredni paket usposabljanja obsega dve ločeni napredni usposabljanji na lokaciji po prevzemu (usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik) v slovenskem ali angleškem jeziku in vključuje: Dvakratno napredno usposabljanje vsakič v trajanju 4 delovnih dni (8 ur na delovni dan) najkasneje 31 dni po izvedbi osnovnega usposabljanja iz postavke 3.14. Napredno usposabljanje mora biti izvedeno za največ štiri osebe in mora vključevati stroške poti, bivanja in nastanitve osebja izvajalca, ki izvaja usposabljanje. |
| 3.16 |  | 1 | Zagotovljen mora biti oddaljen dostop do naprave za potrebe kalibracije, popravil in krmiljenja naprave, najmanj za čas trajanja garancijskega obdobja (60 mesecev). Zasnova instrumenta mora omogočati oddaljeno upravljanje ter diagnostiko napak. |
| 3.17 |  | 1 | Dobava in namestitev na lokaciji naročnika (DAP FKKT UM, Maribor); tretje nadstropje FKKT UM. Pogoji za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme na lokaciji naročnika, ki jih izvede dobavitelj, - seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje iz postavke 3.14, - predaja navodil za uporabo in druge tehnične dokumentacije v digitalni obliki in angleškem jeziku, Specifikacije delovanja (postavke 3.1 do 3.14) morajo biti pred podpisom dokumentov o prevzemu dokazano izpolnjene na lokaciji (FKKT UM). |

# POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO 3.12.

Oprema v postavki 3.12 Namenski procesni računalnik mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer:

NAMENSKI PROCESNI RAČUNALNIK

Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623.

ELEKTRONSKI PRIKAZOVALNIKI

Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer energijski razred najmanj B,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. *Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL).

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).