Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

PRILOGA 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME

| Naziv projekta: | GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR |
| --- | --- |
| Št. javnega naročila: | 302/7-O-CATS/26 |
| Predmet javnega naročila: | Nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi |
| Sklop: | Sklop 4: Oprema za tridimenzionalno karakterizacijo površin, optično slikanje ter elementno analizo materialov |
| Naziv ponudnika: |  |
| Naslov ponudnika: |  |

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja | Naziv: | Tip: |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐ |
| Če je odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv in naslov): |  |  |

NAVODILO Ponudnik izpolni in podpiše to prilogo. V stolpcu »PONUJENO« označi izpolnjevanje zahteve in po potrebi navede model, konfiguracijo ali ponujeno tehnično rešitev. V stolpcu »DOKAZILO« navede naziv dokazila, tehničnega lista, prospekta, kataloga, certifikata ali spletno povezavo do relevantne tehnične specifikacije (razen, v kolikor to pri posamezni postavki ni predvideno oz. je predvidena izjava). Obrazec je pripravljen na podlagi tehničnih specifikacij za sklop 4 in vključuje tudi dodatne zahteve za postavko 4.4 glede zelenega javnega naročanja. Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki in v Word obliki (v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil), vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema za sklop 4 izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila »Nabava opreme za Center za analitiko trdnih snovi« po spodaj navedeni specifikaciji.

| Št. | Št. kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 GLAVNA OPREMA | 1 | 3D laserski skenirni konfokalni mikroskopski sistem: Merilni sistem Sistem mora temeljiti na laserski skenirni konfokalni mikroskopiji, združeni z interferometrijo bele svetlobe in metodo variacije fokusa v enem sistemu za 3D karakterizacijo površine. Minimalne zahteve: • zmožnost merjenja z laserskim skeniranjem v konfokalnem načinu • zmožnost merjenja z interferometrijo bele svetlobe • samodejno preklapljanje med merilnimi načini • brezkontaktno 3D merjenje površine • zmožnost sestavljanja meritev velikih površin • zmožnost merjenja hrapavosti površine in višine stopnice • zmožnost merjenja odsevnih in neodsevnih površin Merilna glava Sistem mora vključevati konfokalno lasersko merilno glavo. Minimalne zahteve: • laserska valovna dolžina v rdečem območju (661 nm) • visokonatančen sistem za vertikalno skeniranje • integriran optični sistem za konfokalno merjenje • prikazna ločljivost vertikalne meritve ≤ 1 nm • združljivost z modulom za interferometrijo # Krmilnik sistema # Sistem mora vključevati namensko krmilno enoto mikroskopa za upravljanje instrumenta in zajem podatkov. # Minimalne zahteve: # • krmiljenje laserskega skenirnega sistema # • krmiljenje premikanja mizice in ostrenja # • zajem podatkov in obdelava signalov # • vmesnik za zunanji krmilni računalnik # • hitra podatkovna komunikacija s krmilnim računalnikom # Motoriziran sistem mizice # Mikroskop mora vključevati motorizirano mizico za avtomatizirano pozicioniranje vzorca. # Minimalne zahteve: # • motoriziran oder v X–Y za avtomatizirano pozicioniranje # • motoriziran sistem ostrenja po osi Z # • podpora za meritve s sestavljanjem slik # • pomik motorizirane mizice X–Y ≥ 100 × 100 mm # Nagibna mizica # Sistem mora vključevati nagibno mizico (oder) za vzorec. # Minimalne zahteve: # • prilagodljiv nagib vzorca # • stabilno pozicioniranje med meritvijo # • združljivost z motoriziranim sistemom mizice # Modul za interferometrijo # Sistem mora vključevati modul za interferometrijo bele svetlobe za meritve višine z ultra visoko ločljivostjo. # Minimalne zahteve: # • spektralni interferometrični merilni princip # • prikazna ločljivost interferometrične meritve višine ≤ 0,1 nm # • samodejna integracija s konfokalnim merilnim sistemom # Modul za sestavljanje # Sistem mora vključevati programski ali strojni modul, ki omogoča samodejno sestavljanje več merilnih območij. # Minimalne zahteve: # • avtomatiziran zajem razporejenih meritev v ploščice # • samodejna rekonstrukcija velikih merilnih območij # • sestavljanje več vidnih polj v enoten 3D nabor podatkov # Optične komponente # Sistem mora vključevati najmanj naslednje optične komponente: # • objektiv z veliko povečavo # o planapokromatski objektiv # o povečava 150×, 50×, 20×, 10×, 5× # • interferenčni objektiv # o povečava 10× # o optimiziran za interferometrične meritve | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 4.2 GLAVNA ORPEMA | 1 | Digitalni optični mikroskopski sistem Ponudnik mora zagotoviti digitalni optični mikroskopski sistem za visokoločljivostno slikanje, dokumentiranje in avtomatiziran pregled mikrostruktur, površin materialov in analiz materialov. Sistem mora vključevati vso strojno opremo, optiko, krmilno elektroniko, programsko opremo in dodatke, potrebne za polno delovanje. Krmilnik digitalnega mikroskopa Sistem mora vključevati krmilno enoto digitalnega mikroskopa. Minimalne zahteve: • združljivost z visokoločljivostnimi digitalnimi mikroskopskimi kamerami • sistem slikanja s progresivnim skeniranjem • ločljivost slikovnega senzorja najmanj 2064 × 1536 slikovnih pik • obdelava slike s 16-bitnim dinamičnim razponom • nastavljiv elektronski zaklop s časom ≤ 1/19 000 s • samodejno in ročno uravnavanje ojačenja Digitalna mikroskopska kamera Sistem mora vključevati zmogljivo digitalno mikroskopsko kamero. Minimalne zahteve: • skupno število slikovnih pik 3,15 milijona ali več • načini ločljivosti najmanj 2064 × 1536 slikovnih pik • progresivno zajemanje slike • slikanje z visokim dinamičnim razponom • samodejni in ročni nadzor osvetlitve • samodejno in ročno uravnavanje beline Motorizirano stojalo mikroskopa Sistem mora vključevati motorizirano prostokotno stojalo mikroskopa z avtomatiziranim pozicioniranjem in prepoznavanjem kota nagiba. Minimalne zahteve: • motorizirano ostrenje po osi Z • motorizirano premikanje mizice po oseh X–Y • pomik mizice X–Y najmanj 40 mm • merilno območje osi Z najmanj 45 mm • možnost vrtenja mizice do ±90° Angl. zoom objektiv Sistem mora vključevati zmogljiv angl. zoom objektiv. Minimalne zahteve: • območje povečave od 20× do 200× • optična povečava z nastavljivim vidnim poljem • delovna razdalja 25 mm ali več • globinska ostrina najmanj 33 mm Sistem za pritrditev objektiva Sistem mora vključevati: • spoj objektiva, združljiv z angl. zoom objektivom • nosilec objektiva za stabilno optično poravnavo Prikazovalna in krmilna konzola Sistem mora vključevati namensko konzolo za upravljanje osi X, Y in Z. Minimalne zahteve: • nastavljiv vidni kot • integriran sistemski krmilni vmesnik | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 4.3 Podporna oprema | 1 | Lasersko osnovan elementni analizator Sistem mora temeljiti na angl. laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Minimalne zahteve: • laserska ablacija s spektroskopsko analizo plazme • detekcija z optično emisijsko spektroskopijo širokega spektralnega območja • zmožnost hitre večelementne detekcije Laserski sistem Sistem mora vključevati integriran analitski laserski izvor. Minimalne zahteve: • Nd:YAG laser • valovna dolžina lasterja: 355 nm • energija pulza, zadostna za generiranje plazme • fokusirana velikost laserske točke 30 µm ali manj Spektroskopski detekcijski sistem Sistem mora vključevati spektrometer za analizo optične emisije. Minimalne zahteve: • zmožnost sočasne večelementne detekcije • zajem optičnega emisijskega spektra emisije plazme Opazovalni sistem Analizator mora vključevati integriran optični opazovalni sistem. Minimalne zahteve: • območje opazovalne povečave 300×–1000× ali širše • progresivno zajemanje slike • opazovanje mesta analize v realnem času Slikovni senzor Minimalne zahteve: • progresivno zajemanje slike • hitrost zajemanja 50 sličic na sekundo ali več Optični sistem Minimalne zahteve: • delovna razdalja objektiva 25 mm ali več • optična konfiguracija, optimizirana za fokusiranje laserja in opazovanje plazme Zajem slike in osvetlitev Minimalne zahteve: • nastavljiva intenziteta osvetlitve | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 4.4 Podporna oprema | 1 | Krmilna programska oprema, računalniška namenska strojna oprema in usposabljanje Ponudnik mora brez dodatnih stroškov zagotoviti programsko opremo, računalniško strojno opremo in usposabljanje uporabnikov, potrebne za delovanje, krmiljenje, zajem podatkov in analizo mikroskopskih in analiznih sistemov. Krmilna in analizna programska oprema Sistem mora vključevati integrirano programsko opremo za krmiljenje instrumenta in analizo podatkov. Minimalne zahteve: • krmiljenje mikroskopskih sistemov in analiznih modulov • zajem slik in beleženje podatkov • 3D rekonstrukcija in vizualizacija površine • analiza hrapavosti površine in profila • sestavljanje meritev in rekonstrukcija velikih površin • orodja za merjenje in označevanje na slikah • izvoz podatkov v standardnih formatih TIFF, JPEG in CSV Krmilni računalnik in monitor* Sistem mora vključevati namenski namizni računalnik za upravljanje sistema. Minimalne zahteve: • prednastavljen za krmiljenje instrumenta • združljiv z instrumentalno programsko opremo • operacijski sistem MS Windows 11 Professional 64-bit • namizni računalnik/delovna postaja s procesorjem i5-11600 ali boljšim, 32 GB RAM ali več, 1 TB SSD trdi disk ali več, 27-palčni (ali večji) LED prikazovalnik z ločljivostjo Full HD ali z višjo ločljivostjo od Full HD # Krmilni računalnik in monitor* # Sistem mora vključevati namenski namizni računalnik za upravljanje sistema. # Minimalne zahteve: # • prednastavljen za krmiljenje mikroskopa # • združljiv z instrumentalno programsko opremo # • operacijski sistem MS Windows 11 Professional 64-bit # • namizni računalnik/delovna postaja s procesorjem i5-11600 ali boljšim, 16 GB RAM ali več, 1 TB SSD trdi disk ali več, 23-palčni (ali večji) LED monitor z ločljivostjo Full HD ali z višjo ločljivostjo od Full HD # Programska oprema za meritve in analizo za 3D laserski skenirni konfokalni mikroskopski sistem # Sistem mora vključevati programsko opremo za zajem, vizualizacijo in analizo 3D podatkov o površini. # Minimalne zmogljivosti: # • krmiljenje instrumenta in avtomatizacija meritev # • 3D rekonstrukcija površine # • analiza hrapavosti površine # • merjenje višine stopnice # • izločanje profila površine # • sestavljanje meritev # • funkcija priporočanja glede na hrapavost površine različnih vzorcev # • izvoz podatkov in poročanje # Programska oprema # Sistem mora vključevati programsko opremo za zajem in analizo slik. # Minimalne zmogljivosti: # • zajem slike v realnem času # • orodja za merjenje na sliki # • sinteza globinske ostrine # • sestavljanje slik # • izvoz podatkov in poročanje Namestitev in zagon Ponudnik mora zagotoviti namestitev in zagon sistema, vključno z: • namestitvijo strojne opreme • konfiguracijo programske opreme • funkcionalnim preverjanjem vseh komponent sistema Usposabljanje uporabnikov Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje operaterjev za uporabnike sistema. Minimalne zahteve: • usposabljanje za upravljanje instrumenta v slovenskem ali angleškem jeziku, merilne postopke ter analizo in poročanje podatkov za najmanj 4 osebe na lokaciji po namestitvi, ki mora vključevati 2 srečanji po 4 ure v 2 zaporednih dneh Tehnična podpora in posodobitve programske opreme Ponudnik mora za najmanj 3 leta zagotoviti: • tehnično podporo za delovanje sistema • posodobitve krmilne in analizne programske opreme • vzdrževalna podpora * Posebne zahteve za procesni računalnik in zaslona iz postavke 4.4 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ (opomba naročnika: z označitvijo »DA« ponudnik izjavlja, da zagotavlja celotno postavko 4.4. (tudi namestitev, zagon usposabljanja, podporo, posodobitve, itd.) | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 4.5 | 1 | Garancija (najmanj 24 mesecev celotnega kritja). Ponudnik mora zagotoviti najmanj 24 mesecev celotnega kritja od uspešno zaključene namestitve in potrditvenega preizkusa prevzema na lokaciji. - Kritje mora vključevati zamenjavo okvarjenih delov in vse pripadajoče stroške dela. - Kritje mora vključevati potne in nastanitvene stroške osebja izvajalca za vsak potreben poseg na lokaciji. - Kritje mora vključevati vse rezervne dele, potrebne za vzdrževanje instrumenta v optimalnem stanju in visoki razpoložljivosti, brez dodatnih stroškov v obdobju kritja. - Servisni paket mora vključevati ves potrošni material, potreben glede na življenjsko dobo oziroma stanje, vključno z zamenjavo na lokaciji, ki jo opravi strokovno osebje izvajalca. - Vključevati mora neomejeno število korektivnih servisnih obiskov po potrebi, vključno z nujnimi obiski, pri čemer morajo biti vključeni delo, potni stroški, nastanitev in potrebni deli. - Vključevati mora kalibracijo, testiranje in preverjanje zmogljivosti, potrebne za ohranjanje instrumenta znotraj specifikacij. - Vključevati mora neomejeno diagnostiko na daljavo in podporo na daljavo (e-pošta in varen oddaljeni dostop/oddaljeno namizje). - Servisni paket mora vključevati brezplačne posodobitve nameščene krmilne in programske opreme za analizo podatkov. Servisni paket mora vključevati razširjeno usposabljanje uporabnikov, skladno s ponujeno ravnijo storitve. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 4.5 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |
| 4.6 | 1 | Dobava in namestitev v prostorih naročnika; 3. nadstropje na FKKT UM. Pogoj za uspešno izvedbo predmeta in podpis primopredajnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme v prostorih naročnika s strani izvajalca, - predstavitev opreme in osnovno usposabljanje iz točke 4.4, - predložitev navodil v digitalni obliki v slovenskem ali angleškem jeziku za uporabo in druge tehnične dokumentacije - specifikacije zmogljivosti (točke od 4.1 do 4.4) morajo biti prikazane na lokaciji (FKKT UM) pred podpisom dokumentov o prevzemu. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 4.6 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |

POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKI 4.4 – ZELENO JAVNO NAROČANJE

| PODROČJE | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- |
| Računalnik – postavka 4.4 | Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Navede se dokazilo o izpolnjevanju zahteve glede energijske učinkovitosti! Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| Elektronski prikazovalnik vsaj 27-palčni LED prikazovalnik z ločljivostjo Full HD ali z višjo ločljivostjo od Full HD -postavka 4.4 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer v energijski razred najmanj B,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. (*Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Navede se dokazilo o izpolnjevanju zahteve glede energijske učinkovitosti! Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| Elektronski prikazovalnik - vsaj 23-palčni LED prikazovalnik z ločljivostjo Full HD ali z višjo ločljivostjo od Full HD -postavka 4.4 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer v energijski razred A,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: v kolikor ponudnik z njim posluje | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).