Naziv projekta: GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR

PRILOGA 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME

| Naziv projekta: | GIGA Jedrska magnetna resonanca – GIGA NMR |
| --- | --- |
| Št. javnega naročila: | 302/7-O-CATS/26 |
| Predmet javnega naročila: | Nabava in dobava opreme za Center za analitiko trdnih snovi |
| Sklop: | Sklop 5: Sistem za nano in mikro infrardečo mikroskopijo |
| Naziv ponudnika: |  |
| Naslov ponudnika: |  |

| Naziv in tip opreme, ki jo ponudnik ponuja | Naziv: | Tip: |
| --- | --- | --- |
| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐ |
| Če je odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv in naslov): |  |  |

NAVODILO Ponudnik izpolni in podpiše to prilogo. V stolpcu »PONUJENO« označi izpolnjevanje zahteve in po potrebi navede model, konfiguracijo ali ponujeno tehnično rešitev. V stolpcu »DOKAZILO« navede naziv dokazila, tehničnega lista, prospekta, kataloga, certifikata ali spletno povezavo do relevantne tehnične specifikacije (razen, v kolikor to pri posamezni postavki ni predvideno oz. je predvidena izjava). Obrazec je pripravljen na podlagi tehničnih specifikacij za sklop 5 in vključuje tudi dodatne zahteve za postavki 5.16 in 5.17 glede zelenega javnega naročanja. Ponudnik naloži to Prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v PDF obliki in v Word obliki (v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do zahtevanih dokazil), vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema za sklop 5 izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila »Nabava opreme za Center za analitiko trdnih snovi« po spodaj navedeni specifikaciji.

| Št. | Št. kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 GLAVNA OPREMA | 1 | Integrirana platforma za angl. near-field optično mikroskopijo z vrstično sondno mikroskopijo za nano infrardeče slikanje in spektroskopijo Ponudnik mora ponuditi eno integrirano raziskovalno platformo za angl. near-field optično mikroskopijo, povezano z tipalom za vrstično mikroskopijo (SPM/AFM) ali enakovredno visokololočljivo metodo, primerno za nano infrardeče mapiranje, točkovno spektroskopijo in korelativno topografsko karakterizacijo vzorcev na mikro- in nanometrski ravni. Ponujeni sistem mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - Sistem mora biti namenjen nano-optičnim meritvam in mora omogočati povezavo topografskih podatkov z lokalnimi optičnimi oziroma infrardečimi odzivi vzorca. - Sistem mora omogočati vsaj: - merjenje topografije površine, - izbiro in eksaktno pozicioniranje interesnega območja, - izvedbo prostorsko ločljivega nano-optičnega oziroma nano-IR mapiranja, - izvedbo točkovnih meritev oziroma spektroskopskih meritev na izbranem mestu vzorca. - Sistem mora biti združljiv z optičnim vzbujanjem v vidnem in infrardečem spektralnem območju. Sprejemljive so tudi širše spektralne možnosti, če ponudnik dokaže enakovredno ali boljšo raziskovalno uporabnost. - Vključen mora biti AFM za karakterizacijo na nanoskali, primeren za optično/nano-IR mapiranje in spektroskopijo. - Sistem mora vključevati motoriziran pomik vzorca v oseh X, Y in Z za nalaganje vzorca in izbor merilnega mesta. Minimalni pomiki morajo znašati: - V X-smeri najmanj 55 mm, - V Y-smer najmanj 15 mm, - Z-smeri najmanj 5 mm, - Korak pomika v vseh treh oseh mora biti manjši od 200 nm - Sistem mora vključevati XY-skener za fino skeniranje vzorca z zaprtoregulacijskim območjem najmanj 100 µm × 100 µm. - Ločljivost finega XY-skeniranja mora biti v subnanometrskem območju. - Sistem mora vključevati Z-skener za fino višinsko regulacijo z efektivno vertikalno ločljivostjo v subnanometrskem območju. Minimalni zahtevani merilni razpon v osi Z mora znašati najmanj 2,5 µm. - Sistem mora omogočati delo z vzorci dimenzij najmanj 30 mm × 40 mm × 15 mm ali z enakovredno konfiguracijo, ki omogoča primerljivo ali boljšo raziskovalno uporabnost. - Merilna glava mora biti združljiva s standardnimi AFM konzolami oziroma enakovrednimi sondami za nanoskalno karakterizacijo. Podprto mora biti delo s sondami z resonančno frekvenco najmanj do 500 kHz ali enakovredno. - Merilna glava mora omogočati motorizirano poravnavo v oseh X, Y in Z za nastavitev položaja sonde glede na optični žarek ali merilno geometrijo. - Sistem mora vključevati optični mikroskop za pregled vzorca in iskanje merilnega mesta z ločljivostjo boljšo od 1 µm ter digitalno kamero za vizualizacijo vzorca v realnem času. - Sistem mora podpirati najmanj kontaktni način in intermitentni kontaktni način AFM meritev. - Sistem mora vključevati optični sklop za fokusiranje in zbiranje signala na območju merilne sonde za nano-optične in nano-IR meritve. - Sistem mora omogočati motorizirano in ponovljivo nastavitev optičnih komponent za fokusiranje na območje meritve. - Krmilna elektronika mora omogočati sinhronizacijo mehanskih in optičnih signalov ter priklop zunanjih signalov. Sistem mora vključevati najmanj: - dva analogna vhodna kanala ali enakovredno, - dva analogna izhodna kanala ali enakovredno, - dva digitalna V/I kanala ali enakovredno. - Sistem mora vključevati krmilno, zajemno in analizno programsko opremo za AFM in optične meritve. Programska oprema mora omogočati: - krmiljenje instrumenta, - 1D, 2D in 3D zajem podatkov, - sprotni prikaz signalov. - glava skenirne sonde sistema mora sprejeti AFM konzole (angl. cantilever) z resonančno frekvenco do 500 kHz ali več, - absolutni položaj AFM sonde in AFM glave mora med menjavo vzorca ostati nespremenjen. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.2 GLAVNA OPREMA | 1 | Optični objektiv z visoko numerično aperturo za meritve angl. near-field, nano-IR mapiranje in spektroskopijo Ponudnik mora ponuditi optični objektiv ali enakovreden optični sklop z visoko numerično aperturo, namenjen fokusiranju vzbujevalnega sevanja na območje merilne konice in učinkovitemu zajemu optičnega signala pri meritvah angl. near-field, nano-IR mapiranju in spektroskopiji. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - optični sklop mora biti primeren za meritve angl. near-field ter za nano-IR mapiranje in spektroskopijo; - optični sklop mora omogočati uporabo dveh sočasnih svetlobnih žarkov na območju merilne konice ali enakovredno funkcionalnost; - numerična apertura optičnega sklopa mora znašati najmanj NA 0,45; - optični sklop mora biti združljiv najmanj z osvetlitvijo v vidnem in infrardečem spektralnem območju ter združljiv s THz območjem; - optični sklop mora zagotavljati izboljšano razmerje signal/šum pri meritvah angl. near-field; - optični sklop mora biti združljiv s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. - za zagotovitev učinkovitega fokusiranja svetlobe na AFM-konico mora objektiv s paraboličnim zrcalom omogočati translacijske premike glede na optično os vpadnih osvetlitvenih virov. - Omogočeno mora biti shranjevanje in priklic vnaprej definiranih položajev objektiva v 3D prostoru, s čimer se zagotovi privzeto stanje poravnave instrumenta. - Sistem mora podpirati dve neodvisni optični poti žarka: za osvetljevanje AFM-konice in za detekcijo razpršene svetlobe, za podporo angl. near-field slikanju in spektroskopiji, kot tudi za THz TDS spektroskopijo. - ntegrirano parabolično zrcalo mora vključevati motoriziran pozicionirni sklop za natančno fokusiranje zunanjega svetlobnega vira na AFM-konico. Ta pozicionirni sklop mora imeti območje pomika 4 mm v X, Y, Z in mora biti v celoti krmiljen prek uporabniške programske opreme, da omogoča fokusiranje virov svetlobe v različnih spektralnih območjih (vidno do IR in THz) ter pri različnih pogojih kolimacije. - Sistem mora omogočati nadgradnjo z virom svetlobe THz-TDS, da omogoči prihodnje nano-THz meritve. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.3 GLAVNA OPREMA | 1 | Skener vzorca z razširjenim Z-območjem Ponudnik mora ponuditi skener vzorca z razširjenim pomikom v smeri Z, združljiv s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora razširitev območja skeniranja vzorca v smeri Z na najmanj 7 µm; - primeren mora biti za meritve vzorcev z nagnjeno površino ali z večjimi višinskimi razlikami; - biti mora združljiv s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.4 GLAVNA OPREMA | 1 | Aktivna piezo delovna postaja za vibracijsko izolacijo Ponudnik mora ponuditi aktivno delovno postajo za vibracijsko izolacijo, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - temeljiti mora na aktivni piezoelektrični vibracijski izolaciji; - zagotavljati mora dušenje vibracij najmanj 25 dB pri 5 Hz; - zagotavljati mora dušenje vibracij najmanj 35 dB pri frekvencah nad 10 Hz; - nosilnost mora znašati najmanj 150 kg; - vključevati mora samodejno niveliranje obremenitve; - vključevati mora optično ploščo dimenzij najmanj 150 × 100 cm; - vključevati mora nosilni kovinski okvir; - zunanje dimenzije sistema ne smejo presegati 180 × 130 × 80 cm (Š × G × V); - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.5 GLAVNA OPREMA | 1 | Visokonatančna sinhronizacijska V/I kartica Ponudnik mora ponuditi visokonatančno sinhronizacijsko vhodno/izhodno kartico, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - vključevati mora najmanj 2 visokonatančna sinhronizirana izhodna kanala v frekvenčnem območju najmanj od 1 kHz do 1 MHz; - vključevati mora najmanj 2 visokonatančna sinhronizirana vhodna kanala; - omogočati mora sočasno angl. near-field korelacijsko mapiranje fototoka ali enakovredno funkcionalnost; - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. - Sistem mora podpirati sočasno demodulacijo in snemanje pri vsakem piksu od 1. do 5. harmonskega reda frekvence konice, za vsaj 4 neodvisne signale (mehanski/AFM, s-SNOM signali, vsak z amplitudo in fazo, ter 2 dodatna kanala). | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.6 | 1 | Programska oprema za amplitudno in fazno razločeno angl. near-field mapiranje Ponudnik mora ponuditi programsko opremo, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora amplitudno in fazno razločeno angl. near-field mapiranje; - omogočati mora visokozmogljivo angl. near-field mapiranje; - dosegati mora spektralno ločljivost do 1 cm–1 ali manj od 1 cm–1; - biti mora združljiva z ustreznim detekcijskim modulom; - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.7 GLAVNA OPREMA | 1 | Nadgradnja za točkovno spektroskopijo Ponudnik mora ponuditi nadgradnjo za točkovno spektroskopijo, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora zajem angl. near-field spektrov, razločenih po amplitudi in fazi; - dosegati mora spektralno ločljivost do 1 cm⁻¹ ali manj od 1 cm–1; - biti mora združljiva z ustrezno mid-IR osvetlitveno enoto; - biti mora združljiva z detekcijskim modulom v položaju bele svetlobe; - biti mora združljiva z enoto za angl. near-field mapiranje; - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. - Sistem mora zagotavljati angl. near-field spektroskopijo v srednjem IR območju z neprekinjenim preletavanjem (angl. sweeping) IR laserske osvetlitve. Ta spektroskopska modalnost mora temeljiti na popolni (celoviti) tehnologiji angl. near-field optične detekcije brez ozadja, ki uporablja interferometrično detekcijo, in mora rezultirati v spektrih, razločljivih po amplitudi in fazi. - Sistem mora omogočati spektroskopsko snemanje tako amplitude kot faze s-SNOM z uporabo valovno nastavljivih virov, brez potrebe po dodatnih referenčnih meritvah. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.8 | 1 | Spektroskopija v tapping AFM-IR načinu in programska oprema za absorpcijsko nano-IR mapiranje Ponudnik mora ponuditi programsko opremo, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora absorpcijsko nano-IR mapiranje in spektroskopijo; - omogočati mora delovanje v tapping AFM-IR načinu; - biti mora združljiva z ustrezno osvetlitveno enoto; - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.9 GLAVNA OPREMA | 1 | Detekcijski modul za odbojni način z belo svetlobo za VIS, NIR in MIR, motorizirana izvedba Ponudnik mora ponuditi detekcijski modul za odbojni način z belo svetlobo, v motorizirani izvedbi, združljiv s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora detekcijo za visokozmogljivo angl. near-field mapiranje; - omogočati mora sočasno detekcijo amplitude in faze optičnega angl. near-field signala; - omogočati mora angl. near-field mapiranje in spektroskopijo v položaju bele svetlobe; - omogočati mora točkovno spektroskopijo z laserskim preletom ali enakovredno funkcionalnostjo; - primeren mora biti za detekcijo v območju VIS, NIR in MIR; - biti mora v celoti motoriziran in programsko krmiljen; - omogočati mora hitrost AFM skeniranja najmanj do 20 µm/s pri najvišji prostorski ločljivosti; - omogočati mora odbojno osvetljevanje AFM konice; - biti mora združljiv s ponujenim sistemom. - optični detekcijski modul mora podpirati interferometrično detekcijo angl. near-field signala za meritve, razločljive po amplitudi in fazi, z minimalnim integracijskim časom 4 ms/piksel. - modul mora omogočati detekcijo angl. near-field signala s popolno (celovito, vključno z multiplikativnim ozadjem) supresijo ozadja. Nanoskopska angl. near-field konfinacija optične interakcije med konico in vzorcem pri višjih harmonikih optičnega signala, določena z vertikalnimi skeni (pristopne krivulje), mora biti manjša od 20 nm. - detekcijski modul mora delovati v refleksijskem načinu (osvetljevanje konice s strani za neprosojne vzorce) ter mora biti primeren za valovne dolžine v vidnem, bližnjem infrardečem in srednjem infrardečem območju. - modul mora podpirati ultra-kompaktno zasnovo optične poti žarka, tako da je dolžina interferometrskega kraka < 10 cm, kar je potrebno za stabilne angl. near-field meritve. - modul mora vključevati zamenljivo vpetje nosilca delilnika žarka (beam-splitter) za menjavo delilnikov žarka za meritve v vidnem in IR-območju; sistem vpetja mora vključevati zasnovo »kroglica in V-utor« (angl. ball and V-groove) za visokonatančno pozicioniranje za enostavno preklapljanje osvetlitvene enote. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.10 GLAVNA OPREMA | 1 | Enota za angl. near-field mapiranje Ponudnik mora ponuditi enoto za angl. near-field mapiranje, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - optimizirana mora biti za visokozmogljivo angl. near-field mapiranje; - omogočati mora povezavo z mikroskopskim sistemom z motoriziranim krmiljenjem optične poti; - vključevati mora najmanj 3 ločene optične vhode za VIS, NIR in MIR; - vključevati mora merilnik moči za kalibracijo laserske moči; - vključevati mora najmanj 1 optični izhod za zunanji detektor; - omogočati mora programsko krmiljeno dušenje, polarizacijo in poravnavo detektorja; - biti mora združljiva s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.11 GLAVNA OPREMA | 1 | Enota za angl. near-field mapiranje z MIR detekcijo Ponudnik mora ponuditi nadgradnjo enote za angl. near-field mapiranje z MIR detekcijo, združljivo s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - omogočati mora MIR detekcijo sipane svetlobe s konice; - omogočati mora samodejno izbiro detektorja pri združljivih MIR osvetlitvenih enotah; - omogočati mora motorizirano krmiljenje moči MIR žarka; - omogočati mora programsko krmiljeno poravnavo MIR detektorja; - detektor mora biti optimiziran za meritve najmanj v območju 5 µm do 15 µm; - občutljivost detektorja mora biti najmanj od 3 µm do 16 µm; biti mora združljiva s ponujenim sistemom. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.12 GLAVNA OPREMA | 1 | Široko nastavljiv OPO-laserski vir Ponudnik mora ponuditi široko nastavljiv OPO-laserski vir, združljiv s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - primeren mora biti za angl. near-field mapiranje ter za mapiranje in spektroskopijo; - območje nastavljanja mora obsegati najmanj 1,4 µm do 16 µm; - v območju mid-IR mora pokrivati najmanj 650 cm⁻¹ do 2000 cm⁻¹; - v območju idler mora pokrivati najmanj 2400 cm⁻¹ do 4400 cm⁻¹; - v območju signal mora pokrivati najmanj 5000 cm⁻¹ do 6800 cm⁻¹; - izhodna moč mora znašati najmanj 150 mW pri 3800 nm; - izhodna moč mora znašati najmanj 2 mW pri 12000 nm; - trajanje pulza mora znašati približno 10 ps ali manj; - širina spektralne črte mora znašati manj kot 4 cm⁻1; - frekvenca ponavljanja mora znašati najmanj 50 MHz; - omogočati mora motorizirano nastavljanje po celotnem spektralnem območju; - biti mora združljiv s ponujenim sistemom. - laserski sistem OPO mora imeti ponovitveno frekvenco v območju 80–90 MHz, trajanje pulza < 10 ps, spektralno širino (angl. linewidth) < 5 cm⁻¹ pri povprečni izhodni moči > 8 mW pri valovni dolžini 12 µm; OPO emisijo mora biti mogoče dinamično krmiliti v pulznem načinu do območja kHz, in sicer z avtomatskim krmiljenjem prek programske opreme, - osvetlitvena enota OPO mora biti kompatibilna z AFM-IR ter s s-SNOM slikanjem in spektroskopijo. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.13 GLAVNA OPREMA | 1 | Dodatni AFM načini Ponudnik mora ponuditi dodatne AFM načine, združljive s ponujenim sistemom za nanoskalno karakterizacijo površin in lokalnih lastnosti materialov. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - vključevati mora najmanj naslednje AFM načine: KPFM, angl. Piezo Force Microscopy, angl. Tip Force Microscopy in conductive AFM ali enakovredne načine; - omogočati mora merjenje lokalnega površinskega potenciala, piezoelektričnega odziva, sil na konici in lokalne električne prevodnosti; - biti mora programsko in funkcionalno združljiva s ponujenim AFM sistemom; - omogočati mora uporabo v okviru istega merilnega sistema brez potrebe po zamenjavi osnovne platforme; - vključevati mora vso potrebno programsko in strojno podporo za delovanje navedenih AFM načinov. - Kelvinova mikroskopija s sondo sile (KPFM) mora delovati v načinu enoprehodne (angl. single-pass) KPFM; omogočati mora sočasno delovanje s sSNOM slikanjem, - mikroskopija sile konice (TFM) mora omogočati sočasno merjenje lokalne togosti, adhezije, viskoznosti in disipacije energije, - piezoelektrična mikroskopija sile (PFM) mora omogočati meritve lokalne elektromehanske lastnosti materiala preko piezoelektričnega odziva, - angl. conductive AFM mora omogočati sočasno merjenje topografije in električnega toka med konico in vzorcem v kontaktnem načinu ter omogočati korelativne meritve s s-SNOM; zagotovljena mora biti posebna mizica za vzorce za elektromagnetno oklopitev vzorca. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.14 Podporna oprema | 1 | Konice za angl. near-field in AFM-IR meritve Ponudnik mora ponuditi konice, združljive s ponujenim sistemom za nano-IR mikroskopijo, angl. near-field mapiranje in spektroskopijo. Ponujena rešitev mora izpolnjevati najmanj naslednje zahteve: - vključevati mora najmanj 380 konic za angl. near-field meritve; - vključevati mora najmanj 380 konic za AFM-IR meritve; - konice morajo biti združljive s ponujenim sistemom in z vsemi pripadajočimi merilnimi načini; - konice morajo biti primerne za rutinsko mapiranje in spektroskopijo. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.15 Podporna oprema | 1 | Licencirana programska oprema za merjenje (1-krat). Licencirana programska oprema za obdelavo podatkov za najmanj 10 uporabnikov. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.16 Podporna oprema | 1 | Podporna oprema: FTIR sistem za avtomatizirano mikroskopsko slikanje in mapiranje in točkovne meritve. Sistem mora biti kompakten, samostoječ FTIR mikroskop z vgrajenim spektrometrom in motoriziranimi funkcionalnimi sklopi. Omogočati mora avtomatizirano merjenje v ATR in odbojnem načinu ter v transmisijskem načinu brez dodatnih posegov uporabnika oziroma z vključeno ustrezno transmisijsko enoto. Vsi optični in merilni sklopi morajo biti programsko krmiljeni. Sistem mora omogočati kemijsko slikanje z uporabo detektorja za IR-slikanje ter točkovne meritve in mapiranje z enotočkovnim detektorjem. Vključen mora biti najmanj: - Detektor za IR-slikanje z najmanj 1024 slikovnimi elementi, - dodatni MCT-detektor za točkovno analizo in mapiranje hlajen z tekočim dušikom, - delilnik žarka: ZnSe, - laser: diodni z najmanj 10 letno tovarniško garancijo, - sistem mora vsebovati interferometer z zasnovo, ki omogoča trajno poravnanost z namenom neobčutljivosti na nagib ogledal, mehanske vibracije in toplotne efekte, - mehansko in samodejno poravnavanje interferometra ni sprejemljivo, - 10-letna tovarniška garancija interferometra, - 5-letna tovarniška garancija na izvor, - možnost programsko krmiljenega preklopa med detektorji, - vse komponente mikroskopa, vključno z izvorom, laserjem, detektorji, elektroniko in interferometrom, ter stopnja vlage v instrumentu morajo biti neprekinjeno nadzorovane; uporabnik mora biti preko programske opreme samodejno obveščen o vsakem zaznanem odstopanju - možnost druge detektorske pozicije ali enakovredna rešitev. Spektralne in merilne lastnosti sistema morajo dosegati najmanj: - spektralno območje za IR-mapiranja za najmanj od 5000 do 800 cm⁻¹ ali širše, - spektralno območje MCT-detektorja najmanj od 6000 do 700 cm⁻¹ ali širše, - spektralno ločljivost 2 cm⁻¹ ali manjši, - hitrost zajema pri detektorja za IR-slikanje najmanj 500 spektrov/s pri spektralni ločljivosti 4 cm⁻¹ ali manjši, pri lateralni ločljivosti 5 mikronov, - hitrost zajema pri MCT-detektorju najmanj 5 spektrov/s pri spektralni ločljivosti 4 cm⁻¹ ali manjši. - točnost valovnega števila za MCT-detektor mora biti 0,05 cm-1 ali manjše - točnost valovnega števila detektorja za IR-slikanje za vsak piksel mora biti 0,1 cm-1 ali manjše. Sistem mora vključevati optični mikroskopski sklop z najmanj naslednjimi lastnostmi: - objektiv za odbojne in ATR-meritve z numerično aperturo najmanj 0,6 ali večjo, - integriran motoriziran ATR-kristal s integrirano tlačno kontrolo za avtomatizirane ATR-meritve, - preklop med ATR-meritvami in vidnim opazovanjem vzorca mora biti programsko kontroliral in samodejen, - delovna razdalja najmanj 30 mm ali enakovredna uporabnost, - digitalna kamera z najmanj 5 MP za pregled vzorca in izbiro merilnega mesta, - vidna osvetlitev za pregled vzorca, - samodejni preklop med IR in vidnim načinom, - samodejna nastavitev numerične aperture ali enakovredna optična rešitev, - samodejno ostrenje. Nosilec vzorca in premiki morajo omogočati avtomatizirano delo z različnimi vrstami vzorcev. Vključen mora biti najmanj: - motorizirana XY-mizica s hodom najmanj 75 mm × 50 mm, - najmanjši korak pomika največ do 0,1 µm ali manj, - ponovljivost premika 1 µm ali manj, - motoriziran Z-pomik z območjem najmanj 40 mm, - možnost krmiljenja s programsko opremo in z namenskim krmilnikom oziroma igralno palico ali enakovredno rešitvijo. Sistem mora vključevati najmanj naslednjo dodatno opremo za razširjeno uporabnost: - transmisijski kanal z motoriziranim kondenzorjem in osvetlitvijo, - motorizirano osvetljeno nožno in transparentno aperturo z nastavitvijo do najmanj 5 µm × 5 µm ali manj, - nosilec za analizo delcev na filtrih v transmisiji, primeren za najmanj tri filtre premera 25 mm, - nosilec za ATR-mikroskopijo vzorcev, - univerzalni nosilec za mikroanalizo filmov in vlaken, - dodatne vpenjalne elemente za analizo presekov in večplastnih struktur pod kotom 90°. Programska oprema mora biti vključena v ponudbo in mora omogočati krmiljenje sistema, zajem, obdelavo, vrednotenje, vizualizacijo in poročanje. Vključevati mora najmanj: - programski paket za FTIR-meritve in obdelavo spektralnih podatkov, - programski modul za video pregled in vodenje uporabnika skozi postopek merjenja, - programski modul za 3D obdelavo, vrednotenje in vizualizacijo podatkov, - programski modul za krmiljenje motorizirane mizice in mapiranje, - možnost korekcije atmosferskih vplivov, - funkcije normalizacije, korekcije osnovnice, odvajanja, odštevanja spektrov, povprečenja in izračunov, - iskanje po spektralnih knjižnicah, - primerjavo spektrov in identifikacijo materialov, - kvantitativno vrednotenje, - samodejno generiranje poročil, - spremljanje stanja instrumenta, - podporo za OQ/PQ teste oziroma enakovredno preverjanje delovanja. Vključen mora biti najmanj en programski modul za napredno identifikacijo kemijske sestave vzorcev na osnovi referenčnih spektralnih zbirk ter najmanj en programski modul za samodejno prepoznavanje, merjenje in statistično obdelavo delcev, vlaken ali drugih interesnih območij v mikroskopski sliki oziroma enakovredna programska rešitev. Vključene morajo biti spektralne knjižnice, primerne za identifikacijo materialov, najmanj: - obsežna ATR-FTIR knjižnica s skupno najmanj 26000 spektrov ali več, - dodatna specializirana knjižnica za polimere, plastike in aditive z vsaj 1000 spektri oziroma enakovredna specializirana baza. Vključene morajo biti dodatne licence za uporabo programske opreme za najmanj 10 dodatnih uporabnikov v akademskem okolju ali enakovredno. Ponudba mora vključevati namenski procesni računalniški sistem za zajem in obdelavo podatkov, najmanj z: - operacijskim sistemom Windows 11 Pro 64-bit ali enakovrednim novejšim, - procesorjem razreda najmanj i7 ali boljšim, - najmanj 128 GB RAM, - SSD kapacitete najmanj 2 TB, - dodatnim podatkovnim diskom kapacitete najmanj 8 TB, - namensko grafično kartico, - najmanj enim širokozaslonskim prikazovalnikom diagonale najmanj 34" z ločljivostjo Full HD ali višjo od Full HD, - vsemi potrebnimi priključki za delovanje sistema. * Posebne zahteve za namenski procesni računalnik in zaslon v postavki 5.16 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.17 Podporna oprema | 1 | Namenski procesni računalnik s specifikacijami: - operacijski sistem MS Windows 11 Professional 64-bit, - namizna/delovna postaja z procesorjem z najmanj 16 fizičnimi jedri in z največjo pospešitveno frekvenco najmanj 5,7 GHz ali boljše, - 32 GB RAM ali več, 2 TB SSD ali več, - 2 × 34" (ali večja od 34") LED prikazovalnika z ločljivostjo Full HD ali višjo od Full HD. * Posebne zahteve za namenski procesni računalnik in zaslona v postavki 5.17 skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju so zapisane na koncu tega dokumenta. | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| 5.18 | 1 | Osnovno usposabljanje za uporabo Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje, ki ga izvede inženir izvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku, za največ štiri uporabnike, v trajanju najmanj 5 delovnih dni po 8 ur na dan (vključuje predajo vseh potrebnih podatkov in gesel ter stroške poti in nastanitve inženirja izvajalca; usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik). Postavka se šteje za izvedeno po dobavi, namestitvi in zagonu opreme. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 5.18 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |
| 5.19 | 1 | Napredni paket usposabljanja uporabnikov Napredni paket usposabljanja obsega dve ločeni napredni usposabljanji na lokaciji po prevzemu (usposabljanje se izvede na lokaciji FKKT UM, ki jo določi naročnik) v slovenskem ali angleškem jeziku in vključuje: 2-krat napredno usposabljanje v trajanju 5 delovnih dni (8 ur na delovni dan) najkasneje 31 dni po izvedbi osnovnega usposabljanja iz postavke 5.18. Napredno usposabljanje mora biti izvedeno za največ štiri osebe in mora vključevati stroške poti, bivanja in nastanitve osebja izvajalca, ki izvaja usposabljanje. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 5.19 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |
| 5.20 | 1 | Garancija (najmanj 24 mesecev celotnega kritja). Ponudnik mora zagotoviti najmanj 24 mesecev kritja od uspešne namestitve in uspešno opravljenega prevzemnega preizkusa na lokaciji. - Kritje mora vključevati zamenjavo okvarjenih delov in vse pripadajoče stroške dela. - Kritje mora vključevati potne stroške ter stroške bivanja osebja izvajalca za vse potrebne posege na lokaciji. - Kritje mora vključevati vse rezervne dele, potrebne za vzdrževanje instrumenta v optimalnem stanju in z visoko razpoložljivostjo, brez dodatnih stroškov v času kritja. - Servisni paket mora vključevati vse potrošne dele, ki jih je treba zamenjati glede na življenjsko dobo/stanje, skupaj z zamenjavo na lokaciji, ki jo izvede strokovno osebje izvajalca. - Vključevati mora najmanj en preventivni obisk na leto, z minimalnim trajanjem na lokaciji, ki ustreza dvema delovnima dnevoma (8 ur na delovni dan), vključno z vsemi potnimi stroški in stroški nastanitve. - Vključevati mora neomejeno število korektivnih servisnih obiskov po potrebi, vključno z nujnimi intervencijami, pri čemer so vključeni stroški dela, poti, nastanitve in potrebnih delov. - Vključevati mora kalibracije, testiranja in preverjanje delovanja, ki so potrebni za ohranjanje instrumenta znotraj specifikacij. - Vključevati mora neomejeno diagnostiko in podporo na daljavo (e-pošta in varni oddaljeni dostop/oddaljeno namizje). - Paket mora vključevati brezplačne posodobitve nameščene krmilne in analizne programske opreme. - Paket mora vključevati razširjeno usposabljanje uporabnikov, skladno s ponujeno ravnijo servisa. - Ponudnik mora zagotoviti storitev na kraju samem v enem tednu in odgovoriti na e-poštna obvestila v 48 urah.. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 5.20 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |
| 5.21 | 1 | Zagotovljen mora biti oddaljen dostop do naprave za potrebe kalibracije in krmiljenja naprave, najmanj za čas trajanja garancijskega obdobja (24 mesecev). Zasnova instrumenta mora omogočati oddaljeno upravljanje ter diagnostiko napak. | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 5.21 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |
| 5.22 | 1 | Dobava in namestitev na lokaciji naročnika; tretje nadstropje FKKT UM. Pogoji za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme na lokaciji naročnika, ki jih izvede ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje iz postavke 5.18, - predaja navodil za uporabo in druge tehnične dokumentacije v digitalni obliki in angleškem jeziku, - specifikacije delovanja (postavke 5.1 do 5.17) morajo biti pred podpisom dokumentov o prevzemu dokazano izpolnjene na lokaciji (FKKT UM). | Izjavljamo, da ponujamo celotno postavko 5.22 DA☐ NE☐ (opomba naročnika: pri predmetni postavki kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve naročnika šteje zgornja izjava) |  |

POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKI 5.16 IN 5.17 – ZELENO JAVNO NAROČANJE

| PODROČJE | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- |
| Računalnik – postavka 5.16 in 5.17 | Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623 | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Navede se dokazilo o izpolnjevanju zahteve glede energijske učinkovitosti! Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |
| Elektronski prikazovalniki – postavka 5.16 in 5.17 | Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer najmanj v energijski razred D kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. *Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL). | DA ☐ NE ☐ Model / konfiguracija: ________________ Ponujena specifikacija: ________________ | Navede se dokazilo o izpolnjevanju zahteve glede energijske učinkovitosti! Naziv dokazila / URL: ________________ Sklic / stran: ________________ |

| Kraj in datum: | Žig: v kolikor ponudnik z njim posluje | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027, Cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 11: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP, na specifičnem cilju RSO1.6: Podpora naložb, ki prispevajo k ciljem platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP).