## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME | April 2026
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena/enoto
št. |  |  | (brez DDV)
v EUR
| 1 | LAF komore | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[8 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
|  |  |  | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo Laminarijev (LAF komor):
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priloži naslednje certifikate in dokazila, s katerimi dokazuje ustreznost ponujenih LAF komor:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
3. | Biotehnologija - Merila za mikrobiološko varne prostore | SIST EN 12469:2000
4. | Varnostne komore za ravnanje s citotoksičnimi snovmi | DIN 12980:2005 ali enakovredno
5. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inš tucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certficate of Conformity), CE oznaka
6. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora ime življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavlja rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 10 let po primopredaji).
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme.
3. Izvajalec bo moral predati Navodila za uporabo.
4. Zagotovi dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
5. V ceni upošteva : izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta, montažo, priklop na hišne instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
7. Čas popravila napak in okvar opreme je v času trajanja garancije 14 dni, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.
8. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
9. Dovoljena dimenzijska odstopanja opreme: dovoljene so tolerance v mejah +5% od navedenih dimenzij v popisih zaradi omejenega razpoložljivega prostora na mestih montaže.
10. Obvezne priloge ob primopredaji: dobavnica, izpolnjena IQ/OQ dokumentacija in testiranje komore z izdajo testnega poročila (PQ).

## LAF komore
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani |  |  | investitor: | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA |  |  | uporabnik: | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME |  |  | datum: | April 2026
| 1.4.3. | POPIS OPREME
LAMINARJI
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
Konstrukcijsko grajena in testirana v skladu s SIST EN 12469:2000.
Absolutna filtracije izhodnega zraka in zraka v delovnem področju, s filtri kakovosti H14 - EN1822
Enostaven dostop in menjava pred filtrov v delovnem prostoru brez tveganja kontaminacije.
> vgrajen nizko-šumni ventilator (dovoljena raven hrupa < 60 dB);
> motoriziran dvig sprednjega varnostnega stekla; (avtomatska postavitev na ustrezno višino glede na izbrani režim)
> varnostna zaščita za preprečevanje nenamernih padcev sprednjega stekla v primeru motenj samodejnega delovanja
> progresivno nastavljiv ventilator
> enostavno dostopen električni del
> površinsko zaščitena kovinska konstrukcija s prašnim lakiranjem v barvi RAL 9010 ali INOX kjer je zahtevano
> delovni prostor in delovni segmenti izdelani iz kvalitetne nerjaveče pločevine tipa AISI 304 ali AISI 316
> kovinsko podnožje s prašnim lakiranjem
> delovni pult sestavljen iz segmentov, omogočeno enostavno čiščenje in avtoklaviranje;
> višina delovnega pulta 80 cm razen kjer je drugače določeno
> konstrukcija komore izdelana pod naklonom 5-8° - lažje sedenje in delo operaterja;
> dobra osvetljenost delovnega prostora (> 1000 lux);
> bočna vidljivost delovnega prostora, stranica iz varnostnega stekla;
> mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti);
> uporabniški zaslon za izbiro režima dela in nastavljanje parametrov (v primeru validacije in servisa);
> integrirani priključki za izvedbo integritete absolutnih H14 filtrov (DOP/DEHS test);
> senzor hitrosti zraka
> senzor temperature in vlage
> vgrajena notranja UV luč za dezinfekcijo delovne površine v zadnji steni
> odprtina v bočni stranici za možen vnos kablov dodatnih aparatur v notranjost komore z zapirnimi čepki
Režimi delovanja (Izbira režima dela preko zunanjega uporabniškega zaslona):
> varčni
> delovni režim
> UV režim
Priklopi v delovnem področju:
2x vtičnica 220V/2,5A;
Opcijska odjemna mesta (kjer je zahtevano):
Zemeljski plin
Ogljikov dioksid
Komprimiran zrak
Opcijsko (kjer je zahtevano): dodaten HEPA filter kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
| NL.LAM.01 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.02 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.03 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.04 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: 165 x 79 x 222 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC15-3 ali enakovredno
| NL.LAM.07 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.09 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.14 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: da
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.15 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: da
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.16 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: da
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.19 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.21 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
zemeljski plin: da
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.24 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 196 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC18-3 ali enakovredno
| NL.LAM.26 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.31 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.32 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.34 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 196 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
ogljikov dioksid: DA
Komprimiran zrak: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC18-3 ali enakovredno
| NL.LAM.37 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.39 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.40 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.51 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 103 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
zemeljski plin: DA
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC9-3 ali enakovredno
| NL.LAM.53 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 103 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC9-3 ali enakovredno
| NL.LAM.56C | Zaščitna mikrobiološka komora - NERJAVEČA IZVEDBA (jeklo tipa AISI 304 ali AISI 316) | 1 |  | 0
dimenzija: 165 x 79 x 220 cm
višina delovnega pulta: 90 cm
Kot npr.: Iskra Pio MC15-2 ali enakovredno
| NL.LAM.59 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
zemeljski plin: DA
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.61 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
Kot npr.: Iskra Pio MC12-2 ali enakovredno
| NL.LAM.64 | Zaščitna mikrobiološka komora | 1 |  | 0
Primeren za prostor klasifikacije BSL3, čista višina prostora 300cm
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
Integriran sistem za zaplinjanje s parami H202, možnost nastavitve strilizacijskega cikla preko zaslona na dotik v laminarju
zemeljski plin: da
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 ali enakovredno
| NL.LAM.36 | Zaščitna komora za delo s citostatiki z odsesovanjem | 1 |  | 0
dimenzija: cca 134 x 79 x 220 cm
v zadnji steni vgrajeno varnostno steklo za monitor
absolutna filtracija vstopnega zraka s predfiltri kvalitete najmanj H13 po standardu EN1822:2009.
Kot npr.: Iskra Pio MC12-3 z odsesno napo ali enakovredno
|  | SKUPAJ | 26 |  | 0