Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET«

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Obrazec predračun (OBR-3),

- Obrazec predračuna (OBR-3/1)

- Obrazec pogodbe (OBR-4),

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme (OBR-5) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-6),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7),

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9),

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10),

- Podatki o ponudniku (OBR-11).

- Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije  (OBR-12)

- ESPD obrazec

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 11.05.2026.

Št.: 26/JN-2026

Vabimo vas, da  predložite ponudbo na podlagi tega povabila.

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Vodi postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15  s spremembami) za predmet, ki obsega:

- diagnostični ultrazvočni aparat za preiskave v nevrologiji

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje aparata dobavo in montažo

Veljavnost ponudbe šest mesecev šest (6) mesecev od datuma javnega odpiranja ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA OBR-3« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo dopustnih ponudb.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil najugodnejšo dopustno ponudbo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga.Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, ki jih želi nominirat je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke Osnovna sposobnost izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk Osnovna sposobnost.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

  - Variantne ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo, druge variante niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR, zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno.

Ponudnik mora v  razpisni dokumentaciji predložiti zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

- Obrazec predračun (OBR-3, OBR-3/1)

- Obrazec pogodbe (OBR-4)

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-5) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-6)

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb (OBR 8)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10)

- Podatki o ponudniku (OBR-11)

- Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije (OBR 12)

- ESPD obrazec

5.1 Osnovna sposobnost ponudnika

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

- ali primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrečejo tuja sodišča.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Dopusti se popravni mehanizem.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopka javnega naročanja.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak nominirani podizvajalec in partner

5.2 Poklicna sposobnost ponudnika

- Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu;

- Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazila: ESPD obrazec.

5.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

5.3.1 Da zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. Dostava se izvede  ddp prostori naročnika razloženo ter da bo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.

Da je  rok izvedbe iz prvega odstavka skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.2 Da zagotavlja, da bo oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.3 Da zagotavlja, da bo  dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.4 Da zagotavlja   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.5 Da bo poleg spremne dokumentacije, ki se nanaša na opremo, predal tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje sistema, ki je predmet ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.6 Da  zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo) s strani naročnika za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj pet  delovnih  dni. Če bo za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Dokazilo: ESPD obrazec.

5.3.7 Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v fazi pregleda (pred odločitvijo o oddaji javnega naročila) v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom) za potrebe potrditve ustreznosti nudenega v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-6. Predviden čas testa do 1. meseca od edukacije uporabnika.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Opomba. V kolikor zahteva oprema za svoje delovanje originalni potrošni material. Originalni potrošni material je material, ki ga proizvajalec opreme navaja kot edino ustreznega za varno delovanje opreme in pravilnost rezultatov dela. Strošek potrošnega materiala mora biri vključen v strošek vzdrževanja.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

Ponudnik s predložitvijo ESPD obrazca izjavlja potrjuje, izpolnjuje vse zahteve iz točke 5.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

8. Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

9. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Merilo, ki ga bo naročnik upošteval pri ocenjevanju pravilnih ponudb je najnižja cena v EU.R z DDV

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev v obdobju veljavnosti pogodbe, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

Ponudnik mora v obdobju garancije in v času vzdrževanja  zagotavljati nemoteno delovanje opreme.  Vsi stroški garancije in vzdrževanja (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli), so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz tega naslova  ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne, razen strošek vzdrževanje in dodatne ure, ki se lahko valorizira po poteku enega leta skladno s pogodbenimi pravili.

10.PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Višina takse  zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oziroma vsebino objave) znaša

- 4.000 evrov pri odrtem postopku (40. člen ZJN-3) in

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-3

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET

oddajam sledečo ponudbo

| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |
| --- | --- |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški dobave aparata  ter vsi stroški povezani z all inclusive vzdrževanjem za obdobje 7 let (kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe). V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBR-3/1

OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v prazna polja.

| Postavka | Proizvajalec (1) |  | Model oz. kataloška številka (2) | Enota mere (3) | Količina enote mere (4) | Vrednost v EUR brez DDV (5) za enoto mere | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnostični aparat za preiskave v nevrologiji |  |  |  | 1 kom |  |  |  |
| 2. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancijske dobe |  |  |  | leto | 6 |  |  |
| Cena delovne ure (60 minut) |  |  |  | ura | 20 |  |  |
| Skupaj končna vrednost v EUR BREZ Z DDV |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV od skupne končne vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

VZOREC  POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor  Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

POGODBO

za predmet

DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET

Predmet pogodbe je dobava in vzdrževanje »DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

1. PREDMET POGODBE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da izroči v razpolaganje in last ter v uporabo novo,nerabljeno  opremo, tekoče leto proizvodnje,  vključno z montažo, vzdrževanjem za obdobje 7 let kot sledi:

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostični aparat za preiskave v nevrologiji |  |  | 1 kom |

Obveznosti izvajalca v zvezi z dobavo opreme:

Pri zgoraj navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob vsakokratni primopredaji opreme predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku ( tehnične risbe, sheme ipd), seznam vitalnih rezervnih delov, artikel št. rezervnih delov, cena rezervnih delov v EUR brez DDV. Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Cene rezervnih delov so fiksne za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku za predmet DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET.

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi.

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko).

- Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let. Odzivni čas servisov mora biti do 4 ure od sprejema sporočila o okvari,  čas popravila  največ 10 dni, v nasprotnem primeru se dostavi nadomestna oprema za čas trajanja popravila.

- Ostalo (razni informacijski mediji o uporabi naprav, reference manuel, deklaracije, izjave o kvaliteti, idr.).

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj pet delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Obveznosti izvajalca v zvezi z vzdrževanjem opreme

Vzdrževanje se izvaja po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 7 let. Obdobje vzdrževanja,  prične teči od dneva primopredaje dalje.

1.6. Vzdrževanje opreme po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za popravila okvar, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

1.7.  V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela (dodatne ure iz ponudbenega predračuna) in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

1.8. Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

- Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 4 ur (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjen aparat brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).

- Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):,_____________________________________

- Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu sedemletnega pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

1.9. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ____________________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja vzdrževalne pogodbe.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

1.10. Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

1.11.Izvajalec vrši vzdrževanje na opremi, ki je predmet dobave. V kolikor naročnik izloči iz uporabe posamezen aparat se strošek vzdrževanja ustrezno zmanjša za vrednost izločenega aparata.

1.12. Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo novih, originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi predvidenega postopka vzdrževanja.

1.13. Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi.

1.14. Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

2. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

2.1. Skupna pogodbena vrednost znaša _________________ EUR z DDV.

Vrednost opreme znaša  ___________ EUR,( z besedami: __________________________/100 EUR) brez DDV. Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  e ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

2.1.1.. Kupnino za dobavljeno opremo bo  naročnik plačal v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo po primopredaji na transakcijski račun izvajalca št. SI_________________________ , ki ga ima pri banki ___________________________.

2.2. Vrednost vzdrževalnine znaša po posameznih letnih obdobjih :

- prvo leto________________/-velja garancija

- drugo leto______________EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- tretje leto______________ EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- četrto leto_____________ EUR brez DDV,kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- peto leto  _____________ EUR brez DDV,kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- šesto leto   ____________ EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- sedmo leto_____________EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec in sicer 1/12 vrednosti letnega stroška vzdrževanja. Naročnik bo račun poravnal v roku, ki ga določa veljavna zakonodaja.. Plačilo izvede naročnik z nakazilom dolgovanega zneska na TRR izvajalca ____________________.ki ga ima pri banki________________________.

Vrednost dodatne ure znaša _________ EUR z DDV.

2.2.1 V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

2.2.2 Znesek vzdrževanja in dodatne ure je fiksen za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku . Sprememba vrednosti  je možna v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:

1.     po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2.     ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi.

2.2.3 V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3. ČAS IN NAČIN IZROČITVE (velja za točko 1.1.)

3.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

3.2. Naročnik bo ob dobavi in montaži blaga- izvede  prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV

4.1. Pogodbene obveznosti vezane na dobavo in montažo opreme so, da bo izvajalec najkasneje v roku 0 dni od podpisa pogodbe

- dobavil predmet pogodbe

- predložil spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe.

- Izvedel edukacijo uporabnika (normalni uporabniški nivo) v slovenskem jeziku na sedežu naročnika

4.2. V primeru zamude dobave opreme oziroma neizvršitve obveznosti, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1‰, vendar skupno največ v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti  EUR z DDV (vključen strošek vzdrževanja). Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti.

4.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

4.4. Izvajalec predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje lahko naročnik unovči:

-	v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

-	v primeru nekvalitetne izvedbe del,

- 	v primeru nepravočasnega in neustrezne vzdrževanje in dobave potrošnega materiala,

-	v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

5. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

5.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

5.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

5.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

5.4. Skrbniki te pogodbe za naročnika:

- za dobavo opreme Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar

- za vzdrževanje opreme Boštjan Gajšek

5.5. Skrbniki te pogodbe za izvajalca: __________________.

6.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta pogodba  nična

7. RAZVEZNI POGOJ

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

-	če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

-	če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v pod izvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

8. ZAUPNOST

Stranki sta sporazumni, da glede zagotavljanja zaupnosti podatkov in informacij dosledno upoštevata Izjavo o zaupnosti tako za podjetje izvajalca, kot tudi osebno za njegovega delavca, ki sta jo naročnik in izvajalec že podpisala.

Tudi sicer sta stranki sporazumni, da vsi podatki in informacije, do katerih bi prišli z izvajanjem ali na podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, razen tistih, za katere zakon izrecno določa, da ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti, in se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec se posebej zavezuje, da bo vsa dokumentacija, ki jo bo prejel ali bo dana na vpogled uslužbencem izvajalca s strani naročnika ter vse ustne ali drugače pridobljene informacije, ki jih bodo uslužbenci izvajalca prejeli v okviru izvajanja te pogodbe, uporabljene izključno za izvajanje aktivnosti po pogodbi in da v nobenem primeru ne bo omogočen vpogled tretjim osebam, prav tako pa se zavezuje, da izvajalec in njegovi uslužbenci ne bodo kopirali ali kakor koli drugače (ustno ali na drug način) širili pridobljenih informacij oziroma dokumentacije.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje uslužbence, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. Za  izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti vsaj enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov in informacij oziroma poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti oziroma zaupnosti podatkov in informacij, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za potrebe te pogodbe naročnik upravljavec osebnih podatkov, izvajalec pa obdelovalec osebnih podatkov. Pogoji iz te pogodbe veljajo za vse obdelave podatkov, ki jih za naročnika izvaja izvajalec in za vse osebne podatke, ki jih ima izvajalec za izvedbo teh obdelav, pri čemer zadnje velja za vse osebne podatke, ki jih ima izvajalec za izvedbo teh obdelav, pri čemer zadnje velja za vse osebne podatke, ki so shranjeni pri naročniku na dan sklenitve te pogodbe, in za vse osebne podatke, ki jih bo izvajalec še prejel.

Izvajalec mora obdelavo osebnih podatkov ves čas izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in svojih obveznosti po tej pogodbi ne sme izvajati na način, s katerim bi povzročil kakršnokoli kršitev veljavnih zakonskih obveznosti. Izvajalec ne sme obdelave poveriti podizvajalcu brez dovoljenja naročnika, prav tako mora poskrbeti, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti.

Vsi osebni podatki, ki jih bo izvajalec pridobil od naročnika v času izvajanja svojih obveznosti po tej pogodbi, so strogo zaupni in jih izvajalec ne sme kopirati, razkrivati ali obdelovati brez izrecnega pooblastila naročnika, razen v okvirih izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ko izvajalec obdeluje osebne podatke v skladu s to pogodbo v svojem delovnem računalniku, mora upoštevati sledeče:

- da bo obdeloval osebne podatke samo do obsega in na takšen način, kot je potrebno, da izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi,

- da bo izvajal vse razumne ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo ter proti naključni izgubi, uničenju, škodi, spremembi, razkritju, razkritju ali prenesel tretji osebi.

Izvajalec je po zaključenem namenu izvedbe naročila dolžan izbrisati oz. vrniti vse osebne podatke oz. baze podatkov do katerih je dostopal za potrebe izvedbe te revizije ter uničiti obstoječe kopije.

Pogodbeni stranki sočasno s podpisom te pogodbe skleneta Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov skladno z 28. členom Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov), ki je sestavni del te pogodbe.

10. ODSTOP OD POGODBE

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil ali ne izvaja vzdrževanja sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode.

Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

11.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

11.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

11.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca št. __________________________________

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

12. VELJAVNOST POGODBE

12.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s prejemom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja 7 let po podpisu pogodbe.

12.2. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

V ______, dne ______________			           V Celju, dne_______________

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-5

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| DOBAVA DIAGNOSTIČNEGA APARATA ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM |  |
| --- | --- |
| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6. leto |  |
| 7. leto |  |

Obvezne priloge:

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

-da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.8. Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 15,6'', ločljivost 1920*1080, nastavljiv naklon, podpora upravljanju z gestami)

| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO | # Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| - Digitalna platforma z uporabljeno najnovejšo napredno tehnologijo za potrebe pregledov abdomna, mehkih delov, glave, muskoloskeleta, žil in nevroloških pregledov |  |  |
| - Aparat naj omogoča uporabo najnovejše tehnologije fokusiranja UZ slike na nivoju pixlov – slika mora biti fokusirana po celotni globini od površine do nastavljene globine (kot npr. Dynamic Pixel Focusing) |  |  |
| - Omogoča naj avtomatično prilagoditev hitrosti UZ skozi različna tkiva, kar se odraža na kvalitetnejši in natančnejši sliki, kot na primer SSC (sound speed compensation) |  |  |
| - Oprema za boljši kontrastni prikaz določenega področja znotraj UZ slike v visoki ločljivosti, kot na primer HD Scope |  |  |
| - Aparat naj ima zaradi hitrejšega delovanja hibridno izvedbo diska, sistemski disk vsaj SSD in HDD za shranjevanje pacientovih podatkov in slik, čas zagona aparata do 30 sek, ugašanje do 30 sek, vrnitev iz stanja mirovanja manj kot 5 sekund. Operacijski sistem aparata mora imeti podporo po posodabljanju varnostnih napak še vsaj za trajanje All inclusice vzdrževanja |  |  |
| - Monitor velikosti vsaj 24«, LED osvetlitev, ločljivost vsaj 1920*1080, pomik neodvisen od upravljalne konzole vsaj levo 90 st, desno 90 st, nastavljiv kot gledanja (naklon) in višina, avtomatska nastavitev svetlosti slike glede na osvetljenost prostora |  |  |
| - Upravljalni panel s pomikom iz sredine vsaj 50cm v levo / 50 cm v desno, zasuk levo 90 st / desno 90 st, pomik po globini vsaj 35cm, po višini vsaj 30cm, interaktivna osvetlitev tipk, vsaj 6 nastavljivih tipk |  |  |
| - Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 15,6'', ločljivost 1920*1080, nastavljiv naklon, podpora upravljanju z gestami |  |  |
| - Generator Uz snopa naj ima frekvenčni razpon vsaj 1-23MHz |  |  |
| - 5 aktivnih priklopnih mest za sonde |  |  |
| - Na upravljalni plošči naj bodo odlagalna mesta za sonde na obeh straneh, mora imeti grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje in izklop |  |  |
| - Linearna sonda, frekvenčno območje 3-14 MHz, širina 5,08 cm, kot skeniranja vsaj 20 stopinj |  |  |
| - Monokristalna fazna sonda, frekvenčno območje 1,5- 4,5 MHz, kot skeniranja vsaj 90 stopinj |  |  |
| - Avtomatski protokol za pregled ščitnice in TI-RADS analiza |  |  |
| - Slikovni načini: (B), (M), Barvni dopler, barvni prikaz pretoka z visoko ločljivostjo, PW dopler, usmerjeni power dopler, CW dopler, dvojni (B+B), Quad(4B), B/M način, B/C/D triplex-način, dvojna živa slika: B/B, B/Color, B/kontrast, TDI,analiza TDI, anatomski M način, ukrivljeni anatomski CM način, avtomatski izračun iztisne frakcije ( auto EF), EKG |  |  |
| - Povečava žive in zamrznjene slike vsaj 10x, slike iz cine spomina vsaj 10x, prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom ene tipke |  |  |
| - Trapezoidni prikaz in zamik snopa (B-steer) na linearni sondi |  |  |
| - Programska oprema za sestavljeni (spatial compound) prikaz |  |  |
| - Programska oprema za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction) |  |  |
| - Optimizacija B slike, barvnega in pulznega doplerja z enim gumbom |  |  |
| - Programska oprema za izboljšan prikaz barvnega doplerja pri manjših žilah in tudi pri globje ležečih žilah |  |  |
| - 3D vizualizacija barvnega prikaza pretoka (kot npr. Glaze flow) |  |  |
| - Avtomatske doplerske meritve pri živi ali zamrznjeni sliki |  |  |
| - Programska oprema za avtomatsko meritev debeline intime medie (IMT) |  |  |
| - Programska oprema za panoramski prikaz B slike in Power doplerja na vseh sondah |  |  |
| - Programska oprema za Shear-wave elastografijo |  |  |
| - Programska oprema za kvantitativno analizo Shear wave elastografije. |  |  |
| - Programska oprema za Strain elastografijo |  |  |
| - Programska oprema za boljši prikaz punkcijske igle pri linearni sondi |  |  |
| - Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev z nizkimi vrednostmi mehanskega indeksa (Low MI) |  |  |
| - Programska oprema za kvantifikacijo kontrastnih preiskav (time-intensity krivulje, izvoz podatkovnih datotek v CSV formatu |  |  |
| - Retrospektivno snemanje filmskih sekvenc (do vsaj 120 sekund) in prospektivno snemanje (do vsaj 480 sekund), nastavljiv čas trajanja posnetka |  |  |
| - Velikost cine pomnilnika naj bo vsaj 63570 slik oz. vsaj 210 sekund |  |  |
| - Vgrajen digitalni videorekorder, čas snemanja do vsaj 60 minut/posnetek |  |  |
| - Programska oprema za izdelavo lastnega protokola preiskave (work-flow protokol) |  |  |
| - Vgrajen sistem za obdelavo/shranjevanje pacientovih podatkov s slikami/filmi in rezultati opravljenih meritev;, shranjevanje slikovnega materiala v RAW obliki (za B/color/PW dopler mora omogočati naknadno spreminjanje ojačanja, dinamičnega območja, stopnjo odstranjevanja šuma, sive/barvne/doplerske skale, obarvanosti, velikosti slike, dodajanje komentarjev in opravljanje naknadnih meritev). Omogočati mora izvoz/uvoz slik v/iz bolnišničnega PACS sistema in varnostno kopiranje nastavitev na zunanje USB medije in preko omrežne povezave; Avtomatska izdelava reporta glede na uporabljeno aplikacijo, možnost tiskanja reporta na zunanjem tiskalniku ali izvoz v elektronski obliki skupaj s slikami ali samostojno |  |  |
| - Povezava v omrežje preko LAN kabla in WiFi povezava |  |  |
| - Vsaj 6 USB priključkov, HDMI, VGA in S-video izhod, avdio izhod, mikrofonski vhod |  |  |
| - Aparat naj ima vgrajen DICOM vmesnik, modalitete storage, print, verify, storage commitment, media exchange in uvoz delovne liste (worklist), strukturni report za mehke dele in vaskularne preiskave |  |  |
| - uporabe aplikacije za prenos slik/filmčkov ter upravljanje funkcij UZ aparata in uporaba UZ asistent/tutor programa na mobilnih Android/IOS napravah. |  |  |
| - Digitalni video črnobeli termični tiskalnik |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis: DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-7

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis:  »DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET«

naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-9

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo skupaj s podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianko menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po, številka pogodbe pri naročniku ______________ sklenjenem na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo v brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (5 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Priloga 1x bianko menica

Obvezna priloga: bianco menica

OBR-11

Podatki o ponudniku:

| Firma oz. ime: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Davčni zavezanec za DDV (DA, NE): |  |
| Matična številka: |  |
| Številka transakcijskega računa in naslov banke: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka telefaksa: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

Ta dokument  je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  DIAGNOSTIČNI  ULTRAZVOČNI  APARAT ZA PREISKAVE V NEVROLOGIJI Z ALL INCLUSIVE VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 7 LET objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije                                       OBR-12

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)            ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)            pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)            fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)            podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

Obrazec se naloži v zavihek »Druge priloge«