TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Sklop 1: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 1

- Sklop 2: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 2

- Sklop 3: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 3

- Sklop 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 4

- Sklop 5: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5

- Sklop 6: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 6

- Sklop 7: Dvojno mobilna acetabularna komponenta

- Sklop 8: Revizijska brezcementna kolčna endoproteza z diafizarno fiksacijo (monolitna)

- Sklop 9: Totalna cementna kolčna endoproteza tipa »composite-beam«

- Sklop 10: Totalna cementna kolčna endoproteza tipa »polished taper«

- Sklop 11: Kolenska totalna endoproteza tip 1

- Sklop 12: Kolenska totalna endoproteza tip 2

- Sklop 13: Kolenska totalna endoproteza tip 3

- Sklop 14: Kolenska totalna endoproteza tip 4

- Sklop 15: Kolenska totalna endoproteza tip 5

- Sklop 16: Kolenska totalna endoproteza tip 6

- Sklop 17: Kolenska totalna endoproteza tip 7

- Sklop 18: Kolenska totalna endoproteza  – šarnirski tip

- Sklop 19: Parcialna kolenska endoproteza tip 1

- Sklop 20: Parcialna kolenska endoproteza tip 2

- Sklop 21: Parcialna kolenska endoproteza tip 3

- Sklop 22: Patelofemoralna endoproteza

- Sklop 23: Obroč tip 1

- Sklop 24: Obroč tip 2

- Sklop 25: Obroč tip 3

- Sklop 26: Obroč tip 4

- Sklop 27: Obroč tip 5

- Sklop 28: Totalna ramenska endoproteza tip 1 (modularna - reverzna, anatomska in frakturna)

- Sklop 29: Totalna ramenska endoproteza tip 2

- Sklop 30: Totalna ramenska endoproteza tip 3

- Sklop 31: Totalna ramenska endoproteza tip 4 (metafizarna)

- Sklop 32: Totalna ramenska endoproteza tip 5 (reverzna)

- Sklop 33: Totalna ramenska endoproteza tip 6 (modularna platforma z možnostjo anatomske, reverzne in brezdebelne izvedbe)

- Sklop 34: Totalna komolčna endoproteza

- Sklop 35: Totalna endoproteza gležnja tip 1 (rotacijski PE vložek)

- Sklop 36: Totalna endoproteza gležnja tip 2 (fiksni PE vložek)

- Sklop 37: Totalna endoproteza gležnja tip 3 (mobilni PE vložek z ohranitvijo anteriorne kortikale distalne golenice)

- Sklop 38: Revizijska totalna endoproteza gležnja

- Sklop 39: Cerklažni trakovi

- Sklop 40: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev vratno-prsno-ledveno-križnične hrbtenice s fiksacijo na medenico

- Sklop 41: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev prsno-ledveno-križnične hrbtenice s fiksacijo na medenico

- Sklop 42: Sistem za prednjo medvretenčno instrumentirano notranjo učvrstitev subaksialne vratne hrbtenice

- Sklop 43: Sistem za prednjo medvretenčno instrumentirano učvrstitev ledveno-križnične hrbtenice

- Sklop 44: Sistem za balonsko kifoplastiko in vertebroplastiko

- STROKOVNE ZAHTEVE

BREZCEMENTNE KOLČNE ENDOPROTEZE

Sklop 1 : Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 1

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanove zlitine, v spodnjem delu mora biti ravno (straight stem). Oblika debla mora zagotavljati t.i. self-locking press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana z dvema zožitvama, prečni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa četverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne stopničaste zareze, na distalnem delu debla pa navpične stopničaste zareze. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. V standardni obliki naj kot CCD znaša 135 stopinj, deblo pa mora imeti najmanj 11 različnih velikosti (z dolžinami vsaj od 115 do vsaj 190 mm).

Poleg standardnega vratu naj obstajajo dodatno še štiri pozicije vratu: dve različici naj imata lateraliziran vrat (ena z enakim CCD kotom kot standardna različica, druga pa CCD kotom manj kot 127 stopinj), ostali dve različici pa naj imata krajši vrat (ena z enakim CCD kotom kot standardna različica, druga pa CCD kotom manj kot 127 stopinj). Obstajati mora še posebna različica za displastične kolke. Standardno deblo mora obstajati v obliki z ovratnikom in brez njega. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

V tem sistemu mora biti na voljo tudi revizijska oblika debla, ki ima enake lastnosti kot primarno, vendar s podaljšanim spodnjim delom in skupne dolžine od približno 180 do vsaj 230 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice mora biti izdelan iz titanove zlitine in na razpolago v od vsaj 48 do vsaj 66 mm premera, površina zunanjega dela ponvice mora biti prekrita s titanovo zrnato strukturo in različica, ki ima strukturo prekrito s kombinacijo zrnate strukture in hidroksiapatita. Obstajati morata dve varianti ponvice; takšna, ki ima odprtine za dodatno fiksacijo z vijaki in ponvica, ki teh odprtin nima. V sklopu morajo biti na voljo spongiozni vijaki za dodatno fiksacijo dolžine od 20 do vsaj 60 mm.

Vložek mora biti iz cross-link polietilena (pri tem na razpolago za 28, 32 in 36 mm glavo), v velikostih od 48 do 66 mm. Obstajati morata dve različici - običajna in antiluksacijska z 10 stopinjskim robom. Dodatno mora biti na voljo cross-link polietilen, obdelan z radiacijo, večjo od 5 MRAD.

Hkrati mora ista ponvica omogočati možnost uporabe delta keramičnega vložka v 10 različnih velikosti (od 48 do 66 mm).

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu. Delta keramične glave morajo imeti premer 28, 32 in 36 mm, v vsaj treh različnih dolžinah.

Inštrumentarij mora omogočati poleg klasične tudi mini-invazivno implantacijo oz. implantacijo z anteriornim pristopom.

Sklop 2: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 2

DEBLO

Deblo mora biti klinasto oblikovano, na prerezu pravokotno in ravno iz titanove zlitine. Imeti mora fino zrnato površino (grit blasting tehnologija). Ima naj vsaj dva različna CCD kota – 131 in 121 stopinj. Deblo mora imeti na vrhu trohanternega dela luknjo za izbijanje proteze. Na voljo naj bo najmanj 12 različnih velikosti. Inštrumentarij mora omogočati intraoperativno izbiro med temi različnimi debli. Deblo mora imeti konus vratu 12/14 mm.

V tem sistemu mora biti na voljo tudi revizijska oblika, ki ima enake lastnosti kot primarno deblo, vendar s podaljšanim spodnjim delom in skupne dolžine od približno 180 do vsaj 220 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice naj bo izdelan iz titana ali titanove zlitine z nazobčano površino in bisferične oblike. Velikost od 42 do vsaj 70 mm premera. Obstaja naj tudi kompatibilna ponvica manjših premerov od 36 do 40 mm. Ponvica mora imeti na notranji strani mehanizem, ki preprečuje rotacijo polietilenskega vložka znotraj kovinskega dela. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez ali z možnostjo dodatnih vijakov.

Ponvica mora imeti možnost implantacije vložka iz highly cross-link polietilena. Cross-link polietilen vložek naj ima notranji premer 28 mm za majhne ponvice (do 50 mm premera), 32 mm in 36 mm za velike ponvice. Obstajati mora tudi opcija antiluksacijskega vložka iz highly cross-link polietilena.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti vsaj štiri različne dolžine vratu.

Kot varianta morajo obstajati tudi keramične glavice delta keramike. Premer keramične glavice mora biti 28, 32 in 36 mm, imeti morajo tri različne dolžine vratu. Na voljo morajo biti tudi revizijske keramične glave s kovinskim ovratnikom za konus.

Inštrumentarij mora omogočati tudi miniinvazivno implantacijo, na voljo mora biti možnost pnevmatske priprave femoralnega kanala.

Sklop 3: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 3

DEBLO

Deblo proteze mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, omogočati mora tudi minimalno invazivno vstavitev in obstajati mora v standardni in lateralizacijski verziji s konusom 12/14mm, vsaka varianta naj ima vsaj 12 različnih velikosti. Deblo naj bo prekrito s titanijevim poroznim nanosom in kalcijevim fosfatom za hitrejše vraščanje.

PONVICA

Ponudnik mora ponuditi brezcementno monoblok press-fit polietilensko ponvico z visokomolekularnim PE (UHMWPE), hkrati mora biti na voljo tudi monoblok press-fit ponvica iz visoko prekrižanega PE, stabiliziranega z vitaminom E (HXLPE). UHMWPE ponvica v velikostih od 46 do 64mm mora obstajati z artikulacijo 28 in 32mm (slednja od 52mm velikosti naprej). HXLPE ponvica mora obstajati z artikulacijo 28, 32 in 36 mm v rastru po 2mm od premera 44 do 70 mm. Obe ponvici morata biti prekriti z Ti6Al4V. Za dodatno fiksacijo morajo biti na voljo tudi specialni titanijevi vijaki premera 4 mm v dolžinah od 22 do 52mm.

GLAVA

Glavica proteze mora biti izdelana iz CoCrMo zlitine za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 28mm, 32mm in 36mm različici ter različnih velikosti vratu (S,M,L,XL,XXL). Obstajati mora tudi keramična različica  v velikostih premera 28mm, 32mm, 36mm z dolžinami vratov (S,M,L,XL).

Sklop 4: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 4

DEBLO

Endoproteza naj bo namenjena ohranjanju kosti zg. dela stegnenice – t.i. metafizarno fiksirano deblo. Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, blago ukrivljene oblike, ki ustreza anatomski obliki zgornjega medialnega dela stegnenice, na preseku trapezoidne oblike z zaobljenimi robovi. Na voljo mora biti v vsaj 15 velikostih in tudi v lateralizirani obliki. Zgornji del debla mora biti prekrit z nanosom s povečano površino, kar pospešuje vraščanje kosti. Konus vratu mora biti 12/14 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Kovinski del ponvice naj bo iz titanijeve zlitine, z nazobčano površino in bisferične oblike. Velikost od 42 do vsaj 70 mm premera. Ponvice naj bodo na voljo v varianti brez ali z možnostjo dodatnih vijakov. Obstaja naj kompatibilna ponvica premerov 36-40 mm.

Ponvica mora  imeti možnost implantacije vložka iz cross-link polietilena. Vložek iz cross-link polietilena mora imeti notranji premer 28 mm (vse velikosti), 32mm (od velikosti ponvice 48 naprej) in 36 mm (od velikosti 52 naprej). Obstajati mora tudi opcija antiluksacijskega vložka iz visoko prekrižanega polietilena.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine ali delta keramike premera 28 mm, 32 mm in 36 mm in so na voljo v vsaj štirih različnih dolžinah.

Sklop 5: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 5

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, mora biti ravno (straight stem), CCD med 120 in 135 stopinj. Oblika debla mora zagotavljati t.i. »self-locking« press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana, brez ramena zaradi ohranitve velikega trohantra. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. Dodatno mora obstajati različica z lateralizacijo. Debla obeh oblik naj imajo najmanj 8 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

Obstajati mora tudi cementno deblo, ki naj bo izdelano iz zlitine nerjavečega jekla ali krom-kobaltove zlitine. Dolžina  debel naj bo od vsaj 120 pa do vsaj 160 mm. Obstajati morajo tudi v vsaj dveh različicah vratov glede CCD kota ali lateralizacije. Na razpolago mora biti vsaj 7 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Metalni del ponvice mora biti  izdelan iz titanijeve zlitine, do velikosti zunanjega premera najmanj 64 mm. Obstajati mora v velikostih od vsaj 48mm do najmanj 64mm. Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki dolžine najmanj 25 mm. Vijaki naj bodo samonarezni. Ponvica mora omogočati vstavitev delta keramičnega ali cross-link polietilenskega vložka z dodatkom vit E. Polietilenski vložek mora obstajati tudi v verziji z  dodatnim antiluksacijskim robom.

Obstajati mora tudi hemisferična ponvica za brezcementno fiksacijo iz trabekularne titanijeve zlitine.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28 mm in 32 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti najmanj štiri različne dolžine vratu.

Premer keramične glavice (biolox delta) mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm, imeti morajo vsaj tri različne dolžine vratu.

Sklop 6: Totalna brezcementna kolčna endoproteza tip 6

PONVICA

Izdelana naj bo iz titanijeve zlitine in mora omogočati press-fit implantacijo. Obstaja naj v velikostih od vsaj 44 do 64 mm. Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki. Ti naj bodo samonarezni in različnih dolžin.

Ponvica mora omogočati vstavitev tako visokoprekrižanega polietilenskega vložka, kot tudi keramičnega. Polietilenski vložek naj obstaja tudi v verziji z antiluksacijskim robom.

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, mora biti ravno (straight stem). Oblika debla mora zagotavljati t.i. »self-locking« press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana, brez ramena zaradi ohranitve velikega trohantra. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. Na razpolago mora biti v vsaj dveh različicah vratov glede kotov ali lateralizacije. Debla obeh oblik naj imajo najmanj 8 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28, 32 in 36 mm, vse velikosti morajo imeti najmanj štiri različne dolžine vratu.

Premer keramične glavice (biolox delta) mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm, imeti morajo vsaj tri različne dolžine vratu.

Sklop 7: Dvojno mobilna acetabularna komponenta

PONVICA

Ponvica naj ima dvojno artikulacijo (dual-mobility), metalni del ponvice naj bo na voljo v velikostih od vsaj 44 mm do najmanj 66 mm. Površina naj bo pokrita s titanovim poroznim plaščem ali hidroksiapatitom. Na voljo morata biti tako necementirana kot cementirana verzija.

Vložek mora biti iz vsaj iz cross-link polietilena ali cross-link polietilena dodatno obdelanega z antioksidantom.

GLAVA

Na voljo naj bodo krom-kobaltove in keramične glave, z vsaj štirimi dolžinami vratu.

Sklop 8: Revizijska brezcementna kolčna endoproteza z diafizarno fiksacijo (monolitna)

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo dolge, na prerezu okrogle oblike z 2-stopinjskim konusnim kotom in z ostrimi ter ravnimi vzdolžnimi rebri za impakcijo v kost. Deblo naj bo monolitno, izdelano iz titanijeve zlitine in s fino zrnato površinsko strukturo. Na voljo mora biti v dolžinah od 190 do vsaj 300 mm in s premeri 14 do 24 mm.

CEMENTNE KOLČNE ENDOPROTEZE

Sklop 9: Totalna cementna kolčna endoproteza tipa »composite-beam«

DEBLO

Izdelana naj bo iz kobalt-krom-molibdenove zlitine. Ima naj anatomsko (levo/desno) S obliko, vrat in distalni konec vsadka naj zagotavljata dodatno fiziološko anteverzijo. Ima naj ovratnik.

Dolžina proteze naj bo od 150 do 170 mm. Obstaja naj vsaj 5 velikosti za vsako stran, CCD kot naj bo 135°, 126°, 117°. Konus debla naj bo 12/14 mm

V tem sistemu naj bodo na voljo tudi revizijska stebla z zaobljenim proksimalnim delom zaradi ohranitve trohantra in z na preseku okroglim diafizarnim delom z utorom za boljšo fiksacijo s cementom. Potrebni sta dve varianti vratu (126 in 135 stopinj) in dolžina stebel 200, 250 in 300 mm.

PONVICA

Ponvica naj bo izdelana iz polietilena z grobo rebrasta zunanjo površino s cementnimi distančniki, ki omogočajo enakomeren cementni plašč. Vstavljeno naj ima dvojno navzkrižno žično zanko za RTG markacijo. Naj bo koncentrična z notranjim premerom 28 ali 32 mm in zunanjim premerom od vsaj 44 do vsaj 58mm. Na voljo naj bo tudi brezcementna ponvica.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28 mm in 32 mm. Glavice  premera 28 mm morajo imeti pet različnih dolžin vratu.

ČEP ZA ZAUSTAVITEV CEMENTA

Na voljo naj bo čep za zaustavitev cementa, izdelan iz polietilena. Na voljo naj bo v različnih velikostih, do velikosti najmanj 18mm. Na voljo mora biti tudi inštrument za vstavljanje.

Sklop 10: Totalna cementna kolčna endoproteza tipa »polished taper«

DEBLO

Cementno deblo naj bo izdelano iz zlitine nerjavečega jekla ali krom-kobaltove zlitine. Dolžina  debel naj bo od vsaj 110 pa do vsaj 160 mm. Obstajati morajo v vsaj dveh različicah vratov glede CCD kota ali lateralizacije. Na razpolago mora biti vsaj 7 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm.

PONVICA

Cementna ponvica naj bo izdelana iz visokoprekrižanega polietilena in naj ima zunanji premer od 46 mm do 64 mm in notranji 28 mm, 32 in 36 mm.

GLAVA

Glavica proteze mora biti iz zlitine nerjavečega jekla ali krom-kobaltove zlitine in imeti premer 28 mm z vsaj štirimi dolžinami vratu.

Na voljo naj bodo tudi glavice premera 32 in 36 mm z vsaj tremi dolžinami vratu.

KOLENSKE ENDOPROTEZE

Sklop 11: Kolenska totalna endoproteza tip 1

FEMORALNI DEL

Izdelan mora biti iz kobalt-krom zlitine, obstajati mora v anatomski levi in desni različici. Obstaja naj v CR in PS različici. Obstaja naj vsaj 6 velikosti.

TIBIALNI DEL

Izdelan mora biti iz titanijeve ali krom-kobaltove zlitine. Obstajati mora v vsaj 6 velikostih.

TIBIALNI VLOŽEK

Izdelan mora biti iz visoko prekriženega polietilena ali visoko prekrižanega polietilena z dodatkom vitamina E. Obstajati mora v vsaj dveh izvedbah – CR in PS. Debeline naj naraščajo največ po 2 mm.

PATELARNI GUMB

Narejen mora biti iz polietilena v vsaj 4 velikostih.

Sklop 12: Kolenska totalna endoproteza tip 2

FEMORALNI DEL

Femoralni del proteze mora biti anatomsko oblikovan (desna in leva), izdelana mora biti iz kobalt-kromove zlitine. Femoralni del mora imeti asimetrično oblikovana kondila in sicer tako, da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila. Obstajata naj varianti za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (PS) zadnje križne vezi. Dopušča naj povečano fleksijo - “hi-flexion”. Femoralni del proteze mora obstajati v osmih različnih dimenzijah. Notranja stran femoralne komponente naj ima dva klina za izboljšanje primarne stabilnosti.

Želimo tudi različico femoralne komponente, ki se lahko nadgradi s femoralnimi stemi oz. debli in modularnimi podložkami za potrebe revizijskih operacij. Ta naj omogoči sprejem običajnega polietilenskega PS vložka ali vložka, ki omogoča povečano stabilnost s centralnim podaljškom (peg-om) - semi-constrained izvedba (glej opis revizijskih komponent).

TIBIALNI DEL

Tibialni del proteze mora biti izdelan iz krom-kobaltove ali titanijeve zlitine in mora obstajati v vsaj osmih velikostih. Naj ima univerzalno – simetrično obliko. Tibialni del mora biti univerzalen, kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo vložke za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi vložke, ki jih uporabljamo pri revizijski protezi. Tibialna komponenta mora imeti možnost nadgrajevanja z dodatnih ravnimi ali offset stemi in dodatnih modularnih ploščic za potrebe revizijskih operacij (glej opis revizijskih komponent).

TIBIALNI VLOŽEK

Tibialni vložek mora biti iz polietilena tudi z opcijo dodanega vitamina E. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti 10 mm in na razpolago do 25 mm. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi in pa constrained vložki za revizijske operacije.

Polietilenski vložek se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje polietilenskega vložka v tibialnem platoju.

Za potrebe revizijskih operacij naj obstaja tudi semi-constrained verzija fiksnih tibialnih vložkov (glej opis revizijskih komponent).

PATELARNI GUMB

Patelarni del mora biti iz polietilena  in dobavljiv v velikostih v vsaj treh velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne s femoralnim delom.

REVIZIJSKE KOMPONENTE

Poleg že opisanih revizijskih komponent (femoralna komponenta, tibialni plato in tibialni vložek) naj proteza vsebuje še:

- Femoralna in tibialna debla vsaj treh dolžin za skupno dolžino konstrukta od 90 mm do vsaj 200 mm in debeline od 10 do vsaj 24 mm v press-fit verziji, obstaja naj tudi verzija debel z zamikom («off-set«).

- Podložke za zapolnitev defektov (medialno in lateralno):

  - Femoralno posteriorno

  - Femoralno distalno

  - Tibialno (medialno in lateralno)

  - Tibialno za celotno površino

  - Tibialni in femoralni konusi (trabecular metal)

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno oz. brezcementno protezo, kot tudi možnost hibridnih izvedb..

Isti inštrumentarij pa naj nam omogoča tudi miniinvazivno tehniko implantacije proteze.

Na razpolago naj bo tudi inštrumentarij za revizijske operacije.

Sklop 13: Kolenska totalna endoproteza tip 3

FEMORALNI DEL

Femoralni del proteze mora biti izdelan iz krom-kobaltove zlitine, naj bo anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Obstajata naj CR in PS verziji, vsaka v vsaj 14 različnih velikostih. Femoralna komponenta naj ima v posteriornem delu postopno upadajoč radius. Dovoljevati mora tudi vgradnjo mobilnega tibialnega vložka. Pri verziji PS naj interkondilarni del (box) raste skladno z vsako velikostjo komponente. Obstaja naj tudi brezcementna različica.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj bo iz krom-kobaltove zlitine, simetričen za levo in desno stran. Obstajati mora v vsaj 10 velikostih. Tibialna komponenta naj bo univerzalna za sprejem polietilenskega vložka za CR in PS verzijo, dobavljiva pa mora biti tudi verzija za vgradnjo mobilnega tibialnega vložka. Obstaja naj tudi brezcementna različica.

TIBIALNI VLOŽEK

Tibialni vložek mora biti izdelan iz v vakumu gama steriliziranega polietilena z antioksidantom. Obstajati mora v velikostih od 5 do 20mm. Zaklep vložka na tibialno komponento naj bo centralen, omogočati mora zaklep v razponu velikosti +-2 velikosti vložka. Obstajati mora tudi vložek MC (medial conguent) ali MS (medial stabilized), ki omogoča večjo medialno stabilnost. Vložki naj bodo tudi v obliki z dodatkom vitamina E.

PATELA

Patelarni gumb naj bo asimetričen, center artikularne površine naj bo medializiran. Obstajati mora v vsaj 5 velikostih.

Inštrumentarij mora omogočati vgradnjo proteze tako po klasični kostni tehniki (»measured resection«), kot tudi po ligamentarno orientirani tehniki (»gap balancing«). Pri pripravi ležišča za femoralno komponento mora omogočati rutinsko merjenje stabilnosti v fleksiji še pred samo resekcijo posteriornih kondilov. Inštrumentarij mora brez menjave inštrumentov med operacijo, omogočati tudi vgradnjo s pomočjo računalniške navigacije ali mini invazivne operativne tehnike. Ponudnik mora omogočiti brezplačno uporabo rač. navigacije za čas trajanja razpisa.
Obstajati mora tudi po meri narejen inštrumentarij, narejen za posameznega pacienta na podlagi CT posnetkov, ki se ga lahko izredno naroči.

REVIZIJSKE KOMPONENTE

Proteza mora imeti tudi možnost nadgradnje za revizijske operacije. Za to mora vsebovati še femoralna in tibialna debla, ki naj bodo ravna in z zamikom (t.i. »offset« tip debel), v cementni in brezcementni varianti. Ima naj tudi femoralne in tibialne ovratnike za brezcementno fiksacijo v metafizarno kost in podložke za zapolnitev defektov.

PATELARNI GUMB

Narejen mora biti iz polietilena, ovalne oblike.

Sklop 14: Kolenska totalna endoproteza tip 4

FEMORALNI DEL

Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica), izdelan iz krom-kobaltove zlitine. Obstajati mora tudi možnost antialergijske komponente, prekrite z titanijevim nitridom (TiNbN). Femoralni del mora imeti v območju od -20 do 90 stopinj obliko enojnega radiusa (single radius), sprednji del komponente naj bo v sagitalni ravnini v vsaj 5 stopinjski fleksiji (zmanjšanje možnosti notching-a). Obstajata naj CR in PS verziji, vsaka v vsaj 8 različnih velikosti.

TIBIALNI DEL

Naj bo simetričen iz krom-kobaltove-molibdenove zlitine. Ima naj visoko polirano zgornjo površino, na razpolago naj bo v vsaj 8 velikostih. Enako mora obstajati antialergijska komponenta. Na voljo mora biti tudi različica za t.i. mobilno oziroma rotacijsko platformo z visoko polirano zgornjo površino.

TIBIALNI VLOŽEK

Obstaja naj CR, PS in RP izvedbe. Debelina vložkov v PS izvedbi naj bo med 8 do 23 mm. Na voljo morajo biti vložki iz visokomolekularnega PE in PE z dodatkom vitamina E. Na sprednjem delu naj imajo izrez za boljšo akomodacijo ekstenzornega mehanizma v globoki fleksiji.

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb naj bo iz PE v vsaj petih velikostih, ima naj tri nogice za fiksacijo na pogačico.

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi ter izbiro tehnike s kostno ali ligamentarno orientacijo.

ČEPI

Čepi intramedulerni iz UHMWPE, za zaustavitev cementa, različnih dimenzij, vključno z dimenzijami nad 20mm premera. Na voljo mora biti inštrumentarij za aplikacijo čepov na brezplačno uporabo.

Sklop 15: Kolenska totalna endoproteza tip 5

FEMORALNI DEL

Izdelan mora biti iz kobalt-krom zlitine, obstajati mora v anatomski levi in desni različici. Obstaja naj v CR in PS različici, ter v ozki in standardni izvedbi. V A-P smeri mora obstajati v vsaj 10 velikostih. Obstaja naj tudi brezcementna različica.

TIBIALNI DEL

Izdelan mora biti iz titanijeve ali krom-kobaltove zlitine, asimetričen, anatomsko oblikovan za levo in desno stran. Obstajati mora v vsaj 8 velikostih. Imeti mora možnost dodajanja podaljška v primerih potrebe po dodatni fiksaciji. Obstaja naj tudi brezcementna različica.

TIBIALNI VLOŽEK

Izdelan mora biti iz visoko prekrižanega polietilena ali visoko prekrižanega polietilena z dodatkom vitamina E. Obstajati mora v vsaj treh izvedbah. Obstajati mora tudi z varianta MC (medial conguent) ali MS (medial stabilized) vložka, ki omogoča večjo medialno stabilnost. Pri manjših velikostih komponente naj debelina narašča za 1 mm, pri večjih velikostih lahko za 2 mm.

PATELARNI GUMB

Narejen mora biti iz polietilena v vsaj 5 velikostih.

Sklop 16: Kolenska totalna endoproteza tip 6

FEMORALNI DEL

Femoralni del proteze mora biti izdelan iz krom-kobaltove zlitine, naj bo anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Posteriorni del komponente naj bo asimetričen, omogočati mora vgrajeno notranjo rotacijo tibije ob fleksiji (kinematic retaining). Dodatno naj ob KR različici obstajata še CR in PS verziji, vse v vsaj 10 različnih velikostih. Distalni del KR različice naj bo debel 10 mm, CR in PS različic pa 9 mm.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj bo iz titanijeve zlitine, simetričen za levo in desno stran. Obstajati mora v vsaj 10 velikostih. Tibialna komponenta naj bo univerzalna za sprejem polietilenskega vložka za KR, CR in PS verzije. Komponenta mora omogočati nastavitev cementnih stemov, ki naj obstajajo v vsaj 3 dolžinah.

TIBIALNI VLOŽEK

Obstajajo naj vsaj KR, CR in PS izvedbe.  KR različica je asimetrična (obstajati morajo verzije za levo in desno stran. Obstajati mora varianta z večjo kongruentnostjo medialno, katera poveča stabilnost.

Vse izvedbe vložkov morajo imeti debelino od 10 do 20 mm, v vsaj 6 velikostih. Vložek mora omogočati kombinacijo velikosti femoralne in tibialne komponente v razponu velikosti +-2. Obstaja tudi opcija vložkov z dodatkom vitamina E.

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb naj bo iz PE v vsaj šestih velikostih.

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi.. Inštrumentarij mora vsebovati tudi orodje za merjenje fleksijske in ekstenzijske vrzeli (balancer).

Sklop 17: Kolenska totalna endoproteza tip 7

Sistem totalne kolenske endoproteze mora temeljiti na konceptu stabilnega medialnega kompartimenta s sferično artikulacijo med femoralno komponento in polietilenskim vložkom. Medialna sklepna površina mora omogočati visoko stopnjo kongruence tipa “ball-in-socket”, ki zagotavlja stabilno medialno os rotacije in minimalno anteroposteriorno translacijo medialnega kondila skozi celoten obseg gibanja kolena. Lateralni kompartiment mora biti manj kongruenten ter omogočati posteriorno translacijo femoralnega kondila in rotacijsko gibanje sklepa, s čimer se reproducira medial-pivot kinematika naravnega kolena. Sistem mora biti geometrijsko optimiziran za uporabo s tehniko kinematične poravnave, hkrati pa mora omogočati tudi uporabo standardnih kirurških tehnik poravnave.

FEMORALNI DEL

Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Izdelan mora biti iz kobalt-kromove zlitine, v vsaj 12 velikostih. Geometrija mora omogočati sferično kongruenco z medialnim delom polietilenskega vložka, ki zagotavlja stabilen medialni pivot. Trohlearni del femoralne komponente naj bo anatomsko oblikovan, globok in lateralno razširjen trohlearni žleb, da omogoča zgodnje ujemanje oziroma engagement pogačice s trohlearnim žlebom že pri nizkih stopnjah fleksije.

TIBIALNI DEL

Tibialna komponenta mora biti anatomsko oblikovana za desno in levo koleno iz kobalt-kromove zlitine ali titanijeve zlitine. Obstajati mora v vsaj 6 velikostih. Sistem mora omogočati cementno ali brezcementno fiksacijo.

POLIETILENSKI VLOŽEK

Vložek mora biti na voljo v izvedbi, ki omogoča ohranitev posteriornega križnega ligamenta (CR) ali v izvedbi s medialno sferično artikulacijo. Obstajati mora v obliki UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) in visoko zamreženega polietilena z antioksidantom. Na voljo naj bo v najmanj 7 debelinah, ki na začetku naraščajo po 1 mm.

POGAČIČNI GUMB

Narejen mora biti iz polietilena v vsaj 4 velikostih v simetrični in asimetrični varianti.

Sklop 18: Kolenska totalna endoproteza – šarnirski tip

Modularna kolenska proteza, ki bo namenjena operacijam deformiranih kolen z ligamentarno insuficienco in revizijskim operacijam. Sestavljena naj bo iz anatomsko oblikovanega femoralnega dela, ki je rotacijsko vpet z univerzalnim simetričnim tibialnim delom, tibialnega vložka, ki je steriliziran z gama sevanjem in patelarnega dela.

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo izdelan iz krom-kobaltove zlitine, anatomsko naj bo na voljo leva in desna oblika, vsaj v štirih velikostih, vključen naj bo rotacijski mehanizem in debla z valgusnim kotom 6 stopinj.

TIBIALNI DEL

Naj bo izdelan iz krom-kobaltove zlitine, štiri velikosti, diafizarna debla, tibialni insert, ki vpne rotacijski femoralni mehanizem, fiksiran z vijakom.

Inštrumentarij naj omogoča tudi implantacijo popolne šarnirske proteze enakih lastnosti kot jih ima rotacijska šarnirska proteza.

PARCIALNE KOLENSKE ENDOPROTEZE

Sklop 19:  Parcialna kolenska endoproteza tip 1

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo anatomsko oblikovan, ima naj vsaj 5 različnih velikosti. Izdelan naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Fiksacija cementna, dodatno vsaj dvotočkovna fiksacija v kost.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj obstaja v vsaj 5 velikostih, ter naj bo s polietilenskim vložkom kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Vložki naj bodo fiksni, v tibialni plato zaklenjeni z ustreznim mehanizmom.

TIBIALNI VLOŽEK

PE vložki naj bodo razpoložljivi v vsaj petih različnih debelinah, debelina vložka naj v začetku  narašča po en milimeter. Vsi femoralni deli naj nam omogočajo možnost kombiniranja z vsemi polietilenskimi vložki.

Inštrumentarij naj nam omogoča minimalno-invazivno implantacijo s »spacer block« tehniko.

Sklop 20: Parcialna kolenska endoproteza tip 2

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo anatomsko oblikovan (levi, desni), ima naj vsaj 8 različnih velikosti. Izdelan naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Fiksacija cementna, dodatno vsaj dvotočkovna fiksacija v kost.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj obstaja v vsaj 7 velikostih, ter naj bo s polietilenskim vložkom kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Fiksacija komponente naj bo tudi cementna. Vložki naj bodo fiksni, v tibialni plato zaklenjeni z ustreznim mehanizmom.

TIBIALNI VLOŽEK

PE vložki naj bodo razpoložljivi v vsaj šestih različnih debelinah, debelina vložka naj na začetku narašča po en milimeter. Vložki naj bodo iz PE z dodatkom vitamina E. Vsi femoralni deli naj nam omogočajo možnost kombiniranja z vsemi polietilenskimi vložki.

Inštrumentarij naj nam omogoča minimalno-invazivno implantacijo s »spacer block« tehniko.

Proteza mora biti združljiva s sistemom za robotsko asistirano operacijo.

Sklop 21:  Parcialna kolenska endoproteza tip 3

FEMORALNI DEL

Femoralni del naj bo anatomsko oblikovan, ima naj vsaj 5 različnih velikosti. Izdelan naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Fiksacija cementna ali brezcementa, dodatno vsaj dvotočkovna fiksacija v kost.

TIBIALNI DEL

Tibialni del naj obstaja v vsaj 5 velikostih, tibialna komponenta mora omogočati fiksacijo PE vložka.

TIBIALNI VLOŽEK

PE vložki naj bodo razpoložljivi v vsaj petih različnih debelinah, debelina vložka naj vsaj v začetku  narašča po en milimeter.

Inštrumentarij naj nam omogoča minimalno-invazivno implantacijo s »spacer block« tehniko.

Proteza mora biti združljiva s sistemom za robotsko asistirano operacijo.

Sklop 22: Patelofemoralna endoproteza

TROHLEARNI DEL

Narejen naj bo iz krom-kobaltove zlitine, obstajati mora v vsaj 5 velikostih, za levo in desno koleno.

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb naj bo iz prekrižanega polietilena v vsaj treh velikostih, ima naj tri nogice za fiksacijo na pogačico.

ACETABULARNI OBROČI IN MREŽICE

Sklop 23: Obroč tip 1

Ojačitveni obroč mora omogočati ojačitev strehe acetabuluma pri kostnih defektih. Kranialno krilo (zavihek) širine enega vijaka naj omogoča fiksacijo z vijaki. Prisotno naj bo po kranialnem delu oboda obroča,  omogoča naj fiksacijo z več vijaki. Obroč mora omogočati vstavitev ponvice od velikosti 42 do 58 mm. Izdelan naj bo iz čistega titana ali titanijeve zlitine z zrnato površino za pospešeno vraščanje kosti v implantat.

Sklop 24: Obroč tip 2

Ojačitveni obroč mora omogočati ojačitev strehe in dna acetabuluma pri kostnih defektih. Sestavljen naj bo iz polovične košare kranialno z zavihkom in luknjicami za vijake ter iz kavdalne kljukice. Izdelan naj bo iz čistega titana ali titanijeve zlitine z zrnato površino za pospešeno vraščanje kosti v implantat.

Sklop 25: Obroč tip 3

Podporni revizijski obroč s pričvrstitvijo z vijaki za kritje večjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz čistega titana ali titanove zlitine. Obroč naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti na črevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium. Inštrumentarij mora omogočati tudi ukrivljenje krila, s čimer se doseže idealno prileganje. Obroči naj bodo izdelani v levi in desni varianti in imajo notranji premer od 42 pa do 64 mm.

Sočasno potrebujemo tudi odgovarjajočo nizko-profilno ponvico za cementiranje v obroč. Ponvica naj bo iz visoko prekrižanega PE, v velikostih od 42 do 64 mm. Obstajajo naj variante za 28, 32 in 36 mm glavo.

Sklop 26: Obroč tip 4

Rekonstrukcijski acetabularni revizijski sistem za kritje večjih defektov in zdravljenje pelvične diskontinuitete. Izdelan mora biti iz tantala, imeti mora visoko poroznost in nizek modul elastičnosti. Revizijska ponvica naj obstaja v velikostih od 48 do 80 mm, s pripadajočimi vložki iz visoko prekižanega PE.

Obstajati mora tudi ponvica z enakimi površinskimi lastnostmi in možnostjo brezcementne fiksacije modularnega vložka iz visoko prekrižanega PE. Ponvica mora imeti možnost dodatne fiksacije z vijaki po celotnem obodu.

Obroč naj ima daljše upogljivo superiorno krilo za fiksacijo z vijaki, krajše spodnje krilo naj se zagozdi v ischium. Obroč naj bo možno vstaviti v ponvice velikosti od 56 do 80 mm, notranja stran obroča mora sprejeti vložke od 48 do 68 mm.

Sistem mora vsebovati tudi različne augmente. Acetabularni augment (lunica) naj bo v velikostih od 50 do 70 mm, v debelinah od 10 do 30 mm. Ploščati (buttress) augment naj ima ravno različico v dveh velikostih, in asimetrično (column buttress) različico v levi in desni izvedbi. Prisotni naj bodo pripadajoči vijaki premera 6.5 mm.

Sklop 27: Obroč tip 5

Podporni revizijski obroč za kritje večjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz titanijeve zlitine z večjo hrapavostjo za boljšo primarno stabilnost. Obroč naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti na črevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium. Za fiksacijo morajo biti na voljo trije tipi vijakov: kortikalni, spongiozni in poliaksialni zaklepni. Na voljo naj bodo v razponu od vsaj 25 – 60mm dolžine.

RAMENSKE ENDOPROTEZE

Sklop 28: Totalna ramenska endoproteza tip 1 (modularna - reverzna, anatomska in frakturna)

HUMERALNI DEL

Proteza mora biti modularna, debla za primarno implantacijo, vsaj 6 različnih debelin in v vsaj 5 dolžinah, najmanj od 100 – 125mm. Revizijska debla naj bodo vsaj 3 različnih debelin, in dolžinami do vsaj 215mm, za večjo stabilnost pri revizijskih operacijah.

Vsebuje naj replicator za anatomsko in frakturno reverzno endoprotezo ter komplet vijakov za fiksacijo glave in humeralnega platoja na deblo.

Humeralne ponvice morajo poleg osnovne izvedbe biti na voljo tudi v lateralizirani in poglobljeni (constrained) različici in vsaj 3 velikosti in 2 različnih višin. Ponvica naj bo zasnovana antirotacijsko v odnosu do kovinskega humeralnega dela.

Humeralni plato, ki služi kot nosilec, naj bo narejen iz krom-kobaltove zlitine. Omogočati mora namestitev vsaj 3 velikosti humeralnih ponvic. Na voljo naj bo v vsaj 4 debelinah za zagotovitev ustrezne višine humeralnega dela endoproteze.

Humeralne glave naj bodo vsaj 3 različnih velikosti, z možnostjo ekscentrične nastavitve.

GLENOIDNI DEL

Standardne bazične komponente (ploščice) naj bodo ovalne oblike s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ter z augmentiranim zatičem posteriorno in superiorno levo in desno. Fiksacija na glenoid naj bo mogoča s kompresijskimi in kotno stabilnimi poliaksialnimi vijaki za lažje prilagajanje spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in lažje doseganje optimalne učvrstitve bazične ploščice na glenoid.

Glenosfera naj bo na voljo v navadni in lateralizirani različici in vsaj 3 različnih velikosti.

Glenoid naj bo narejen iz visoko prekrižanega UHMW polietilena, ki naj omogoča cementno in brezcementno implantacijo. Obstajati mora tudi augmentirani glenoid.

Inštrumentarij in implantat mora omogočati menjavo parcialne ramenske endoproteze v reverzno in obratno, brez menjave humeralnega debla.

Sklop 29: Totalna ramenska endoproteza tip 2

Sistem ramenske endoproteze, ki omogoča z istim inštrumentarijem vgraditev in sprotno prehajanje med vsemi vrstami endoproteze.

HUMERALNI DEL

Narejeno naj bo iz titanijeve zlitine, več različnih izvedbah. Imeti mora možnost cementne ali brezcementne implantacije.

Za cementno implantacijo naj bodo na voljo debla treh različnih kategorij, in sicer debla za primarno implantacijo, revizijske posege in tumorske operacije. Debla za primarno implantacijo naj bodo na voljo v vsaj 5 različnih premerih. Debla za revizijske posege naj bodo v vsaj dveh premerih in vsaj treh različnih dolžinah, do najmanj 210mm. Tumorske naj bodo vsaj 2 različnih premerov, in vsaj 2 dolžin. Imeti morajo možnost dodajanja modularnih distančnikov, narejenih iz titanijeve zlitine, v vsaj 4 različnih dolžinah in obročem, prav tako iz titanijeve zlitine.

Za brezcementno implantacijo naj bodo na voljo debla za primarne in revizijske posege. Narejena naj bodo iz titanijeve zlitine v obliki narebrenega konusa.

Za primarne implantacije naj bodo na voljo debla vsaj treh različnih dolžinah in vsaj 11 različnih debelinah.

Za potrebe revizij naj bodo na voljo debla vsaj 4 premerov in vsaj 2 različnih dolžin, do najmanj 180mm.

Humeralna telesa naj bodo narejena iz titanijeve zlitine, na deblo se naj pritrdijo z morsovim spojem in dodatno z varnostnim vijakom. Na voljo naj bodo v vsaj 3 različnih dimenzijah. Tista za uporabo pri zlomih, naj imajo dodatne odprtine za pričvrstitev.

Humeralna telesa za namestitev reverzne čašice naj bodo na voljo tudi prekrita s kombinacijo titanijeve zlitine in hidroksiapatita. Reverzni vložek mora biti iz prekrižanega polietilena v vsaj 3 različnih debelinah za kovinsko glenosfero premera 36 mm. Na voljo naj bo tudi kovinski reverzni vložek v standardni in lateralizirani izvedbi ter keramični reverzni vložek za glenosfere velikosti 40 in 44 mm, narejene iz prekrižanega polietilena. Na voljo naj bo tudi humeralni podaljšek, ki se namesti na humeralno deblo.

Humeralne glave morajo biti modularne, izdelane iz krom-kobalta in/ali titanijeve zlitine. Na voljo naj bodo v 8 različnih premerih, glave manjšega premera naj imajo možnost ekscentrične namestitve. Na humeralni del se morajo pritrditi s pomočjo nevtralnih ali ekscentričnih adapterjev, ki naj omogočajo vsaj 4 različne odmike in vsaj dve različni dolžini.

Obstajati morajo tudi modularne glave s podaljšano cirkumferenco, izdelane iz krom-kobalta ali titanijeve zlitine v vsaj 4 različnih premerih.

Glenosfere naj bodo izdelane iz krom-kobalta ali titanijeve zlitine, na voljo v standardni in ekscentrični varianti. Na voljo naj bodo tudi glenosfere iz prekrižanega visoko-molekularnega polietilena in titanijeve zlitine.

GLENOIDNI DEL

Imeti mora možnost cementne in brezcementne fiksacije.

Implant za cementno vgradnjo naj bo narejen iz UHMW polietilena, v vsaj 3 dimenzijah za implant z enim in v vsaj 4 dimenzijah za implant s tremi zatiči.

Implant za brezcementno vgradnjo naj bo izdelan iz titanijeve zlitine, s porotnim titanijevim nanosom v kombinaciji s hidroksiapatitom. Na razpolago naj bo v vsaj 3 dimenzijah, za pritrditev pripadajočih baznih plošč glenoida ali glenosfere ali kovinskega glenoidnega dela za anatomsko rezličico.

Za težje pogoje naj bo na voljo tudi brezcementni modularni glenoid iz trabekularnega titanija v vsaj 3 različnih velikostih in vsaj 8 dimenzijah zatičev, na katerega se lahko pritrdi glenosfera ali vložek za kovinski glenoidni del pri anatomski različici. Omogoča naj tudi uporabo kostnega transplantata pri težjih obrabah glenoidov.

Omogočati mora tudi konverzijo iz anatomske v reverzno obliko, za katero morajo biti na voljo bazne plošče različnih višin in inklinacij ter možnost dodatne fiksacije s spongioznimi ali kortikalnimi vijaki s sploščeno glavo, vsaj 5 različnih dolžin, do najmanj 40mm dolžine.

PREPLASTITVENA (RESURFACING) ENDOPROTEZA

Naj bo modularna. Preplastitveni del naj bo iz titanijeve zlitine v vsaj 2 dimenzijah, na katerega se fiksirajo preplastitvene humeralne glave. Te naj bodo v standardni (hemisferični) izvedbi in CTA glave (s podaljšano hemisfero). Vse naj bodo izdelane iz krom-kobaltove zlitine, s poroznim titanijem in hidroksiapatitom. Standardne izvedbe naj bodo na voljo v vsaj 7 različnih premerih in oblike s podaljšano hemisfero v vsaj 4.

BREZSTEBELNA RAMENSKA ENDOPROTEZA

Mora biti modularna in omogočati brezcementno fiksacijo. Na voljo naj bo v anatomski in reverzni obliki. Sestavljena naj bo iz jedra, narejenega iz titanijeve zlitine v vsaj 4 velikostih in vsaj 2 različnih višinah. Na jedro se naj humeralna glava pritrdi preko adapterja, ki omogoča poleg osnovne lege še vsaj 2 različna odmika (offseta) glave.

Za reverzno obliko pa se naj na jedro pritrdi ustrezni vložek za reverzno endoprotezo, vsaj 2 različnih velikosti in vsaj 3 različnih višin, ki ustreza glenosferi iz prekrižanega polietilena, vsaj 2 različnih velikosti.

Sklop 30: Totalna ramenska endoproteza tip 3

Ramenski sistem naj omogoči konverzijo iz anatomske ramenske proteze v reverzno ramensko protezo. Reverzna in anatomska ramenska proteza naj bosta modularni. Na voljo naj bo tudi brezdebelna anatomska ramenska proteza.

HUMERALNO DEBLO: izdelano naj bo iz titanove zlitine, v štirih različnih izvedbah (kratko, standardno, dolgo in ekstra dolgo). Za vsako izvedbo humeralnega debla naj obstaja 11 različnih velikosti v razmaku po 1 mm (debelina).

Pri kratkem ter standardnem deblu naj bo možnost press-fit fiksacije, poleg tega mora biti prisotno tudi standardno deblo, ki je primerno za cementno fiksacijo. Pri dolgem in ekstra dolgem deblu naj bo možnost cementne fiksacije ali tipa press-fit fiksacije.

HUMERALNA ANATOMSKA METAFIZA: obstaja naj v 128°, 135° in 142° izvedbi. Izdelana naj bo iz titanove zlitine. Za vsako izvedbo humeralne anatomske metafize naj obstaja 11 različnih velikosti v razmaku po 1 mm (debelina). Omogoča naj press-fit fiksacijo v nadlahtnico. Anatomska metafiza naj se pritrdi na deblo preko cilindričnega prileganja in pritrdilnega vijaka.

HUMERALNA ANATOMSKA GLAVA: obstaja naj v 10 velikostih, izdelana naj bo iz kobalt-kromove zlitine. Fiksacija glave naj bo možna s pomočjo Morse spajanja z dvojno ekscentričnostjo.

GLENOID: obstaja naj v 10 velikostih. Izdelan naj bo iz »highly cross-linked« polietilena. Fiksira naj se na cementni način, ima naj debelejši centralni in tanjše periferne nosilce (peg-e).

HUMERALNA REVERZNA METAFIZA: Nudi naj različne možnosti za korekcijo ekscentričnosti ter višine. Izdelana naj bo iz titanove zlitine in premera 37,5 mm. Na deblo naj se pritrdi preko cilindričnega prileganja in pritrdilnega vijaka. Nudi naj dvo-milimetrske šivne rokave za pritrditev tuberklov. Oblika naj bo »semi-inlay«, zato da prepreči pretirano distalizacijo in lateralizacijo humerusa. Obstaja naj v standardni ter v ekscentrični izvedbi.

REZVERZNI VLOŽEK: Možnost 4 različnih premerov, za vsak premer naj bodo na voljo 3 možnosti za višino (0 mm, +3 mm in +6 mm). Izdelan naj bo iz »highly cross-linked« polietilena. Z vsakim vložkom naj bo možno doseči 145° in 155° kota med vratom in deblom.

GLENOSFERA: Možnost 4 različnih premerov, vsak premer v standardni in lateralizirani izvedbi. Izdelana naj bo iz kobalt-kromove zlitine. Fiksacija na bazno ploščo naj bo možna s pomočjo Morse spajanja ter dodatno z varnostnim vijakom. Vse velikosti naj imajo 2 mm spodnji odmik.

GLENOIDNA BAZNA PLOŠČA: Možnost fiksacije na zatič in na navoj. Izdelana naj bo iz titanove zlitine. Zadnja površina naj posnema anatomijo glenoida.

Bazna plošča na zatič naj bo vsaj 3 različnih premerov, za vsak premer naj bodo na voljo vsaj 3 različne dolžine zatiča. Zatič ter zadnja stran bazne plošče naj bo preplaščena s hidroksiapatitom.

Bazna plošča na navoj naj bo v vsaj 2 premerih.

GLENOIDNI ZAKLEPNI VIJAKI: Možnost 10 različnih velikostih v razponu vsaj od 14 mm do 50 mm. Zunanji del vijaka naj bo izdelan iz titanove zlitine ter obdelan z anodizacijo tipa 2.  Notranji del vijaka naj bo izdelan iz kobalt-kromove zlitine. Omogoča naj 15° angulacijo v vsako smer. Vijaki naj zagotavljajo kompresijo in naj zaklenejo bazno ploščo.

GLENOIDNI NAVADNI VIJAKI: Možnost 10 različnih velikostih v razponu vsaj od 14 mm do 50 mm. Izdelan naj bo iz titanove zlitine ter obdelan z anodizacijo tipa 2. Omogoča naj 15° nagib  v vsako smer, vijaki naj zagotavljajo kompresijo bazne plošče.

BREZDEBELNA METAFIZA: Možnost vsaj 5 različnih premerov v razmaku po 2 mm. Izdelana naj bo iz titanove zlitine. Fiksacija v nadlahtnico naj se doseže na brezcementni način s tremi enakomerno razporejenimi distalnimi plavutmi. Plavuti naj bodo tako oblikovane, da zmanjšajo možnost neposrednega stika z notranjim delom kortikalne kosti. Na voljo naj  bo tudi dvojni odmik iz titanove zlitine in Morse spajanjem ter varnostnim vijakom.

Sklop 31: Totalna ramenska endoproteza tip 4 (metafizarna)

HUMERALNI DEL

Metafizarna totalna ramenska endoproteza naj ima kratko košarasto brezcementno humeralno komponento iz površinsko obdelane titranove zlitine in modularno off-set glavo vsaj treh premerov in  vsaj 4 debelin. Visoko polirana glava naj bo iz Co Cr  zlitine ali keramike. Humeralna komponenta se mora aplicirati po resekciji glave humerusa in ne na glavo, kar omogoči enostavno aplikacijo glenoidne komponente.

GLENOIDNI DEL

Glenoidna komponenta mora biti cementnega tipa iz monoblok PE in 2 do 4 nogicami za dodatno fiksacijo

# Sklop 32: Totalna ramenska endoproteza tip 5 (reverzna)

HUMERALNI DEL

Naj bo iz enega kosa za cementno aplikacijo, debeline vsaj od 8 do 16 mm. Humeralni del naj vsebuje še PE komponento (2 premera, vsaj 3 debeline). Kovinski deli proteze naj bodo iz krom-kobaltove zlitine brez niklja. Na voljo mora biti tudi ustrezna revizijska, cementna ali brezcementna humeralna komponenta.

GLENOIDNI DEL

Naj omogoča brezcementno fiksacijo, je vsaj dveh velikosti. Za dodatno primarno stabilnost naj ima  tudi kotno stabilne vijake. Omogoča naj modularno pritrditev reverzne glenosfere iz krom-kobaltove zlitine, ki naj odgovarja velikosti PE humeralnega dela. Glenosfera mora biti v klasični ter ekscentrični obliki, velikosti 38 ter 42 mm.

Na voljo mora biti tudi instrumentarij z vsemi komponentami za korektno aplikacijo proteze.

## Sklop 33: Totalna ramenska endoproteza tip 6 (modularna platforma z možnostjo anatomske, reverzne in brezdebelne izvedbe)

Sistem totalne ramenske endoproteze mora predstavljati modularno platformo, ki omogoča anatomsko in reverzno totalno ramensko endoprotezo ter brezdebelno (stemless) humeralno implantacijo. Isti humeralni sistem mora omogočati cementno in brezcementno fiksacijo. Sistem mora omogočati konverzijo iz anatomske v reverzno ramensko endoprotezo in obratno brez odstranitve humeralnega debla.

HUMERALNI DEL

Humeralna debla morajo biti izdelana iz titanijeve zlitine in porozno prevlečena za spodbujanje osteointegracije. Na voljo morajo biti kratka, srednje dolga in standardna humeralna debla, z dolžinami v razponu približno od 50 mm do 130 mm. Vsako humeralno deblo mora biti na voljo v več zaporednih velikostih debeline, v razponu približno od 4 mm do 20 mm, z majhnimi inkrementi (do 1 – 2 mm). Na voljo mora biti tudi revizijsko humeralno deblo, dolžine približno do 200 mm, v vsaj 6 različnih debelinah. Humeralna debla morajo omogočati press-fit ali cementno fiksacijo z istim implantatom. Naklon vratu humerusa mora biti prilagojen anatomski oziroma reverzni izvedbi (vsaj 2 različna naklona za anatomsko in reverzno obliko).

BREZDEBELNI (STEMLESS) HUMERALNI IMPLANT

Na voljo mora biti brezdebelni humeralni implant za bolnike z dobro kakovostjo kosti. Izdelan mora biti iz titanijeve zlitine s porozno prevleko in mehanskimi stabilizacijskimi elementi za brezcementno press-fit fiksacijo. Na voljo mora biti v več velikostih, v razponu približno 30 –40 mm, z majhnimi inkrementi (do 2 - 3 mm). Stemless implant mora biti kompatibilen z modularnimi humeralnimi glavami sistema in omogočati ohranitev centra rotacije ter enostavno kasnejšo revizijo.

HUMERALNE GLAVE

Humeralne glave morajo biti modularne, izdelane iz kobalt-kromove zlitine. Na voljo morajo biti v več premerih (vsaj 6 velikosti) in v več višinah, ki omogočajo anatomsko rekonstrukcijo. Omogočati morajo 360° ekscentrično nastavitev z možnostjo prilagajanja centra rotacije za vsaj 4 mm.

HUMERALNI REVERZNI VLOŽKI

Reverzni humeralni vložki morajo biti sestavljeni iz kovinske baze (kobalt-krom ali titanijeva zlitina) in visoko prekrižanega polietilena (HXLPE, z ali brez dodatka vitamina E). Na voljo morajo biti vsaj 3 različne višine ter vsaj dve velikosti, kompatibilne z glenosferami različnih premerov.Na voljo mora biti tudi poglobljena (retentivna) izvedba vložka za povečano stabilnost.

GLENOIDNI DEL – ANATOMSKI

Glenoidna komponenta mora biti izdelana iz visoko prekrižanega UHMW polietilena. Na voljo mora biti v več velikostih (vsaj 4) ter v standardni in posteriorno augmentirani izvedbi. Posteriorni augment mora omogočati korekcijo glenoidne retroverzije, pri čemer se višina augmenta prilagaja velikosti glenoida, z namenom zmanjšanja odstranjevanja subhondralne kosti. Povrtavanje točne korekcije augmentiranega glenoida omogoča posebno vodilo. Fiksacija mora potekati preko več perifernih pinov ter centralnega nosilnega elementa, ki se osteointegrira, preostali del se cementira.

GLENOIDNI DEL – REVERZNI

Reverzna bazna plošča mora biti izdelana iz titanijeve zlitine s porozno prevleko in dodatnim nanosom hidroksiapatita. Na voljo mora biti v vsaj dveh velikostih.

Fiksacija mora vključevati centralni vijak ter več perifernih vijakov, različnih dolžin, s porastom po največ 5 mm, z možnostjo prilagoditve smeri, za zagotavljanje primarne stabilnosti tudi pri slabši kakovosti kosti.

Na voljo morajo biti tudi augmentirane bazne plošče z različnimi nakloni (do vsaj 30 º), namenjene korekciji posteriorne ali superiorne glenoidne erozije. Bazne plošče morajo biti kompatibilne z vsemi glenosferami sistema.

GLENOSFERA

Glenosfere morajo biti na voljo v vsaj dveh premerih, v standardni in lateralizirani izvedbi.

Omogočati morajo lateralizacijo centra rotacije za vsaj 5 mm ter ekscentrično prilagoditev odmika v različnih smereh (inferiorno, posteroinferiorno ali anteroinferiorno) z namenom zmanjševanja tveganja za scapular notching in optimizacije biomehanike.

INŠTRUMENTARIJ

Na voljo mora biti celovit inštrumentarij, ki omogoča pravilno implantacijo vseh komponent ter konverzijo med anatomsko in reverzno ramensko endoprotezo brez odstranitve humeralnega debla.

KOMOLČNA ENDOPROTEZA

Sklop 34: Totalna komolčna endoproteza

Komolčna cementna endoproteza naj bo iz Co-Cr zlitine, polšarnirskega tipa z anatomsko levo in desno ulnarno komponento, vsaj dveh dolžin in treh debelin z revizijsko komponento. Tudi humeralna komponenta naj bo iz treh dolžin in vsaj treh debelin. Najdaljša komponenta naj bo vsaj 16 cm dolga. V metafizarnem delu mora imeti sprednjo ojačitev različnih dolžin za primarno in revizijsko uporabo za omogočanje fiksacije ojačitvenega kostnega transplantata. Vse humeralne in ulnarne komponenta morajo biti med seboj povezljive z dvokomponentnim samozaklepnim zatičem. Dizajn proteze mora omogočiti varno uporabo minimalno invazivne triceps-on kirurške tehnike.

ENDOPROTEZE GLEŽNJA

Sklop 35: Totalna endoproteza gležnja tip 1 (rotacijski PE vložek)

Implantat naj bo sestavljen iz treh komponent: tibialne komponente, talarne komponente in polietilenskega vložka različnih debelin, najmanj 6 mm in vsaj 12 mm. Polietilenski vložek naj bo oblikovan tako, da se v sklopu s tibialno komponento lahko rotira (rotating mobile bearing), kongruenten s talarno komponento. Implantat naj bo namenjen vgraditvi po principu preplastitve sklepa: minimalna resekcija subhondralne kostnine na mestu platoja tibije in kupole talusa. Implantat ne sme segati v predel maleolov.

Sklop 36: Totalna endoproteza gležnja tip 2 (fiksni PE vložek)

Implantat na bo iz treh komponent: tibialna, talarna komponenta in polietilenski vložek različnih debelin. Vložek naj bo čvrsto vpet v tibialno komponento, kongruenten z obliko talarne komponente. Implantat naj bo namenjen vgraditvi po principu preplastitve sklepa: minimalna resekcija na mestu platoja tibije in kupole talusa. Implantat ne sme posegati v predel maleolov.

Sklop 37: Totalna endoproteza gležnja tip 3 (mobilni PE vložek z ohranitvijo anteriorne kortikale distalne golenice)

Implantat naj bo sestavljen iz treh komponent: tibialne komponente, talarne komponente in polietilenskega vložka različnih velikosti in debelin. Polietilenski vložek naj bo oblikovan tako, da je v obremenilnem sklopu s tibialno komponento povsem raven in omogoča translacijo ter rotacijo v vseh smereh, priležna površina tibialne komponente naj bo povsem gladka in namenjena drsenju vložka. Tibialna komponenta naj bo namenjena vgraditvi po principu preplastitve distalne golenice. Priprava ležišča za tibialno komponento endoproteze ne sme posegati v anteriorni korteks golenice višje od nivoja resekcije. Talarna komponenta naj bo namenjena preplastitvi skočnice. Tibialna in talarna komponenta naj bosta namenjeni brezcemementni rabi in morata na strani stika s kostjo imeti elemente, ki povečajo možnost osteointegracije. Implantat ne sme segati v predel maleolov.

Sklop 38: Revizijska totalna endoproteza gležnja

Namenjeni revizijam ali težkim primarnim posegom. Tibialna in talarna komponenta, polietilenski vložek različnih debelin, do vsaj 15 mm. Polietilenski vložek naj bo fiksno vpet v tibialno komponento. Tibialna komponenta naj bo modularna, namenjena fiksaciji v tibialni kanal ob uporabi modularnih podaljškov, ki omogočajo čvrsto vpenjanje komponente tudi več centimetrov nad platojem in s tem premoščanje defektov distalne tibije. Talarna komponenta naj omogoča sidranje v telo talusa ob uporabi debla. Inštrumentarij mora omogočati vgradnjo oziroma pripravo kostnega ležišča ob uporabi šablon pod kontrolo rentgenskega ojačevalca.

CERKLAŽNI TRAKOVI

Sklop 39: Cerklažni trakovi

Cerklažni trakovi za učvrstitev kostnih zlomov, naj bodo narejeni iz titanijeve zlitine, širine vsaj 5 mm. Na voljo naj bodo pripadajoče stabilizacijske ploščice z nazobčanim robom za boljši oprijem, v različnih dolžinah, do vsaj 17 cm.
Brez dodatnega plačila mora biti zagotovljen tudi inštrumentarij za implantacijo.

IMPLANTATI ZA KIRURGIJO HRBTENICE

Sklop 40: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev vratno-prsno-ledveno-križnične hrbtenice s fiksacijo na medenico

a: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev subaksialne vratne hrbtenice in vratno-prsnega prehoda:

- Večosni vijak za fiksacijo vratnih vretenc C3 do C7 – transpedikularna fiksacija in fiksacija lateralnih mas.

- Fiksacijske palice.

- Prečne povezave.

- Možnost združevanja notranjega posteriornega fiksacijskega konstrukta palic in vijakov vratne hrbtenice z notranjim posteriornim konstruktom palic in vijakov torakalne hrbtenice.*

- Možnost združevanja notranjega posteriornega fiksacijskega konstrukta palic in vijakov subaksialne vratne hrbtenice z notranjim posteriornim fiksacijskim konstruktom kraniocervikalnega prehoda (C0 – C2).**

*Izbrani ponudnik mora v svojem naboru implantatov nuditi možnost notranje posteriorne fiksacije kraniocervikalnega prehoda. V primeru, da je potreben dodatni poseg s posteriorno fiksacijo kraniocervikalnega prehoda mora izbrani ponudnik sistema posteriorne fiksacije subaksialne vratne hrbtenice v vnaprej določenem času pro bono omogočiti uporabo sistema za posteriorno fiksacijo kraniocervikalnega prehoda. Izbrani ponudnik mora izkazati, da nudi tako vrsto v svojem naboru implantatov.

b: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev prsno-ledveno-križnične hrbtenice z možnostjo notranje učvrstitve na medenični obroč:

- Transpedikularni vijak:

- Glava vijaka (tulip):

- Oblike: Večosna gibljivost, Fiksna glava, Enoosna gibljivost. Dvojna glava.

- Širina glave kompatibilna z vzdolžnimi palicami dveh premerov (standardni in debelejši).

- Podaljšana glava z možnostjo odloma nefunkcionalnega dela glave po izvedenem manevru korekcije položaja vretenca v prostoru.

- Glava mora nuditi pritrditev na začasne redukcijske / derotacijske stebre med manevrom korekcije položaja vretenca v prostoru.

- Steblo vijaka:

- zaželjen je dvojni navoj stebla z namenom spongiozno-kortikalnega oprijema.

- premer 4.5 - 8.5 mm.

- dolžina 35 -  65 mm.

- Nabor transpedikularnih vijakov mora omogočati možnost kanulirane in perkutane vstavitve .

- Nabor transpedikularnih vijakov mora omogočati možnost vbrizgavanja kostnega cementa (polimetilmetakrilat - PMMA) v telo vretenca prek fenestriranega stebla.

- Fiksacijske kljukice:

- Možnost vstavitve kot laminarna, pedikularna ali transverzalna kljukica na vse nivoje prsne hrbtenice.

- Zaklepni vijaki:

- Zaklepni odlomni fiksacijski vijak za zaklepanje fiksacijske palice na transpedikularni vijak in fiksacijske kljukice. Zaklepni odlomni fiksacijski vijaki morajo omogočati pričvrstitev različnih vrst glav transpedikularnih vijakov na palice.

- Fiksacija prsno-ledveno-križničnega notranjega konstrukta na medenični obroč:

- Fiksni in večosni vijaki z možnostjo pričvrstitve na fiksacijske palice notranjega fiksacijskega sistema in vstavitvijo v medenični obroč (črevnica) po metodi iliakalnega vijaka in S2-alarnega-iliakalnega (S2AI) vijaka.

- Fiksacijske palice:

- Palica za vzdolžno povezavo transpedikularnih vijakov in kljukic, heksagonalna (ali oblikovno podobna) oblika enega konca zaradi lažje manipulacije palic med korekcijskimi manevri.

- premer 5.5 mm in več (2 velikosti premera palice).

- dolžina palice ustrezna za deformacijsko kirurgijo prsno-ledvene hrbtenice.

- material zlitina titana in kobalt-kroma (obe možnosti).

- Prečne povezave:

- Fiksna prečna povezava:

- anatomsko oblikovana prečna povezava.

- vgrajeni odlomni vijaki za povezovanje fiksacijskih palic obeh debelin.

- nizek profil.

- širina mora ustrezati standardnim vrednostim razdalje med fiksacijskima palicama.

- Premično-nastavljiva prečna povezava:

- anatomsko oblikovana prečna povezava.

- vgrajeni odlomni vijaki za povezovanje fiksacijskih palic obeh debelin.

- nizek profil.

- širina mora ustrezati standardnim vrednostim razdalje med fiksacijskima palicama.

- Konektorji (povezave) za prečno in vzdolžno spajanje različnih dimenzij palic:

- Konektorji morajo omogočati spajanje s primarnimi konstrukti različnih debelin palic.

c: Sistem za zadajšnjo medvretenčno instrumentirano notranjo učvrstitev ledveno-križnične hrbtenice:

Tip 1 (TLIF in PLIF metoda (t. i. »bullet cage«))

- Stabilizacijska kletka za medvretenčno vstavitev po TLIF/PLIF metodi (angl. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion / Posterior Lumbar Interbody Fusion). Material je PEEK (poly-eter-eter keton) z rentgenskimi označevalci in titan, ki omogoča osteointegracijo. Oblike kletk naj omogočajo direktno stransko medvretenčno vstavitev (t. i. »bullet cage«) Dolžina, širina in debelina (medvretenčna višina) kletke naj bodo prilagojene standardni anatomiji bolnika.

Tip 2 (TLIF metoda  (t. i. »banana cage«))

- Stabilizacijska kletka za medvretenčno vstavitev po TLIF metodi (angl. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion ). Material je titanova zlitina, ki omogoča osteointegracijo. Oblike kletk naj omogočajo anteriorno medvretenčno vstavitev (t. i. »banana cage«), Dolžina, širina in debelina (medvretenčna višina) kletke naj bodo prilagojene standardni anatomiji bolnika. Kletke naj omogočajo različne standardizirane kote lordozacije medvretenčnega prostora.

Sklop 41: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev prsno-ledveno-križnične hrbtenice s fiksacijo na medenico

a: Sistem za zadajšnjo notranjo učvrstitev prsno-ledveno-križnične hrbtenice s fiksacijo na medenico:

- Transpedikularni vijak:

a. Glava vijaka (tulip):

- Oblike: Večosna gibljivost.

- Širina glave kompatibilna z vzdolžnimi palicami dveh premerov (standardni 5,5 mm in debelejši 6.0 mm).

b. Steblo vijaka:

- zaželjen je dvojni navoj stebla z namenom spongiozno-kortikalnega oprijema.

- premer 4.5 - 8.5 mm.

- dolžina 35 -  65 mm.

- Portfelj transpedikularnih vijakov mora omogočati možnost kanulirane in perkutane vstavitve.

- Portfelj transpedikularnih vijakov mora omogočati možnost vbrizgavanja kostnega cementa (polimetilmetakrilat - PMMA) v telo vretenca prek fenestriranega stebla.

- Zaklepni vijaki:

- Zaklepni odlomni fiksacijski vijak za zaklepanje fiksacijske palice na transpedikularni vijak. Zaklepni odlomni fiksacijski vijaki morajo omogočati pričvrstitev različnih vrst glav transpedikularnih vijakov na palice.

- Fiksacija prsno-ledveno-križničnega notranjega konstrukta na medenični obroč:

- Fiksni in večosni vijaki z možnostjo pričvrstitve na fiksacijske palice notranjega fiksacijskega sistema in vstavitvijo v medenični obroč (črevnica) po metodi iliakalnega vijaka in S2-alarnega-iliakalnega (S2AI) vijaka.

- Fiksacijske palice:

- Palica za vzdolžno povezavo transpedikularnih vijakov.

- premer 5.5 mm in več (2 velikosti premera palice).

- dolžina palice ustrezna za deformacijsko kirurgijo prsno-ledvene hrbtenice.

- material zlitina titana in kobalt-kroma (obe možnosti).

- Prečne povezave:

- Fiksna ali premično-nastavljiva prečna povezava:

- anatomsko oblikovana prečna povezava.

- vgrajeni odlomni vijaki za povezovanje fiksacijskih palic obeh debelin.

- nizek profil.

- širina mora ustrezati standardnim vrednostim razdalje med fiksacijskima palicama.

- Konektorji (povezave) za prečno in vzdolžno spajanje različnih dimenzij palic:

Konektorji morajo omogočati spajanje s primarnimi konstrukti različnih debelin palic.

b: Sistem za zadajšnjo medvretenčno instrumentirano notranjo učvrstitev ledveno-križnične hrbtenice:

Tip 1 (TLIF in PLIF metoda (t. i. »bullet cage«))

- Stabilizacijska kletka za medvretenčno vstavitev po TLIF/PLIF metodi (angl. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion / Posterior Lumbar Interbody Fusion). Material je PEEK (poly-eter-eter keton) z rentgenskimi označevalci in titan, ki omogoča osteointegracijo. Oblike kletk naj omogočajo direktno stransko medvretenčno vstavitev (t. i. »bullet cage«) Dolžina, širina in debelina (medvretenčna višina) kletke naj bodo prilagojene standardni anatomiji bolnika.

Tip 2 (TLIF metoda  (t. i. »banana cage«))

- Stabilizacijska kletka za medvretenčno vstavitev po TLIF metodi (angl. Transforaminal Lumbar Interbody Fusion ). Material je titanova zlitina, ki omogoča osteointegracijo. Oblike kletk naj omogočajo anteriorno medvretenčno vstavitev (t. i. »banana cage«), Dolžina, širina in debelina (medvretenčna višina) kletke naj bodo prilagojene standardni anatomiji bolnika. Kletke naj omogočajo različne standardizirane kote lordozacije medvretenčnega prostora.

Sklop 42: Sistem za prednjo (anteriorno) medvretenčno instrumentirano notranjo učvrstitev subaksialne vratne hrbtenice

Samostoječa, v telesa vretenc z vijaki učvrščena medvretenčna kletka

- Stabilizacijska kletka iz PEEK (poly-eter-eter keton) in titanove zlitine ali samo titanove zlitine z možnostjo pritrditve na vretence z vijaki. Upraba pri posegu prednje vratne discektomije in kostne zatrditve (angl. Anterior Cervical Discectomy and Fusion – ACDF).

Sistem medvretenčne kletke in prednje plošče

- Stabilizacijska kletka iz PEEK (poly-eter-eter keton) ali titanove zlitine.

- Nizkoprofilne plošče, ki jih je mogoče ukriviti skupaj s fiksacijskimi vijaki, ki pritrdijo ploščo na telo vretenca. Plošče naj bodo različnih velikosti za fiksacijo od dveh do treh segmentov vratne hrbtenice. Uporaba pri posegu prednje vratne discektomije in kostne zatrditve (angl. Anterior Cervical Discectomy and Fusion – ACDF).

Sklop 43: Sistem za prednjo medvretenčno instrumentirano učvrstitev ledveno-križnične hrbtenice

ALIF metoda (L4-S1)

- Medvretenčna kletka, namenjena za vstavitev v medvretenčni prostor vretenc L4-S1 po metodi prednje ledvene medvretenčne kostne zatrditve (angl. Anterior Lumbar Interbody Fusion, ALIF). Kletka se lahko uporabi kot samostoječa, oziroma v kombinaciji s posteriorno fiksacijo. Samostoječa kletka mora omogočati fiksacijo z minimalno 3 vijaki, zaželena pa je fiksacija s 4 vijaki. Na voljo naj bodo fiksacijski vijaki različnih debelin in dolžin z možnostjo pritrditve medvretenčne kletke v telo vretenca pod različnimi koti. Za prilagajanje anatomiji mora biti kletka na voljo v različnih velikostih (ploščina) in v več različnih debelinah (prilagajanje različnim medvretenčnim višinam). Medvretenčna kletka naj bo izdelana iz zlitine titana z optimizirano možnostjo osteointegracije (zaželjen je 3D printan porozni titan).

LLIF-ATP metoda (L1-L4)

- Medvretenčna kletka, namenjena za vstavitev v medvretenčni prostor vretenc L1-L4 po metodi lateralne ledvene medvretenčne kostne zatrditve – anteriorno od mišice iliopsoas (angl. Lateral Lumbar Interbody Fusion – Anterior To Psoas,  LLIF - ATP). Zaželeno je, da se kletka vstavi samostojno in učvrsti v telesi priležnih vretenc gibljivega segmenta s fiksacijskimi vijaki, torej brez dodatne ploščice in vijakov nad košarico. Za čim boljše prilagajanje anatomiji  pacientov mora biti košarica na voljo v več velikostih, omogočati mora različne stopnje lordozacije medvretenčnega prostora. Medvretenčna košarica naj bo izdelana iz zlitine titana z optimizirano možnostjo osteointegracije (zaželjen je 3D printan porozni titan). *

*Ponudnik mora nuditi brezplačno šolanje v referenčnem centru za izvajanje posegov LLIF-ATP tako za ortopedske spinalne kiururge OBV, kot za kardiovaskularna kirurga, vezana na delo v OBV po pogodbi. Prva dva posega v OBV bosta izvedena pod nadzorom instruktorja kirurške tehnike, ki ga zagotovi ponudnik izbrane medicinske opreme.

Sklop 44: Sistem za balonsko kifoplastiko in vertebroplastiko

Sistem za balonsko kifoplastiko in vertebroplastiko naj omogoča redukcijo zlomov teles prsnih ter ledvenih vretenc Sistem mora vsebovati vse dodatke potrebne za vstavitev enega balona skupaj s cementom (polimetilmetakrilat – PMMA), ki naj bo visoko viskozen ter radiopačen. Sistem mora vsebovati kontrolirano apliciranje cementa in možnost takojšne prekinitve apliciranja. Sistem naj omogoča zaprto pripravo cementa. Sistemu naj bo pridružen set za perkutano biopsijo teles prsnih in ledvenih vretenc.

*Vsi vsadki morajo imeti ustrezno MDR dokumentacijo in izjavo kompatibilnosti z opravljanjem magnetnoresonančne diagnostike – dobavitelj mora dokazati ustrezno dokumentacijo ob prijavi na razpis.

**Vsi vsadki se morajo za časa razpisa uporabljati v enem ali več referenčnih centrih v Evropski Uniji (EUROSPINE Surgical Spine Centres of Excellence in/ali AO Spine Fellowship Center) – dobavitelj mora dokazati ustrezno dokumentacijo ob prijavi na razpis. Šolanje uporabnikov sistemov mora biti zagotovljeno s strani ponudnika v omenjenih referenčnih centrih v EU.

OSTALE ZAHTEVE

- Posamezni artikli, količine in zahteve so navedene v obrazcu predračuna. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika. Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod v obrazcu predračuna navesti proizvajalca, naziv, kataloško številko in razred tveganja medicinskega pripomočka.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudnik mora predložiti dokazilo o kompatibilnosti  ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3,0 Tesla, kjer primerno.

Implantati iz ponudbe, za katere dokazilo ne bo predloženo, se smatrajo kot neprimerne za tovrstno preiskavo.

- Ponudnik mora za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Za ponujene medicinske pripomočke razreda I, mora imeti proizvajalec vzpostavljen sistem kakovosti za proizvodnjo medicinskih pripomočkov po ISO 13485.

  - Dokazilo: kopije relevantnih dokumentov.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo ali QR kodo ali katerokoli drugo obliko zapisa, ki omogoča elektronsko prepoznavanje UDI kode implantata.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica v elektronski obliki mora tako kot klasična dobavnica vsebovati kataloško številko, serijsko številko in rok uporabe, poleg tega pa tudi zapis UDI-PI kode najmanj za medicinske pripomočke razreda III zaradi zagotavljanja sledenja, skladno z 12.členom ZMedPri-1. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti primerni za uporabo na pacientih v realnem kliničnem okolju in morajo zato zagotavljati vse lastnosti kot originalni medicinski pripomoček, ki nima statusa vzorca. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v ne krajšem roku od 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da ponudnik odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- -POMEMBNO: Vzorci morajo biti dostavljeni v najmanjši originalni transportni embalaži, ker se bodo uporabili v realnem okolju na pacientih.

- Ponudnik mora  zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti  primerno zalogo  implantatov  pri naročniku  in jo  promptno obnavljati.  V primeru neizpolnjevanja te zahteve lahko naročnik prekine okvirni sporazum. Kriterij za nepromptno obnovo zalog je nezmožnost dobavitelja, da zahtevan implantat zagotovi v roku 7 dni od naročila le-te.

- Do vgradnje so implantati last dobavitelja.

- Dostavljeni sterilni implantati morajo imeti rok uporabe še najmanj 12 mesecev od datuma dostave. Dobavitelj je dolžan zamenjati implantate s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov implantatov s pretečenim rokom uporabe.

- Deli implantatov iz visokomolekularnega polietilena morajo biti sterilizirani z naslednjimi načini sterilizacije: z etilen-oksidom ali »gas plazma« sterilizacijo ali z gamma žarki v žlahtnem plinu oz. vakuumu. Ne sme biti uporabljena sterilizacija z gama žarki v zraku.

- Ponudnik mora zagotoviti vse navedene implantate iz posameznega sklopa od istega proizvajalca.

- Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati v bolnišnici. Deli, ki so podvrženi obrabi se naj vzdržujejo (brusijo) ali menjajo vsaj na vsakih 50 vstavljenih protez. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija. Ves inštrumentarij (tudi za rekonstrukcijske obroče) naj vsebuje tudi poizkusne komponente.

- Inštrumenti za eksplantacijo implantatov postanejo trajna last naročnika takoj, ko se implantira prvi implantat.

- Ponudnik mora predložiti navodila o sterilizaciji za vse implantate, ki so pakirani nesterilno.

- Ponudnik mora predložiti navodila o čiščenju in sterilizaciji inštrumentarija, ki je predviden za reprocesiranje.

- Navedene količine so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu navedenih količin. Količine lahko variirajo  glede na spreminjajočo se patologijo bolnikov ter se lahko prilagajajo možnostim finančnega načrta. Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati ali umakniti seznam razpisanih vrst blaga znotraj sklopov, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta blaga.

- Pogoj za prijavo na razpis za endoprotetiko je predložitev rezultatov preživetja posameznega vsadka v obliki znanstvenega članka kliničnih študij iz revij z SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov endoprotetike.

V primeru spinalnih implantatov mora ponudnik predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE.

- Ponudnik je dolžan seznanjati naročnika s strokovnimi novostmi in organizirati brezplačno usposabljanje.

- Ponudnik mora za vse implantate zagotavljati Kartico o vsadku skladno z 18.členom MDR.

- POMEMBNO!

- CE certifikati in vsa dokazila iz tehničnih specifikacij morajo biti veljavni na dan poteka roka za oddajo ponudb.

- V primeru, da v fazi pregledovanja ponudb ali v fazi trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nemudoma nadomestiti z novimi – veljavnimi.