## Aspiratorji in potrošni materia
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik: ______________________________________________
SKLOP | ZAP. ŠT. | Naziv postavke | Opis | EM | Količina | Naziv artikla | Proizvajalec (uradno ime) | Kataloška številka | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (stopnja) | Cena na EM v EUR z DDV | Cena v EUR za okvirno količino brez DDV | DDV (znesek) | Cena v EUR za okvirno količino z DDV | Končna vrednost v EUR za sklop brez DDV
Oprema
1 | 1.1 | Aspirator na vakum | Vakumski regulator z analognim manometrom, ki je pregleden in natančen, omogoča nastavitev moči vakuma do 600mbar, ločeno stikalo on/off za vklop in izklop vakumskega regulatorja. Vakumski regulator naj ima tudi antibakterijski filter z učinkovitostjo filtracije 99,9999% in se ga po potrebi lahko zamenja. Vakumski regulator ima na spodnjem delu posodico, ki služi kot varovalo udora tekočine v aspirator. Dolžina cevi vsaj 2500mm z Din konektom. | kos | 2
| 1.2 | Stojalo - visoko na koleščkih | Stojalo za aspirator in posode za asp. vrečke. Stojalo višine 120 cm, na koleščkih, eno izmed koleščkov mora omogočati blokado kolesa. Stojalo mora omogočati zaporedno vezavo 4 asp. posod. | kos | 2
2 | 2.1 | Električni aspirator | Električni aspirator mora biti na pomičnem vozičku, primeren za operacijsko sobo in kompaktne zasnove (podvozje z visoko odpornostjo ABS) ojačano z aluminijem. - Na štirih kolesih (fi 80 mm – ena antistatična in dve z zavorami). - Vakumska črpalka z visokim pretokom (razpon 90 L na minuto). Tip z dvojnim batom, brez olja, ne zahteva vzdrževanja. Stikalo za vklop/izklop. -natančen, stabilen gumb za uravnavanje sesalnega tlaka. - merilnik visokega vakuuma (0-100 kPa/0,760 mmHg) z visoko ločljivim zaslonom (0,67 mm) priložen nožni pedal za izklop/vklop in dodatna namestitev za dodatno izbirno regulacijo. - Vsaj 3 metre električnega kabla. Aspirator mora imeti držala, na katera se lahko namestijo vsaj 2 aspiracijski posodi lahko tudi s pomočjo t.i. ščipalke na katero se namesti aspiracijska posoda.Aspirator mora imeti izbirni gumb za menjavo med dvojno zbiralno posodo, z dodatnimi izhodi za neposredno povezavo cevi. - Hidrofobni bakterijski filter, ki zagotavlja 99% zadrževanja delcev in 99,99% učinkovitost bakterijskega prehajanja.TEHNIČNI PODATKI: maksimalni pretok črpalke 90 L/minuto – maksimalni vakuum 90 kPa – 900 m bar – 675mmHg. - raven hrupa 50 1,5 dB (AS)/1m. - moč 250 W, napetost 200-240 V - Dimenzije 890 x 580 x 440 mm, Teža do 24 kg, delovna temperatura 5 – 40 °C. - Zahteve glede kakovosti ISO 10079-1CEE. Razred Iib ISO IEC 60601, RAZRED I, TIP BF, IP- 22. | kos | 6
3 | 3.1 | Aspirator na zrak | Aspiracijski regulatro na zrak z analognim manometrom, ki je pregleden in natančen, omogoča nastavitev moči aspiracije vsaj 600mbar venturi sistem. Aspiracijski regulator na zrak naj ima tudi antibakterijski filter z učinkovitostjo filtracije 99,9999% in se ga po potrebi lahko zamenja. Aspiracijski regulator ima na na spodnjem delu posodico, ki služi kot varovalo vdora tekočine v aspirator. Dolžina cevi vsaj 2500mm z Din konektom. | kos | 82
4 | 4.1 | Električni prenosni aspirator | Električni prenosni aspirator mora imeti ohišje iz odpornega materiala (ABS ali enakovredno). Imeti mora integriran ročaj za prenašanje, kompaktno in stabilno zasnovo, nizko raven hrupa: < ali enako 50dB. Teža aparata je največ 4,5kg. Napajanje: 100-240V AC, 12V DC (vozila), vgrajena baterija. Avtonomija baterije vsaj 60min delovanja. Omogočati mora možnost fikacije na mobilno stojalo. Zaščita najmanj IPX1, CE Oznaka MDR 2017/745, EN ISO 10079-1, ISO 13485, Garancija najmanj 12 mesecev. Zagotovljen mora biti servis in rezervni deli. Tehnične lastnosti zahteve: pretok vsaj 30L/min, Maksimalni vakuum: najmanj 84 kPa (±5 %. ). Čas dosega visokega vakuuma: ≤ 20 sekund. Vgrajen vakuummeter z razponom najmanj 0–100 kPa. Natančen mehanski regulator vakuuma. Vizualni indikatorji: delovanja, napajanja, stanja baterije. Upravljanje mora biti enostavno. | kos | 13
| 4.2 | Stojalo na kolesih | Stojalo na kolesih (mobilni modeli) mora biti visoko 80-120cm, en kolešček mora omogočati zaklepanje. Stojalo mora imeti ploščico, ki omogoča fiksacijo prenosnega aspiratorja in je kompatibilno z izbranim aspiratorjem. | kos | 13
|  | Potrošni material-sukcesivna dobava |  |  | Okvirna količina za 48 mesecev
5 | 5.1 | Posode za asp. vrečke 1000ml | Velikost posode 1000ml, prozorna z vidno skalo, na posodi je konekt za priklop na aspirator. Posoda mora omogočati sterilizacijo na 121°C . Posoda mora biti kompatibilna z izbranimi asp. Vrečkami. | kos | 100
| 5.2 | Posode za asp. vrečke 2000ml | Velikost posode 2000ml, prozorna z vidno skalo, na posodi je konekt za priklop na aspirator. Posoda mora omogočati sterilizacijo na 121°C . Posoda mora biti kompatibilna z izbranimi asp. Vrečkami. | kos | 100
| 5.3 | Posode za asp. vrečke 3000ml | Velikost posode 3000ml, prozorna z vidno skalo, na posodi je konekt za priklop na aspirator. Posoda mora omogočati sterilizacijo na 121°C . Posoda mora biti kompatibilna z izbranimi asp. Vrečkami. | kos | 50
| 5.4 | Posoda za spiranje | Posoda za spiranje 1000ml | kos | 140
| 5.5 | Vrečka za sukcijo 1000 ml z backflow filtrom | Ovalna vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijski filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprečuje izlitje tekočine. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora biti za 1 x uporabo. | kos | 5000
| 5.6 | Vrečka za sukcijo 2000 ml z backflow filtrom | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijski filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprečuje izlitje tekočine. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa.Omogočena mora biti serijska vezava vsaj 12 vrečk, na enem izvoru vakuuma. Vrečka mora biti za 1x uporabo. | kos | 10000
| 5.7 | Vrečka za sukcijo 3000 ml z backflow filtrom | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijski filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprečuje izlitje tekočine. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Omogočena mora biti serijska vezava vsaj 12 vrečk, na enem izvoru vakuuma. Vrečka mora biti mehka in za 1x uporabo. | kos | 12000
| 5.8 | Vrečka za sukcijo 2000 ml z filtrom za dim | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Pokrov vrečke mora biti barvno ločen od ostalih vrečk. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm, ter filter za kirurški dim, ki preprečuje zamašitev hidrofobnega filtra. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Vrečka mora biti mehka in za 1x uporabo. | kos | 200
| 5.9 | Viralno bakterijski filter za aspirator | Viralno / bakterijski filter za vakumski aspirator HUM. Filtracijska učinkovitost filtra 99,9999%. | kos | 1600
| 5.10 | Žabica za aspiriranje tekočine iz tal | Talna žabica za vakumsko aspiriranje iz tal z 3 M cevjo, ki omogoča priklop na aspirator, namenjena je aspiraciji večje količine tekočine iz tal. | kos | 60
| 5.11 | Objemka za aspiracijsko posodo | Objemka za tirnico, je trpežna plastična opora, zasnovana za enkratno namestitev zunanje posode za večkratno uporabo. To omogoča izjemno enostavno uporabo, saj objemka za tirnico ustreza različnim potrebam. | kos | 200
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški skladno z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava aspiratorjev in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.
| Datum: |  |  | Žig in podpis: