NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova ulica 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Mikrobiološki varnostni komori

JN15/2026

po odprtem postopku javnega naročanja

Ljubljana, junij 2026

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja in odpiranje ponudb	3

3.	Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije	4

4.	Ponudba	4

4.1	Oblika, jezik in stroški ponudbe	4

4.2	ESPD	5

4.3	Ponudbena cena	6

4.4	Veljavnost ponudbe	6

5.	Skupna ponudba	7

6.	Ponudba s podizvajalci	7

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

8.	Pogodba	9

9.	Tehnične specifikacije	10

10.	Ostali pogoji in storitve	10

11.	Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme	10

12.	Merila za izbor	11

13.	Razlogi za izključitev	11

13.1	Predhodna nekaznovanost	11

13.2	Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	12

13.3	Vpis v evidenco subjektov z izločitvenimi sankcijami iz JN	12

13.4	Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	12

14.	Pogoji za priznanje sposobnosti	13

14.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	13

14.2	Tehnična in strokovna sposobnost - reference	13

15.	Finančna zavarovanja	14

15.1   Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	14

15.3   Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	14

16.	Protikorupcijsko določilo	14

17.	Odstop od izvedbe javnega naročila	15

18.	Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	15

Priloge	16

1.	Podatki o ponudniku	17

2.	Predračun	18

3.	Tehnične specifikacije	19

4.	ESPD / Dokazilo o vpisu za ponudnika iz tujine	22

5.	Izjava o izpolnjevanju pogojev	23

6.	Referenčno potrdilo	24

8.	Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma	25

9.	Izjava o nastopu / ne-nastopu s podizvajalci	26

10.	Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce	27

11.	Izjava podizvajalca	28

12.	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec	29

13.	Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec	30

14.	Izjava o lastniških deležih	31

15.	Pogodba - vzorec	32

NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

| Predmet | Dobava in montaža Mikrobioloških varnostnih komor, 2x |
| --- | --- |
| Oznaka | JN15/2026 |
| Vrsta postopka | Odprti postopek v skladu s 40. čl. ZJN-3 |
| Variante ponudbe | Niso dopustne |
| Dobavni rok | 2 meseca od sklenitve pogodbe |
| Rok za vprašanja | 19.6.2026 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Rok za oddajo ponudb* | 9.7.2026 do 9:00 |
| Odpiranje ponudb | 9.7.2026 ob 10:00 |
| Čas veljavnosti ponudbe | 9.11.2026 |

* Na podlagi 5. odstavka 40. člena ZJN-3 je naročnik skrajšal rok za oddajo ponudb iz 2. odstavka 40. čl. ZJN-3 za 5 dni, saj se ponudbe oddajo z elektronskimi sredstvi.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

- Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (v nadaljevanju: sistem eJN) v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo eJN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na prej omenjenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistem eJN, v skladu z Navodili za uporabo eJN. V kolikor je ponudnik že registriran v sistemu eJN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Sistem eJN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema eJN najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu eJN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu eJN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če sistem eJN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- sistem eJN  ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj sistema eJN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da sistem eJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem eJN pod zavihek »Predračun«.

- Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Portalu javnih naročil na povezavi www.enarocanje.si.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

- Ponudba

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve ne štejejo kot original.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema eJN.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

  - ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Ponudbena cena

Končna ponudbena cena v EUR z DDV mora vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena in vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

V končno ponudbeno ceno morajo biti vključeni tudi stroški: dobave po klavzuli Delivered duty paid (DDP; Incoterms 2020) na naslov naročnika: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, montaže (namestitve), izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na naslovu naročnika, garancije, pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni. V ceno mora biti vključena tudi izvedba prevzemnih testov delovanja in celovitosti filtrov na lokaciji naročnika (IQ/OQ kvalifikacija s testom celovitosti filtrov, s strani usposobljenega strokovnjaka, z izdajo uradnega merilnega poročila.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene - navedeno primeroma, a ne izključno: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz morebitnega popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh morebitnih pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti, stroškov meritev, preiskav in testov, stroškov povezanih z montažo in zagonom opreme, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno v ponudbenem predračunu. Navedene cene predstavljajo končno ceno. Ponudnik izpolni obrazec Predračun in ga vloži v pdf. obliki v zavihek »Predračun« na eJN.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, če je to zahtevano.

- Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru mora dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je treba v ponudbeni dokumentaciji (obrazec Predračun) navesti nosilca posla in vse, ki bodo sodelovali v ponudbi.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora na obrazcu Predračun navesti vse podizvajalce ter v ponudbi predložiti naslednje izpolnjene obrazce:

- Izjavo o nastopu / ne-nastopu s podizvajalci,

za vsakega podizvajalca pa še:

- Izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce,

- Izjavo podizvajalca,

- ESPD.

Ponudnik s podpisom obrazca Predračun potrjuje, da je v primeru popusta na ponudbeno ceno pridobil soglasje podizvajalcev tudi za njihov del cene, pri čemer se popust upošteva tudi za dela podizvajalcev.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali vključitvi novega podizvajalca mora glavni izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika ter v roku 5-ih dni po spremembi skupaj z obvestilom naročniku posredovati tudi izpolnjene obrazce iz drugega odstavka te točke.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati glavni izvajalec in naročnik.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60-ih dneh po plačilu končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je možna tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za določeno obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

- Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne v predpisanem roku, naročnik ponudnika ponovno pozove k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v 5-ih dneh po ponovnem pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru je naročnik upravičen od ponudnika zahtevati povračilo celotne škode, ki mu je zaradi takšnega ravnanja nastala. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

- Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje opremo z lastnostmi ter novo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju oprema), ki dosega vsaj opisane tehnične specifikacije v prilogah in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

- Ostali pogoji in storitve

Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in storitve, ki jih mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno:

- Dobavljena oprema mora biti nova, originalno zapakirana in se odpira šele ob inštalaciji pri naročniku.

- Ponudba mora vsebovati praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika v obsegu 2 uri, ki mora biti izvedeno v roku 7 dni po dobavi in montaži ter pred podpisom primopredajnega zapisnika.

- Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme

Rok za končanje obveznosti glede dobave in montaže ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je 2 meseca od sklenitve pogodbe.

Količinski in kakovostni prevzem opreme se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno in testirano ter funkcionalno ustrezno opremo. Prevzemni zapisnik podpišeta naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave, nuditi garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic, nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Tako mora ponudnik v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter morebitno potrebno nadgradnjo opreme. Izbrani ponudnik se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 24 ur od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 3. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Dokazilo: Ponudnik potrdi soglašanje s pogojem s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

- Merila za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo določeno na podlagi najnižje skupne vrednosti dopustne ponudbe v EUR z DDV.

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb z enako skupno vrednostjo, bo izbrana prej oddana ponudba.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

- Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljevanju KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo 5 let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od 5 let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec »Izjava v primeru uveljavljana popravnega mehanizma«.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, priloži sam, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na rok za oddajo ponudb znaša 50 EUR ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če gospodarski subjekt nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do roka za oddajo ponudb.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni/jo obrazec ESPD.

- Vpis v evidenco subjektov z izločitvenimi sankcijami iz JN

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, ki je na dan poteka roka za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi vpisa v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka (a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni/jo obrazec ESPD.

- Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek ((b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec »Izjava v primeru uveljavljana popravnega mehanizma«.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta ponudnik glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

- Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD. Tuj ponudnik priloži dokazilo o vpisu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

  - Tehnična in strokovna sposobnost - reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v preteklih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, že izvedel vsaj 1 dobavo in montažo opreme, ki je primerljiva predmetu tega javnega naročila, v posamični vrednosti vsaj 10.000 EUR z DDV.

Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave, zaključene inštalacije,  dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oz. potrjena dobavnica).

Potrjevalec reference (naročnik referenčnega posla) je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Ponudnik sam sebi ne more potrditi reference.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri neposredno pri naročniku referenčnega posla. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, takšne reference ne bo upošteval. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru nastopa s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo ponudnik in podizvajalci skupaj.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži obrazec »Referenčno potrdilo« izpolnjen in potrjen s strani naročnika referenčnega posla.

- Finančna zavarovanja

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila (EUR). Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

- 15.1   Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bianco menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

## 15.3   Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najpozneje v roku 8 dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bianco menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno 26 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oz. ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11 s sprem.) lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, v roku 10-ih delovnih dni od dneva:

- objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil oz. v UL EU (če gre za postopek s to objavo) ali

- prejema povabila k oddaji ponudbe (v postopkih brez predhodne objave).

Če naročnik po objavi spremeni ali dopolni vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na tako spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino oz. z njo neposredno povezano navedbo iz prvotne dokumentacije, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija in mora vsebovati vse sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Zahtevku mora biti priloženo potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR (v skladu s 71. členom ZPVPJN) na transakcijski račun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana (št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT: BSLJSI2X, sklic: 11 16110-7111290-XXXXX.

Zahtevek za revizijo ni dopusten po roku za prejem ponudb. Naročnik bo zahtevek zavrgel, če je bil vložen prepozno, ga ni vložila aktivno legitimirana oseba (v skladu s 14. členom ZPVPJN) ali ni bila plačana ustrezna taksa.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

Opombe:

Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži:

- Potrdila o nekaznovanosti za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ter za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu, ki sodeluje v ponudbi, in ki niso državljani Republike Slovenije.

- Potrdila, ki jih izda pristojni organ v matični državi gospodarskega subjekta in ki izkazujejo, da pri gospodarskem subjektu ne obstaja izključitveni razlog iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.

- Izpise iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v matični državi gospodarskega subjekta, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.

- Podatki o ponudniku

| Ime firme |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| E-pošta |  |
| Tel. št. |  |
| ID za DDV |  |
| Matična št. |  |
| Kontaktna oseba |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Tel. št. kontaktne osebe |  |
| Št. transakcijskih računov in nazivi bank, pri katerih so odprti |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe |  |
| Člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.) |  |
| Pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor in njihove EMŠO št. (npr. prokuristi) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Predračun

Ponudnik (nosilec posla) ________________________________________________, v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): __________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): ____________________________

Ponudbena cena (v EUR) za predmet javnega naročila znaša:

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

Končna ponudbena cena v EUR z DDV mora vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena in vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja najmanj do 9.11.2026.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Tehnične specifikacije

Ponudnik ____________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______, ponujam opremo: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema izpolnjuje posamezno specifikacijo. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se izpolnjevanje zahteve nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku 10 dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati novo strojno in programsko opremo v skladu s spodaj navedenimi tehničnimi zahtevami.

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrobiološka komora - srednja | - | - |  |
| 1.1 | Laminarna vertikalna komora za delo v okolju BSL2, ki služi za zaščito operaterja, produkta in okolja. | DA | NE |  |
| 1.2 | Širina delovnega prostora mora biti med 1400 mm in 1550 mm. Globina delovnega prostora vsaj 600 mm, višina vsaj 600 mm. | DA | NE |  |
| 1.3 | Zunanja globina komore z demontiranim podnožjem ne sme presegati 820 mm zaradi vnosa skozi standardna laboratorijska vrata. | DA | NE |  |
| 1.4 | Komora mora ustrezati evropskemu standardu za mikrobiološke varnostne komore EN 12469. Ponudnik mora priložiti certifikat neodvisne EU testne institucije (npr. TÜV, LNE ali enakovredno). | DA | NE |  |
| 1.5 | Tip komore: Razred II (Class II), z delno recirkulacijo zraka (cca. 70 %) znotraj komore in delnim izmetom (cca. 30 %) prefiltriranega zraka nazaj v laboratorij. | DA | NE |  |
| 1.6 | Konfiguracija filtrov: Vsaj 1 vstopni (downflow) in vsaj 1 izstopni (exhaust) filter. Oba filtra morata biti razreda HEPA H14 po EN 1822 z učinkovitostjo najmanj 99,995 % za delce velikosti 0,3 µm (ali višji razred ULPA U15). | DA | NE |  |
| 1.7 | Hitrost laminarnega vpihovanja zraka navzdol (downflow) mora biti med 0,25 m/s in 0,40 m/s. Hitrost zajema zraka na prednji odprtini (inflow) mora biti najmanj 0,40 m/s. | DA | NE |  |
| 1.8 | Komora mora vključevati energijsko varčne ventilatorje tipa EC ali ECM z avtomatsko mikroprocesorsko kompenzacijo zračnega toka glede na mašenje filtrov. | DA | NE |  |
| 1.9 | Delovna površina mora imeti vgrajeno integrirano neprepustno lovilno posodo iz nerjavnega jekla pod delovnimi segmenti za zadrževanje razlitih tekočin. | DA | NE |  |
| 1.10 | Delovni prostor in delovni segmenti izdelani iz kvalitetne nerjaveče pločevine. Delovni prostor je v celoti izdelan iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 304 (EN 1.4301) Delovni segmenti so izdelani iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 316L (EN 1.4404) | DA | NE |  |
| 1.11 | Ohišje: Izdelano iz pocinkane ali prašno barvane jeklene pločevine, odporne na agresivna dezinfekcijska sredstva. | DA | NE |  |
| 1.12 | Prednje okno: Varnostno laminirano ali kaljeno steklo z motoriziranim pomikom. Steklo mora biti nagnjeno pod kotom (npr. 7° do 10°) za ergonomsko delo brez odsevov. | DA | NE |  |
| 1.13 | Podnožje: Ergonomska podporna miza fiksne višine, ki zagotavlja višino delovne površine cca. 800 mm za sedeč položaj, opremljena s kolesci in izravnalnimi nogicami. | DA | NE |  |
| 1.14 | Osvetljenost delovnega prostora: >1000 lux (LED ali fluorescenčna osvetlitev). Hrup med delovanjem: <60 dB | DA | NE |  |
| 1.15 | Kontroliranje komore preko mikroprocesorske nadzorne plošče z LCD zaslonom ali zaslonom na dotik. Vizualni in zvočni alarm ob spremembi varnih parametrov (napačna višina okna, padec pretoka zraka). | DA | NE |  |
| 1.16 | Integrirani priključki (testni nastavki) za izvedbo testov integritete absolutnih filtrov na lokaciji (DOP/DEHS test). | DA | NE |  |
| 1.17 | Indikator izteka življenjske dobe: Prikaz izrabljenosti HEPA filtrov in UV svetilke v urah na zaslonu. | DA | NE |  |
| 1.18 | Integrirana UV-C baktericidna svetilka z varnostnim zaklepom (UV se ne sme vklopiti, če je prednje steklo odprto). | DA | NE |  |
| 1.19 | Priključki znotraj delovnega območja: Najmanj 2x električna vtičnica 230V z zaščito pred brizganjem tekočin (najmanj IP44), 1x USB priključek in 1x RS232 (ali Ethernet RJ45) priključek s povezavo na zunanjost ohišja. | DA | NE |  |
| 2 | Mikrobiološka komora - velika | - | - |  |
| 2.1 | Laminarna vertikalna komora za delo v okolju BSL2, ki služi za zaščito operaterja, produkta in okolja. | DA | NE |  |
| 2.2 | Širina delovnega prostora mora biti med 1700 mm in 1850 mm. Globina delovnega prostora vsaj 600 mm, višina vsaj 600 mm. | DA | NE |  |
| 2.3 | Zunanja globina komore z demontiranim podnožjem ne sme presegati 820 mm zaradi vnosa skozi standardna laboratorijska vrata. | DA | NE |  |
| 2.4 | Komora mora ustrezati evropskemu standardu za mikrobiološke varnostne komore EN 12469. Ponudnik mora priložiti certifikat neodvisne EU testne institucije (npr. TÜV, LNE ali enakovredno). | DA | NE |  |
| 2.5 | Tip komore: Razred II (Class II), z delno recirkulacijo zraka (cca. 70 %) znotraj komore in delnim izmetom (cca. 30 %) prefiltriranega zraka nazaj v laboratorij. | DA | NE |  |
| 2.6 | Konfiguracija filtrov: Vsaj 1 vstopni (downflow) in vsaj 1 izstopni (exhaust) filter. Oba filtra morata biti razreda HEPA H14 po EN 1822 z učinkovitostjo najmanj 99,995 % za delce velikosti 0,3 µm (ali višji razred ULPA U15). | DA | NE |  |
| 2.7 | Hitrost laminarnega vpihovanja zraka navzdol (downflow) mora biti med 0,25 m/s in 0,40 m/s. Hitrost zajema zraka na prednji odprtini (inflow) mora biti najmanj 0,40 m/s. | DA | NE |  |
| 2.8 | Komora mora vključevati energijsko varčne ventilatorje tipa EC ali ECM z avtomatsko mikroprocesorsko kompenzacijo zračnega toka glede na mašenje filtrov. | DA | NE |  |
| 2.9 | Delovna površina mora imeti vgrajeno integrirano neprepustno lovilno posodo iz nerjavnega jekla pod delovnimi segmenti za zadrževanje razlitih tekočin. | DA | NE |  |
| 2.10 | Delovni prostor in delovni segmenti izdelani iz kvalitetne nerjaveče pločevine Delovni prostor je v celoti izdelan iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 304 (EN 1.4301) Delovni segmenti so izdelani iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 316L (EN 1.4404) | DA | NE |  |
| 2.11 | Ohišje: Izdelano iz pocinkane ali prašno barvane jeklene pločevine, odporne na agresivna dezinfekcijska sredstva. | DA | NE |  |
| 2.12 | Prednje okno: Varnostno laminirano ali kaljeno steklo z motoriziranim pomikom. Steklo mora biti nagnjeno pod kotom (npr. 7° do 10°) za ergonomsko delo brez odsevov. | DA | NE |  |
| 2.13 | Podnožje: Ergonomska podporna miza fiksne višine, ki zagotavlja višino delovne površine cca. 800 mm za sedeč položaj, opremljena s kolesci in izravnalnimi nogicami. | DA | NE |  |
| 2.14 | Osvetljenost delovnega prostora: >1000 lux (LED ali fluorescenčna osvetlitev). Hrup med delovanjem: <60 dB | DA | NE |  |
| 2.15 | Kontroliranje komore preko mikroprocesorske nadzorne plošče z LCD zaslonom ali zaslonom na dotik. Vizualni in zvočni alarm ob spremembi varnih parametrov (napačna višina okna, padec pretoka zraka). | DA | NE |  |
| 2.16 | Integrirani priključki (testni nastavki) za izvedbo testov integritete absolutnih filtrov na lokaciji (DOP/DEHS test). | DA | NE |  |
| 2.17 | Indikator izteka življenjske dobe: Prikaz izrabljenosti HEPA filtrov in UV svetilke v urah na zaslonu. | DA | NE |  |
| 2.18 | Integrirana UV-C baktericidna svetilka z varnostnim zaklepom (UV se ne sme vklopiti, če je prednje steklo odprto). | DA | NE |  |
| 2.19 | Priključki znotraj delovnega območja: Najmanj 2x električna vtičnica 230V z zaščito pred brizganjem tekočin (najmanj IP44), 1x USB priključek in 1x RS232 (ali Ethernet RJ45) priključek s povezavo na zunanjost ohišja. | DA | NE |  |

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila (kot npr. katalog, brošura, tehničnih list opreme) s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno in nedvoumno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji zahtevane specifikacije. Navedena dokazila so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije.

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- ESPD / Dokazilo o vpisu za ponudnika iz tujine

ESPD

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Dokazilo o vpisu za ponudnika iz tujine

Ponudnik iz tujine predloži tudi dokazilo o vpisu v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

- Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik __________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljam, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- imamo do roka za oddajo ponudb izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oz. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudb ali prijav ne znaša 50 EUR ali več. Do roka za oddajo ponudb imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- sprejemamo in v celoti izpolnjujemo pogoje te razpisne dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe;

- vse kopije dokumentov, predložene v ponudbi, ustrezajo originalom, navedeni podatki pa so resnični in verodostojni. Naročniku dovoljujemo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik oz. v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih v Republiki Sloveniji;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi itd.), tehničnimi navodili, priporočili, normativi in okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenim kadrom;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika, vsi novi podizvajalci bodo izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oz. najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo.

Če ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, to izjavo podpiše, obvezno pa ji priloži obrazložitev, v kateri navede kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Referenčno potrdilo

Podpisani potrjevalec reference (naročnik referenčnega posla)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

potrjujem, da je dobavitelj / izvajalec (nosilec reference)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

za nas opravil dobavo in montažo opreme za:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti vsaj 10.000 EUR z DDV |  |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

Šteje obdobje zadnjih 3-h let pred rokom za oddajo ponudb.

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj / izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Posel je bil zaključen v skladu s sklenjenim dogovorom.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| e-naslov |  |

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika |
| --- | --- |
| _________________________ | ______________________________________ |

- Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma

Ponudnik/partner/podizvajalec _________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava o nastopu / ne-nastopu s podizvajalci

Ponudnik/partner/podizvajalec ____________________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| PODIZVAJALEC 1: (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| PODIZVAJALEC 2: (firma, naslov, zakoniti zastopnik) |  |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| PODIZVAJALEC 3: (firma, naslov, zakoniti zastopnik) |  |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Prilogi v primeru nastopa s podizvajalci:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce,

- Izjava podizvajalca.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba (firma in naslov) __________________________________  ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa naše družbe ali ki ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oz. ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50,00 EUR ali več;

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških;

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična št.: |  |
| Davčna št.: |  |
| Člani vodstvenega, upravnega ali nadzornega organa, pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, prokuristi ipd.) |  |

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava podizvajalca

Podizvajalec ____________________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika (glavnega izvajalca) sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA, zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec

Ponudnik : __________________________________________________________

Po pogodbi:__________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave JN________, za javno naročilo Mikrobiološki varnostni komori, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo, to je do ____________.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: biacno menica.

- Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec

Ponudnik : __________________________________________________________

Po pogodbi:__________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave JN________, za javno naročilo Mikrobiološki varnostni komori, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, za odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco menico v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR  z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja vsaj 26 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, to je do ____________.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: biacno menica.

- Izjava o lastniških deležih

Ponudnik (gospodarski subjekt): _____________________________________________________

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oz. v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:						Podpis in žig ponudnika:

- Pogodba - vzorec

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična št.: 5051592000

ID za DDV: SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik ______________________________________

ki ga zastopa ___________________________________

Matična št.: _________________

ID za DDV: ___________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo

o dobavi in montaži

dveh Mikrobioloških varnostnih komor

JN15/2026

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega odprtega postopka javnega naročila »Mikrobiološki varnostni komori«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN__________ ter v Uradnem listu EU pod št. objave ____________;

- sta ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija sestavna dela te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zavezuje, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za dobavo in montažo predmeta pogodbe »Mikrobiološki varnostni komori«, in sicer: __________________________________________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla).

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika skladno s 6. členom te pogodbe.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za predmet te pogodbe znaša _________ EUR brez DDV oz. _________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR z DDV vključuje opremo, ki je navedena v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

V ceno so vključeni tudi stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, stroški praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na lokaciji naročnika, stroški DDP naročnik na naslov Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana (Incoterms 2020), stroški pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni ter stroški garancije. V ceno mora biti vključena tudi izvedba prevzemnih testov delovanja in celovitosti filtrov na lokaciji naročnika (IQ/OQ kvalifikacija s testom celovitosti filtrov, s strani usposobljenega strokovnjaka, z izdajo uradnega merilnega poročila.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti novo opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti, da bo:

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju vsaj 10 let po podpisu primopredajnega zapisnika;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika v obsegu 2 uri, ki mora biti izvedeno v roku 7 dni po dobavi in montaži ter pred podpisom primopredajnega zapisnika.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta pogodba, je 2 meseca od sklenitve pogodbe.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020, klavzula DDP na naslov naročnika: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Izvajalec mora do datuma iz prvega odstavka tega člena opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oz. te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Izvajalec bo račun v obliki e-računa, predložil po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

Račun izvajalca se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z razpisno dokumentacijo, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 24 ur od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 3. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je treba naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oz. zamenjana, garancijski rok začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oz. če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu. Izvajalcu lahko zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti popravila. Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianco menico z menično izjavo) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži v zgoraj določenem roku, se za vsak dan zamude zaračuna pogodbena kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ do 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik si v primeru, da izvajalec zavarovanja ne predloži niti v roku 10 dni po podpisu pogodbe, pridržuje pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami (npr. v dogovorjeni kakovosti, obsegu, rokih,…),

- svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora, najkasneje v roku 8 dni po podpisu primopredajnega zapisnika, izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bianco menico z menično izjavo) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV oz. vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno odpravo napak v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti veljavno 26 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži v zgoraj določenem roku, se za vsak dan zamude zaračuna pogodbena kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ do 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe sta:

- za naročnika, Sergeja Šetina, e-mail sergeja.setina@ki.si;

- za izvajalca ________________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki morata o zamenjavi predstavnika obvestiti drugo stranko v 3 delovnih dneh.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, ob pogoju, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda. /

Ta pogodba je podpisana elektronsko.

| Datum: _____________ |  |  | Datum: _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  |  | Naročnik: |  |
|  |  |  | KEMIJSKI INŠTITUT |  |
|  |  |  | prof. dr. Gregor Anderluh, direktor |  |

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Izjavo je treba priložiti v ponudbi tudi, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Izjavo je treba predložiti v ponudbi, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec razmnoži.

Izjavo je treba predložiti v ponudbi, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec razmnoži.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.