OBR_3_3_TEHNIČNE ZAHTEVE

Predmet javnega naročila: NAKUP BIOKEMIJSKEGA IN IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZATORJA.

Ponudnik: ………………………………………………………………………………………………………………

Predmet javnega naročila je:

SKLOP 1 – NAKUP BIOKEMIJSKEGA IN IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZATORJA

Ki zajema:

- Nakup, dobava in vzdrževanje biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema z UPS sistemom in  s kompatibilnim sistemom za pripravo prečiščene vode.

- Priklop na obstoječi informacijski sistem Labis.

- Nakup in licence ter naročnine za vse digitalne produkte za dobo 7 let

SKLOP 2 – reagenti in vzdrževanje za obdobje 7 let

Ki zajema:

- Dobava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala ter programske opreme za biokemijsko-imunokemijski analitski sistem za dobo 7 let

- Po-garancijsko redno in izredno servisno vzdrževanje (rezervni deli, delovne ure, ure na poti, nadgradnje strojne in programske opreme) biokemijsko-imunokemijskega analitskega sistema za dobo 6 let po izteku garancije

| - TEHNIČNE ZAHTEVE Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: brošure proizvajalca, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in podobno. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. Potrebno je jasno in nedvoumno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP |  | Analitski sistem | Dokazilo v ponudbi iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve (oznaka/naziv dokumenta, stran in alineja - v dokumentu ponudnik jasno označi) |  |
|  |  | Popolnoma avtomatiziran nov enovit analitski sistem za biokemijo (ion selektivne elektrode in fotometrija) in imunokemijo, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. |  |  |
|  |  | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja (skupaj z vsemi zahtevanimi odmiki) ne sme presegati razpoložljivega prostora dolžine 3,6 m in širine 2,8 m. |  |  |
|  |  | Analitski sistem, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo biti morajo biti skladni z IVD direktivo (Directive 98/79/EC of the European Parliaments and Council of 27 October 1998) ali IVD uredbo (Regulation EU 2017/746 on in-vitro diagnostic medical device). |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop na obstoječi laboratorijski informacijski sistem Labis (Finpro). |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati vstavljanje in zbiranje minimalno 40 vzorcev. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu. Omogočeno mora biti tudi dodajanje nujnih (STAT) vzorcev. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati za vzorce uporabo različnih velikosti standardnih epruvet s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl in standardnih posodic za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl, ter posodic za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl. V ponudbi mora biti vključenih 5.000 vsebnikov z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl in 1.400 vsebnikov z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora spremljati število testov do konca porabe reagenta. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora spremljati porabo reagentov, diluentov in potrošnega material (sistemskih tekočin). |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko pripravo seznama testov, ki potrebujejo kalibracijo. |  |  |
|  |  | Obstojnost reagentov za preiskave, tudi ISE (ne velja za sistemske reagente) po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti vsaj 28 dni (4 tedne); na imunokemijskem delu pa vsaj 112 dni (16 tednov). |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora biti povezan s programom (proizvajalca ali ustrezno programsko opremo drugih ponudnikov), ki omogoča prenos dnevne kontrole kakovosti v program za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih LOT-ov kalibratorjev in vrednosti različnih LOT-ov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |  |  |
|  |  | Celoten čas dnevnega vzdrževanja uporabnika na analitskem sistemu ne sme presegati 10 min. Rutinska opravila kot so: shranjevanje podatkov rezultatov preiskav, pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje sistemskih podatkov se morajo opraviti avtomatsko. Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: - dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo, - ustvarjanje novih zahtev za servisno /aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja, - spremljanje stanja posamezne zahteve, - arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora zagotoviti spletno storitev, ki omogoča časovno neomejen dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o skladnosti reagentov. |  |  |
|  |  | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk, ne: CD/DVD, disketa). |  |  |
|  |  | Rezultati preiskovancev, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov. |  |  |
| Biokemijski in ISE (ion selektivne elektrode) del analitskega sistema |  |  |  |  |  |
|  |  | Principi merjenja: fotometrija in potenciometrija (ISE - ion selektivne elektrode) |  |  |
|  |  | Mora omogočati najmanj 700 testov na uro (fotometričnih + ISE testov). |  |  |
|  |  | Mora omogočati preiskave: S/P-Klorid,. S/P-Kalij,. S/P-Natrij,. S/P-železo,. S/P-Sečnina,. S/P-Kreatinin,. S/P-Urat,. S/P-Bilirubin cel.,. S/P-Bilirubin dir.,. S/P-Glukoza,. S/P-Alkalna fosfataza,. S/P-AST,. S/P-ALT,. S/P-Gama GT,. S/P-Holesterol,. S/P-HDL Holesterol,. S/P-LDL Holesterol,. S/P-Trigliceridi,. S/P-CK,. S/P-Alfa amilaza. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi).. |  |  |
|  |  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v serumu/ plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |  |
|  |  | Mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno samodejno pralno enoto. |  |  |
|  |  | Mora omogočati brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca v kivetah. Mora omogočati nastavitev dodatnega čiščenja vzorčne igle. |  |  |
|  |  | Mora pri vzorcu v primeru zaznavanja strdka, avtomatsko sprati pipeto za vzorce. Mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine, strdkov in zračnih mehurčkov (pene). |  |  |
|  |  | Reagenti (brez ISE) morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Samo obračanje zaprtega vsebnika se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |  |
|  |  | Mora omogočati pri vsakem vzorcu merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikteričnost in lipemija). |  |  |
|  |  | Metoda za določanje: - AST in ALT mora biti IFCC s piridoksalfosfatom, - Kreatinin mora biti Jaffejeva kinetična, sledljiva do IDMS. |  |  |
| Imunokemijski del analitskega sistema |  |  |  |  |  |
|  |  | Princip detekcije: elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca. |  |  |
|  |  | Mora omogočati najmanj 110 testov na uro. |  |  |
|  |  | Mora omogočati preiskave S/P-PSA,. S/P-PSA prosti,. S/P-TSH,. S/P-T3 prosti,. S/P-T4 prosti.. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |  |
|  |  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |  |
|  |  | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. |  |  |
|  |  | Mora omogočati prilagoditev kalibracijske krivulje proizvajalca z uporabo največ dveh kalibratorjev v laboratoriju. |  |  |
|  |  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). |  |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE Za izpolnjevanje splošnih zahtev ponudnik za točke, kjer ni posebej določeno dokazilo, priloži lastno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje zahtev. |  |  |  | IZJAVA |  |
|  |  | Ponudnik mora izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu za zaposlene. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora preveriti transportne poti in zagotoviti nemoten dostop do laboratorija za postavitev analitskega sistema. |  |  |
|  |  | Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo vseh potrebnih priključkov za: električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, mrežno povezavo, LIS in morebitne druge priključke, ter morebitne prilagoditve prostora. |  |  |
|  |  | V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja ter verifikacijo metod (najmanj 100 določitev na preiskavo). |  |  |
|  |  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti priklop analitskega sistema na obstoječi laboratorijski informacijski sistem Labis (Finpro). |  |  |
|  |  | Ponudnik mora sodelovati pri validaciji/uvedbi sistema in pripravi poročila. |  |  |
|  |  | Izbrani ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena, ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora poskrbeti za odvoz in ustrezno uničenje obstoječih analizatorjev (Simenes Dimension EXL 200) na lastne stroške in kasneje predložiti dokazilo o uničenju analizatorjev. Naročnik bo poskrbel za dekontaminacijo obstoječih analizatorja, ki bo pripravljen za transport in uničenje. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev). Naročnik dovoljuje največ 4 različne LOT-e posameznega reagenta za preiskave na leto, v 7 letih največ 28 različnih LOT-ov. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o LOT-ih in rokih uporabe. |  |  |
|  |  | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. |  |  |
|  | Zaradi namena izvajanja dodatnih preiskav in morebitnega prenosa preiskav iz drugih analitskih sistemov mora analitski sistem omogočati določanja: - HbA1c mora omogočati določanje direktno iz polne krvi, - P-CRP mora omogočati tudi določanje iz EDTA plazme, - D-Dimer, - Troponin, - U – albumin, - U – kreatinin, - U – celokupni proteini. |  |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno podporo. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |  |  |
|  | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra (24/7). Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lastne stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak. Če se okvara analitskega sistema ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja po predhodnem dogovoru s ponudnikom. |  |  |  |
|  | Možnost odvoda tekočega odpada direktno v odtok. Ponudnik mora predložiti certifikat ali v se roku 3 mesecev po postavitvi analitskega sistema izvede analiza tekočega odpada, ki jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika. |  |  |  |
|  | Dva USB ključka kapacitete 512 GB ali več. |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |