Št.: 	845080118-045-26

NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

Zaloška cesta 2

1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom: Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL

Vrsta postopka: 		odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

# Povabilo k oddaji ponudbe

# OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup in dobava:

- dveh (2) mobilnih digitalnih RTG aparatov s pripadajočo opremo in

- dveh (2) ultrazvočnih aparatov s pripadajočo opremo

za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Natančen opis predmeta javnega naročila izhaja iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopi so štirje (4).

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

# PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način: elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si.

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN, ki je dosegljiv na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim, kot tudi Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedenega informacijskega sistema oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko informacijskega sistema.

# ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu: Spletna aplikacija e-JN

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

# VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

# PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

# VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

|  | Sklopi |
| --- | --- |

Naročilo se oddaja po posameznih sklopih. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak posamezni sklop. Ponudniki v ponudbi navedejo, za katere sklope oddajajo ponudbo.

| Zap. številka | Naziv sklopa |
| --- | --- |
| 1 | Sklop 1: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm |
| 2 | Sklop 2: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm |
| 3 | Sklop 3: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata |
| 4 | Sklop 4: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

14. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Za sklop 1: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm in sklop 2: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila v okviru posameznega sklopa | Relevantna je skupna ponudbena cena za posamezni sklop, kot izhaja iz obrazca Ponudba v EUR brez DDV. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo dobil 73 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po formuli: (najnižja ponujena cena/ponujena cena) x 73 = število točk |
| --- | --- | --- |
| Ponder 2: | Dostop do RIS in prevzem napotitve v obdelavo direktno na aparatu | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki bo omogočal dostop do RIS in prevzem napotitve v obdelavo direktno na aparatu, bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatnih 7 točk. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |
| Ponder 3: | Avtomatsko nastavljiv kolimator | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki ima avtomatsko nastavljiv kolimator (sistem mora vključevati napredna orodja za optimizacijo slikanja, ki z uporabo kamer, senzorjev in umetne inteligence omogočajo prikaz anatomije in kolimacijskega polja, asistenco pri pozicioniranju, avtomatsko nastavitev ekspozicije ter preverjanje pravilnosti pred slikanjem), bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatne 6 točk. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |
| Ponder 4: | Upravljanje workliste in preiskav v transportnem načinu | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki omogoča upravljanje workliste in preiskav v transportnem načinu, bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatne 6 točk. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |
| Ponder 5: | Napajalni kabli rentgenske cevi so v ohišju nosilca (stolpa) ali roke RTG cevi. | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki ima napajalne kable rentgenske cevi v ohišju nosilca (stolpa) ali roke RTG cevi, bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatnih 6 točk. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |
| Ponder 6 | AI za avtomatsko analizo RTG slik za podporo diagnostiki | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki ima implementiran AI za avtomatsko analizo RTG slik za podporo diagnostiki, bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatne 3 točke. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |
| Ponder 7 | Merilca naklona, nameščena na RTG cevi, za merjenje nagiba v vertikalni (gor/dol) in horizontalni (levo/desno) smeri | Ponudnik, ki bo v ponudbi ponudil aparat, ki ima vgrajena merilca naklona, nameščena na RTG cevi, za merjenje nagiba v vertikalni (gor/dol) in horizontalni (levo/desno) smeri, bo v okviru predmetnega ponderja prejel dodatni 2 točki. Ponudnik za izkaz navedenega v ponudbi predloži dokumentacijo in dokazila (kot npr. tehnična dokumentacija ali izjava proizvajalca), iz katerih izhaja izpolnjevanje vseh modalitet predmetnega ponderja ter v obrazcu Ponudba ustrezno označi izpolnjevanje zahtev ponderja. |

Skupno število točk posameznega ponudnika se izračuna po formuli:

Ponder 1 + Ponder 2 + Ponder 3 + Ponder 4 + Ponder 5 + Ponder 6 + Ponder 7 = število točk

Točkovanje se zaokroži na dve decimalki natančno.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk po merilih skupaj, bo izbran tisti ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno brez DDV v okviru Ponderja 1. V kolikor bosta imela dva ali več ponudnikov tudi po navedenem dodatnem kriteriju enako število točk, bo naročnik izvedel javni žreb med ponudniki z enakim številom točk.

Za sklop 3: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila | Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba. |
| --- | --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

Za sklop 4: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila | Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbene cene v EUR brez DDV, kot bodo izhajale iz obrazca Ponudba. |
| --- | --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

# Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce, ESPD in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Pooblastilo principala oziroma proizvajalca za prodajo opreme | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je s strani proizvajalca opreme oziroma principala pooblaščen za prodajo opreme, ki jo ponuja v ponudbi. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Pooblastilo oziroma adekvatno dokazilo iz katerega izhaja pooblastilo proizvajalca oziroma principala za prodajo v ponudbi ponujene opreme. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja, mora biti tudi dejanski dobavitelj opreme, ki je predmet pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega naročila. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 3 Pooblastilo principala oziroma proizvajalca za vzdrževanje in servisiranje opreme | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je s strani proizvajalca opreme oziroma principala pooblaščen za vzdrževanje in servisiranje opreme, ki jo ponuja v ponudbi. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Pooblastilo oziroma adekvatno dokazilo iz katerega izhaja pooblastilo proizvajalca oziroma principala za vzdrževanje in servisiranje v ponudbi ponujene opreme. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja, mora biti tudi dejanski izvajalec storitev vzdrževanja in servisiranja opreme, ki je predmet pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega naročila. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Reference gospodarskega subjekta | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora razpolagati z najmanj enim (1) istovrstnim referenčnim poslom, kot je posel za katerega oddaja ponudbo. Kot istovrsten referenčni posel se upošteva: Za sklope 1, 2: Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izkazati vsaj eno (1) primerljivo referenco iz katere bo izhajalo, da je gospodarski subjekt v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za oddajo ponudb, referenčnemu naročniku dobavil vsaj en (1 ) mobilni RTG aparat, kot ga ponuja v ponudbi. Kot ustrezen referenčni posel bo naročnik štel tudi referenčni posel dobave mobilnega RTG aparata, pri kateri je bil primopredajni zapisnik podpisan januarja 2023. Kot ustrezen referenčni posel bo naročnik štel tudi reference dobave stacionarnega RTG aparata. Za sklop 3, 4: Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izkazati vsaj eno (1) primerljivo referenco iz katere bo izhajalo, da je gospodarski subjekt v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za oddajo ponudb, referenčnemu naročniku dobavil vsaj en (1) ultrazvočni aparat, kot ga ponuja v ponudbi. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 3 let od objave tega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnikov za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

# Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s to točko razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bo moral v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 90 dni od sklenitve pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV; pred potekom garancijskega roka pa bo moral predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini z veljavnostjo najmanj do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se predloži neposredno pred potekom garancijskega roka, zaporedno predloži dva instrumenta s krajšima rokoma veljavnosti, ki skupaj izpolnjujeta zahtevano trajanje zavarovanja, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega in mora biti naročniku predložen vsaj 15 dni pred potekom prejšnjega.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer potrdi, da se strinja z njegovo vsebino in razlogi za unovčitev ter da bo v zgoraj zapisanem roku od sklenitve pogodbe (ali skupaj s sklenitvijo pogodbe) naročniku predložil ustrezno finančno zavarovanje garanta z vsebino, kot je podana na obrazcu. Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenil dobavni rok, trajanje obdobja pogarancijskega vzdrževanja ali vrednost predmeta naročila, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na izvedenem predmetu naročila,

- dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila, dobavnega roka ali obdobja pogarancijskega vzdrževanja.

Zavarovanje za odpravo napak

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 dni po uspešni priomopredaji naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% od realizirane vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo najmanj do poteka garancijskega roka po pogodbi, sicer se bo štelo, da dobava ni uspešno izvedena. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, s čimer potrdi, da se strinja z njegovo vsebino in razlogi za unovčitev ter da bo najkasneje v roku 10 dni po uspešno opravljeni primopredaji predložil ustrezno finančno zavarovanje garanta z vsebino, kot je podana na obrazcu. Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenil garancijski rok ali vrednost predmeta naročila, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali garancijskega roka.

# Tehnične specifikacije

Sklop 1: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila v okviru sklopa 1 je nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm, vključno s pripadajočo opremo, za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Naročnik torej pojasnjuje, da je predmet dobave RTG aparat z dvema detektorjema, posebej 1 veliki in 1 mali detektor, v kolikor veliki detektor nima snemljive baterije pa dodaten veliki detektor.

Oprema mora ustrezati zahtevam in opisom v tej razpisni dokumentaciji in mora izpolnjevati minimalne zahteve, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Ponudnik s podpisom Krovne izjave sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah.

# 2. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za opremo, ki je predmet sklopa 1.

2.1. UVOD

Aparat mora omogočati brezžičen sprejem elektronskih napotitev iz RIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo, in orodja za pregled nad obdelanimi in poslanimi slikami v PACS sistem UKCL. Omogočati mora kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom v UKCL  z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji.

Aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu, neuporabljen in imeti garancijo vsaj 24 mesecev. Pogarancijsko vzdrževanje mora biti po principu ""all inclusive"" za obdobje kot opredeljeno v nadaljevanju dokumentacije. Ponudnik mora zagotavljati vse posodobitve programske opreme za  dobavljeno opremo v času vzdrževalne pogodbe. Dejavnost se izvaja 24/7/365.

Ob primopredaji mora ponudnik priložiti pregled tehnične kakovosti RTG aparata v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške dodatnih pregledov tehnične kakovosti RTG aparata  v času garancije krije ponudnik (npr. okvara RTG cevi).

2.2. SPLOŠNE ZAHTEVE

- Potopni steber RTG cevi ali zložljivi steber RTG cevi, ki ne presega 160cm v višino v zložljivem položaju.

- Razdalja od tal do fokusa mora biti 200 cm ali več.

- Rotacija potopnega stebra RTG cevi najmanj ±270°.

- Rotacija zložljivega stebra najmanj 180° v lateralni smeri.

- Nagib RTG cevi mora biti v latero - medialni smeri vsaj med -20° in 90°.

- Moč generatorja najmanj 30 kW.

- Napetost RTG cevi od 40 kV do najmanj 133 kV.

- Omogočena je možnost eksponiranja tudi med priklopom na električno omrežje.

- Kapaciteta baterije aparata mora omogočati najmanj 4 ure delovanja vključeno s transportom aparata.

- Razpon mAs najmanj od 0,32 do 360 mAs.

- Velikost gorišča največ 1,3mm.

- RTG cev mora biti opremljena z dodatnimi filtri iz Cu in/ali Al za redukcijo mehkih žarkov. V kolikor gre za dodatno filtracijo v obliki pleksi stekla pa ekvivalentno 1mm AL in 0.1mm CU.

- Dvostopenjsko proženje ekspozicije žično in brezžično z daljinskim upravljalnikom.

- Rotacija kolimatorja vsaj ±90°.

- Ročno ali avtomatsko nastavljiv kolimator z LED osvetlitvijo.

- Merilnik DAP doze.

- Merilnik razdalje SID.

2.3. BREZŽIČNI PRENOSNI DETEKTOR 1 - 35 CM X 43 CM

- Digitalni brezzični slikovni sprejemnik mora imeti scintilator iz cezijevega jodida (CsI).

- Digitalni brezžični slikovni detektor z velikostjo aktivnega polja 35 cm x 43 cm, odstopanje +/-2cm.

- Velikost piksla največ 150 µm.

- Dovoljena teža obremenitve slikovnega detektorja najmanj 100 kg.

- Vsaj 4 urno delovanje brez dodatnega polnjenja.

- Teža slikovnega sprejemnika z baterijo največ 3,5 kg.

- Polnjenje detektorja in/ali baterije se izvaja integrirano ali  brezžično, brez dodatnega priklapljanja.

2.4. BREZŽIČNI PRENOSNI DETEKTOR 2 - 24 CM X 30 CM (1 KOS)

- Digitalni brezzični slikovni sprejemnik mora imeti scintilator iz cezijevega jodida (CsI).

- Digitalni brezžični slikovni detektor z velikostjo aktivnega dela 24 cm x 30 cm, odstopanje +/-2cm.

- Velikost piksla največ 150 µm.

- Dovoljena teža obremenitve slikovnega detektorja najmanj 100 kg.

- Vsaj 4 urno delovanje brez dodatnega polnjenja.

- Teža slikovnega sprejemnika z baterijo največ 2,3 kg.

- V kolikor ponujeni sistem omogoča polnjenje detektorja ali baterije detektorja neposredno na mobilnem RTG aparatu (integrirano ali brezžično), mora biti ta funkcionalnost vključena v ponujeni sistem.

2.5. PRIKAZ IN OBDELAVA SLIK

- Integriran fiksni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 17 palcev, ločljivosti vsaj 1024 x 1024.

- Sistem mora omogočati brezžično povezavo in prevzem napotitev iz RIS, obdelavo slik in arhiviranje slik v PACS sistem UKC Ljubljana.

- Možnost celozaslonskega prikaza RTG posnetka.

- Obdelava slik mora omogočati ročno prilagoditev prostorske in kontrastne ločljivosti, prilagoditev svetlosti, obrezovanje slike, dodajanje besedila in grafičnih znakov na sliko, merjenje velikosti in kotov, rotacijo slike v diskretnih korakih (npr. 90°, 180°) ter rotacijo z nastavljivim kotom (poljubna rotacija z natančnostjo najmanj ±1°) in zrcaljenje slike.

- Dodatno postprocesiranje slik za izboljšanje kvalitete slik in prikaz raznih katetrov, tubusa itd.

- Možnost uporabniškega prilagajanja obstoječih ter ustvarjanja in shranjevanja novih slikovnih protokolov, vključno s pediatričnimi.

- Pregled doze: EI, DAP, DI.

- Pomnilnik za najmanj 1000 slik

2.6. SHRANJEVANJE PODATKOV

- Sistem mora biti v celoti skladen s sistemom RIS, PACS UKCLJ. Vsebovati mora tudi:

- DICOM media

- DICOM worklist managment

- DICOM MPPS

- DICOM store/storage commitment

- Podpora protokola 802.1X s certifikatom za priklop na interno WiFi omrežje.

2.7. MOBILNOST

- Aparat mora imeti motorizirano premikanje v vse smeri.

2.8. DODATNO

- Shranjevanje slik v PACS UKC LJ sistem žično (LAN) in brezžično (WiFi)

- Shranjevanje podatkov na USB.

- Ponudnik mora podati oceno življenjske dobe baterije aparata in baterije slikovnega sprejemnika.

- Možnost izmenjave detektorjev vsaj med aparati istega proizvajalca.

- ČIŠČENJE APARATA:

- Ponudnik mora podati informacijo o čiščenju aparata. Zunanji deli aparata morajo biti iz materiala, ki so primerni za čiščenje z dezinfekcijski sredstvi po vsaki uporabi.

- ČIŠČENJE DETEKTORJA

- Detektor mora biti zaščiten pred vdorom trdih delcev in tekočin. Odporen mora biti na morebitne udarce in padce. Detektor mora imeti možnost čiščenja z dezinfekcijskimi sredstvi po vsaki uporabi.

- Ponudnik mora podati podatek o času za prikaz procesirane slike na zaslonu.

- Varnostno prijavljanje v aparat - geslo in/ali kartica.

- Možnost ročnega vnosa pacientov.

- Detektorju mora pripadati rešetka (Brezžični prenosni detektor 1 - 35 cm x 43 cm) razmerja vsaj 5: 1 (click-on sistem ali podobno) z držalom (v kolikor je detektor nima).

- Programska oprema za nadomestitev rešetke (npr. gridless imaging).

- Aparat mora imeti ločene predale za veliki detektor, mali detektor in za rešetko, ki omogoča varno premikanje med lokacijami.

- Omogočati mora beleženje in sledenje zavrnjenih posnetkov.

- Aparat omogoča izvoz podatkov o padcu in jakosti padca detektorja.

2.9. DODATNA ZAHTEVA

- V ponudbi morata biti vključeni tudi dodatni bateriji za veliki in mali detektor s polnilno postajo za baterije, v primeru da baterija ni snemljiva, pa dodaten detektor (z enako specifikacijo kot brezžični detektor 1 - 35cm x 43cm) s polnilno postajo za detektor.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je šestdeset (60) dni po datumu sklenitve pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

4. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe.

Ob primopredaji mora izbrani dobavitelj predložiti pregled tehnične kakovosti RTG aparata v skladu z veljavno zakonodajo (ZVD pregled). Stroški dodatnih pregledov tehnične kakovosti RTG aparata v času garancije so zajeti v okviru ponudbene cene (npr. okvara RTG cevi).

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- potrjene garancijske liste za opremo,

- dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo montaže in usposabljanja, če je zahtevano).

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

5. GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Garancijski rok

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje najmanj za obdobje najmanj 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati:

- Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme,

- Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«).

- Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

- Odprava napak

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak za ponujeno opremo. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ oseminštirideset (48) ur od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od 24 ur. V kolikor dobavitelj tudi v 24 urah ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti najmanj enakovredno nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik brezplačno nadomesti okvarjeno opremo z novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema.

Ponudnik mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo ponudnika v celoti.

6. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo po dobavi opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Predviden obseg izobraževanja je vsaj pet (5) dni po 8 ur na dan. Šolanje mora obsegati tehnična navodila uporabe in navodila za uporabo programske opreme. Navodila za uporabo morajo dostaviti pred šolanjem oziroma najkasneje v roku sedmih (7) dni po datumu podpisa pogodbe. Navodila za uporabo morajo biti predložena v angleškem in slovenskem jeziku.

Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja naročnikovega osebja dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem usposabljanju.

7. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi:

- informacije o o življenjski dobi baterije aparata in baterije slikovnega sprejemnika,

- informacije o čiščenju aparata in

- informacije o o času za prikaz procesirane slike na zaslonu.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika prav tako predložiti tudi certifikat o izšolanosti oziroma strokovni usposobljenosti serviserjev za ponujeni aparat. Prav tako je zahteva naročnika, da je celotna komunikacija med naročnikom in servisom v slovenskem jeziku.

Izbrani ponudnik mora prav tako poskrbeti za odvoz starega rentgenskega aparata in zagotoviti okolju prijazno uničenje ter dostaviti potrdilo o opravljenem uničenju.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

8. POGARANCIJSKO REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE / SERVISIRANJE ZA OBDOBJE 72 MESECEV

Izbrani ponudnik oziroma dobavitelj se mora v okviru oddaje ponudbe zavezati tudi k pogarancijskem rednem preventivnem vzdrževanju in kurativnemu vzdrževanju oziroma servisiranju za obdobje 72 mesecev po izteku garancijskega roka. Izvajanje vzdrževanja se izvaja skladno z zahtevami vzorca pogodbe, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije in ga morajo ponudniki podpisati in priložiti v ponudbi. Progarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje morajo ponudniki upoštevati tudi pri ponudbeni ceni, saj iz tega naslova ne bodo upravičeni do kakršnegakoli dodatnega nadomestila. Naročnik na tem mestu dodatno izpostavlja, da pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje zajema tudi menjavo in montažo rentgenske cevi in detektorja, kar mora biti v celoti upoštevano v okviru ponudbene cene.

Sklop 2: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila v okviru sklopa 2 je nakup in dobava RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema - detektor 1: 35 cm x 43 cm, detektor 2: 24 cm x 30 cm, vključno s pripadajočo opremo, za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Naročnik torej pojasnjuje, da je predmet dobave RTG aparat z dvema detektorjema, posebej 1 veliki in 1 mali detektor, v kolikor veliki detektor nima snemljive baterije pa dodaten mali detektor.

Oprema mora ustrezati zahtevam in opisom v tej razpisni dokumentaciji in mora izpolnjevati minimalne zahteve, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Ponudnik s podpisom Krovne izjave sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah.

# 2. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za opremo, ki je predmet sklopa 2.

2.1. UVOD

Aparat mora omogočati brezžičen sprejem elektronskih napotitev iz RIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo, in orodja za pregled nad obdelanimi in poslanimi slikami v PACS sistem UKCL. Omogočati mora kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom v UKCL  z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji.

Aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu, neuporabljen in imeti garancijo vsaj 24 mesecev. Pogarancijsko vzdrževanje mora biti po principu ""all inclusive"" za obdobje kot opredeljeno v nadaljevanju dokumentacije. Ponudnik mora zagotavljati vse posodobitve programske opreme za  dobavljeno opremo v času vzdrževalne pogodbe. Dejavnost se izvaja 24/7/365.

Ob primopredaji mora ponudnik priložiti pregled tehnične kakovosti RTG aparata v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške dodatnih pregledov tehnične kakovosti RTG aparata  v času garancije krije ponudnik (npr. okvara RTG cevi).

2.2. SPLOŠNE ZAHTEVE

- Potopni steber RTG cevi ali zložljivi steber RTG cevi, ki ne presega 160cm v višino v zložljivem položaju.

- Razdalja od tal do fokusa mora biti 200 cm ali več.

- Rotacija potopnega stebra RTG cevi najmanj ±270°.

- Rotacija zložljivega stebra najmanj 180° v lateralni smeri.

- Nagib RTG cevi mora biti v latero - medialni smeri vsaj med -20° in 90°.

- Moč generatorja najmanj 30 kW.

- Napetost RTG cevi od 40 kV do najmanj 133 kV.

- Omogočena je možnost eksponiranja tudi med priklopom na električno omrežje.

- Kapaciteta baterije aparata mora omogočati najmanj 4 ure delovanja vključeno s transportom aparata.

- Razpon mAs najmanj od 0,32 do 360 mAs.

- Velikost gorišča največ 1,3mm.

- RTG cev mora biti opremljena z dodatnimi filtri iz Cu in/ali Al za redukcijo mehkih žarkov. V kolikor gre za dodatno filtracijo v obliki pleksi stekla pa ekvivalentno 1mm AL in 0.1mm CU.

- Dvostopenjsko proženje ekspozicije žično in brezžično z daljinskim upravljalnikom.

- Rotacija kolimatorja vsaj ±90°.

- Ročno ali avtomatsko nastavljiv kolimator z LED osvetlitvijo.

- Merilnik DAP doze.

- Merilnik razdalje SID.

2.3. BREZŽIČNI PRENOSNI DETEKTOR 1 - 35 CM X 43 CM

- Digitalni brezzični slikovni sprejemnik mora imeti scintilator iz cezijevega jodida (CsI).

- Digitalni brezžični slikovni detektor z velikostjo aktivnega polja 35 cm x 43 cm, odstopanje +/-2cm.

- Velikost piksla največ 150 µm.

- Dovoljena teža obremenitve slikovnega detektorja najmanj 100 kg.

- Vsaj 4 urno delovanje brez dodatnega polnjenja.

- Teža slikovnega sprejemnika z baterijo največ 3,5 kg.

- Polnjenje detektorja in/ali baterije se izvaja integrirano ali  brezžično, brez dodatnega priklapljanja.

2.4. BREZŽIČNI PRENOSNI DETEKTOR 2 - 24 CM X 30 CM (1 KOS)

- Digitalni brezzični slikovni sprejemnik mora imeti scintilator iz cezijevega jodida (CsI).

- Digitalni brezžični slikovni detektor z velikostjo aktivnega dela 24 cm x 30 cm, odstopanje +/-2cm.

- Velikost piksla največ 150 µm.

- Dovoljena teža obremenitve slikovnega detektorja najmanj 100 kg.

- Vsaj 4 urno delovanje brez dodatnega polnjenja.

- Teža slikovnega sprejemnika z baterijo največ 2,3 kg.

- V kolikor ponujeni sistem omogoča polnjenje detektorja ali baterije detektorja neposredno na mobilnem RTG aparatu (integrirano ali brezžično), mora biti ta funkcionalnost vključena v ponujeni sistem.

2.5. PRIKAZ IN OBDELAVA SLIK

- Integriran fiksni zaslon na dotik z diagonalo najmanj 17 palcev, ločljivosti vsaj 1024 x 1024.

- Sistem mora omogočati brezžično povezavo in prevzem napotitev iz RIS, obdelavo slik in arhiviranje slik v PACS sistem UKC Ljubljana.

- Možnost celozaslonskega prikaza RTG posnetka.

- Obdelava slik mora omogočati ročno prilagoditev prostorske in kontrastne ločljivosti, prilagoditev svetlosti, obrezovanje slike, dodajanje besedila in grafičnih znakov na sliko, merjenje velikosti in kotov, rotacijo slike v diskretnih korakih (npr. 90°, 180°) ter rotacijo z nastavljivim kotom (poljubna rotacija z natančnostjo najmanj ±1°) in zrcaljenje slike.

- Dodatno postprocesiranje slik za izboljšanje kvalitete slik in prikaz raznih katetrov, tubusa itd.

- Možnost uporabniškega prilagajanja obstoječih ter ustvarjanja in shranjevanja novih slikovnih protokolov, vključno s pediatričnimi.

- Pregled doze: EI, DAP, DI.

- Pomnilnik za najmanj 1000 slik

2.6. SHRANJEVANJE PODATKOV

- Sistem mora biti v celoti skladen s sistemom RIS, PACS UKCLJ. Vsebovati mora tudi:

- DICOM media

- DICOM worklist managment

- DICOM MPPS

- DICOM store/storage commitment

- Podpora protokola 802.1X s certifikatom za priklop na interno WiFi omrežje.

2.7. MOBILNOST

- Aparat mora imeti motorizirano premikanje v vse smeri.

2.8. DODATNO

- Aparat mora imeti otroške poslikave ali nalepke.

- Shranjevanje slik v PACS UKC LJ sistem žično (LAN) in brezžično (WiFi)

- Shranjevanje podatkov na USB.

- Ponudnik mora podati oceno življenjske dobe baterije aparata in baterije slikovnega sprejemnika.

- Možnost izmenjave detektorjev vsaj med aparati istega proizvajalca.

- ČIŠČENJE APARATA:

- Ponudnik mora podati informacijo o čiščenju aparata. Zunanji deli aparata morajo biti iz materiala, ki so primerni za čiščenje z dezinfekcijski sredstvi po vsaki uporabi.

- ČIŠČENJE DETEKTORJA

- Detektor mora biti zaščiten pred vdorom trdih delcev in tekočin. Odporen mora biti na morebitne udarce in padce. Detektor mora imeti možnost čiščenja z dezinfekcijskimi sredstvi po vsaki uporabi.

- Ponudnik mora podati podatek o času za prikaz procesirane slike na zaslonu.

- Varnostno prijavljanje v aparat - geslo in/ali kartica.

- Možnost ročnega vnosa pacientov.

- Detektorju mora pripadati rešetka (Brezžični prenosni detektor 1 - 35 cm x 43 cm) razmerja vsaj 5: 1 (click-on sistem ali podobno) z držalom (v kolikor je detektor nima).

- Programska oprema za nadomestitev rešetke (npr. gridless imaging).

- Aparat mora imeti ločene predale za veliki detektor, mali detektor in za rešetko, ki omogoča varno premikanje med lokacijami.

- Omogočati mora beleženje in sledenje zavrnjenih posnetkov.

- Aparat omogoča izvoz podatkov o padcu in jakosti padca detektorja.

2.9. DODATNA ZAHTEVA

- V ponudbi morata biti vključeni tudi dodatni bateriji za veliki in mali detektor s polnilno postajo za baterije, v primeru da baterija ni snemljiva, pa dodaten detektor (z enako specifikacijo kot brezžični detektor 2 - 24cm x 30) s polnilno postajo za detektor.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je šestdeset (60) dni po datumu sklenitve pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

4. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe.

Ob primopredaji mora izbrani dobavitelj predložiti pregled tehnične kakovosti RTG aparata v skladu z veljavno zakonodajo (ZVD pregled). Stroški dodatnih pregledov tehnične kakovosti RTG aparata v času garancije so zajeti v okviru ponudbene cene (npr. okvara RTG cevi).

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- potrjene garancijske liste za opremo,

- dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo montaže in usposabljanja, če je zahtevano).

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

5. GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Garancijski rok

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje najmanj za obdobje najmanj 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati:

- Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme,

- Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«).

- Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

- Odprava napak

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak za ponujeno opremo. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ oseminštirideset (48) ur od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od 24 ur. V kolikor dobavitelj tudi v 24 urah ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti najmanj enakovredno nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik brezplačno nadomesti okvarjeno opremo z novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema.

Ponudnik mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo ponudnika v celoti.

6. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo, ki bo potekalo po dobavi opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Predviden obseg izobraževanja je vsaj pet (5) dni po 8 ur na dan. Šolanje mora obsegati tehnična navodila uporabe in navodila za uporabo programske opreme. Navodila za uporabo morajo dostaviti pred šolanjem oziroma najkasneje v roku sedmih (7) dni po datumu podpisa pogodbe. Navodila za uporabo morajo biti predložena v angleškem in slovenskem jeziku.

Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja naročnikovega osebja dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem usposabljanju.

7. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi:

- informacije o o življenjski dobi baterije aparata in baterije slikovnega sprejemnika,

- informacije o čiščenju aparata in

- informacije o o času za prikaz procesirane slike na zaslonu.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika prav tako predložiti tudi certifikat o izšolanosti oziroma strokovni usposobljenosti serviserjev za ponujeni aparat. Prav tako je zahteva naročnika, da je celotna komunikacija med naročnikom in servisom v slovenskem jeziku.

Izbrani ponudnik mora prav tako poskrbeti za odvoz starega rentgenskega aparata in zagotoviti okolju prijazno uničenje ter dostaviti potrdilo o opravljenem uničenju.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

8. POGARANCIJSKO REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE / SERVISIRANJE ZA OBDOBJE 72 MESECEV

Izbrani ponudnik oziroma dobavitelj se mora v okviru oddaje ponudbe zavezati tudi k pogarancijskem rednem preventivnem vzdrževanju in kurativnemu vzdrževanju oziroma servisiranju za obdobje 72 mesecev po izteku garancijskega roka. Izvajanje vzdrževanja se izvaja skladno z zahtevami vzorca pogodbe, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije in ga morajo ponudniki podpisati in priložiti v ponudbi. Progarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje morajo ponudniki upoštevati tudi pri ponudbeni ceni, saj iz tega naslova ne bodo upravičeni do kakršnegakoli dodatnega nadomestila. Naročnik na tem mestu dodatno izpostavlja, da pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje zajema tudi menjavo in montažo rentgenske cevi in detektorja, kar mora biti v celoti upoštevano v okviru ponudbene cene.

Sklop 3: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila v okviru sklopa 3 je nakup in dobava ultrazvočnega aparata, vključno s pripadajočo opremo, za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Oprema mora ustrezati zahtevam in opisom v tej razpisni dokumentaciji in mora izpolnjevati minimalne zahteve, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Ponudnik s podpisom Krovne izjave sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah.

# 2. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za opremo, ki je predmet sklopa 3.

2.1.	 SPLOŠNO

A.	Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2026).

B.  	Aparat mora soditi v najvišji (Premium) kakovostni razred proizvajalca.

C.	Integriran sistem umetne inteligence (AI) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo.

2.2.	 APARAT

A.	Najmanj 4 enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom.

B.	Vsaj 2 neaktivni priključni mesti za sonde na sprednjem delu UZ aparata.

C.	Štiri vrtljiva kolesa z zavornim mehanizmom.

D.	Teža osnovne - ultrazvočne enote naj ne presega 150 kg, širina aparata ne sme presegati 55 cm.

E.  	Čas zagona aparata (Boost up time) ne sme biti daljši kot 54 sekund, čas izklopa pa ne daljši kot 20 sekund.

F.  	Dinamično območje vsaj 383 dB in hitrost osveževanje vsaj 3.300 slik/sekundo.

2.3.	 MONITOR

A.	Najmanj 23,8'' Full HD LCD zaslon na prilagodljivi ročici (resolucija najmanj 1920x1080).

B.  	Monitor nastavljiv pa višini, vrtljiv v levo in desno z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj (neodvisno od upravljalne konzole).

C.  	Na zadnjem delu monitorja naj bo utor za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo. Naročnik bo kot ustrezne štel vse rešitve ki omogočajo varno, enostavno ter ergonomsko nastavljanje položaja monitorja za naročnika sprejemljive (ne glede na utor).

D.  	Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti.

2.4.	 UPRAVLJALNI PANEL

A.	Barvni LCD dotikalni zaslon.

B.	Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata.

C	STC gumbi na upravljalnem panelu.

D. 	Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata.

E.  	Možnost premikanja upravljanega panela levo/desno vsaj +/- 25 stopinj.

F.  	Poljubno programiranje fizičnih upravljalnih gumbov aparata in možnost premikanja po upravljanem panelu, vsaj 10 poljubno nastavljivih gumbov.

G.	Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tìpko.

H.	Grelec gela integriran - vgrajen v upravljalnem panelu aparata.

I.	Nosilec za kable ultrazvočnih sond.

2.5.	PARAMETRI SLIKE - NAČINI PRIKAZA, MERITVE

A.	2D mode.

B.	Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50 cm s kontinuiranim dinamičnim fokusiranjem.

C.	M-mode in barvni M-mode.

D.	Dual mode prikaz levo/desno (B-mode in Color mode).

E.	Pulzni Doppler (PW).

F.	Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF).

G.	Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler).

H.	Barvni prikaz tkiva (TDI).

I.	Harmonični prikaz tkiva (THI).

J.	Funkcija za povečevanje žive in zamrznjene UZ slike ob majhni izgubi kvalitete.

K.	Možnost povečave izbranega področja ter možnost premikanja povečanega območja.

L.	Simultani "Real-time" triplex mode.

M.	Retrospektivni spomin (cineloop), B mode vsaj 70.000 slik.

N.	Trapezoidni prikaz.

O. 	Beam steer funkcija za linearne sonde za 2D sliko.

P. 	Avtomatske Doppler meritve v realnem času in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota.

R.  	Avtomatična meritev debeline stene Intime Media.

S.   	Sistem vodenih protokolov za standardizacijo meritev.

T.  	Avtomatska in ročna optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva.

2.6. 	KAKOVOST SLIKE

A.	Sistem mora imeti avtomatsko optimizacijo 2D ultrazvočne slike.

B. 	Avtomatska optimizacija: PW Doppler (osnovnica, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain.

2.7.	PROGRAMSKA OPREMA – SOFTWARE

A.	Programska oprema za kontinuirano fokusiranje vzdolž celotne globine UZ slike.

B.	Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

C.	Programska oprema, ki omogoča ostrenje robov posameznih tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov (vsaj 8 stopenj).

D.	Programska oprema — posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (kot npr. SMI, DFI ali enakovredno) z visokim osveževanjem slike (frame rate) in minimalnim vplivom utripanja žil.

E.	Programska oprema za avtomatsko in ročno spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva.

F. 	Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami .

G.	Programska oprema za Shearwave elastografijo in Shearwave meritve.

H.	Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi in analizo na aparatu.

I.	Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva - izmera indeksa atenuacije ATT in izmera indeksa povratnega razpršenega signala pri steatozi (Steatosis Backscatter index).

J.  	Programska oprema za  Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve.

K.	Programska oprema za Panoramski prikaz B slike.

2.8. 	SHRANJEVANJE PODATKOV

A. 	lnterni slikovni arhiv na trdem disku (SSD), kapaciteta vsaj 1 TB.

B.     USB izhodi - najmanj 3x USB 2.0 na zunanjem delu aparata in vsaj 1x USB 3.0 na sprednjem delu aparata.

C.	DVI-D ali HDMI izhod za priklop zunanjega dodatnega monitorja.

D.	ČB tiskalnik - termalni papir.

E.	Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja na UZ aparatu.

F.	Žična in brezžična povezava v PACS omrežje.

2.9. UZ SONDE

A.	KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz

•	Osnovni vidni kot 70° z možnostjo razširitve do vsaj 150°

•	Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo  in pozicijski magnetni senzor za fuzijo

•	Podpira Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS, Fuzijo

B.	LINEARNA 'HOCKEY STICK' ULTRAZVOČNA SONDA

•	Frekvenčno območje od 3 do vsaj 25 MHz

•	Širina vidnega polja največ 20 mm

- Podpira Elastografijo

C.	LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

•	Frekvenčno območje od 5 do vsaj 18 MHz

•	Širina vidnega polja od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza)

•	Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo in pozicijski magnetni senzor za fuzijo

- Podpira Elastografijo, Shsarwave elastografijo, Fuzijo

D.	LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

•	Frekvenčno območje od 2 do vsaj 12 MHz

Širina vidnega polja od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza), vsaj 192 elementov.

- Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo

- Podpira Elastografijo, CEUS

E.	LINEARNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

•	Frekvenčno območje od 2 do vsaj 22 MHz

Širina vidnega polja od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza), vsaj 1728 elementov.

- Podpira Elastografijo

- Pozicijski magnetni senzor za fuzijo.

- V kolikor ponujeni aparat omogoča delovanje obstoječe ekvivalentne sonde z oznako SML44 proizvajalca Fujifilm, ponudniku ni potrebno ponuditi zahtevane sonde.

2.10. STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA FUZIJO

A.	Strojna in programska oprema, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo (fuzijski UZ).

2.11. MOŽNOST NADGRADNJE (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA MORA BITI PRI PROIZVAJALCU ŽE DOBAVLJIVA)

A.    Programska oprema za dostop in oddaljeno podporo ter servis aparata preko varnega omrežja (Remote Decktop).

3. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je najkasneje šestdeset (60) dni po datumu sklenitve pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

4. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe.

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- potrjene garancijske liste za opremo,

- dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Ponudnik more pred prevzemom opreme zagotoviti povezavo opreme v žično omrežje UKCL in povezavo v PACS.

Brez navedenega v prejšnjih odstavkih prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo montaže in usposabljanja, če je zahtevano).

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

5. GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Garancijski rok

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje najmanj za obdobje najmanj 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati:

- Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme,

- Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«).

- Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

- Odprava napak

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak za ponujeno opremo. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje, v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ štiri (4) delovne dni od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako, pri čemer se dobavitelj zavezuje, da bo k odpravi napak pristopil nemudoma in jih odpravil v najkrajšem možnem času, ki ga dopušča narava okvare; določenih maksimalnih rokov dobavitelj ne sme izkoriščati za neupravičeno odlašanje s popravilom. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši 7 dni. V kolikor dobavitelj tudi v sedmih (7) dneh ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik brezplačno nadomesti okvarjeno opremo z novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema.

Ponudnik mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo ponudnika v celoti.

6. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo v skupnem obsegu 36 ur, ki bo potekalo po dobavi opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Izobraževanje mora biti glede na zahteve naročnika oziroma predhoden dogovor razdeljeno na začetno šolanje, ki se izvede pred prevzemom opreme, ter na zahtevno oziroma napredno šolanje, ki se izvede kasneje v obdobju garancije aparata. Šolanje mora obsegati tehnična navodila uporabe in navodila za uporabo programske opreme. Navodila za uporabo v fizični ali elektronski obliki mora dobavitelj naročniku dostaviti pred pričetkom šolanja.

Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja naročnikovega osebja dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem usposabljanju.

7. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

8. POGARANCIJSKO REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE / SERVISIRANJE ZA OBDOBJE 72 MESECEV

Izbrani ponudnik oziroma dobavitelj se mora v okviru oddaje ponudbe zavezati tudi k pogarancijskem rednem preventivnem vzdrževanju in kurativnemu vzdrževanju oziroma servisiranju za obdobje 72 mesecev po izteku garancijskega roka. Izvajanje vzdrževanja se izvaja skladno z zahtevami vzorca pogodbe, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije in ga morajo ponudniki podpisati in priložiti v ponudbi. Progarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje morajo ponudniki upoštevati tudi pri ponudbeni ceni, saj iz tega naslova ne bodo upravičeni do kakršnegakoli dodatnega nadomestila.

Sklop 4: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila v okviru sklopa 4 je nakup in dobava ultrazvočnega aparata, vključno s pripadajočo opremo, za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Oprema mora ustrezati zahtevam in opisom v tej razpisni dokumentaciji in mora izpolnjevati minimalne zahteve, zato mora ponudnik ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami ali boljšimi.

Ponudnik s podpisom Krovne izjave sprejema vse pogoje in zahteve naročnika v tehničnih specifikacijah.

# 2. TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

2.1.	 SPLOŠNO

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2026).

- Aparat mora soditi v najvišji (Premium) kakovostni razred proizvajalca.

- Integriran sistem umetne inteligence (AI) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo.

2.2.	 APARAT

- Najmanj 4 enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi ultrazvočni aparat, ki ima 5 enakovrednih vhodov za sonde z elektronskim preklopom in nima 1 neaktivnega priključnega mesta.

- Vsaj 1 neaktivno priključno mesto za sonde na sprednjem delu UZ aparata. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi aparat ki ima na stranskem delu UZ aparata nameščen nosilec - odlagalno mesto, ki omogoča odlaganje dveh neaktivnih UZ sond, v kolikor sta stranski odlagalni mesti inkorporirani v aparat, fiksni in ne predstavljata dodatne »štrleče« širine aparata.

- Štiri vrtljiva kolesa z zavornim mehanizmom.

- Teža osnovne - ultrazvočne enote naj ne presega 150 kg, širina aparata ne sme presegati 55 cm. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi aparat teže 175 kg. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi aparat z osnovno težo 115 kg ter z osnovno širino aparata 58 cm.

- Čas zagona aparata (Boost up time) ne sme biti daljši kot 60 sekund, čas izklopa pa ne daljši kot 30 sekund. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi aparat, ki ima čas zagona 90 sekund, čas izklopa do 60 sekund.

2.3.	 MONITOR

- Najmanj 23'' Full HD LCD zaslon na prilagodljivi ročici (resolucija najmanj 1920x1080).

- Monitor nastavljiv pa višini, vrtljiv v levo in desno z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj (neodvisno od upravljalne konzole).

- Na zadnjem delu monitorja naj bo utor za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo. Naročnik bo kot ustrezne štel vse rešitve ki omogočajo varno, enostavno ter ergonomsko nastavljanje položaja monitorja za naročnika sprejemljive (ne glede na utor).

- Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti.

2.4.	 UPRAVLJALNI PANEL

- Barvni LCD dotikalni zaslon.

- Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata.

- STC gumbi na upravljalnem panelu.

- Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata.

- Možnost premikanja upravljanega panela levo/desno vsaj +/- 25 stopinj.

- Poljubno programiranje fizičnih upravljalnih gumbov aparata in možnost premikanja po upravljanem panelu, vsaj 10 poljubno nastavljivih gumbov. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi UZ aparat, ki ima 6 programabilnih fizičnih gumbov na konzoli, 4 gumbe na izvlečni tipkovnici ter možnost nastavitev več kot 10 bližnjic/ gumbov na dotikalnem in tudi na stranskem zaslonu.

- Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tìpko.

- Grelec gela integriran

- Nosilec za kable ultrazvočnih sond.

2.5.	PARAMETRI SLIKE - NAČINI PRIKAZA, MERITVE

- 2D mode.

- Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50 cm s kontinuiranim dinamičnim fokusiranjem. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi UZ aparat, ki ima globina 2D UZ prikaza do 40 cm s kontinuiranim dinamičnim fokusiranjem.

- M-mode in barvni M-mode.

- Dual mode prikaz levo/desno (B-mode in Color mode).

- Pulzni Doppler (PW).

- Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF).

- Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler).

- Barvni prikaz tkiva (TDI).

- Harmonični prikaz tkiva (THI).

- Funkcija za povečevanje žive in zamrznjene UZ slike ob majhni izgubi kvalitete.

- Možnost povečave izbranega področja ter možnost premikanja povečanega območja.

- Simultani "Real-time" triplex mode.

- Retrospektivni spomin (cineloop)

- Trapezoidni prikaz.

- Beam steer funkcija za linearne sonde za 2D sliko.

- Avtomatske Doppler meritve v realnem času in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota.

2.6. 	KAKOVOST SLIKE

- Sistem mora imeti avtomatsko optimizacijo 2D ultrazvočne slike.

- Avtomatska optimizacija: PW Doppler (osnovnica, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain.

2.7.	PROGRAMSKA OPREMA – SOFTWARE

- Programska oprema za kontinuirano fokusiranje vzdolž celotne globine UZ slike.

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

- Programska oprema, ki omogoča ostrenje robov posameznih tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov.

- Programska oprema — posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (kot npr. UMA, SMI, DFI ali enakovredno) z visokim osveževanjem slike (frame rate) in minimalnim vplivom utripanja žil. Ponudniki lahko ponudijo UZ aparat s posebno SMI – Superb Microvascular Imaging Dopplersko tehniko, ki omogoča visoko občutljiv prikaz pretoka krvi z visokim frame rate-om do 130 slik na sekundo ter omogoča tako barvni kot tudi črno-beli prikaz.

- Programska oprema za avtomatsko in ročno spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva.

- Programska oprema za Shearwave elastografijo in Shearwave meritve.

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi in analizo na aparatu.

- Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva - izmera indeksa atenuacije ATT in izmera indeksa povratnega razpršenega signala pri steatozi (Steatosis Backscatter index). Naročnik bo kot ustrezen štel tudi UZ aparat, s programsko opremo za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze jeter, ki omogoča: - Enostavno in ponovljivo kvantifikacijo steatoze - Algoritem za odstranitev subkapsularnih artefaktov - ROI (Region of interest) fiksne ali poljubne velikosti - Parametric report s temporalnim monitoringom jetrnih meritev - Prikaz različnih meritev v enojni akviziciji - Prikaz grafa, ki prikazuje vrednosti steatoze pacienta skozi čas za oceno bolezni.

- Programska oprema za  Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve.

- Programska oprema za Panoramski prikaz B slike.

2.8. 	SHRANJEVANJE PODATKOV

- lnterni slikovni arhiv na trdem disku (SSD), kapaciteta vsaj 1 TB.

- USB izhodi - najmanj 1x USB 2.0 na zunanjem delu aparata in vsaj 1x USB 2.0 na sprednjem delu aparata. Naročnik bo kot ustrezen štel tudi UZ aparat s 5 USB izhodi - dva za zadnji strani, dva na sprednji strani aparata (USB 3.0) ter en izhod na stranskem delu monitorja.

- DVI-D ali HDMI izhod za priklop zunanjega dodatnega monitorja.

- ČB tiskalnik - termalni papir.

- Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja na UZ aparatu.

- Žična in brezžična povezava v PACS omrežje.

2.9. UZ SONDE

- KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz (ali primerljivo). Naročnik bo kot ustrezno štel tudi frekvenčno območje od 12 do 6 MHz.

- Osnovni vidni kot 70° z možnostjo razširitve do vsaj 150°. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi osnovni vidni kot 64° z možnostjo razširitve do 134°.

- Podpira Elastografijo, CEUS

- Ko ustrezno bo naročnik štel tudi UZ sondo, ki ima osnovni vidni kot 60° in možnost razširitve do 145°, ob hkratnem višjem frekv. razponu, 1-8Mhz

- KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje od 2 do vsaj 8 MHz (ali primerljivo). Naročnik bo kot ustrezno štel tudi frekvenčno območje od 1.8 do vsaj 8.2 MHz.

- Osnovni vidni kot 70° z možnostjo razširitve do vsaj 150°. Naročnik bo kot ustrezno štel tudi osnovni vidni kot 64° z možnostjo razširitve do 124°.

- Podpira Elastografijo, CEUS

- Naročnik bo kot ustrezno štel tudi tehnično primerljivo sondo, ki podpira zahtevane napredne funkcionalnosti, vključno z elastografijo in CEUS, zagotavlja primerljivo diagnostično kakovost slike in klinično uporabnost, ima zahtevano frekvenčno območje in nima monokristalne tehnologije oziroma možnosti razširitve vidnega kota do 150°.

- MIKRO-KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje od 3 do vsaj 12 MHz (ali primerljivo)

- Osnovni vidni kot 85° z možnostjo razširitve do vsaj 100°

- Podpira Elastografijo, CEUS

- LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

- Frekvenčno območje od 5 do vsaj 18 MHz (ali primerljivo). Naročnik bo kot ustrezno štel tudi frekvenčno območje od 3.8 do 18 MHz.

- Širina vidnega polja od 38 mm do največ 50,3 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza)

- Podpira Elastografijo, CEUS

- LINEARNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

- Frekvenčno območje od 2 do vsaj 15 MHz (ali primerljivo) ali od 3 do 15 Mhz ali od 2.5 do 11 MHz

- Podpira Elastografijo, CEUS

- Naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi izvedbo Linear Compound Crystal probe, 336 x 3 elementov, 3,8-18,0 MHz.

2.11. MOŽNOST NADGRADNJE (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA MORA BITI PRI PROIZVAJALCU ŽE DOBAVLJIVA)

- Programska oprema za dostop in oddaljeno podporo ter servis aparata preko varnega omrežja (Remote Decktop Software).

- LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje od 3 do vsaj 25 MHz

- Širina vidnega polja največ 30 mm

- Podpira Elastografijo

- Naročnik bo kot ustrezen štel tudi tudi UZ aparat, ki ima sondo B. LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA • Frekvenčno območje od 8.3 do 33 MHz • Širina vidnega polja 19.1 mm • Podpira Elastografijo.

- Naročnik bo kot ustrezno štel tudi možnost nadgradnje s sondo s sledečimi karakteristikami: Frekvenčno območje 8,8 do 24 MHz Širina 41mm Podpira elastografijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. ROK DOBAVE OPREME

Skrajni rok dobave opreme je najkasneje šestdeset (60) dni po datumu sklenitve pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka.

Navedeni roki dobave pričnejo teči od obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ker je izpolnitev pogodbenih obveznosti v določenem roku za naročnika bistvena sestavina pogodbe, in če dobavitelj v tem roku pogodbenih obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana brez posledic za naročnika, razen če po preteku roka naročnik nemudoma obvesti dobavitelja, da zahteva izpolnitev pogodbe.

4. LOKACIJA DOBAVE OPREME IN PREVZEM OPREME

Količinski in kakovostni prevzem dobavljene opreme se izvrši zapisniško ob dobavi opreme na lokaciji naročnika, ki jo bo naročnik natančno določil po podpisu pogodbe.

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika in naročnika.

Oprema mora biti ob dobavi dostavljena in razložena v prostore naročnika.

Ponudnik mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,

- potrjene garancijske liste za opremo,

- dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,

- drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

Ponudnik more pred prevzemom opreme zagotoviti povezavo opreme v žično omrežje UKCL in povezavo v PACS.

Brez navedenega v prejšnjih odstavkih prevzem opreme ne bo opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se ponudnik obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika ali v dogovoru z naročnikom daljšem roku, vendar še vedno znotraj roka dobave. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide ponudnik v zamudo.

V kolikor so ugotovljene napake iz prejšnjega odstavka, se šteje, da prevzem opreme, v skladu z določili iz pogodbe, do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi izvajalec, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo montaže in usposabljanja, če je zahtevano).

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

5. GARANCIJSKI ROK IN ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Garancijski rok

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje najmanj za obdobje najmanj 24 mesecev. Garancijski rok prične teči od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati:

- Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme,

- Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«).

- Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

- Odprava napak

Ponudnik mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak za ponujeno opremo. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake.

Rok za odpravo napak (obdobje, v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ štiri (4) delovne dni od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako, pri čemer se dobavitelj zavezuje, da bo k odpravi napak pristopil nemudoma in jih odpravil v najkrajšem možnem času, ki ga dopušča narava okvare; določenih maksimalnih rokov dobavitelj ne sme izkoriščati za neupravičeno odlašanje s popravilom. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši 7 dni. V kolikor dobavitelj tudi v sedmih (7) dneh ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik brezplačno nadomesti okvarjeno opremo z novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema.

Ponudnik mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo ponudnika v celoti.

6. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA

V ceno opreme mora biti vključeno brezplačno izobraževanje oz. usposabljanje uporabnikov opreme pri naročniku za pravilno in varno rokovanje z dobavljeno opremo v skupnem obsegu 36 ur, ki bo potekalo po dobavi opreme v prostorih naročnika in ga bo ponudnik izvedel po svojem programu v takem obsegu, da bodo uporabniki znali samostojno rokovati z dobavljeno opremo. Izobraževanje mora biti glede na zahteve naročnika oziroma predhoden dogovor razdeljeno na začetno šolanje, ki se izvede pred prevzemom opreme, ter na zahtevno oziroma napredno šolanje, ki se izvede kasneje v obdobju garancije aparata. Šolanje mora obsegati tehnična navodila uporabe in navodila za uporabo programske opreme. Navodila za uporabo v fizični ali elektronski obliki mora dobavitelj naročniku dostaviti pred pričetkom šolanja.

Naročnik in izbrani ponudnik se o točnem datumu usposabljanja oz. izobraževanja naročnikovega osebja dogovorita sporazumno.

Zaključek uspešnosti usposabljanja/izobraževanja: ponudnik izda naročniku potrdilo oz. zapisnik o usposabljanju, najkasneje v treh delovnih dneh po izvedenem usposabljanju.

7. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti povsem nova in nerabljena ter mora izpolnjevati vse zahteve v razpisni in tehnični dokumentaciji.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo parafiranega oziroma podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami naročnika.

8. POGARANCIJSKO REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN KURATIVNO VZDRŽEVANJE / SERVISIRANJE ZA OBDOBJE 72 MESECEV

Izbrani ponudnik oziroma dobavitelj se mora v okviru oddaje ponudbe zavezati tudi k pogarancijskem rednem preventivnem vzdrževanju in kurativnemu vzdrževanju oziroma servisiranju za obdobje 72 mesecev po izteku garancijskega roka. Izvajanje vzdrževanja se izvaja skladno z zahtevami vzorca pogodbe, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije in ga morajo ponudniki podpisati in priložiti v ponudbi. Progarancijsko redno preventivno vzdrževanje in kurativno vzdrževanje morajo ponudniki upoštevati tudi pri ponudbeni ceni, saj iz tega naslova ne bodo upravičeni do kakršnegakoli dodatnega nadomestila.

## Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Relevantno stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN ali predložen izpolnjen in podpisan pdf. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 7 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 8 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 11 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 12 | Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi in nakupu mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema / ultrazvočnega aparata za potrebe UKC ljubljana | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o vzdrževanju opreme | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| Priloga | Prospektna dokumentacija oziroma adekvatna dokazila (kot npr. lastna ponudba ponudnika s specifikacijami ponujene opreme) iz katere bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika | Priložena dokazila |
| Priloga | Prospektna dokumentacija, tehnična dokumentacija ali adekvatna dokazila (kot npr. izjava proizvajalca opreme) iz katere bo izhajalo izpolnjevanje zahtev posameznega ponderja v okviru merila (velja za sklopa 1 in 2) | Priložena dokazila |
| Priloga | Ponudnik mora v okviru ponudbe navesti oziroma predložiti tudi: - informacije o o življenjski dobi baterije aparata in baterije slikovnega sprejemnika, - informacije o čiščenju aparata in - informacije o o času za prikaz procesirane slike na zaslonu. (velja za sklopa 1 in 2) | Priložena dokazila |
| Priloga | Potrdilo o usposobljenosti serviserjev (certifikati) (velja za sklopa 1 in 2) | Priložena dokazila |
| Priloga | Pooblastilo oziroma adekvatno dokazilo iz katerega izhaja pooblastilo proizvajalca oziroma principala za prodajo v ponudbi ponujene opreme | Priložena dokazila |
| Priloga | Pooblastilo oziroma adekvatno dokazilo iz katerega izhaja pooblastilo proizvajalca oziroma principala za vzdrževanje in servisiranje v ponudbi ponujene opreme | Priložena dokazila |

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________za sklop/e: ______

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

III. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 60 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

IV. Ponudbena cena

Ponudbena cena za sklop 1: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm

| Postavka: | Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR brez DDV | DDV | v EUR z DDV |
| Ponudbena cena opreme s 24 mesečno garancijo* |  |  |  |
| Ponudbena cena za preventivno in kurativno / all-inclusive vzdrževanje v pogarancijskem obdobju (72 mesecev po izteku garancije) |  |  |  |
| PONUDBENA CENA SKUPAJ: |  |  |  |

Ponudbena cena za sklop 2: Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm

| Postavka: | Nakup in dobava mobilnega digitalnega RTG aparata z dvema brezžičnima prenosnima detektorjema dim. 35 cm x 43 cm in 24 cm x 30 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR brez DDV | DDV | v EUR z DDV |
| Ponudbena cena opreme s 24 mesečno garancijo* |  |  |  |
| Ponudbena cena za preventivno in kurativno / all-inclusive vzdrževanje v pogarancijskem obdobju (72 mesecev po izteku garancije) |  |  |  |
| PONUDBENA CENA SKUPAJ: |  |  |  |

Ponudbena cena za sklop 3: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

| Postavka: | Nakup in dobava ultrazvočnega aparata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR brez DDV | DDV | v EUR z DDV |
| Ponudbena cena opreme s 24 mesečno garancijo* |  |  |  |
| Ponudbena cena za preventivno in kurativno / all-inclusive vzdrževanje v pogarancijskem obdobju (72 mesecev po izteku garancije) |  |  |  |
| PONUDBENA CENA SKUPAJ: |  |  |  |

Ponudbena cena za sklop 4: Nakup in dobava ultrazvočnega aparata

| Postavka: | Nakup in dobava ultrazvočnega aparata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | v EUR brez DDV | DDV | v EUR z DDV |
| Ponudbena cena opreme s 24 mesečno garancijo* |  |  |  |
| Ponudbena cena za preventivno in kurativno / all-inclusive vzdrževanje v pogarancijskem obdobju (72 mesecev po izteku garancije) |  |  |  |
| PONUDBENA CENA SKUPAJ: |  |  |  |

* Ponudnik navede ponudbeno ceno opreme za celotno količino opreme, ki je zahtevana v okviru posameznega sklopa, vključno s stroškom garancije za odpravo napak in preventivnega rednega vzdrževanja.

PONUDBENA CENA SKUPAJ -  v okviru skupne ponudbene cene ponudnik navede seštevek vseh postavk za posamezen sklop. Navedena ponudbena cena skupaj v EUR brez DDV je relevantna tudi za razvrstitev ponudb glede na merilo.

V. Izkazovanje meril (velja za sklopa 1 in 2)

| Ponder | Ponudnik navede zahtevane informacije |
| --- | --- |
| Ponder 2: Ponudnik ponuja aparat, ki bo omogočal dostop do RIS in prevzem napotitve v obdelavo direktno na aparatu | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |
| Ponder 3: Ponudnik ponuja aparat, ki ima avtomatsko nastavljiv kolimator | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |
| Ponder 4: Ponudnik ponuja aparat, ki omogoča upravljanje workliste in preiskav v transportnem načinu | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |
| Ponder 5: Ponudnik ponuja aparat, pri katerem so napajalni kabli rentgenske cevi v ohišju nosilca (stolpa) ali roke RTG cevi. | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |
| Ponder 6: Ponudnik ponuja aparat, ki ima AI za avtomatsko analizo RTG slik za podporo diagnostiki | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |
| Ponder 7: Ponudnik ponuja aparat, ki ima vgrajena merilca naklona, nameščena na RTG cevi, za merjenje nagiba v vertikalni (gor/dol) in horizontalni (levo/desno) smeri | DA / NE (Ponudnik obkroži in predloži dokazila) |

VI. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL«

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana  v zvezi z oddajo javnega naročila z naslovom: Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

# ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

# Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne posle:

| Naročnik (naziv, naslov) | Predmet referenčnega posla (podroben opis referenčnega posla oziroma navedba, ali je bila v okviru referenčnega posla: - izvedena dobava mobilnega ali stacionarnega RTG aparata, kot ga ponuja v ponudbi ali - izvedena dobava ultrazvočnega aparata, kot ga ponuja v ponudbi. | Čas realizacije referenčnega posla (datum dobave opreme) | Z navedenim referenčnim poslom gospodarski subjekt izkazuje izpolnjevanje pogoja za sklop: (ponudnik navede sklop za katerega z navedenim referenčnim poslom izkazuje izpolnjevanje relevantnega pogoja) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 6

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL za sklop/e: ______

ZNESEK IN VALUTA:  10,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL za sklop/e: ______

ZNESEK IN VALUTA:  5,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

# Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov oddaje javnih naročil, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

# Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 10

# Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila »Nakup dveh (2) mobilnih rentgenskih aparatov in dveh (2) ultrazvočnih aparatov za potrebe radioloških preiskav UKCL«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 11

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 12

# Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014

PONUDNIK……………………………………………………………………………………

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

# Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI IN NAKUPU MOBILNEGA DIGITALNEGA RTG APARATA Z DVEMA BREZŽIČNIMA PRENOSNIMA DETEKTORJEMA / ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE UKC LJUBLJANA

za sklop/e: ______________

Št. pogodbe: ______________

sklenjena med

NAROČNIKOM: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa doc. dr. Marko Jug, dr. med., generalni direktor

| Matična številka: | 5057272000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 52111776 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0277 894 |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU (TED) dne ________ pod oznako ________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _______ pod oznako _______________,. izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Pogodba se sklepa za sklop: _________.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo naročniku izvedel predmet naročila za sklop ____________: ____________ (opis sklopa) skladno z vsemi zahtevami v pogodbi, naročnik pa se zavezuje, da bo dobavitelju za to plačal kupnino v pogodbeni vrednosti iz 6. člena te pogodbe. Dobavitelj se tudi zavezuje, da bo brezplačno oz. v okviru pogodbene cene iz 6. člena te pogodbe namestil opremo oziroma poskrbel za priključitev na obstoječo opremo in izvedel usposabljanje uporabnikov dobavljene opreme pri naročniku, če je to pri posameznem sklopu zahtevano.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika z dne __________, z vsemi spremembami in prilogami.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Predmet pogodbe je dobava ___________________. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - dobavitelj mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik..

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

III. POGODBENA CENA

6. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša: (v primeru več sklopov se zapiše ponudbena cena za vsak posamezni sklop in nato skupna pogodbena vrednost vseh sklopov) Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena: ________________

7. člen

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Dobavitelj lahko izstavi račun za dobavljeno opremo po izvedeni dobavi in predaji opreme oziroma izvedbi vseh preostalih zahtevanih aktivnosti. Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno in pravočasno izvedbo naročila na podlagi te pogodbe, ki vključuje prevzemni zapisnik, potrjen s strani naročnika. Pravilna in pravočasna dobava blaga vključuje tudi izvedbo usposabljanja naročnikovega osebja za upravljanje z opremo, v kolikor je to zahtevano pri posameznem sklopu, ter pravočasno predloženo zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK in PREVZEM OPREME

9. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo opremo z vsemi sestavnimi deli, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij, dobavil najkasneje v roku __________ dni od datuma podpisa te pogodbe. Namestitev opreme in usposabljanje uporabnikov opreme, v kolikor je zahtevano s strani naročnika, se izvede vključno do navedenega roka. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Oprema mora biti razložena in dostavljena v prostore naročnika. Dobavitelj mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti: - pravilno izpolnjeno dobavnico, - tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku in mora vsebovati, tehnične podatke ter opis delovanja, ter so lahko predložena v fizični ali elektronski obliki, - izpolnjen in potrjen garancijski list za brezhibno delovanje opreme, - dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov, - dokumentacijo, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji in - drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme. Dobavitelj mora naročniku predložiti zgoraj navedeno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku (razen tehnične dokumentacije, ki mora biti v slovenskem jeziku). Brez predložitve v prejšnjem odstavku navedenih dokumentov prevzem opreme ne bo opravljen. Izjemoma v primeru, da dobavitelj iz objektivnih razlogov na more več dobaviti določene opreme, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Dobavitelj mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno opremo morajo biti enake, kot za prvotno ponujeno opremo, nadomestna oprema pa je lahko tudi boljše kvalitete. Dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik, ki je obvezna priloga računa. Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega in žigosanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo. Dobavitelj je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe s strani naročnika o terminu dobave opreme najmanj štiri (4) delovne dni pred dnevom dobave opreme, sicer naročnik ni dolžan prevzeti opreme. V ta namen dobavitelj skrbniku pogodbe s strani naročnika posreduje pisno obvestilo po elektronski pošti na naslov: _________________. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude. Morebitne preostale obveznosti ponudnika se določijo v dogovoru z naročnikom po dobavljenem predmetu naročila. USPOSABLJANJE: Po izvedeni dobavi in predaji opremei je dolžan dobavitelj izvesti tudi usposabljanje oz. izobraževanje za uporabnike opreme pri naročniku, v kolikor je to zahtevano v tehničnih specifikacijah. O točnem terminu izvedbe se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dobavo izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

12. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

13. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - obveznosti po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava ali storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - obveznosti izvedel v pogodbeno določenih rokih; - izvedel vse zahteve poleg dobave oz. storitve skladno z razpisno dokumentacijo in v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave oz. storitve ali drugih obveznostih dobavitelja; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi oz. storitvi ali drugih obveznostih dobavitelja; - ščitil interese naročnika. Dobavitelj naročniku jamči: - da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak; - da je dobavljena oprema tovarniško nova; - da nima pravnih napak; - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe; - da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo. Jamstvo dobavitelja za skrite napake opreme velja še 180 dni po prevzemu blaga. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo našteta odstopanja ali napake, mora dobavitelj te napake odpraviti ali zamenjati z ustreznimi deli opreme, v roku, ki ga dogovori z naročnikom..

VII. SKRBNIKI POGODBE

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________ Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

15. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA, REZERVNI DELI IN SERVIS

16. člen

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj ob dobavi, ki se ugotovijo ob dobavi in zabeležijo v zapisniku naročnika o ugotovljenih napakah, se dobavitelj obveže napake odpraviti brezplačno najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od datuma podpisa zapisnika, vendar še vedno znotraj roka dobave iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe. V primeru, da zaradi zahtevnosti, odprava napake ni možna v tako določenem času, se pogodbeni stranki dogovorita o podaljšanem roku za odpravo napak. V kolikor je rok dobave v skladu s pogodbo v primeru ugotovitev napak pri dobavi opreme prekoračen, preide dobavitelj v zamudo. V kolikor so ugotovljene napake iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da prevzem opreme v skladu z določili iz 9. člena te pogodbe do odprave napak ni opravljen. V kolikor v takšnem primeru vseeno ostane dostavljena oprema skladiščena v prostorih naročnika, nevarnost uničenja, poškodbe ali kraje blaga in s tem tudi obveznost in strošek zavarovanja blaga nosi dobavitelj, vse do odprave z zapisnikom ugotovljenih napak na dostavljeni opremi oz. do končnega prevzema s prevzemnim zapisnikom (ki vključuje tako pravilno dobavo opreme kot tudi izvedbo montaže in usposabljanja, če je zahtevano). V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je dobavitelj dolžan dostaviti naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo.

17. člen

Garancijska doba za dobavljeno opremo oziroma posamezne artikle po tej pogodbi je 24 mesecev in velja od dneva obojestranskega podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme. V garancijskem roku je ponudnik oziroma dobavitelj v okviru pogodbene cene dolžan izvajati: - Preventivno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v načrtu preventivnega vzdrževanja in v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme, - Nadgradnje strojne in programske opreme: pomeni tako nadgradnjo in vzdrževanje strojne in programske opreme, ki zagotavlja varnost in zanesljivost delovanja opreme (»updates«). - Odpravo napak oziroma korektivno / kurativno vzdrževanje: pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od dobavitelja oziroma ga mora dobavitelj izvesti na poziv naročnika. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme. Dobavitelj iz naslova rednega preventivnega vzdrževanja in kurativnega vzdrževanja (odprave napak) v garancijski dobi ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo. Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme oziroma aparata, ali katerega koli dela opreme oziroma aparata, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu ali e-pošti ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti.

18. člen

Dobavitelj zagotavlja brezplačna popravila in vzdrževanje opreme iz te pogodbe v času garancijskega roka, in sicer je pisna ali telefonska prijava napak možna vsak delovnik, na telefonsko številko: _______________ in na elektronski naslov ___________________________. Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake (sivo označeno besedilo velja za sklopa 1 in 2). Rok za odpravo napak (obdobje v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ ____________ od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od _______. V kolikor dobavitelj tudi v ________ ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti najmanj enakovredno nadomestno opremo, ki jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila. V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, ali primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo. Vsi stroški (npr. nadomestni deli, delo, potni in drugi stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo izvajalca v celoti.

19. člen

Naročnik bo prevzel samo takšno opremo, ki je bila po končani izdelavi testirana po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takšni opremi lahko dobavitelj opravi le s soglasjem naročnika. Opremo, za katero naročnik ugotovi, da ne ustreza opremi, navedeni v ponudbi ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo naročnik zavrnil, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

20. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja (Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

21. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji naročnika ali na drugi lokaciji po dogovoru z naročnikom. V primeru popravila se garancijski rok podaljša za čas popravila. Dobavitelj mora vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec opreme. Jezik komunikacije med naročnikom in servisom oziroma serviserji je slovenski. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo popravilo opreme trajalo več kot je dogovorjeno z naročnikom, oziroma, če se bo enaka napaka na posameznem kosu opreme ponovila dvakrat ali večkrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

X. VIŠJA SILA

22. člen

Za višjo silo šteje dogodek, ki ga pogodbena stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njimi ni bila dolžna računati. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile. Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

XI. ZAVAROVANJE POSLA

23. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Dobavitelj mora v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 90 dni od sklenitve pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV; pred potekom garancijskega roka pa mora predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini z veljavnostjo najmanj do poteka obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Dobavitelj lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se predloži neposredno pred potekom garancijskega roka, zaporedno predloži dva instrumenta s krajšima rokoma veljavnosti, ki skupaj izpolnjujeta zahtevano trajanje zavarovanja, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega in mora biti naročniku predložen vsaj 15 dni pred potekom prejšnjega. Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni dobavni rok, obdobje trajanja pogarancijskega vzdrževanja ali vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če: - dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve), - dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju del povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente, - dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali napak na izvedenem predmetu naročila, - dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila, dobavnega roka ali obdobja pogarancijskega vzdrževanja. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja ali, če dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

24. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Dobavitelj mora najkasneje v roku 10 dneh po uspešno opravljeni primopredaji naročniku predložiti originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% od realizirane vrednosti pogodbe brez DDV, z veljavnostjo najmanj do poteka garancijskega roka po pogodbi, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno. Če se med trajanjem pogodbe skladno s 95. členom ZJN-3 spremeni garancijski rok ali vrednost predmeta naročila, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti, podaljšati oziroma nadomestiti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če: - dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak, - izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo, - dobavitelj v predvidenem roku naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za nadaljnjo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe vrednosti predmeta naročila ali garancijskega roka..

XII. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobaitelj zamudi z dobavo oz. storitvijo za več kot 20 dni; - dobavitelj po svoji krivdi ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, - dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

26. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. REVIZIJSKA SLED

27. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

29. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

31. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko dobavitelj predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami in v rokih določenih v tej pogodbi lahko naročnik odstopi od pogodbe.

32. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme dva (2) izvoda in naročnik dva (2) izvoda.

V/na ________________, dne _______________

# Vzorec pogodbe za vzdrževanje opreme

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata

POGODBO O POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJU MOBILNEGA DIGITALNEGA RTG APARATA / ULTRAZVOČNEGA APARATA

(v nadaljevanju: pogodba)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. _____ in e-JN dne ____________ .

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v času  pogarancijske dobe izvaja preventivno in kurativno vzdrževanje opreme po pogodbi ______________________, št.______________ (v nadaljevanju tudi: oprema ali aparat/i) in skladno z oddano ponudbo št.:______________ z dne ____________, in sicer za obdobje 72 mesecev po preteku garancijske dobe opreme.

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za vzdrževanje opreme. Serviser mora komunicirati v  slovenskem ali angleškem jeziku. Izvajalec mora izvesti vse meritve (skladno z zakonodajo) potrebne za prvi zagon aparata ter letne meritve sevanja s strani Zavoda pri varstvu pri delu oziroma pristojne institucije.

  - Vzdrževanje opreme po tej pogodbi obsega:

1.3.1 Preventivno vzdrževanje:

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih, vendar najmanj 1x letno in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej pogodbi (načrt preventivnega vzdrževanja),

- mesečne kalibracije/validacije aparata ali posodobitev in nadgradnja programske opreme aparata, če je le ta potrebna,

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca.

1.3.2 Kurativno vzdrževanje:

- pomeni servisiranje in vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme, in ga naročnik zahteva od izvajalca oziroma ga mora izvajalec izvesti na poziv naročnika. Kurativno  vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Kurativno vzdrževanje lahko vključuje tudi nadgradnjo strojne in programske opreme.

  - Naslednje besede in izrazi v tej pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen ko ni v  besedilu drugače navedeno.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  7:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so pomeni tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo opreme. Sem šteje tudi potrošni in drug material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega in/ali kurativnega vzdrževanja ter potrošni in drug material, ki je potreben za zamenjavo samega rezervnega dela v okviru preventivnega in/ali kurativnega vzdrževanja. Rezevni deli morajo biti novi oz. nerabljeni.

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za odpravo napak je največ 2 uri od trenutka obvestila o napaki ali okvari, pri čemer mora dobavitelj poslati serviserja na lokacijo aparata še isti dan, v kolikor je prijava oziroma obvestilo o napaki s strani naročnika podano do 17:00 ure. Navedena zahteva velja tudi za dela proste dneve (nedelje in prazniki). Odzivni čas predstavlja čas od prijave oziroma obvestila o napaki s strani naročnika, do začetka intervencije in diagnosticiranja napake. Odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa – med delovniki od 7.00 – 17.00 ure (velja za sklop 3 in 4).

Rok za odpravo napak (obdobje v katerem mora dobavitelj ugotovljene napake odpraviti) je največ _____________ od trenutka, ko je naročnik napako prijavil oziroma o tem obvestil dobavitelja. V tem času je zahtevano, da dobavitelj odpravi napako. V kolikor zaradi narave napake odprava ni mogoča v zahtevanem roku, se lahko naročnik in dobavitelj dogovorita za podaljšanje roka, vendar za rok, ki ni daljši od ______. V kolikor dobavitelj tudi v __________ ne more odpraviti napake, je dolžan naročniku brezplačno zagotoviti nadomestno opremo, ki mora biti vsaj enakovredna ali boljša in jo lahko naročnik uporablja za čas odprave napak. Dobavitelj iz tega naslova ni upravičen do kakršnegakoli dodatnega plačila.

Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________.

Jezik komunikacije med naročnikom in servisom oziroma serviserji je slovenski.

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo naprave,

c) vrsto in tip naprave v okvari,

d) opis okvare,

e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel z pogarancijskim vzdrževanjem opreme po tej pogodbi prvi naslednji dan po preteku garancijske dobe. Pogarancijsko kurativno in preventivno vzdrževanje se bo izvajalo 72 mesecev.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil predvsem sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej pogodbi v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.

- Izvajalec bo ob koncu vsakega 12 mesečnega obdobja predal naročniku oz. skrbniku pogodbe poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja in Excelovo tabelo vseh stroškov nastalih na sistemu (ure dela, vrsta dela, ure nedelovanja aparata, cena vgrajenega rezervnega dela, dan in pričetek ter konec dela, inventarna številka aparata).

- V primeru resnejših okvar, ki po oceni izvajalca presegajo vrednost 4.000,00 EUR z DDV po posamezni aparaturi, mora izvajalec predhodno obvestiti odgovorno osebo naročnika in pridobiti njegovo soglasje za popravilo.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas vzdrževanja.

  - Izvajalec se obvezuje brezplačno odpraviti vsako okvaro/napako/pomanjkljivost na vgrajenih delih v času garancije za te rezervne dele. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro/napako/pomanjkljivost in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednih delovnih ur.

V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti strokovnega skrbnika na strani naročnika.

  - Vsi serviserji/vzdrževalci izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z Navodili , ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu).

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih delov v času garancijske in pogarancijske dobe.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem serisiranju na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne),

- čas prihoda in čas odhoda izvajalca,

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata,

- lokacija aparata,

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele,

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena),

- čas nedelovanja aparata,

- znesek zamenjanih rezervnih delov in

- vrednost inženirske ure,

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe izvajalca oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te pogodbe,

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe naročnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del,

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur od opravljene storitve na e-mail skrbnika tehnično-vzdrževalnega sektorja (v nadaljevanju: TVS),

- izvajalec mora strokovnemu skrbniku pogodbe, enkrat letno predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in kurativnem vzdrževanju) v Excelovi tabeli.

Odprava napake se izvaja  v rednih delovnih urah.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora izvajalcu zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in kuraativnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Pooblaščena oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo izvajalca na njegov delovni nalog. Telefonski poziv pooblaščene osebe naročnika velja kot naročilo za vzdrževanje.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. členu te pogodbe in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (72 mesecev)____________EUR brez DDV ter ________________ EUR z  vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE (preventivno redno vzdrževanje + kurativno vzdrževanje)

|  | EUR brez DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| za obdobje prvih 12 mesecev |  |  |
| za obdobje od 12 – 24 meseca |  |  |
| za obdobje od 24 – 36 meseca |  |  |
| za obdobje od 36 – 48 meseca |  |  |
| za obdobje od 48 – 60 meseca |  |  |
| Za obdobje od 60 – 72 meseca |  |  |

Vse zgoraj navedene cene so fiksne za obodbje prvega leta izvajanja storitev po pogodbi, nato se lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), ki ga uradno objavlja Statistični urad RS, vendar ko ta kumulativno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 %, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen.

Cene se v vseh zgoraj navedenih primerih lahko spremenijo največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Vsako spremembo cen mora izvajalec pisno utemeljiti, kar bo podlaga za sklenitev aneksa k pogodbi (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04)).

  - V ceno vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza, dnevnic in drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti pod točko 1.1. te pogodbe.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, definiranih v 1. in 3. členu te pogodbe in sicer  po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od posamezne letne vrednosti vzdrževanja, kakor so slednje opredeljene v točki 7.1.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen opredeljena v pred prejšnjem odstavku dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti letnega preventivnega vzdrževanja, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v šestih (6) letnih enakovrednih obrokih.

Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku določenim z vsakokrat veljavno zakonodajo po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1. leto po poteku garancijske dobe opreme.

V KOLIKOR DOBAVITELJ NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Glavni izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu/em in prilaga soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. Podatki o podizvajalcih in delih, ki se oddajajo v podizvajanje: - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki): Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., e-naslov………………………. 2. predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izvajalec mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. Glavni izvajalec ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del/dobav, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

  - Izvajalec mora najkasneje 30 dni pred potekom garancijskega obdobja kot pogoj za veljavnost le-te naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje) v višini 10% pogodbene vrednosti vključno brez DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja najmanj do poteka pogodbe o vzdrževanju (72 mesecev) in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. ___________ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru,

- če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali

- če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe

- izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:

    - v dogovorjenih rokih ali

    - količini ali

    - kakovosti ali

    - v skladu s predpisi ali

    - pravili stroke ali

    - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka

- v drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti, spor predložila v reševanje pristojnemu sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanje sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbeno dokumentacijo,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika/odločitev o oddaji javnega naročila,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

10.3.   V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med     določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe, nato sledijo določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, nato pa določila ponudbene dokumentacije dobavitelja.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za izvajalca:                                                                                            .

- za naročnika strokovni skrbnik pogodbe:                                                                    .

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:                                                               .

  - Pooblaščene osebe za vzdrževanje oziroma sprejemanje pozivov so:

- s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon | Elektronski naslov |
| --- | --- | --- |

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 8.1 členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejem naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne bo daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno –lastninskih sprememb.

13.         PRILOGE

13.1.      Priloge od 1 do 3, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

Št. pogodbe:		Št. pogodbe:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

doc. dr. Marko Jug, dr. med.