## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-079-26
NAKUP SISTEMA ZA HIPOGLOSALNO NEVROSTIMULACIJO ZA ZDRAVLJENJE OBSTRUKTIVNE APNEJE V SPANJU
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Sistem za hipoglosalno nevrostimulacijo za zdravljenje obstruktivne apneje v spanju | Implantabilni stimulator | Sistem mora vključevati: • implantabilni bilateralni hipoglosalni stimulator, • leadless zasnovo brez implantiranih podkožnih vodnikov, • sistem brez implantirane baterije, • brezžično napajanje implantata preko zunanje aktivacijske enote, • implantat dimenzij približno: o 27,3 mm × 20,7 mm × 4,4 mm, • maso približno 6 g, • pričakovano življenjsko dobo implantata najmanj 3 leta |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 99325
20 |  | Bilateralna stimulacija | Sistem mora omogočati: • simultano bilateralno stimulacijo distalnih vej nervus hypoglossus, • protruzijo jezika z namenom preprečevanja kolapsa zgornjih dihalnih poti, • prilagajanje stimulacijskih parametrov glede na bolnikove potrebe. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 99326
30 |  | Zunanja aktivacijska enota | Sistem mora vključevati: • zunanjo aktivacijsko enoto, • brezžični prenos energije do implantata, • možnost večerne aktivacije terapije, • dnevno polnjenje zunanje enote, • uporabo preko kožnega lepilnega obliža v submentalnem področju. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 99327
40 |  | Programska oprema in upravljanje | Sistem mora omogočati: • programiranje stimulacijskih parametrov, • nastavitev terapevtskega območja stimulacije, • individualno titracijo terapije, • uporabo mobilne aplikacije za bolnika, • možnost: o vklopa/izklopa terapije, o začasne prekinitve terapije, o prilagoditve amplitude znotraj varnega območja, o spremljanja uporabe terapije. |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 40 |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 99328