DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) |
| Oznaka javnega naročila: 401-14/2026 |  |  |
| Datum: 17.06.2026 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

OBR 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR 2 SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH	5

OBR 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	6

OBR 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	7

OBR 5 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	8

OBR 6 PONUDBA - REKAPITULACIJA	9

OBR 7 PONUDBENI PREDRAČUN PODUK	10

OBR 8 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	11

OBR 9 VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA	16

OBR 10 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	26

OBR 11.1 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	28

OBR 12.1 VZOREC - OBRAZEC  ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	30

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Odgovorna oseba za pogodbo: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Odgovorna oseba za izmenjavo informacij s predmetom pogodbe: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 2

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Matična številka podjetja: |  |
| Davčna številka podjetja: |  |
| Transakcijski račun podjetja: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (se obkroži) | DA / NE |

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

___________________________________

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec se v primeru večjega števila podizvajalcev prilagodi oz. kopira in priloži v večjem številu izvodov)

OBR  3

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC

Naziv:

Naslov:

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS)

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR 5

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT:

_________________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2026 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

____________________

OBR 6

PONUDBA - REKAPITULACIJA

Ponudnik (naziv in sedež)

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS).

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) v kompletu |  |  |  |

Ponudnik izpolnjen obrazec PONUDBA (rekapitulacija) - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje in vzdrževanja ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- naša ponudba je veljavna 120 dni od datuma za prejem ponudb.

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 7

PONUDBENI PREDRAČUN PODUK

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec (OBR 6) »PONUDBA-REKAPITULACIJA« v .pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V razdelek »Drugi dokumenti« ponudnik naloži tudi obrazec podpisan in žigosan obrazec Ponudbeni predračun (OBR 7) v .pdf in MS Excel obliki.

Ponudnik v predračunu izpolni naslednja polja: »Cena na enoto brez DDV v EUR« in stopnja DDV v %«.

V predračunu ponudnik izpolni s cenami vse postavke. Cene oz. vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost, mora biti zaokrožena na dve (2) decimalki. V kolikor ponudnik cene/EM in vrednosti ne bo zaokrožil na dve (2) decimalni mesti, bo ponudba zavrnjena kot nedopustna.

V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh postavk, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudba mora biti veljavna 120 dni od datuma za prejem ponudb,  z možnostjo podaljšanja na podlagi morebitnega naročnikovega poziva.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen v delu, kjer je to izrecno dovoljeno.

OBR 8

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS)

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago in storitev ne ustrezata minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

Predmet javnega naročila je dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS), pri čemer morata biti visoko zmogljivi tekočinski kromatograf in masni spektrometer istega proizvajalca. Programska oprema mora omogočati celovito in neomejeno krmiljenje vseh podsistemov sistema LC/MS/MS. Inštrument mora zagotavljati razplinjevanje mobilne faze, mešanje pri visokem tlaku ter delovanje pri pretokih najmanj do 2 mL/min in tlakih do 1300 bar. Vsi sestavni deli HPLC inštrumenta morajo biti opremljeni s sistemom za zaznavanje puščanja. Vse navedene specifikacije masnega spektrometra morajo biti dosežene in izkazane po izvedbi samodejne rutine »autotune«, brez dodatnih ročnih nastavitev.

Ponudnik mora v spodnji tabeli minimalnih tehničnih zahtev in meril jasno in nedvoumno označiti ali izpolnjuje zahteve naročnika za predmetno naročilo tako, da v stolpcu »dokazila za izpolnjevanje zahtev*« natančno navede vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

|  | Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalne tehnične zahteve/specifikacije | *Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
| 1. Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) |  |  |
| 1. | HPLC sistem z binarno gradientno črpalko, z mešanjem mobilnih faz pri visokem tlaku pri ±0.35 % in <0.15 % RSD, z možnostjo izbire med dvema topiloma na obeh črpalnih glavah ter aktivno kompenzacijo kompresibilnosti izbranih topil, z možnostjo dela pri tlakih do 1.300 bar pri pretokih do vsaj 2 mL/min ±1 % pri ponovljivosti retencijskih časov ≤0.08 % RSD in mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 10 L, z razplinjevalcem katerega interni volumen ne presega 1.5 mL. |  |
| 2. | Vgrajen naj bo ventil za samodejno spiranje črpalke z novim topilom, ter dodatna črpalka za spiranje tesnil batov visokotlačne črpalke z izbranim topilom. |  |
| 3. | Termostatiran (vsaj od 4 °C do 40 °C) avtomatski vzorčevalnik in injektor za vzorčenje iz mikrotitrnih plošč in/ali 2 mL vial (najmanj 100), z nastavljivim volumnom injiciranja od 0,1 L do najmanj 40 L, brez večkratnega zajemanja vzorca, s ponovljivostjo <0.15 % RSD, pri linearnosti iniciranja 0,9999, z možnostjo prekrivajočih se injiciranj. Omogočati mora programiranje korakov priprave vzorca iz različnih vijal pred injiciranjem, prenos med vzorci < 0,003 % in možnost spiranja zunanjosti igle ter sedišča igle s 3 različnimi topili. |  |
| 4. | Termostat z dvema neodvisnima temperaturnima conama za vsaj 4 kolone dolžine 30 cm, vsaj 5 °C do 110 °C ±0.5 °C in stabilnostjo ±0.03 °C v celotnem območju pretokov, termostatiranje mobilne faze pred vstopom na kolono, z vgrajenim vetilom za izbiro med dvema kolonama in nadgradljiv s 4-pozicijskim/10-potnim ventilom za izbiro med štirimi kolonami. |  |
|  | Minimalne tehnične zahteve / specifikacije | *Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
| 2. Tandemski masni spektrometer |  |  |
| 1. | Masni spektrometer naj bo v konfiguraciji treh zaporednih masnih filtrov (QQQ) z elektrosprej ionskim izvorom pri atmosferskem tlaku. Poleg elektrosprej ionskega izvora mora proizvajalec ponujati še možnost nadgradnje z ionskimi izvori za kemijsko in foto ionizacijo, ter kombiniran ionski izvor za hkratno elektrosprej in kemijsko ionizacijo - vse pri atmosferskem tlaku. Izmenjava ionskega izvora mora biti enostavna in preprosto izvedljiva s strani uporabnika, brez potrebe po servisnem posegu. |  |
| 2. | Specifikacije masnega spektrometra QQQ morajo biti zagotovljene že samo po samodejni uglasitvi (angl. autotune), brez dodatnega ročnega prilagajanja. |  |
| 3. | Vakuum v MS sistemu mora biti ohranjen tudi v primeru vzdrževanja ionskega izvora – npr. čiščenje oz. menjava vstopne kapilare. V masnem območju vsaj od m/z 5 do m/z 3.000 mora masni spektrometer pri ločljivosti 0,7 amu in stabilnost mas ≤ 0,1 Da/24 ur zagotavljati > 6 x 106 dinamično območje ter točnost mas ±0,1 Da za mase < 1.000 m/z oz. ≤ 0,3 Da tudi za največje mase. Izmenjava polaritete mora biti mogoča v časih < 25 ms, medtem, ko je možno kot najkrajši meritveni čas (dwell time) nastaviti 0,5 ms ali manj pri vsaj 500 MRM meritev v sekundi, hitrost skeniranja masnega območja pa mora biti večja od 18.500 Da/s. |  |
| 4. | Inštrument mora omogočati časovno programiranja obračanja ventila za preusmerjanje topila na vstopu v masni spektrometer v analitski metodi in mora omogočati nastavitev ojačanja (gain) detektorja ločeno za posamezne časovne segmente analitske metode. V namen pozitivne in negativne uglasitve MS sistema (ang. autotune) mora masni spektrometer imeti vgrajen sistem za samodejno optimizacijo ionske optike in kalibracijo masne osi s samodejno infuzijo umeritvenega standarda (AP–ESI ali AP-APCI ionski izvor) – brez potrebe po preklapljanju/priklapljanju dodatnih (infuzijskih) črpalk. Optimizacija naj temelji na metodi kolektivnega obnašanja in gibanja skupine (roja) delcev v večdimenzionalnem prostoru (t.i. PSO oz. 'Particle Swarm Optimization'). |  |
| 5. | Masni spektrometer mora omogočati različne načine dela, in sicer vsaj MS skeniranje, MS/MS skeniranje produktnih ionov, MRM merjenje MS/MS prehodov večih ionov, SIM merjenje, MS/MS skeniranje nevtralnih izgub/dobitkov, skeniranje prekurzorskega iona. Preklapljanje med različnimi načini mora biti možno znotraj posamezne analitske metode. |  |
| 6. | Inštrument mora zagotavljati delitev metode na več segmentov, znotraj katerih mora biti sposoben pomeriti najmanj 500 MRM prehodov (pri ≥ 33.000 MRM prehodov na metodo). Poleg segmentiranja metode mora biti omogočeno tudi merjenje z dinamičnim načrtovanjem MRM (vsaj 4.000) v metodi. Za dodatno potrjevanje identitete spojine s pomočjo knjižnic masnih spektrov mora biti na voljo možnost samodejnega proženja dodatnih (vsaj do 10) MRM prehodov (triggered MRM), ko masni spektrometer zazna prisotnost določene spojine v pričakovanem časovnem oknu. |  |
| 7. | Pri injiciranju 1 pg rezerpina (ali podobne substance) na kolono, pri pozitivni polarizaciji oziroma pri injiciranju 1 pg kloramfenikola (ali podobne substance) na kolono, pri negativni polarizaciji, naj bo razmerje signal/šum ≥ 1.500.000 : 1 RMS. |  |
| 8. | Pri statističnem izračunu meje detekcije iz večih (vsaj 5) zaporednih injiciranj naj bo pri Studentovi t vrednosti za 99 % zanesljivost meja detekcije izračunana iz %RSD površine vrhov za rezerpin in kloramfenikol (10 fg na kolono, pozitivna oz. negativna detekcija) < 4 fg. |  |
| 9. | Programski paket za delo z LC/MS sistemom mora biti popolnoma skladen za vodenje HPLC sistema in QQQ detektorja. Omogočati mora pripravo metod, sekvenc, zajemanje ter kvalitativno in kvantitativno ovrednotenje dobljenih podatkov, samodejni prenos vnesenih podatkov za vzorce iz metode za zajem podatkov v metodo za obdelavo podatkov, utežitve umeritvene krivulje, izbiro izhodišča umeritvene krivulje, oblikovanje in izpis poročila v PDF predlogah. |  |
| 10. | Programska oprema mora imeti možnost samodejne optimizacije MRM prehodov tako brez kot s kolono. Omogočati mora izdelavo lastne podatkovne baze optimiziranih MRM prehodov in enostavno izbiro le-teh v analitski metodi. |  |
|  | Merilo | *Dokazila za izpolnjevanje meril |
| 3. Merila |  |  |
| 1. | Skupna ponudbena cena brez DDV |  |
| 2. | Garancijska doba |  |
| 3. | Dodatno usposabljanje uporabnikov |  |
| 4. | Forenzična/toksikološka baza MRM prehodov |  |
| 5. | Zmogljivost sistema pri visokih tlakih in pretokih |  |
| 6. | Nadgradljivost volumna injiciranja |  |
| 7. | Nadgradljivost kapacitete vzorcev |  |
| 8. | Prenos med vzorci (carry-over) |  |
| 9. | Napredne funkcionalnosti programske opreme |  |
| 10. | Dodatna licenca programske opreme |  |
|  | Minimalne dodatne zahteve | *Dokazila za izpolnjevanje dodatnih zahtev |
| 4. Dodatne zahteve |  |  |
| 1. | Material potreben za inštalacijo in osnovno vzdrževanje sistema. Raztopine standardov za samodejno kalibracijo masnega spektrometra. |  |
| 2. | Kvalifikacija inštalacije vseh strojnih in programskih sistemov (HPLC, QQQ) - z GLP skladna IQ verifikacija. |  |
| 3. | Transparentni in s predpisi skladni protokoli za IQ kvalifikacije programske in strojne opreme (GLP smernice). |  |

- Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste.

V končno ponudbeno ceno sistema mora biti všteto:

  - Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC).

  - Tandemski masni spektrometer v konfiguraciji s tremi masnimi filtri (QQQ).

  - Programska in strojna oprema za vodenje sistema in analizo podatkov.

  - Inštalacija sistema ter verifikacija inštalacije programske opreme ter HPLC in QQQ sistemov.

  - Vzdrževanje v času garancijske dobe.

- Odzivni čas za odpravo napake:

- Ponudnik mora zagotavljati servisno podporo na območju Republike Slovenije.

- Odzivni čas servisa: krajši od 24 ur po prijavi napake in v okviru delovnega časa.

- Za odpravo manjših napak velja rok tri delovne dni. Za odpravo večjih napak, kjer je potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, pa je potrebno v treh delovnih dneh napako diagnosticirati, narediti načrt odprave napake in izvesti naročilo potrebnega materiala z hitro pošto.

Ponudnik mora zagotavljati tudi oddaljeno podporo za odpravljanje napak.

- Dobavni rok:

- Največ 50 (petdeset) dni od podpisa pogodbe.

Natančen termin dobave, inštalacije ter verifikacije inštalacije programske opreme se določi po predhodni uskladitvi med naročnikom in izbranim ponudnikom. Ponudnik mora dostaviti predmet javnega naročila v laboratorij naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba.

- Garancijski rok:

- Najmanj 1 leto oziroma najmanj 12 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V tem času mora ponudnik na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo. Servis mora biti zagotovljen v Republiki Sloveniji.

Zagotavljanje nadomestnih delov: najmanj 7 let po uspešni inštalaciji sistema.

- Lokacija dobave in izvajanja storitev:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana.

- Dodaten opis in zahteve:

- Ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom »Declaration of Conformity«, tj. certifikatom proizvajalca o skladnosti proizvoda z veljavno zakonodajo Evropske unije in evropskimi standardi. Izbrani ponudnik je dolžan kopijo navedenega certifikata predložiti ob dobavi blaga.

- za opremo mora ponudnik zagotoviti slovensko ali angleško uporabniško dokumentacijo in navodila.

- Sistem visoko zmogljive tekočinske kromatografije in masnega spektrometra (LC/MS) mora biti v celoti proizveden s strani istega proizvajalca.

- Programska oprema mora omogočati popolno, integrirano in brezkompromisno krmiljenje vseh podsistemov LC/MS sistema.

- Ponujena strojna in programska oprema mora v celoti izpolnjevati vse navedene tehnične specifikacije in zahteve naročnika. Izpolnjevanje zahtev mora biti jasno in nedvoumno razvidno iz priložene tehnične dokumentacije proizvajalca, ki mora biti naročniku dostopna in pregledna.

- Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena. Ponudba rabljene, obnovljene ali kakorkoli predhodno uporabljene opreme ne bo upoštevana kot skladna z zahtevami predmetnega javnega naročila.

- Inštrument mora omogočati razplinjevanje mobilne faze, mešanje pri visokem tlaku ter delovanje pri pretokih najmanj do 2 mL/min in pri tlakih do najmanj 1300 bar. Vsi sestavni deli HPLC sistema morajo biti opremljeni s sistemom za zaznavanje puščanja.

- Vse navedene specifikacije masnega spektrometra morajo biti dosežene in izkazane po izvedbi standardne samodejne »autotune« rutine, brez dodatnih ročnih nastavitev ali optimizacij uporabnika.

Ponudnik mora priložiti tehnično specifikacijo, kot izhaja iz navodil predmetne razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod tehnične specifikacije, če bo to potrebno. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig

OBR 9

VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, slednja objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec ali prodajalec) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

skleneta naslednjo

Pogodbo št.

za dobavo in inštalacijo sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim                        spektrometrom (LC/MS/MS)

    - UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS)« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25-ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3);

- javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne      , pod številko objave       ter v Uradnem listu EU dne       pod številko objave      .

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

Sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko Portala JN in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

    - PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) pri čemer morata biti visoko zmogljivi tekočinski kromatograf in masni spektrometer istega proizvajalca. Programska oprema mora omogočati celovito in neomejeno krmiljenje vseh podsistemov sistema LC/MS/MS. Inštrument mora zagotavljati razplinjevanje mobilne faze, mešanje pri visokem tlaku ter delovanje pri pretokih najmanj do 2 mL/min in tlakih do 1300 bar. Vsi sestavni deli HPLC-inštrumenta morajo biti opremljeni s sistemom za zaznavanje puščanja. Vse navedene specifikacije masnega spektrometra morajo biti dosežene in izkazane po izvedbi samodejne rutine »autotune«, brez dodatnih ročnih nastavitev.

Sestavni del pogodbe je celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko Portala JN in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

Natančna specifikacija predmeta pogodbe je določena v obrazcu »OBR 8«, ter v razpisni dokumentaciji.

    - POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Opis | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) |  |  |

| Lokacija dobave | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana. |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cene |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti predmet javnega naročila na način in v obsegu, kot je opredeljen v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika razpisne dokumentacije. | Cena je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe. |
| Plačilni rok | 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. |  |
| Rok dobave/nadgradnje | Največ 50 (petdeset) dni od podpisa pogodbe. Natančen termin dobave, inštalacije ter verifikacije inštalacije programske opreme se določi po predhodni uskladitvi med naročnikom in izbranim ponudnikom. Ponudnik mora dostaviti predmet javnega naročila v laboratorij naročnika in vzpostaviti njegovo delovanje tako, da je omogočena rutinska uporaba. |  |
| Garancijski rok | Najmanj 12 mesecev (oziroma v kolikor je izvajalec pridobil 10 točk pri merilu garancija velja garancijski rok 36 mesecev). |  |

IV. DOBAVA IN IZROČITEV

- člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku dobaviti predmet pogodbe iz 2. člena ter izvesti inštalacijo ter verifikacijo programske opreme in zagotavljati funkcionalnost predmetnega sistema, vse v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije.

Ob dobavi mora izvajalec hkrati s predmetom pogodbe naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico;

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente;

  - druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najmanj pet (5) delovnih dni vnaprej, in sicer pisno ali po elektronski pošti. V obvestilu mora biti navedena točna ura predvidenega začetka dobave ter način izvedbe dobave.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik ni dolžan sprejeti opreme, ki ni bila predhodno ustrezno najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom.

V primeru zamude pri dobavi ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kot je določena v 11. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan posebej obvestiti izvajalca o uveljavljanju pogodbene kazni, tudi če prevzame opremo po poteku dogovorjenega roka za dobavo.

Če zaradi zamude pri dobavi naročniku nastane škoda, ki presega pogodbeno kazen, ima naročnik pravico zahtevati povrnitev celotne škode, ki mu jo je izvajalec s svojo zamudo povzročil.

Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije oz. menice, če je bila ta predvidena v pogodbi.

V. PREVZEM

- člen

Prevzem opreme, ki je predmet javnega naročila, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga/storitve o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko      , ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Pogodbeno blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava pogodbenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni dobavi, inštalaciji in verifikaciji inštalacije programske opreme.

VI. NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme / izvedbi storitve predmeta javnega naročila.

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po podpisu  primopredajnega zapisnika in  prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Primopredaja se šteje za opravljeno z dnem podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priložena računu.

Naročnik pa se obvezuje plačati pogodbeno dogovorjeno ceno v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

Izvajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljene opreme in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: tuj.dob@mf.uni-lj.si

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

VII. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec naročniku jamči:

      - da dobavljena blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe;

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje izvajalec najmanj 12 mesečno garancijo oziroma 36 mesecev (v primeru merila) za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode;

- delo in potni stroški, morebitni  rezervni deli in potrošni material v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca;

- v času trajanja garancije bo izvajalec vse napake oziroma okvare, ki bodo nastale na opremi, odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 8. členu te pogodbe.

VIII. ODPRAVA NAPAK IN ODZIVNI ČAS

- člen

Izvajalec mora za odpravo napak v času pogodbenega razmerja nemoteno zagotavljati servis na lastne stroške. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Ponudnik mora zagotavljati servisno podporo na območju Republike Slovenije.

Odzivni čas servisa: krajši od 24 ur po prijavi napake in v okviru delovnega časa.

Za odpravo manjših napak velja rok tri delovne dni. Za odpravo večjih napak, kjer je potrebno naročiti rezervne dele iz tujine, pa je potrebno v treh delovnih dneh napako diagnosticirati, narediti načrt odprave napake in izvesti naročilo potrebnega materiala z hitro pošto.

Izvajalec mora naročniku nuditi tudi oddaljeno pomoč pri odpravljanju napake.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

      - dobavil blago po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;

      - storitve (inštalacije), ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - aktivno sodeloval z naročnikom pri morebitnem razreševanju odprtih vprašanj v zvezi s predmetom pogodbe;

      - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo oziroma izvedbo storitev;

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser na območju Republike Slovenije;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošne materiale;

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 10. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno;

      - plačal dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

X. ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

Odgovorne osebe na strani prodajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

XI. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo opreme oziroma z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 0,5%  od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

Če izvajalec zamuja z dobavo blaga/izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da

bi dobava/izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago/storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago/storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

XII. VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

XIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset)% od pogodbene vrednosti (z DDV), ter z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

      - v drugih primerih, kot to določa pogodba.

- člen

Izvajalec bo moral naročniku najkasneje v roku 5 delovnih dni po končni primopredaji predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 (pet)% od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo do poteka garancijskega obdobja plus 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta.)

- člen

Izvajalec bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XVI. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII. VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Sklenjena je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIX. KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. /V primeru, da bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in izvajalec en (1) izvod./

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

V/na                      , dne                                                             V/na                      , dne

Ime in priimek:                                                                           Ime in priimek:

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.,                                            direktor (ica):

dekanja

________________________________                                    ______________________________

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe:

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 401-14/2026.

- Ponudba izvajalca št.            .

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBR 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 11.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 401-14/2026) za dobavo in inštalacijo sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS) v vrednosti  …………. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po končnem roku za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 12.1

VZOREC - OBRAZEC  ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako 401-14/2026) »dobava in inštalacija sistema tekočinske kromatografije s tandemskim masnim spektrometrom (LC/MS/MS)«v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka določenega v pogodbi))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.