## STROKOVNE ZAHTEVE ZA JAVNO NAROČILO

## »OPREMA ZA POTREBE HIPERBARIČNEGA CENTRA V ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOTRA«

### Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila vključuje:

- Dobavo in montažo ene (1) nove hiperbarične komore z dvema prekatoma: glavna komora in izravnalna komora, s pripadajočo opremo po sistemu funkcionalni ključ.

- Izdelavo projektne dokumentacije (PZI + PID) za opremo, ki je predmet javnega naročila v dwg in pdf formatu ter v tiskani obliki petih (5) izvodih.

- Vzdrževanje celotnega sistema za obdobje vsaj 7 let po preteku garancijske dobe.

Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, ki so vezana na pripravo prostora za potrebe hiperbaričnega centra niso predmet tega javnega naročila.

### Junij 2026

Kazalo

- Tehnične zahteve ……………………………………..………………………………….……………..…. 3

- Druge zahteve ……………………………………………………………………….…………………….…  8

- Izdelava projektne dokumentacije za opremo ………………………………………………... 9

- Garancija za HB sistem ………………………………………………………….………………………. 10

- Vzdrževanje HB sistema ………………………………………………………..…………………….… 11

- Usposabljanje uporabnikov …………………………………………………..…………………….… 14

- Tehnične zahteve

  - Hiperbarična komora

    - Nova hiperbarična komora (v nadaljevanju: HB komora) z dvema prekatoma: glavna komora (v nadaljevanju: GK) in izravnalna komora (v nadaljevanju: IK).

    - Zunanje mere HB komore: premer oz. širina: vsaj 2,3 metra, dolžina (GK+IK): največ do 7,5 metra. Višina (stojna) na sredini komore vsaj 2,0 metra.

    - Ponudnik lahko ponudi katerokoli obliko HB komor (valjaste/cilindrične oblike,  pravokotne/kvadratne oblike, omega/eliptične oblike, kombinirane, itd.)

    - Ponujena HB komora s komplet opremo (npr. zalogovniki kisika, rezervoarji za vodo, zalogovniki zraka, itd.) mora ustrezati idejni zasnovi arhitekturne/prostorske ureditve novega HB centra (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo).

    - Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.

    - HB komora mora zagotavljati izvajanje medicinskih terapij do vsaj 5 ATA.

    - HB komora mora biti izdelana iz ogljikovega jekla ter z notranje in zunanje strani premazana z dvokomponentnimi epoksi-poliakrilnimi barvami s protikorozijsko pred-obdelavo. Posebej je treba poudariti, da morajo biti premazi, uporabljeni v notranjosti komore, negorljivi, trajni in ne smejo oddajati strupenih hlapov ali gorljivih zmesi.

    - GK mora imeti notranjo prostornino, ki omogoča enostavno izvajanje zdravljenja pacientov na postelji (na primer s preklopom ene vrste sedežev). Poleg tega mora omogočati preklop posameznih sedežev za namestitev in hiperbarično zdravljenje pacientov na invalidskih vozičkih.

    - HB komora mora biti opremljena z najmanj 8 protitlačnimi varnostnimi okni iz PMMA, po najmanj 3 na vsaki strani GK in vsaj 1 oknom na vsaki strani IK. Vsako okno mora imeti premer najmanj 20 cm.

    - Sistem dovajanja kisika je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar. Izdihani zrak se odvaja iz komore po zaprtem sistemu.

    - Dovod in odvod zraka ter ventili za vpihovanje in izpust zraka v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

    - Zunanji sistem za distribucijo kisika (in mešanic) v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

    - Vrata za dostop do GK in IK morajo biti pravokotne oblike in takšnih dimenzij (širina vsaj 95 cm), da omogočajo lahek dostop pacientom, zdravstvenemu osebju, ter opremi, potrebni za terapije, kot tudi prehod invalidskih vozičkov, nosil in reanimacijskih postelj. Vhod in izhod iz GK mora biti v ravnini s tlemi.

    - Tla hiperbarične komore morajo biti izdelana iz neželeznega, negorljivega, antistatičnega in nedrsečega materiala ter morajo imeti predvideno odprtino za odtok vode v primeru vklopa protipožarnega sistema.

    - HB Komora mora biti opremljena s klimatsko napravo za ogrevanje in hlajenje zraka v komori.

    - Interni interkom, kamere, LED razsvetljava, TV-monitoring in snemalni sistem, avdio-video sistem v GK in IK (več v točki 1.2. Glavna komandna in nadzorna konzola).

    - LCD zaslon v notranjosti obeh komor (IK in GK), ki omogoča  spremljanje terapij in stanja v obeh HB komorah (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.).

    - Dušilec hrupa za zmanjševanje hrupa med tlačenjem v GK in IK, v skladu s sprejemljivimi mejami za bolnišnične HB komore.

    - Sedeži, namenjeni pacientom in zdravstvenemu osebju morajo biti oblazinjeni, ergonomski in ustreznih dimenzij ter z dvižnimi naslonjali za roke in noge. V kolikor ponudnik ne ponudi dvižnih naslonjal za noge mora ponuditi alternativna naslonjala za noge. Sedeži in pohištvo, nameščeni v notranjosti komor, morajo biti izdelani iz negorljivega, antistatičnega materiala in brez ostrih robov.

    - Razmak med vrstama sedežev v notranjosti GK mora znašati vsaj 40 cm (merjeno v primeru, ko so spuščeni sedeži na obeh straneh HB komore).

    - V primeru izpada električne energije morajo biti v notranjosti vsakega prekata HB komore nameščeni ventili za izpust in odvod zraka, manometri za spremljanje tlaka v neprepustnem ohišju v GK in IK in analogna ura, ki je primerna za delovanje v HB sistemih.

    - V komori morajo biti prehodi skozi ohišje za namestitev vsaj dveh (2) medicinskih naprav in za električno napajanje teh naprav iz zunanjosti HB komore. Poleg tega morajo biti prisotni še najmanj štirje (4) prehodi skozi ohišje, predvideni za prihodnje namestitve.

    - Notranja razsvetljava mora biti izvedena z LED-svetilkami in mora zagotavljati  osvetlitev vsaj 300 lux na ravni sedeža. Predvideni morajo biti tudi načini za zmanjšanje osvetlitve (zatemnitev) v obeh prekatih na do 10 lux. Poleg tega mora biti zagotovljena tudi zasilna razsvetljava, neodvisna od električnega omrežja, z osvetlitvijo vsaj 100 lux, da je mogoče nadaljevati ali zaključiti terapijo v primeru okvare električnega omrežja.

    - Sistem za prenos zdravil in predmetov v GK in IK z zunanjim manometrom, notranjim in zunanjim ročnim ventilom ter enosmernim samodejnim ventilom.

    - V notranjosti HB komore mora biti instaliran snemalni sistem z zaprtim krogom za video snemanje terapij. Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo vsaj 240 ur  snemanja v visoki ločljivosti.

    - Vse dovodne linije (zrak, kisik in mešanice) so izvedene z bakrenimi cevmi.

    - HB sistem mora biti opremljen z ustreznim UPS (Uninterruptible Power Supplies) sistemom, ki omogoča nemoteno upravljanje s HB sistemom v primeru izpada električne energije še vsaj 30 minut.

    - Zunanji varnostni ventili v GK in IK morajo biti skladni z direktivo PED 2014/68/EU in imeti ustrezno CE označbo.

    - Zunanji in notranji hitri izpustni ventili zraka v GK in IK.

    - Zunanji ventili za izpust kondenzata in pralne vode v GK in IK.

    - Ročni upravljalniki, nameščeni na zunanjosti vseh motoriziranih in servo-podprtih ventilov (če so prisotni), ki omogočajo neposredno posredovanje operaterja v primeru nepravilnega delovanja samodejnega sistema oz. izpada električne energije.

    - Možnost dostopa na daljavo (»remote acces«) s strani serviserja oz. vzdrževalca.

    - Možnost enostavne menjave filtrov kompresorja s strani operaterja HB komore.

    - Ob primopredaji mora izbrani ponudnik priložiti tudi tehnično specifikacijo za HB komoro in pripadajočo opremo v slovenskem jeziku iz katere mora biti razvidno, da HB komora in pripadajoča oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

    - Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti tudi predstavitveni katalog ponujene opreme, ki mora biti opremljen s slikami in tehničnim opisom in bo omogočila naročniku pregled ali ponujena oprema zadostuje tem strokovnim zahtevam.

    - Iz predstavitvenega kataloga prejšnje točke mora biti jasno razvidno kje in kako ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve. Ponudnik v »Priloga 3: Izpolnjevanje strokovnih zahtev« v tabelo vpiše podatke o tem, na kateri strani predstavitvenega kataloga lahko naročnik preveri posamezne podatke o izpolnjevanju posameznih strokovnih zahtev. Na primer: točka »1.1.5. Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.«. V tabelo se vpiše: Zahtevani podatek je naveden/se nahaja na __ strani (ali na straneh ___ in ____) predstavitvenega kataloga.

    - Ponudnik mora ob podpisu pogodbe obvezno priložiti tudi tehnično risbo ponujene HB komore s pripadajočo opremo, ki mora biti umeščena v bodoče prostore HB centra (v .pdf in .dwg formatu) in bo omogočila naročniku vpogled ali ponujena oprema ustreza prostorskim kapacitetam bodočega HB centra. Ponudnik podatke o prostorskih kapacitetah in razporedu prostorov bodočega HB centra pridobi v: Priloga 1_HB center_DGD (Paviljon C)_oktober 2025, ki je v .pdf in .dwg formatu priložena strokovnih zahtevam.

  - Glavna komandna in nadzorna konzola

    - Glavna komandna plošča mora omogočati upravljanje terapije, nadzor stanja HB komor (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.), upravljanje razsvetljave in prezračevanja ter izvajanje načrtovanih posegov vzdrževanja sistema.

    - Postopki tlačenja obeh prostorov znotraj HB komore, izpust zraka v primeru okvare in izpust zraka ob koncu terapije morajo biti izvedljivi preko upravljalnih ročic ali drugih sistemov upravljanja, ki omogočajo zelo natančno uravnavanje pretoka zraka. Stanje ventilov in ventilacijskih odprtin obeh komor mora biti prikazano na kontrolni plošči (z zaslonom na dotik).

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora zajemati vse ukaze in kontrole HB sistema z namenom zagotavljanja delovanja tudi v izrednih razmerah z ročnim vodenjem, ki so ločeni od sistema za samodejno upravljanje.

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora omogočati tudi izbiro načina delovanja HB komore (samodejno, polavtomatsko in ročno), aktiviranje ali prekinitev zaporedja in regulacije (polavtomatski način) posameznih funkcij ter izbiro in regulacijo pritiska, temperature in vlažnosti.

    - Avtomatizacija mora temeljiti na sistemih PLC priznanih proizvajalcev (kot na primer  Schneider M340) z možnostjo nadgradnje sistema (»software update«). Niso dovoljeni sistemi, ki temeljijo izključno na osebnih računalnikih.

    - Vmesnik mora omogočati komunikacijo s perifernimi sistemi, da se zagotovi pravilno delovanje obeh prekatov HB komore. V primeru okvare mora zaslon prikazati stanje sistema, vključno z informacijami o vseh merilnikih in senzorjih (temperatura, tlak, vlažnost) ter stanjih ventilov in opreme. Poleg tega mora sistem omogočati tudi vizualizacijo in snemanje podatkov o alarmih v kronološkem zaporedju.

    - Glavna komandna plošča mora vključevati naslednje elemente:

- Sistem za nadzor in shranjevanje časovnice terapij z alarmi ob določenih časovnih intervalih in v primeru zapletov.

- Barvni monitorji za prikaz slik, posnetih z notranjimi kamerami v obeh komorah. Ta sistem mora imeti zaprti krog kamer in barvne monitorje visoke ločljivosti za opazovanje notranjosti komore. Sistem mora omogočati funkcije QUOD (deljeni prikaz), digitalni zoom ter druge varnostne funkcije.

- Ročno upravljanje protipožarnega sistema za oba prekata HB komore in s sistemom za avtomatsko aktivacijo protipožarnega sistema ob zaznavi dima.

- Nadzor analognih in digitalnih senzorjev.

- Zaslon na dotik (touch screen oz. HMI – human machine interface).

- Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo 240 ur snemanja v visoki ločljivosti.

- Interkom  za komunikacijo med upravljalcem komandne plošče s prostori komore z mikrofoni in slušalkami na komandni plošči in v obeh komorah, ki deluje tudi v primeru izpada električne energije (zaradi možnosti komunikacije z notranjostjo obeh komor v primeru izpada elektrike). Interkom mora omogočati dvosmerno komunikacijo preko internih zvočnikov (brez uporabe slušalk osebam v notranjosti komore), pri čemer je zagotovljena slišnost govora vsem osebam v notranjosti komore. Istočasno mora omogočati tudi zasebno komunikacijo med zunanjim operaterjem in notranjim spremljevalcem v komori (brez da slišijo pacienti).

- Avdio-video sistem: radio (FM in DAB+), CD in DVD predvajalnikom, USB-A ali USB-C vhodom, HDMI vhodom in barvnimi TV zasloni v HD ločljivosti (vsaj 4k), z zunanjim zvočnikom in možnostjo ločenega upravljanja glasnosti (notranjim in zunanjim) v obeh komorah.

1.3. Računalniški sistem vodenja

Računalniški sistem vodenja mora biti zasnovan, izveden in validiran v skladu z veljavnimi standardi za hiperbarične sisteme. Sistem mora zagotavljati varno, zanesljivo in sledljivo delovanje ter vključevati najmanj naslednje funkcionalnosti:

    - sistem mora omogočati zajem, prikaz in arhiviranje vseh alarmnih dogodkov ter nastavitev alarmnih parametrov za ključne vrednosti (temperatura, relativna vlažnost, tlak, koncentracija kisika). Alarmi morajo biti razvrščeni glede na stopnjo kritičnosti ter podprti z vizualno in zvočno signalizacijo.

    - Sistem mora zagotavljati samodejna opozorila za vzdrževalne in servisne posege na podlagi obratovalnih ur ali drugih nadzornih parametrov. Omogočeno mora biti beleženje vseh dogodkov, posegov in sprememb (sledljivost delovanja sistema).

    - Sistem mora biti povezan s senzorji v komorah in pripadajočih tehničnih sistemih ter omogočati nadzor in upravljanje posameznih naprav. Zagotovljen mora biti grafični (sinoptični) prikaz stanja sistema, vključno s stanjem komore, tehničnih naprav (npr. kompresorji, sušilniki, filtrirni sistemi, klimatske naprave) in varnostnih sistemov.

    - Sistem mora omogočati zajem, prikaz in shranjevanje ključnih podatkov, vključno z:

  - tlakom v komori in pripadajočih sistemih,

  - temperaturo in relativno vlažnostjo v komori,

  - stanjem gasilnih sistemov (tlak in medij),

  - količino oziroma nivojem vode za protipožarno zaščito,

  - tlakom medicinskih plinov (kisik, zrak in morebitne mešanice),

  - parametri posameznih terapij (čas, tlak, uporabljeni dihalni plini),

  - podatki iz digitalnih in analognih senzorjev (notranjost in okolica komore) ter nadzorom alarmnih mej.

#### 1.4. Klimatski sistem

    - V notranjosti HB komore (v obeh prekatih), mora biti nameščen sistem za klimatizacijo (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje).

    - Nadzor klimatskega sistema preko glavne komandne plošče, ki ga je mogoče prilagajati terapevtskim potrebam, ločeno za GK in IK.

#### 1.5. Oksimetrični sistem

    - V notranjosti komor mora biti nameščen sistem za analizo kisika (O₂) v okolju s tremi (3) oksimetri (2 oksimetra za GK in 1 oksimeter za IK) s celico iz cirkonijevega oksida.

    - Analizator CO₂ v obeh komorah.

    - Samodejni vklop alarmov in sistemov za izpiranje komore ob povišanih vrednostih CO2 in O2.

    - Samodejni in ročni sistem za dovod zraka v kisikovo linijo v primeru požara in/ali izrednih razmer.

#### 1.6. Protipožarni sistem

    - Hiperbarična komora mora biti opremljena s protipožarnim sistemom z vodo pod pritiskom, ki jo poganja stisnjen plin (npr. dušik).

    - Vodni škropilni sistem iz tlačnega rezervoarja/posode, ki omogoča škropljenje vode v primeru aktivacije protipožarnega ukaza na komandni plošči ali ročnega ukaza znotraj obeh komor.

    - Gasilni aparat za lokalne intervencije znotraj obeh komor.

    - Avtomatski in ročni preklop s kisika na medicinski zrak v zunanjosti in notranjosti obeh komor.

    - Elektronski nadzor tlaka v rezervoarjih za vodo in elektronski indikatorji minimalne in maksimalne ravni vode v rezervoarjih.

    - Vsak rezervoar mora imeti tudi svoj manometer in oklepni pregled nivoja vode. Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo.

    - Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo na glavni komandni konzoli.

  - Nizkotlačni sistem za dihalni zrak in sistem dovoda kisika

    - Nizko tlačni sistem dovoda zraka v oba prekata HB komore s tremi (3) nizkotlačnimi rezervoarji za zrak (do 5m^3), ki bodo stali v predvidenem prostoru (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo) in bodo zagotavljali nemoteno delo HB sistema za vsaj 3 zaporedne terapije.

    - Vsaj 2 elektro-kompresorja (glavni in pomožni) primerne moči za nizkotlačni sistem. Zmogljivost sistema mora izpolnjevati NATO standarde (kompresija min. 0,6 bar/minuto).

    - Filtrirni sistem za zrak.

    - Separator vode in olja, avtomatski ventili za kondenzat.

    - Sistem dovajanja kisika znotraj obeh komor je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora obeh komor.

- Druge zahteve

Skladnost opreme z evropskimi direktivami in standardi:

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe za vse ponujene medicinske pripomočke predložiti dokazila o skladnosti z zahtevami Uredbe 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih (MDR). Dokazilo so kopije relevantnih dokumentov.

Ponudnik mora najkasneje ob dobavi oz. pred prevzemom hiperbaričnega sistema naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:

- tehnično in tovarniško dokumentacijo (testna poročila, varilne kvalifikacije, materialne certifikate, validacijske protokole DQ/IQ/OQ),

- prevod vseh navodil za uporabo v slovenski jezik.

Brez predložitve navedenih dokazil naročnik ne bo prevzel predmeta javnega naročila.

### Garancijski roki, vzdrževanje in servisiranje celotnega HB sistema, pogoji poprodajne tehnične pomoči, odzivni časi v primeru okvar in usposabljanje uporabnikov ter tehničnega osebja naročnika, so podrobno opisani v točkah 4., 5. in 6. teh strokovnih zahtev.

- Izdelava projektne dokumentacije za opremo

Naročnik izjavlja, da je za gradnjo prostorov Hiperbaričnega centra že pridobil veljavno gradbeno dovoljenje. Predvidena gradnja prizidka se nahaja v varovanem območju kulturne in naravne dediščine, zato sprememba gabaritov predvidenega prizidka ni dopustna.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti izjavo, da je seznanjen s prostorskimi omejitvami in dimenzijami predvidenih prostorov ter da lahko opremo, ki je predmet javnega naročila, ustrezno namesti znotraj predvidenih prostorov.

Izbrani ponudnik bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe o dobavi opreme pripravil dispozicijski načrt postavitve opreme in ga uskladil z naročnikom. Dispozicijski načrt mora prikazovati razporeditev opreme, potrebne priključke (električne, strojne, medicinske pline ipd.) ter potrebne servisne odmike za varno uporabo in vzdrževanje sistema. Dispozicijski načrt mora biti usklajen z veljavno projektno dokumentacijo naročnika in potrjen s strani naročnika pred začetkom dobave in montaže opreme.

V primeru, da ponujena oprema zaradi dimenzij ali tehničnih zahtev ne omogoča namestitve v predvidene prostore, se šteje, da ponudba ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Vse morebitne prilagoditve postavitve opreme zaradi prostorskih omejitev mora ponudnik zagotoviti brez dodatnih stroškov za naročnika.

Dobavitelj mora naročniku v roku 15 dni od podpisa pogodbe o dobavi opreme za HB center  predložiti projektno dokumentacijo »Projekt za izvedbo« (v nadaljevanju: PZI) za celotno opremo, ki je predmet pogodbe v dwg in pdf formatu ter v tiskani obliki v petih (5) izvodih.

Dobavitelj mora naročniku vsaj deset (10) dni pred predvideno primopredajo predmeta pogodbe naročniku oddati projektno dokumentacijo »Projekt izvedenih del« (v nadaljevanju: PID) za celotno opremo, ki je predmet pogodbe. Pravočasno oddana PID dokumentacija je priloga primopredajnemu zapisniku in pogoj za izvedbo primopredaje. PID dokumentacijo mora dobavitelj oddati tako v elektronski obliki (v pdf in dwg obliki) kot v tiskani obliki v petih (5) izvodih.

PZI in PID projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku. V kolikor je PZI in PID projektna dokumentacija izdelana v drugem jeziku mora biti prevedena v slovenki jezik.

- Garancija za HB sistem

Ponudnik mora zagotoviti najmanj 36-mesečno garancijo za brezhibno delovanje hiperbarične komore (HB komore) in vse pripadajoče opreme, šteto od dneva uspešno opravljene primopredaje. Garancija mora vključevati:

- odpravo vseh napak na HB komori in pripadajoči opremi,

- nadomestne dele,

- delo in prihod na lokacijo.

V garancijskem obdobju naročniku ni dovoljeno zaračunati nobenih stroškov za odpravo napak, razen v primeru okvar, ki so posledica malomarnosti uporabnika. Garancija pod enakimi pogoji zajema tudi vse dodatne pripomočke, dobavljene skupaj z opremo, ne glede na to, ali so od drugega dobavitelja.

Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Ponudnik mora v celotnem garancijskem obdobju zagotoviti vsaj:

- programirano preventivno vzdrževanje,

- maksimalno razpoložljivost nadomestnih delov,

- izvedbo vseh predpisanih preverjanj kakovosti,

- posredovanja za vzdrževanje, vključno z dobavo nadomestnih delov,

- izvedbo vseh potrebnih varnostnih preverjanj in analiz tveganj,

- pomoč in podporo uporabnikom,

- tehnično pomoč na daljavo, vključno s telematsko podporo preko VPN (ponudnik mora navesti dneve in ure razpoložljivosti, ko bo na voljo naročniku),

- posodobitve strojne in programske opreme ter pomoč pri namestitvi

- Vzdrževanje HB sistema

Predmet vzdrževanja je nova medicinska hiperbarična komora z vso pripadajočo opremo, ki je predmet pogodbe. Vsi sistemi in podsistemi morajo tvoriti enoten, kompatibilen in medsebojno usklajen funkcionalni sistem.

Ponudnik mora zagotavljati redno vzdrževanje HB sistema za najmanj 10 let (120 mesecev) od datuma uspešno opravljene primopredaje in izredno vzdrževanje HB sistema za najmanj 7 let (84 mesecev) po poteku garancijskega obdobja.

Ponudnik je odgovoren za:

- kompatibilnost vseh podsistemov,

- pravilno delovanje sistema kot celote,

- integracijo in konfiguracijo vseh komponent,

- skladnost celotnega sistema z zahtevami za medicinsko uporabo.

Ponudnik mora zagotavljati, da so vse servisne in vzdrževalne storitve izvedene v skladu z navodili proizvajalca, zakonodajo in veljavnimi standardi ter da vzdrževanje ne posega v veljavnost skladnosti medicinske opreme.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti tudi seznam zaposlenih serviserjev pri ponudniku z imeni in priimki, ki lahko za ponudnika opravljajo redno in izredno vzdrževanje.

  - Obseg vzdrževanja

Vzdrževanje obsega:

- redno vzdrževanje,

- izredno vzdrževanje,

- zagotavljanje skladnosti s predpisi in standardi.

  - Redno vzdrževanje

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti letni program rednega vzdrževanja za celotno 10-letno obdobje, ki vključuje najmanj:

- naziv in opis posameznega posega,

- interval izvajanja posameznega posega,

- ceno posameznega posega z DDV.

Ponudnik mora navesti tudi skupno ceno za celotno 10-letno obdobje rednega vzdrževanja, ki mora vključevati:

- stroške strokovnega kadra (z DDV),

- stroške rezervnih delov (z DDV),

- potne stroške za prihode na lokacijo naročnika (z DDV).

Servisna pripravljenost je vključena v ceno rednega vzdrževanja za celotno obdobje in obsega sprejem prijav okvar, oddaljeno tehnično podporo in organizacijo intervencij. Ne vključuje dela na lokaciji, rezervnih delov in potnih stroškov.

Redno vzdrževanje se obračuna izključno po dejansko izvedenih posegih.

  - Izredno vzdrževanje

Izredno vzdrževanje obsega odpravo vseh okvar in nepravilnosti, ki niso predmet rednega vzdrževanja. Izvaja se ob vsaki nepredvideni okvari, ne glede na čas nastanka.

Ponudnik mora v ponudbi navesti:

- enotne urne postavke (v €/h z DDV), ki vključuje tudi potne stroške prihoda na lokacijo, kilometrino, ipd. (v €/km z DDV),

- cenik rezervnih delov po veljavnem ceniku proizvajalca (z DDV) z zagotovljenim fiksnim popustom in navedbo odstotka popusta.

Izredno vzdrževanje se obračunava izključno po:

- dejansko opravljenih urah dela,

- dejansko dobavljenih rezervnih delih,

- dejanskih potnih stroških.

Pavšalno obračunavanje ni dovoljeno.

  - Zaloge rezervnih delov

Ponudnik mora zagotoviti dobavljivost originalnih rezervnih delov najmanj 10 let od dobave opreme.

Ponudnik mora imeti na zalogi osnovne rezervne dele za vitalne komponente HB sistema. Če proizvajalec preneha s podporo, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti enakovredno podporo in nadomestne dele. Ob vsakokratnem izrednem vzdrževanju mora ponudnik naročniku predložiti predračun rezervnih delov, ki ga mora naročnik pred izvedbo popravila potrditi. Cena rezervnih delov ne sme presegati tržne cene. Če ponujena cena presega tržno, lahko naročnik zahteva znižanje ali sam izvede nakup pri drugem dobavitelju.

  - Obračun storitev, servisna dokumentacija in sledljivost

Vsak poseg mora biti dokumentiran s servisnim zapisnikom, ki vsebuje:

- datum in čas posega,

- vrsto posega (redni/izredni/periodični),

- opis izvedenih del,

- število ur po posameznih izvajalcih,

- uporabljene rezervne dele in serijske številke,

- podpis pooblaščene osebe naročnika.

Brez potrjenega servisnega zapisnika naročnik ni dolžan poravnati računa.

Ponudnik mora voditi in hraniti:

- servisno knjigo,

- zapisnike o vseh posegih,

- evidenco usposobljenosti osebja,

- certifikate in poročila o skladnosti.

  - Odzivni časi

Odzivni časi v garancijski dobi (vključno z nedeljami in prazniki):

| Prioriteta* | Prvi odziv | Prihod na lokacijo | Odprava napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična okvara | ≤ 4 h | ≤ 24 h | ≤ 48 h |
| Visoka prioriteta | ≤ 8 h | ≤ 48 h | ≤ 96 h |
| Nizka prioriteta | ≤ 24 h | ≤ 72 h | 5–7 dni |

*Definicija pojmov klasifikacije okvar hiperbarične komore za medicinske namene:

- Kritična okvara: gre za napako ali okvaro, ki neposredno vpliva na varnost pacientov ali osebja ter onemogoča delovanje hiperbarične komore. Takšna okvara povzroči popolno nedelovanje sistema ali ogroža zdravje in življenje pacientov in osebja (npr. izpad sistema za dovod zraka/kisika, izpad tlakovanja ali razbremenjevanja, kritične napake varnostnih ventilov). Zahteva takojšen odziv in najhitrejšo možno odpravo napake/okvare.

- Visoka prioriteta: okvara bistveno zmanjšuje funkcionalnost hiperbarične komore, a ne predstavlja neposredne nevarnosti za varnost pacientov in osebja. Vendar pa omejuje ali onemogoča izvedbo določenih terapevtskih postopkov (npr. nepopolno delovanje komunikacijskega sistema, motnje v regulaciji temperature ali vlage, težave z nadzornimi sistemi). Potrebna je hitra  odprava napake, saj vpliva na kakovost in kontinuiteto zdravljenja.

- Nizka prioriteta: napake, ki ne vplivajo bistveno na varnost in osnovno delovanje hiperbarične komore, temveč zadevajo podporne ali sekundarne funkcije (npr. manjše programske napake, estetske poškodbe, manjše težave pri pomožnih napravah ali opremi). Te napake ne onemogočajo izvajanja terapij, odprava pa se lahko izvede v daljšem časovnem obdobju.

- Usposabljanje uporabnikov

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje uporabnikov za varno in pravilno uporabo HB komore in vseh podsistemov. Usposabljanje mora biti izvedeno:

- po montaži in zagonu sistema,

- pred primopredajo opreme,

- v slovenskem jeziku ali italijanskem jeziku (dvojezično območje),

- na lokaciji naročnika,

- v trajanju najmanj 5 delovnih dni oziroma toliko časa, da so uporabniki usposobljeni za samostojno upravljanje.

Usposabljanje mora zajemati:

- upravljanje HB komore,

- uporabo komandne in nadzorne konzole,

- uporabo računalniškega sistema vodenja,

- uporabo klimatskega, oksimetričnega, protipožarnega in nizkotlačnega sistema,

- postopke ob izrednih dogodkih.

Ponudnik mora zagotoviti tudi usposabljanje tehničnega osebja naročnika za osnovne redne in periodične preglede ter osnovno servisiranje HB sistema.

Ob bistvenih nadgradnjah programske opreme mora ponudnik zagotoviti dodatno usposabljanje.

Po zaključku usposabljanja mora naročniku predati:

- program usposabljanja,

- seznam udeležencev,

- potrdila o opravljenem usposabljanju.

Usposabljanje je sestavni del dobave opreme in se ne sme dodatno zaračunavati.