## 12_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
1/2.4.1 POPIS OPREME
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
INVESTITOR: |  | Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
PRIZIDEK K LEKARNI
OBJEKT: |  | Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
REKAPITULACIJA: |  | SKUPNA REKAPITULACIJA
SPLOŠNO
1. sklop | TIPSKA OPREMA |  |  | 0
2. sklop | LABORATORIJSKO POHIŠTVO |  |  | 0
3. sklop | OPREMA PO MERI |  |  | 0
4. sklop | LABORATORIJSKA OPREMA |  |  | 0
5. sklop | OPREMA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE |  |  | 0
6. sklop | IZOLATOR |  |  | 0
7. sklop | RAČUNALNIŠKA OPREMA |  |  | 0
8. sklop | SISTEM ZA PREMEŠČANJE BREMEN |  |  | 0
| SKUPAJ VSI SKLOPI |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  |  | 0

## Opombe
verzija: SPK_01
ŠT. | POSTAVKA | PONUJEN PROIZVOD/OPREMA | E | KOL | CENA(€)
I. | SPLOŠNE OPOMBE
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO PISNO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.
PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE PISNO POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR PISNO POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V PISNO POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH PISNO POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je potrebno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Pri tipskih elementih opreme je potrebno strogo upoštevati opise, sheme, slike.
Z imeni definirani materiali in proizvajalci so informativni - namenjeni določitvi oblike, barve in standarda obdelave. Alternativne enakovredne ali kakovostnejše predloge, na osnovi obvezno predloženih vzorcev, potrdita projektant in investitor.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru eventualnih odstopanj oziroma nejasnosti je dolžan od projektanta pridobiti tolmačenje in to upoštevati pri pripravi ponudbe.
V vsaki ceni po enoti je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s projektantom oziroma pridobiti potrditev s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta.
Izvajalec mora predati v pregled in potrditev zadostno število enakovrednih vzorcev, oziroma št. vzorcev dogovori z naročnikom, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca ni točno določeno.
Strošek izdelave vzorcev izvajalec upošteva v posameznih postavkah popisa.
Vsi elementi tipske opreme morajo biti izdelani v skladu z vsemi EU standardi glede kvalitete in varnosti in morajo ustrezati CE oznakam, kar pomeni da proizvajalec garantira skladnost produkta z vsemi evropskimi in slovenskimi standardi in zahtevami.
Izvajalec je dolžan pri izdelavi ponudbe upoštevati tako popis del kot grafični del projekta. V primeru kakršnega koli neskladja tekstualnih in grafičnih delov je dolžan zaprositi za tolmačenje naročnika pred oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru pristane na naknadno tolmačenje projekta s strani projektanta in naročnika brez pravice do dodatnih del.
Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt opreme.
Izvajalec je dolžan pred izvedbo opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za pravilnost izmer. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven minimalnih toleranc, kar bi pomenilo spremembo dimenzij elementov opreme ali predvidenih poravnav z vogali ipd…, je o tem dolžan obvestiti naročnika in projektanta.
Popolna ponudba mora v enotnih cenah za izvedbo vsebovati tudi:
• | vse stroške, ki zajemajo celovito izvedbo del in materiala po popisu del in načrtih,
• | vse splošne in stalne stroške povezane z organizacijo in delom na delovišču,
• | stroške ureditve delovišča ter organizacije del, vključno z zagotavljanjem koordinacije varnosti in zdravja pri delu,
• | vse stroške ustrezne zaščite površin prostorov, da med vnosom in montažo opreme ne pride do njihovega poškodovanja,
• | vse stroške koordinacije, predpriprave in morebitne demontaže/za montaže elementov električne in strojne opreme, ki se nahajajo na posameznih elementih opreme (vtičnice, stikala, …).
• | transportne stroške v območju in izven območja delovišča,
• | stroške porabe električne energije, vode in telefona,
• | stroške nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
• | stroške pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi za prevzem del,
• | eventuelne stroške povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
• | stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe, z upoštevanjem navodil glede terminov izvedbe (hrup, prah,…)
• | 'ponudba mora v enotnih cenah za izvedbo vsebovati tudi stroške vmesnega in finalnega čiščenja prostorov.
Ponudnik je dolžan podati ponudbo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/17 s spr. Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:
3. tekstilni izdelki
4. pisarniški papir in higienski papirnati izdelki
5. elektronska pisarniška oprema
6. televizorji
7. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave
8. pohištvo
12. stenske plošče
Zahteve kvalitete materialov: - Iverne plošče z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312 - Iverne plošče vodoodporne, SIST EN 312 - Laminat (debeline min. 2,5 mm) in robni trakovi, SIST EN 438- - HPL plošče (debeline min. 2mm), SIST EN 438-4 - Nerjaveča jeklena površina – št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10, SIST EN 10088 - Oplemenitena iverna plošča, SIST EN 14322 - Kerrock – plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom - Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 1.4401 AISI316 - Pohištveno okovje - SIST EN 15338: 2007/DprA1; SIST EN 15570:2008; SISTEN 15706:2010 - Pohištvo odpornost površin: SIST EN 12720:2009+A1:2014; SIST EN 12722:2009+A1:2014 SIST EN 15185:2012; SIST - TS CEN/TS 15186:2006
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
I. | SPLOŠNO
Oprema mora biti izdelana brez ostrih robov.
Materiali morajo biti odporni na vodo, na mehanske vplive, na postopke čiščenja in dezinfekcijo.
Pri vseh komercialnih imenih proizvajalcev je le-ta mišljen "kot na primer" in je naveden zato, da je definirana kvaliteta izdelka in ne proizvajalec.
Delovni pulti in viseče omare iz nerjaveče pločevine
Morajo ustrezati standardom SIST En 10088, št.jekla 14301, oznaka X5CrNi18-10. Vgrajen akorita iz jeklene pločevine morajo imeti zaobljene robove in morajo biti brez preliva. Ob steni pult ima zavihek visok 30mm, v primeru da so viseče omarice, zavihek gre do spodnjega roba visečih omaric.
Delovni pulti iz oplemenitene iverne plošče
Robovi ivernih plošč morajo biti zaključeni z ABS nalimkom, deb. 2,5 mm. ABS nalimek mora biti v stikih brušen pod kotom, imeti mora posnete robove. Višinia pulta z astoječe delo je 90 cm, za administrativno je 75 cm.
Omare
Korpusi omar izdelani iz ivernih plošč obojestransko obdelani z laminatom. Laminat mora biti kvaliteten, odporen na mokro čiščenje. Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, deb. 2,5 mm s posnetimi robovi. Vrata omar morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico. Tečaji morajo biti kvalitetni, kovinski. V primeru, da so vrata omar zastekljena, steko mora biti kaljeno deb. 4 mm. Police morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom. Cokel iz Alu pločevine, stik s tlemi tesno zatesnjen.
Omare obešene na steno morajo imeti ojačano hrbtišče po celi širini omare.
Predalniki
Izdelani iz iverne plošče oplemenitene z lamnatom. Vodila predalov kvalitetna, kovinska. Izvlek predala nadzorovan in sinhroniziran z obremenitvijo predala. Čela predalov iz iverice, obojestransko oblepljene z laminatom. Robovi zaključeni z ABS nalimkom, deb. 2,5 mm s posnetimi robovi.
Predalniki na kolesih morajo biti opremljeni s kvalitetnimi kolesi, dva morata bit na zavoro.
Garderobne omare
Garderobne omare za osebje morajo biti predeljene na dva dela - čisti in nečisti del. V vrata omar morajo biti vgrajene prezračevalne rešetke. Opremljene morajo biti z obešalniki.
Omare po meri za vgradne hladilnike
Morajo biti omogočeno hlajenje hladilnika s pretokom zraka. Ni dopustna montaža sefa za narkotike nad hladilnikom.
Ključavnice pri vseh omarah, omaricah in predalnikih s katerimi upravja osebje morajo biti opremljenea s sistemskimi ključi (razen pri garderobnih omarah).
Ročaji iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz Alu profilov.
Pisalne/ konferenčne mize
Delovna plošča iz iverne plošče oblepljena z laminatom, robovi zaključeni z ABS nalimki. Delovna plošča preko distančnika pritrjena na ogrodje iz pohištvenih profilov.
Sedežni elementi
Morajo ustrezati standardom za bolnišnice SIST EN 1335-1, SIST 1335-2,... Finalne površine morajo biti izvedene iz materialov, ki jih je mogoče mokro čistiti in dezinficirati. Oblazinjeni sedeži morajo biti iz materialov ki so ognjevarni ( DIN 4102/B1, DIN EN 1021 1+2), nepropustni na vodo in urin, antibakterijski, biorazgradljivi.
Navodila za izpolnjevanje
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca »Predračun – popisi del«. Ponudnik mora v predračunu ponujati/navesti vse pozicije, ob upoštevanju tehničnega dela dokumentacije, ki je sestavni del dokumentacije.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu »Predračun – popisi del«, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetno postavko ponuja po ceni nič (0) EUR, enako velja tudi v primeru, če ponudnik posamezno postavko pusti prazno ali vnese »/« ali kakršen koli drugi znak. Formule za »ceno skupaj v EUR brez DDV« so nastavljene in se avtomatsko izračunajo.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, organizacija gradbišča, skladiščenje, prevozi oseb, materiala in opreme, potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, stroški preskrbe in nastanitve delavcev, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, koordinacijo z ostalimi izvajalci na gradbišču / objektu in podobno).
V ponudbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja opreme in za izpolnitev pogodbenih obveznosti, skupaj z vsemi splošnimi tveganji odgovornostmi in obveznostmi.
Ponudbena vrednost mora vsebovati tudi vse stroške povezane z morebitnim zamikom datuma dobave in montaže v posledici, da pri uporabniku prostori še niso ustrezno zaključeni z GOI deli, da bi bila omogočena dobava in montaža. Cene in skupna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
V ponudbeni dokumentaciji mora ponudnik za izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme za vse postavke predračuna, kjer je to jasno navedeno v ponudbenem predračunu navesti proizvajalca in tip opreme (zeleno obarvana polja) ter v ponudbi predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme itd.), iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
Če ponudnik na predvideno mesto »Naziv proizvajalca in oznaka in tip ponujenega opreme« ne vpiše zahtevanih podatkov ali ne priloži zahtevanih dokazil, bo naročnik štel ponudbo kot nedopustno. Opomba za sklop 3: Če ponudnik ponuja pohištveno opremo izdelano po meri v zeleno obarvano polje vpiše »Izdelano po meri«.

## 1. sklop Tipska opr.
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
1. | sklop | TIPSKA OPREMA
SPLOŠNO
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Vse komercialne navedbe opreme in slike opreme služijo lažjemu natančnemu opisu kakovostnih, estetskih, vizualnih, varnostnih zahtev.
Vse omare in predalniki imajo ključavnice s sistemskih ključem.
Vse delovne mize z računalnikom morajo imeti kanal za kable, gibljivo cev do tal za kable, izrez za vtičnice, rozeto za pokrivanje izreza (odprtine)
Vsa oprema mora biti primerna za razkuževanje in brez ostrih robov!
Opomba: Glej tudi list Opombe
III.1. |  | POPIS TIPSKE OPREME
| REGALI | Skladiščni regali
Prostor: Skladišče
Izdelava dobava in montaža skladiščnih kovinskih regalov za velike obremenitve. Stabilna kovinska konstrukcija, s stranskimi ojačitvami. Prašno barvano (bela). Regale je možno sestavljati v nize. Križne hrbtne povezave. Kovinske nogice za privijačenje v tla.
Nosilnost: 150 kg / polico
Število polic po višini 4
Po višini nastavljive police na 25 mm
Premične jeklene police.
Kot npr. Skladiščni regali Trevis ali enakovredno
|  | dim. d100 x g50 x h220 |  | kos | 36 |  | 0
|  | dim. d100 x g60 x h220 |  | kos | 30 |  | 0
|  | dim. d120 x g60 x h220 |  | kos | 14 |  | 0
|  | dim. d60 x g60 x h220 |  | kos | 1 |  | 0
| SD.01 | Delovni stol vrtljiv
Prostor: Pisarne, skladišče
|  | Opis: -stol - ergonomski pisarniški stol, dvižni vrtiljak na zvezda podnožju s kolesi, konstrukcija iz poliranega aluminija, z opirali za roke -Podnožje - pet (5) kraka zvezda baza, A-Synchro mehanizem, v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, opremljeno za trda ali mehka tla, -Konstrukcija stola iz poliamida, oblazinjen (primerno za razkuževanje) v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, - ima možnost dviganja in spuščanja. - Neodvisna nastavitev nagiba naslona in sedala, nastavitev hrbtnega naslona po višini, nastavitev sedala po globini, vzglavnik, nastavljiva ročna opirala 3D | #VALUE!
kot npr: ergonomski pisarniški stol SOULMATE+, proizvajalca Donar
|  | kos |  | kos | 15 |  | 0
| SL.01 | Stol
Prostor: Laboratorij
|  | Opis: - stol - vrtiljak na zvezda podnožju s kolesi, z nožnim obročem, s sediščno školjko brez opirali za roke, - Podnožje - pet (5) kraka zvezda baza iz poliranega aluminija, jeklen stebriček fi64mm, opremljeno s kolesi za trda ali mehka tla, - Sediščna školjka iz umetnega usnja umetna masa v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, - vse komponente so 100% reciklirne in uporabne, - higienska zasnova - odpornost proti topilom in razkužilom, protibakterijska. Trajnost, dolga doba uporabe. Robustna industrijska izvedba za dolgotrajno rabo. - način nastavitve višine - plinska vzmet - priznani evropski proizvajalec, kot npr. Kaiserkraft - nosilnost - 120kg | #VALUE!
Barvni elementi: pastel green (naslon)
DIM. širina 45cm, globina 42cm, višina naslona 43cm, višina sedišča nastavljiva kot npr: Labsit - bimos ali popolnoma enakovreden (tehnično in oblikovno).
|  | kos |  | kos | 3 |  | 0
| SK.01 | Stol konferenčni nakladalni
|  | Opis: -stol na kovinskih nogah s sediščno školjko srednje višine, z opirali za roke -Podnožje - krivljena jeklena cev preseka min.fi20mm, barvano z epoksi barvo po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, opremljeno z zaščitnimi čepi za trda ali mehka tla, -Ergonomsko oblikovane sediščne školjke iz 100% recikliranega polipropilena v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, -Pritrditev školjk je na podnožje nevidno, -opirala za roke iz litega aluminija, barvano z epoksi barvo po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, -preklopna miza iz HPL materiala debeline 10mm, pritrjena na opiralo za roke, -vse komponente so 100% reciklirne in uporabne, -stoli so naložljivi v višino minimalno 8 kosov, -Izdelek priznanega evropskega oblikovalca kont npr. LievoreAltherrMolina, A.Meda, P.Urquiola.. -Izdelek izdelan v EU, | #VALUE!
Stol ima certifikat: -UNE-EN 16139:2015 - certifikat stabilnosti, trdnosti in vzdržljivosti, -Indoor Advantage Gold - certifikat ekoloških materialov, ali enakovredno,
Barvni elementi: pastel green (oblazinjenje)
DIM. širina 54cm, globina 53cm, višina 78cm, višina sedišča 46cm, kot npr: Enea design; LOTTUS sledge, ali popolnoma enakovreden (tehnično in oblikovno).
|  | kos |  | kos | 10 |  | 0
| OC.01 | Omara za čistila
Prostor: Čistila
dim. d80 x g50 x h180
|  | Omara za shranjevanje čistilnih sredstev iz kvalitetne varjene konstrukcije. Prezračevalni sistem. Oprema omare: 4x police, obešalna palica, 3x kljukice, pregrada. Omara prašno barvana RAL 7035. Kot npr. ali enakovredno IMS trgovina. | #VALUE!
|  | kos |  | kos | 1 |  | 0
| GO.2 | Garderobna omara - dvojna
Prostor: Garderoba
|  | dim. d80 x g50 x h180 cm Garderobna omara do tal s predelno steno. Predelna stena ločuje delovno obleko od civilne (higienski standardi). Omara opremljena s prezračevalnimi režami, obešalno kljukico, drogom z obešalniki, odlagalno polico, prostor za imenske kartice. Kvalitetna varjena konstrukcija. Prašno barvan, barva po izboru projektanta. Omara opremljena s cilindrično ključavnico. Generalni ključ. Kot npr. ali enakovredno Trevis Garderobna omara z dvoplastnimi vrati in predelno steno A42481 | #VALUE!
|  | kos |  | kos | 2 |  | 0
| GO.3 | Garderobna omara - trojna
Prostor: Garderoba
dim. d80 x g50 x h180 cm Garderobna omara do tal s predelno steno. Predelna stena ločuje delovno obleko od civilne (higienski standardi). Omara opremljena s prezračevalnimi režami, obešalno kljukico, drogom z obešalniki, odlagalno polico, prostor za imenske kartice. Kvalitetna varjena konstrukcija. Prašno barvan, barva po izboru projektanta. Omara opremljena s cilindrično ključavnico. Generalni ključ. Kot npr. ali enakovredno Trevis Garderobna omara z dvoplastnimi vrati in predelno steno A43381
|  | kos |  | kos | 2 |  | 0
| GO.01 | Garderobna omara - enojna inox
Prostor: Laboratorij Filter
dim. d40 x g40 x h180 cm Garderobna omara do tal s predelno steno. Omara opremljena s prezračevalnimi režami, obešalno kljukico, drogom z obešalniki, odlagalno polico, prostor za imenske kartice. Kvalitetna inox (min. AISI 304) konstrukcija. Omara opremljena s cilindrično ključavnico. Generalni ključ.
|  | kot npr. ali tehnično enakovredno: Klimaoprema OR-J1 | [5 empty] | 50
|  | kos |  | kos | 4 |  | 0
| KL.01 | Klop
Prostor: Laboratorij Filter
dim. d140 x g40 h45 cm
|  | Dobava in montaža inox klopi za preoblačenje v filter prostoru material: inox (min. AISI 304) Satinirana ali polirana površina | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
|  | kot npr. ali tehnično enakovredno: Klimaoprema BENCH |  | kos | 2 |  | 0
| Umk.01 | Blok umivalnik inox
Prostor: Laboratorij
dim. d61 x g46 h21 cm (stenska obloga 200 x 200 cm);
|  | Izdelava, dobava in montaža inox sanitarnega bloka s stensko oblogo - vključno z inox umivalnikom s sprednjo in stransko masko, inox armaturo, izvrtino za armaturo, utopljenim ogledalom, LED lučjo, s pripravo za vgradnjo dozirnika za milo in dezinfekcijsko sredstvo (dozirnika sta ločena postavka), vse vključno s potrebnim pomožnim materialom za vgradnjo in melaminsko podlogo za inox stensko oblogo | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
material: inox (min. AISI 316)
|  | kot npr. ali tehnično enakovredno: Klimaoprema UM |  | kpl | 1 |  | 0
| VT | Voziček transportni
dim. d61 x g90 x h90
nosilnost 300 kg
|  | - voziček s platformo velikosti cca. 90x60cm, - višina z ročajem 96 cm, - gumijasta kolesa Ø125 mm, ki ne puščajo sledov - nosilnost 300 kg - vogali platforme opremljeni z odbojniki Kolesa naj imajo možnost zavore oz. blokade (najmanj 1 kolo) | #VALUE!
Kot npr. ali enakovredno: Furlan KK330
|  | kos |  | kos | 6 |  | 0
| VL | Voziček laboratorijski
velikost: 65x95x95 cm
|  | - voziček s 3 policami z dvignjenim robom, - police na višini 22 cm, 54 cm in 86 cm, - nosilnost police cca. 50-60 kg, - dva ročaja za vodenje vozička, - 4 kolesa Ø 125 mm, z odbojniki, dve kolesi z zavoro, material: voziček v celoti izdelan iz nerjavnega jekla | #VALUE!
Kot npr. ali enakovredno:Furlan, 177AX3
|  | kos |  | kos | 4 |  | 0
| VS | Skladiščni transportni voziček
Širina: 46 cm
|  | Lastna teža: max 18 kg Nakladalna plošča: min 300x200 mm Nosilnost: min. 200 kg Premer kolesa 200 mm Višina vozička: max 1250 mm S polimernimi kolesi, odpornimi proti predrtju Nakladalna površina iz aluminijeve litine | #VALUE!
Kot npr. ali enakovredno Eurokraft Basic
|  | kos |  | kos | 1 |  | 0
| VP | Voziček s platformo
Voziček je izdelan iz nerjavnega jekla za uporabo v bolnišnicah (1.4301 oz. AISI 304) ali boljši npr. AISI 316L
Mere vozička cca: 1000*700*1700 mm (š*g*v)
Voziček ima tri police, od katerih je dve mogoče zložiti proti hrbtni strani vozička, in sicer vsako posebej ali obe skupaj.
Police morajo biti narejene iz iz kompaktne plošče (HPL) debeline min. 6mm, ki je odporna na vodo, vročino in dezinficiense.
Voziček se mora tudi sicer lahko čistiti in mora biti odporen na znane dezinficiense, čistilna sredstva, vodo in temperaturo.
Kolesa so premera 200 mm; dve sta fiksirani, dve kolesi sta opremljeni z zavoro.
Mora imeti zaščito pred udarci v steno za vse štiri strani npr iz PE.
Voziček mora biti opremljen s tekstilno prevleko (iz poliestra)
Nosilnost vozička 400 kg ali več
Nosilnost police 150 kg ali več
Kot npr. ali enakovredno: Novocal TRE91
|  | kos |  | kos | 13 |  | 0
| VI.1 | Voziček ISO enojni
Voziček za prevoz ISO modulov - posod (dim 600 x 400 mm):
- možnost namestitve 10 modulov višine 100 mm,
- vodila za namestitev modulov (razmik med vodili cca 114 mm),
- enostavna odstranitev in nameščanje vodil,
- enokrilna vrata, odpiranje vrat do 270º, magnet za blokiranje vrat v odprtem stanju, vratni tečaj po celi višini,
- ključavnica za zaklepanje z dvema ključema (sistemski ključi),
- ročaji za vodenje vozička na krajših stranicah,
- kolesa Ø 125 mm, dve kolesi - vrtljivi, z zavoro, ne smejo puščati sledov,
- odbijači - ščitnik z oblogo, ki ne pušča sdledov,
Material:
- aluminijasta pločevine (eloksiran aluminij) in profili iz lahke zlitine,
Dodatne zahteve:
- voziček mora zagotavljati varen prevoz medikamentov,
- ISO moduli - posode, mreže in vodila v vozičku morajo biti kompatibilni,
- moduli - posode, mreže mora biti možno enostavno shranjevati z zlaganjem eden v drugega, zagotovljeno pranje v termodezinfektorjih
Dodatna oprema:
- vlečni drog,
- nosilec za papir
kot npr. ali enakovredno: Furlan N204ISO1B
|  | kos |  | kos | 2 |  | 0
| VI.2 | Voziček ISO dvojni s preklopom
Voziček za prevoz ISO modulov - posod (dim 600 x 400 mm):
- možnost namestitve 18 modulov višine 100 mm, (dvojni prostor s po 9 modulov)
- vodila za namestitev modulov (razmik med vodili cca 114 mm),
- enostavna odstranitev in nameščanje vodil,
- dvokrilna vrata, odpiranje vrat do 270º, magnet za blokiranje vrat v odprtem stanju, vratni tečaj po celi višini,
- ključavnica za zaklepanje z dvema ključema (sistemski ključi),
- ročaji za vodenje vozička na krajših stranicah,
- kolesa Ø 200 mm, dve kolesi - vrtljivi, z zavoro, ne smejo puščati sledov,
- odbijači - ščitnik z oblogo, ki ne pušča sdledov,
Material:
- aluminijasta pločevine (eloksiran aluminij) in profili iz lahke zlitine,
Dodatne zahteve:
- voziček mora zagotavljati varen prevoz medikamentov,
- ISO moduli - posode, mreže in vodila v vozičku morajo biti kompatibilni,
- moduli - posode, mreže mora biti možno enostavno shranjevati z zlaganjem eden v drugega, zagotovljeno pranje v termodezinfektorjih
Dodatna oprema:
- vlečni drog,
- nosilec za papir
ISO moduli za vse vozičke:
- ISO modul - posoda iz polikarbonata, dim: 600x400x100 mm
- ISO modul - posoda iz polikarbonata, dim: 600x400x200 mm
- ISO mrežasti modul iz nerjavne jeklene žice, elektropolirane, dim:600x400x130 mm
kot npr. ali enakovredno: Furlan N204ISO2B
|  | kos |  | kos | 6 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - POPIS TIPSKE OPREME |  |  |  |  | 0

## 2. sklop Laboratorijsko poh.
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
2. | sklop | LABORATORIJSKO POHIŠTVO
SPLOŠNO
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Vse komercialne navedbe opreme in slike opreme služijo lažjemu natančnemu opisu kakovostnih, estetskih, vizualnih, varnostnih zahtev.
Vse omare in predalniki na sistemski ključ
Vse delovne mize z računalnikom morajo imeti kanal za kable, gibljivo cev do tal za kable, izrez za vtičnice, rozeto za pokrivanje izreza (odprtine)
Vsa oprema mora biti primerna za razkuževanje in brez ostrih robov!
Vse omare imajo ključavnice s sistemskim ključem.
Opomba: Glej tudi list opombe
| OL.01 | Visoka omara za laboratorij
Prostor: Laboratorij Nadzorni prostor
dim. d90 x g62 x h205
Vse površine so gladke in robovi zaobljeni, kar omogoča enostavno čiščenje. Nastavljive police po višini.
Zgoraj polno krilo s policami, spodaj 5 predalov. Police omar pomične, postavljene na točkovne jeklene nastavke in se lahko postavijo na poljubno višino. Vsi robovi robljeni z robnim trakom v barvi korpusa. Omara je postavljena na nogice, podnožje višine 10 cm, zaprto z inox pločevino deb. 2 mm eloksirana. Stik s tlemi zatesnjen.
Osnova bela, poudarki (predali) pastel green.
Certificirano po EN 13150
kot npr. ali enakovredno LAB interior, sistem PREGL
|  | kos |  | kos | 2 |  | 0
| PD.01 | Delovni pult
Prostor: Laboratorij Nadzorni prostor
dim. d120 x g57 x h90
Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta. Delovni pult ima spodaj zaprte omarice s premičnimi policami, in predali. Delovni pult debeline 30 mm, finalna površina pulta inox AISI 316. Zavihek ob steni min. 5 cm
Vse površine so gladke in robovi zaobljeni, kar omogoča enostavno čiščenje. Nastavljive police po višini.
Vse površine so gladke in enostavne za čiščenje in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih, robovi so zaokroženi.
Nastavitev višine za cca.25 mm.
Ojačitev med nogami pulta je 300 mm od tal.
Osnova bela, poudarki (predali) pastel green.
Certificirano po EN 13150
kot npr. ali enakovredno LAB interior, sistem PREGL
|  | komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| PD.02 | Delovni pult
Prostor: Laboratorij NC
dim. d120 x g57 x h88
Izdelava, dobava in montaža delovnega pulta. Delovni pult ima spodaj zaprte omarice s premičnimi policami, in predali. Delovni pult debeline 30 mm, finalna površina pulta inox AISI 316. Zavihek ob steni min. 5 cm
|  | Delovni pult z omaricami je postavljen na nogice, podnožje višine 10 cm, zaprto z inox pločevino deb. 2 mm. Stik s tlemi zatesnjen. Police omaric iz iverala, morajo biti pomične, postavljene na točkovne jeklene nastavke in se lahko postavijo na poljubno višino. Vsi robovi posneti robljeni z robnim trakom 2,5 mm v barvi laminata. | [5 empty] | 76
Pult, ogrodje in zavihek so v celoti izdelani v kakovosti inox AISI 316.
Vse površine so gladke in enostavne za čiščenje in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih, robovi so zaokroženi.
Nastavitev višine za cca.25 mm.
Ojačitev med nogami pulta je 300 mm od tal.
Osnova bela, poudarki (predali) pastel green.
Certificirano po EN 13150
kot npr. ali enakovredno LAB interior, sistem PREGL
|  | komplet |  | kpl | 1 |  | 0
| PL.01 | Premični poličnik
Prostor: Laboratorij Izolator
dim. d170 x g40 x h180 cm
|  | Police iz nerjaveče pločevine, kvaliteta AISI 316WN 1.4401 oziroma WRNR 1.4571. Polica je s spodnji strani povijačena na konzole. Delovne površine in ohišje morajo biti gladke, brez skritih robov in vdolbin. Materiali morajo biti odporni na čistila in dezinfekcijska sredstva. | #VALUE!
kot npr. ali enakovredno: Klimaoprema PO
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - LABORATORIJSKO POHIŠTVO |  |  |  |  | 0

## 3. sklop Oprema po meri
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
3. | sklop | OPREMA PO MERI
SPLOŠNO
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Vse komercialne navedbe opreme in slike opreme služijo lažjemu natančnemu opisu kakovostnih, estetskih, vizualnih, varnostnih zahtev.
Vse omare in predalniki imajo ključavnice s sistemskih ključem.
Vse delovne mize z računalnikom morajo imeti kanal za kable, gibljivo cev do tal za kable, izrez za vtičnice, rozeto za pokrivanje izreza (odprtine)
Vsa oprema mora biti primerna za razkuževanje in brez ostrih robov!
Opomba: Glej tudi list Opombe
IV.1. |  | POPIS OPREME PO MERI
| ON.01 | Nizka omara
Izdelava, dobava in montaža nizke omare. Korpus omare je izdelan iz iveral plošč deb. 18 mm, obojestransko oblepljen z laminatom, barva po izboru projektanta. Vrata omaric so izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obojestransko oblepljene z laminatom. Odpiranje na dotik, z mehansko odpiralno oporo, kot npr. ali enakovredno BLUM TIP-ON.
Korpusi omar izdelani iz ivernih plošč obojestransko obdelani z laminatom. Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, deb. 2,5 mm s posnetimi robovi. Vrata omar morajo biti opremljena s cilindrično ključavnico. Tečaji morajo biti kvalitetni, kovinski. Police morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom.
Police omar iz iverala, pomične, postavljene na točkovne jeklene nastavke in se lahko postavijo na poljubno višino. Vsi robovi robljeni z robnim trakom v barvi iverala. Omara je postavljena na nogice, podnožje višine 10 cm, zaprto z alu pločevino deb. 2 mm eloksirana v naravni barvi alu. Stik s tlemi zatesnjen.
kot npr. ali tehnično in oblikovno enakovredno:Dynamobel Cube
| ON.01 | dim. d100 x g45 x h75 |  | kos | 21 |  | 0
| PR.01 | Predalnik mobilni
dim. d45 x g50 x h55
Predalnik na kolesih s cilindrično ključavnico (+master ključ). Korpus iz iverala obojestransko oblepljen z laminatom (barva po izboru projektanta), 4 predali, zgornji zelo plitek- za pisala, spodnji zelo globok, kvalitetna vodila s stoperji (kot npr. ali enakovredno Blum). Opremljeno z nevidnimi ročaji. Predali razporeditve po standardu 3,3,3, s pladnjem za pisala,
Barva: Pastel green
kot npr. ali tehnično in oblikovno enakovredno: Dynamobel Cube
|  | kos |  | kos | 16 |  | 0
| MD | Miza pisarniška
Opis: -Pisalna miza pravokotne oblike na dveh (2) kovinskih T - nogah, - Podnožje iz jeklenih profilov, varjeno in vijačeno, prašno barvano v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, na zaščitnih čepih za trda ali mehka tla, - Mizna plošča iz oplemenitene iverne plošče 25mm, finalni sloj laminata, v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, z varjenim ABS robom v enaki barvi kot površina mizne plošče, - opremljeno z kovinskimi vratci za elektifikacijo, v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, - pod mizno ploščo kovinski kanal za elektrifikacijo, s povezavo (kačo) od EI stebrička, v barvi po izboru projektanta na podlagi proizvajalčeve barvne skale, - Izdelek izdelan v EU,
kot npr ali tehnično in oblikovno enakovredno:Frezza; POP TEE
| MD.01 | dim. ŠIRINA: 160 cm GLOBINA: 80 cm VIŠINA: 75 cm |  | kos | 7 |  | 0
| MD.02 | dim. ŠIRINA: 140 cm GLOBINA: 80 cm VIŠINA: 75 cm |  | kos | 4 |  | 0
| MD.03 | dim. ŠIRINA: 160 cm GLOBINA: 70 cm VIŠINA: 75 cm |  | kos | 2 |  | 0
| MD.04 | dim. ŠIRINA: 180 cm GLOBINA: 80 cm VIŠINA: 75 cm |  | kos | 3 |  | 0
| MS.01 | Miza delovna
dim. d140 x g90 x h75
Mizna plošča deb. 25 mm, izdelana iz iverne plošče z melaminsko oblogo v tonu po izbranem vzorcu, zaključki so obdelani z ABS nalimkom deb. 2,5 mm v enakem tonu. Miza ima kovinsko ogrodje obarvano v RAL po izboru projektanta - vključno z gumiranimi čepi z možnostjo mikro nastavitve višine.
kot npr. ali tehnično in oblikovno enakovredno: Dynamobel Training
|  | kos |  | kos | 3 |  | 0
| OV | Omara visoka
Izdelava, dobava in montaža visoke zaprte dvokrilne omare. Korpus omare je izdelan iz iveral plošč deb. 18 mm, obojestransko oblepljen z laminatom, barva po izboru projektanta. Vrata omaric so izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obojestransko oblepljene z laminatom. Odpiranje na dotik, z mehansko odpiralno oporo, kot npr. ali enakovredno BLUM TIP-ON.
Police omar iz iverala, pomične, postavljene na točkovne jeklene nastavke in se lahko postavijo na poljubno višino. Vsi robovi robljeni z robnim trakom v barvi iverala. Omara je postavljena na nogice, podnožje višine 10 cm, zaprto z alu pločevino deb. 2 mm eloksirana v naravni barvi alu. Stik s tlemi zatesnjen. Kot odpiranja vrat 100 - 110° z integriranim mehanizmom mehkega zapiranja.
kot npr. ali tehnično in oblikovno enakovredno:Dynamobel Storage
| OV.01 | dim. d100 x g45 x h200 |  | kos | 13 |  | 0 | #REF!
| OV.02 | dim. d80 x g45 x h200 |  | kos | 2 |  | 0
| OG | Omara za oblačila
Izdelava, dobava in montaža visoke zaprte dvokrilne omare. Korpus omare je izdelan iz iveral plošč deb. 18 mm, obojestransko oblepljen z laminatom, barva po izboru projektanta. Vrata omaric so izdelana iz iverne plošče deb. 19 mm, obojestransko oblepljene z laminatom. Odpiranje na dotik, z mehansko odpiralno oporo, kot npr. ali enakovredno BLUM TIP-ON.
Police omar zgoraj spodaj iz iverala, drog za obešanje , pomične, postavljene na točkovne jeklene nastavke in se lahko postavijo na poljubno višino. Vsi robovi robljeni z robnim trakom v barvi iverala. Spodaj okrogle reže za zračenje. Omara je postavljena na nogice, podnožje višine 10 cm, zaprto z alu pločevino deb. 2 mm eloksirana v naravni barvi alu. Stik s tlemi zatesnjen. Kot odpiranja vrat 100 - 110° z integriranim mehanizmom mehkega zapiranja.
kot npr. ali tehnično in oblikovno enakovredno: Dynamobel Storage
| OG.01 | dim. d100 x g45 x h200 |  | kos | 3 |  | 0 | #REF!
| GS.01 | Garderobna stena
dim. d100 x h190 cm;
|  | Sestava plošče: Nosilna plošča iz oplemenitene iverne plošče (iveral) debeline 19 mm, obojestransko obložena z visokotlačnim laminatom (ultrapasom) debeline 2 mm, z ustreznim abs robnim trakom. Na steni so linijsko razporejene 4 enojne inox obešalne kljukice (AISi 304, brušen finiš). Nosilnost: Sistem pritrjevanja mora zagotavljati varno prevzemanje navpičnih obremenitev (težka oblačila, torbe) s projektirano koristno nosilnostjo minimalno 50 kg/m1 (oz. 15 kg na posamezno kljukico) ter odpornost na izvlek pri dinamičnih obremenitvah. Prostor za paciente (1 kos): Podlaga in način pritrditve: Garderobna stena se pritrjuje na predvideno AB steno. Sidranje z namenskimi vložki in vijaki za pritrjevanje v betonske stene. Pisarne ( 2 kos): Podlaga in način pritrditve: Garderobna stena se pritrjuje na predvideno mavčnokartonasto (MK) predelno steno (podkonstrukcija iz CW/UW profilov z dvojno mavčnokartonasto oblogo debeline 2x12,5 mm). Za sidranje v dvojno mavčnokartonasto oblogo se obvezno uporabijo kovinski zložljivi/razporni vložki kot npr. Fischer HM ali tehnično enakovredni. V kolikor raster pritrjevanja sovpada s pozicijo vertikalnih jeklenih CW profilov, se vijačenje izvede neposredno v profile s samoreznimi vijaki za pločevino. V ceni so zajeti vsi potrebni vezni in pritrdilni materiali, izmera, dostava ter montaža. | [5 empty] | 1086
|  | kos |  | kos | 3 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - POPIS OPREME PO MERI |  |  |  |  | 0

## 4. sklop Laboratorijska oprema
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PONUJEN PROIZVOD/ OPREMA | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
4. | sklop | LABORATORIJSKA OPREMA
Vse opisane dimenzije, vrednosti pri kapaciteti, temperaturi lahko odstopajo za +/- 10%.
1 | HL.01 | Hladilnik laboratorijski
Opis:
Kapaciteta: 500 l
Temperaturno območje:
Maksimalna temperatura: 15 °C
Minimalna temperatura: 0 °C
Dimenzije:
Višina: 196 cm
Širina: 77 cm
Globina: 76 cm
Vrata: 1 vrata iz belega premazanega jekla z ergonomskim aluminijastim ročajem.
Kolesa: Vgrajena.
Osvetlitev: LED.
Notranja oprema: vsaj 5 polic
Drsni predali iz nerjavečega jekla
Alarmi: Zvočni in vizualni za temperaturna odstopanja in napake, z avtomatskim beleženjem.
Termostat: Varnostni termostat.
Snemanje podatkov.
Temperaturni graf: Prilagodljiv graf v realnem času.
Povezljivost: Integriran vmesnik za spremljanje in dokumentiranje temperatur preko LAN omrežja. USB vhod za neposreden izvoz podatkov. Brezpotencialni kontakt za centralni nadzorni sistem (CNS).
Hlajenje: Zračno, ventilirano.
Odtaljevanje: Samodejno z avtomatskim izhlapevanjem kondenzata.
Certificiranje: DIN-13277, DIN EN ISO 9001
|  | kot npr. Kirsch LABO 520 ULTIMATE ali enakovradno |  | kos | 1 |  | 0
2 | HL.02 | Zmrzovalnik laboratorijski
Opis:
Kapaciteta: 500 l
Temperaturno območje:
Maksimalna temperatura: -10 °C
Minimalna temperatura: -25 °C
Dimenzije:
Višina: 196 cm
Širina: 77 cm
Globina: 76 cm
Vrata: 1 vrata iz belega premazanega jekla z ergonomskim aluminijastim ročajem.
Kolesa: Vgrajena.
Osvetlitev: LED
Notranja oprema: vsaj 5 polic
Vodila za izvlek polic ali namestitev predalov
Alarmi: Zvočni in vizualni za temperaturna odstopanja in napake, z avtomatskim beleženjem.
Termostat: Varnostni termostat.
Snemanje podatkov.
Temperaturni graf: Prilagodljiv graf v realnem času.
Povezljivost: Integriran vmesnik za spremljanje in dokumentiranje temperatur preko LAN omrežja. USB vhod za neposreden izvoz podatkov. Brezpotencialni kontakt za centralni nadzorni sistem (CNS).
Hlajenje: Zračno, ventilirano.
Odtaljevanje: Samodejno z avtomatskim izhlapevanjem kondenzata.
Certificiranje: DIN-13277, DIN EN ISO 9001
|  | kot npr. Kirsch FROSTER LABO 530 ULTIMATE ali enakovradno |  | kos | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - LABORATORIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0

## 5. sklop Oprema za merjenje tem
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PONUJEN PROIZVOD/ OPREMA | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
5. | sklop | OPREMA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE
1 |  | Sonda za temperaturo in relativno vlago za sobne pogoje
Neposredna kompatibilnost z obstoječo platformo JRI MySirius. Nova oprema se mora brezhibno povezati v obstoječo programsko opremo.
Kpl dobava montaža in priklop sistema
|  |  |  | kos | 8 |  | 0
2 |  | Sonda za temperaturo in relativno vlago za hladilnike in zmrzovalnike
Neposredna kompatibilnost z obstoječo platformo JRI MySirius. Nova oprema se mora brezhibno povezati v obstoječo programsko opremo.
Kpl dobava montaža in priklop sistema
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
3 |  | Sprejemna enota (link - gateway)
Sprejemnik za prenos podatkov iz brezžičnih sond v lokalno mrežo (Ethernet/Wi-Fi) do centralnega strežnika MySirius.
Stenska montaža s pripadajočim napajanjem (PoE ali adapter).
Kpl dobava montaža in priklop sistema
|  |  |  | kos | 6 |  | 0
4 |  | Inštalacija in konfiguracija sistema za odčitavanje temperatur
- Konfiguracija merilnih mest v programski opremi JRI MySirius (nastavitev alarmnih mej, uporabniških nivojev in poročil). - Validacija povezave in testiranje alarmiranja (vizualno, e-pošta).
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OPREMA ZA MERJENJE TEMPERATURE IN VLAGE |  |  |  |  | 0
Obrazložitev: Naročnik razpisuje dodatne sonde in sprejemne enote za obstoječi sistem nadzora temperature in vlage proizvajalca JRI, ki ga uporablja uporabnik SB Slovenj Gradec. Ponudnik lahko ponudi tudi sonde in sprejemno enoto drugega proizvajalca, vendar mora v tem primeru ponuditi tudi programsko opremo, ki mora biti razvita in namenjena uporabi zahtevnejših uporabnikov v medicini ali farmaciji v skladu z zakonodajo na področju EU. Imeti mora uporabniku prijazen programski vmesnik z visoko varnostjo dostopov in povezav.

## 6. sklop Izolator
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
6. | sklop | IZOLATOR
|  | Vgradnja opreme mora vključevati dobavo dokumentacije, vključno z navodili za varno delo in za vzdrževanje, skladno z zahtevami predpisov in smernicami dobre proizvodne prakse. Sestavni del dokumentacije mora biti tudi plan validacij, ki mora vključevati meritve čistosti prostorov v izolatorju in uspešna validacija izvedbe tehnološkega cikla. |  | kpl | 1 |  | 0
- Delo za 2 osebi hkrati (dva para rokavic). - HEPA filtracija na izstopu z vključeno katalitsko nevtralizacijo vodikovega peroksida. - Hitrost zraka v komori: 0.36 – 0.54 m/s. - Emisija hrupa v prostor max 55 dB.
|  | - Sestavljen iz komore za biodekontaminacijo in dveh ločenih aseptičnih procesnih komor (zaprt sistem), kjer je možnost prenosa iz ene v drugo. - Dodana komora za prenos materiala (prostor za biodekontaminacijo). - Vse iz togega materiala, notranjost legirano jeklo, ostali materiali v stiku z izdelki morajo biti skladni z zahtevami. - Plinsko tesna vrata. - Nastavitev skladno z GMP smernicami z enosmernim procesnim tokom (brez križanja materialov). | [5 empty] | 198
- Nalaganje preko komore za biodekontaminacijo in / ali delovne komore. - Razkladanje preko lopute za prenos materiala, ki ohranja aseptičnost notranjosti. - Blokada vrat na način, da so lahko odprta le ena naenkrat.
- HEPA H14 filtracija v in iz vsake posamezne enote ter HEPA13 predfiltracija; nevtralizacija vodikovega peroksida ob izstopu zraka v prostor. - Integriran generator vodikovega peroksida z nadzorom, prikaz preostanka v steklenici. - 6-log sporicidna biodekontaminacija z biocidom, skladno z evropskimi BRP predpisi. - Rokavice in rokavi brez gub, da se omogoči popolno izpostavljenost ciklu biodekontaminacije.
- Menjava rokavic mora biti možna brez prekinitve sterilnosti. - Osvetlitev v komori do 1000 Lux; druga barva svetlobe, ko komora ni pripravljena za odpiranje ali ob alarmu. - Sobni nadzor vodikovega peroksida. - Vgrajen zaslon na dotik. - Ves sistem skladen z EU GMP Annex 1, GAMP 5 in 21 CFR Part 11. - Zajem iz prostora ali direktno iz priprave zraka. - HEPA filtracija na dovodu in na odvodu zraka iz izolatorja v prostor.
kpl
|  | REKAPITULACIJA - IZOLATOR |  |  |  |  | 0

## 7. sklop Rač. oprema
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
7. | sklop | RAČUNALNIŠKA OPREMA
1 | RA.01 | Računalniška oprema (računalnik, zaslon) |  | kpl | 16 |  | 0
Opis / Zahteve
Proizvajalec: Vodilni svetovni proizvajalec, ki ima zagotovljeno regionalno (SLO) podporo in pooblaščen tehnični servis v Sloveniji. PC in zasloni morajo biti od istega proizvajalca.
Tip opreme: Miniaturni osebni računalnik (Mini PC), zasloni
Zahtevana podpora in izvajalske storitve, katero mora v splošnem nuditi ponudnik: Dobava, inštalacija in garancija.
Ustreznost standardom ROHS:_Ponujena oprema v celoti ustrezati standardom ROHS. Ponudnik mora obvezno predložiti izpis iz spletnih strani proizvajalca opreme in obvezno navesti spletno stran, kjer naročnik lahko takšno navedbo preveri. Izpis se mora nahajati na straneh proizvajalca in ne na straneh ponudnika opreme.
Namizni računalniki – okoljske in ergonomske zahteve: EPEAT Gold, Energy Star 9.0
Zasloni – okoljske in ergonomske zahteve: TCO Displays 9 in TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, Energy Star 9.0, ISO 9241.
Zaslon za vgradnjo mini PC - priključitev: Priklop zaslona na osebni računalnik je lahko izveden kot namestitev na/v zaslon v povezavi z Mini PC ali v ''kitu za montažo'', direktno s kablom, brez adapterjev, s priloženo programsko opremo in gonilniki za namestitev zaslona na OS Windows 11 Pro SLO x64 ter ustreznim napajalnikom, ki mora podpirati napajanje zaslona in osebnega računalnika.
Napajalnik zaslona za vgradnjo PC: Napajalniki 220V morajo zagotavljati napajanje za samo napravo ali za osebni računalnik in zaslon skupaj, ne glede na tip računalnika in velikost zaslona.
Priloženi priključni kabli (k vsakemu mini PC in prenosniku): Napajalni kabel dolžine 1,8-2m, Ethernet UTP kabel RJ-45 dolžine 3-5m
Priložena tehnična dokumentacija: Priložena mora biti tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno, da ponujena oprema ustreza minimalnim zahtevanim standardom.
Programska oprema: Originalna programska oprema s priloženo ustrezno licenco MS Windows 11 Pro 64bit
Zahteve za osebni računalnik
|  | Osebni računalnik – Mini PC | Zahteva
|  | Zmogljivost in funkcionalnost | Min | Maks
|  | Operacijski sistem | Windows 11 Pro SLO x64
|  | Naložen Windows 11 Professional SLO x64 | Da
|  | Procesor: CPU Intel Core Ultra 5-2xxT (10 jeder, do 115W) | 1,9 GHz
|  | Disk 1: M.2 SSD NVMe. | 256GB
|  | Zvočna kartica: integrirana, z vgrajenim zvočnikom | Da
|  | RAM: pomnilnik DDR5 (GB), modul 16 GB | 16GB
|  | RAM: hitrost delovanja modulov (MHz) | 5600
|  | RAM: razširljivost do 64 GB | Da
|  | RAM: razširitvenih prostih polj | 1
|  | Grafična kartica: integrirana UHD; izhodi: vsaj 2x DP, 1x HDMI. Vsi digitalni priključki (DP, HDMI) morajo biti vgrajeni, adapterji niso dovoljeni. | Integrirana, izhodi vsaj 2x DP+HDMI
|  | Mrežni vmesnik Intel 1Gb RJ45 | Da
|  | Priključki USB na sprednji strani ohišja: vsaj 1x USB type C, in vsaj 1x USB 3.2 Gen 2 | Da
Priključki USB na zadnji strani ohišja: vsaj 2x USB 3.2 Gen 2 in 2x USB 3.2 Gen 1
|  | Priključek RS232: najmanj 1 vgrajen, brez adapterjev | 1x
|  | Tipkovnica: USB z originalno vtisnjenim naborom SLO znakov, profesionalna, iste znamke kot ponujeni računalnik. | Da
|  | HCL certifikat proizvajalca operacijskega sistema (Microsoft) za operacijski sistem Windows 11 za ponujeni sistem (priložena povezava). | Da
|  | Miška: optična, USB s koleščkom in podlogo, iste znamke kot ponujeni računalnik, št. tipk 2. | Da
|  | Selektivno blokiranje USB portov (omogoča priključitev tipkovnice / miške; onemogoča prenos podatkov preko USB priključka). | Da
|  | Omogočati mora tudi zagon naprave s kombinacijo tipk na tipkovnici. | Da
|  | Omogoča namestitev na/v 24'' zaslon za vgradnjo Mini PC ali v kitu za montažo, ki mora biti priložen Mini PC | Da
|  | OPCIJSKO - SAMO V PRIMERU UPORABE NAVADNEGA MONITORJA – AC napajalni adapter za Mini PC, vsaj 89% učinkovitosti | Da
|  | Dimenzije ( max ) v mm |  | 185x185x40
|  | Garancija proizvajalca opreme v letih | 3
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME / RAČUNALNIK
Zahteve za zaslone za vgradnjo v mini PC
|  | Zaslon LCD 24'', zaslon za vgradnjo Mini PC | Zahteva
|  | Zmogljivost in funkcionalnost | Min | Maks
|  | TCO skladnost z ergonomskimi standardi, TCO Displays 9 in EDGE 2.0 | Da, min
|  | ISO 9241 | Da
|  | Vidna diagonala zaslona ( '' ) | 23.8 | >
|  | Tip zaslona | IPS
|  | Ločljivost (pri 60Hz) | 1920x1080 | >
|  | Osvetlitev LED | Da
|  | Svetilnost | 250 cd/m2
|  | Kontrast | 1000:01
|  | Odzivnost | Do 6 ms
|  | Nastavljiv po višini (vsaj 150mm), naklonu in vrtljiv za 90°(pivot). | Da
|  | Vgrajen vsaj 1 prost USB 3.1 priključek, priložen dodatni USB 3.1 kabel. | Da
|  | Vgrajena zvočnika ali dodan originalni »Speaker Bar«. | Da
|  | Plug & Play | Da
|  | HCL certifikat proizvajalca operacijskega sistema (Microsoft) za operacijski sistem Windows 11 za ponujeni sistem (priložena povezava) | Da
|  | Vgrajena ali priložena je spletna kamera RGB IR + 1080p z dvojnim mikrofonom in varovalom zasebnosti in Windows HELLO podporo. | Da
|  | Omogoča namestitev namiznega računalnika tip 1 na/v zaslon. | Da
|  | Vidni kot (H / V) v stopinjah | 178 / 178
|  | Priložen: priključni kabel DP-DP in ustrezen napajalnik za zaslon ter Mini PC | Da
|  | Priključki: vsaj 1 prost DP | Da
|  | Garancija proizvajalca opreme v letih | 3
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME / ZASLON
2 |  | Tiskalnik za tiskanje s termalnim prenosom za tiskanje nalepk |  | kos | 1 |  | 0
Tehnologija tiskanja: termalni
Širina izpisa: do 104 mm
Povezovanje: USB
Hitrost izpisa: do 102 mm/s pri 300dpi ali 152 mm/s pri 203 dpi
Ločljivost tiskanja: 12 pik /mm (300 dpi)
kot npr. Zebra ZD421 TT 12D /74 ali enakovredno
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME
3 |  | QLED televizor
|  | Diagonala zaslona: 139 cm (55ˇ) |  | kos | 1 |  | 0
Ločljivost: 4K UHD (3840 × 2160)
Energijski razred skladno z veljavnimi standardi EU
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENE OPREME
|  | REKAPITULACIJA - RAČUNALNIŠKA OPREMA |  |  |  |  | 0

## 8. sklop Sistem za
verzija: SPK_01 | [6 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | oznake | POSTAVKA | PONUJEN PROIZVOD/ OPREMA | E | KOL | CENA(€ brez DDV) | VREDNOST(€)
8. | sklop | SISTEM ZA PREMEŠČANJE BREMEN
1 |  | Sistem za premeščanje bremen - vakuumski |  | kpl | 1 |  | 0
Predmet izvedbe je dobava, montaža in zagon stropnega sistema za vakuumski prenos bremen – škatel, v mostovni izvedbi, namenjenega manipulaciji in transportu kosovnega materiala v notranjih prostorih skladišča lekarne SB Slovenj Gradec. Sistem se izvede kot stropna mostovna konstrukcija z dvema vzdolžnima nosilnima profiloma ter prečnim mostom za prenos bremen po celotni predvideni delovni površini.
Vrsta bremena:
Transport kartonskih oziroma podobnih škatel.
Masa bremena:
Minimalna masa: 5 kg
Maksimalna masa: vsaj 40 kg
Dimenzije bremena:
Minimalne dimenzije: 300 × 200 × 250 mm
Maksimalne dimenzije: 1300 × 800 × 700 mm
Pritrditev in montaža:
Sistem se pritrdi v armiranobetonsko (AB) ploščo objekta.
Sistem se izvede v stropni mostovni konfiguraciji:
2 × vzdolžni nosilni profil (dolžina posameznega vzdolžnega profila: 6000 mm )
1 × prečni premični most (dolžina mostu: cca 2000 mm)
Osna razdalja med vzdolžnima profiloma: cca 2120 mm
Višina do spuščenega stropa znaša cca 2500 mm.
Višina do AB plošče znaša cca 2600 mm (AB plošča v naklonu 1%).
Izvajalec mora ob montaži podpor in konstrukcije:
- odstraniti dele obstoječega rastrskega stropa,
- izvesti vse potrebne prilagoditve rastrskega stropa,
- po zaključeni montaži ponovno namestiti oziroma prilagoditi stropne elemente.
V ceno dobave in montaže vključeni vsi pritrdilni elementi, montažni, potrošni in ves ostali potreben material.
Obstoječi rastrski strop:
dimenzija rastra: 600 × 600 mm.
Dovod in moč elektro priključka zagotovi gradbeni izvajalec po navodilih izbranega ponudnika.
Izvajalec mora po končani montaži uporabniku predati vso tehnično dokumentacijo, certifikate, navodila za uporabo v slovenskem jeziku, izvesti šolanje kadra uporabnika ter predati Izjavo o skladosti in poročilo o pregledu delovne opreme s strani pooblaščenega izvajalca s strani Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
|  | REKAPITULACIJA - SISTEM ZA PREMEŠČANJE BREMEN |  |  |  |  | 0