## PREDRAČUN
Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice |  | OBR 2A
Cesta maršala Tita
4270 Jesenice
Ponudnik: |  | Predračun št:___________________________
Pri stopnju DDV se vpiše 9,5 ali 22
1.sklop - odprt | DIALIZATORJI
Zap. št. | NAZIV - OPIS - zahteve naročnika | MERILO | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
1.1. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko prepustni; UF 45 - 70 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,4 do 1,6; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 500 | kom |  |  | 0 | 0
1.2. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko prepustni; UF 60 - 100 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,7 do 1,8; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 2000 | kom |  |  | 0 | 0
1.3. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko prepustni; UF 70 - 120 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,9 do 2,2; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 2700 | kom |  |  | 0 | 0
1.4. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko prepustni; UF 80 - 140 ml/h/mm Hg; efektivne površine 2,2 do 2,5; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 200 | kom |  |  | 0 | 0
1.5. | Dializator s sintetično necelulozno membrano, prevlečeno s hidrofilno plastjo; visoko prepustni; UF 45 - 70 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,4 do 1,6; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 200 | kom |  |  | 0 | 0
1.6. | Dializator s sintetično necelulozno membrano, prevlečeno s hidrofilno plastjo; visoko prepustni; UF 60 - 100 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,7 do 1,8; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 200 | kom |  |  | 0 | 0
1.7. | Dializator s sintetično necelulozno membrano, prevlečeno s hidrofilno plastjo; visoko prepustni; UF 70 - 120 ml/h/mm Hg; efektivne površine 1,9 do 2,2; | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 200 | kom |  |  | 0 | 0
2.sklop - zaprt | DIALIZNE IGLE
Zap. št. | Naziv blaga |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
2.1. | Igla; 17 G; dolžina igle: 20 mm; dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150 - 300 mm; dodatna odprtina - ni potrebna |  | 7000 | kom |  |  | 0 | 0
2.2. | IIgla; 16 G; dolžina igle: 25 mm, dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150 - 300 mm; dodatna odprtina - ni potrebna |  | 3000 | kom |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Vrednost skupaj SKLOP 2 |  |  | 0 | 0
3. sklop -odprt | HEMODIALIZNI OSREDNJI VENSKI KATETRI
Zap. št. | Naziv blaga |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
3.1. | Dvolumenski dializni kateter; F13 ali F13,5; dolžina implanta 19,5 ali 20 cm, ravna oblika, zaobljena konica, dva ravna kraka; termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
3.2. | Dvolumenski dializni kateter; F13 ali F13,5; dolžina implanta 25 - 27 cm, ravna oblika, zaobljena konica, dva ravna kraka; termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
3.3. | Dvolumenski kateter; F11 ali F11,5; dolžina implanta 15 ali 16 cm, ravna oblika, zaobljena konica, dva ukrivjena kraka; termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
3.4. | Dvolumenski dializni kateter; F11 ali F11,5; dolžina implanta 15 ali 16 cm, ravna oblika, zaobljena konica, dva ravna kraka; termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
3.5. | Enolumenski dializni kateter; F8; dolžina implanta 15 - 16 cm, ravna oblika, zaobljena konica, ravni krak; termosensitivni material PUR; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
3.6. | Enolumenski dializni kateter; F8; dolžina implanta 19 - 20 cm, ravna oblika, zaobljena konica, ravni krak; termosensitivni material PUR; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
3.7. | Enolumenski dializni kateter; F8; dolžina implanta 15 - 16 cm, ravna oblika, zaobljena konica, ukrivljen krak; termosensitivni material PUR; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 30 | kom |  |  | 0 | 0
3.8. | Enolumenski dializni kateter; F8; dolžina implanta 19 - 20 cm, ravna oblika, zaobljena konica, ukrivljen krak; termosensitivni material PUR; kateter v setu z dilatatorjem, uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo in s prekrivno gazo za rane. |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Vrednost skupaj SKLOP 3 |  |  | 0 | 0
4. sklop - zaprt | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF)
Zap. št. | Naziv blaga |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
4.1. | Dializator z membrano AN69 ali AN69ST in pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); površina memebrane 1,5 m2; steriliziran z etilen oksidom; omogočati morajo pretoke krvi od 50 - 450 ml / min; kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO). |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
4.2. | Dializator z membrano AN69 in heparinom za adsorbcijo citokinov, s pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); površina memebrane 1,5 m2; steriliziran z etilen oksidom; omogočati morajo pretoke krvi od 50 - 450 ml / min; kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO). |  | 4 | kom |  |  | 0 | 0
4.3. | Bikarbonatna raztopina v vrečah za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, K=0, Ca, Mg, Cl, bikarbonat in acetat); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
4.4. | Bikarbonatna raztopina v vrečah brez kalcija za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, K, Cl, Mg 0,5 mmol/l, brez Ca, bikarbonat in acetat); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) |  | 200 | kom |  |  | 0 | 0
4.5. | Sterilna raztopina v vrečah za citratno antikoagulacijo pri CVVH in ostalih modalitetah (CVVHDF, CVVHD, SCUF); vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (citrat, citronska kislina, Na, Cl, Na citrat 18 mmol/l); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
4.6. | Bikarbonatna raztopina v vrečah brez kalcija za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, Cl, Mg 0,5 mmol/l, bikarbonat in acetat, brez Ca, K=0,); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX in PRISMAX (GAMBRO) |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
4.7. | Grelnik krvi - vrečka za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAX (GAMBRO) |  | 24 | kom |  |  | 0 | 0
4.8. | Set za samodejni odtok odpadne tekočine za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAX (GAMBRO) |  | 24 | kom |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Vrednost skupaj SKLOP 4 |  |  | 0 | 0
5. sklop | SET ZA PRIKLJUČITEV/ODKLJUČITEV NA HEMODIALIZO
Zap. št. | Naziv blaga |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
5.1. | Set za priključitev/ odključitev na hemodializi preko atreriovenske fistule |  | 4000 | kom |  |  | 0 | 0
6. sklop - odprt | KONCENTRATI ZA CITRATNO HEMODIALIZO
Zap. št. | Naziv blaga |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje | OPOMBE
Redčenje 1+44, volumen 4-6L
6.1. | Na+ (mmol/l): 130-150; K+ mmol/l: 2; Ca mmol/l: 0; Mg2+ mmol/l: 0.5; Acetatֿ mmol/l: 3; HC03ֿ mmol/l: 20-40; Glukoza g/l: 1 |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
6.2. | Na+ (mmol/l): 130-150; K+ mmol/l: 3; Ca mmol/l: 0; Mg2+ mmol/l: 0.5; Acetatֿ mmol/l: 3; HC03ֿ mmol/l: 20-40; Glukoza g/l: 1 |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
PONUDNIKI PODATE CENE ZA POSAMEZNI ARTIKEL NA ZAHTEVANO ENOTO MERE
Datum: