## ECMO aparati
Mobilni ECMO aparati
opis opreme | kosi | proizvajalec, tip, kataloška št. (vnesti v tabelo v obarvano okence, kjer je to označeno) navedba št. strani kataloga, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtevanega | cena/enoto | skupaj
|  |  | brez DDV | brez DDV
Mobilni ECMO aparat | 7
proizvajalec, tip, kataloška št. - vnesti:
Opis:
črpalka mora temeljiti na tehnologiji magnetne levitacije ali enakovredni tehnologiji, ki zagotavlja rotor brez mehanskega kontakta, odsotnost mehanskih ležajev ali tesnil v stiku s krvjo. Zasnova črpalke mora biti optimizirana za zmanjšanje hemolize, zmanjšanje trombogenosti in zmanjšanje toplotne obremenitve krvi
sistem mora omogočati kontinuirano merjenje tlaka pred in po oksigenatorju ter avtomatski izračun transmembranskega gradienta (ΔP), z jasnim prikazom na zaslonu
Maksimalen pretok krvi > 5 L /min
Membranski oksigenator za uporabo > 7 dni
Priložen mešalnik kisik/zrak
Monitoring tlakov (pred in za črpalko), pretoka in SvO2, avtomatski izračun transmembranskega gradienta tlaka
Dvojno napajanje
Alternativen pogon v primeru okvare primarne črpalke
Baterijsko delovanje vsaj 90 min
Enostavno polnjene in odzračevanje sistema cevi in oksigenatorja
teža do 17 kg, če je aparat testiran za prevoz brez dodatne opreme oz. omogoča pritrditev na standardne medicinske nosilce
Certifikat za cestni in helikopterski transport
CE certifikat
Ponujena ECMO naprava mora vključevati ustrezen transportni voziček, ki omogoča varno, stabilno in enostavno mobilnost sistema ter uporabo v intrahospitalnem in po potrebi interhospitalnem transportu
kot npr. Siemens Cios Spin ali enakovredno
SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0