# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Visokozmogljivi pretočni citometer s sočasnim zajemanjem slike

Oprema mora omogočati oz. vsebovati minimalne tehnične specifikacije ali boljše:

- Minimalno 4 laserji za vzbujanje fluorescence pri valovnih dolžinah 405 nm, 488 nm, 561 nm in 640±5 nm;

- Fluorescenčna občutljivost največ 30 MESF;

- Podpira sočasen zajem vsaj štirih fluorescenčnih kanalov;

- Podpira najmanj zaznavanje naslednjih fluorokromov: DAPI, FITC, GFP, Syto9, CFP, BFP, YFP, mKate, mCherry, PI, FM 4-64, DiOC6;

- Možnost opazovanja fluorescenčnih prob z emisijo v NIR območju;

- Minimalna velikost delcev, ki se lahko detektira 100 nm ali manj;

- Mora imeti kanal občutljiv na velikost delcev in kanal za stransko sipanje svetlobe (SSC) ;

- Možnost vizualizacije posameznega dogodka z zajemanjem slike;

- Hitrost zajemanja slik najmanj 5000 celic/sekundo;

- Vidno polje najmanj 70 x 70 µm2;

- Vsaj 10-bitni dinamični razpon kamere;

- Optična resolucija slike manj ali enako kot 0,6 µm;

- Programska oprema za krmiljenje in analizo slik, ločena ali podvojena, tako, da se da analizo delati na ločenem računalniku;

- Vključuje možnost korekcije s pomočjo spektralne kompenzacije;

- Namizna izvedba pretočnega citometra;

- Posode za nosilno tekočino in odpad integrirane v ohišje naprave;

- Možnost priprave in analize vzorcev vsaj v mikrocentrifugirkah in mikrotitrskih ploščicah s 96-timi jamicami.