## REKAPITULACIJA
Predračun
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
OBR-4/1
Sklop | Naziv medicinske opreme | SKUPAJ VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(oprema+vzdrževanje )
1 | UZ APARAT 1 | 0
2 | UZ APARAT 2 | 0
3 | UZ APARAT 3 | 0
4 | UZ APARAT 4 | 0
5 | INTRAOPERATIVNI SISTEM ZA NEVROMONITORING | 0
6 | LASER | 0
7 | EKSOSKOP | 0
8 | Navigacijski aparat (navigacija) | 0
9 | MIKROSKOP 1 | 0
10 | MIKROSKOP 2 | 0

## SKLOP 1
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE
SKLOP 1 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, UZ APARAT 1 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupajvzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje z DDV (stolpec T+Y) | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV (stolpec J+Z)
H2. 41 | 3D/4D KARDIOVASKULARNI DIAGNOSTIČNI UZ APARAT S TEE SONDO |  |  | 1 | kos |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
KARDIO ODDELEK-1x
Kompletna dobava in montaža
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Tehnične zahteve
1.Diagnostični ultrazvočni aparat s popolnoma digitalizirano tehnologijo. 2. Operacijski sistem v Windows 10. 3. Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz Zahtevani prikazi: 4. 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 2800 slik/s) 5. 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s) 6. 2D Angio (Power) Doppler 7. M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem 8. Kontinuiran (CW) Doppler 9. M-Prikaz 10. Pulzni Doppler 11. Anatomski M-Prikaz 12. Ukrivljen anatomski M-prikaz 13. Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s) 14. Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)
15. Pulzni tkivni Doppler 16. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja 17. Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki 18. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz 19. Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler 20. Bi- plani , Tri-plani prikaz 21. Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem 22. 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) 23. Vsaj 21-inčni LCD monitor,
24. Vsaj 4 aktivnih priključnih mesta za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom. 25. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 40 cm. 26. Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno. 27. Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom. 28. Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.
29. Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. 30. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz. 31. Programska oprema za kardiovaskularne meritve. 32. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja.
33. Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. 34. Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo . 35. DICOM vmesnik za prenos izvidov v BIRPIS SBC. 36. Aparat mora omogočiti avtomatski prenos podatkov v obstoječi bolnišnični sistem BIRPIS ter povezljivost in arhiviranje slik, meritev, izvidov v DICOM/BIRPIS in v obstoječo delovno postajo v SBC (GE). 37. Popolna dokazljiva kompatibilnost z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov v SB Celje (GE). V kolikor kompatibilnost ni zagotovljena, mora ponudnik v ceni ponuditi enakovredni sistem za arhiviranja in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov. 38. Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje. 39. Črno/beli video termični tiskalnik. 40. EKG modul s priborom.
UZ sonde: 41. Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko vsaj med 1,0 – 5 MHz. 42. Linearna UZ sonda z obsegom vsaj med 2,4 - 12 MHz Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%
43. Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT). 44. 3D/4D Transezofagealna (4D TEE) UZ sonda vsaj med 2 – 8 MHz 45. Programska oprema za Kvantitativno analizo levega prekata.
Delovna postaja skladni s sledečimi zahtevami
46. Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. 47. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter prenos in avtorizacija izdelanih izvidov v HIS. 48. Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. 49. Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking). 50. Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina.
| 51. Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. 52. Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. 53. Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. 54. Stress Echo analiza. 55. DVD enota. 56. Dva vsaj 24-inčna LCD monitorja. 57. Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. 58. Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov. | [7 empty] | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. lista:

## SKLOP 2
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE
SKLOP 2 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, UZ APARAT 2 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto brez DDV | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur/aparat | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje z DDV (stolpec T+Y) | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV stolpec J+Z)
H2. 42 | 3D/4D KARDIOVASKULARNI DIAGNOSTIČNI UZ APARAT |  |  | 3 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
KARDIO ODDELEK-3x
Kompletna dobava in montaža
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Tehnične zahteve
1.Diagnostični ultrazvočni aparat z popolnoma digitalizirano tehnologijo. 2. Operacijski sistem v Windows 10. 3. Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz Zahtevani prikazi: 4. 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 2800 slik/s) 5. 2D Barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s) 6. 2D Angio (Power) Doppler 7. M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem 8. Kontinuiran (CW) Doppler 9. M-Prikaz 10. Pulzni Doppler 11. Anatomski M-Prikaz 12. Ukrivljen anatomski M-prikaz 13. Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s) 14. Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)
Pulzni tkivni Doppler 15. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja 16. Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki 17. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz 18. Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler 19. Bi- plani , Tri-plani prikaz 20. Bi-plani in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem 21. 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) 22. Vsaj 21-inčni LCD monitor,
23. Vsaj 4 aktivnih priključni mest za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brez pinskimi konektorji, za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom. 24. Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 40 cm. 25. Nastavitev upravljalne konzole gor-dol in levo-desno. 26. Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom. 27. Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole. 28. Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. 29. Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz. 30. Programska oprema za kardiovaskularne meritve. 31. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, Kontinuiranega (CW) in Pulznega (PW) Dopplerja . 32. Avtomatične Dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. 33. Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo . 34. DICOM vmesnik.
35. Aparat mora omogočiti avtomatski prenos podatkov v obstoječi bolnišnični sistem BIRPIS ter povezljivost in arhiviranje slik, meritev, izvidov v DICOM/BIRPIS in v obstoječo delovno postajo v SBC (GE). Popolna dokazljiva kompatibilnost z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov in 3D/4D UZ posnetkov v SB Celje (GE). V kolikor kompatibilnost ni zagotovljena, mora ponudnik v ceni ponuditi enakovredni sistem za arhiviranja in naknadno obdelavo surovih UZ posnetkov. 36. Wi-Fi adapter za brezžično povezavo v lokalno omrežje. 37. Črno/beli video termični tiskalnik. 38. EKG modul s priborom.
UZ sonde: 39. Kardiološka UZ sonda, z aktivno matriko vsaj med 1,0 – 5 MHz. 40. Linearna UZ sonda vsaj med 2,4 – 12 MHz Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%
41. Avtomatična meritev debeline stene Intime Medie (IMT). 42. Programska oprema za izboljšanje orientacije v 3D/4D posnetku 43. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke iz 4D posnetka. 44. Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke iz 4D posnetka. 45. Programska oprema za Kvantitativno analizo levega prekata. 46. Programska oprema za avtomatično kantifikacijo desnega prekata iz 4D UZ posnetka. 47. Avtomatična meritev iztisnega deleža prekata.
Delovna postaja v skladu s sledečimi zahtevami:
48. Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. 49. Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter prenos in avtorizacija izdelanih izvidov v HIS. 50. Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. 51. Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).
52.Programska oprema za izračun koristnega in nekoristnega dela levega prekata s pomočjo longitudinalnega Straina 53. Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. 54. Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. 55. Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. 56. Stress Echo analiza. 57 DVD enota. 58. Dva vsaj 24-inčna LCD monitorja. 59. Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. 60. Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. lista:

## SKLOP 3
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE
SKLOP 3 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, UZ APARAT 3 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+Z )
H2. 36 | UZ APARAT |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža
Tehnične zahteve
1. Diagnostični ultrazvočni aparat s popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.
2. Vsaj 23 palčni nastavljivi LED LCD monitor visoke ločljivosti.
3. Izvlačljiva alfanumerična tipkovnica pod upravljalno konzolo.
4. Upravljalna konzola nastavljiva levo-desno, ter po višini; primerno tudi za delo stoje.
5. Upravljanje s pomočjo dotikalnega zaslona z diagonalo vsaj 10 palcev.
6. Vsaj 4 aktivna priključna mesta za slikovne UZ sonde.
7. Možni prikazi:
· B prikaz
· M prikaz
· PW (Pulzni)Doppler,
· CW Doppler,
· PD (Power) Doppler,
· Barvni Doppler,
· Triplex prikaz (B + PW + Barvni Doppler)
8. Penetracija UZ snopa vsaj do 40 cm.
9. Zmogljivost generiranja UZ slike: visoka časovna ločljivost primerna za dinamične preiskave vsaj 2800 slik/s
10. Frekvenčno območje generatorja UZ snopa vsaj: 2 – 22 MHz
11. Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki
12. Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«) –UZ slika sestavljena iz vsaj 9-ih pod različnimi koti posnetih UZ slik, tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem, Kodiranimi harmoniki in pulznim Dopplerjem..
13. Dinamično območje sistema vsaj 300 dB
14. Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo.
15. Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih (Raw data) UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave
16. Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki.
17. Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah in žilnih pristopih.
18. Avtomatična optimizacija B-slike, TGC ter Spektralnega Dopplerja.
19. Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
20. Poleg tovarniških nastavitev mora aparat omogočati tudi prednastavitve sond po želji uporabnika.
21. Čitalnik črtne kode.
22. Vgrajen grelec za gel.
23. DICOM 3.0 vmesnik
24. Črno-beli termični tiskalnik.
25' Prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije
26. Aparat mora omogočiti avtomatski prenos podatkov v obstoječi bolnišnični sistem BIRPIS in PACS.
Pripadajoče ultrazvočne sonde:
Dovoljena odstopanja od predpisanih parametrov pri UZ sondah so lahko v mejah +/- 5%.
27. Širokopasovna 4- 15 MHz linearna UZ sonda z aktivno matriko,
· Širina UZ snopa 50 mm,
· Vsaj 1000 kristalnih elementov.
· Pripadajoč set za punkcije
28. Širokopasovna linearna UZ sonda 3 – 12 MHz
· Vsaj 192 kristalnih elementov
· Širina UZ snopa 37 mm
· Pripadajoč set za punkcije
29. Linearna UZ sonda vsaj v obsegu med 7 – 20 MHz
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 4
|  |  |  | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE
SKLOP 4 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, UZ APARAT 4 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR z DDV | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (UxX) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z )
H2. 36a | ULTRAZVOČNI APARAT ZA PUNKCIJE BEZGAVK |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža
Tehnične zahteve
1. diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo.
2. Vsaj 15 -inčni barvni LCD monitor
3. Integriran SSD trdi disk.
4. Zahtevani prikazi:
· 2D prikaz
· Pulzni Doppler(PW),
· Barvni in barvni angio Doppler (Power Doppler),
· Simultani (triplex) prikaz; 2D+PW+Barvni Doppler.
5. Prikaz s kodiranimi fazno invertiranimi harmoniki na vseh ponujenih UZ sondah.
6. Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, neodvisen od kota insonacije, brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).
7. Hitrost osveževanja UZ slike: vsaj 1700 slik/s.
8. Dinamično območje vsaj 260 dB.
9. Frekvenčno območje generatorja UZ snopa od 1,7 – 18 MHz
10. Sestavljeni (Compound) UZ prikaz (sestavi UZ sliko iz vsaj 9 različnih kotov insonacije). Tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem.
11. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij; tudi v kombinaciji z barvnim Dopplerjrm.
12. Programska oprema za primerjavo starejših posnetkov z aktualnimi s popolnoma enakimi nastavitvami B-slike in barvnega Dopplerja , ter fuzijo aktualnih in predhodnih posnetkov
13. Avtomatična optimizacija 2D, Pulznega Dopplerja.
14. Avtomatične meritve pretokov v živi, kakor tudi v zamrznjeni sliki.
15. Virtualni konveksni prikaz na linearnih UZ sondah.
16. Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah.
17. Visoko kvalitetna povečava v živi in zamrznjeni UZ sliki.
18. Simultani prikaz 2D, PW in Barvnega Dopplerja (triplex prikaz).
19. Penetracija-globina UZ sektorja najmanj do 33 cm.
20. Teža UZ aparata brez mobilnega stojala-vozička največ do 6 kg.
21. DICOM 3.0 vmesnik.
22. Dodatni baterijski modul, ki omogača vsaj 3 h delovanja brez omrežne napetosti.
23. Mobilno stojalo-voziček, nastavljiv po višini za namestitev UZ aparata, termičnega video tiskalnika.
24. Programska oprema za panoramski prikaz.
25. Aparat mora omogočiti avtomatski prenos podatkov v obstoječi bolnišnični sistem BIRPIS in PACS.
B.Shranjevanje in dokumentiranje slik
26. Shranjevanje surovih (raw data) statičnih in dinamičnih UZ slik na notranji trdi disk, ter možnost naknadne obdelave le teh (možnost naknadnega spreminjanja: povečave, ojačanja sive skale, nastavitev Barvnega in Pulznega Dopplerja, naknadne meritve… )
27. Prenašanje slik s pomočjo USB pomnilnega medija
28. Č/B video tiskalnik
C.Zahtevana UZ sonda:
Dovoljena odstopanja parametrov za UZ sondo so lahko v mejah +/- 5%.
29. Linearna visokofrekvenčna UZ sonda: 4,2 - 13 MHz
30. Število kristalnih elementov: 192
31. Pripadajoče punkcijsko vodilo.
32. Sonda mora omogočiti uporabo punkcijskega vodila.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 5
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 5 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, INTRAOPERATIVNI SISTEM ZA NEVROMONITORING | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z+AA )
18.6 | INTRAOPERATIVNI SISTEM ZA NEVROMONITORING |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične zahteve
1. Sistem z ekranom na dotik za EMG monitoring operacij ščitnice, paratoide, facialisa in disekcije vratu
2. Slikovni prikaz postavljanja elektrod na ekranu sistema (odvisno od vrste operacije)
3. Stimulacijski razpon 0,01 mA do 30 mA
4. Zvočni in vizualni odziv sistema za čas stimulacije
5. Prikazni modus časovne skale 50 ms do 10 s
6. Monitoring in stimulacija za čas bipolarne kavterizacije
7. Spremljanje 4 kanalov istočasno (mišično – živčna kombinacija)
8. Sistem ima vgrajeno programsko opremo za detekcijo artefakta, ki mehanične, kemijske ali termalne dražljaje prikazuje v drugačni barvi od električnih dražljajev
9. Menjava moči stimulacije za čas posega
10. Delovanje z dvema stimulatorjema naenkrat
11. Zamerznitev slike na ekran
12. Shramba podatkov na USB ključ ali PDF format
13. Teža sistema manjša od 8 kg
14. Omogočati mora priključitev dodatnega monitorja za kirurga
15. Omogočati mora integracijo in stimulacijo s kompatibilnim električnim vrtalnikom za detekcijo oddaljenosti od živca
Sistem za osnovni zagon:
16. Monopolarna sonda za električno stimulacij - 10 kos
17. Dvo ali štiri kanalne subdermalne igličaste elektrode - 10 kos
18. Enotrahealni tubus z integriranimi senzorji iz zelo prevodnega materiala, ki omogočajo prepoznavanje in analizo signala od gornjega laringealnega živca ( SLN) - 10 kos velikosti 7,5
19. Elektroda okrogle oblike s konstantno stimulacijo, ki zagotavlja enostavno postavljanje okrog vagusnega živca z vseh strani in onemogoča odklop od živca zaradi mehanskih vzrokov med posegom - 10 kos
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 6
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 6 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, LASER | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z +AA3)
18.12 | LASER |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične zahteve
1. Diodni laser z valovno dolžino 445 nm (Blue), moči 10W.
2. Modalitete dela: Continus wave, Pulse, Repetition pulse (1-10ms)
3. Vodilni žarek: zelene barve , <3mw, prilagodljive svetilnosti in načina
4. Laser ima video asistenta, kjer so animirano predstavljene procedure
5. Prednastavljene nastavitve moči za posamezne procedure
6. Uporaba z fibrom Bare fibri različnih premerov( 400 in 600 um)
7. Integriran program za brezžično simultano upravljanje s sesalcem dima (smoke evakuatorjem)
8. Zaščitna očala za operaterja in osebje - 4 kos
9. Začetni set za čiščenje in set za popravilo fibrov različnih premerov ( 300, 400 in 600 um) - vsak po 1 kos
10. Sesalec dima - Smoke Evacuator, brezžični nadzor neposredno iz laserja - 1 kom
11. Aspiracijska cev velika,2m za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 3,00 kom
12. Aspiracijska cev mala 10 kom v paketu za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 2,00 pkg
13. Adapterji za aspiracijske 10 kom v paketu za sesalec dima (smoke evakuatorjem). - 2,00 pkg
14. Začetni set treh ročnikov s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom. - 2,00 kom
Vključuje:
Handpiece Curved Long - - 140mm (2 kos)
Handpiece Curved Short- - 60mm (2 kos)
Handpiece Offset Long - - 240mm (2 kos)
15. Guiding handpiece Long Curved 180mm - 2 kos
16. Ročnik s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen na vrhu konice dolžine 180mm.
17. Guiding handpiece Long straight 180mm - 2,00 kos
18. Ročnik s konico premera 1,5mmza ORL operacije z Bare fibrom - raven
19. Guiding handpiece s-shape 120mm - 2,00 kos
20. Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - s-shape
21. Guiding handpiece Short Straight 60mm, 1,1mm dia. - 3,00 kos
22. Kratek Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - raven
23. Guiding handpiece Long curved with Suction 1,5mm dia, 140mm long - 2,00 kos
24. Ročnik s konico premera 1,5 mm za ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen in s kanalom za sukcijo. 140 mm dolg.
25. Bare Fiber 400 µm, reusable - za večkratno uporabo, - 6,00 kom
26. Bare Fiber 600 µm, reusable - za večkratno uporabo - 6,00 kom
27. Bare Fiber 300 µ, reusable - za večkratno uporabo - 6,00 kom
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 7
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 7 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, EKSOSKOP | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z +AA3+AB57)
18.3.5 | EKSOSKOP 3D |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične zahteve
1. Rigidni 3D stereoskopski eksoskop za vizualizacijo pri mikrokirurgiji in odprti kirurgiji; z lečnim sistemom, z integriranim zoom-om in fokusom
2. CMOS tehnologija
3. Z vgrajenima dvema 4K senzorjema
4. Spremenljiv prilagodljiv zoom
5. Vidni kot: vsaj 90°
6. Integrirana horizontalna poravnava – z integriranim gumbom za poravnavo slike: +/- 90°
7. Integrirana osvetlitev iz optičnih vlaken z dvema svetlobnima lečama
8. Z natančno poravnavo obeh senzorjev, kar omogoča optimiziranim 3D učinek
9. S funkcijo enostavnega preklapljanja med 2D in 3D načinom
10. S funkcijo brezstopenjskega zooma
11. S sistemom za stabilizacijo avtomatskega nadzora osvetlitve
12. Omogoča naj izjemno globinsko ostrino tako v 2D kot v 3D načinu
13. Delovna razdalja: med 20 in 50 cm
14. Teža naj ne presega 1000 g
15. Združljiv z delovanjem na frekvenci tako 50 Hz kot 60 Hz
16. Instrument oznake CF
17. S povečavo 8 – 30 x na delovni razdalji 30 cm
18. Z napredno funkcijo izravnave osvetlitve
19. S funkcijo izbire območja prikaza med povečavo
20. S funkcijo »PIP-swap« za hiter preklop med eksoskopom sočasno priključeno endoskopsko kamero
21. V kombinaciji s snemalno dokumentacijsko enoto naj omogoča zajemanje slik v 2D in 3D načinu ter snemanje videa v Full HD ter naj omogoča dvojni zajem slike/videa istočasno
22. Združljiv s platformo endoskopskega sistema omogoča kombinacijo endoskopije in mikrokirugije/odprte kirurgije preko ene platforme kamere
23. Omogoča naj avtomatsko upravljanje svetlobe preko povezave s komunikacijskim kablom na viru svetlobe
24. Omogoča naj daljinsko upravljanje vseh glavnih menijskih funkcij s pomočjo ločene krmilne naprave, iz sterilnega polja
25. Z mobilnim stojalom z roko za lahko in hitro postavljanje/premikanje iz/v operacijsko dvorano
26. Primeren za dezinfekcijo z brisanjem
27. Komplet naj vsebuje:
28. Eksoskop
29. Svetlobni kabel za eksoskop
30. Krmilno napravo s 4 programskimi funkcijami in USB vhodom, za intuitivno kontrolo oz. krmiljenje kamere in povezanih enot, za uporabo s 3D eksoskopom in 3D digitalnim modulom
31. Roko za pritrditev krmilne naprave na op mizo
32. Sponko za pritrditev eksokopa
33. Stopalko za upravljanje eksoskopa s funkcijo zooma, fokusa ter s štirimi programsko nastavljivimi gumbi, dvema gumboma za vstop/izstop iz menija ter s funkcijo izbire območja prikaza
34. Zaščito za eksoskop
35. 3D očala
36. Adapter za CO2 laser, z vpenjalnim cilindrom za namestitev laserja
37. Ploščo za adapter mikromanipulatorja s hitro sprostitveno sklopko, za uporabo z mikroskopom
38. Komplet naj vsebuje tudi začetni sterilni set za prekrivanje eksoskopa:
39. Sterilna prevleka za eksoskop
40. Sterilna prevleka za krmilno napravo - konzolo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
18.3.5.1 | Sistem za nadzor in premikanje eksoskopa, ki se pritrdi na OP mizo. |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične zahteve
41. Možnost premikanja ročno, robotsko s pomočjo upravljaljnika (joystick), opcijsko tudi zvočno upravljanje
42. Upravljanje brez teresljajev, stabilnost mora biti zagotovljena tudi med zahtevnimi psoegi
43. Položaj eksoskopa determiniran, kar olajša pozicioniranje eksoskopa med psoegom
44. Sistem mora biti mogoče zaščititi s sterilno zasščito ali avotklavirati
45. Montaža na OP mizo, ki mora imeti standardno tirnico (DIN EN 19054)
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2

## SKLOP 8
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 8 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, Navigacijski aparat (navigacija) | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z+AA )
21.7 | NAVIGACIJA ZA NAJZAHTEVNEJŠE POSEGE NA BAZI LOBANJE |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža
Tehnične zahteve
1. Navigacijski aparat (navigacija) za uporabo pri transnazalnih in otokirurških posegih na sprednji in lateralni bazi lobanje, združljiv s posegi, ki segajo v intrakranialno področje (resekcija intrakranialnih tumorjev).
2. Navigacijski sistemno elektromagnetni, z monitorjem z visoko resolucijo in diagonalo vsaj 27 palcev s funkcijo upravljanja na dotik (večkontaktno- »Multitouch«) za upravljanje navigacije in prikaz slik.
3. Integrirano napajanje z UPS enoto za neprekinjeno napajanje.
4. Vgrajen računalnik z 16 GB RAM in 1 TB diskovnega prostora s tehnologijo SSD.
5. Generator elektromagnetnega polja, ki je lahko postavljen pod glavo bolnika ali ob strani glave (zgoraj, levo, desno).
6. Dodaten stranski, neodvisen generator elektromagnetnega polja. Z enakimi tehničnimi specifikacijami generiranega polja.
7. Sistem omogoča varno brezžično povezavo WiFi za vključitev v bolnišnični PACS ali povezavo s planirno postajo, vključno z ustrezno programsko opremo vključno z licencami za življensko obdobje opreme. Omogoča tudi prenos podatkov preko DVD-ROM, CD-ROM in USB spominskega ključa, kartice, trdega diska.
8. Sistem vsebuje vse elemente integracije v PACS sistem (interni prenos DICOM) za izvoz in uvoz podatkov v navigacijo.
9. Sistem omogoča enostavno in uporabniku prijazno planiranje in prikaz anatomije ter patologije v področju obnosnih votlin in intrakranialno s samodejno in polsamodejno segmentacijo patoloških in anatomskih struktur.
10. Sistem omogoča fuzijo različnih slikovnih diagnostik: CT, MR, fMRI, PET, CBCT in fuzijo z intraoperativnimi podatki. Fuzija deluje samodejno z dodatno potrditvijo upravljalca navigacije, da je ustvarjeno prekrivanje ustrezno.
11. Sistem posreduje oceno natančnosti navigacije v milimetrih in prikazuje polje natančnosti, ki vsebuje anatomske podatke bolnika (na sliki bolnika).
12. Sistem dovoljuje tako registracijo preko kontur bolnika, dodajanje registracijskih točk.
13. Sistem omogoča modelirano 3D modelov mehkih tkiv, tumorjev, struktur kot so žile in živci.
14. Sistem vsebuje set navigacijskih inštrumentov za večkratno uporabo v predelu sprednje baze lobanje in lateralne baze lobanje. Ukrivljeni aspirator 70-stopinj, ukrivljeni aspirator 90-stopinj, raven aspirator, registracijska sonda, disektor za ostij sinusa, ravna sonda. - 3 kos
15. Aspirator za EM navigacijo z možnostjo krivljenja naj bo vnaprej registriran inštrument – samodejno verificiran inštrument brez potrebe po dodatni verifikaciji. - 3 kos
16. Neinvazivni okvir za registracijo za postavitev na bolnika brez omejitev lokacije (anatomskega mesta) za večkratno uporabo. - 3 kos
17. Neinvazivni okvir (element) za registracijo za enkratno uporabo – samolepljivi na kožo bolnika. - 20 kos
18. Element tracker - to je sledilec za enkratno uporabo za registracijo inštrumentov – 20 kos.
19. Invazivni okvir za pritrditev na lobanjo. Set mora vsebovati vse elemente za fiksacijo, vključno z vijaki in pritrdilnim materialno (izvijač). - 3 kos
20. Sistem omogoča snemanje videa med posegom, samodejno shranjevanje podatkov in izvoz podatkov (posnetkov). Obenem omogoča prikaz endoskopske slike na monitorju navigacije
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 9
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 9 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, MIKROSKOP 1 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z+AA )
18.4 | NEVROKIRURŠKI MIKROSKOP ZA ORL OPERACIJE NA TALNEM PREVOZNEM STATIVU |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
Tehnične zahteve
1. Zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 22" HD ločljivosti, kot centralni uporabniški vmesnik, pritrjen direktno na stativ mikroskopa:
2. Spremljanje in kontrola vseh funkcij
3. Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku
4. Nastavitve posameznih uporabnikov (vsaj 25 uporabnikov)
5. Mikroskop mora biti lahko premakljiv, za prevoze iz ene operacijske dvorane v drugo, z velikimi 4 kolesi (vsaj 150mm +- 15 %), od katerih mora biti vsaj eden opremljen z zavoro. Kolesa morajo biti opremljena s sistemom da se ne povozi kablov
6. Vrtljiv okrog nosilne osi za vsaj 360°
7. Doseg nosilne roke vsaj 1600 mm
8. Omogočena »overhead« pozicija za delo v položaju »face to face«. Delovno višino okularjev (kirurg + asistent) za delo v tem načinu mora biti mogoče nastavljati do višine vsaj 2000 mm za delo stoje, oziroma najnižja pozicija objektiva mora biti največ 1000 mm od tal, za delo sede
9. Sistem avtomatskega odsesavanja zraka iz sterilnih prevlek
10. Izvor svetlobe/osvetlitveni sistem
11. Dvojna ksenonova osvetlitev moči 250-300 W ali LED tehnologija primerljive intenzitete
12. Prikaz preostanka življenjske dobe žarnice, detekcija okvarjenih žarnic z avtomatsko menjavo žarnice
13. Zasilno delovanje/ ročna menjava žarnic
14. Popolnoma integrirano optično vlakno
15. Kontinuirano nastavljiva intenziteta, začetne vrednosti poljubno nastavljive za vsakega uporabnika
16. Koaksialna osvetlitev, z nastavljivo točkovno osvetlitvijo. Najmanjša velikost 10mm.
17. Avtomatsko spreminjanje intenzitete osvetlitve pri spreminjanju povečave. Hitrost spreminjanja mora biti mogoče nastavljati.
18. Robotizirano premikanje s funkcijo aktivnega dušenja tresljajev, popolnoma prosto in lahko premikanje v vseh oseh sistema. Sistem mora pri sproščenih zavorah prosto lebdeti.
19. Sistem avtomatskega uravnoteženja
20. Celotno uravnoteženje sistema samo s pritiskom na gumb,
21. Brez vidnih protiuteži nosilnega sistema
22. Priključki na mikroskopu
23. Gumb za vklop in izklop
24. Video priključek za priklop endo kamer (Y/C) za injeciranje slike
25. Mrežni konektor
26. Konektor nožnega kontrolnega panela
27. Navigacijski vmesnik za priklop nevronavigacije
28. Baza pacientov zaščitena z geslom za urejanje/spreminjanje/uvoz in izvoz pacientov, slik in videa
29. Vgrajena servisna datoteka in sistemska baza podatkov, do katere se lahko dostopa na daljavo preko omrežnega vmesnika
30. Mikroskop
31. Kompaktno telo mikroskopa, brez zunanjih modulov in kablov
32. Optično vlakno popolnoma vgrajeno v notranjost mikroskopa
33. Popolnoma integrirana 3 čipovna 4K video kamera polne ločljivosti (2160p)
34. Popolnoma integriran delilnik žarka z optimizacijo svetlobe preko drsnega zrcala za lateralno asistenco ali za »face to face« posege
35. Kontrola mikroskopa preko brezžičnega nožnega kontrolnega panela (vključ z lateralni pomiki mikroskopa preko krmilne palice)
36. Ročna fokusna stop pozicija
37. X/Y fina nastavitev motoriziranih osi, nastavljiva hitrost, avtomatska nastavitev hitrosti glede na povečavo
38. Glavo mikroskopa mora biti mogoče nagniti naprej/nazaj vsaj v območju 160°
39. Optični sistem/fokus/povečava
40. Celotna optika mikroskopa mora biti apokromatska
41. Zastavljiva delovna razdalja vsaj v območju od 200-625mm, brez dodatne optike, motorizirana, ročna ali preko avto fokusa, nastavljive hitrosti
42. Začetno delovno razdaljo mora biti mogoče poljubno nastaviti za posameznega uporabnika
43. Zoom povečava v razmerju 1:6, motorizirana in ročna, nastavljive hitrosti
44. Osnovna povečava vsaj od 1,3 x do vsaj 25,5x
45. Zložljivi tubus za glavnega operaterja, s funkcijo vrtenja in funkcijo hitrega povečevalnega faktorja za 50% ( končna največja povečava mora biti vsaj 38,2 brez menjave optičnih komponent)
46. Asistenca v poziciji »face to face« z vsaj 180° nagibnim tubusom za asistenta z vrtenjem za boljšo ergonomijo, in povečevalnim faktorjem za 50%, za doseganje enake končne povečave kot jo ima glavni kirurg.
47. Dodatna stranska stereo koobservacija z vsaj 180° nagibnim tubusom
48. 12,5x okularji primerni za delo z očali in ametropično korekcijo, za vse tri tubuse
49. Integrirana elektronsko kontrolirana zaslonka za nastavitev globinske ostrine
50. Avtofokusni sistem
51. Visoko hitrostni avto fokus
52. Ročna aktivacija in avtomatska aktivacija, kadar se popustijo zavore
53. Vidna pomoč fokusiranja z dvema laserskima točkama, avtomatska in ročna
54. Aktivacija povezave fokus-zoom, za avtomatsko nastavitev hitrosti fokusiranja pri dani povečavi
55. Video sistem
56. Celoten video sistem mora biti certificiran za uporabo v operacijskih dvoranah in mora biti popolnoma integriran v stativ mikroskopa
57. V glavo mikroskopa popolnoma integrirana 3-čipovna barvna kamera 4K ločljivosti (2160p), kontrolirana preko zaslona občutljivega na dotik, držal na mikroskopu in nožnega kontrolnega panela
58. Integrirana funkcija zamrznitve slike, izbirni video formati: TIFF, JPG ali BMP, s funkcijo shranjevanja in editiranja na trdi disk, arhiviranje preko USB 3.0.
59. Povezava preko mrežnega priključka po standardu DICOM v bolnišnični PACS sistem (brez dodatnih potrebnih modulov)
60. Prikaz zamrznjene slike tudi na dodatnem monitorju
61. Funkcija slike v sliki prikaza žive slike, kadar je na zaslonu zamrznjena slika
62. Video izhod na nosilnem delu mikroskopa
63. Analogni komponentni Y/C, YPb Pr izhod
64. Digitalni DVI/HDMI in HD-SDI izhod
65. Celotna video veriga mora biti popolnoma integrirana v stativ mikroskopa in kontrolirana preko uporabniškega vmesnika celotnega sistema
66. Intraoperativna diagnostika
67. Sistem mora omogočati fluorescenčno intraoperativno diagnostiko s pomočjo kontrastnega Indocianin zeleno (ICG).
68. Fluorescenčni modul mora biti popolnoma integriran v glavo in stativ mikroskopa zaradi enostavnega čiščenja in dezinfekcije
69. Fluorescenčni modul mora biti programabilen in kontroliran preko centralnega vmesnika na dotik.
70. Modul ne sme spremeniti dimenzij mikroskopa ali dodati dodatne teže ali zmanjšati delovne razdalje.
71. Modul mora omogočati avtomatsko nastavitev fokusa, zooma in osvetlitve za optimalno fluorescenčno vizualizacijo.
72. Sistem mora omogočati vzporedno avtomatsko snemanje fluorescenčnega videa in videa pri standardni beli osvetlitvi.
73. Fluorescenčna kamera mora omogočati avtomatsko in ročno kontrolo ojačitve signala za nastavitev kvalitete posnetka.
74. Nastavljivo preko držal na mikroskopu ali nožnem kontrolnem panelu
75. Dokumentacija video sekvenc v integrirano bazo pacientov
76. Dodana morata biti vsaj 1TB zunanji disk USB in set sterilnih prevlek za vsaj 10 operacij.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## SKLOP 10
[6 empty] | MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | VZDRŽEVANJE | [14 empty] | VREDNOST POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET
SKLOP 10 | MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI, MIKROSKOP 2 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost v EUR z DDV | Vzdrževalna dela za 1. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 2. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 3. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 4. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 5. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 6. leto v EUR brez DDV | Vzdrževalna dela za 7. leto v EUR brez DDV | Skupaj vzdrževalna dela za 7 let v EUR brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Vzdrževalna dela skupaj za 7 let z DDV (R*S*E) | Kurativno vzdrževanje - 25 delovnih ur | Cena na enoto brez DDV | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 | Cena na enoto z DDV | Vrednost za 25 ur v EUR z DDV (U*X*E) | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let+Delovne ure za kurativno vzdrževanje (stolpec T+Y) | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV(stolpec J+ Z+AA )
21.6 | MIKROSKOP ZA ORL, MOBILNI |  |  | 1 | kom |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pri vpisovanju enotnih cen za opremo, vzdrževanje in potrošni material v predračunu se mora vpisati ustrezna stopnjo DDV - izpistni sistem
ORL ODDELEK-1x
Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let.
Kompletna dobava in montaža.
1. Tehnične zahteve
2. Vsaj 5 stopenjski menjalec povečav s 1:6
3. Apokromatska optika
4. Mikroskop mora omogočati naraven prikaz barv po celotnem vidnem polju
5. 12,5x okularji primerni za delo z očali in ametropično korekcijo
6. Vsaj 180° nagibni tubus
7. Varioskopski fokus ( brez potrebe po premikanju mikroskopa) vsaj v območju med 200 in 430mm
8. LED osvetlitev s tremi indvidualnimi LED diodami (RGB), za simulacijo dnevne svetlobe.
9. Funkcija povečanja intenzitete, za doseganje intenzitete 180W ksenonove žarnice
10. LED osvetlitev mora biti popolnoma brez potrebnega vzdrževanja za vso življenjsko dobo
11. Avtomatski izklop osvetlitev, ko se mikroskop premakne v parkirno pozicijo
12. Točkovna osvetlitev z motorizirano nastavljivo velikostjo premera osvetlitve
13. Popolnoma integrirana barvna kamera polne HD ločljivosti (1080p) s pametnim snemanjem ( 30 sekund
pred pričetkom snemanja se mora sekvenca že zajeti) snemanje na USB medije. Video izhod za prikaz žive slike na monitorju v operacijski dvorani.
14. Sistem mehanskih zavor z enostavnim pozicioniranje mikroskopa
15. Uravnoteženje mikroskopa mora biti intuitivno in največ v treh korakih
16. Vse motorizirane funkcije mikroskopa morajo biti v neposredni bližini kirurga in upravljane preko samo enega več-funkcijskega gumba
17. Mikroskop mora omogočati priklop vsaj dveh različnih tipov kirurških laserskih manipulatorjev
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:

## potrošni material sklop 5
SKLOP 5 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | -monopolarna sonda za električno stimulacij | 560 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | -dvo ali štiri kanalne subdermalne igličaste elektrode | 980 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | -enotrahealni tubus z integriranimi senzorji iz zelo prevodnega materiala, ki omogočajo prepoznavanje in analizo signala od gornjega laringealnega živca ( SLN) - velikosti 7,5 | 420 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | -elektroda okrogle oblike s konstantno stimulacijo, ki zagotavlja enostavno postavljanje okrog vagusnega živca z vseh strani in onemogoča odklop od živca zaradi mehanskih vzrokov med posegom | 420 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [7 empty] | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## potrošni material sklop 6
SKLOP 6 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | Set za čiščenje in set za popravilo fibrov različnih premerov (300, 400 in 600 um) - vsak po 1 kos | 7 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Aspiracijska cev velika, 2m za sesalec dima (smoke evakuatorjem). | 560 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Aspiracijska cev mala za sesalec dima | 560 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Adapter za aspiracijske cevke za za sesalec dima | 560 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Handpiece Curved Long - - 140mm | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Handpiece Curved Short- - 60mm | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | Handpiece Offset Long - 240mm | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | Ročnik s konico premera 1,5 mm za ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen na vrhu konice dolžine 180 mm. | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | Ročnik s konico premera 1,5 mm za ORL operacije z Bare fibrom - raven | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - s-shape | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Kratek Ročnik s konico premera 1,1 mm za ORL operacije z Bare fibrom - raven | 21 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | Ročnik s konico premera 1,5 mm za ORL operacije z Bare fibrom - ukrivljen in s kanalom za sukcijo. 140 mm dolg. | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | Bare Fiber 400 µm, reusable - za večkratno uporabo | 42 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | Bare Fiber 600 µm, reusable - za večkratno uporabo | 42 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | Bare Fiber 300 µ, reusable - za večkratno uporabo | 42 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [7 empty] | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## potrošni material sklop 7
SKLOP 7 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | Zaščita za eksoskop | 84 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 3D očala | 70 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Sterilna prevleka za eksoskop in krmilno napravo (konzolo) | 840 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [6 empty] | 0 | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## potrošni material sklop 8
SKLOP 8 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | - Neinvazivni okvir (element) za registracijo za enkratno uporabo – samolepljivi na kožo bolnika. | 700 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | - Element tracker - to je sledilec za enkratno uporabo za registracijo inštrumentov | 700 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [6 empty] | 0 | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## potrošni material sklop 9
SKLOP 9 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | Sterilna prevleka za mikroskop | 840 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [6 empty] | 0 | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## potrošni material sklop 10
SKLOP 10 | zap. št. | Opis | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
| 1 | Sterilna prevleka za mikroskop | 840 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Sterilna prevleka za ročaje mikroskopa | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | Aseptične kapice 22mm | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | Aseptične kapice za Mode control | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | Aseptične kapice Varioskop | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | Aseptične kapice za PD prilagajanje 180° nagibna cev | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV | [6 empty] | 0 | 0
1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti .
vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata ter izvedbo postopka, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz. potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.