Naziv projekta: Paket 23 »Žarkovna linija za ozkokotno sipanje rentgenskih žarkov (SAXS) na sinhrotronu Elettra-Sincrotrone Trieste«

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: »Hibridni fotonski detektor za uporabo na žarkovni liniji za rentgensko sipanje pod majhnimi koti (SAXS)«

Oznaka javnega naročila: 302/6 – HF-DET/26

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika. Ponudnik mora v stolpcu »DOKAZILO« navesti ime priloženega dokazila. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki oz. tudi v Word obliki, v kolikor obrazec vsebuje aktivne spletne povezave do dokazil, v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava vakuumskega undulatorja za integracijo v sinhrotronsko žarkovno linijo« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1.1 | Obseg dobave |  |  |  |
|  | Ponudnik mora dobaviti en (1) popoln, v celoti funkcionalen hibridni fotonski števec (HPC), kot rentgenski ploščinski detektorski sistem za uporabo na sinhrotronskih žarkovnih linijah, ki vključuje najmanj: - detektorsko glavo, - krmilno enoto detektorja / strežnik za zajem podatkov, - vse potrebne napajalne kable, optične povezave (vlakna), vmesniške kable in konektorje, - krmilno programsko opremo ter dokumentiran programski vmesnik za zunanji nadzor in zajem podatkov, - mehansko montažno opremo in vmesnik za varno namestitev, - vso dokumentacijo, potrebno za obratovanje, integracijo, varnost in vzdrževanje, - namestitev, zagon, funkcionalno verifikacijo in usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika. Tehnologija detektorja - Detektor mora biti hibridni fotonski števec (angl. single-photon counting), kot rentgenski ploščinski detektor, primeren za neprekinjeno obratovanje pri visokih stopnjah zajema pri uporabi sinhrotronskih svetlobnih virov. - Detektor mora imeti kapacitete za bodočo kompatibilnost v vakuumskih pogojih. - Detektor mora omogočiti dvojni prožilni način. Geometrija in slikovno polje - Velikost piksla mora biti 150 µm × 150 µm ali manj. - Skupna matrika pikslov mora obsegati najmanj 1550 × 1600 pikslov. - Aktivno slikovno polje mora biti najmanj 233,0 mm × 244,0 mm ali večje. - Detektor je lahko modularne izvedbe; v tem primeru morajo biti reže med moduli v celoti specificirane, zagotovljena pa mora biti stabilna kalibracija in možnost korekcije neenakomernosti odziva (angl. flat-field). - Delež okvarjenih pikslov mora biti manjši od 0,1 %. Senzor in energijska zmogljivost - Material senzorja mora biti silicij. - Debelina senzorja mora biti 450 µm ali ekvivalentna, pri čemer mora biti zagotovljena primerljiva zmogljivost v navedenem energijskem območju. - Uporabno energijsko območje rentgenskih žarkov mora biti najmanj 6–40 keV. - Nastavljivo območje energijskega praga mora biti najmanj 4–30 keV. - Detektor mora omogočati štiri (4) neodvisne energijske pragove. Hitrost, mrtvi čas in stopnja štetja - Detektor mora podpirati neprekinjeno zajemanje. - Mrtvi čas odčitavanja mora biti ≤ 100 ns. - Največja trajno vzdržna stopnja štetja mora biti najmanj 1 × 10⁷ fotonov/s/piksel, pri pogojih, ki jih določi proizvajalec. - Neprekinjena frekvenca sličic mora biti najmanj 1900 Hz v 8-bitnem načinu. - Neprekinjena frekvenca sličic mora biti najmanj 950 Hz v 16-bitnem načinu. - Način zajema z izborom območja interesa (ROI) mora biti na voljo z najmanj: - 4000 Hz v 8-bitnem načinu in - 2000 Hz v 16-bitnem načinu. - Če je frekvenca sličic odvisna od števila aktivnih energijskih pragov, mora ponudnik to jasno navesti; v ustrezni konfiguraciji zajema zmogljivost ne sme pasti pod zgoraj navedene minimalne zahteve. Izhodni podatki in bitna globina - Sistem mora najmanj podpirati izhod slik v 8-bitnem in 16-bitnem načinu. - Sistem mora omogočati zapis metapodatkov o parametrih zajema, vključno z energijskimi pragovi, časovnimi nastavitvami in obratovalnimi nastavitvami. - Podprt mora biti zajem s časovnim žigosanjem (angl. timestamp). Sinhronizacija in proženje - Sistem mora zagotavljati zunanji vhod proženja (angl. trigger in) in zunanji izhod proženja (angl. trigger out) za sinhronizacijo z zunanjo instrumentacijo. - Ponudnik mora navesti električne specifikacije proženja in absolutne mejne vrednosti; vmesnik mora biti združljiv z običajno laboratorijsko krmilno logiko. Krmilna enota / strežnik za zajem podatkov - Kot del sistema mora biti dobavljena namenska krmilna enota. - Krmilna enota mora podpirati neprekinjeno obratovanje ter zagotavljati stabilno krmiljenje detektorja in zanesljivo upravljanje podatkov. - Optična povezava med detektorsko glavo in krmilno enoto mora biti izvedena prek angl. single-mode fiber z ustreznimi angl. transceivers in konektorji. - Krmilna enota mora zagotavljati Ethernet povezljivost za nadzor in dostop do podatkov. - Sistem mora imeti dokumentiran, omrežno dostopen krmilni vmesnik, primeren za integracijo v nadrejeno programsko opremo za krmiljenje instrumentacije. - Sistem mora omogočiti nadzor skozi REST API tehnologijo. Napajalne zahteve - Napajalni vhod detektorske glave mora biti združljiv z 100–240 VAC, 50/60 Hz. Hlajenje in termična stabilizacija - Detektorski sistem mora za obratovanje imeti in podpirati zunanjo enoto za termično stabilizacijo. - Nazivna nastavljena temperatura hladilnega medija mora biti 23 °C. - Največji dovoljeni tlak hladilnega medija mora biti ≤ 3 bar. - Sistem mora opredeliti zahteve glede sestave hladilnega medija ter omejitve glede združljivosti s korozijskimi inhibitorji. - Priloženi morajo biti vsi potrebni priključki za integracijo hladilnega tokokroga. Suho izpiranje s plinom in zaščita pred vlago - Detektor mora omogočati neprekinjeno izpiranje s suhim zrakom ali dušikom. - Plin za izpiranje mora biti brez oljnih primesi. - Zahtevani vstopni tlak plina za izpiranje mora biti združljiv z 1–2 bar. - Zahtevani pretok plina za izpiranje mora biti združljiv s 5–10 L/h. - Sistem mora opredeliti mejne vrednosti vlage in priporočene obratovalne pogoje vlažnosti, ki zagotavljajo stabilno delovanje. Okoljske meje obratovanja - Sistem mora podpirati obratovanje pri temperaturi okolice v območju 20–35 °C. - Sistem mora podpirati obratovanje pri nekondenzirajoči vlagi, skladno s stabilnim delovanjem detektorja. - Sistem mora zagotavljati notranji nadzor ter zaščitno delovanje pri preseganju dovoljenih mej temperature ali vlage. Mehanska integracija - Ponudnik mora navesti dimenzije in maso detektorja. - Detektor mora imeti definiran montažni vmesnik z navojnimi pritrdilnimi točkami. - Ponudnik mora opredeliti največjo dovoljeno globino vijačenja, potrebne odmike ter zahteve glede prostora za prezračevanje/odvajanje toplote, tako da je omogočena varna namestitev. - Ponudnik mora priložiti dimenzijske risbe, ki so zadostne za integracijo. | ☐ DA | ☐ NE |  |
| 1.2 | Garancija in servis |  |  |  |
|  | - Garancija za celoten dobavljeni sistem mora znašati najmanj 12 mesecev. - Ponudnik mora zagotoviti opis servisnih postopkov, kontakte za tehnično podporo ter informacijo o dobavljivosti rezervnih delov. | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ponudnik izpolni zahtevana polja, ga podpiše in žigosa.

- Ponudnik  obrazec »Priloga 2: Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme« ob oddaji ponudbe naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Projekt št. P23-79 z naslovom »Žarkovna linija za ozkokotno sipanje rentgenskih žarkov (SAXS) na sinhrotronu Elettra-Sincrotrone Trieste«, ki je pridobljen v okviru Javnega razpisa za (so) financiranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 23, št. 6316-9/2024-4), sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega dokazila. Ponudnik lahko navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije.