## List1
Sklop I | MOBILNI RTG APARAT: model: _________________________________________, proizvajalec:_________________________________ | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo | Izpolnjuje da/ne
A | VISOKO NAPETOSTNI GENERATOR
1 | Minimalna moč generatorja: 32 kW
2 | Napetost: 40 – 133kV
3 | Razpon tokovnega sunka vsaj med 0,32 – 320mAs
B | RTG CEV IN ZASLONKA
4 | Aparat naj ima dve gorišči – fokusa, pri čemer manjše gorišče ne sme biti večje od 0,7, večje gorišče pa ne sme biti večje od 1,3
5 | Toplotna kapaciteta anode: vsaj 300 kHU
6 | Svetlobni prikaz polja – LED
7 | Merjenje dozne obremenitve na osnovi kalkulacije iz ekspozicije
8 | Brezžično proženje ekspozicije
9 | Lastna filtracija RTG cevi mora biti v skladu z zakonodajo iz področja varstva pred sevanjem
10 | Višina gorišča RTG cevi v skrajno iztegnjenem in primernem položaju za slikanje pacienta v postelji ne sme biti manjša od 200 cm od tal
11 | Zaradi lažje postavitve aparata med bolnišničnimi posteljami naj teleskopski nosilec RTG cevi omogoča gibanje teleskopa vertikalno in drugega teleskopskega stativa horizontalno, gibljiva roka ni primerna
12 | Vgrajena 3D kamera za prikaz žive slike pacienta, kot pomoč pri natančnem pozicioniranju pacienta in poravnavi RTG cevi
13 | Laserska navigacija - 3D kamera avtomatsko zazna ustrezen kot RTG cevi in nato aktivira laser, kar omogoča natančnejšo izvedbo preiskave
14 | Na nosilcu RTG cevi naj bo LCD zaslon, ki prikazuje vsaj: živo sliko 3D kamere, SID, pacientove podatke, izbrani protokol, ekspozicijske parametre,…
C | MOBILNOST
15 | Motoriziran aparat z variabilno hitrostjo premikanje
16 | Motorno pomikanje naprej in nazaj
17 | Horizontalni doseg RTG cevi od roba aparata minimalno 120 cm
18 | Rotacija vertikalnega teleskopskega nosilca RTG cevi najmanj: +/-270°
19 | Nagib RTG cevi med slikanjem - minimalno: naprej 90°, nazaj 30°, levo/desno +/- 180°
20 | Rotacija kolimatorja +/- 90°
21 | Komunikacija aparata z lokalnim omrežjem žična
22 | Možnost naknadne brezžične povezave aparata z lokalnim omrežjem
23 | Prost dostop do zaslona v vseh položajih RTG cevi razen pri položaju, ki je namenjen za transport
24 | Širina aparata ne sme presegati 560 mm
25 | Teža aparata ne sme presegati 440 kg
D | SLIKOVNI SPREJEMNIK
26 | Brezžična povezava aparata in slikovnega detektorja
27 | Polprevodniški detektor Csl scintilator
28 | Stopnja zaščite (mehanski delci, vlaga): vsaj IP57
29 | Velikost piksla ne več kot 125 µm
30 | Globinska ločljivost min.: 16 bit
31 | Vgrajen AEC (Automatic Exposure Control assistance)
32 | AI Noise Reduction
33 | Slikovni sprejemnik mora prenesti obremenitev teže najmanj 310 kg po celotni površini detektorja ali točkovno na Ø 40mm najmanj 100 kg
34 | Zadnja slika mora biti vedno na slikovnem sprejemniku (v primeru izpada Wi-Fi povezave z aparatom)
35 | Programska oprema, ki nadomesti radiografsko rešetko
36 | Polnjenje slikovnega sprejemnika v ležišču aparata
37 | Priročni utor za lažje prenašanje slikovnega sprejemnika
38 | Slikovni sprejemnik mora omogočati vzpostavitev v lokalni režim, kar omogoča izvedbo radiološkega slikanja z detektorjem na drugih lokacijah ter kasnejši prenos slik na RTG aparat, do 99 slik
39 | Ponudnik mora ponuditi slikovni sprejemnik, in sicer: - slikovni sprejemnik velikosti 43 x 43 cm +/- 1 cm; resolucije vsaj 3000 x 3000 pikslov, teže največ 3,0 kg
E | PRIKAZ IN OBDELAVA SLIKE
40 | Velikost zaslona na dotik: vsaj 19''
41 | Sistem mora omogočati prevzem podatkov, obdelavo in shranjevanje v PACS/RIS sistem Splošne bolnišnice Novo Mesto
42 | Programska oprema mora omogočati shranjevanje in urejanje slikovnih protokolov
43 | Programska oprema mora omogočati ročno nastavitev slikovnih parametrov in vnos pacientovih podatkov
44 | Programska oprema za izboljšanje kvalitete slik
45 | Možnost obdelave slike (kontrast, svetlost, obrezovanje, poudarjanje robov, dodajanje besedila, povečava, merilo, obračanje in zrcaljenje slike, merjenje razdalj, kotov,…)
46 | Sistem mora omogočati varovanje zagona in upravljanje aparata (programsko ali s ključem)
47 | Operacijski sistem vsaj Windows 10
F | DOKUMENTIRANJE IN POVEZOVANJE
48 | Sistem mora biti DICOM kompatibilen in mora imeti vgrajene naslednje licence: - DICOM Get Worklist - DICOM MPPS - DICOM Send - DICOM Storage Commitment
49 | Aparat mora imeti zagotovljeno lahko (enostavno) čiščenje.