## List1
Sklop I | UZ aparat za potrebe urologije, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 2 kos | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo | Izpolnjuje da/ne
1 | Digitalna platforma z uporabljeno najnovejšo napredno tehnologijo za potrebe pregledov abdomna, mehkih delov, glave, muskoloskeleta, žil in nevroloških pregledov
2 | Aparat naj omogoča uporabo najnovejše tehnologije fokusiranja UZ slike na nivoju pixlov – slika mora biti fokusirana po celotni globini od površine do nastavljene globine (kot npr. Dynamic Pixel Focusing)
3 | Omogoča naj avtomatično prilagoditev hitrosti UZ skozi različna tkiva, kar se odraža na kvalitetnejši in natančnejši sliki, kot na primer SSC (sound speed compensation)
4 | Oprema za boljši kontrastni prikaz določenega področja znotraj UZ slike v visoki ločljivosti, kot na primer HD Scope
5 | Aparat naj ima zaradi hitrejšega delovanja hibridno izvedbo diska, sistemski disk vsaj 120 GB SSD in HDD vsaj 1TB za shranjevanje pacientovih podatkov in slik, čas zagona aparata do 30 sek, ugašanje do 30 sek, vrnitev iz stanja mirovanja manj kot 5 sekund
6 | Monitor velikosti 23,8'', LED osvetlitev, ločljivost vsaj 1920*1080, pomik neodvisen od upravljalne konzole vsaj levo 90 st, desno 90 st, nastavljiv kot gledanja (naklon) in višina, avtomatska nastavitev svetlosti slike glede na osvetljenost prostora
7 | Upravljalni panel s pomikom iz sredine vsaj 50cm v levo / 50 cm v desno, zasuk levo 90 st / desno 90 st, pomik po globini vsaj 35cm, po višini vsaj 30cm, interaktivna osvetlitev tipk, vsaj 6 nastavljivih tipk
8 | Brezodbojni dotikalni upravljalni zaslon, velikost diagonale vsaj 15,6'', ločljivost 1920*1080, nastavljiv naklon, podpora upravljanju z gestami
9 | Generator Uz snopa naj ima frekvenčni razpon vsaj 1-23MHz
10 | 5 aktivnih priklopnih mest za sonde
11 | Na upravljalni plošči naj bodo odlagalna mesta za sonde na obeh straneh, mora imeti grelec gela z nastavljivo temperaturo, vsaj tri stopnje in izklop
12 | Linearna sonda, frekvenčno območje 3-14 MHz, širina 55,5 mm, kot skeniranja vsaj 20 stopinj
13 | Konveksna sonda, frekvenčno območje 1.2-6 MHz, radij 60mm, kot skeniranja vsaj 70 stopinj
14 | Biplana sonda (konveksna in linearna), frekvenčno območje: konveksna 3,5-9,5 MHz, linearna 4,8-11,0 MHz, konveksna: radij 10 mm, kot skeniranja vsaj 215 stopinj, linearna: širina 71,4 mm, kot skeniranja vsaj 40 stopinj
15 | Avtomatski protokol za pregled ščitnice in TI-RADS analiza
16 | Slikovni načini: (B), (M), Barvni dopler, barvni prikaz pretoka z visoko ločljivostjo, Power dopler, usmerjeni power dopler, dvojni (B+B), Quad(4B), B/M način, B/C/D triplex-način, dvojna živa slika: B/B, B/Color, B/kontrast
17 | Povečava žive in zamrznjene slike vsaj 10x, slike iz cine spomina vsaj 10x, prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom ene tipke
18 | Trapezoidni prikaz in zamik snopa (B-steer) na linearni sondi
19 | Programska oprema za sestavljeni (spatial compound) prikaz
20 | Programska oprema za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction)
21 | Optimizacija B slike, barvnega in pulznega doplerja z enim gumbom
22 | Programska oprema za izboljšan prikaz barvnega doplerja pri manjših žilah in tudi pri globje ležečih žilah
23 | 3D vizualizacija barvnega prikaza pretoka (kot npr. Glaze flow)
24 | Avtomatske doplerske meritve pri živi ali zamrznjeni sliki
25 | Programska oprema za avtomatsko meritev debeline intime medie (IMT)
26 | Avtomatsko merjenje IMT v realnem času na osnovi radiofrekvenčnih meritev
27 | Programska oprema za panoramski prikaz B slike in Power doplerja na vseh sondah
28 | Programska oprema za Shear-wave elastografijo
29 | Programska oprema za kvantitativno analizo Shear wave elastografije.
30 | Programska oprema za Strain elastografijo
31 | Programska oprema za boljši prikaz punkcijske igle pri linearni sondi
32 | Programska oprema za uporabo kontrastnih sredstev z nizkimi vrednostmi mehanskega indeksa (Low MI)
33 | Programska oprema za kvantifikacijo kontrastnih preiskav (time-intensity krivulje, izvoz podatkovnih datotek v CSV formatu
34 | Retrospektivno snemanje filmskih sekvenc (do vsaj 120 sekund) in prospektivno snemanje (do vsaj 480 sekund), nastavljiv čas trajanja posnetka
35 | Velikost cine pomnilnika naj bo vsaj 63570 slik oz. vsaj 210 sekund
36 | Vgrajen digitalni videorekorder, čas snemanja do vsaj 60 minut/posnetek
37 | Programska oprema za izdelavo lastnega protokola preiskave (work-flow protokol)
38 | Vgrajen sistem za obdelavo/shranjevanje pacientovih podatkov s slikami/filmi in rezultati opravljenih meritev; velikost diska za shranjevanje 1TB, shranjevanje slikovnega materiala v RAW obliki (za B/color/PW dopler mora omogočati naknadno spreminjanje ojačanja, dinamičnega območja, stopnjo odstranjevanja šuma, sive/barvne/doplerske skale, obarvanosti, velikosti slike, dodajanje komentarjev in opravljanje naknadnih meritev). Omogočati mora izvoz slik in varnostno kopiranje na zunanje USB medije in preko omrežne povezave; Avtomatska izdelava reporta glede na uporabljeno aplikacijo, možnost tiskanja reporta na zunanjem tiskalniku ali izvoz v elektronski obliki skupaj s slikami ali samostojno
39 | Povezava v omrežje preko LAN kabla in WiFi povezava
40 | Vsaj 6 USB priključkov, HDMI, VGA in S-video izhod, avdio izhod, mikrofonski vhod
41 | Aparat naj ima vgrajen DICOM vmesnik, modalitete storage, print, verify, storage commitment, media exchange in uvoz delovne liste (worklist), strukturni report za mehke dele in vaskularne preiskave
42 | Možnost uporabe aplikacije za prenos slik/filmčkov ter upravljanje funkcij UZ aparata in uporaba UZ asistent/tutor programa na mobilnih Android/IOS napravah.
43 | Možnosti nadgradnje: Linearna sonda, frekvenčno območje 6-23 MHz, 31,5 mm, kot skeniranja vsaj 20 stopinj Avtomatska meritev volumna sečnega mehurja Programska oprema za Shear-wave elastografijo prostate Biopsijsko vodilo za biplano sondo( linearno-konveksna sonda) Programska oprema za vektorski prikaz hitrosti in smeri pretoka skozi žile s kvantitativno analizo, izračun volumna pretoka Programski modul za analizo pljučnih B linij, analiza iz žive ali zamrznjene slike Avtonomija dela z vgrajeno baterijo vsaj 120 minut – preiskave, v stanju mirovanja vsaj 24 ur Avtomatsko merjenje IMT v realnem času na osnovi radiofrekvenčnih meritev Programski modul za podroben prikaz malih in počasnih pretokov z visoko občutljivostjo v visoki resoluciji, možnost prikaza subtrakcije ( Ultra-Micro-Angiography / UMA)
44 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 2: | UZ aparat za potrebe hemodializnega oddelka, proizvajalec:___________________, model: ________________________________ - 1 kos
1 | Operacijski sistem, vsaj Windows 10.
2 | Vsaj dva aktivna priključna mesta za UZ sonde na UZ aparatu
3 | Zaradi narave dela morajo biti odlagalna mesta za sonde in ultrazvočni gel na obeh straneh aparata.
4 | Upravljanje aparata z vsaj 15-inčnim barvnim dotikalnim zaslonom, dotikalna sledilna plošča.
5 | Vsaj 15 palčni barvni LED zaslon.
6 | Zaradi boljše mobilnosti, teža aparata ne sme presegati 5kg.
7 | Širina aparata ne več kot 550mm.
8 | Upravljalni panel naj bo nastavljiv po višini vsaj 250 mm, in tako omogočati delo v sede/stoje.
9 | Voziček za namestitev aparata, vsa štiri kolesa neodvisno vrtljiva, z zavoro na vsakem kolesu.
10 | Glasnost aparata pod 35 dB.
11 | Frekvenčni razpon UZ aparata od 1 do vsaj 25Hz.
12 | Dinamično območje vsaj 350dB.
13 | Število digitalnih kanalov vsaj 17.000.000.
14 | Zahtevani prikazi: - Črno-bela slika (B-mode) - M način - Spektralni prikaz hitrosti toka (PW Doppler) in kontinuirani prikaz hitrosti toka (CW Doppler) - Barvni prikaz toka (Color Doppler Mode in Power Doppler Mode). - Visoko resolucijski prikaz pretoka - posebna Power Doppler tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz ožilja. - Trojni (Triplex) prikaz - Bi-plane prikaz v realnem času. - Trapezoidni prikaz - B-steer funkcija za črno-belo sliko - Harmonski prikaz
15 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).
16 | Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.
17 | Programska oprema za abdominalne preiskave.
18 | Programska oprema za preiskave srca (echo).
19 | Imeti mora vsaj 9.000 slik retrospektivnega (Cineloop) spomina.
20 | Hitrost osveževanja 2D UZ slike: vsaj 7.000 slik/s.
21 | Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 500 slik/s
22 | Avtomatične Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
23 | Kontinuirana avtomatična optimizacija 2D slike, brez potrebe po dodatnem pritisku na tipko.
24 | Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko.
25 | Hkratni prikaz žive 2D slike in 2D slike z barvnim dopplerjem.
26 | Shranjevanje surovih (Raw Data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni SSD disk, kapacitete vsaj 512GB ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov (povečava, gain in kontrast slike) in izvedba meritev (analiza surovih podatkov).
27 | USB izhodi: vsaj 4 izhodov (vsaj USB 3.0), vsaj dva USB 3.0 izhoda, nameščena na upravljalni konzoli, za hiter in enostaven dostop.
28 | Možnost simultanega prikaza shranjene slike iz internega trdega diska in žive slike, za primerjavo preiskav.
29 | Aparat mora omogočati tudi brezžično komunikacijo za prenos podatkov in arhiviranje.
30 | Aparat mora omogočati 95min avtonomije.
31 | Aparat naj omogoča prikaz UZ slike preko celega ekrana s pritiskom enega gumba
32 | Vklop aparata iz stanje pripravljenosti, iz katerega se v operativno stanje povrne v 15 sekundah.
33 | Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike
34 | Beam steer funkcija mora biti omogočena na linearnih sondah tako za dopplerske preiskave kot za B-slike.
35 | "Aparat mora biti opremljen s sondami, ki omogočajo izbiro vsaj 6 frekvenc in podpirati tkivni harmonični prikaz : 1. Linearna sonda. Frekvenčno območje od 3 do vsaj 15MHz, širina 48-50 mm. 2. Konveksna sonda. Frekvenčno območje od 1 do vsaj 8MHz, kot gledanja vsaj 103 stopinj, širina 60-64 mm. 3. Sektorska sonda. Frekvenčno območje od 1 do vsaj 5MHz."
36 | Zahtevane možnosti nadgradnje aparata: 1. Možnost prikaza preiskave v živo na oddaljenem delovnem mestu (streaming). 2. Možnost oddaljenega servisa (LAN ali WiFi povezava). 3. Linearna sonda, frekvenčno območje od 8 do vsaj 24MHz, širina vsaj 45 mm. 4. Hockey-stick linearna sonda, frekvenčno območje od 6 do vsaj 25Mhz. 5. Možnost razširjene avtonomije, vsaj 300min, brez priklopa zunanje naprave. 6. Programska oprema – posebna Ultra fast Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-rateom.
37 | Možnost povezave v PACS sistem naročnika
Sklop 3 | Žepni UZ aparat za potrebe Službe za fizioterapijo, proizvajalec: ______________________________________, model: __________________________________________ - 1 KOS
1 | Dlančni ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter vsaj 128 fizičnimi obdelovalnimi kanali.
2 | Brezžična povezava z Android (verzija:13 ali novejša) ali iOS (verzija:16 ali novejša) mobilnimi napravami.
3 | Tablični računalnik, min. Android 14, 4GB RAM, 10" zaslon, ovitek
4 | Abdomen, Pljuča, Periferno ožilje, žilni pristopi, periferni bloki z vodenjem za intervencije
5 | Zahtevani prikazi: B-prikaz, tudi s harmoniki; color-barvni Doppler, Pulzni (PW) Doppler, M-mode prikaz.
6 | Penetracija-globina UZ sektorja 24 cm.
7 | Možnost nastavitve TGC v vsaj šestih nivojih prikazane globine UZ sektorja.
8 | Delo z interno baterijo vsaj 50 min.
9 | Brezžično polnjenje UZ sonde.
10 | Teža naj ne presega 220 g.
11 | Arhiv: vsaj 500 preiskav hranjenih na mobilni napravi.
12 | Vsaj 256-bitna enkripcija shranjenih podatkov.
13 | Možnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik v MPEG in JPEG formatu.
14 | DICOM vmesnik (Verify, Work/ist, Store, Storage Commitment, Secure DICOM (TLS)).
15 | Dvojna UZ sonda, ki vsebuje: • Abdominalna ukrivljena UZ sondo 2-5 MHz z vsaj 128 kristalnimi elementi, vidno polje 60°, globina do 24 cm • Linearno UZ sondo.' 3 MHz - 12 MHz, z vsaj 192 kristalnimi elementi in širino UZ snopa 40 mm, globina do 8cm.
16 | V kompletu s tabličnim računalnikom, min. Android 14, 4GB RAM, 10" zaslon, ovitek.
Sklop 4 | Žepni UZ aparat za potrebe kardiologije, proizvajalec: ______________________________________, model: __________________________________________ - 1 KOS
1 | Dlančni ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter vsaj 128 fizičnimi obdelovalnimi kanali.
2 | Brezžična povezava z Android (verzija:13 ali novejša) ali iOS (verzija:16 ali novejša) mobilnimi napravami.
3 | Klinične aplikacije: Kardiologjja, Abdomen, Pljuča, Periferno ožilje, žilni pristopi.
4 | Zahtevani prikazi: B-prikaz, tudi s harmoniki; color-barvni Doppler, Pulzni (PW) Doppler, M-mode prikaz.
5 | Penetracija-globina UZ sektorja 24 cm.
6 | Možnost nastavitve TGC v vsaj šestih nivojih prikazane globine UZ sektorja.
7 | Delo z interno baterijo vsaj 50 min.
8 | Brezžično polnjenje UZ sonde.
9 | Teža naj ne presega 220 g.
10 | Arhiv: vsaj 500 preiskav hranjenih na mobilni napravi.
11 | Vsaj 256-bitna enkripcija shranjenih podatkov.
12 | Možnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik v MPEG in JPEG formatu.
13 | DICOM vmesnik (Verify, Work/ist, Store, Storage Commitment, Secure DICOM (TLS)).
14 | Dvojna UZ sonda, ki vsebuje: - Kardiološko UZ sondo 1,6- 3,7 MHz z vsaj 64 kristalnimi elementi in vidnim poljem 90°. - Linearno UZ sondo.' 3 MHz - 12 MHz, z vsaj 192 kristalnimi elementi in širino UZ snopa 40 mm, globino do 8 cm.
15 | V kompletu s tabličnim računalnikom, min. Android 14, 4GB RAM, 10" zaslon, ovitek.