## BioBanka
B_1/2.4.1 Seznam opreme po prostorih z instalacijski priključki predvidene in obstoječe opreme
TIP | ŠIFRA TIPA PROSTORA | POVRŠINA PROSTORA [m2] | OPREMA-IME | število kosov opreme | kos/kpl | voda | odtok | elektrika |  |  |  | telekom. |  | medicinski tehnični plini | odvod zraka | razni podatki, velikost aparatov, opombe | toplotna emisija | hrup | posebni pogoji v prostoru | GRUPA (RAZRED)
[8 empty] | el. priključek | mreža | DEA | UPS | UTP/HIS | koaks.
LEGENDA:
tipsko pohištvo, kupljeno
pohištvo po meri
sanitarna oprema
IINOX pohištvo po meri
aparati pisarniški
PRIMER |  |  | instalacijski kanali
obstoječi medicinski aparati
novi medicinski aparati
BIOBANKA DODATNO | B.1 | 31.7
LP5 |  |  | laboratorijski pult, dim. 270x60/90 cm,zg.rob na višini 90 cm | 1 | kos
OM.V.4 |  |  | stenske viseče omarice INOX nad pultom LP5, dim. 270x35x100 cm | 1 | kos
H4 |  |  | zamrzovalnik za – 86ºC, 501 L | 1 | kos |  |  | 230 V, 50 Hz, 1,6 kW, 10,0 A |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr. Binder UF V 500 (Binder, Nemčija), dim. 88,2x10,3x199,3 cm + temperaturno tipalo za LabGuard sistem
H4 |  |  | zamrzovalnik za – 86ºC, 501 L | 1 | kos |  |  |  |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | Binder UF V 500
H2 |  |  | zamrzovalnik za -20ºC | 1 | kos |  |  | 220 – 240V~ / 1.5 A |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr. LGv 5010 Mediline (Liebherr, Nemčija), dim. 75x75x185 cm + temperaturno tipalo za LabGuard sistem
H2 |  |  | zamrzovalnik za -20ºC | 1 | kos |  |  | 220 – 240V~ / 1.5 A |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | LGv 5010 Mediline
H3 |  |  | kombiniran laboratorijski hladilnik: hladilnik (+ 4ºC) + zamrzovalnik (-20ºC) | 1 | kos |  |  | 220 – 240V~ / 1.5 A |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr. LCv 4010 Mediline (Liebherr, Mediline, Nemčija)+ temperaturno tipalo za LabGuard sistem
H3 |  |  | kombiniran laboratorijski hladilnik: hladilnik (+ 4ºC) + zamrzovalnik (-20ºC) | 1 | kos |  |  | 220 – 240V~ / 1.5 A |  | x |  | 1x dvojna
TI |  |  | tipalo za temperaturo oziroma z Labguard sistem (tipalo) za avtomatsko 24-urno merjenje temperature | 6 | kos |  |  | 1 x 230V (1f) 16A, 50Hz |  | x |  | 1x UTP
VO1 |  |  | premični predalnik, dim. 60x57x80 cm | 2 | kos
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.270/150-BB, pod visečimi omaricami (OM.V.4), dolžine 270 cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnice šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  | 2x | 1x
|  |  | - komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 2x dvojna (2x2xRJ45)
BIOBANKA DODATNO | B.1.1 | 8.31
S2 |  |  | vrtljiv laboratorijski stol, s hrbtnim naslonjalom in koleščki | 1 | kos
LP3 |  |  | laboratorijski pult, dim. 200x90cm, zg.rob na višini 75 cm | 1 | kpl
LP6 |  |  | laboratorijski pult, dim. 215x60 cm, zg.rob na višini 90 cm | 1 | kos
OM.V.5 |  |  | stenske viseče omarice INOX nad pultom LP6, dim. 215x35x100 cm | 1 | kos
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
PR |  |  | predalnik | 1 | kos
SM |  |  | fluorescenčni/svetlobni mikroskop | 1 | kos |  |  | AC 230V±10% 50/60Hz; 1.2A (poraba), notranja varovalka 250V, T3,15A |  |  | x |  |  |  |  | Nikon ECLIPSE E600, z digitalno kamero Insight priključek na kanal
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.215/150-BB, pod visečimi omaricami (OM.V.5), dolžine 215 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnice šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  | 2x | 1x
|  |  | - komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 2x dvojna (2x2xRJ45)
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.200/90-BB, nad pultom (LP3), dolžine 200 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  |  | x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 3x dvojna (3x2xRJ45)
SKLADIŠČE | B.2 | 11.43
OM5 |  |  | visoka omara s policami in polnimi vrati, za shranjevanje laboratorijskega materiala, dvignjena 10cm od tal, dim.100x60x235 cm + zapora do stropa, | 3 | kpl
OM5.1 |  |  | visoka omara s policami in polnimi vrati, za shranjevanje laboratorijskega materiala, dvignjena 10cm od tal, dim.95x60x235 cm + zapora do stropa, | 2 | kpl
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
UPS | B.2.1 | 3.7
ČISTILA | B.2.2 | 1.63
TR |  |  | trokadero | 1 | kos | H | Ø100
PISARNA | B.3 | 19.56
S1 |  |  | vrtljiv pisarniški stol na koleščkih, z naslonjalom za hrbet | 4 | kos
OM4 |  |  | visoka pisarniška omara s policami in polnimi vrati, dvignjena 10cm od tal, dim.80x40x235 cm | 2 | kpl
OM.V.2 |  |  | stenske viseče omarice nad pultami PM3 in PM6, dim. 80x40x100 cm | 2 | kpl
PM3 |  |  | pisarniška pisalna miza, 160x80x75 cm | 4 | kpl
PM6 |  |  | pisarniška pisalna miza, 180x60x75 cm | 1 | kpl
PR |  |  | predalnik | 2 | kos
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 2 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
T |  |  | tiskalnik dim. cca 45x45cm | 1 | kos |  |  | 350W |  |  |  | x |  |  |  | priključek na kanal
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
TE |  |  | telefon | 1 | kos | [6 empty] | vtičnica telefon +internet
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.320/150-BB,pod visečimi omaricami (OM.V.2), dolžine 320 cm | 2 | kpl
|  |  | - vtičnice šuko |  |  |  |  | 6x dvojna |  | 4x | 2x
|  |  | - komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 4x dvojna (4x2xRJ45)
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.180/90-BB nad mizo(PM6), dolžine 180 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 2x dvojna | x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 1x dvojna (1x2xRJ45)
BIO BANKA | B.4 | 60.77
S2 |  |  | vrtljiv laboratorijski stol, s hrbtnim naslonjalom in koleščki | 1 | kos
LP3 |  |  | laboratorijski pult, dim. 200x90cm, zg.rob na višini 75 cm | 1 | kpl
P1 |  |  | polica 2x na steni, 200x35 cm | 1 | kos
PR |  |  | predalnik, mobilni | 1 | kos
T |  |  | tiskalnik dim. cca 45x45cm | 1 | kos |  |  | 350W |  |  |  | x |  |  |  | priključek na kanal
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
H1 |  |  | zamrzovalnik za – 86ºC, 729 L, kot npr. Panasonic/PHCbi (MDF-DU702VH-PE) | 13 | kos |  |  | V: PA: 220 / PE: 220/230/240 / PS: 230, Hz: PA: 60 / PE: 50 / PS: 50, dva kompresorja 2x750W |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | Z dodanimi: -CO2 back-up sistemom (tovarniško vgrajen)za rezervno hlajanje, če pride do okvare (MDF-UB7-PW) in -predalnikom za škatlice, z izvlečnimi predali, iz nerjavečega jekla (ali aluminija), -krioškatlicami. dim. 88,2x103x199,3 cm, kot npr. https://www.phchd.com/apac/biomedical/preservation/ultra-low-freezers/VIP-ECO-ULT-freezers/mdf-du702vh |  | 52 dB (A)
TI |  |  | tipalo za temperaturo oziroma z Labguard sistem (tipalo) za avtomatsko 24-urno merjenje temperature | 13 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna
K2 |  |  | dvojni koš za ločeno zbiranje odpadkov v medicinskih prostorih | 1 | kos
VO1 |  |  | voziček/ premični predalnik, dim. 60x57x80 cm | 2 | kos
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.200/90-BB-1, nad pultom (LP3), dolžine 200 cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  | 2x | 1x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 2x dvojna (2x2xRJ45)
DELOVNI LABORATORIJ | B.5 | 19.25
S2 |  |  | vrtljiv laboratorijski stol, s hrbtnim naslonjalom in koleščki, nastavljiv po višini (mora biti primeren za višino pulta 90 cm) | 4 | kos
LP2 |  |  | zvezni delovni laboratorijski pult, 180x90x90 cm | 2 | kos
LP1 |  |  | zvezni delovni laboratorijski pult, 160x90x90 cm | 3 | kos
RO.Z |  |  | robot za odvijanje in zavijanje zamaškov (na navoj) na kriovialah | 1 | kos |  |  | 110/230 V |  |  | x | x |  |  |  | na primer, CDC-96CH-XT-DD, LVL, Nemčija priključek na kanal
RO.T |  |  | robot za ravananje s tekočinami (vzorci)– avtomatsko pipetiranje in alikvotiranje tekočin | 1 | kos |  |  | Mains adapter input: 100–240 VAC, 47-63 Hz Device input: 22.8–25.2 VDC, 100 W |  |  | x | x |  |  |  | na primer VIAFLO4505 ASSIST PLUS BASE UNIT , Integra Biosciences, Švica, Operating Conditions Temperature: 5 °C – 40 °C (41°F–104°F), Humidity: <85 % non-condensing priključek na kanal
OČS |  |  | optični čitalec-skener s krioprotekcijsko tehnologijo za hitro skeniranja QR kod brez potrebe po odtaljevanju vzorcev | 1 | kos |  |  | 5V via USB connection from PC |  |  | x | x |  |  |  | na primer, DMTR-SBS, LVL, Nemčija priključek na kanal
LC |  |  | laboratorijska centrifuga s hlajenjem | 1 | kos |  |  | 720W |  |  | x | x |  |  |  | Sigma 2-16KL (Sigma, Nemčija) priključek na kanal
SM |  |  | svetlobni mikroskop | 1 | kos |  |  | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A |  |  | x | x |  |  |  | Kern Optics OBL127 (Optics Kern, Nemčija) priključek na kanal
AT |  |  | analitska laboratorijska tehtnica | 1 | kos |  |  | Dedicated AC adapter Input 100-240VAC / Output 12VDC |  |  | x | x |  |  |  | Vibra HT 224 RCE (Domel, Slovenija) priključek na kanal
PO1/PO1.1 |  |  | podpultna omarica s policami in predalom na vrhu, zaprta z vratci, dim. 50x58x86 cm | 9 | kos
OM.V.6 |  |  | stenska viseča omarica, dim. 120x40x70cm,nad pultom DP2 | 1 | kos
DP2 |  |  | pult s podpultnimi omaricami in koritom, na višini 90 cm, dim. 120x75x90 cm | 1 | kpl
TE |  |  | telefon | 1 | kos | [6 empty] | vtičnica telefon +internet
KO2 |  |  | korito v pultu, dim. 45x70 cm | 1 | kos | H+T | Ø50
11B |  |  | komplet ob koritu | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.480/150-BB-1, na višini 150 cm, dolžine 480 cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 6x dvojna |  |  | x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 6x dvojna (6x2xRJ45)
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.480/150-BB, na višini 150 cm, dolžine 480 cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 4x dvojna |  |  | x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 4x dvojna (4x2xRJ45)
BIOBANKA DUŠIK | B.6 | 18.75 | [16 empty] | Senzor/alarm za kisik! Prisilno prezračevanje prostora! Monitoring temperature in vlage v prostoru.
S2 |  |  | vrtljiv laboratorijski stol, s hrbtnim naslonjalom in koleščki | 1 | kos
K2 |  |  | dvojni koš za ločeno zbiranje odpadkov v medicinskih prostorih | 1 | kos
VO1 |  |  | voziček/ premični predalnik, dim. 60x57x80 cm | 1 | kos
LP3 |  |  | laboratorijski pult, dim. 200x90cm, zg.rob na višini 75 cm | 1 | kpl
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
P1 |  |  | polica 2x na steni, 200x35 cm | 1 | kos
AZC |  |  | aparat za programirano zamrzovanje celic, tkiv in “občutljivih” vzorcev telesnih tekočin v parah tekočega dušika | 1 | kos |  |  | 115-230 V, 4.7/9.4 A, cca. 1035 VA |  | x | [5 empty] | na primer, IceCube 14S (SY-LAB Cryobiology, Avstrija) https://cryobiology.sylab.com/products/p/show/product/product/14-s.html
TP100.1 |  |  | posoda Dewar s tekočim dušikom, 100 L, iz katere aparat črpa pare tekočega dušika za programsko ohlajanje in ustrezno izolirano cevjo za povezavo | 2 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr.TP100, AirLiquide, Francija
TP100.2 |  |  | 100-litrske dewar posode (na primer, TP100, Air Liquide, Francija), z glavo in regulatorjem pritiska, s standardnim podvozjem s koleščki (možnost fiksacije)-samo tekoči dušik, brez vzorcev | 3 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr TP100, AirLiquide, Francija
GT40 |  |  | posoda Dewar za shranjevanje celic in tkiv v tekočem dušiku, 40 L | 1 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | AirLiquide, Francija, https://be.airliquide.com/fr/product-assets/f/a/d/a/fada2e544d952c8c51aad703f34d42090ca9cdef_ARPEGE_40_Liquid-fr_BE-02.pdf , https://fr.vwr.com/store/product/16963633/nul
GT110 |  |  | posoda Dewar za shranjevanje celic in tkiv v tekočem dušiku, 110 L | 2 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr AirLiquide, Francija, https://www.uochb.cz/en/instrumentation/97/cryogenic-storage-unit-arpege-110
GT140 |  |  | posoda Dewar za shranjevanje celic in tkiv v tekočem dušiku, 140 L | 1 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna |  |  |  | kot npr AirLiquide, Francija, https://www.kisker-biotech.com/article/082716?language=en
TI |  |  | tipalo za temperaturo oziroma z Labguard sistem (tipalo) za avtomatsko 24-urno merjenje temperature | 4 | kos |  |  | 230V (1f) 16A, 50H |  | x |  | 1x dvojna
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.200/90-BB-1, nad pultom (LP3), dolžine 200 cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  | 2x | 1x
|  |  | komunikacijska vtičnica | [8 empty] | 2x dvojna (2x2xRJ45)
SPREJEM VZORCEV | B.7 | 14.89
S1 |  |  | vrtljiv pisarniški stol na koleščkih, z naslonjalom za hrbet | 3 | kos
PM1 |  |  | pisarniška pisalna miza, 250x80x75 cm | 1 | kos
OM8 |  |  | nizka omarica, dim.130x60x90 cm | 1 | kos
PM5 |  |  | pisarniška pisalna miza, 160x60x75 cm | 1 | kos
PR |  |  | predalnik, 40x55x60 cm | 1 | kos
T |  |  | tiskalnik dim. cca 45x45cm | 1 | kos |  |  | 350W |  |  |  | x |  |  |  | priključek na kanal
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
OM1 |  |  | visoka pisarniška omara s policami in polnimi vrati, dvignjena 10cm od tal, dim.92x42x195 cm, ognjevarna, kot npr. Primat Maribor AO-920 | 4 | kpl
K |  |  | koš za odpadke | 1 | kos
TE |  |  | telefon | 1 | kos | [6 empty] | vtičnica telefon +internet
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.240/90-BB, nad pisalno mizo (PM1 in PM5), dolžine 240 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 4x dvojna |  | 2x | 2x
|  |  | - priključek na rač. mrežo (komunikacijska vtičnica) | [8 empty] | 3x dvojna (3x2xRJ45)
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.130/105-BB, nad omarico (OM8), dolžine 130 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 1x dvojna | x
|  |  | - priključek na rač. mrežo (komunikacijska vtičnica) | [8 empty] | 1x dvojna (1x2xRJ45)
ČAJNA KUHINJA | B.8 | 4.23 | [17 empty] | /
S3 |  |  | barskij stol, vtrljiv, primeren za mokro čiščenje, dim cca 43x37x73cm | 2 | kos
DP1 |  |  | pult s podpultnimi omaricami dim. 170x60x90cm | 1 | kos
BM1 |  |  | barska miza, krogla, 104 višine, ⌀60 cm | 1 | kos
OM.V.1 |  |  | stenske viseče omarice, dim. 170x35x110 cm | 1 | kos
KO1 |  |  | korito za vodo, dim. 40x40 cm | 1 | kos | H+T | Ø50
11B |  |  | komplet ob koritu | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
H5 |  |  | podpultni hladilnik, dim. 55x60 cm | 1 | kos
KP |  |  | mali vgradni kuhalnik z dvema ploščama | 1 | kos |  |  | 3500W | [7 empty] | indukcijska plošča
BP |  |  | kuhalnik za vodo | 1 | kos |  |  | 2200W
K1 |  |  | koš za ločeno zbiranje odpadkov v kuhinjah | 1 | kos
inštalacijski kanal RIK-EL.170/150-BB, pod visečimi omaricami (OM.V.1), dolžine 170cm
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 2x dvojna | x
|  |  | - svetilka / sijalka |  |  |  |  | 15W
LABORATORIJ | B.9 | 17.62 | [16 empty] | Nadtlak v prostoru. Razred D (prašni dlci). Tlačna razlika med novim "čistim prostorom - D" in predprostorom mora biti med +10 do 15 Pa. V prostoru D mora biti delcev > 5 mikronov manj kot 29.300 del/m3 in delcev > 0,5 mikronov manj kot 3.520.000 del/m3. HEPA filter mora prepuščati manj kot 0,01% delcev 0.3 mikronov (test integritete filtra in tesnilnih mest). Monitoring tlaka, temperature in vlage v prostoru. | Razred D (prašni dlci).
S2 |  |  | vrtljiv laboratorijski stol, s hrbtnim naslonjalom in koleščki | 3 | kos
LP4 |  |  | laboratorijski pult, inox, dim. 380x90/90cm | 1 | kos
CO2 |  |  | CO2-inkubator za gojenje celic in tkiv (jeklenka s CO2 v zraku je zunaj) | 1 | kos |  |  | 230 V, 50/60 Hz |  |  | x | RS232 |  |  |  | HERACELL 150i (Thermo Scientific, MA, ZDA), dim. 78.2 x 63.7 x 86.7 cm, https://www.fishersci.se/shop/products/heracell-150i-co-sub-2-sub-incubator-150-l-copper-1/16406639
SMM |  |  | stereomikroskop, opremljen z grelno termo ploščoza delo s celicami in tkivi na toplem in regulatorjem temperature | 1 | kos |  |  | 230 V AC, 50/60 Hz |  |  | x | x |  |  |  | (Nikon SMZ745 stereomikroskop s stativom), https://www.microscope.healthcare.nikon.com/products/stereomicroscopes-macroscopes/smz745-745t
FKM |  |  | faznokontrastni mikroskop s“time-lapse” sistemom za spremljanje živihcelic, opremljen s TOKAI grelno ploščo | 1 | kos |  |  | 50–150 W, 100–240 V AC, 50/60 Hz |  |  | x | x |  |  |  | Olympus IX73, One-deck system, https://www.olympus-lifescience.com/en/microscopes/inverted/ix73/
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
PO2 |  |  | podpultna omarica INOX s policami in predalom na vrhu, zaprta z vratci, dim. 50x58x86 cm | 2 | kos
LAF |  |  | prostostoječa LAF brezprašna komora (laminarij) | 1 | kos |  |  | 2x socket 220V/2,5A, 230V/50Hz |  |  |  | 1x RS 232 connector, 1x USB connector |  |  |  | Iskra Pio MC 9-2 (Iskra PIO, Slovenija), dim. 1030x790x2220 mm
H4 |  |  | medicinski hladilnik za shranjevanje gojišč in pufrov (monitor temperature izven hladilnika, možnost zaklepanja, na koleščkih, zvočno alarmiranje ob prevelikem padcu temperature, notranjost iz nerjavečega jekla), kot npr.Kirsch MED288 | 1 | kos |  |  | 230 V |  | x |  | x |  |  |  | kot npr. dim. 67x72x132 cm tipalo za nadzor temperature |  | < 60dB
DPK2 |  |  | pult s koritom in podpultnimi policami, obešen na steno na višini 90cm, inox, dim. 265x90 cm | 1 | kpl
KO3 |  |  | nerjaveče korito dim. 50x70 cm | 1 | kos | H+T | Ø50
11B |  |  | komplet ob koritu | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
PP |  |  | predajna omarica (pasivna komora) s samostojno krmilno enoto za interlock | 1 | kos |  |  | 230V,50Hz, 50W |  | x | [5 empty] | pretok zraka 20m³/h, priklop in vgradnja po navodilih proizvajalca; semafor + interlock
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.265/150-BB, nad pultom (DPK2), dolžine 265cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 3x dvojna |  |  | x
|  |  | - priključek na rač. mrežo (komunikacijska vtičnica) | [8 empty] | 3x dvojna ( 3x2xRJ45)
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.380/150-BB, nad pultom (LP4), dolžine 380cm | 1 | kpl | [10 empty] | Vsak element mora imeti varnostno stikalo za izklop napajanja vseh vtičnic na pultu
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 6x dvojna |  |  | x
|  |  | - priključek na rač. mrežo (komunikacijska vtičnica) | [8 empty] | 6x dvojna ( 6x2xRJ45)
FILTER 1 (ČISTO) | B.9.1 | 6.02 | [17 empty] | /
DPK3 |  |  | pult INOX s koritom in dvema omaricami, dim. 160x60x90 cm | 1 | kpl
KO1 |  |  | nerjaveče korito dim. 40x40 cm | 1 | kos | H+T | Ø50
11B |  |  | komplet ob koritu | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
OM.V.3 |  |  | stenske viseče omarice INOX nad pultom DPK3, dim. 160x35x110 cm | 1 | kos
OGL1 |  |  | - ogledalo, dim: 80x56 cm, pritrjeno 150cm od tal | 1 | kos
KL1 |  |  | prestopna klop s polico za običajno laboratorijsko obutev na zunanji strani, dim. 135x30 cm, zg. rob na višini 45 cm, inox | 1 | kos
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
OM2 |  |  | visoka omara za običajno laboratorijsko obleko z obešanjem na obešalnikei in polnimi vrati, dvignjena 10cm od tal, dim.50x50x245 cm + zapora do stropa | 1 | kos
OM3 |  |  | visoka omara z delom s policami za obleko za čisti prostor, s kirurškimi kapami in maskami - s polnimi vrati in delom s polico/policami za obutev za čist prostor - odprt, dvignjena 10cm od tal, dim.50x50x245 cm + zapora do stropa | 1 | kos
KOO |  |  | koš za odrabljeno obleko | 1 | kos
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.160/150-BB, pod visečimi omaricami (OM.V.3), dolžine 160 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 1xdvojna | x
|  |  | - svetilka / sijalka |  |  |  |  | 15W
FILTER 2 (NEČISTO) | B.9.2 | 6.21
KO1 |  |  | korito dim. 40x40 cm | 1 | kos | H+T | Ø50
11B |  |  | komplet ob koritu | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
DPK3 |  |  | INOX pult s koritom in omaricami, dim. 160x60x90 cm | 1 | kos
DPK4 |  |  | INOX pult s podpultnimi omaricami, dim. 160x60x90 cm | 1 | kos
OM.V.7 |  |  | stenske viseče omarice INOX nad pultom DPK3, dim. 160x35x110 cm | 1 | kos
VO2 |  |  | servirni voziček, na koleščkih, dim. cca 80x50x80 cm | 1 | kos
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.160/150-BB, pod visečimi omaricami (OM.V.7), dolžine 160 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 1xdvojna | x
|  |  | - svetilka / sijalka |  |  |  |  | 15W
SANITARIJE | B.10 | 7.11
UM1 |  |  | stenski umivalnik | 2 | kos | H+T | Ø50
11A |  |  | komplet ob umivalniku | 2 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
|  |  | - vpenjalni okvir za vrečo | 1 | kos
|  |  | - toaletna polička | 1 | kos
|  |  | - ogledalo, dim: 75x50 cm, pritrjeno 130cm od tal | 1 | kos
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
OB2 |  |  | obešalna kljukica, iz kromiranega jekla, dvojna na rozeti | 2 | kos
WC |  |  | stenska wc školjka | 2 | kos | H | Ø100
GARDEROBA | B.11 | 6.93
OM6 |  |  | visoka garderobna omarica, z možnostjo zaklepanja, dim.35x55x200 cm | 5 | kpl
OM7 |  |  | omara za sveža laboratorijska oblačila za osebje, dim.80x40x200 cm | 1 | kpl
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
KOO |  |  | koš za odrabljeno obleko | 1 | kos
OB2 |  |  | obešalna kljukica, iz kromiranega jekla, dvojna na rozeti | 1 | kos
KL2 |  |  | klop za sedenje, dim. 105x40 cm, zg. rob na višini 45 cm | 1 | kos
UM1 |  |  | stenski umivalnik | 1 | kos | H+T | Ø50
11A |  |  | komplet ob umivalniku | 1 | kpl
|  |  | - nosilec za dispenzer za razkužilo | 1 | kos
|  |  | - nosilec za dispenzer za tekoče milo | 1 | kos
|  |  | - podajalnik za papirne brisače -v roli, srednji | 1 | kos
|  |  | - vpenjalni okvir za vrečo | 1 | kos
|  |  | - toaletna polička | 1 | kos
|  |  | - ogledalo, dim: 75x50 cm, pritrjeno 130cm od tal | 1 | kos
PISARNA VODJA | B.12 | 15.17 | [17 empty] | /
S1 |  |  | vrtljiv pisarniški stol na koleščkih, z naslonjalom za hrbet | 3 | kos
OM4 |  |  | visoka pisarniška omara s policami in polnimi vrati, dvignjena 10cm od tal, dim.80x40x235 cm | 3 | kpl
OM4.1 |  |  | visoka pisarniška omara s policami in polnimi vrati, dvignjena 10cm od tal, dim.75x40x235 cm | 1 | kpl
OM9 |  |  | visok pisarniški regal s policami, dvignjen 10cm od tal, dim.130x60x235 cm | 1 | kpl
PM3 |  |  | pisarniška pisalna miza, 160x80x75 cm | 1 | kpl
PM7 |  |  | pisarniška pisalna miza, 170x60x75 cm | 1 | kpl
PR |  |  | predalnik | 1 | kos
R |  |  | računalnik z monitorjem in tipkovnico | 1 | kos |  |  | 395W |  |  | x | x |  |  |  | priključek na kanal
T |  |  | tiskalnik dim. cca 45x45cm | 1 | kos |  |  | 350W |  |  |  | x |  |  |  | priključek na kanal
K |  |  | običajen koš za odpadke | 1 | kos
TE |  |  | telefon | 1 | kos | [6 empty] | vtičnica telefon +internet
|  |  | inštalacijski kanal RIK-EL.170/150-BB, nad pisalno mizo (PM7), dolžine 170 cm | 1 | kpl
|  |  | - vtičnica šuko |  |  |  |  | 4x dvojna |  | 2x | 2x
|  |  | - priključek na rač. mrežo (komunikacijska vtičnica) | [8 empty] | 3x dvojna (3x2xRJ45)