TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA Medicinsko in laboratorijsko opremo za javno naročilo » UREDITEV PROSTOROV ZA BIOBANKO NA LOKACIJI VRAZOV TRG 1, z vgradno pohištveno opremo ter drugo opremo v okviru projekta« za naslednje sklope opreme:

- SKLOP 3: Medicinska in laboratorijska oprema - ZAMRZOVALNE NAPRAVE (-86oC) Z AVTOMATSKIM ODSTRANJEVALCEM ZAMAŠKOV IZ KRIOVIAL IN AVTOMATSKIM SKENERJEM KOD;

- SKLOP 	4: Medicinska in laboratorijska oprema - KOMBINIRANI LABORATORIJSKI HLADILNIKI: HLADILNIK (+4 °C) + ZAMRZOVALNIK (-20 °C);

- SKLOP 	5: Medicinska in laboratorijska oprema - OPREMA ZA TEKOČI DUŠIK;

- SKLOP 6: Medicinska in laboratorijska oprema - ROBOT ZA RAVNANJE S TEKOČINAMI: AVTOMATSKO PIPETIRANJE IN ALIKVOTIRANJE VZORCEV;

- SKLOP 	7: Medicinska in laboratorijska oprema - VEČNAMENSKI VOŽIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV.

Skladnost s standardi:

-Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih), "Tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe” TSG-12640-002:2021”, Ministrstvo za zdravje RS,

-Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme

SKLOP 3

Medicinska in laboratorijska oprema - ZAMRZOVALNE NAPRAVE (-86oC) Z AVTOMATSKIM ODSTRANJEVALCEM ZAMAŠKOV IZ KRIOVIAL IN AVTOMATSKIM SKENERJEM KOD

Prostor: Biobanka – klet

Opis opreme

MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI

RAZNE NAPRAVE IN APARATI

Zamrzovalnik z ultra nizko temperaturo (ULT) -86ºC in dvema ločenima in neodvisnima hladilnima sistemoma:

Prostor: B.4. = 13 kosov

Na primer, MDF-DU703VXH-PE (PHCbi, Japonska) ali Haier Biomedical TwinCool Frequency Conversion ULT Freezer (Haier Biomedical, Kitajska) ali enakovredno

Tehnične specifikacije:

- pokončen in prostostoječ

- omogoča varno shranjevanje dragocenih zbirk bioloških vzorcev - zamrzovalnik uporablja tehnologijo hlajenja z dvema medsbojno neodvisnima sistemoma hlajenja

- ima dva ločena in neodvisna hladilna sistema; če se en hladilni sistem okvari, drugi hladilni sistem ohranja temperaturo zamrzovalnika v območju cca. -75oC do -80oC do sevisa - dva medsebojno neodvisna kompresorja uporabljata invertersko tehnologijo (na primer, s spremenljivo hitrostjo, ki prilagaja hitrost motorja potrebam po hlajenju, namesto da deluje s konstantno hitrostjo in se ciklično vklaplja/izklaplja) ali frekvenčno pretvorbo za prihranek energije - varčen z energijo, čim večji prihranek energije, reducirana poraba energije - na primer, sodobna tehnologija pretvorbe frekvenc in hladilnega sistema (HC), ki zagotavlja zmanjšanje porabe energije v primerjavi s tradicionalnimi hladilnimi sistemi (HFC), kar pomeni da gre za varčen zamrzovalnik - čim manjše segrevanje okolice - delovanje čim bolj tiho - celotna naprava glasnost do max. cca. 53db(A) - ustrezna izolacija, izolacijski material kot na primer, PUF (poliuretanska pena) ali VIP (vakuumsko izolacijski paneli), na primer, dvojno penjenje za zunanja in notranja vrata - volumen: cca. 729 L - zunanje dimenzije (WxDxH): cca. 1030 x 882 x 1988 mm ali 1046 x 998 x 1980 mm ali podobno - notranje dimenzije: cca. 870 x 600 x 1400 mm ali 776 x 716 x 1310 mm ali podobno - teža: cca. 296-350 kg - delovna temperatura: -86oC - nastavitev temperature: cca. -40oC do -90oC - kontrolirana temperatura: -40°C do -86°C (na primer, pri zunanji temperaturi 30oC, prazen zamrzovalnik) - kontrola temperature s sofisticiranimi tipali-senzorji (na primer, PT100) - naprava nemoteno deluje v čim širšem območju prostorskih zahtev: sobna temperatura od cca. 5-10oC do najmanj 32-35oC, pri nihanju napetosti +/-10% nominalne napetosti - zaščita pred nihanjem temperature - z elektronskim krmilnikom omogoča 1-točkovno kalibracijo za natančen nadzor temperature - mikroprocesorska kontrola delovanja - LCD zaslon na dotik - digitalno kazalo temperature, vidno od zunaj

- temperatura prikazana na 0,1oC natančno

- izdelan iz nerjavnih materialov

- hladilni sistem ekološki (na primer, hidrokarbon (HC) /ogljikovodik mešanica, R-600/R-170/R-50 in podobno) - ena zunanja vrata s ključavnico in brez prosojnih površin - vrata s ključavnico, mehansko zaklepanje, po možnosti elektronska ključavnica in zapiranje s ključem in kodo, zaželjeno je tudi odpiranje zamrzovalnika z elektronsko kartico - vsaj dvoja notranja vrata oziroma vrata za vsako polico posebej - ergonomski ročaj za odpiranje vrat - na kolesih, na primer, 4 kolesa, od tega vsaj 2 z zavoro in z nivelacijo - oddaljen/vizualni/zvočni, multipli alarm ob: prekinitvi električnega napajanja, previsoki ali prenizki temperaturi in podobno, samodiagnostika (na primer, napake senzorja, vroč kondenzor, previsoka temperatura prostora in podobno) - vizualni/zvočni alarm ob odprtih vratih - zazna, koliko časa so bila odprta vrata zamrzovalnika - notranji “data logger” (zapisovalnik temperature); USB izhod omogoča priročen prenos zabeleženih podatkov v osebni računalnik (PC). Prikazani so vsi atributi delovanja, dnevnik notranje temperature pa je mogoče prikazati v grafični obliki skozi čas

- za čiščenje zraka uporablja filter ali pa ne uporablja filtra (rutinsko čiščenje filtra ni potrebno, kar to zmanjšuje čas vzdrževanja) - električno napajanje: cca. 220/230/240 V, 50-60 Hz - digitalni vmesnik - ethernetni vmesnik - ročno odtaljevanje - ergonomska oblika - kapaciteta: cca. 50.000-57.600 kriovial (“kriotubic”) z volumnom 2 mL

Notranja oprema:

- notranjost iz nerjavečega jekla (na primer, inox) ali barvanega jekla

- 3-5 polic iz nerjavečega jekla - maksimalna obremenitev na polico cca. 50-90 kg

Dodatna oprema:

- za 6/13 zamrzovalnikov tudi predalniki (“racki”) z izvlečnimi predali, iz nerjavečega jekla, za kodirane škatlice formata 48 za shranjevanje sterilnih in kodiranih 2 mL kriovial z zamaškom na navoj: - na primer, škatlice SBS formata 48 (na primer, LVL SAFE SBS 48) s kodo (na primer, 1D-linearno) in (prozornim) pokrovom za shranjevanje 48 kodiranih 2 mL kriovial z zamaškom na navoj (na primer, LVL SAFE XLX2000), z 2D-kodo na dnu krioviale in 1D-linearno kodo ob strani. Standardni SBS format škatlice: dimenzije 85,48 (š) x 127,76 (g) mm. Višina zaprte škatlice z 2 mL kriovialami, je 50,2 mm. Predalniki za zamrzovalnik morajo torej ustrezati shranjevanju škatlic dimenzij 85,48 x 127,76 x 50,2 mm (š x g x v). Vse kodirane škatlice in krioviale so predvidene za obdelavo z avtomatskim “decapper-jem” (to je, odvijalcem/zavijalcem zamaškov na krioviale) in z avtomatskim skenerjem (branje kod na kriovialah in škatlicah), zato morajo biti združljive s ponujeno tovrstno opremo (tip, proizvajalec) v okviru tega sklopa. - 6 zamrzovalnikov je povsem zapolnjenih (vse police) s predalniki (“racki”) iz nerjavečega jekla za ustrezne škatlice (krioviale), 7 zamrzovalnikov pa je “praznih”

- škatlice in krioviale niso predmet tega razpisa, ker gre za potrošni material

SKLADNOST S STANDARDI:

Vsi laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo brez isker so po možnosti testirani v skladu z direktivo 2014/34/EU (ATEX).

- CE Certifikat

- UL (varnostni, kakovostni in zaščitni standardi in manjšanje tveganja za požar in električni udar)

- certifikat skladnosti z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDR)

- Class IIa Medical Device-medicinski pripomoček (Direktiva o medicinskih pripomočkih (2017/745))

Dodatne zahteve:

36 mesecev garancije (popravila, letni pregledi in vzdrževanje kot je na primer menjava filtra)

- ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev, priklop in zagon zamrzovalnikov na lokaciji naročnika, vključno z izobraževanjem

- ob zagonu izvedba kvalifikacije delovanja – OQ in PQ - 24 urna meritev temperature v 9. točkah praznega zamrzovalnika ter izdaja validacijskega poročila

- strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku

- servis zagotovi ponudnik in mora biti dostopen v največ 24 urah v primeru okvare

- serviser zaposlen pri ponudniku in pooblaščen s strani proizvajalca

- navodila za uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem ali angleškem jeziku

- preventivno vzdrževanje, letni pregledi, ki jih izvaja serviser ponudnika

- dostopnost rezervnih delov min.10 let

Avtomatski odpiralec/zapiralec zamaškov kriovial:

Prostor: B.5=1kos

Na primer, CDC-48CH-XT-DD (LVL, Nemčija) ali Micronic Screw Cap Recapper CS710 (Micronic, Nizozemska) ali enakovredno

Opis:

- povsem avtomatizirano odpiranje in ponovno zapiranje oziroma zapiranje navojnih pokrovčkov (zamaškov) kodiranih 2-mL kriovial v škatlicah formata 48 (to je, za 48 kriovial) - mora biti združljiv s kodiranimi škatlicami (format 48) in s kodiranimi 2 mL kriovialami v ULT zamrzovalnikih (-86oC), ki so opisane zgoraj (na primer, dimenzije, proizvajalec): - na primer, za LVL Safe 48 XT decapper: za SBS škatlice formata 48 (to je, za 48 kriovial) z 2 mL kriovialami (LVL SAFE XLX2000) - na primer, Micronic recapper CS710: s škatlicami formata 48 (to je, za 48 kriovial) s pokrovom, ANSI/SLAS standard, na primer, Micronic 48-2 škatlice s hibridnimi 2-mL kriovialami ali podobno - samostoječa namizna naprava oziroma naprava stoječa na pultu - dimenzije (L x W x H): približno 388 x 234 x 408 mm ali 590 x 251 x 460 mm - teža cca. 23-38 kg - odpre ali zapre pokrovčke vseh kriovial v škatlici hkrati - deluje tako na povsem polnih kot tudi na delno polnih škatlicah s kriovialami - po možnosti tudi prepoznavanje barkode škatlice - samodejno zaznava višino - ima senzor za krioviale - pokrovčke odvije ali zavije nazaj na krioviale v manj kot 60 sekundah (na primer, cca. 30-45 sekund) - odviti pokrovčki ostanejo pritrjeni na odvijalcih (na primer, vzmetno podprte jeklene kroglice ali drugo) ali se odložijo v stojalo za pokrovčke - zaželjena pregrada med pokrovčki in kriovialam ali kak drug način, ki prepreči navzkrižno kontaminacijo in ohrani integriteto vzorcev - zaželjeno preverjanje kriovial za zmanjšanje napak - preklapljanje med različnimi vrstami kriovial po možnosti brez adapterjev ali menjave delov - pomika škatlico proti glavi naprave, kar zmanjšuje obrabo in potrebo po vzdrževanju ali pa se glava za odvijanje spusti h kriovialam - zaslon na dotik, ki ga je mogoče upravljati z rokavicami ali brez njih in omogoča enostavno navigacijo po sistemu in upravljanje naprave - program za upravljanje aparata - enostaven grafični vmesnik na dotik za izbiro laboratorijske opreme in odpravljanje napak - naprava uporabna kot samostojna ali integrirana - škatlico s kriovialami se namesti v delovno odprtino aparata, ki se zapre; lahko gre za ročno namestitev škatlice v delovno komoro aparata in ročno zaprtje vratc komore, lahko pa se škatlica s kriovialami položi na “pult”, ki jo avtomatsko zapelje skozi odprtino v delovno komoro (odprtina je ves čas odprta) in jo po procesiranju ponovno avtomatsko zapelje ven - električno napajanje cca. 115-230 V

Dodatno: - garancija: 12 mesecev - ponudnik dostavi aparat na lokacijo uporabnika, poskrbi za priklop in zagon aparata in izvede učenje uporabnika - navodila v slovenskem ali angleškem jeziku - ponudnik zagotavlja hiter servis (v roku največ 24 ur od okvare) in redno letno vzdrževanje naprave - serviser mora biti zaposlen pri ponudniku in pooblaščen s strani proizvajalca

Avtomatiziran skener s krioprotekcijsko tehnologijo za hitro skeniranja 2D kod brez potrebe po odtaljevanju vzorcev:

Prostor: B.5=1kos

Na primer, LVL Safe Tube and Rack Reader (LVL, Nemčija) ali Micronic Rack Reader DR710 z dodatkom za branje 1D-linearnih kod (Micronic, Nizozemska) ali enakovredno

- avtomatiziran skener za branje kod na škatlicah (na primer, 1D-linearna koda) in kriovialah v njih (2D- in 1D-kode) - hitro, povsem avtomatsko prebere kodo (na primer, 1D-linearno kodo) na škatlici - hitro, povsem avtomatsko prebere 2D (QR ali Matrix) kode na dnu in 1D-linearne kode ob strani vseh 2 mL kriovial v škatlici formata 48: - na primer, v LVL SBS škatlici formata 48 (LVL SAFE SBS 48) s kodo in z 2 mL kriovialami (LVL SAFE XLX2000), ki imajo 2D kodo na dnu in 1D-linearno kodo ob strani - na primer, v Micronic Rack 48-2 škatlici s kodo in z 48 Micronic 2 mL hibridnih kriovial (na dnu 2D-Matrix koda, ob strani 1D-linearna koda) ali podobno - hitro, povsem avtomatsko prebere tudi 1D-črtno kodo na škatlici - mora biti kompatibilen s škatlicami in kriovialami v ULT zamrzovalnikih kot opisano zgoraj Splošne lastnosti: - majhen aparat, ki v laboratoriju ne zavzame veliko prostora - dimenzije: cca. 180 x 130 x 160 mm ali 310 x 230 x 91 mm (L x W x H) - teža: cca. 1,9 – 5,3 kg - napajanje: skener se priključi na prenosnik preko USB kabla, pri čemer dodatno napajanje ni potrebno - podprti operacijski sistemi: Windows 10 in 11 ali podobno - povezljivost: USB 3.0 ali podobno - po možnosti dva USB izhoda (“porta”) - moč napajanja: približno 5V preko USB priključka ali podobno Skeniranje vzorcev: - skeniranje kod 48-formatnih škatlic oziroma kriovial v njih - skenira/dekodira tudi škatlice z 24 ali 96 pozicijami oziroma krioviale v njih - skeniranje ene krioviale traja cca. 1 sekundo, skeniranje vseh kriovial v škatlici pa cca. 7 sekund - poleg celih škatlic s kriovialami je mogoče skenirati tudi posamezne krioviale z 2D kodami na dnu s postavitvijo kjerkoli na oknu za branje - enostavno branje vseh formatov škatlic; podprti so tudi formati 24, 48, 96 - ni potrebe po izbiri formata škatlice ali konfiguraciji, saj samodejna identifikacija škatlice zagotavlja pravilno prepoznavanje vseh vrst škatlic - samodejno zaznavanje položajev, kjer v škatlici manjka epruveta - kode kriovial prebere tudi, če škatlica ni polna Tehnične specifikacije branja: - skener zaznava katerokoli ECC200 Data Matrix kodo - zaznava 2D kode (na primer, QR ali Matrix) na dnu kriovial in 1D-linearne kode na škatlicah in kriovialah (lahko z dodatkom, če je to potrebno) - barva kode je poljubna, samodejno, brez konfiguracije (na primer, črna na belem/ bela na črnem) - zrcaljene kode se berejo samodejno, brez dodatne konfiguracije (lahko skladnost s programskimi standardi: ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC TR29158, AIM smernice kakovosti DPM) Optika in zmogljivost: - aparat vključuje visoko ločljivo in hitro slikovno kamero (na primer, CCD) - kamera omogoča shranjevanje slikovne datoteke - ločljivost je cca. 6,3 MP - hitrost snemanja je do cca. 60 sličic na sekundo - če je možno, senzor slike z globokim ostrenjem zagotavlja najvišjo natančnost branja 2D-kod, tudi če epruvete niso poravnane z bralno ploščo skenerja ali če so kode delno poškodovane - ko je škatlica poskenirana, vsaka “celica” vsebuje visokokakovostno sliko kode in ID-ja epruvete ter funkcijo »brez epruvete ni kode«, če epruvete ni mogoče najti Avtomatske funkcije: - vgrajeni senzorji samodejno prepoznajo škatlico - dekodiranje se začne takoj, ko škatlico s kriovialami postavimo na “bralno okno” aparata in zato ni potrebna nobena druga aktivnost - senzorji zaznajo pozicijo A1 v škatlici in jo samodejno prilagodijo - popolnoma nastavljive RGB LED lučke prikazujejo status skeniranja; na primer, rdeča lučka označuje manjkajočo kriovialo - zaželjeno, da ima naprava za skeniranje posameznih kriovial funkcijo “Keyboard Wedge”. Deluje kot tipkovnica. Ko je naprava povezana z aplikacijo, se znaki, povezani s skenirano kodo, vnesejo neposredno v aplikacijo, kot da bi jih uporabnik vtipkal Programska oprema: - programska oprema za upravljanje aparata - programsko opremo za upravljanje aparata je mogoče enostavno prenesti za ročno uporabo ali daljinsko upravljanje - optimizirana programska oprema omogoča izbiro oblike izvoza podatkov in prihranek prostora v pomnilniku Vmesniki in izvoz podatkov: - možnost izvoza podatkov, na primer v CSV, JSON, PDF, XLS, XMS, TCP/IP - naprava združljiva z LIMS sistemi, podatkovnimi bazami in sistemi za sledenje - enostavna nastavitev za delo z robotskimi in avtomatiziranimi sistemi v laboratoriju Robustnost in zaščita: - ohišje naprave omogoča enostavno razkuževanje in uporabo v vlažnih prostorih - nujna je “Cryoguard” tehnologija, ki pomeni zaščito pred kondenzacijo in zmrzaljo pri uporabi s hladnimi biološkimi vzorci - zmožnost delovanja na temperaturah do cca. -40 °C omogoča branje kode na kriovialah pri nizkih temperaturah, da se ohrani integriranost vzorca. Zaprta enota naprave preprečuje zmrzal in kondenzacijo, kar omogoča branje zamrznjenih kriovial pri sobni temperaturi - možen mehanizem: okoljski zrak se vsesava v skener, kjer se očisti prahu. Ogrevan suh zrak v skenerju preprečuje kondenzacijo na skenirni plošči, ko se skener uporablja ali podobno - zaščita skenerja pred zmrzaljo in kondenzacijo pri uporabi s hladno laboratorijsko opremo - naprava ima robustno konstrukcijo, na primer iz aluminijaste osnove in ima pokrov, na primer, polikarbonatno okno s trdo prevleko in obdelavo proti zamegljevanju (bralno okno) - ohišje je na primer iz aluminija - bralno okno je iz kristalnega safirnega stekla ali česa drugega in je dobro odporno proti praskam Licenciranje: - napravo je možno povezati z neomejnim številom različnih osebnih računalnikov, pri čemer licenca ni potrebna Certifikati: - naprava je skladna s CE, tudi FCC & IP65, kar pa ni nujno Dodatno: - garancija: 12 mesecev - ponudnik dostavi aparat na lokacijo uporabnika, priklopi in zažene aparat in izvede učenje uporabnika za uporabo - navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - ponudnik zagotavlja hiter servis (v roku največ 24 ur) v prmeru težav z opremo in redno letno vzdrževanje aparata - serviser zaposlen pri ponudniku in pooblaščen s strani proizvajalca

SKLOP 4

Medicinska in laboratorijska oprema - KOMBINIRANI LABORATORIJSKI HLADILNIKI: HLADILNIK (+4 °C) + ZAMRZOVALNIK (-20 °C);

Prostor: Biobanka – klet

Prostor: B.1 in B.9=3 kosi

kot npr. LCv 4010 Mediline (Liebherr, Nemčija) ali enakovredno

Opis:

Splošne zahteve:

- hladilni sistem ekološki (na primer, R 600a)

- varčnen z energijo

- ustrezna izolacija

- zaščita pred nihanjem temperature

- kontrola temperature s tipali kakovosti PT1000

- opremljen s prikazovalnikom temperature, alarmimi sistemi (vizualnim in zvočnim) za odstopanje od temperature - odprta vrata, izpad električnega toka in podobno

- programska oprema za monitoring in zapis temperature ter oddaljen nadzor UTP/IP, priključek za Ethernet

- interni zapisovalnik temperature (“data logger”) z USB portom za prenos podatkov v PC računalnik

- vrata s ključavnico za zaklepanje za oba dela

- ločena in masivna vrata brez prosojne površine za oba dela, samozapiralna

- poraba enegije: cca.1,8 kWh/24h oziroma cca. 657 kWh na leto

Opis:

- kot vsi vsi laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo brez isker testiran v skladu z direktivo 2014/34/EU (ATEX)

- prostostoječi kombinirani hladilnik, dimenzije cca. 62 x 60 x 200 cm (G x Š x V)

- skupna uporabna prostornina: cca. 345 L

- bruto prostornina: cca. 361 L (254 L hladilnik in 107 L zamrzovalnik) - teža brez embalaže: 83 kg - temperatura hladilne kamere v območju +3°C do +16°C

- temperatura zamrzovalne kamere vsaj v območju -9°C do -30°C

- prikaz temperature ločen za vsak posamezen del

- digitalno kazalo temperature, vidno od zunaj

- LED osvetlitev hladilnega in zamrzovalnega dela

- alarmni sistem: vizualni in akustični za temperaturne alarme in okvare:

 Odprta vrata  Visoka temperatura  Visoka temperatura zaradi izpada električne energije  Nizka temperatura  Izpad električne energije  Zamašen kondenzator  Okvarjene baterije  Kakršnakoli funkcionalna okvara/pokvarjeni del

- omogočati mora ključavnico/mehanizem za zaklep hladilne komore, ter kodni zaklep nastavitve parametrov hlajenja na LCD zaslonu

- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in iz materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje - notranjost: zaželjeno nerjaveče jeklo - izolacija: na primer, poliuretan cca. 70 mm zadaj (+/-15%), cca. 50 mm (+/-15%) ob strani

- elektronski krmilnik za nadzor delovanja s “touch” zaslonom, upravljanje s tipkami na dotik

- natančnost prikaza temperature na LCD najmanj 0,1°C

- prikaz zgodovine dogodkov

- varnostna funkcija - nastavljivo uporabniško geslo

- avtomatsko izparevanje

- zaščita pred nihanjem temperature

- raven hrupa do max. 52 dBA

- oddajanje toplote po EN je max. W200 - oddajanje toplote po EN 12900

- premakljiv, z vrtljivimi koleščki, ki se lahko fiksirajo

- skladen s splošnimi zahtevami in standardi

- tako kot laboratorijske naprave z elektronskim krmilnikom omogoča 1-točkovno kalibracijo za natančen nadzor temperature

- digitalno kazalo temperature, vidno od zunaj, ločeno za oba, hladilni in zamrzovalni del

- elektronski krmilnik

- ročaj antimikrobni, z mehanizmom za odpiranje in zapiranje

Notranja oprema:

- cca. 4 steklene ali plastificirane police za hladilni del in cca. 3 predali za zamrzovalni del

- samozapiralna vrata, ločena za hladilni in zamrzovalni del

- zaščita pred nihanjem temperature

Dodatna oprema:

- priključek na računalnik (na primer, integrirani R 485 interface vmesnik)

- programska oprema za prenos, pregled in shranjevanje podatkov o hlajenju (“data logger”) na USB Certifikati: - CE certifikat - ATEX 95 - ISO 17025 in EN 60068-3: Potrjuje skladnost in stabilnost temperature za skladnost z laboratorijskimi zahtevami - DIN 13277 - podobno Drugo:

- 24 mesecev garancije (popravila in preventivno letno vzdževanje s pregledi)

- strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku

-v ceni aparata tudi dostava, montaža, priklop, zagon, testiranje temperature (24-urna validacija temperature na več točkah) praznih naprav, izpis validacijskega poročila.

- servis zagotovlja ponudnik in mora biti dostopen v največ 24 urah v primeru okvare; serviser pooblaščen s strani proizvajalca in zaposlen pri ponudniku

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku

- preventivno vzdrževanje se izvaja po navodilih in postopku proizvajalca oziroma stroke, letni pregledi

- izvaja ga serviser zaposlen pri ponudniku, pooblaščen s strani proizvajalca

- dostopnost rezervnih delov min.10 let

SKLOP 5

Medicinska in laboratorijska oprema - OPREMA ZA TEKOČI DUŠIK

Prostor: Biobanka – klet

Opis opreme

SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA

Aparat za programirano zamrzovanje vzorcev v parah tekočega dušika skupaj s preskrbovalno posodo Dewar za tekoči dušik in s cevjo za vezavo:

Prostor: B.6=1kos

kot na primer IceCube 14S MED (SY-LAB Cryobiology, Avstrija) + preskrbovalna TP100 – 100L Dewar posoda za tekoči dušik (AirLiquide, Francija) ali enakovredno

- samostoječa, namizna oziroma naprava, ki samostojno stoji na pultu

- avtomatski zamrzovalnik bioloških vzorcev, ki ga nadzoruje oziroma “upravlja” računalnik

- kontrolirano, programirano zamrzovanje bioloških vzorcev (celic, tkiv, nekaterih telesnih tekočin) v parah tekočega dušika - možen vnos več programov ohlajanja/zamrzovanja za različne tipe celic in tkiv

- možen vnos programov za večstopenjske krivulje ohlajanja/zamrzovanja

- ohlajanje/zamrzovanje se lahko začne pri različnih temperaturah

- certificiran senzor temperature

- dva dodatna certificirana temperaturna senzorja z vgradnjo

- temperaturni senzorji: Pt-100

- delovna komora se prekriva s pokrovom ali zapira z vrati

- senzor pretoka tekočega dušika

- pretok plina oziroma par tekočega dušika

- temperatura v območju cca. +40°C do -180°C

- hitrost ohlajanja: od 0,01°C do 60°C/min

- hitrost segrevanja: od 0,01°C/min do max. 20°C/min

- kompakten, dimenzije cca. 54 x 42 x 52cm - teža cca. 69-70 kg (skupaj z računalnikom/monitorjem)

- zamrzovalna komora dimenzij cca. 22 x 22 x 35 cm (L x D x H)

- volumen zamrzovalne komore: cca. 16,4 L

- kapaciteta: cca. 480 kriovial z volumnom 1.8 - 2 mL ali cca. 288 kriovial z volumnom 5 ml

- zamrzovalna komora iz nerjavečega jekla

- stalni prikaz temperature in tlaka plina na monitorju med delovanjem

- ločljivost prikaza temperature: 0,01°C

- predpriprava za samodejni “seeding” (“autoseeding”)

- priklopno mesto za izolirano cev, po kateri se tekoči dušik iz preskrbovalne posode dovaja v aparat oziroma vstop par tekočega dušika v delovno komoro

- električno napajanje: 230 V (220/240), 50/60 Hz

Dodatna oprema:

- računalniški sistem z zaslonom na dotik za upravljanje programiranega zamrzovanja skupaj s programsko opremo, možnost shranjevanja in printanja datotek - integriran PC računalnik (operacijski sistem Windows 8 ali novejši) in monitor

- certificiranimi senzorji za temperaturo in pri pretoku tekočega dušika

- predpriprava za alarme (suhi kontakti) za priklop na daljavo

- dodatna izolacija za manjše izlapevanje tekočega dušika

- kovinski nosilci za za 2 ml / 5 ml krioviale, 96 mest, za vnos kriovial v delovno komoro

- kovinski nosilec (za “autoseeding”) za krioviale 2ml / 5ml, 26 vial

- dodana preskrbovalna cca.100-litrska Dewar posoda z glavo: z regulatorjem pritiska, varnostnimi ventili in manometrom, z izvodilom za tekoči dušik, s standardnim podnožjem, kompletom za fiksiranje tega podnožja na posodo in obročem, z vrtljivimi koleščki, ki se jih lahko fiksira - dodana izolirana cev za vezavo preskrbovalne posode na aparat za avtomatsko zamrzovanje (dolžina cca. 1,3 m) Certifikati: - CE - MD Medical device, razred II a (MDR/class IIa, CE 0483) - osnovna enota s certifikatom za uporabo v medicini - skladno z EN 61140 (IEC 61140) za električne naprave: razred I varnost Dodatno: - garancija 12 mesecev - ponudnik mora zagotoviti dostavo, namestitev, priklop in zagon aparata na lokaciji naročnika oziroma uporabnika, vključno z učenjem uporabe - strokovna in servisna podpora za čas uporabe, v slovenskem jeziku - servis zagotovi ponudnik in mora biti dostopen v največ 24 urah v primeru okvare; serviser pooblaščen s strani proizvajalca in po možnosti zaposlen pri ponudniku - navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku - preventivno vzdrževanje se izvaja po navodilih in postopku proizvajalce oziroma stroke - izvaja ga serviser ponudnika, pooblaščen s strani proizvajalca - dostopnost rezervnih delov min. 10 let

Posoda Dewar za tekoči dušik, 100 L, preskrbovalna, z glavo:

Prostor: B.6=4 kosi

kot npr. TP100 (AirLiquide, Francija) ali enakovredno

Opis:

- izdelano iz aluminija in prevlečeno s poliuretansko barvo za vzdržljivost, trdnost in lahkotnost

- uporabna prostornina cca. 98 litrov

- tekoči dušik pod pritiskom 0,5 bara

- indikator nivoja s plovcem za preverjanje nivoja tekočine

- glava, krmilna in dovodna naprava, sestavljena iz regulatorja pritiska, dveh varnostnih ventilov in manometra

- dvojni ekstrakcijski ventil za izvod tekočega dušika

- s standardnim podnožjem, kompletom za fiksiranje podnožja na posodo in obročem, z vrtljivimi koleščki, ki se jih lahko fiksira - izolirana cev za vezavo te posode na Dewar posodo z biološkimi vzorci - lahko kot preskrbovalna posoda polni s tekočim dušikom drugo Dewar posodo za shranjevanje bioloških vzorcev v tekočem dušiku Certifikati: - skladna s standardi ISO 13485 za kriogeno opremo - CE - ISO 9001 Dodatno: - 5 let garancije za vakum - ponudnik mora zagotoviti dostavo, namestitev in usposobitev na lokaciji naročnika ter seznanitev uporabnika z uporabo - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - ponudnik zagotavlja servis, v največ 24-urah od okvare, serviser mora biti pooblaščen s strani proizvajalca in po možnosti zaposlen pri ponudniku - ponudnik omogoča redno letno vzdrževanje - dostopnost rezervnih delov vsaj 10 let

Posoda Dewar za shranjevanje vzorcev v tekočem dušiku (tekoča faza), 110 L, s sistemom za avtomatsko dotakanje tekočega dušika:

Prostor: B.6=2 kosa

kot npr. Arpege 110 (Air Liquide, Francija) ali enakovredno

- prostornina shranjevanja je približno 3200 kriogenih vial z volumnom po 2 ml, v krioškatlicah formata 9x9 - shranjevanje v tekoči fazi - posode so skladne z medicinsko direktivo ES 93/42/EGS - statični čas zadrževanja do 246 dni - CryoMemo ali enakovredni sistem za avtomatsko merjenje temperature in nivoja tekočega dušika v posodi - sistem za shranjevanje vzorcev v 2-ml kriovialah, v krioškatlicah, vpetih v kovinske nosilce (“ročke”), ki se jih potegne iz tekočega dušika ob vstavitvi novega vzorca - sistem sponk ali enakovreden sistem za pritrditev krioškatlic z vzorci v stojalih

- posode so dostavljene z vgrajenimi nosilci (“ročkami”), napolnjenimi s krioškartlicami za 2-ml krioviale (Krioškatlice, cca. 133x133x51mm, raster 9x9, skupno cca. 81 kosov) - varnostni pokrov z zaklepom - izdelano iz aluminija in kompozitnih materialov zagotavlja majhno težo in daljši čas zadrževanja tekočega dušika - s sistemom za avtomatsko dotakanje tekočega dušika iz preskrbovalne posode - s standardnim podnožjem z vrtljivimi koleščki, skupaj s kompletom za fiksiranje podnožja, z obročem, - gibljiva cev za vezavo na preskrbovalno posodo in dotakanje tekočega dušika Certifikati: - CE - medicinski pripomoček Class II a (GMDN code 16534) - skladno z direktivo Medical Directive 93/42/EEC za shranjevanje v tekoči ali plinski fazi Dodatno: - 5 let garancije na vakum - ponudnik mora zagotoviti dostavo, namestitev in usposobitev na lokaciji naročnika, vključno z izobraževanjem uporabnika za uporabo - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - ponudnik zagotavlja servis, v največ 24-urah od okvare, serviser pooblaščen s strani proizvajalca - ponudnik oziroma njegov serviser omogoča redno letno vzdrževanje - dostopnost rezervnih delov min. 10 let

Posoda Dewar za shranjevanje vzorcev v tekočem dušiku (tekoča faza), 140 L, s sistemom za avtomatsko dotakanje tekočega dušika:

Prostor: B.6=1 kos

kot npr. Arpege 140 (Air Liquide, Francija) ali enakovredno

- prostornina shranjevanja je približno 1.458 kriogenih vial z volumnom po 5 ml - shranjevanje v tekoči fazi - posode so skladne z medicinsko direktivo ES 93/42/EGS - statični čas zadrževanja tekočega dušika do 246 dni - CryoMemo ali enakovreden sistem za avtomatsko merjenje temperature in nivoja tekočega dušika v posodi - sistem za shranjevanje vzorcev v nosilcih (“ročkah”) - sistem sponk ali enakovredni sistem za pritrditev krioškatlic z vzorci v stojalih

- posoda je dostavljena z vgrajenimi nosilci za kriogene škatlice (na primer, set 6 nosilcev, s 4 nivoji za krioškatlice s 5 ml kriovialami, skupno 81 krioškatlic za 5-ml krioviale, vsaka z dimenzijo 133x133x95mm in rastra 9x9) - varnostni pokrov z zaklepom. - izdelano iz aluminija in kompozitnih materialov zagotavlja majhno težo in daljši čas zadrževanja - sistem za avtomatsko dotakanje tekočega dušika - s standardnim podnožjem z vrtljivimi koleščki (možno fiksiranje), skupaj s kompletom za fiksiranje podnožja, z obročem, - dodana gibljiva cev za vezavo na preskrbovalno posodo in dotakanje tekočega dušika iz nje

Certifikati: - CE - skladno z EC Medical Directive 93/42/EEC - medicinski pripomoček Class II a (GMDN code 16534)

Dodatno: - 5 let garancije na vakum - ponudnik mora zagotoviti dostavo, namestitev in usposobitev na lokaciji naročnika, vključno z učenjem uporabe - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku - strokovna in servisna podpora za čas uporabe v slovenskem jeziku - ponudnik zagotavlja servis, v največ 24-urah od okvare, serviser mora biti pooblaščen s strani proizvajalca - ponudnik omogoča redno letno vzdrževanje - dostopnost rezervnih delov min. 10 let

DODATNO ZA OPREMO V SKLOPU 5:

- poleg več Dewar posod (strokovni kriteriji opisani zgoraj) je sprejemljiv tudi sistem iz ene same shranjevalne posode za vzorce z visoko kapaciteto shranjevanja, opremljene s preskrbovalno posodo s tekočim dušikom, kot je na primer, CryoExtra40 BB sistem s preskrbovalno posodo (Thermo Fisher Scientific, ZDA) ali enakovredno po sledečih strokovnih kriterijih:

- shranjevanje vzorcev v plinski fazi tekočega dušika

- kapaciteta volumna tekočega dušika: cca. 797 L

- kapaciteta shranjevanja: cca. 40.600 bioloških vzorcev

- zunanje dimenzije posode: cca. 160.7 x 106.6 x 106.6 cm

- premer vratu: 445 mm

- krmilnik na osnovi mikroprocesorja

- avtomatsko dotakanje tekočega dušika iz preskrbovalne posode

- enakomernost temperature po vsej posodi

- stabilna temperatura odpiranja pokrova

- napredni monitor temperature in alarmi pri odstopih

- avtomatizirano polnjenje in spremljanje nivoja tekočega dušika v posodi

- obvod vročega plina (za plinsko fazo tekočega dušika) preprečuje, da bi topel dušikov plin med ciklom polnjenja vplival na vzorce

- priročen vgrajen delovni prostor, monitor in funkcije za udobje uporabnika

- zaklepljiv pokrov za zaščito vzorcev

- zasnova za globalno uporabo z napajalniki 100–240 V in 50/60 Hz, lokalni napajalni kabli in kompleti vtičev na voljo

- zagotavlja izjemno zaščito vzorcev za znanstvene raziskave z enakomernimi kriogenimi temperaturami po celotni posodi

- avtomatizirano spremljanje temperature in mikroprocesorski nadzor nivoja tekočega dušika zagotavlja brezskrbnost za dragocene vzorce

- ustrezno število kovinskih nosilcev za krioškatlice z 2 mL kriovialami

- vgrajene stopnice, raven delovni prostor in ergonomski pokrov omogoča enostavno uporabo

- na vrtljivih koleščkih oziroma podstavku z vrtljivimi kolesci, ki se jih da tudi fiksirat

- s cevjo za vezavo na preskrbovalno posodo za tekoči dušik

- preskrbovalna posoda za tekoči dušik (volumen cca.180 L)

- tudi preskrbovalna posoda na vrtljivih kolescih oziroma na podstavku z vrtljivimi kolesci z možnostjo fiksiranja

SKLOP 6

Medicinska in laboratorijska oprema - ROBOT ZA RAVNANJE S TEKOČINAMI: AVTOMATSKO PIPETIRANJE IN ALIKVOTIRANJE VZORCEV

Prostor: Biobanka – klet

Prostor: B.5=1kos kot na primer, Microlab® PrepTM (Hamilton, ZDA) ali enakovredno

Opis: - naprava mora biti združljiva (kompatibilna) z drugo opremo v tem sklopu - pipetirni robot za avtomatizirano ravnanje s tekočinami (na primer, alikvotiranje, serijske razredčitve, etc.), za ponavljajoče se delo v laboratoriju - kompakten dizajn, ki zavzame malo prostora v laboratoriju: cca. 63,5 × 53,4 × 61 cm (dolžina × širina × višina). Višina pri odprtih vratih znaša cca. 81,3 cm. - teža cca. 41,6 kg - delovno temperaturno območje: od 5°C do 35°C - delovna relativna vlažnost: od 15 % do 85 % - gre za zaprt sistem, obdan s prozornimi stranicami, prednja stranica se dvigne (odpre) in omogoča rokovanje z laboratorijskim materialom na delovni površini - na prednji stranici je velik zaslon na dotik (“touch-screen”) - vsebuje program za upravljanje naprave preko zaslona na dotik; programska oprema je zasnovana in optimizirana tako, da je sistem pripravljen za delo že v nekaj korakih. Omogoča uvoz pipetirnih pozicij volumnov s pomočjo delovne liste (“worklist”) - namenjen poenostavitvi in avtomatizaciji ročnega pipetiranja, s čemer uporabniku prihrani čas ter zmanjša možnost napak Avtomatsko pipetiranje: - robot omogoča avtomatsko ravnanje s tekočinami (na primer, telesnimi tekočinami-biološkimi vzorci) na različne načine, v različnih laboratorijskih posodah (na primer, krioviale, epruvete, plošče) - mora omogočati predvsem avtomatsko alikvotiranje tekočine, to je, v primeu biobanke bioloških vzorcev kot so kri in urin z volumnom 3, 3,5, 4 ali 10 mL (redko 15-20 mL) iz Vacutainer-epruvet (dimenzije: 13 x 75 mm ali 16 x 100 mm) v enake volumne (1 ali 2 mL; volumen 2 mL je lahko rezultat dvakratnega pipetiranja 1 mL tekočine) v kodirane 2 mL krioviale, nameščene v SBS ali drugi škatlici formata 48 (na primer, LVL SAFE SBS 48 ali Micronic Rack 48-2) - naprava ima 8 delovnih pozicij (8-“deck positions”), tudi za SBS ali drugo škatlico formata 48 z 2 mL kriovialami, v katere se alikvotirajo vzorci oziroma stojala - konfiguracija sistema ima na delovni površini stojalo za epruvete z 24 mesti, primerno za epruvete s premerom od 10,5 do 16 mm in višino od 75 do 125 mm - konfiguracija sistema ima stojalo za do 5 rezervoarjev za reagente - škatlica s kriovialami ali stojala se namestijo neposredno na delovno površino, posebni adapterji za to niso potrebni - konfiguracija je primerna za natančne in raznolike naloge pipetiranja - naprava ima dva neodvisna kanala, ki omogočata fleksibilno delo z vsemi vrstami laboratorijske opreme in različnih formatov nosilcev vzorcev - omogoča avtomatsko pipetiranje v razponu volumna od 1 do 1000 µL. Podpira različne velikosti nastavkov (50 µL, 300 µL in 1.000 µL), kar zagotavlja prilagodljivost pri delu z različnimi volumni tekočin - nadzorovano in zanesljivo pritrjevanje pipetnih nastavkov (tipsov), ki ne smejo odpasti med avtomatskim pipetiranjem - napredna tehnologija pritrdi nastavke na pipetne kanale s trdnim mehanizmom “ključ-vrata”. Sistem ne zahteva vertikalne sile za pritrditev ali odmetavanje nastavkov, kar naj bi odpravljalo mehanske obremenitve ter izboljševalo zanesljivost sistema, hitrost pipetiranja, natančnost pozicioniranja in spretnost pri rokovanju - kapacitivna detekcija nivoja tekočine; sistem pri tem omogoča zaznavanje nivoja tekočine s kapacitivnimi senzorji za preprečevanje napak pri pipetiranju. Občutljivi tlačni senzorji omogočajo spremljanje tlaka med postopkom aspiracije in obveščajo uporabnika o težavah z aspiracijo, kot so mehanski strdki ali prazne “jamice” v plošči - natančno pipetiranje z uporabo zračnega izpodriva, primerljivo z ročnimi pipetami - nadzor aspiracije v realnem času; sistem omogoča spremljanje aspiracije (“vlečenja” tekočine) v realnem času za zagotavljanje pravilnega pipetiranja. Tlačni senzorji zaznavajo in obveščajo o morebitnih težavah, kot so mehanski strdki (skupki) ali prazne vdolbine v plošči ali mesta v škatlici za krioviale - omogoča uvoz pipetirnih pozicij volumnov Avtomatizirana delovna površina: - samodejni transport plošč in “rackov” (nosilcev, škatlic s kriovialami) na delovni površini (“deck”): sistem omogoča premikanje plošč in krioškatlic (“rackov”) na delovni površini z uporabo posebnih lopatic (“paddles”), brez potrebe po ročnem posegu za premikanje Kamera: - vgrajen sistem strojnega vida (Machine Vision) samodejno zazna laboratorijsko opremo in nastavke na napravi, kar zmanjša potrebo po ročnem preverjanju in dodatnih nastavitvah, kar omogoča lažje in hitrejše delo - kamera, nameščena na vrhu delovne postaje, ki zazna in identificira laboratorijsko opremo, ki je nameščena na delovni postaji. Laboratorijska oprema, ki jo prepozna kamera, olajša programiranje novih protokolov, ne da bi bilo treba brati (dolge) sezname izbir. Omogoča tudi pravilno preverjanje laboratorijske opreme na delovni postaji pri izvajanju protokola, ki je že programiran, in dvojno preverja, ali je delovna postaja napolnjena s pravo laboratorijsko opremo na pravih mestih Kompatibilnost z laboratorijsko opremo: - sistem je kompatibilen s škatlicami (”racki”) formata 48 (na primer, LVL SAFE SBS 48 ali Micronic 48-2 rack)) za 2 mL kodirane krioviale za shranjevanje bioloških vzorcev (na primer, LVL SAFE XLX2000 ali Micronic 2 mL hibridne krioviale) - za namen testiranja mora biti priloženo tudi eno pakiranje 60 mL rezervoarjev s pokrovčki, ki preprečujejo izlivanje vzorca - zaradi tehnologije zaznavanja nivoja tekočine je volumen v posameznih rezervoarjih lahko različen Certifikati proizvajalca: zaželjeno ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 in podobno Certifikat naprave: CE, na primer, certifikati ATEX, UKEX, EAC, IECEx in NRTL, ki veljajo za izdelke, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah, deklaracija o skladnosti z EN 10204-2.1. in EN 10204-3.1.B. v zvezi z materiali in drugo

Dodatno: - garancija: 12 mesecev - ponudnik dostavi aparat na lokacijo uporabnika, ga priklopi, zažene in izvede učenje uporabnika

- navodila za uporabo so v slovenskem ali angleškem jeziku

- ponudnik zagotavlja hiter servis (v roku 24 ur) in redno vzdrževanje aparata

- serviser zaposlen pri ponudniku

- serviser pooblaščen s strani proizvajalca

- zagotavljanje rezervnih delov vsaj 10 let

SKLOP 7

Medicinska in laboratorijska oprema - VEČNAMENSKI VOŽIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV.

Prostor: Biobanka – klet

Skladnost s standardi: Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih), "Tehnična smernica za graditev za zdravstvene stavbe” TSG-12640-002:2021”, Ministrstvo za zdravje RS Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme.

Opis opreme

SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA

VOZIČKI OSTALO

VOZIČKI ZA PREVOZ MATERIALA, NEGO IN OSKRBO PACIENTOV

Splošni opis:

- izdelani iz materialov, enostavnih za čiščenje in razkuževanje - odporni za razkužila, iz materialov, ki ne rjavijo,

- če je konstrukcija vozičkov iz nerjavnega jekla, mora biti jeklo št.14301

oznaka X5CrNi 18-10, SIST EN 10088, AISI 304

- varjeni s postopkom, ki zagotavlja gladke vare

- če so izdelani iz aluminija oz. litin aluminija mora biti površina tako obdelana oz.zaščitena, da je možno čiščenje in razkuževanje - primeren tudi za prevoz medicinskega materiala

- površine iz nerjavne jeklene pločevine obdelane tako, da ne odbijajo svetlobe

- vsa kolesa vrtljiva v vse smeri, razen, kjer ni navedeno drugače

(na primer, na talni oblogi, stenah, opremi in drugo)

- zavorni mehanizem za kolesa mora biti enostaven, zanesljiv ter enostaven za zaviranje in sprostitev zavor - voziček mora biti dobro gibljiv

- pri manipulaciji vozička kolesa ne smejo povzročati hrupa, tiho delovanje

- voziček tekoče in enostavno vodljiv

- na izpostavljenih delih, voziček ali kolesa, opremljeni z odbojniki

- vozički s predali - centralno zaklepanje, neslišno in tekoče odpiranje/zapiranje predalov, kovinska vodila s koleščki ali boljše

- kolesa ne smejo povečevati širine vozička, vendar ne na račun stabilnosti

- barve vozičkov, kjer ni navedeno v besedilu, izbereta in potrdita odgovorni projektant in uporabnik

- na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčne primere proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu

Voziček večnamenski

v prostoru B.9.2=2kosa

Opis:

Voziček z 2 policama, za prevoz materiala, lahko tudi bioloških vzorcev v stojalih

- ročaj za vodenje vozička na dveh straneh

- velikost: cca. 60x80x84 cm

- 4 antistatična kolesa cca. Ø75 mm, 2 z zavoro, odbojniki

Material: nosilno ogrodje in polive iz krom nikljevih nerjavnih jeklenih profilov in pločevine, brez ostrih robov in vidnih zvarov

- nosilnost najmanj 49 kg

- CE certifikat