## Specifikacije za nakup sekvenatorja nove generacije s kemikalijami in potrošnim materialom ter vključenim vzdrževanjem

Namen in zahteve za namizni sekvenator nove generacije

Namizni sekvenator nove generacije v kvaliteti kot MiSeq i100 proizvajalca Illumina ali enakovredno (v nadaljevanju aparat) mora omogočati visokoločljivostno tipizacijo HLA v skladu s standardi Evropske federacije za imunogenetiko (EFI) in Eurotransplantom za stortive s področja  presaditve organov in krvotvornih matičnih celic (KMC), podporo nacionalnemu registru prostovoljnih darovalcev KMC (register Slovenija Donor) ter določanje darovalčeve prostocelične DNA (angl. donor-derived cell-free DNA, dd-cf-DNA) za posttransplantacijski monitoring.

Ponujeni aparat mora biti kompatibilen in validiran za končno analizo PCR produktov (tj. sekvenciranje DNA knjižnic), ki smo jih pridobili z uporabo  reagentov CareDx AlloSeq®cfDNA (CE-IVD) in amplifikacijskimi seti reagentov GenDx NGSgo® na PCR aparatih, ki jih naročnik uporablja za vse zgoraj navedene klinične aplikacije, ali enakovrednimi CE-IVD validiranimi rešitvami za iste klinične aplikacije, brez potrebe po dodatnih testih, pri čemer mora ponudnik predložiti dokazila o klinični validaciji, regulatorni skladnosti (CE-IVD), primerljivi diagnostični zmogljivosti ter o tem, da enakovredna rešitev ne zahteva dodatnih obsežnih validacijah ali povzroča dodatnih stroškov na strani naročnika. Zahteva temelji na dejstvu, da gre za in vitro diagnostične (CE-IVD) teste, pri katerih je skladnost z navodili proizvajalca ključna za zagotavljanje klinične ustreznosti in regulatorne skladnosti.

Ponujeni aparat mora biti primeren za končno analizo PCR produktov (tj. sekvenciranje DNA knjižnic), ki jih naročnik pripravi z uporabo reagentov CareDx AlloSeq®cfDNA in amplifikacijskimi seti reagentov GenDx NGSgo® na PCR aparatih, ker jih uporablja za vse zgoraj navedene klinične aplikacije. Proizvajalci naštetih reagentov predlagajo, da se njihovi končni PCR produkti analizirajo na sekvenatorju nove generacije v kvaliteti kot MiSeq i100 proizvajalca Illumina ali enakovredno, na katerem so bili reagenti optimizirani in validirani s strani proizvajalcev teh reagentov.

Lastnosti in specifikacije aparata

- Osnovne zahteve

Aparat mora omogočati sekvenciranje DNA po principu sinteze (angl. sequencing-by-synthesis, SBS ali nadgradnja tega principa) ali enakovredno tehnologijo sekvenciranja, ki je skladna z zahtevami proizvajalcev setov reagentov, ki jih naročnik že uporablja (npr. AlloSeq®cfDNA idr.). Aparat mora biti namenjen rutinski uporabi v raziskovalnem ali diagnostičnem laboratoriju. Zaradi zgoraj navedenih nacionalno pomembnih raznolikih aplikacij, je pomembno, da aparat omogoča avtomatizirano izvajanje sekvenčnega procesa (angl. walk-away sistem) z minimalnimi posegi uporabnika, od priprave knjižnic do samega sekvenciranja, kar med drugim omogoča hitro sekvenciranje.

Set kemikalij vezanih na aparat naj vsebujejo čim manj nevarnih kemikalij, njihov transport in shranjevanje pa naj potekata pri temperaturah okolja, kar omogoča takojšnjo uporabo kemikalij brez dolgotrajnega odmrzovanja, skrajšuje čas obdelave vzorcev ter zmanjšuje potrebe po prostoru v hladilnih enotah. Posledično se zmanjšajo napake pri posameznih zagonih, kar zmanjšuje možnost neuspešnih zagonov in variabilnost med posameznimi sekvenciranji. Prav tako se zmanjša količina odpadkov zaradi transporta, saj ni več potrebe po suhem ledu in hladilnih vložkih.

2. Zmogljivost in fleksibilnost za različne aplikacije in študije

- Aparat mora omogočati popolnoma avtomatsko t.i. »paired-end« sekvenciranje, kar je pomembno pri visokoločljivostni HLA tipizaciji, ali drugo enakovredno strategijo sekvenciranja, ki zagotavlja enakovredno natančnost poravnave sekvence in analize.

- Aparat mora podpirati prilagodljivo uporabo različnih sekvenčnih nosilcev (npr. pretočne celice, SMRT celice ali enakovredni potrošni materiali) z različno kapaciteto sekvenciranja (npr. 5M - 25M odčitkov oz. 1.5 Gb - 25 Gb podatkov) s čimer se omogoča optimizacija števila vzorcev na posamezen zagon glede na tip aplikacije. Takšna fleksibilnost omogoča tudi cenovno optimizacijo izvajanja analiz, saj se kapaciteta sekvenciranja prilagaja dejanskemu številu vzorcev in s tem zmanjšuje stroške na vzorec ter minimizira neizkoriščene kapacitete. Hkrati to omogoča učinkovito obdelavo časovno nujnih vzorcev (npr. določanje dd-cf-DNA za posttransplantacijski monitoring in tipizacija HLA ob transplantaciji organov), kjer je pravočasna pridobitev rezultatov ključna za klinično odločanje, kar zahteva možnost optimalnega načrtovanja in hitre izvedbe sekvenčnih zagonov glede na prioritete naročnika oz. glede na storitev. Aparat mora omogočati kratke in srednje dolge odčitke (od približno 1 × 100 bp do 2 × 500 bp) ali enakovredno zmogljivost glede na tehnologijo.

3. Kakovost in čas sekvenciranja

- Aparat mora zagotavljati ≥ 90 % baz s Q30 (ali enakovredne kazalnike kakovosti glede na uporabljeno tehnologijo) pri sekvenciranju kratkih odčitkih (npr. 2 × 150 bp) in zagotavljati ≥ 85 % baz s Q30 tudi pri srednje dolgih odčitkih (npr. do 2 × 500 bp) ali enakovredni dolžini odčitkov glede na tehnologijo.

- Nizka stopnja faznih in predfaznih napak, kar je pomembno pri HLA tipizaciji.

- Zagotovljena mora biti stabilna kakovost signala skozi celoten zagon.

- Kratek čas priprave aparata pred zagonom (od knjižnic do sekvenciranja v približno 30 minutah).

- Čas sekvenciranja za najpogosteje uporabljeno aplikacijo (2 x 150 bp ali enakovredna dolžina in kakovost odčitkov glede na tehnologijo) mora omogočati pridobitev rezultatov v okviru enega delovnega dne (cca. 7 ur) ali enakovredno klinično sprejemljivega časa do rezultata, z namenom zagotavljanja pravočasne obdelave nujnih kliničnih vzorcev.

4. Programska oprema in analiza

- Aparat mora imeti integrirano računalniško napravo za podporo delovanja naprave in analizo podatkov (zaslon na dotik – TOUCH SCREEN), USB vtičnice za zunanjo shrambo, miško in tipkovnico ter dva ethernetna vhoda.

- Vključena mora biti programska oprema za osnovno obdelavo podatkov (angl. base calling, demultipleksiranje ali enakovredni procesi).

- Ponudnik mora zagotavljati nadgradnjo programske opreme.

- Aparat mora omogočati izvoz podatkov v standardnih formatih (npr. FASTQ, BAM, VCF, CRAM ali enakovredno odprtimi formati), ki so združljivi z zunanjimi bioinformatskimi orodji za nadaljnjo analizo in vizualizacijo. Aparat mora biti združljiv z obstoječimi bioinformatskimi rešitvami naročnika, kot sta NGSengine (GenDx) z veljavno licenco in AlloSeq (CareDx).

5. Prostorske in tehnične zahteve

- Aparat bo stal na pultu, teža aparata ne sme presegati 40 kg.

- Zaradi omejenega prostora v laboratoriju in na pultu naj bo dimenzija namiznega aparata (Š × G × V): 45 cm × 45 cm × 60 cm (± 1‒5 cm); omenjeno odstopanje velja pri širini in globini, pri višini pa poleg navedene dimenzije ustreza tudi višina aparata 47,3 cm.

- Enostavno vzdrževanje brez kompleksnih čistilnih postopkov po zagonih.

- Aparat mora delovati v temperaturnem območju okolice (18‒26 °C).

- Aparat mora delovati pri električni napetosti 220 V.

- Aparat mora biti nov, nerabljen.

6. Vzdrževanje in podpora

- Ponudnik mora zagotavljati letno preventivno (redno) vzdrževanje po protokolu proizvajalca in servisno vzdrževanje po koncu garancije.

- Ponudnik mora biti serviser oz. mora imeti s serviserjem sklenjeno pogodbo o servisiranju aparata. Ponudnik mora predložiti listino, iz katere je razvidno, da je sam za ponujen aparat certificiran serviser ali predložiti pogodbo s serviserjem z dodano listino, iz katere je razvidno, da je serviser certificiran za izvajanje servisnih del na aparatu. Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na aparatih.

- Odzivni čas serviserja za začetek obravnave napake je največ 48 ur.

- Rok za odpravo napake je največ 5 delovnih dni oz. po dogovoru z naročnikom.

- Ob vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu na aparatu mora biti izdano poročilo o posegu in kadar je potrebno, dodatna izjava o ustreznosti delovanja aparata v rutinski rabi.

- Ponudnik mora zagotavljati podporo na daljavo kadar je to možno in potrebno.

- Ponudnik mora zagotavljati servisno vzdrževanje še 3 leta po izteku garancije. Servisno vzdrževanje vključuje menjavo rezervnih delov in kemikalij vezanih na aparat ob napaki aparata, vse kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme, vse potne stroške in stroške dela.

- Garancija: 12 mesecev od postavitve in zagona aparata.

7. Dobava, postavitev, kvalifikacija aparata, šolanje uporabnikov

- Rok dobave aparata je 4-8 tednov od podpisa pogodbe. Za dostavo aparata na mesto uporabe poskrbi ponudnik.

- Ponudnik mora omogočiti šolanje uporabnikov za samostojno delo z aparatom.

- Postavitev, zagon aparata in šolanje uporabnikov ter kvalifikacija sistema morajo biti izvedeni v 14 dneh od dobave aparata in vključeni v ceno.

- Po uspešni postavitvi, zagonu aparata ter končanim šolanjem uporabnikov ter kvalfikaciji aparata se smatra, da je aparat predan v uporabo, kar se potrdi s primopredajnim zapisnikom.

- Uporabnikom mora biti v garancijski in pogarancijski dobi omogočena stalna lokalna strokovna podpora osebe, izšolane pri proizvajalcu oz. njegovemu zastopniku.

- Ob morebitnih nadgradnjah oz. spremembah mora ponudnik nuditi dodatno brezplačno šolanje.

8. Potrošni material in kemikalije vezane na aparat – splošne zahteve

- Ponudnik ima veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artikla – kemikalije vezane na aparat, ki je predmet ponudbe. Predložiti mora kopijo veljavne pogodbe ali izjave proizvajalca/principala, iz katere je razvidno, da ima podporo proizvajalca/principala za prodajo na slovenskem trgu ali zgolj za prodajo naročniku oziroma je iz nje razvidno, da bo lahko dobavljal predmet naročila naročniku (če je ponudnik proizvajalec poda lastno izjavo, da je proizvajalec blaga, ki je predmet naročila).

- Ponudnik mora pri vsaki dobavi artiklov naročniku dostaviti pripadajoče analizne certifikate oz. omogočiti elektronski dostop do njih.

- Ponudnik mora pri dobavi artiklov naročniku dostaviti pripadajoče varnostne liste.

- Za artikle, za katere se zahteva transport pod posebnimi pogoji (npr. posebna temperaturna območja), mora ponudnik zagotoviti neprekinjeno hladno verigo ter naročniku ob dostavi predati temperaturni zapis za celoten čas prevoza. Na dobavnici mora biti jasno navedeno, če temperatura transporta in skladiščenja ni enaka sobni temperaturi.

- V kolikor se v času trajanja pogodbe spremenijo kataloške številke oz. imena posameznih artiklov, dejansko pa gre za enake artikle, bo ponudnik namesto artiklov določenih v pogodbi, dobavljal te enakovredne artikle.

- V primeru ponudbe alternativnega artikla, ki morajo biti enake ali boljše kakovosti, ponudnik prevzame vse stroške povezane z začetkom uporabe artikla (stroški validacij, poskusnega obdobja in podobno).

- Rok uporabe: posamezen artikel mora imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe, artikle s krajšim rokom uporabe mora naročnik izrecno odobriti.

- Dobavni rok artiklov je praviloma 10 dni od naročila oz. skladno z dogovorom z naročnikom. Naročnik bo artikle naročal glede na potrebe (sukcesivno).

- Cene so fiksne za celotno obdobje trajanja pogodbe. Cene ostanejo fiksne tudi v primerih zamenjave kataloških številk ali imen artiklov.

- Artikle mora ponudnik dobaviti na ZTM, Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana v času od 7:00 do 14:00, vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

Specifične zahteve za kemikalije vezane na aparat in potrošni material:

- Ponudnik mora zagotavljati dobavo vsega potrebnega potrošnega materiala in kemikalij za izvedbo sekvenciranja DNA po principu sinteze (angl. SBS ali enakovredna oziroma primerljiva kemija sekvenciranja) nove generacije ali nadgradnja kemije SBS oz. zagotavljati enakovreden potrošni material in kemikalije, ki so v skladu z navedenimi specifikacijami.

- Ponujene kemikalije za sekvenciranje morajo podpirati končno analizo PCR produktov (tj. sekvenciranje DNA knjižnic oz. določitev nukleotidnega zaporedja) in morajo biti kompatibilne z reagenti (npr. CareDx AlloSeq® cfDNA, GenDx NGSgo®) s katerimi proizvedemo PCR produkte za potrebe preiskav presaditve organov in krvotvornih matičnih celic (KMC), podporo nacionalnemu registru prostovoljnih darovalcev KMC (register Slovenija Donor) ter določanje darovalčeve prostocelične DNA (angl. donor-derived cell-free DNA, dd-cf-DNA) za posttransplantacijski monitoring.

- Ponudnik mora zagotavljati uporabo kontrolnih, dobro okarakteriziranih referenčnih DNA knjižnic za namen kalibracije, nadzora kakovosti ter validacije NGS sekvenciranja in rezultatov sekvenciranja.

- Kemikalije vezane na aparat (pretočna celica in kartuša oz. enakovredno) morajo omogočati sekvenciranje DNA knjižnic po principu SBS ali enakovredne tehnologije sekvenciranja s prilagodljivo kapaciteto od približno 5M do 25M odčitkov na zagon (ali enakovrednim izhodnim obsegom sekvenciranja, odvisno od platforme), s čimer se omogoča optimizacija števila vzorcev na posamezno sekvenčno serijo glede na tip aplikacije. Takšna fleksibilnost omogoča tudi cenovno optimizacijo izvajanja analiz, saj se kapaciteta sekvenciranja prilagaja dejanskemu številu vzorcev in s tem zmanjšuje stroške na vzorec ter minimizira neizkoriščene kapacitete.

- Kemikalije vezane na aparat morajo omogočati izvedbo paired-end sekvenciranja ali enakovrednih strategij sekvenciranja (od 1 × 100 bp do 2 × 500 bp oz. enakovredne dolžine odčitkov glede na uporabljeno tehnologijo)

Predvidene količine porabe kemikalij vezanih na aparat:

- Komplet kemikalij 5M MiSeq i100 Series ali enakovredno, t.j. set kemikalij, ki nanašajo na komplete za 300 ciklov, ki omogočajo dvosmerno sekvenciranje 2 × 150 bp, oziroma na enakovredne komplete drugega proizvajalca, ki zagotavljajo primerljivo zmogljivost. Komplet  vključuje naslednje komponente: suha kartuša s pretočno celico 5M, mokra kartuša, epruveta Resuspension Buffer (RSB) in epruveta za denaturacijski pufer knjižnice (KLD) za aparat  MiSeq i100 proizvajalca Illumina ali enakovredno. Komplet kemikalij mora omogočati pripravo in sekvenciranje približno 6–50 vzorcev na posamezen zagon, pri čemer je kapaciteta odvisna od vrste aplikacije (HLA tipizacija, določanje dd-cf DNA), zahtevane globine sekvenciranja itd. 
Predvidena količina: 128 kosov letno ali enakovredno, tj. za 128 zagonov aparata/ leto.

- Komplet kemikalij 25M MiSeq i100 Series ali enakovredno, t.j. set kemikalij, ki nanašajo na komplete za 300 ciklov, ki omogočajo dvosmerno sekvenciranje 2 × 150 bp, oziroma na enakovredne komplete drugega proizvajalca, ki zagotavljajo primerljivo zmogljivost. Komplet vključuje naslednje komponente: suha kartuša s pretočno celico 25M, mokra kartuša, epruveta Resuspension Buffer (RSB) in epruveta za denaturacijski pufer knjižnice (KLD) za aparat  MiSeq i100 proizvajalca Illumina ali enakovredno. Komplet kemikalij mora omogočati pripravo in sekvenciranje približno 24–200 vzorcev  na posamezen zagon, pri čemer je kapaciteta odvisna od vrste aplikacije (HLA tipizacija, določanje dd-cf DNA), zahtevane globine sekvenciranja itd.
Predvidena količina: 8 kosov letno ali enakovredno, tj. za 8 zagonov aparata/ leto.

- Phix Control v3 ali enakovredno, tj. kontrolna referenčna DNA knjižnica za namen kalibracije, nadzora kakovosti ter validacije NGS sekvenciranja in rezultatov sekvenciranja proizvajalca Illumina ali enakovredno. Mora biti združljiva z enojnimi (single-end) in parnimi (paired-end) branji do dolžine 300 baznih parov ali enakovredno. DNA kontrole dodamo pri vsakem zagonu aparata.

Predvidena količina: 2 kosa letno ali enakovredno, tj. za 136 zagonov aparata/ leto.

- Naročnik bo posamezne sete kemikalij naročal glede na potrebe. Navedene količine so zgolj ocena potreb in niso zavezujoče.

- Cena aparata mora vključevati:

- dostavo aparata na lokacijo naročnika,

- razpakiranje aparata,

- postavitev, zagon aparata in kvalifikacija sistema,

- izobraževanje, ki vključuje: šolanje uporabnikov za delo z aparatom in njegovo osnovno vzdrževanje ter uporabo pripadajoče programske opreme; izvedbo začetnega testa z referenčno kontrolno knjižnico in pregled rezultatov; pripravo knjižnice iz vzorcev naročnika; sekvenciranje teh vzorcev ter analizo in pregled rezultatov,

- po končanem šolanju mora ponudnik zagotoviti certifikate, s katerimi uporabnike pooblasti za delo z aparatom ter uporabo navodil v angleškem jeziku.