PREVOD IZ ORIGINALA (IT->SLO)

OPIS

Sterilni filtri CULLIGAN PURE za pripravo vode so bili zasnovani za uporabo pri bolnikih (hospitaliziranih ali ne), ki potrebujejo zdravljenje z vodo brez vsebovanih snovi z molekulsko maso večjo od 15000 Daltonov, brez snovi, kot so na primer: bakterije , virusi, bakterijski endotoksini.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Najvišji vstopni tlak:	 7 barov

Najvišja vstopna temperatura: 	50 ° C

Najvišja temperatura čiščenja: 	70 ° C

Razkužilo za čiščenje: 	Roxan 0,2%

Konfiguracija: 	Enostopenjska filtracija

Notranja filtrirna površina (m2):	 3

Membranski material: 	MediSulfone UF polisulfon

Meja: 	15000 Dalton

Zadrževanje bakterij:	> 1010 (Brevimundas diminuta)

Zadrževanje endotoksina:	> 105 EU / ml

Zadrževanje virusa:	> 108 (PhiX-174)

Pretok pri 3 barih (l / min): 	19

Predvideno trajanje: 	12 mesecev / 15000 litrov

Povezave: 	hladnejše (Colder)

MATERIALI

Potting: 	poliuretan

Vložek:	ABS (akrilonitril - butadien - stiren)

Lasna vlakna-MediSulfone UF / HF: 	polisulfon (proizveden z uporabo glicerina)

Pri prvi uporabi je priporočljivo, da vodo (MAX 50 ° C vroča voda) v filtru spustite teči približno 5 minut, da odstranite ostanke glicerina

Sterilni filtri CULLIGAN PURE za obdelavo vode so sestavljeni in pakirani brez uporabe delov, ki vsebujejo težke kovine, PVC, mehčala, lateks in sestavne dele neposrednega ali posrednega živalskega izvora.

OKOLJE PROIZVODNJE

Naprava se proizvaja v nadzorovanih okoljih onesnaženja, razred ISO 8 v skladu z UNI EN ISO 14644 (razred 100.000 po Fed Std 209-E).

PREVERJANJA

Naprave se preverjajo v skladu s kontrolnimi postopki, opredeljenimi v certificiranem sistemu kakovosti (UNI EN ISO 9001: 2008 in UNI CEI EN ISO 13485: 2012). Naprave so bile v skladu s standardi UNI EN ISO 10993 podvržene preskusom biološke združljivosti za predvideno uporabo.

VELJAVNOST

Sterilna naprava ima veljavnost TRI leta od datuma sterilizacije, če je posamezna embalaža nepoškodovana in se upoštevajo pogoji skladiščenja.

METODA STERILIZACIJE

Naprava se v skladu s standardom ISO 11135 sterilizira z uporabo plinaste mešanice ETILEN OKSIDA. Preostali etilen oksid, ki ga vsebuje naprava, je v mejah, ki jih določa standard ISO 10993 - 7.

EMBALAŽA

Enojna embalaža (kat. 2103708): toplotno zaprta ovojnica v Tyveku ali medicinskem papirju in dvojno spojena prozorna folija (polietilen / polipropilen), skladna s standardom EN 868 in UNI EN ISO 11607-1.

Multipack (12 kosov) (kat. 2103805): kartonska škatla, zapečatena z lepilnim trakom.

OZNAČEVANJE

Nalepka, je pritrjena na vsakem posamično pakiranem izdelku in na vsakem pakiranju, ki vsebuje več izdelkov, skupaj s spremenljivimi identifikacijskimi podatki (koda, serija, datum izdelave, rok uporabnosti) s simbologijo, skladno s standardom UNI CEI EN ISO 15223-1: 2012

Navodila za uporabo so priložena vsakemu paketu.

POGOJI SKLADIŠČENJA IN PREVOZA

Naprava naj bo vedno stran od virov toplote, svetlobe in vlage. Izogibati se udarcem in padcem.

NAMESTITEV

Priporočljivo je, da filtre namestite v navpični položaj z dovodom od spodaj, da olajšate popolno polnjenje vode in preprečite, da bi zračni mehurčki ostali v notranjosti.

POGOJI ODSTRANJEVANJA

Ko je medicinski pripomoček enkrat uporabljen, ga je treba odstraniti v skladu z uredbo 254/2003 (izvajanje člena 24 L 179/2002) ali v skladu z veljavno zakonodajo, v državi uporabe.