M000-91

Rev. 05 - 09/2018

PHARMA SYSTEM

Modeli       45-80-120

TEHNIČNI PRIROČNIK

PHARMA SYSTEM

Modeli 45-80-120

| - Navodila pred montažo - Principi delovanja - Navodila za vzdrževanje - Vzroki in popravila pri nepravilnem delovanju |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KAZALO

Navodila pred montažo

SISTEM PHARMA se dobavi v enem paketu, ki vsebuje sistem in vse dodatne dele:

A) 	Omarica PHARMA SYSTEM

B) 	Dve hitri sistemski filtrirni kartuši (rapid system)

C) 	Pakiranje, ki vsebuje priključke za hidravlične povezave.

LOKACIJA SISTEMA PHARMA

A) 	Ko sistem odstranite iz embalaže, ga postavite čim bližje kraju uporabe in se prepričajte, da je zaščiten pred atmosferskimi dejavniki, plini ali jedkimi kemičnimi snovmi, ki so lahko prisotne.

B) 	V bližini sistema, namestite/zagotovite ½ ”cev za dovod vode, ki jo želite obdelati. Cev naj bo opremljenega z zapornim ventilom,

C) 	Pripravite odtok vode v bližini sistema.

D) 	Če je mogoče, pripravite gravitacijski odtok na tleh, kjer je nameščen sistem (to preprečuje poplavljanje v primeru zloma hidravličnih medsebojnih povezav).

E) 	V bližini sistema pripravite električno vtičnico, zaščiteno z visoko občutljivim diferencialnim stikalom, primerno za absorpcijo nameščenega sistema (glejte: «Delovne meje in tehnične značilnosti» stran 2).

HIDRAVLIČNE POVEZAVE

Na zadnji strani naprave se nahajajo priključki za hidravlične povezave, tako imenovane:

Dovod (IN): 		dovod surove vode premer 12 mm.

Iztok (Product): 	iztok za demineralizirano vodo premer 8 mm.

Odtok (Reject): 	odtok odpadne vode premer 10 mm.

Priložen je komplet dodatne opreme za  izvedbo hidravlične povezave, ki ga sestavljajo: fleksibilne cevi, fitingi, cevni priključki, itd.

Principi delovanja

Ko je sistem priključen na električni pogon, se na zaslonu prikaže:

PHARMA 45-80-120 Std by Culligan Italija

S pritiskom na  OPERATE (DELOVANJE)  se začne začetni cikel STARTING (ZAGON): v tem stanju se elektromagnetni ventil SV 4 odpre. Z zakasnitvijo 5 sekund (čas, ki je potreben, da se tlak v sistemu uredi) se črpalka P (8) zažene; tlačno stikalo (presostat)  PS- (6) je za 5 sekund zavstavljeno, da se izognemo občasnim zagonom! Če je pri ponovni vključitvi tlačnega stikala PS - tlak nezadosten, sistem PHARMA preide v alarm za nizek tlak. Na zaslonu se prikaže PRESSURE (TLAK) ALARM + zvočni pisk.

Ob zadostnem tlaku modul črpalka ostane v delovanju, tako da modul oskrbuje z vodo pod pritiskom pri 13/14 bara. Ob vsakem zagonu, sistem izvede delno izpiranje modula z osmotsko vodo v skladu z naslednjim postopkom:

Na zaslonu se prikaže RECIRCULATION 1 in število sekund za zmanjšanje relativne faze:

- SKUPINA črpalka-motor P se zažene in modulu dovaja vodo pod pritiskom, medtem ko je istočasno magnetni ventil SV 3 za 30 sekund zaprt, prikaz na zaslonu, kar omogoča, da osmotska voda kroži po modulu skozi enosmerni ventil (23).

Po preteku vnaprej določenega časa se elektromagnetni ventil SV3 odpre in nastala voda (razsoljena) gre v demineralizatorje s kartušama z izmenjevalno smolo (16/17) in potem do uporabnika.

Na električni omarici se prikaže:

SERVICE MB * QUAL OK *** µS

Analogno, sistem pri vsaki zaustavitvi, izvede delno izpiranje modula z osmotsko vodo. Če uporabnik ne zahteva vode, ob zaprtju sistema, PHARMA vstopi v fazo pavze s "končno recirkulacijo" po istem postopku, navedenem v začetni fazi "izpiranje modula".

Na zaslonu se izpiše RECIRCULATION 2 in PHARMA ostane za pet minut v tem stanju, nato pa se postavi v fazo PAUSE (PAVZA). Takšno stanje traja dokler, z zahtevo po vodi, tlačno stikalo PS + (13) zapre kontakt (tlak v padanju). PHARMA bo nadaljevala fazo RECIRCULATION 1 in nato SERVICE. Kakovost proizvedene (demineralizirane) vode je prikazana na zaslonu med fazo delovanja SERVICE skupaj z vzpostavljenim (MB). Lahko preklopite storitev MB s tipko CHANGE.

Na zaslonu se prikaže:

REPLACE (NADOMESTI) MB * -MB *

Ent YES, Res NO

S pritiskom na MENU lahko odprete MB filter, ki je bil prej v premoru.

OPIS NADZORNE TIPKOVNICE

Uporaba tipkovnice daje zvočni signal (pisk), ki opozori, da je bila funkcija spremenjena.

- OPERATE

Če pritisnete to funkcijo, se začne zagonski cikel; vam omogoča, da je sistem takoj v stand by fazi.

- CHANGE

V primeru, da je bil prag presežen in se oglasi alarm kakovosti (jasen signal izčrpanosti MB) je potrebno demineralizator v obratovanju preklopiti v stanje pripravljenosti in potrditi z gumbom MENU ali preklicati

s tipko RESET. Ob naslednji pavzi, bo v drugi vrstici vidna informacija, ki se nanaša na zamenjavo MB

(Replace (zamenjajte) MB *).

NAPOTILO: z RESET bo to sporočilo izbrisano. Ta postopek je priporočljiv šele po dejanski zamenjavi polnjenja praznega MB.

ALARMI

- V stanju alarma, ne glede na vzrok, s pritiskom na RESET je zvočni signal utišan.

- Vendar prikaz ALARM na zaslonu ostane viden.

- Za izbris, napisa ALARM, ki je viden na zaslonu, znova pritisnite tipko RESET.

To je mogoče, če je vzrok alarma bil odstranjen.

- MENU (Enter)

Ta tipka se uporablja med delovanjem, za ogled prevodnosti osmotske vode.

V fazi programiranja je to potrditev nastavljenih vrednosti, s prehodom na naslednji parameter.

Med zamenjavo MB, se uporablja za potrditev zahtevane zamenjave.

-   in +   ob hkratnem pritisku obeh, omogoča dostop do programiranja in

Spreminjanja nastavljenih vrednosti.

OPIS ALARMOV IN OPOZORILA

NAPOTILO: vsi alarmi so omogočeni z aktivirano napravo.

-  PRESSURE ALARM  (alarm nizek tlak)

Zvočni in vizualni utripajoči alarm.

Če ročno ne pritisnete na tipko RESET , se zvočni alarm samodejno utiša po 2 minutah (tisti na zaslonu pa bo še naprej utripal). Ko se popravijo tlačni pogoji se sistem samodejno aktivira. Če se alarm v 10 minutah pojavi več kot 5-krat, PHARMA preklopi na zaustavitev sistema, za ponovni zagon, boste morali pritisniti MENU + RESET.

TRIP ALARM (toplotni alarm)

Zvočno-vizualni utripajoči alarm, ki se aktivira zaradi okvare/prekinitve varovalke za zaščito modula črpalka-motor. Je posledica kratkega stika oziroma zaradi nepravilne absorpcije motorja.

S pritiskom na tipko RESET utišajte zvočni signal, ponastavite varovalko pri izklopljeni napravi in ​​jo znova zaženite.

!!!! Pred izvedbo te operacije odklopite vtič (odklopnik).

PRE ALARM (kakovostni pred alarm)

Gre za utripajoči vizualni alarm, ki se pojavi, ko je prevodnost vode za 20% višja od nastavljene vrednosti alarma (Q. SET).

To označuje da bo potrebno zamenjati izmenjevani filter/kartušo.

QUALITY ALARM  (alarm kakovosti)

Kakovost vode nadzoruje merilnik prevodnosti (z nastavitvijo Q. SET nastavljeno na

približno 1,4 µS / 0,7 MΩ).

- Ko prevodnost vode preseže prednastavljeno vrednost se na zaslonu prikaže

Q. ALARM  in utripa.

Pravi alarm se prikaže le, če so slabo kakovostni pogoji prisotni več kot dve minuti, alarm se pokaže z aktiviranjem zvočnega signala/brenčala

NAPOTILO: po 2 minutah, če tipka RESET ni bila pritisnjena, se zvočni signal/brenčala samodejno prekine. Če je kakovost vode ponovno v dovoljenih mejah, se brenčalo samodejno prekine in ostane samo napis Q. ALARM, da opozori na alarm.

POZOR: alarm kakovosti ne zaustavi nobene funkcije naprave.

IN PAUSE (PAVZA)

Med premorom so alarmi onemogočeni, prikazani so v drugi vrstici na zaslonu, prikazani so le alarmi, ki so bili aktivni pred vstopom v stanje pavze.

Če je bil alarm za kakovost prisoten med delovanjem, se v stanju pavze prikaže

QUALITY ALARM, da bi se spomnili, da je obstajala tovrstna težava.

Z gumbom RESET  alarm izgine.

Med stanjem pavza se pokaže tudi alarm za zamenjavo filtrov, ta alarm se vedno prikaže v drugi vrstici na zaslonu z napisom REPLACE FILTER, če pa je v spominu alarm (na primer alarm kakovosti zgoraj opisan), preden se prikaže to sporočilo, morate ponastaviti alarm s pritiskom na

gumb RESET. To pa zato, ker je menjava filtra manj prednostno kot drugi alarmi. Če želite, da napis izgine, pritisnite tipke RESET in + skupaj.

REPLACE FILTER (zamenjaj filter)

Ko časovnik filtra doseže prednastavljen čas, bo sistem sprožil alarm REPLACE FILTER (nadomesti filter). Alarm bo viden samo med pavzo v drugi vrstici.

NAPOTILO: sistem ne bo prešel v "zaustavitev", ampak bo delovalo, medtem ko bo ostalo v alarmu.

Če želite, da napis izgine, pritisnite tipki RESET in +  skupaj.

PROGRAMIRANJE / NASTAVITVE

Ko je sistem v pripravljenosti (stand-by), pritisnite istočasno tipki + in – za 5 sekund, dokler ne zaslišite

zvočnega signala bip. Pritisnite gumb MENU, da se pomaknete skozi nastavitve EDITOR.

DAYS:		s to možnostjo lahko določite, koliko dni traja vložek/kartuša predfiltra, ki je vstavljen/a v napravi.

Nastavljiva vrednost je od 2 do 20 dni. Kjer ustreza en dan dejansko 24im efektivnim uram delovanja naprave (privzeto 20 dni). S tipkama + in - spremenite nastavljeno vrednost.

Q. SET: 	s to možnostjo lahko nastavite alarm za kakovost vode od 0,1 do 20 µS (privzeto 1,4 µS).

S tipkama + in - spremenite nastavljeno vrednost.

COND. 1: 	omogoča kalibracijo merilnika prevodnosti 0-20 µS demineralizirane vode. Če se uporabi upornost ali vzorčno rešitev, se lahko prilagodi vrednost na zaslonu s pritiskom na tipki + in -

Če v času kalibracije vrednost na zaslonu ustreza tisti na vzorcu, je potrebno v

v vsakem primeru enkrat pritisniti tipko - in še enkrat tipko + za potrditev programiranja.

Uporabite pufersko raztopino 2 µS ali upornost 100 kΩ.

NAPOTILO: če sta med branjem tega menija pritisnjeni po pomoti tipki + in – je potrebno ponovno izvesti kalibracijo.

COND 2 .: 	omogoča umerjanje merilnika prevodnosti 0-200 µS osmotske vode, kot je opisano zgoraj, z uporabo 20 µS puferske raztopine ali 10 kΩ upornosti, za povezati na mesto celice med fazo umerjanja.

Zagon naprave

PREVERJANJA IN NASTAVITVE

(glej sliki št. 1 in 2)

Kljub skrbnim tovarniškim nastavitvam je

treba opraviti funkcionalni pregled

sistema, ki poteka na naslednji način:

1) odprite ventil za dovodno vodo v sistemu

PHARMA.

2) Preverite, ali je vijak za nastavitev obvoda visokotlačne črpalke delno odprt.

3) Odprite ventil za regulacijo odpadne vode (22).

4) Odklopite cev za dovajanje osmotske vode v demineralizatorje in ga postavite na odvod.

5) Vklopite sistem PHARMA na elektriko. Pritisnite gumb OPERATE.

6) Po predvideni zakasnitvi se napajalni elektro magnetni ventil odpre in črpalka se samodejno zažene. Proizvedena in odpadna voda bosta začeli iztekati v odtok.

7) Nastavite ventil za odpadne vode (22)

dokler ne dobite odtočne zmogljivosti, ki je enaka napisani v «Operativne omejitve in tehnične značilnosti»

Primer:

- Pretok proizveden vode (osmotska):

80 l / h

- Pretok odpadne vode (odtok):

upoštevajte predlagane parametre,

Stopnja izkoristka "(RR)

RR = (proizvedena voda : surova voda, ki jo dovedemo v sistem) x 100

upoštevajoč, da lahko spremenljivke temperatura, slanost in tlak napajanja lahko spremenijo končno kalibracijo.

- Delovni tlak: 13-14 barov.

8) Preverite delovni tlak na manometru: če se tlak razlikuje od 13 -

14 barov, počasi odprite ali zaprite

obvodni regulacijski ventil črpalke

AP, dokler merilnik tlaka ne pokaže konstantnega tlaka.

NAPOTILO: med izvedbo prilagoditve bodite pozorni, da obvod črpalke ne bo nikoli popolnoma zaprt.

NAPOTILO: nizkotlačno stikalo

PS - je bilo kalibrirano že v podjetju: minimalni tlak = 0,7 bara.

9) Začasno ustavite sistem PHARMA s pritiskom na gumb OPERATE.

10) Obnovite povezavo za osmotsko vodo

na demineralizatorje in ponovite postopek zagona s pritiskom na tipko OPERATE.

11) Po začetnem času recirkulacije,

proizvedena voda gre do demineralizatorjev. Potrebno je nekaj minut, do napolnjenja MB v obratovanju.

12) Na zaslonu preverite, ali je označena

dobra kakovost demineralizirane vode.

Navodila za vzdrževanje

- MENJAVA MEHANSKEGA FILTRIRNEGA VLOŽKA (MB) KARTUŠE

- Zamenjavo je mogoče opraviti tudi v fazi delovanja: deloval bo en elektro magnetni ventil namesto drugega (SV1-SV2). Vendar je treba vložek zamenjati šele, ko se sistem ustavi.

- Ročico ventila (2) premaknite navzdol (položaj DRAIN).

- Odprite ventil (24) (RO by-pass).

POZOR: počakajte približno 1 minuto, da se iz kroga izprazni pritisk.

- Izpraznjeno posodo MB odklopite tako, da pritisnete na priključke za hitro sprostitev (modra in zelena).

- Odprite varnostni pas posode in odstranite posodo MB, ki jo želite zamenjati.

NAPOTILO: priporočljivo je nadaljevati postopke zamenjave v bližini "točke iztoka vode" (npr. umivalnik).

- Odvijte zatič in odstranite pokrov.

- Odstranite vložek/kartušo s porabljeno smolo.

- Vstavite novo kartušo s smolo, pri čemer pazite, ko odstranjujete zgornjo in spodnjo pokrivno kapico kartuše.

- Uporabite pokrovčke za izpraznjeno kartušo in jo dajte na odstranitev.

- Zaprite posodo MB s pokrovom in ponovno privijte zatiče.

- Ponovno namestite posodo MB nazaj na svoje mesto v sistemu PHARMA.

- Priključke priključite na ustrezne vtiče posode MB (modro z modro - zeleno z zeleno).

- Posodo pritrdite s pasom.

- Ročico ventila (2) premaknite navzgor (položaj SERVICE).

- Zaprite ventil (24) (R.O. by-pass).

- Znova zaženite sistem s pritiskom na OPERATE.

2) PONASTAVITEV MEHANSKEGA FILTRIRNEGA VLOŽKA (MB RESET)

(to operacijo je potrebno izvesti , ko se zamenja izpraznjeno kartušo mb filtra)

Po zamenjavi MB z 1 na 2 (ali obratno) se na zaslonu prikaže sporočilo (zamenjaj MB) Replace MB *

- Pritisnite tipko RESET, da izbrišete sporočilo. Šele na tej točki je mogoče znova zamenjati MB.

- Če se izvede več zaporednih zamenjav, ne da bi se PHARMA sistem zaustavil, bo prikazana samo zadnja sprememba na zaslonu.

3) NADOMESTITEV FILTROV

Ko je naprava PHARMA zaustavljena, bo viden zapis REPLACE FILTER.

- Ročico ventila (2) premaknite navzdol (položaj DRAIN).

- Odprite ventil (24) (R.O. by-pass).

POZOR: počakajte približno 1 minuto, da se v krogu izprazni tlak.

- Zamenjajte kartuše filtra, tako da rabljeno kartušo zavrtite v smeri urinega kazalca, in jo odstranite navzdol. Nasprotno pa velja za vstavljanje novih kartuš.

- Ročico ventila (2) premaknite navzgor (položaj SERVICE).

- Zaprite ventil (24) (R.O. by-pass).

- Znova zaženite sistem s pritiskom na OPERATE.

- Ponastavite čas za zamenjavo filtra s pritiskom na RESET in +.

- Časovnik filtra je sedaj ponastavljen.

4) NAPRAVA ZAUSTAVLJENA PONOČI ALI MED VIKENDOM

Zaradi neuporabe naprave (PONOČI ali ob koncu tedna), zaustavite napravo tako, da pritisnete OPERATE.

- Če želite sistem znova zagnati, ponovno pritisnite

OPERATE.

BY-PASS RAZSOLJEVALNIK (notranji obvod vode, skozi kartušo, v primeru okvare sistema)

V primeru okvare, ki preprečuje zagon razsoljevalnika, je mogoče, tega zadnjega obiti tako, da se preusmeri na ventil (24) (glej sliki N. 1 in 2), Na način, da se izmenjevalno kartušo neposredno napaja z vodo iz mreže.

Vzroki in popravila v primeru nepravilnega delovanja

| Težava | Vzrok | Popravilo |
| --- | --- | --- |
| 1. Sistem ima električno napajanje in zaslon je izključen. | a) V napajalno vtičnico 230V/50Hz ne pride električni tok. b) Kabel za napajanje je prekinjen, c) Varovalke za zaščito transformatorja so pregorele. | a) Preveriti in odstraniti vzrok. b) Preveriti, če je potrebno zamenjati. c) Preveriti, če je potrebno zamenjati, po tem, ko so prepoznani vzroki. |
| 2) Sistem je z OPERATE aktiviran, ALARM PRESSURE viden na zaslonu in modul visokotlačna črpalka (8) ne deluje. | A) tlak napajalne vode (surova) je nižji od 0,7 bara. B) Zaporni ventil pred sistemom je zaprt. C) Filtrirna kartuša RAPID SYSTEM je umazan. D) Nizkotlačno stikalo [PS-] ne deluje ali je pokvarjeno. E) Elektromagnetni ventil [SV-4] je pregorel. | a) Preverite, če je ventil nameščen na liniji napajalne vode (surova) odprt. b) Preverite in se prepričajte, da je ventil popolnoma odprt. c) Preverite in jo po potrebi zamenjajte, tako da sledite postopku opisanem v tehničnem priročniku. d) Preverite in prilagodite ali zamenjajte tlačno stikalo (presostat). e) Preverite in ga po potrebi zamenjajte. |
| 3) Delovni tlak visokotlačne črpalke je nezadosten. | A) Nastavitveni vijak obvoda visokotlačne črpalke ni zatisnjen. B) Visokotlačna črpalka je v okvari. C) Osmotski modul je pokvarjen | a) Preverite in nastavite vijak obvoda visokotlačne črpalke. b) Zamenjajte visokotlačno črpalko. c) Preverite in zamenjajte ga šele po ugotovitvi vzroka. |
| 4) Proizvedena voda (razsoljena je slabe kvalitete). | A + B) Kemijske značilnosti surove vode so se spremenile. C) Regulacijski ventil odpadne vode je zaprt ali delno zaprt. D) Ventil R.O. obvod (by-pass) je popolnoma odprt. E) Osmotski modul je oslabljen/upočasnjen. | a) Analizirajte surovo vodo b) Po potrebi spremenite predpripravo surove vode. c) Preverite pretok vode pri odtoku in nastavite ventil odpadne vode. d) Preverite in po potrebi zaprite obvodni ventil R.O. e) Izvedite kemično izpiranje modula in če se kakovost proizvedene vode ne izboljša, zamenjajte osmotski modul. |
| 5) Pretok proizvedene vode (razsoljena) je nezadosten. | A) Visokotlačna črpalka je pokvarjena. B) Osmotski modul je obložen z oborinami kalcijeve soli. | a) Preverite delovni tlak visokotlačne črpalke, če ne doseže 14 barov, jo zamenjajte. b) Izvedite kemično pranje modula in če ne dosežete želenih rezultatov ga zamenjajte. |
| 6) Ni izvedeno pranje osmotskega modula vsakič, ko se voda ustavi med delovanjem. | A) Časovnik, nameščen v elektro omarici ni kalibriran al je pokvarjen. B) Tlačno stikalo (presostat) za najvišji tlak ni kalibrirano ali je pokvarjeno. C) Nepovratni ventil, na recirkulaciji je zaprt. | a) Preverite in po potrebi zamenjajte. b) Preverite in ga po potrebi zamenjajte. c) Preverite in po potrebi zamenjajte. |
| 7) Stolpec za demineralizator se izprazni v kratkem času. | A) Proizvedena voda (razsoljena) ima v osmotski membrani, visoko slanost. B) Obvodni ventil osmoze je odprt. | a) Preverite prisotno slanost v osmotski vodi in sčasoma zamenjate osmotske membrane. b) Preverite in zaprite ventil. |