Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA – SKLOP 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 09/2026 |
| Predmet javnega naročila | Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

S podpisom te izjave potrjujemo, da ponujeni aparat (vnesite naziv in proizvajalca aparata) izpolnjuje tehnične zahteve naročnika v naslednjih točkah:

| Zahtevana tehnična specifikacija | Aparat izpolnjuje (DA) ali ne izpolnjuje zahteve (NE) - OBKROŽITE |  | Dokazilo / stran / povezava, da ponujeni aparat ustreza v tehničnih zahtevah |
| --- | --- | --- | --- |
| - RTG CEV |  |  |  |
| - Anodna napetost v razponu minimalno med 60kV do 90Kv | DA | NE |  |
| - Tokovni sunek: vsaj od 4mA do 16mA | DA | NE |  |
| - Velikost goriščne točke: največ 0,5mm | DA | NE |  |
| - CEPHALOGRAM |  |  |  |
| - digitalni cefalometrični detektor | DA | NE |  |
| - aktivna dolžina senzorja najmanj 220 mm | DA | NE |  |
| - velikost piksla največ 100 μm | DA | NE |  |
| - cephalogram slika je 2D in ne rekonstrukcija 3D posnetka | DA | NE |  |
| - aparat ima minimalno 4 ceph programe | DA | NE |  |
| - aparat ima funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti | DA | NE |  |
| - aparat je opremljen s Frankhorizontalnim svetlobnim snopom za pravilno pozicioniranje preiskovanca ali možnost rotacije slike v programu | DA | NE |  |
| - ORTOPANTOMOGRAM |  |  |  |
| - slika je zajeta v 2D tehniki | DA | NE |  |
| - digitalni panoramski senzor s tehnologijo direktne pretvorbe ali enakovredno rentgenskih žarkov, ki zagotavlja visoko kontrastno ločljivost in velikost piksla največ 120 μm. | DA | NE |  |
| - velikost piksla pri panoramskem posnetku je največ 0.1mm +-0,02 mm | DA | NE |  |
| - aktivna višina 2D ortopantomograma senzorja najmanj 145mm | DA | NE |  |
| - aparat ima sledeče programe: panoramski, odrasli in panoramski otroci, TMS-temperomandibularni sklep (v LL in AP projekciji), bitewing | DA | NE |  |
| - aparat omogoča program za slikanje otrok | DA | NE |  |
| - aparat ima funkcijo določanja parametrov ekspozicije panoramskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo | DA | NE |  |
| - sistem omogoča samodejno optimizacijo ostrine panoramskega posnetka na podlagi anatomije pacienta brez ročnega določanja fokalne plasti. ( Autofocus) | DA | NE |  |
| - sistem omogoča uporabo univerzalnega pozicioniranega nastavka za panoramsko in 3D slikanje, primernega tudi za brezzobe paciente, z izboljšano stabilizacijo glave, hitrim pozicioniranjem ter zmanjšanjem potrebe po menjavi različnih nastavkov | DA | NE |  |
| - polna DICOM 3.0 kompatibilnost | DA | NE |  |
| - integracija slik v naročnikov PACS sistem | DA | NE |  |
| - ORTOPANTOMOGRAF S 3D (CBCT) |  |  |  |
| - 2D/3D kombinirana naprava | DA | NE |  |
| - aparat omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom | DA | NE |  |
| - aparat omogoča funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije pri naslednjih področjih: - travmatologija zob - čeljustna in zobna ortopedija - paradontologija - endodontologija - implantologija, - oralna kirurgija | DA | NE |  |
| - sistem omogoča uporabo univerzalnega pozicioniranega nastavka za panoramsko in 3D slikanje, primernega tudi za brezzobe paciente, z izboljšano stabilizacijo glave, hitrim pozicioniranjem ter zmanjšanjem potrebe po menjavi različnih nastavkov | DA | NE |  |
| - aparat je opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 2 pri panoramskem slikanju (frankfurt in sredinska) linija | DA | NE |  |
| - programska oprema vsebuje prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri | DA | NE |  |
| - programska oprema ima funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo | DA | NE |  |
| - programska oprema omogoča ročne nastavitve anodne napetosti in sunka | DA | NE |  |
| - sistem omogoča pregledno polje velikosti FOV vsaj od 5x5 do 17x13 (+-3%) | DA | NE |  |
| - aparat omogoča 3D slikanje na minimalno 4 velikosti slikovnega polja (FOV) | DA | NE |  |
| - ZAHTEVE GLEDE POVEZLJIVOSTI APARATA S SISTEMOM NAROČNIKA (zahteve glede integracije in hrambe slikovnih posnetkov) |  |  |  |
| - Ponujeni sistem podpira standardne zdravstvene komunikacijske protokole DICOM. | DA | NE |  |
| - Ponujeni sistem omogoča integracijo z obstoječim RIS/PACS okoljem naročnika. | DA | NE |  |
| - Sistem podpira DICOM Modality Worklist (MWL) za prevzem delovnih seznamov iz RIS sistema. | DA | NE |  |
| - Sistem podpira DICOM Store za shranjevanje slikovnega gradiva v obstoječi PACS arhiv. | DA | NE |  |
| - Vse diagnostične slike in pripadajoči podatki so shranjeni v standardnem DICOM formatu. | DA | NE |  |
| - Rešitev zagotavlja dolgoročno neodvisnost od posameznega proizvajalca z uporabo odprtih in standardiziranih formatov. | DA | NE |  |
| - Rešitev omogoča nemoteno uporabo in nadaljnjo hrambo slikovnega gradiva v obstoječem PACS arhivu. | DA | NE |  |
| - OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA |  |  |  |
| - Programska oprema omogoča 3D endodontsko diagnostiko in načrtovanje endodontskih posegov ter biti zadnja verzija za tip aparata | DA | NE |  |
| - Aparat mora biti nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene. | DA | NE |  |
| - ponudba zajema: garancijo, servisno podporo in redno ter izredno vzdrževanje po navodilih proizvajalca | DA | NE |  |
| - ponudnik zagotavlja garancijsko dobo 60 mesecev ali več | DA | NE |  |
| - ponudnik bo imel ves čas na razpolago vsaj 2 zaposlena serviserja, z najmanj dve leti izkušenj s servisi na tem področju | DA | NE |  |
| - Ponujeni aparat je medicinski pripomoček, skladen z veljavno zakonodajo Evropske unije za medicinske pripomočke, zlasti z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih. | DA | NE |  |
| - Proizvajalec ponujene opreme ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti za medicinske pripomočke, npr. veljaven certifikat po standardu EN ISO 13485 ali enakovredno dokazilo. | DA | NE |  |
| - Ob namestitvi opreme bomo predstavili način uporabe in vzdrževanja opreme ter nudili brezplačno izobraževanje naročniku za delo z aparatom. Zagotovili bomo brezplačno izobraževanje za pravilno uporabo aparata radiološkim inženirjem ter dodatno izobraževanje za pravilno odpiranje in odčitavanje programa za zdravnike, kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku. | DA | NE |  |
| - V garancijskem in pogarancijskem roku zagotavljamo odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 7- 17 ure in sicer največ dve uri po prejemu obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 dni od prejema obvestila o okvari. Rok za odpravo napake bo čim krajši in opravljen v dogovoru z naročnikom. | DA | NE |  |
| - aparat omogoča sprejem elektronskih napotitev iz HIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo. Omogočati mora kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom v ZD Velenje z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji. | DA | NE |  |
| - Po končani montaži bomo preko pooblaščene institucije izvedli pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec – ZVD, priložiti poročilo) | DA | NE |  |
| - Pred pričetkom šolanja bomo opravili vse potrebne začetne nastavitve aparata | DA | NE |  |
| - O ob koncu šolanja bomo udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom | DA | NE |  |
| - Zagotavljamo servis in rezervne dele še vsaj osem let od dneva prevzema aparata s strani naročnika. | DA | NE |  |
| - Za dobavljen aparat in opremo bomo zagotavljali pooblaščen servis v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 3 (treh) let. | DA | NE |  |
| - Za nemoteno delo v ZD mora biti zagotovljena hkratna uporaba programa: - vsaj dvema zobozdravnikoma za 3D posnetke - vsaj enemu zobozdravniku za 3D posnetke z možnostjo načrtovanja implantantov |  |  |  |
| - VGRADNJA NOVEGA RTG APARATA IN ODSTRANITEV STAREGA RTG APARATA |  |  |  |
| - Demontaža starega RTG aparata, odvoz in deponija: potrdilo o ekološko ustrezni odstranitvi in deponiji aparata | DA | NE |  |
| - Ureditev dokumentacije potrdila, ki jo naročnik potrebuje kot dokazilo o odstranitvi starega aparata in prijavo novega RTG aparata na pristojne inštitucije | DA | NE |  |
| - ZAMIK DOBAVE NOVEGA APARATA |  |  |  |
| - Potrjujemo, da se strinjamo z določili v razpisni dokumentaciji vezanimi na zamik dobave v leto 2027 in bomo naročniku nudili vso pomoč za uspešno vgradnjo Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom. | DA | NE |  |

Ponudnik mora poleg izpolnjene izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje posameznih zahtevanih tehničnih karakteristik ponujene opreme. Dokazila se lahko predložijo v elektronski obliki ali kot neposredne spletne povezave do uradne dokumentacije proizvajalca. Ponudnik mora pri vsaki tehnični zahtevi navesti, iz katerega dokazila in na katerem mestu je razvidno njeno izpolnjevanje.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |