## I. OPREMA-OPERACIJSKE MIZE
C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA
Predmet javnega naročila: NABAVA OPERACIJSKIH MIZ Z VZDRŽEVANJEM IN PRIPRAVO PROSTOROV
Splošne zahteve: • Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. • Ponujena oprema mora imeti ES (EU) izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo o medicinskih pripomočkih. • Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.
Specifikacije zahtev za posmezne opreracijske mize so razvidne iz zavihkov 1 do 8.

## 1. Op miza za OP 4 Abdomen
Operacijska miza za Klinični oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo (za operacijsko dvorano 4)
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Dvodelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče | 1
4.4. | Štiridelna nožna plošča, vsak posametni del je možno neodvisno nagibati, stegenske in mečne dele plošče se lahko odstrani, na odstanjene dele se lahko namestijo kolenski podporniki (par) | 1
4.5. | Kolenski podporniki, s pritrditvenimi trakovi, ki pridejo nameščeni na odstranljive dele 4 delne nožne plošče (par) | 1
4.6. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.7. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 1
4.8. | Ramenske podpore (par) 100x210mm | 1
4.9. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, nastavljiv po višini in širini, dolžine 280-380mm | 1
4.10. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 1
4.11. | Stranska opora z blazino 100x210mm | 1
4.12. | Gel blazina za op mizo 520x10x1150 mm | 2
4.13. | Gel blazina univerzalna 520x10x520 mm | 1
4.14. | Gel blazina za razbremenitev roke dolg 180x35x460 mm | 2
4.15. | Gel blazina za razbremenitev roke kratek 140x30x330 mm | 2
4.16. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1
4.17. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.18. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 1
4.19. | Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300mm, s pritrdilno sponko (par) | 1
4.20. | Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko (par) | 1
4.21. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.22. | Opora za stopala z nastavljivo višino od 430-735 mm (par) | 1
4.23. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.24. | Pas za pritrditev nog, pralen, 120x1300mm | 2
4.25. | Pas za pritrditev nog spodnji del nog, pralen | 2
4.26. | Gel blazina za glavo pri ležanju na trebuhu, 240x140x280mm | 1
4.27. | Gel blazina obroč za namestitev glave fi200mm | 1
4.28. | Gel blazina obroč za namestitev glave manjši fi 140mm | 1
4.29. | Gel blazina za roko mala, 115x10x395mm | 2
4.30. | Gel blazina za prsni koš, pol valj, 140x110x505mm | 1
4.31. | Blazina penasta za pleksus, 500x100x440mm | 1
4.32. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 900x1450x576 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 4ih košar, ena košara vključena, nameščeni dve tirnici za opremo | 1
4.33. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 2
4.34. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1
4.35. | Adapterji (par) za nameščanje vzglavne ali hrbtne plošče na osnovno ploščo | 1
4.36. | Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300mm, s pritrdilno sponko (par) | 1
4.37. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.38. | Gel blazina za prsni koš, pol valj, 140x110x505mm | 1
4.39. | Blazina penasta za pleksus, 500x100x440mm | 1
4.40. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 2
4.41. | Gel blazina za bočni položaj, 520x230x413mm | 1

## 2. OP miza za OP 7 Travma
Operacijska miza za Oddelek za travmatologijo - (za operacijsko dvorano 7)
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Štiridelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče, prepustna za RTG žarke | 1
4.4. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.5. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1
4.6. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.7. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 2
4.8. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.9. | Dvodelno držalo za glavo, v obliki podkvice | 1
4.10. | Hrbtna plošča za operacije rame –Hrbtna plošča za ramenske operacije, enostaven dostop do ramenskega obroča zaradi odstranljivi stranskih ramenskih elementov | 1
4.11. | Voziček za prevoz in hrambo hrbtne plošče za op rame | 1
4.12. | Vzglavnik za ramenske operacije - uporablja se lahko za različne obsege glave; stabilna pritrditev glave, fiksacijski trakovi | 1
4.13. | Podaljšek stranke tirnice dolžine 690mm | 2
4.14. | Ekstenzija mobilna, komplet s čevljem in nateznimi elementi, na vozičku, za namestitev na univerzalno op ploščo – namizna plošča za ortopedske posege s pripadajočo opremo: '- 1 voziček, 1 mizna plošča za ekstenzijo '- 1 komplet vlečnih palic, teleskopskih '- 1 oblazinjen valj, 1 leva adapterska palica, 1 desna adapterska palica '- trakcijska naprava, palica z tirnico za držalo čevlja, sponka za trakcijo | 1
4.15. | Nožna plošča za namestitev na mobilno ekstenzijo (par) | 1
4.16. | Čevelj s fikacijskimi trakovi za namestitev na ekstenzijo (par) | 1
4.17. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.18. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 3
4.19. | Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300mm, s pritrdilno sponko (par) | 2
4.20. | Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko (par) | 2
4.21. | Karbonska plošča – plošča iz ogljikovih vlaken, radiolucentna v polnem obsegu 360°, dolgo rentgensko okno z vtičem za naslon za glavo, dolžina: 1.520 mm | 1
4.22. | Voziček za hrambo in prevoz karbonske plošče | 1
4.23. | Adapter s šinama za pritditev opreme na karbonsko ploščo | 1
4.24. | Vzglavnik v obliki podkve: za anatomsko pravilno lego glave, brez kovin -karbonski, lajšanje pritiska zaradi izjemno mehkega gela | 1
4.25. | Hrbtna plošča trapezoidna, karbonska, 530x495mm | 1
4.26. | Vzglavna plošča brez kovine, radiolucentna, 420x155x303 mm | 1
4.27. | Deska za roko s sponko, 145x575x210/190mm | 2
4.28. | Deska za pozicionaranje nadlahti, translucentna, 210x260mm | 2
4.29. | Deska za roko, z enim gumbon nastavljiva v treh zglobih, 130x520mm | 1
4.30. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 2
4.31. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, nastavljiv po višini in širini, dolžine 280-380mm | 2
4.32. | Gel blazina za prsni koš, pol valj, 140x110x505mm | 2
4.33. | Opora za stopala z nastavljivo višino od 430-735 mm (par) | 1
4.34. | Bočna podpora za podporo prsnega koša pri "beach chair" poziciji (par) | 1
4.35. | Naprava za artroskopijo kolena, motorizirana, vključena nožna stopalka | 1
4.36. | Pozicioner za meniscus z radiolucentno rolo širine 367mm | 1
4.37. | Doro spona za lobanjo, radiolucentna | 1
4.38. | Držalo za DORO spono, radiolucentno, 399x200x360mm | 1
4.39. | Adapter, prilagodljiv, radiolucenten, za Doro spono za lobanjo | 1
4.40. | Pin za DORO spono, za večkratno uporabo | 1
4.41. | Gibljiva podporna roka, enostavno se namešča z "click & move" sistemom, 6 zglobov se istočasno sprosti/fiksira s stiskom/sprostitvijo, ene ergonomske ročice, izdelana iz nerjavečjih materialov, fleksibilna tudi med posegom, z možnostjo dodajanja različnih dodatkov | 1
4.42. | Adapter za namestitev dodatkov na podporno gibljivo roko | 1
4.43. | Opora za komolec na gibljivi podporni roki | 1
4.44. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 2

## 3. OP miza za OP Plastika
Operacijska miza za Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Dvodelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče | 1
4.4. | Štiridelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče, prepustna za RTG žarke | 1
4.5. | Štiridelna nožna plošča, vsak posametni del je možno neodvisno nagibati, stegenske in mečne dele plošče se lahko odstrani, na odstanjene dele se lahko namestijo kolenski podporniki (par) | 1
4.6. | Kolenski podporniki, s pritrditvenimi trakovi, ki pridejo nameščeni na odstranljive dele 4 delne nožne plošče (par) | 1
4.7. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.8. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika, podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.9. | Trak dodatni za pritrditev roke na deski za roko | 2
4.10. | Deska za roko, z enim gumbon nastavljiva v treh zglobih, 130x520mm | 1
4.11. | Blazina "tunel" za bočni položaj, penasta, 400x220x650mm | 1
4.12. | Dvodelna penasta blazina, za ležečega na trebuhu, za podporo toraksa, 500x160x250mm za toraks, 500x160x340mm za medenico | 1
4.13. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 1
4.14. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, nastavljiv po višini in širini, dolžine 280-380mm | 2
4.15. | Stranska opora z blazino 100x210mm | 2
4.16. | Stranka opora za pubis z blazino 85x85mm | 1
4.17. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 2
4.18. | Lateralna opora fiksna, 100x215mm, skupaj s ponko | 1
4.19. | Večnamenska mizica za operacije roke, radiolucentna, s podpornim drogom, 380x25x845mm, po višini nastavljiva 700-1160mm | 2
4.20. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.21. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih | 1
4.22. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.23. | Pas za pritrditev telesa s sponko, 120x1500mm | 4
4.24. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 900x1450x576 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 4ih košar, ena košara vključena, nameščeni dve tirnici za opremo | 1
4.25. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 2
4.26. | Gibljiva podporna roka, enostavno se namešča z "click & move" sistemom, 6 zglobov se istočasno sprosti/fiksira s stiskom/sprostitvijo, ene ergonomske ročice, izdelana iz nerjavečjih materialov, fleksibilna tudi med posegom, z možnostjo dodajanja različnih dodatkov | 1
4.27. | Adapter za namestitev dodatkov na podporno gibljivo roko | 1
4.28. | Opora za fiksacijo prstov na gibljivi podporni roki | 1
4.29. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## 4. OP miza za TUR
Operacijska miza za TUR
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER MOBILNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber mobilen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 621 zgornji vsaj 1161, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.12. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.13. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.14. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Štiridelna nožna plošča, vsak posametni del je možno neodvisno nagibati, stegenske in mečne dele plošče se lahko odstrani, na odstanjene dele se lahko namestijo kolenski podporniki (par) | 1
4.4. | Kolenski podporniki, s pritrditvenimi trakovi, ki pridejo nameščeni na odstranljive dele 4 delne nožne plošče (par) | 1
4.5. | Podpora za noge (par) za pozicioniranje v litotomskem položaju, za majhne paciente, upravljanje z eno roko, opremljeni z škornji, za paciente do 113kg | 1
4.6. | Sponka za pritrditev podpor za noge na stransko šino | 2
4.7. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.8. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 1
4.9. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.10. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1
4.11. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 1
4.12. | Mayo mizica, 3 krako podnožje, hidravlični dvig višine od 960-1355mm, maksimalna obremenitev 30kg, velikost police 700x500mm | 1
4.13. | Manšeta za roko | 4
4.14. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.15. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## 5. OP miza za OP 2 Urologija
Operacijska miza za Oddelek za urologijo (za operacijsko dvorano 2)
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Štiridelna nožna plošča, vsak posametni del je možno neodvisno nagibati, stegenske in mečne dele plošče se lahko odstrani, na odstanjene dele se lahko namestijo kolenski podporniki (par) | 1
4.4. | Kolenski podporniki, s pritrditvenimi trakovi, ki pridejo nameščeni na odstranljive dele 4 delne nožne plošče (par) | 1
4.5. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.6. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 2
4.7. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1
4.8. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.9. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.10. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 1
4.11. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 2
4.12. | Stranska opora z blazino 100x210mm | 2
4.13. | Stranka opora za pubis z blazino 85x85mm | 2
4.14. | Ramenske podpore (par) 100x210mm | 1
4.15. | Podpora za noge (par) za pozicioniranje v litotomskem položaju, za majhne paciente, upravljanje z eno roko, opremljeni z škornji, za paciente do 113kg | 1
4.16. | Sponka za pritrditev podpor za noge na stransko šino | 2
4.17. | Gel blazina za razbremenitev roke 180x35x460 mm | 4
4.18. | Gel blazina obroč za namestitev glave fi200mm | 1
4.19. | Gel blazina odporti obroč za namestitev glave fi200mm | 1
4.20. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## 6. OP miza za OP 9 Ortopedija
Operacijska miza za Klinični oddelek za ortopedijo (za operacijsko dvorano 9)
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Dvodelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče | 1
4.4. | Štiridelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče, prepustna za RTG žarke | 1
4.5. | Hrbtna plošča za operacije rame –Hrbtna plošča za ramenske operacije, enostaven dostop do ramenskega obroča zaradi odstranljivih stranskih ramenskih elementov, skupaj z adapterjem za vzglavno ploščo | 1
4.6. | Vzglavnik za ramenske operacije - uporablja se lahko za različne obsege glave; stabilna pritrditev glave, fiksacijski trakovi | 1
4.7. | Gibljiva podporna roka, enostavno se namešča z "click & move" sistemom, 6 zglobov se istočasno sprosti/fiksira s stiskom/sprostitvijo, ene ergonomske ročice, izdelana iz nerjavečjih materialov, fleksibilna tudi med posegom, z možnostjo dodajanja različnih dodatkov | 1
4.8. | Adapter za namestitev dodatkov na podporno gibljivo roko | 1
4.9. | Držalo za dlan na gibljivi podporni roki v lateralni poziciji | 1
4.10. | Držalo za dlan na gibljivi podporni roki v "beach chair" poziciji | 1
4.11. | Sterilni set za enkratno uporabo za zaščito pri namestitvi na podporno roko | 1
4.12. | Opora za komolec na gibljivi podporni roki | 1
4.13. | Opora za fiksacijo prstov na gibljivi podporni roki | 1
4.14. | Bočna podpora za podporo prsnega koša pri "beach chair" poziciji (par) | 1
4.15. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.16. | Nastavek za klečeči položaj pri operaciji hrbtenice – Za nameščanje bolnika v klečečem položaju, fleksibilno nameščanje z uporabo po višini nastavljive opore za telo, udobno pritrjevanje na operacijsko mizo z uporabo vozička | 1
4.17. | Voziček za podporo in prevoz okvirja za klečanje, omogoča hrbtu prijazno montažo okvirja za klečanje | 1
4.18. | Pelvis podpora za podporo zadnjice med operacijo,stranske opore za stegna, širino je mogoče prilagoditi | 1
4.19. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih | 1
4.20. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.21. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 2
4.22. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika, podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.23. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 3
4.24. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 3
4.25. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.26. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.27. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## 7. OP miza za OP 10 Ortopedija
Operacijska miza za Klinični oddelek za ortopedijo (za operacijsko dvorano 10)
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER MOBILNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber mobilen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 621 zgornji vsaj 1161, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.12. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.13. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.14. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Dvodelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče | 1
4.4. | Štiridelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče, prepustna za RTG žarke | 1
4.5. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.6. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih | 1
4.7. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.8. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 2
4.9. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika, podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.10. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 3
4.11. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 3
4.12. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.13. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.14. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## 8. OP miza za Septiko
Operacijska miza za septično OP dvorano
Št. | Zahteve | Količina
1. | OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN S KRMILNO OMARO in pripadajočo opremo (1 set v sestavi kot velja) OP steber fiksen | 1
1.1. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
1.2. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
1.3. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
1.4. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil.
1.5. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
1.6. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
1.7. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45
1.8. | Funkcija stranski nagib levo/desno vsaj 28°
1.9. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
1.10. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
1.11. | Talna vgradna plošča, ki je vgrajena v estrihu ter se nanjo namesti op steber | 1
1.12. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih, (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj, flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1
1.13. | Napajalna enota ročnega upravljalca | 1
1.14. | Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
1.15. | Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
2. | STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1
2.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
2.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°
2.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
2.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije.
2.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh
2.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa
2.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
2.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
2.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
3. | UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1
3.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
3.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, prerazporeditev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa, enostavno čiščenje, brez lateksa, združljive z rentegenskimi žarki, notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična skupaj vsaj 80mm.
3.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
3.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
3.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
3.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev.
3.7. | Zgornji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, spodnji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm.
3.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
4. | SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO:
4.1. | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1
4.2. | Hrbtna plošča, s stranskimi tirnicami, dimenzije 250x590mm z blazinjenjem | 1
4.3. | Dvodelna nožna plošča (par), s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče | 1
4.4. | Štiridelna nožna plošča, vsak posametni del je možno neodvisno nagibati, stegenske in mečne dele plošče se lahko odstrani, na odstanjene dele se lahko namestijo kolenski podporniki (par) | 1
4.5. | Kolenski podporniki, s pritrditvenimi trakovi, ki pridejo nameščeni na odstranljive dele 4 delne nožne plošče (par) | 1
4.6. | Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360° | 4
4.7. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, gibljiv v treh zglobih, fiksiranje pozicije z enim gumbom | 1
4.8. | Ramenske podpore (par) 100x210mm | 1
4.9. | Adapter za nameščanje stranskih opornikov, nastavljiv po višini in širini, dolžine 280-380mm | 1
4.10. | Hrbtna opora pri bočnem položaju velikosti 120x170 mm | 1
4.11. | Stranska opora z blazino 100x210mm | 1
4.12. | Gel blazina za op mizo 520x10x1150 mm | 2
4.13. | Gel blazina univerzalna 520x10x520 mm | 1
4.14. | Gel blazina za razbremenitev roke 180x35x460 mm | 2
4.15. | Gel blazina za razbremenitev roke kratek 140x30x330 mm | 2
4.16. | Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1
4.17. | Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno | 1
4.18. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami –nastavitev višine: 870 - 1.550 mm, največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg, lahko se namesti na stransko tirnico, vgrajena standardna objemka | 1
4.19. | Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300mm, s pritrdilno sponko (par) | 1
4.20. | Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko (par) | 1
4.21. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 2
4.22. | Opora za stopala z nastavljivo višino od 430-735 mm (par) | 1
4.23. | Ščitnik za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, sestoji iz ščitnika iz jekla in CFS blazine | 2
4.24. | Pas za pritrditev nog, pralen, 120x1300mm | 2
4.25. | Pas za pritrditev nog spodnji del nog, pralen | 2
4.26. | Gel blazina za glavo pri ležanju na trebuhu, 240x140x280mm | 1
4.27. | Gel blazina obroč za namestitev glave fi200mm | 1
4.28. | Gel blazina obroč za namestitev glave manjši fi 140mm | 1
4.29. | Gel blazina za roko mala, 115x10x395mm | 2
4.30. | Gel blazina za prsni koš, pol valj, 140x110x505mm | 1
4.31. | Blazina penasta za pleksus, 500x100x440mm | 1
4.32. | Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 820 x 1,550 x 805 mm, prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami, možnost namestitve 3 košar | 1
4.33. | Dodatna žična košara za namestitev na mobilno stojalo za opremo | 2
4.34. | Prodecuralni stretcher - iz materialov, ki ne rjavijo, so odporni na razkužila in enostavni za čiščenje in razkuževanje - opremljen s hidravlično stopalko za spreminjanje položajev, na obeh straneh vozička - podvozje z dvema hidravličnima stolpoma /stebroma - pnevmatsko dvigovanje vzglavja - centralni zavorni sistem, kolesa velikosti 20,3 cm - nosilnost 317,5 kg - najnižji položaj (od tal do vrha površine) 52,6 cm - najvišji položaj (od tal do vrha površine) 87 cm - Skupna dolžina 210,8 cm - Skupna širina 81,3 cm - velikost ležišča 66x190,5 cm - nastavljivi naklon vzglavne plošče 90 ° - Trend / anti Trend 18 ° - integrirane stranske ograjice, ki se enostavno zložijo navzdol ob vozičku - radiotranslucentno ležišče - vogalni varnostni odbojniki na vseh štirih straneh, ki ne puščajo sledov - blazina debeline 7,6 cm iz enega dela, iz spominske pene s prevleko iz umetnega usnja, gladke obdelave, antistatična, radiotransparentna in udobna za paciente, odstranljiva - 2 ročki za potiskanje stretcherja pri vzglavju ali vznožju (po izboru) | 1

## II. PRIPRAVA PROSTOROV
II. PRIPRAVA PROSTOROV - GOI DELA
OKVIRNI POPIS POTREBNIH GOI DEL ZA PRIPRAVO POSAMEZNEGA OP PROSTORA
ZAP. ŠT. | OPIS DEL
1. | Izvedba ustreznih protiprašnih zaščit v OP sobah, za izvedbo talnih reg. Izvedba zaščite obstoječih stenskih površin, pokrivanje s PVC folijami, zaščita opreme, zaščita podov, lepljenje stikov (pvc folije), lepilni trakovi
2. | Protiprašna zaščita na transportnih poteh, kjer se ročno iznaša material - do hodnika - PVC filc
3. | Demontaža obstoječih finalnih tlakov - zarezovanje obstoječega EP PVC poda, pazljivo zarezovanje pri bakreni mreži - obvezno kasnejše navezovanje na obstoječo bakreno mrežo, ročno odstranjevanje in odstranitev na začasno deponijo
4. | Brezprašno zarezovanje estriha
5. | Vgradnja podstavka OP mize - izvedba skladno z navodili dobavitelja
6. | Dobava zaščitne cevi za izvedbo kabliranja v tlaku - 2-3 cevi.
7. | Popravilo zvočne izolacije v tlaku rege z v gradnjo PE pene, zaščita proti udarnemu zvoku
8. | Zalivanje šlicev in podstavka OP mize, z namenskimi hitrosušečimi materiali, izvedba skladno z navodili proizvajalca, dodatek za hitro sušenje
9. | Vgradnja trnov - šivanje stikov med novim in starim estrihom - vrtanje lukenj, vgradnja šibke armature, stiki zaliti s kemičnim sidrom
10. | Ročni iznos ruševin iz začasne deponije, Odvoz ruševin, ostankov gradbenega materiala, embalaže na trajno pooblaščeno deponijo in Sprotno dnevno gradbeno mokro čiščenje po zaključku del in med izvedbo.
11. | Kompletna dobava in polaganje antistatičnega in elektroprevodnega PVC tlaka po celotni površini.
- talna obloga, vsi stiki varjeni
- el. Upornost 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm-a
- skladnost EN 1081 in EN 14041
- ognjeodpornost Bfl-s1
- protizdrstnost po EN 13893,
- antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj
bakterij)
- odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm
- dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)
- po položitvi izvesti meritve prevodnosti tal in izdelati poročilo, skladno s predpisi in normativi (izvajalec elektro del)!
- priprava estriha, čiščenje, brušenje, hitrovezoča izravnalna masa
- čiščenje tlaka in po potrebi nanos zaščitnega premaza in impregnacija s poliranjem, po tehnologiji izbrane talne obloge.
- popravilo obstoječe bakrene ozemljitvene mrežice.
12. | Zaključna dokumentacija - Dokazila o vgrajenih materialih
13. | Izvedba zaključnih meritev:
- Zapisnik o izvedbi in preizkusu elektro inštalacij z izdelavo poročila in pridobitvijo pozitivnega poročila izvedenih del - zunanji akreditirani merilec
- Zapisnik o izvedbi in preizkusu upornosti polprevodnih dal - upornost EP PVC podov z izdelavo poročila in pridobitvijo pozitivnega poročila izvedenih del - zunanji akreditirani merilec
14. | Zaključno gradbeno čiščenje in pomivanje po zaključku del.
15. | Inštalacija elektro komunikacijske napeljave od stebra op mize do krmilne omare.
16. | Odstranitev stenske konzole, ki je v preteklosti sluzila kot nosilo za elektro kirurški nož in izpeljava napeljav , ki so sedaj v konzoli iz stene (vakum, air motor, zrak) ter namestitev novih priklopov za (vakum, air motor, zrak) na mesto na steni, kjer je pritrjena konzola.
Naročnik zahteva izvedbo intelektualnih, fizičnih in drugih organizacijskih oziroma strokovnih del, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v popisu oz. v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika), zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od pogodbene cene niso možni.

## III. VZDRŽEVANJE
III. VZDRŽEVANJE
Ponudnik mora ponuditi preventivno vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca za obdobje sedmih (7) let po primopredaji opreme.
Ponudnik mora na lastnem obrazcu, za vsak načrtovan preventivni vzdrževalni poseg, specificirati vsa vzdrževalna dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni – v kolikor je predvidena zamenjava/dobave materiala in rezervnih delov), ki jih bo izvedel po navodilu proizvajalca opreme, in sicer za obdobje 7-ih (sedmih) let od primopredaje opreme.
Predmet vzdrževanja bo tudi korektivno vzdrževanje, ki se bo v skladu s pogodbo zaračunavalo v primeru okvar na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov v času nastanka okvare, cene delovne ure serviserja in cene prihoda serviserja.
Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v Tabeli 3 (Predračun za vzdrževanje opreme) vpisati ceno delovne ure serviserja za korektivno vzdrževanje in ceno prihoda serviserja za korektivno vzdrževanje.
Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo. Cene rezervnih delov in materiala se bodo v okviru korektivnega vzdrževanja obračunavale, kot je to predvideno v vzorcu pogodbe o vzdrževanju, skladno z veljavnim cenikom v času nastanka okvare