OBR-6

Predmet javnega naročila: »ULTRAZVOK«, št. NMV020/2026

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

- 1. Tehnične lastnosti UZ aparata:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

- Operacijski sistem Windows 10, 64-bitni.

- Vgrajen vsaj 1TB SSD trdi disk.

- Vsaj 23,8 palčni nastavljivi LED LCD  (z zaščito proti bleščanju; anti-glare) monitor visoke ločljivosti, s kontrastnim razmerjem več kot 200.000:1.

- Upravljalna konzola nastavljiva levo-desno, ter po višini; primerno tudi za delo stoje.

- Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 14 ”) s funkcijo Haptic (vibriranje ob dotiku) .

- Vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za CW sondo.

- Možni prikazi:

- B prikaz

- M prikaz

- PW (Pulzni)Doppler,

- PD (Power) Doppler,

- Barvni Doppler,

- Triplex prikaz (B + PW + Barvni Doppler)

- Zmogljivost generiranja UZ slike: vsaj 2.460 UZ slik/s

- Zmogljivost generiranja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 640 UZ slik/s

- Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 0,7 – 24 MHz

- Zasnova generatorja UZ slike z vsaj 40.000.000 efektivnimi kanali.

- Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki (»speckle reduction«).

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«).

- Dinamično območje sistema vsaj 430 dB ali več.

- Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (»write zoom« in »read zoom«) .

- Zaradi lažjega in enostavnejšega transportiranja naj teža ne presega 75 kg.

- Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih ( Raw data) UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave.

- Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki.

- Programska oprema za izboljšan prikaz igle pri punkcijah.

- Programska oprema za preglede dojk.

- Avtomatična optimizacija B-slike, lateralnega in aksialnega ojačanja, ter Spektralnega Dopplerja.

- Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.

- Zraven tovarniških tudi pred nastavitve po želji uporabnika.

- Črno-beli video tiskalnik.

- DICOM 3.0 vmesnik.

2.PRIPADAJOČE ULTRAZVOČNE SONDE:

Dovoljena odstopanja od predpisanih parametrov pri UZ sondah so lahko v mejah +/- 5%.

- Širokopasovna linearna  UZ sonda  z aktivno matriko (4 – 16 MHz).

- Število kristalnih elementov: 1000

- Širina UZ snopa  50 mm

- Širokopasovna linearna(Hockey stisk)  UZ sonda (6 – 20 MHz)

- Število kristalnih elementov: 192

3.MOŽNE NADGRADNJE UZ APARATA:

- Širokopasovna linearna  UZ sonda  z vsaj štirimi programibilnimi tipkami (4 – 16 MHz).

- Število kristalnih elementov: 256

- Širina UZ snopa  38,4 mm

- Programska oprema za »Shear Wawe« elastografijo.

- Prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije (kot npr. B-Flow)

- Aparat mora omogočati priklop brezžične konveksno / linearne UZ sonde za delo v sterilnem okolju.

- Možnost enostavne nadgradnje v skladu z nadaljnjim tehnološkim razvojem.

| Kraj in datum |  | ime in priimek odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žig in podpis odgovorne osebe |