## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | junij 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 1 | OPREMA ZA PACIENTNI MONITORING ZA MERJENJE FIZIOLOŠKIH PARAMETROV |  | 0 | 0 | 12 ur | do 48 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 1 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 1 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošno
SPLOŠNE OPOMBE
Splošno
- | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (medicinska oprema samostojna ali vgrajena), mora biti izdelan tako, da odgovarja namenu in
je primeren za uporabo v okolju bolnišnice.
- | V tehničnih specifikacijah za aparate in naprave so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim
tehničnim in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
- | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
- | Glede na predviden čas gradnje mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe vgradnje ponujene opreme
- | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo locirana ali pa vgrajena.
- | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za vgradnjo opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
- | Vgradna oprema mora biti dobavljena, sestavljena in vgrajena v prostore, ki so določeni v načrtu dispozicije opreme po prostorih. V kolikor je
predmet vgradnje kompleksen sistem mora ponudnik/izvajalec pred vgradnjo predložiti načrte vgradnje (za vsa GOI dela) v potrditev.
- | Ponudnik mora v ponudbi za vgradno opremo zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli
- | Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
- | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na standardna bolnišnična čistila in razkužila.
Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
- | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
Dodatno
- | Ponudbi mora biti priložen originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na
prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v
stolpcu D
- | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični
s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
- | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno
življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave),
- | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 12 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače
dogovorjeno.
Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na
lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
- | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem
jeziku (tudi v slikovni obliki).
Navodilo
- | Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
- | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.4
2.5
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
Dodatno
Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 1-18 Monitorji
SKLOP 1
18.0 | OPREMA ZA PACIENTNI MONITORING ZA MERJENJE FIZIOLOŠKIH PARAMETROV
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/ kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | ocenjena vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za tri leta
SPLOŠNE ZAHTEVE
za vse pacientne monitorje za merjenje fizioloških parametrov:
1. | Vsi monitorji morajo omogočati centralno arhiviranje zajetih podatkov vsakega
pacienta, ki se obravnava.
2. | UKC uporablja štiri bolnišnične sisteme: BIS, Birpis, hipokrat, Think!Med. Sistemi
so že integrirani s sistemom RIS/PACS, laboratorijskimi sistemi, centralnim
obračunskim sistemom,…
3. | Funkcija bolnišničnih sistemov je upravljanje s sprejemom in administrativnim
vodenjem obravnave pacienta, monitorji pa zajemajo podatke o bolniku na
samem mestu terapije.
4. | Neposredno v bolnišnične sisteme se prenaša le podatke, ki so potrebni pri
administrativnem vodenju obravnave in zagotavljanje enostavne dostopnosti vseh
podatkov v Sistemu za upravljanje podatkov bolnika.
5. | Monitorji morajo omogočati kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov
med celotnim procesom obravnave pacienta (monitoring → diagnostika →
terapija →monitoring)
6. | Prenosi podatkov naj bodo šifrirani, vključno z "avtentikacijo vozlišča" do prenosa
podatkov v bolnišnično IT
7. | Omogočena naj bo kibernetska varnost s centralnim razdeljevanjem popravkov za
operacijske sisteme na centralnih nadzornih enotah.
8. | Distribuiran alarmni sistem na mobilne terminale s certificirano in potrjeno
distribucijo ter pogledom podatkov v realnem času, kot tudi neposredno potrditev
alarma na končni napravi
9. | Ponujena rešitev naj zagotavlja kontinuiteto podatkov v celotnem procesu
obravnave pacienta
10. | Sistem naj združuje in posreduje podatke o vitalnih znakih iz monitorjev in drugih
naprav v elektronsko zdravstveno kartoteko (EMR), katera podpira popoln zapis
pacienta
11. | Podpirati mora industrijske standardne vmesnike za integracijo v obstoječo
bolnišnično IT infrastrukturo in sisteme EMR, hkrati pa izpolnjevati zahteve glede
upravljivosti, vzdržljivosti in varnosti
12. | Ponujena rešitev naj omogoča ohranitev nastavljivih alarmnih mej, brez ponovnih
kalibracij invazivnih pritiskov, brez menjave / preklopa kablov in senzorjev.
13. | Transport mora zagotavljati kontinuiteto vsaj enega invazivnega pritiska in
osnovnih parametrov
14. | Vsi monitorji morajo imeti med seboj kompatibilne kable, senzorje in potrošni
material
15. | Modularna zasnova za večjo prilagodljivost in zmanjšanje stroškov
16. | Ponujena rešitev naj omogoča pregled / prenos podatkov na ob posteljni monitor
17. | Vsi monitorji naj imajo enak / podoben uporabniški interface / vmesnik za lažje
upravljanje in rokovanje po vseh oddelkih
18. | Monitorji naj uporabljajo tehnologijo pasivnega hlajenja (hlajenje brez ventilatorja)
19. | Vsi ponujeni aparati morajo biti narejeni iz materialov, ki ustrezajo higienskim in
tehnološkim standardom v bolnišnici
20. | Vse naprave morajo biti nove in najnovejše tehnologije
21. | Ponudnik bo, na lastne stroške, omogočil predstavitev / demonstracijo ponujenih
aparatov oziroma rešitve (v prostorih uporabnika), najkasneje v roku 8 dni od
prejema naročnikove pisne zahteve
22. | IT mreža mora biti skladna s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR - EU)
23. | Spletna aplikacija, ki zagotavlja centralizirano operativno upravljanje naprav za
spremljanje bolnikov in omrežnih naprav. Aplikacija naj spremlja strojno in
programsko opremo, katera združuje, obdeluje in shranjuje podatke in opozarja v
primeru napak v realnem času. Lahko se vidi tudi zgodovina. Aplikacija ne sme
zbirati ali slediti podatkov o samem pacientu. Vidna morajo biti poročila na
nadzorni plošči, stanje opreme, podrobne informacije o težavi, zmogljivost, prikazovanje
podrobnih informacij za vsako upravljalno napravo (IP naslov, MAC naslov, vrsta
naprave in strojno/programsko verzijo). Opozorila naj bodo po e-pošti, možnost
centraliziranega upravljanje posodobitev operacijskih sistemov
Aplikacija podpira spletne brskalnike kot so vsaj Google Chrome verzija 80,
Microsoft Edge verzija 80 in Mozilla Firefox verzija 74.
24. | Triletna pogodba o storitvi kibernetične varnosti (storitev vključuje redne popravke
operacijskega sistema, ki zagotavljajo dodatno plast kibernetske varnosti
opreme). Mora biti v skladu z uredbo o medicinskih pripomočkih (MDR). Usklajen
z regulatorji glede obvladovanja tveganja za medicinska omrežja
- IEC/TR 80001-2-8 - standardi za varnost informacij
- SIST EN ISO / IEC 27000 - Sistemi upravljanja informacijske varnosti,
priložena izjava proizvajalca za varnost medicinskih pripomočkov (MDR)
Skladnost s standardi
- Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme:
- SIST EN 60601-1-2:2015/a1:2021- Medicinska električna oprema
- SIST EN 60601-2-27:2016
- SIST EN 60601-2-34:2014
- CE certifikat
18.1.1 | monitor za OP - EKG/resp., NBP, 3x INBP, SpO2, 2x temp., TOF, Sedline | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet: 1x C512_01 - OP dvorana; 1x C512_03
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na
dotik, z diagonalo vsaj 22" z resolucijo vsaj 1920x1080
- omogočati sočasni prikaz vsaj 10 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti, osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih
alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor ter dodatnih merilnih
modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 4 režami ter integralno obliko
monitorja (napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
- omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih, ko je
monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz
status alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
- omogočati mora virtualni model spremljanega pacienta, ki na podlagi stanja
pacienta zagotavlja vizualne upodobitve življenjskih znakov z barvo, obliko in
animacijo. Nudi naj hiter pregled pacientovega zdravstvenega stanja.
- prikaz trendov, vodoravna os naj prikazuje razpon in enoto prikazane meritve,
navpična os naj prikazuje odstotek časa, stolpci v ospredju naj prikazujejo koliko
časa so bile izmerjene vrednosti v tem območju razpona
- shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
- preko dodatnega modula, ki je priključen na anestezijski aparat naj meri grafične
predstavitve zank dihanja v realnem času, meri lahko volumen in pretok
- biti mora kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne
kable in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo
- omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim
informacijskim sistemom)
- omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma
- barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti
- na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm
- za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm
Alarm je mogoče izklopiti za določen čas
Če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
Možnost nastavitve vseh alarmnih limitov z eno tipko
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno nosilno
ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov,
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave / preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega
tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Modul za merjenje ocene sprostitve mišic, možnost TOF, Twitch, PTC, DBS
Modul za povezavo z anestezijskim aparatom, kateri prikazuje krivulje in
nadzorovane parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost
alarmiranja
Monitor povezan s bolnišničnim monitorjem ali modul za prikaz štirih frontalnih EEG krivulj (EMG, PSI, Asym, SR, SEF L/SEF R, artefakti
Nosilna roka za pritrditev na anestezijski aparat
18.1.2. | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG/resp., NBP, 2x INBP, SpO2, 1x temp. | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 1. klet: 1x C012_02.1; C012_02.2; C012_02.3; C012_02.4; | 11
1x 'C012_03.1; C012_03.2;
1x C013_01.1; C013_01.2; C013_02.1; C013_02.2; C013_02.3;
1x C015_02.1 - opazovalnice
| 4x C014_02.1 | 5
| 1. nadstropje: 6x A163_06 | 6
| 4. nadstropje: 1x A142_01.1; A142_01.2; A142_01.3; A142_01.4; A142_01.5; | 16
1x 'A142_01.6; A142_01.7; A142_01.8; A142_01.9; 7x A143_05 - shramba
OPIS:
Transportni monitor mora:
- delovati kot merilni modul velikih monitorjev v operacijskih in reanimacijskih
prostorih ter v prostorih za nadzor, opazovanje in pooperativno okrevanje
- biti opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti vsaj 6" z resolucijo
1024x480 'in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno nosilno ročko
integrirano napajanje naj bo v držalu postaje, kljukica za potrošni material, možnost
pritrditve na stensko tirnico brez dodatnega orodja
- osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi.
- možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
- prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju.
- zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami.
- osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov,
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave / preklopa
kablov in senzorjev.
- ohraniti mora vse nastavljene alarmne mej, brez ponovne kalibracije invazivnega
tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
- EKG/ respiracija od 5 elektrod
- analiza aritmij in ST spojnice v več odvodih
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
- se samostojno povezovati s centralno nadzorno postajo
18.1.3. | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG/resp., NBP, INBP, SpO₂, CO₂, 1x temp. | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 1 klet: | 1
1x C011_02 - triaža
1. nadstropje:
| 1x A162_02.1; A162_02.2; A162_02.3; A162_02.4; A162_02.5; A162_02.6 - pol int.nega | 6
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na
dotik, z diagonalo vsaj 12" z resolucijo vsaj 1280x800
- omogočati sočasni prikaz vsaj 4 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o
aktivnih alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor, ter dodatnih
merilnih modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 3 režami ter integralno
obliko monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem
ohišju)
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih kadar je
monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz
status alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne
kable in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim
informacijskim sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma.
- barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti
- na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
- za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm.
- alarm je mogoče izklopiti za določen čas
- če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature, priložen kožni senzor
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno nosilno
ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave / preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije
invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Modul za merjenje CO2, prikaže naj tudi IPI (pljučni indeks), priložen potrošni
material za zagon za neintubirane bolnike s možnostjo dodajanja kisika
Nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico in kljukica za potrošni material,
nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
18.1.4. | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG/resp., NBP, INBP, SpO₂, 1x temp. | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 1 klet: | 2
2x C014_02.1 - opazovalnica
1 nadstropje:
| 1x A163_01 - ambulanta | 1
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim
na dotik, z diagonalo vsaj 12" z resolucijo vsaj 1280x800
- omogočati sočasni prikaz vsaj 4 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih
alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor ter dodatnih merilnih
modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 3 režami ter integralno obliko
monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih, ko je
monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz
status alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne kable
in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim
informacijskim sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- Možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma.
- barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
- na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
- za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm.
- alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno
nosilno ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave / preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije
invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico in kljukica za potrošni material,
nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
18.1.5. | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG/resp., NBP, IBP, SpO₂, CO₂, 1x temp. | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 1. klet: 1x A152_01 - ambulanta ZNB | 1
| 3. nadstropje: 1x A132_01.1 do A132_01.16 - bolniške sobe, 1x A133_01 | 17
| 4. nadstropje: 3x A143_05 - shramba | 3
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim
na dotik, z diagonalo vsaj 19" z resolucijo vsaj 1920x1080
- omogočati sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o
aktivnih alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor, ter dodatnih merilnih
modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 4 režami ter integralno obliko
monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
- osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
- možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
- možnost podpore za HTML in Citrix na pacientovem monitorju za priklic vnaprej
konfiguriranih spletnih strani “web proxy rešitev”.
Preprosta avtentikacija uporabnikov na pacientovem monitorju in centralni
nadzorni postaji z možnostjo določanja vlog in nalog prek RFID/NFC.
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih kadar je
monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz
status alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Prikaz trendov, vodoravna os naj prikazuje razpon in enoto prikazane meritve,
navpična os naj prikazuje odstotek časa, stolpci v ospredju naj prikazujejo,
koliko časa so bile izmerjene vrednosti v tem območju razpona
Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
Preko dodatnega modula, ki je priključen na ventilator naj meri grafične
predstavitve zank dihanja v realnem času, meri lahko volumen in pretok
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne kable
in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim
informacijskim sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma.
- barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
- na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
- za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm.
- alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
- možnost nastavitve vseh alarmnih limitov z eno tipko
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno
nosilno ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko
med transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije invazivnega
tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Modul za merjenje CO2, prikaže naj tudi IPI (pljučni indeks), priložen potrošni
material za zagon za neintubirane bolnike s možnostjo dodajanja kisika
Modul za povezavo z ventilatorjem, kateri prikazuje krivulje in nadzorovane
parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja
Modul za povezavo s črpalkami
Nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico in kljukica za potrošni material,
nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
18.1.6. | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG/resp., NBP, INBP, SpO₂, 1x temp. | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 2.klet: C512_09.1, C512_09.2 | 2
| 3. nadstropje: 8x A133_08 - shramba, 1x A133_01 - ambulanta | 9
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim
na dotik, z diagonalo vsaj 19" z resolucijo vsaj 1920x1080
- omogočati sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih
alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor ter dodatnih merilnih
modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 4 režami ter integralno obliko
monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Možnost podpore za HTML in Citrix na pacientovem monitorju za priklic vnaprej
konfiguriranih spletnih strani “web proxy rešitev”.
Preprosta avtentikacija uporabnikov na pacientovem monitorju in centralni
nadzorni postaji z možnostjo določanja vlog in nalog prek RFID/NFC.
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih, ko je monitor
povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz status
alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Prikaz trendov, vodoravna os naj prikazuje razpon in enoto prikazane meritve,
navpična os naj prikazuje odstotek časa, stolpci v ospredju naj prikazujejo, koliko
časa so bile izmerjene vrednosti v tem območju razpona
Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
Preko dodatnega modula, ki je priključen na ventilator naj meri grafične
predstavitve zank dihanja v realnem času, meri lahko volumen in pretok
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne
kable in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in s kliničnim
informacijskim sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma
- barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
- na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm
- za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm.
- alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
- če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
- možnost nastavitve vseh alarmnih limitov z eno tipko
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija, možnost programske nadgradnje za dodatno meritev
koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- 2x invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno
nosilno ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave / preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije
invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Modul za povezavo z ventilatorjem, kateri prikazuje krivulje in nadzorovane
parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja
Modul za povezavo s črpalkami
Nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico in kljukica za potrošni material,
nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
18.1.7 | monitor za spremljanje življenjskih funkcij - EKG, SpO₂, NBP, 2x INBP, frekvenca dihanja, 1x temp., CO₂, Sedline, NIRS AA | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 1. klet: 1x C012_01 - reanimacija | 1
| 2.nadstropje: 1x A513_04 - bronhoskopije, 1x A512_01.1- do A512_01.12, 1x A513_01 | 19
2x A512_02, 3x A512_03,
OPIS:
Monitor za nadzor vitalnih funkcij mora:
- imeti barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na
dotik, z diagonalo vsaj 22" z resolucijo vsaj 1920x1080
- omogočati sočasni prikaz vsaj 12 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter
njihovih numeričnih vrednosti , osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih
alarmih
- imeti modularno zasnovo, ki temelji na osnovnem merilnem modulu z več
meritvami, ki ima zaslon in lahko služi kot transportni monitor, ter dodatnih merilnih
modulih s prilagodljivim nosilcem modulov z vsaj 8 režami ter integralno obliko
monitorja ( napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju)
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Možnost podpore za HTML in Citrix na pacientovem monitorju za priklic vnaprej
konfiguriranih spletnih strani “web proxy rešitev”.
Preprosta avtentikacija uporabnikov na pacientovem monitorju in centralni nadzorni
postaji z možnostjo določanja vlog in nalog prek RFID/NFC.
Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih kadar je
monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na zaslonu naj bo mogoč prikaz
status alarma sosednjih postelj brez dodatnih pritiskov na zaslonu.
Prikaz trendov, vodoravna os naj prikazuje razpon in enoto prikazane meritve,
navpična os naj prikazuje odstotek časa, stolpci v ospredju naj prikazujejo, koliko
časa so bile izmerjene vrednosti v tem območju razpona
Shranjevanje numeričnih podatkov nadzorovanih parametrov v obliki grafov,
tabel itd., v integriranem pomnilniku monitorja in ne s pomočjo izmenljivega
pomnilnika
Preko dodatnega modula, ki je priključen na ventilator naj meri grafične
predstavitve zank dihanja v realnem času, meri lahko volumen in pretok
Biti kompatibilen z obstoječo opremo v ustanovi in uporabljati kompatibilne
kable in priključke, da ni potrebna menjava ob sprejemu na oddelke intenzivnega
zdravljenja, kamor večino bolnikov premeščamo.
Omogočati mrežno povezavo (na centralno nadzorno postajo in z kliničnim
informacijskim sistemom)
Omogočati USB povezavo z različnimi USB napravami (miško, tipkovnico,
čitalnikom črtnih kod in podprtimi tiskalniki)
Pri zaznavanju alarma monitor signalizira z različnimi metodami, kot na primer:
- Možnost nastavitve glasnosti, intervala alarmnega tona, odvisno od resnosti
alarma.
- Barvno kodirano alarmno sporočilo, ki temeljijo na resnosti.
- Na zaslonu monitorja utripajo številčne vrednosti parametra, kjer je alarm.
- Za oddaljeno vidljivost mora obstajati lučka (LED), ki utripa in je različno
obarvana glede na alarm.
Alarm je mogoče izklopiti za določen čas.
Če je izklopljen izbran alarm za določen parameter, naj bo na glavnem zaslonu
prikazan simbol
Možnost nastavitve vseh alarmnih limitov z eno tipko
Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:
- EKG/ respiracija 5 elektrod
- pulzna oksimetrija,
merjenje koncentracije hemoglobina v krvi in vsebnost kisika v krvi
- ne invazivno merjenje krvnega tlaka
- invazivno merjenje krvnega tlaka
- merjenje telesne temperature
Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, velikosti
vsaj 6" z resolucijo 1024x480 in širokim opazovalnim kotom in vgrajeno
nosilno ročko
Osvetljenost zaslona se mora prilagajati okoljski svetlobi
Možnost samodejnega zaklepanja zaslona v primeru stika s tekočino
Prikaz na zaslonu se mora prilagajati orientaciji modula, tako da ga lahko med
transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju
Zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 5 krivulj v realnem času in velike
številke z alarmnimi mejami
Osnovni merilni modul mora zagotavljati kontinuiteto merjenja vseh parametrov,
ko se uporablja samostojno, kot transportni monitor, brez menjave/preklopa
kablov in senzorjev.
Ohraniti mora vse nastavljene alarmne meje, brez ponovne kalibracije
invazivnega tlaka.
Omogočeno naj bo tudi vsaj 4 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta.
Osnovni merilni mora biti enak merilnim modulom, ki se bodo uporabljali v
ambulantah, kot samostojni monitorji.
Modul za merjenje CO2, prikaže naj tudi IPI (pljučni indeks), priložen potrošni
material za zagon za intubirane bolnike
Modul za povezavo z ventilatorjem, kateri prikazuje krivulje in nadzorovane
parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja
Modul za povezavo s črpalkami
4x modul za spremljanje SpO₂ za nosno krilo
Modul za IBP z analognim izhodom
Monitor povezan s bolnišničnim monitorjem ali modul za prikaz štirih frontalnih EEG
krivulj (EMG, PSI, Asym, SR, SEF L/SEF R, artefakti
4x plinski analizator kot modul ali monitor, ki meri anestezijske pline,
N2O, O2 in CO2
4x monitor povezan s bolnišničnim monitorjem ali modul za neprekinjeno merjenje
področne nasičenosti hemoglobina s kisikom (rSO2)
4x modul ali monitor za kontinuirano merjenje hemodinamike, CO, SV, SVV, SVR.
Senzor se priklopi na obstoječi arterijski kateter.
Nosilec za namestitev monitorja na stensko tirnico in kljukica za potrošni material,
nosilec naj omogoča premik levo / desno in naprej / nazaj
18.2.0 | Centralna monitorska postaja
OPIS:
Nadgranja obstoječega serverja na Infekcijski kliniki za dodatne paciente in
povezljivost med obstoječimi centralnimi monitorskimi postajami med oddelki
Sistem naj omogoča centralno licenciranje licenc za nadzor bolnišničnih
monitorjev, katere se lahko razdelijo po lokalnih nadzornih centralnih postaj.
Sistem naj omogoča prilagodljivost pri premikanju licenc glede na spremembe
po posameznih oddelkih, ne da bi bile omejene s fizično strojno opremo
Vse centralne nadzorne postaje morajo omogočati povezljivost med seboj,
tako da, ko je pacient npr. v oddelku ambulant in se premešča v oddelek
opazovalnice, se podatki o pacientu in izmerjeni parametri prenesejo preko
povezanih centralnih nadzornih postaj.
Virtualizacija sistema za komuniciranje s bolnišnično mrežo, katero zagotovi
naročnik, zahteve procesor 4 v CPU, hitrost procesorja 4,3GHz, RAM 16GB,
operacijski sistem 64 bit, 2-Tier Deployment: 900 GB hard disk, 3-Tier
Deployment: 490 GB hard disk – App Server 560 GB hard disk – Data base
Server [15K RPM hard disk (x2)]
Virtualizacija sistema na bolnišnično mrežo, katero zagotovi naročnik, hitrost
procesorja vsaj 2GHz (Total CPU Usage 8Ghz), RAM 16GB, vsaj 300GB
prostora na disku. Zagotoviti se mora za Primary Server + Gateway,
Physiological Server, Web Proxy Server, Mobility Server, Web Server
Proces sprejema pacienta mora biti integriran z bolnišničnim informacijskimi
sistemi, kar zagotavlja skladnost s procesom sprejema in odpusta pacientov.
V tem primeru ni več potreben novi vpis pacienta, ker je že v sistemu.
- centralni nadzorni sistem/server za 102 bolnika, na različnih sestrskih
kontrolnih pultih-lokacijah, naj zagotavlja:
- mora omogočati enostavnega premika pacientov na drugo mrežno mesto
- možnost tiskanja na mrežni tiskalnik oddelka
- delovanje v operacijskem sistemu MS Windows
- mora omogočati izvoza podatkov po protokolu HL7 v bolnišnično mrežo
- mora omogočati ADT, sprejem, odpust in prenos podatkov pacienta
- integracija v obstoječe sisteme za elektronsko naročanje in dostavo
laboratorijskih podatkov
- mora omogočati izvoza v PDF
- mora omogočati prikaza trendov oz. stanja bolnika
- mora omogočati oddaljeni pogled na katerikoli lokaciji v bolnišnici preko
Microsoft Internet Explorer-ja
- start meritve NBP preko centralne postaje
- omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov
- detekcija in analiza srčnih aritmij z vsaj 20 aritmija alarmov
- centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v
realnem času in 7 dnevnim pregledom shranjenih monitoriranih podatkov
- mora omogočati avtomatsko nalaganja podatkov iz transportnega monitorja
pri ponovnem priklopu na centralni sistem zaradi retrospektivnega
pregleda podatkov
- sprejem pacienta na pacientnem monitorju ali na centralni postaji
- tabularni in grafični pregled
- mora omogočati meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah
- prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki
- nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev z pacienti, ki naj bo prilagodljiv
glede na število sprejetih - spremljanih pacientov. Minimizacija neuporabljenega
sektorja
- pacientni sektor naj prikazuje vsaj 12 krivulj in številčne podatke o bolniku
- želene krivulje naj določi uporabnik
- zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega pacienta za
vsaj 60 dni, naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda
- upravljanje alarmov za merjene parametre
- alarmi naj bodo samodejni, časovno nadzorovana prilagoditev glasnosti v
dnevno/nočni izmeni
- mora omogočati licenčne razširitve s dodatnimi pacienti brez uporabe dodatnih
strežnikov
- monitoriranje bolnikov, nastavitve zaslona, spremembe alarmnih limitov,
utišanje alarmov naj bo zagotovljeno s orodjem za konfiguracijo brez prekinitve
spremljanja bolnika.
- prav tako naj se shrani sistemska konfiguracija npr. pri nadgradnji programske
opreme
- na zaslonu naj se tudi vidi mora omogočati pomoči za podrobne informacije
o tem, kako se uporabljajo aplikacije, optimiziranje monitoriranja in
odpravljanja težav
- mora omogočati pregled pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih
stanj na uporabnikovih mobilnih napravah
- mora omogočati pregled pacientnih krivulj, številčnih podatkov in alarmnih
stanj iz drugih povezanih centralnih monitorskih postaj
- vključen naj bo sistem za upravljanje dogodkov, ki posreduje obvestila
o alarmih, vključno s bolnišničnih monitorjev in drugih naprav, kot so ventilatorji,
črpalke na mobilne naprave
- mobilna aplikacija naj na voljo za operacijski sistem IOS in Android. Naj podpira
tudi standardne naprave, kot so pozivniki. Možnost pogleda zadnjih
12 dogodkov, krivulj in numeričnih podatkov, potrjevanje alarmov
- aplikacija, ki zagotavlja centralizirano operativno upravljanje naprav za
spremljanje bolnikov in omrežnih naprav. Triletna pogodba o storitvi kibernetične
varnosti (storitev vključuje redne popravke operacijskega sistema, ki zagotavljajo
dodatno plast kibernetske varnosti opreme)
18.2.1. | monitorska centrala | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2 klet: 1xC512_08
DODATEN OPIS:
Možnost prenosa podatkov za 4 bolnike na server
1x LCD 23" zaslon z upravljanjem na dotik
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
18.2.2. | monitorska centrala | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1. klet:: 1x C016_02; 1x C016_05
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 4 bolnike
1x LCD 23" zaslon z upravljanjem na dotik
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
18.2.3. | monitorska centrala | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1. klet: 1x C016_04
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 6 bolnikov
1x LCD 23" zaslon z upravljanjem na dotik
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
Prikaz podatkov na 2x LED 64'' zaslonu (stenski nosilec) v prostoru za odmor osebja, konzilij
18.2.4. | monitorska centrala | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1. klet: 1x C016_01
2. nadstropje: 1x A512_10
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 7 bolnikov
1x LCD 26" zaslon s upravljanjem na dotik, 1x LED 64'' zaslon na stenskem nosilcu
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
Prikaz slike na 3x LED 64'' zaslonu (stenski nosilec) v prostoru sestrska baza 2
(na obstoječi dodatni zaslon na steni pri CTIP5) in 3, odmor osebja, konzilij
18.2.5. | monitorska centrala | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2. nadstropje: 1x A512_11
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 10 bolnikov
1x LCD 26" zaslon s upravljanjem na dotik, 1x LED 64'' zaslon na stenskem nosilcu
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
Prikaz slike na 3x LED 64'' zaslonu (stenski nosilec) v prostoru sestrska baza 1
(na obstoječi dodatni zaslon na steni pri CTIP4) in 3, odmor osebja, konzilij
18.2.6. | monitorska centrala | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
3. nadstropje: 1x A132_08; 1x A132_09
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 16 bolnikov, možnost pogleda dodatnih 16 bolnikov
1x LCD 26" zaslon s upravljanjem na dotik, 1x LED 64'' zaslon na stenskem nosilcu
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
18.2.7. | monitorska centrala | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4. nadstropje: 1x sestrska baza
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 18 bolnikov
1x LCD 26" zaslon z upravljanjem na dotik, 1x LED 64" zaslon na stenskem nosilcu
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
Prikaz slike na 1x LED 64'' zaslonu (stenski nosilec) v prostoru za odmor osebja
18.2.8. | monitorska centrala | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1. nadstropje: A162_08, A162_09
DODATEN OPIS:
Prikaz podatkov in spremljanje za 12 bolnikov
1x LCD 26" zaslon z upravljanjem na dotik
Povezava na mrežni laserski tiskalnik na oddelku
Prikaz slike na 2x LED 64'' zaslonu (stenski nosilec) v prostoru za odmor osebja, konzilij
18.1.10 | monitor za transkutano spremljanje tcpCO2 in tcpO2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
1. nadstropje: 1x A162_02.1, A162_02.2, A162_02.3, A162_02.4,
1x A162_02.5, A162_02.6,
2x A163_06,
OPIS:
Majhen prenosen monitor za ne invazivno kontinuirano transkutano spremljanje
tcpCO2 in merjenje tcpO2.
- reakcijski čas pri merjenju tcpCO2 0-90% manjši od 70s
- natančnost pri merjenju tcpCO2 +/- 5mmHg
- drsenje signala – drift manjši kot 1%/h
- linearnost: pri 1 in 10%CO2: boljše od 1mmHg ali 0.13kpa,pri 33% CO2: boljše
kot 5mmHg ali 0.67 kpa.
- reakcijski čas pri merjenju tcpO2 0-90% manjši od 25s
- natančnost pri merjenju tcpO2 ( 0-20.9 % O2): +/- 5mmHg, 20.9-100 % O2): +/- 10%
- drsenje signala – drift manjši kot 1%/h
- linearnost: pri 0% O2 boljše kot 1mmHg ali 0.13kpa, pri 20.9% O2: boljše kot 3mmHg
ali 0.4kpa, pri 50% O2: boljše kot 5mmHg ali 0.67kpa, pri 90% O2 boljše kot 25mmHg
ali 3.33kpa
Aparat sestavljata monitor, kombiniran merilni senzor tcpCO2 in tcpO2, kalibracijski plin
v kartuši, ter pripadajoči pribor za vzdrževanje merilnega senzorja..
MONITOR
- zaslon: najmanj 9 inč, zaslon TFT, 800X480, po možnosti 16:9 razmerje
možnost izbire različnih načinov prikazovanja: trendi, krivulje, numerične vrednosti
(tcpCO2, tcpO2, temperatura senzorja...)
- merilno območje: tcpCO2: 0 – najmanj 200mmHg +/- 5mmHg, tcpO2: 0 – 100% +/- 10%
- teža monitorja naj ne bo več kot 2,5 kg.
- shranjevanje podatkov o pacientu minimalno 1 leto v 1 – sekundnem intervalu in
shranjevanje na USB nosilcu
- kalibracija: Avtomatska, Maksimalni čas med dvema kalibracijama največ 12 ur
- kalibracijski Plinski cilinder: Sestava: 12% O2, 7% CO2, 80% N, volumen 0,2L
- prikaz preostalega časa merjenja. Merjenje pretečenega časa: Ura sproži Alarm (senzor in
temperatura se izklopita po največ 15 minutah)
- menjava oz. remenbranizacija merilne elektrode ne prej kot 28 dni.
- nastavljiv Alarm za mejne vrednosti tcpCO2, tcpO2
- baterija za najmanj 4 ure neodvisnega delovanja (baterija - notranja Lithium Ion)
Skladnost s standardi:
- varnost in zaščita proti električni prenapetosti Class 1
- SIST IEC 60601-1-2, zaščita pred zunanjim elektromagnetnim poljem
SENZOR
- stow – SeveringHaus tcpCO2 Senzor kombiniran s Clark senzorjem za merjenje tcpO2
- delovna temperatura senzorja med 37º in 44º C, nastavljivost po korakih po 0,5 º C
- kabel fleksibilen, zaščiten s poliuretansko prevleko, dolžine 3m
INTERFACE
- omogočati mora povezljivost z ob posteljnimi monitorji kot so Philips, General Electrics,
Mindry, itd.. Imeti mora vse vrste priključkov kot so: USB, LAN, Ethernet, Serial RS232, Analog..
18.5.1 | hemodinamski monitor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori: 2. nadstropje
OPIS:
Monitor za invazivno in semiinvazivno merjenje hemodinamskih spremenljivk
Hemodinamski monitor mora imeti naslednje karakteristike / funkcije:
- možnost kontinuiranega ali intermitentnega merjenje minutnega volumna srca (CO)
- možnost kontinuiranega merjenja SVR, SV, SVV, MAP, SYS, DIA, HR, GHI, CO_rv, PAOP, CAI,
CPO, tHb, RV dP/dt, RVE EDP
- možnost prikaza indeksiranih vrednosti za merjene parametre
- vse meritve pridobljene na podlagi analize arterijske krivulje ali termodilucije
- analizo arterijske krivulje naj omogoča minimalno invazivno merjenje hemodinamskih parametrov
s pomočjo ustreznega senzorja preko arterijskega dostopa in algoritma v monitorju
- monitor naj omogoča prikaz arterijske krivulje
- monitor naj omogoča merjenje cerebralne in tkivne oksigenacije
- možnost neprekinjenega merjenja oksigenacije mešane venske krvi (SvO₂)
- monitor naj omogoča prikaz hipotenzivnega indeksa (HPI)
- možnost hkratnega prikaza barvno ločenih parametrov v grafični in numerični obliki (parametre
naj bo možno poljubno izbirati)
- možnost kontinuiranega prikaza merjenih parametrov v tabelarni obliki
- možnost kontinuirane analize merjenih parametrov v intervalu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 in 30 min –
izraženo v %
- omogočati mora enostavno rokovanje in upravljanje z monitorjem preko zaslona na dotik
- monitor mora omogočati izvoz podatkov preko USB porta v JPG, PDF formatu in tabelarni obliki
(Excel)
- možnost komuniciranja z obposteljnim monitorjem (izmenjava analognih in digitalnih podatkov) in
bolnišničnim informacijskim sistemom
- omogočati mora vpogled zgodovine za 72ur
- dodatna oprema: pripadajoče stojalo za monitor
- monitor naj deluje tudi na batereijo
18.0.0 | Skupaj |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ: EUR |  |  |  | 0 |  | 0