## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | junij 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 3
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 3 | ANESTEZIJSKI APARATI IN VENTILATORJI |  | 0 | 0 | 12 ur | do 48 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | DDV (9,5%): |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 3 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | DDV (9,5%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 3 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošno
SPLOŠNE OPOMBE
Splošno
- | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (medicinska oprema samostojna ali vgrajena), mora biti izdelan tako, da odgovarja namenu in
je primeren za uporabo v okolju bolnišnice.
- | V tehničnih specifikacijah za aparate in naprave so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim
tehničnim in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
- | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
- | Glede na predviden čas gradnje mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe vgradnje ponujene opreme
- | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo locirana ali pa vgrajena.
- | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za vgradnjo opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
- | Vgradna oprema mora biti dobavljena, sestavljena in vgrajena v prostore, ki so določeni v načrtu dispozicije opreme po prostorih. V kolikor je
predmet vgradnje kompleksen sistem mora ponudnik/izvajalec pred vgradnjo predložiti načrte vgradnje (za vsa GOI dela) v potrditev.
- | Ponudnik mora v ponudbi za vgradno opremo zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli
- | Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
- | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na standardna bolnišnična čistila in razkužila.
Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
- | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
Dodatno
- | Ponudbi mora biti priložen originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na
prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v
stolpcu D
- | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični
s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
- | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno
življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave),
- | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 12 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače
dogovorjeno.
Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na
lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
- | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem
jeziku (tudi v slikovni obliki).
Navodilo
- | Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
- | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.4
2.5
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
Dodatno
Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 3-21.A - Anestezija,....
SKLOP 3
21.A | ANESTEZIJSKI APARATI IN VENTILATORJI
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | ocenjena vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za tri leta
21.1.1 | anestezijski aparat, monitor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5%
Prostor:
| 2. kletna etaža: 1x C512_01 | 1
OPIS:
Anetezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo
samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti oziroma omogočati:
- barvni zaslon, občutljiv na dotik, možnost spremembe naklona, velikosti najmanj 15"
- delovanje aparata na vgrajene baterije vsaj 120 minut (monitoring in ventilacija);
- vgrajena nastavljiva osvetlitev delovne površine 3 stopnje,
- elektronski mešalnik plinov,
- pretok svežega plina do najmanj 15 l/min, funkcija svež plin ločen (fresh-gas decoupled),
- elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator z dihalnim volumnom do najmanj
1500 ml,
- inspiratorni tlak do najmanj 80 cm H₂O,
- tlačna podpora nad PEEP do najmanj 60 cm H2O,
- nastavljiv sprožilnik (triger) vsaj od 0,3 do 10 l/min,
- frekvenca ventilacije do najmanj 100 vdihov/min,
- razmerje I:E od 1:20 do 20:1,
- največji vdihni pretok do najmanj 150 l/min,
- PEEP/CPAP do najmanj 30 mbar,
- način ventilacije: MAN/SPON, PC-CMV, VC-CMV, CPAP-PS, VC-AF, PC-APRV,
- pri samotestiranju mora samodejno preveriti resnično prisotnost kisika (real gas O2 test),
- ventilator za svoje delovanje ne sme uporabljati medicinskih plinov,
- ogrevan dihalni sistem, odstranitev/vstavitev brez dodatnega orodja, maksimalno število
posameznih komponent med predelavo je 12, možnost avtoklaviranja,
- slovenska programska oprema in navodila za uporabo,
- samodejni preklop na kontrolirano ventilacijo z nastavljivo frekvenco ob zastoju spontanega
dihanja,
- CO₂ absorber za enkratno uporabo,
- merjenje koncentracij plinov O₂, N₂O, CO₂ in anestetikov ob vdihovanju in izdihovanju s
samodejnim zaznavanjem izoflurana, sevoflurana in desflurana,
- omogočati mora High Flow
Merjenje in prikaz naslednjih parametrov:
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT),
- hitrost respiracije (RR),
- maksimalni inspiracijski tlak (PIP), plato-tlak (Pplat), povprečni tlak dihalnih poti (Pmean),
PEEP, podajnost-komplianca ( C),
- sočasno prikazovanje vsaj treh krivulj; koncentracij v realnem času za CO₂/O₂/anestetik,
tlaka dihalnih poti ter pretokov vdiha in izdiha,
- pretočne merilce za O₂, ZRAK in N₂O,
- prikazovalnik oskrbe s plini (centralni plinski sistem in jeklenka kisika),
- porabo plinov in hlapnega anestetika,
- odmerjanje O₂ in anestetikov med ventilacijo MAN/SPON, tudi če je naprava izklopljena,
- podatkovne vmesnike RS 232, USB, LAN
- možnost menjave absorberja med delovanjem,
- podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC) in večkratnika MAC (xMAC),
- ekonometer za prikaz učinkovitosti pretoka svežega plina.
- 2 natična priključka za hlapnik z funkcijo,
- časovno zasnovan popolnoma samodejen zagon in samotestiranje naprave in programske
opreme, vključno s kalibracijo vseh senzorjev brez interakcije uporabnika,
- omogočeno mora biti upravljanje stativa (zavore, spust in dvig),
- elektromagnetni in senzorski priključni sistem (nosilec) za namestitev anestezijskega
aparata, ki mora preprečevati dvigovanje in spuščanje nepravilno nameščenega aparata.
Standard in certifikat: MDR
Dodatno:
Gibljiva roka nameščena na levi strani, nastavljiva po višini s poličko za tipkovnico z
računalnikom primernim za uporabo v medicini (medical grade) "all in one" s steklenim
zaslonom na dotik, resolucija 1920x1080 na dotik, dimenzije 21 inčev, vidni kot 178/178
stopinj, vgrajen zvočnik, 4xUSB, trdi disk 512 GB, RAM 32 GB DDR4 nameščen Windows
10 Pro ali višje.
(podobno kot npr. Dräger tip Perseus ali enakovredno)
21.1.2 | anestezijski aparat | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5%
Prostor:
| 2 klet: 1x C512_03; | 1
OPIS:
1. | Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter
spontanega dihanja.
Aparat mora imeti/omogočati/prikazovati/meriti:
- najmanj 15 palčni zaslon na dotik z nastavljivimi parametri zaslona po meri (barve, parametri,
krivulje …),
- samotestiranje aparata, vključno z umerjanjem vseh senzorjev in testiranjem kontrolnih
ventilov, po zagonu brez potrebe interakcije uporabnika,
- funkcija samodejnega vklopa časovno načrtovan samodejni zagon, ki mu sledi
avtomatizirana izvedba preizkusa sistema
- integriran kontrolni seznam za napravo in ilustrirana navodila za pomoč pri vsakodnevni
pripravi aparata, skladni z nacionalnimi smernicami, npr.DGAI (Nemčija),
- elektronsko krmiljen mešalnik plinov,
- namestitev dveh hlapilnikov,
- Roč./Spon.ventilacija z odmerjanjem O₂ in anestetikov je mogoča tudi ob izključeni
napravi,
- pomožen ročni način, ki omogoča neposredno spremembo v ročni način ventilacije.
Zagotovljen neprekinjen dovod O₂, ZRAKA in anestetikov iz hlapilnika
- dodatni zaslon za prikaz vsaj tlaka dihalnih poti, stanja baterije in oskrbe s plini (centralni
plinski sistem),
- mehansko ventilacijo z zrakom v prostoru v primeru popolnega izpada dovoda plinov,
- test O₂ (dejanski) plina pri samotestiranju aparata
- integriran modul za merjenje koncentracije vdihanih in izdihanih plinov O₂, N₂O, CO₂ in
anestetikov, samodejna določitev izoflurana, sevoflurana, desflurana, halotana, enflurana,
zaznavanje anestezijskih mešanic plinov, prikaz xMAC, starostno korigiran, vzorčni plin
vrnjen v dihalni krog
- omogočati mora High Flow
- integrirana osvetlitev delovnih površin
- dihalni balon kot pokazatelj pomanjkanja dovoda in uhajanja svežega plina
- funkcija samodejne nastavitve za opredelitev vseh alarmih omejitev
- minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT in ΔVT), hitrost dihanja (frekvenca), najvišji
inspiratorni tlak (PIP), izhodiščni tlak (Pplat), povprečni tlak v dihalnih poteh (Pmean),
PEEP, dinamična podajnost (Cdyn), upor ( R ), elastičnost (E)
- ekonometer za prikaz učinkovitosti porabe svežega plina, pregled porabe, prevzema
anestetikov za posamezen primer in skupno
- ogrevan dihalni sistem primeren za dezinfekcijo (avtoklaviranje), zamenljivost brez uporabe
orodja
- vgrajen absorber ogljikovega dioksida, možna menjava med delovanjem, vsebine vsaj 1,2 l
- elektronsko krmilnjen ventilator, ki mora pacienta ventilirati brez uporabe medicinskih
plinov
- način ventilacije: ročno/spontano (Roč./Spon.), VC-CMV, VC-SIMV/AF, PC-CMV,
PC-SIMV, CPAP/PSV
- prag sprožilca (Trigger) od 0,3 do 15 l/min
- dihalni volumen (VT) od 10 ml do vsaj 1300 ml z možnostjo nadgraditve od 5 ml
- frekvenca dihanja ( RR ) od 3 do 100/min
- pozitivni tlak ob koncu izdiha ( PEEP ) izklopljen, 2 do 35
- izdihovanje z O₂ (Flush O₂) 25 do 75 l/min
- O₂ koncentracija (sveži plin O₂) od 21 do 100 vol.%
- zunanji dovod kisika (delovanje neodvisno od aparata) s pretočnim merilcem 0 do vsaj
10 l/min
- ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklop na delovanje z vgrajeno
baterijo vsaj 45 min. V tem času mora aparat pacienta tudi ventilirati
- vsaj en predal z zaklepom
- aspirator z nosilcem, vključno z nosilcem za dve aspiracijski posodi
2. | - uporabniški vmesnik in originalna tovarniška navodila za uporabo v slovenskem jeziku
3. | priloženi standardi in certifikat: MDD oz. MDR
4. | Dodatne zahteve:
Gibljiva roka nameščena na levi strani, nastavljiva po višini s poličko za tipkovnico z
računalnikom primernim za uporabo v medicini (medical grade) "all in one" s steklenim
zaslonom na dotik, resolucija 1920x1080 na dotik, dimenzije 21 inčev, vidni kot 178/178
stopinj, vgrajen zvočnik, 4xUSB, trdi disk 512 GB, RAM 32 GB DDR4 nameščen Windows
10 Pro ali višje.
(podobno kot npr.Dräger tip Atlan ali enakovredno)
21.2.0 | VENTILATORJI - RESPIRATORJI
21.2.1.1 | ventilator - respirator stacionarni 1. | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 2. nadstropje | 17
3x A512_03,
2x A512_02,
1x A512_01.1, A512_01.2, A512_01.3, A512_01.4, A512_01.5,
1x A512_01.6, A512_01.7, A512_01.8, A512_01.9, A512_01.10,
1x A512_01.11, A512_01.12
| 3. nadstropje | 10
1x A132_01.1, A132_01.4, A132_01.10, A132_01.11, A132_01.12,
A132_01.13, A132_01.14, A132_01.15, A132_01.16
TEHNIČNE ZAHTEVE:
1.0 | VENTILATOR
1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z:
- volumsko nadzorovanimi vdihi (VC),
- tlačno nadzorovanimi vdihi (PC),
- hibridno dvojno kontrolirani vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent)
1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z:
- volumsko nadzorovanimi vdihi (VC),
- tlačno nadzorovanimi vdihi (PC),
- hibridno dvojno nadzorovanimi vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent)
1.3 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih, ki omogoča:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom na obeh nivojih tlaka (npr. BIPAP Bi-Level,
DuoPAP, Bivent, Bi-VENT ali ekvivalent + PS)
- inverzno I:E razmerje (> 4:1) za uporabo t.i. APRV ventilacije
1.4 | Spontani vdihi:
- z dihanjem na pozitivnem tlaku na koncu izdiha (PEEP oz CPAP)
- s tlačno podporo (CPAP + PS)
- z volumsko podporo (CPAP + VS)
1.5 | Proženje spontanih vdihov pri intubiranih/traheotomiranih bolnikih ali bolnikih na
neinvazivni ventilaciji. Ventilator mora omogočati:
- tlačno proženje
- pretočno proženje
- proženje vdiha in izdiha na osnovi analize krivulje pretoka
1.6 | Avtomatizacija predihavanja in odvajanja od ventilatorja:
- ventilator mora omogočati samodejni preklop med kontroliranim in podpornim načinom
predihavanja (ASV ali ekvivalent)
- pri avtomatiziranih oblikah predihavanja mora hkrati upoštevati načela protektivnega
predihavanja in individualne patologije (npr. ARDS, KOPB), potrebna je programska
oprema za spremljanje in ugotavljanje bolnikove pripravljenosti za odvajanje ter programska
oprema za samodejno odvajanje od predihavanja (IntelliVent ASV ali ekvivalent)
- pri tem avtomatiziranem načinu predihavanja je uveden koncept minimalne sile dihanja
(Mead-ova enačba) in združuje Otisovo in Meadovo enačbo za izračun ciljne stopnje dihanja
(target respiratory rate, RR)
1.7 | NIV - neinvazivna ventilacija:
- s tlačno podporo spontanim vdihom
- nastavljiv kriterij hitrosti porasta tlaka/pretoka (% porasta ali ekvivalent) in nastavljiv
parameter Za zaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS) AR3
- zaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS)
- pretok vsaj do 190 l/min
1.8 | Ventilator mora omogočati zdravljenje z visokim pretokom kisika (High Flow
Oxygen Therapy, HFOT)
- nastavitev pretoka do vsaj 90L/min preko nosne kanile
- z VC in PC nadzorovanimi vdihi
- z nastavljivim intervalom apneje
2.0 | NASTAVITVE IN LASTNOST VENTILATORJA
2.1 | IBW priporočene nastavitve parametrov:
- spol
- telesna višina
- izračun idealne telesne mase (IBW)
2.2 | Standardni parametri predihavanja morajo omogočati razpone za predihavanje otrok
in odraslih nad 15 kg. To velja za vse parametre, ki jih ventilator omogoča.
2.3 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- inverzno razmerje E:I oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem
večjim od 4:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O
- inspiratorni tlaki (Pinsp oz. PEEPH vsaj do 100 cmH2O)
- omogočiti nastavitve 1 vdiha v poljubnem trajanju za namen t.i. SIGH manevra
2.4 | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo zagotoviti vsaj:
- nastavitev časa vdiha oz razmerja vdih:izdih
2.5 | Nastavljiva koncentracija O2 med 21% in 100%
2.6 | Ventilator mora imeti možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
2.7 | Ventilator mora imeti fizične tipke za utišanje zvočnih alarmov, začasno povišanje FiO2
(100%),ročno proženje diha in zadržanje vdiha (inspiratory hold), vklop nebulizatorja ter
zaklepanje zaslona
2.8 | Aparat se mora poleg zaslona na dotik upravljati tudi z vrtljivim gumbom
2.9 | Stopnja zaščite pred vdori po standardu EN60529 najmanj IP22
3.0 | NADZOR
- Vsa tipala (za pretok, tlak, FiO2) morajo biti del ponudbe in dostavljena z ventilatorjem
Na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskimi plini (npr NO, sevofloran, izofloran)
- Grafična in številčna predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti,
vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen,
z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ventilator mora prikazovati
vsaj 3 krivulje in 2 zanki hkrati.
- Grafični in številčni prikaz trendov za obdobje vsaj 72 ur. Prikaz parametrov trendov mora
biti nastavljiv.
- Na zaslonu ventilatorja morajo biti ločeno prikazane nastavljene in dejanske vrednosti
za vsaj: FiO2, frekvenco dihanja, tlake v dihalih, Vt, Vt/PBW, MV, PEEP, ezofagealne,
transpulmonalne tlake, časovno konstanto, EtCO2, vrednosti in grafični prikaz volumetrične
kapnografije.
- Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred okužbami, povezanimi
z nadzorovanim predihavanjem (VAP). Imeti mora programsko opremo, ki omogoča
samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičku endotrahealnega tubusa/kanile.
Algoritem naj omogoča izbor fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev
glede na ventilacijske tlake. Vključuje naj varnostne mehanizme in alarme v primeru
počenega mešička, puščanja, itd.
4.0 | RESPIRATORNA MEHANIKA, VLAŽENJE, DOVAJANJE IN ODSESAVANJE PLINOV,
DODAJANJE INHALATORNIH ZDRAVIL
4.1 | Ventilator mora omogočati :
- izvajanje inspiratorne in ekspiratorne pavze ter določanje podajnosti in upornosti pljuč in
upornosti pljuč in prsnega koša, tlaka platoja, intrinzičnega PEEP (PEEPi) in časovne
konstante pri pasivnemu bolniku
- določanje časovne konstante pri spontano dihajočem bolniku
- samodejno izvajanje odpiralnih manevrov (rekrutiranje) pljuč
- določanje dihalnega dela
- aktivno vlaženje in segrevanje plinov
- odsesavanje/odstranjevanje terapevtskih plinov (hlapni anestetiki, dušikov (II) oksid (NO)
in dušikov (IV) oksid (NO2)) preko filtra ali centralnega odzračevanja
4.2 | Ventilator mora vsebovati:
- programsko opremo za individualno nastavitev PEEPa
- programsko opremo za dovajnje inhalacij zdravil (beta agonisti, antibiotiki, antimikotiki)
na osnovi tehnologije s kvarčnim kristalom
na osnovi tehnologije s kvarčnim kristalom ali vibrajoče mrežice
5.0 | ALARMI
Shramba vsaj 10.000 dogodkov (Event log)
- Alarmi apneje, alarm ob odklopu bolnika in zapore pretoka v dihalnem sistemu
- Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak
ali izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO₂
Nastavljivi alarmi za vsaj:
- nizek in visok tlak v dihalnih poteh
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen
- nizek in visok bolnikov spontani ekspiratorni dihalni volumen oz visoko frekvenco dihanja
6.0 | MEDICINSKI PLINI IN NAPAJANJE
- Priključek za kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi
DIN konektorji. Ventilator naj ima vgrajeno turbino za zajem zraka iz okolja.Turbina naj
omogoča t.i. „inspiratory flow“ do vsaj 260 l/min.
- Ventilator naj ima vgrajeno turbino za zajem zraka iz okolja. Turbina naj omogoča t.i.
„peak flow“ do vsaj 260 l/min.
Napajanje preko mrežnega kabla in preko vgrajene ene ali dveh bateriji.
Minimalno avtonomnega delovanja 1,5 ure z eno baterijo.
7.0 | MONITOR IN KOMUNIKACIJA
7.1 | Barvni zaslon na dotik:
- čim večja dimenzija zaslona, diagonale najmanj 17''
- s hkratnim prikazom nastavljenih in izmerjenih vrednosti
- z možnostjo ločene postavitve zaslona
- z možnostjo zaklepa zaslona pred neželenimi spremembami parametrov
- možnostjo rednega čiščenja/razkuževanja zaslona
7.2 | Možnost povezave s tiskalnikom, računalnikom, USB ali bolnišničnim sistemom preko vsaj
2 x RS 232 priključek
8.0 | PRIBOR IN POMOŽNA OPREMA
- Mobilni podstavek – voziček, z zavorami in nosilcem za dihalno cevje. Mobilni voziček mora
imeti nosilec za dve plinski jeklenki za uporabo pri znotraj-bolnišničnih prevozih.
Ponudnik mora zagotoviti kompatibilno cevje že sestavljeno z vlažilno komoro dolžine
vsaj 1.8 m.
Zraven ponudi kompatibilen senzor pretoka in ekspiratorno valvulo za enkratno uporabo
- Aktivno ogrevanje in vlaženje s samodejno dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo
uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju.
Upravljanje vlažilnika naj bo omogočeno preko barvnega zaslona ventilatorja.
| - roka za fiksacijo dihalnega sistema na standardno DIN letev | 27 |  | 0 | 0
(podobno kot npr. Hamilton C6 ali enakovredno)
21.2.1.2 | ventilator za mehansko predihavanje v EIT- 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5%
Prostor:
2.nadstropje: 6x A513_09
TEHNIČNE ZAHTEVE
1 | NAČINI / TIPI / OBLIKE DIHANJA
1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (volumski vdihi s tlačno omejitvijo, ki ne prekinejo vdiha (PLV
ali ekvivalent)
- dvojno kontrolirani vdihi (tlačno regulirani, volumsko targetirani, npr. PRVC/VG/AutoFlow/
VC+/ APV ali ekvivalent)
1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z vsaj:
- volumen kontrolirani vdihi (VC),
- tlačno kontrolirani vdihi (PC),
- dvojno kontrolirani vdihi (volumski vdihi s tlačno omejitvijo, ki ne prekinejo vdiha (PLV
ali ekvivalent)
- dvojno kontrolirani vdihi (tlačno regulirani, volumsko targetirani, npr. PRVC/VG/AutoFlow/
VC+ / APV ali ekvivalent)
1.3 | SPONTANI s CPAP podporo in vsaj:
- tlačno podporo (CPAP+PS)
- tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom (CPAP+VS/PRVT/VG ali ekvivalent)
- ročno nastavljivim bazičnim pretokom (t.i. base flow/flow-by/bias flow)
- avtomatsko kompenzacijo upora umetne dihalne poti (tubus/kanila) (npr. ATC/TC/ARC/AAC
ali ekvivalent)
1.4 | Samodejni oziroma prilagodljivi načini ventilacije, vsaj:
- način ventilacije s samodejno kontrolo minutnega volumna (npr. MMV oziroma ekvivalent)
- samodejnim načinom ventilacije, ki prilagaja dihalno podporo v mandatornem in spontanem
dihanju glede na ustvarjen minutni volumen (npr. ASV, AMV, WOBov, ALPV oz. ekvivalent)
- način predihavanja za izboljšano sinhronizacijo bolnik-ventilator: proporcionalna ventilacija
(PAPS ali PAV+ ali NAVA, oziroma ekvivalent), ki samodejno spremlja respiratorno
mehaniko med spontanim dihanjem in ustrezno prilagaja tlačno podporo - proporcionalno
bolnikovemu trudu ALI način predihavanja s samodejno sinhronizacijo pri spontanem dihanju
na temelju analize krivulje pretoka ('IntellCycle, IESync, IntelliSync oziroma ekvivalent)
- samodejno regulacijo koncentracije FiO2 glede na bolnikov SpO2 in nastavljena območja
ciljne oksigenacije, ki deluje v različnih oblikah predihavanja, vključno z invazivnim, NIV
in HFNC-HFOT-NHFT
1.5 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih s spontanim dihanjem na obeh, z vsaj:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent
ali ekvivalent + PS)
- možnostjo izbire med nastavitvijo frekvence preklopov med PEEP nivojema in izbiro
nastavitve časov na zgornjem in spodnjem PEEP nivoju.
- s spontanim dihanjem sinhroniziranimi prehodi iz enega v drugi tlačni nivo, velja za prehoda
v obeh smereh
- omogočanjem ekstremno inverznih I:E odnosov za uporabo t.i. APRV ventilacije,
z določanjem kriterija preklopa iz spodnjega na zgornji nivo na temelju % pretoka med izdihom
1.6 | NIV - neinvazivna ventilacija z vsaj:
- avtomatsko in ročno kompenzacijo puščanja preko ročne nastavitve stalnega pretoka
- izbiro terapije z visokimi pretoki (t.i. NHFT oz. HFOT terapija) preko nosne kanile s
prilagojenimi nastavitvami takšne terapije (stalni pretok vsaj do 100 l/min in FiO2) ob tem
ima prikaz ROX indeksa
- samodejno programsko prilagoditev parametrov glede na uporabo maske in čelade
- Neinvazivna dihalna podpora (NIV) naj vključuje oblike predihavanja vsaj Bilevel ST, PSV,
PSV s ciljanim dihalnim volumnom, CPAP
- Spontani vdihi s tlačno podporo PS morajo imeti kombiniran nastavljiv kriterij terminacije
vdiha: nastavljivo pretočno cikliranje in časovno limito.
1.7 | CPR način ventilacije ob oživljanju z vsaj:
- avtomatsko prilagoditvijo nastavitev, skladno ERC smernicam
- jasno vidno predstavitvijo načina CPR in meritvijo časa reanimacije
- možnostjo spremljanja CO2 in krivulje CO2 kot indikator kakovosti oživljanja in povratka
spontane cirkulacije ROSC
1.8 | APNEA Ventilacija z vsaj:
- VC in PC kontroliranimi vdihi
- Dvosmernim delovanjem: ob prekinitvi spontanega dihanja naj ventilator samodejno
preskoči na apneja ventilacijo, ob povratku spontanega dihanja, naj se apneja ventilacija
samodejno izklopi
- Nastavljivim intervalom apneje
2.0 | NASTAVITVE
2.1 | Vnos prediktivne telesne teže (PBW) in predlaganje nastavitev glede na PBW.
Tovarniško naj bo predlagan dihalni volumen 6ml/kg TT. Ventilator naj iz podanih podatkov
izračuna ITM-indeks telesne mase in prilagojeno telesno maso za izračun presnovnih potreb.
Ventilator naj omogoča shranitev začetnih nastavitev po želji uporabnika za invazivne in
neinvazivne oblike predihavanja.
2.1 | Ventilator naj omogoča začetne nastavitve parametrov ventilacije glede na pato-fiziologijo
bolnika oziroma vzrok dihalne odpovedi. Ventilator naj ima vsaj prednastavitev za
hipoksemično in hiperkapnično dihalno stisko.
2.2 | Ventilator naj algoritme za povišanje varnosti bolnika ob spremembi oblike ventilacije,
npr. iz volumske v tlačno ventilacijo ali obratno naj samodejno prednastavi parametre nove
oblike glede na prejšnje stanje ventilacije bolnika.
2.3 | Standardni parametri ventilacije morajo omogočati razpone za ventilacijo odraslih in otrok
od vsaj 5 kg naprej. To velja za vse standardne parametre, kot so npr. VT (dihalni volumen),
f (frekvenca dihanja), Ti (Inspiratorni čas) ali I:E odnos
2.4 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem
vsaj do 20:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O/mbar
- Insp.tlaki PI oz. PEEPH vsaj do 70 cmH2O/mbar
2.5 | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo omogočati vsaj:
- Nastavljiv ekspiratorni prožilnik pri podpori spontanim vdihom (PS) in pri tlačno
kontroliranih vdihih (PC) – pretočno cikliranje v izdih (t.i. ekspiratorna občutljivost; Flow Cycle)
2.6 | Nastavljiva O2% koncentracija med 21% in 100%
2.7 | Integriran nebulizer - pnevmatski razpršilec, ki mora biti sinhroniziran z ventilatorjevim vpihom
2.8 | Integriran nebulizer - razpršilec s tehnologijo vibrirajoče mrežice, t.i. mesh, ki ne sme vplivati
na dihalne volumne in koncentracijo mešanice kisika. Ponudnik lahko ponudi tudi samostojno
enoto s fiksacijo na ventilatorju.
2.9 | Ventilator naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby)
2.10 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred VAP-om (pljučnico,
povezano z mehanskim predihavanjem). Imeti mora vgrajeno vsaj samodejno spremljanje
in regulacijo tlaka v mešičkih tubusov in kanil. Algoritmi naj omogočajo izbiro fiksne vrednosti
tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev glede na ventilacijske tlake. Regulacija in
spremljanje naj vključuje varnostne mehanizme in alarme ob počenem mešičku,
puščanju, ipd. Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi samodejni regulator
tlaka v mešičkih, ki pa mora zadostiti opisanim zahtevam po prilagoditvi in alarmih.
Regulator tlaka mora imeti varnostni mehanizem, ki mešička ne izprazni ob neželeni
odklopitvi tubusa.
2.11 | Ventilator naj ima tipko za izvajanje sukcije, ki začasno poviša FiO2 koncentracijo,
onemogoči alarme in začasno prekine ventilacijo
2.12 | Ventilator mora biti potrjen - certificiran za uporabo inhalacijskega dušikovega oksida (iNO),
poleg tega naj bo izhod plinov iz ventilatorja prilagojen priključitvi filtra za odstranjevanje
plinov. iNO aparat na oddelku (EKU NO-A) mora biti kompatibilen s ponujenim ventilatorjem
(priložiti dokazilo kompatibilnosti). Ventilatorju naj bo priložen komunikacijski kabel za
elektronsko povezavo z iNO aparatom.
2.13 | Ventilator naj bo potrjen za uporabo inhalacijskega anestetika Sevoflurana, pri čemer naj
bo izhod plinov iz ventilatorja prilagojen priključitvi filtra za odstranjevanje plinov.
Ventilator naj bo potrjen - certificiran za uporabo z inhalacijskim anestetikom.
2.14 | Ventilator naj ima algoritem za nemoteno izvajanje bronhoskopij z možnostjo specifične
nastavitve alarmov, apneje, FiO2 in pretoka za izplavljanje CO2.
3.0 | MONITORING
3.1 | Standardni senzorji (za tlak, pretok, FiO2) morajo biti integrirani v ohišje ventilatorja in
zaščiteni pred morebitno možnostjo bakterijske in virusne kontaminacije z uporabo filtrov.
Ob sumu na kontaminacijo naj ventilator omogoča avtoklav sterilizacijo pri vsaj 130°C,
kompletnega sistema, ki je v stiku z bolnikovimi plini, to je inspiratorni in ekspiratorni ventil ter
senzorji pretoka in senzor CO2. V kolikor se senzorjev ne da sterilizati v avtoklavu,
naj ponudnik za vsak aparat ponudi vsaj 50 senzorjev pretoka, 50 ekspiratornih membran in
50 CO2 senzorjev, v primeru sterilizacije pa vsaj 2 kompleta naštetih.
3.2 | Grafična in numerična predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti,
vključno s časovnimi poteki-krivuljami pretoka, tlaka, volumna, CO2, zanke tlak-volumen,
pretok-volumen, volumen-CO2, z možnostjo zamrznitve prikaza krivulj in zank ter uporabe
vsaj 2 kurzorjev za meritve tlaka, volumna, pretoka, Peso, Ptp, CO2, itd. v izbranih točkah
in njune razlike. Ekran naj prikazuje vsaj 6 krivulj hkrati in vsaj 2 zanki hkrati. Omogočena naj
bo prilagoditev ekrana po željah uporabnika (npr. krivulje in zanki hkrati, pogled velikih
številk, krivulje in trendi hkrati, vizualizacija pljuč, ipd.), na voljo naj bo vsaj 5 vnaprej
programiranih izgledov za različne klinične aplikacije.
3.3 | Grafična predstavitev zank naj ima poleg možnosti zamrznitve prikaza tudi indikacijo vrednosti
parametrov v izbranem trenutku oziroma izbiro inflekcijskih točk ali ocene rekrutabilnosti,
za kar naj bosta na voljo vsaj 2 kurzorja za meritvi v izbranih točkah in njune razlike.
3.4 | Predstavitev trendov – zgodovinskih podatkov za daljše obdobje, vsaj 30 dni. Trendi naj
vključujejo čim večje število parametrov, vsaj 10 parametrov hkrati. Trendi naj bodo v
tabelarični in grafični obliki na voljo vsaj za 30 dni, vidnih na zaslonu ventilatorja, brez
povezav oz. uporabe dodatne opreme.
3.5 | Standardni parametri monitoringa (O2%, Frekvenca dihanja: skupna in spontana, I:E razmerje)
3.6 | Monitorirani tlaki (vsaj Ppeak, Pplato, Pmean, PEEP, deltaP-t.i. delovni tlak)
3.7 | Monitorirani tlaki protektivne ventilacije (tlak v požiralniku Peso med vdihom in izdihom,
transpulmonalni tlak Ptp med vdihom in izdihom, deltaPeso, delta Ptp).
Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi monitor tlaka v požiralniku Peso in
transpulmonalnega tlaka Ptp, ki pa mora samodejno izračunati in prikazati vse omenjene
tlake. Vključen naj bo algoritem za samodejno meritev deltaPeso/deltaPaw za pravilno
polnjenje katetra, ki naj omogoča meritev razmerja deltaPeso/deltaPaw ob programiranih
samodejnih P0.1 manevrih.
3.8 | Minutni volumen MV – ekspiratorni skupni (MVe tot), ekspiratorni spontani (MVe spont)
in puščanje (lahko MV leak ali % puščanja)
3.9 | Dihalni volumen VT – ekspiratorni (VTe), inspiratorni/dobavljeni (VTi), spontani (VTe spont)
ter ekspiratorni dihalni volumen na kg telesne teže (Vte/kg).
3.10 | Grafična vizualizacija parametrov pljučne mehanike R, C in spontanega dihanja oz. proženja.
Poleg grafične vizualizacije s pljuči naj bodo vidni klinično pomembni parametri protektivne
ventilacije: vsaj delta-P, Vt/kg, Pplato
3.11 | Kontinuirano spremljanje intra-abdominalnega tlaka (IAP) z meritvijo v mmHg. Ponudnik
lahko alternativno ponudi samostoječi monitor intra-abdominalnega tlaka, ki pa mora podatek
prenašati v ventilator ali obposteljni monitor bolnika (ob tem ponudnik zagotovi vse potrebne
kable in tlačne pretvornike).
4.0 | RESPIRATORNA MEHANIKA IN PARAMETRI ODVAJANJA
4.1 | Ventilator naj meri vsaj sledeče parametre respiratorne mehanike in odvajanja: podajnost
Cstat in Cdin, elastično Estat in Edin, Rinsp in Reksp, Pplato, delovni tlak delta P, Auto-PEEP
z ujetim volumnom Vtrap, indeks hitrega plitkega dihanja (RSBI ali f/VT), eksp. časovna
konstanta ter pacientovo delo dihanja WOB in energijski odtis POB, PTP in mehansko moč
MP, moč dihalnih mišic MIP/NIF. Ventilator naj omogoča meritev okluzijskega tlaka Pocc,
PMI indeksa in AutoPEEPa tudi med spontanim dihanjem z uporabo dveh kurzorjev.
Ventilator naj ima funkcijo izdiha ob priprtih ustnicah (upor v izdihu) za obstruktivne bolnike,
za preprečevanje dinamične hiperinflacije in kolapsa majhnih dihalnih poti.
4.2 | Aparat mora omogočati avtomatiziran manever t.i. kvazistatične pV zanke, ki avtomatsko
določi t.i. inflekcijske točke. Manever naj izvede stopenjski algoritem med vdihom in izdihom
za pravilno določitev odpiralnega in zapiralnega tlaka in naj meri stresni indeks C20/C.
Aparat mora omogočati oceno rekrutabilnosti po različnih validiranih metodah, vsaj R/I
recruitment to inflation ratio in metoda histereze pV zanke pri tlaku 20 cmH2O.
4.3 | Aparat mora omogočati manever t.i. rekruitmenta pljuč, kjer ob titriranju PEEP-a lahko
spremljamo trend dinamične podajnosti/komplijanse, dihalnega volumna in lahko izberemo
optimalno PEEP nastavitev.
4.4 | Aparat mora imeti manever t.i. rekruitmenta pljuč s časovno programiranim samodejnim
povišanjem vdiha (t.i. Sigh) in časovno programiranim samodejnim povišanjem PEEPa.
4.5 | Ventilator naj meri FRC-funkcionalno residulano kapaciteto preko validirane metode.
5 | KAPNOGRAFIJA IN PULZNA OKSIMETRIJA
5.1 | Aparat mora imeti integrirano merjenje kapnografije in volumetrične kapnografije,
s prikazom vsaj sledečih parametrov: nivoja CO2 ob koncu izdiha etCO2, VCO2, ter izračune
mrtvega prostora oz. razmerja Vds/Vt. Poleg številčnega prikaza naj prikazuje te parametre
tudi grafično in v trendu. Kapnografija naj omogoča tudi grafičen prikaz CO2-krivulje ter
zanke V-CO2, enote CO2 naj bodo izbirne vsaj med kPa in mmHg.
5.2 | Aparat mora imeti integrirano merjenje pulzne oksimetrije, s prikazom krivulje
pletizmografije, SpO2 in pulza ter funkcijo zapto-zančne regulacije FiO2 glede na
nastavljeno ciljno območje in bolnikovo izmerjeno SpO2 vrednost. Prikaz naj poleg krivulje
omogoča grafični prikaz trenda SpO2 in FiO2.
6.0 | PRESNOVNI MONITORING
6.1 | Ventilator mora imeti merjenje presnovnih potreb bolnika (metabolni monitor) po metodi
indirektne kalorimetrije. Ponudnik lahko alternativno ponudi samostoječi metabolni monitor,
ki naj meri iste parametre in jih prenaša v ventilator ali obposteljni monitor bolnika.
6.2 | Meritve presnovnih potreb naj vključuje vsaj VO2-porabo kisika, VCO2-proizvodnjo CO2,
REE-poraba energije v mirovanju in RQ-respiratorni kvocient. Vrednosti naj bodo
prikazane številčno in grafično, v realnem času, kot povprečne vrednosti z možnostjo
nastavitve časa povprečitve ter v daljšem časovnem trendu, ki naj omogoča uporabo
kurzorjev za spremljanje v želeni časovni točki.
7.0 | ALARMI
7.1 | Zapis o predhodnih alarmih
7.2 | Alarmi apneje, diskonekcije dihalnega sistema in blokade pretoka v dihalnem sistemu
7.3 | Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad
medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
7.4 | Klinični alarmi zdravstvene nege: opozorila na potrebno menjavo dihalnih cevi, filtrov,
aspiracijskega sistema, ipd.
7.5 | Nastavljive alarmne limite za vsaj:
- nizek in visok tlak v dihalnih poteh Paw
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen MVe
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen VTe
- nizek in visok nivo CO2 ob koncu izdiha EtCO2
- nizek in visok nivo SpO2 in pulza
- nizko in visoko frekvenco dihanja f
- nizko in visoko frekvenco spontanega dihanja fspont
- nivo dovoljenega puščanja (Leak)
- visok tlak platoja Pplato, skladno smernicam ARDS
7.6 | Alarmni limiti za visok tlak v dihalnih poteh in visok dihalni volumen izdihanega zraka Vte
naj omogočata izbirno odločitev, da se vdih ob doseženi meji prekine ali ne prekine,
ventilator mora imeti obe možnosti.
7.7 | Nastavljive limite za klinične parametre, kot so Vt/kg, delovni tlak deltaP, transpulmonalni
tlak Ptp, okluzijski tlak P0.1, indeks RSBI, delo dihanja WOB, spontani dihalni volumen
Vte spont
8.0 | MEDICINSKI PLINI IN NAPAJANJE
8.1 | Priključka za zrak in kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi
DIN konektorji
8.2 | Ventilator na ima nosilec dveh jeklenk, tako da je aparat možno uporabljati v znotraj -
bolniščnem transportu z neomejenimi mešanicami kisika 21-100%.
8.3 | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo vsaj 2 uri,
ponudnik lahko ponudi dodatno baterijo, ki pa mora zagotavljati samodejni preklop ob
izpadu omrežnega napajanja. Aparat naj ima možnost menjave baterije brez prekinitve
delovanja aparata.
9.0 | MONITOR IN KOMUNIKACIJE
9.1 | «Touch screen» večbarvni ekran na dotik:
- s čim večjo dimenzijo ekrana,najmanj 17 inč-no diagonalo. Ekran naj bo možno montirati
ločeno od pnevmatske enote, pnevmatsko enoto pa naj bo možno montirati na t.i. stropne
stative oziroma polico
- z istočasnim prikazom nastavljenih in merjenih vrednosti, z možnostjo prilagajanja izgleda
ekrana in različno predstavitvijo podatkov
- z možnostjo zaklepa ekrana pred neželenimi spremembami parametrov, inspiratorno
in ekspiratorno pavzo
- ekran naj omogoča prilagoditev po željah uporabnika: nastavitvijo prikaza zgolj želenih
oblik ventilacije, začetni nastavitev, prilagoditve prikaza spremljanih parametrov, ipd.
- ventilator naj prikazuje podatek o času mehanskega predihavanja posameznega bolnika
med samo ventilacijo
- ekran na dotik mora biti funkcionalen tudi ob uporabi lateks ali vinilnih rokavic.
9.2 | Ventilator naj ima vsaj 4 komunikacijske priključke za možnost povezave z računalnikom,
monitorjem bolnika ali bolnišničnim sistemom, iNO aparatom ter naj ima vsaj
1 video izhod (VGA ali HDMI ali DVI ali enakovredno za enostavno povezava na zunanji
prikazovalnik) ter vsaj 2 USB priključka. Ventilatorju naj bo dodan komunikacijski kabel
za povezavo ventilatorja z monitorjem bolnika (naročnik uporablja Philips serije MX).
9.3 | Ventilator naj ima prilagoditev svetlosti ekrana glede na nočni in dnevni čas ter samodejni
preklop med svetlim in temnim ekranom ob nastavljenem času.
9.4 | Ventilator naj omogoča prenos multimedijskih podatkov na računalnik, vsaj slik - posnetkov
ekrana, po možnosti tudi video posnetkov.
10 | PRIBOR IN POMOŽNA OPREMA
10.1 | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami na prednjem delu ter roko – nosilcem za dihalno
cevje, ki ga je možno monitorati na obeh straneh ventilatorja in nosilcem za vodo.
Mobilni voziček naj ima nosilec vsaj dveh jeklenk za uporabo v znotraj-bolnišničnem prevozu.
10.2 | Aktivno vlaženje z avtomatsko dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno
ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Vlažilec naj omogoča
avtomatiziran način delovanja za invazivno, neinvazivno in ZVP ("high flow") delovanje in
ročno prilagodljiv način delovanja, kjer lahko uporabnik nastavi nivo vlaženja ter ločeno
ogrevanje inspiratorne in ekspiratorne veje dihalnega sistema za preprečevanje kondenzacije.
Ventilatorju naj bo dodan nosilec za aktivni vlažilec, temperaturna sonda ter adapter grelne
žice za dvojno in enojno ogrevane dihalne sisteme ter nosilec za vodo. Vlažilec naj ima
čimvečji večbarvni ekran s prikazom nastavljene in izmerjene temperature, alarmi, ipd.
Vlažilec naj ima alarm prazne posodice, ki naj alarmira še predenj je posodica izpraznjena.
11.0 | DODATNE ZAHTEVE
11.1 | Ventilator mora imeti kompletna, tovarniško prevedena, slovenska pisna navodila za uporabo
in slovenske menije programske opreme.
11.2 | Za ventilator mora imeti ponudnik vsaj 3, s strani proizvajalca, šolane in certificirane serviserje.
12.0 | SKLADNOST S STANDARDI
- SIST EN 60601 - Medicinska električna oprem
- SIST EN 60601-2-12:Posebne varnostne zahteve za pljučne ventilatorje
- SIST EN 60601-2-13:Posebne varnostne zahteve in bistvene lastnosti sistemov za anestezijo
- EC certifikat
(podobno kot npr. Loewenstein medical, elisa 800 ali enakovredno)
21.2.1.2.1 | metabolni monitor za merjenje indirektne kalorimetrije | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.nadstropje: A513_09
TEHNIČNE ZAHTEVE
1.1 | Monitor za merjenje indirektne kalorimetrije, ki meri REE (resting energy expenditure),
RQ (respiratorni kvocient);
- mMerjenje mora biti omogočeno pri pacientih na mehanskem predihavanju starejših od
15 let ter merjenje pacientov, ki spontano dihajo z uporabo kanopeje starejših od 15 let
1.2 | Aparat deluje po principu merjenja vdihanega kisika in nastanka izdihanega ogljikovega
dioksida;
1.3 | Zaslon na dotik z diagonalo najmanj 10'' (inch) naj prikazuje :
- vsaj naslednje parametre:REE, RQ, VO2, VCO2, FiO2, FiCO2, FEO2, FCO2, Vt, Rf,
čas trajanja meritve ter analizosubstratov;
- krivulji VO₂ in VCO₂ in krivulji RQ ter REE;
1.4 | območje merjenja :
- VO₂ 10-1000 mL/min z dovoljenim odstopanjem do 3% oziroma 5ml/min;
- VCO₂ od 10-1000 mL/min z dovoljenim odstopanjem do 3% oziroma 5 ml/min;
- respiratornega kvocienta (RQ) od 0-2.00 z dovoljenim odstopanjem do 5% ali 0.04;
- REE od 0 do 7200 kcal/dan z dovoljenim odstopanjem do 3% oziroma 36 kcal/dan;
1.5 | monitor naj ima možnost izvažanja rezultatov preko USB priključka (aparat naj ima vsaj
2 USB priključka) ali Bluetooth (2.1) ;
- aparat naj ima možnost izvoza rezultatov v obliki PDF, CSV ali XML
1.3 | zaslon TFT LCD na dotik
- velikost cca. 31x 21x27 cm (+/- 5%)
- teža aparata naj ne presega 4,7kg
1.4 | omogoča avtonomno delovanje preko baterije vsaj 3h;
1.5 | z aparatom mora biti dobavljeno:
- kalibracijska brizga prostornine 3 litre
- mešanica plinov za kalibracijo v jeklenki (16% O2, 5% CO2 ter N2),
- regulator MET mix,
- medicinski vozičkek brez roke z nosilcem za jeklenko
- sponka za stojalo ali za tirnico
- komplet, ki vsebujejo kanopejo za večkratno uporabo velikosti L in cev za kanopejo
za večkratno uporabo
1.6 | izvajalec mora zagotavljati instalacijo in vsa potrebna šolanja za delo z aparatom na sedežu
uporabnika
(podobno kot Cosmed, Q-NRG ali enakovredno)
21.2.2 | ventilator - respirator transportni | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
| 2. kletna etaža: 1x C512_03 | 2
| 1. kletna etaža: 1x C012_01 | 1
| 2. nadstropje: 1x A513_12.1, 1x A513_12.2 | 2
| 3. nadstropje: 1x A133_13.1 | 1
| 4. nadstropje: 1x A143_05 | 1
OPIS:
TEHNIČNE ZAHTEVE
1.0 | TRANSPORTNI VENTILATOR
1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z:
- volumsko nadzorovanimi vdihi (VC),
- tlačno nadzorovanimi vdihi (PC),
- hibridno dvojno kontrolirani vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent)
1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z:
- volumsko nadzorovanimi vdihi (VC),
- tlačno nadzorovanimi vdihi (PC),
- hibridno dvojno nadzorovanimi vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent)
1.3 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih, ki omogoča:
- dodatno tlačno podporo spontanim vdihom na obeh nivojih tlaka (npr. BIPAP Bi-Level,
DuoPAP, Bivent, Bi-VENT ali ekvivalent + PS)
- inverzno I:E razmerje (> 4:1) za uporabo t.i. APRV ventilacije
1.4 | Spontani vdihi:
- z dihanjem na pozitivnem tlaku na koncu izdiha (PEEP oz CPAP)
- s tlačno podporo (CPAP + PS)
- z volumsko podporo (CPAP + VS)
1.5 | Proženje spontanih vdihov pri intubiranih/traheotomiranih bolnikih ali bolnikih
na neinvazivni ventilaciji. Ventilator mora omogočati:
- tlačno proženje
- pretočno proženje
1.6 | Avtomatizacija predihavanja in odvajanja od ventilatorja:
- ventilator mora omogočati samodejni preklop med kontroliranim in podpornim načinom
predihavanja (ASV ali ekvivalent)
- pri tem avtomatiziranem načinu predihavanja je uveden koncept minimalne sile dihanja
(Mead-ova enačba) in združuje Otisovo in Meadovo enačbo za izračun ciljne stopnje dihanja
(target respiratory rate, RR)
1.7 | NIV - neinvazivna ventilacija:
- s tlačno podporo spontanim vdihom
- nastavljiv kriterij hitrosti porasta tlaka/pretoka (odstotek porasta ali ekvivalent) in nastavljiv
parameter Za zaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS)
1.8 | Ventilator omogoča zdravljenje z visokim pretokom kisika (High Flow Oxygen Therapy,
HFOT)
- nastavitev pretoka do vsaj 90L/min
1.9 | APNEA Ventilacija (predihavanje v primeru apneje):
- z VC in PC nadzorovanimi vdihi
- Nastavljivim intervalom apneje
Stopnja zaščite pred vdori po standardu SIST EN 60529 najmanj IP34
2.0 | NASTAVITVE
2.1 | IBW priporočene nastavitve parametrov:
- spol
- telesna višina
- izračun idealne telesne mase (IBW)
Standardni parametri predihavanja morajo omogočati razpone za ventilacijo novorojenčka,
dojenčka, otroka in odraslega.
2.2 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj:
- Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem
večjim od 4:1
- PEEP oz. PEEPL vsaj do 35 cmH2O
- inspiratorni tlaki (Pinsp oz. PEEPH vsaj do 60 cmH2O)
- omogočiti nastavitve 1 vdiha v poljubnem trajanju za namen t.i. SIGH manevra
2.3 | Nastavljiva koncentracija O2 med 21% in 100% z natančnostjo do max ±2.5%
2.4 | Ventilator mora imeti možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby), zaklepanje
zaslona ter zajem slike zaslona
2.5 | Ventilator mora imeti možnost začasnega povišanja FiO2 (100%)
2.6 | Ventilator naj omogoča ročno proženje diha in zadržanje vdiha (inspiratory hold)
3.0 | NADZOR
3.1 | Vsa tipala (za pretok, tlak, FiO2, CO2) morajo biti del ponudbe in dostavljena z ventilatorjem.
Na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskimi plini (npr NO, sevofloran, izofloran)
3.2 | Grafična in številčna predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti,
vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen,
z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ventilator mora prikazovati
vsaj 3 krivulje ali 1 krivuljo in 1 zanko hkratI
3.3 | Grafični in številčni prikaz trendov za obdobje vsaj 72 ur. Prikaz parametrov trendov mora
biti nastavljiv.
3.4 | Na zaslonu ventilatorja morajo biti ločeno prikazane nastavljene in dejanske vrednosti za
vsaj: FiO2, frekvenco dihanja, tlake v dihalih, Vt, Vt/PBW, MV, PEEP, časovno konstanto,
EtCO2, vrednosti in grafični prikaz volumetrične kapnografije.
Ventilator naj se samodejno odziva na puščanja ter prilagaja občutljivost prožilnika
4.0 | ALARMI
4.1 | Zapis o predhodnih alarmih
4.2 | Alarmi apneje, alarm ob odklopu bolnika in zapore pretoka v dihalnem sistemu
4.3 | Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali
izpad medicinskih plinov – zraka in kisika ter alarm za nizek/visok FiO2
4.4 | Nastavljivi alarmi za vsaj:
- nizek in visok tlak v dihalnih poteh
- nizek in visok ekspiratorni minutni volumen
- nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen
- nizek in visok bolnikov spontani ekspiratorni dihalni volumen oz. visoko frekvenco dihanja
5.0 | MEDICINSKI PLINI IN NAPAJANJE
5.1 | Priključek za kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi
DIN konektorji. Ventilator naj ima vgrajeno turbino za zajem zraka iz okolja. Turbina naj
omogoča t.i. „peak flow“ do vsaj 260 l/min.
5.2 | Napajanje preko mrežnega napajanja. Avtonomno delovanje z vgrajenima 2 baterijama
minimalno 8 ur
5.3 | Dihalni volumni naj bodo nastavljivi v intervalu od 20 do 2000 ml (ali širše)
6.0 | MONITOR IN KOMUNIKACIJA
6.1 | Barvni zaslon na dotik z:
- zaslon dimenzije max 8,5 inč-no diagonalo
- hkratnim prikazom nastavljenih in izmerjenih vrednosti
- možnostjo zatemnitve zaslona
- poleg zaslona na dotik, se za upravljanje ventilatorja uporablja tudi vrtljivi mehanski gumb
- možnostjo rednega čiščenja/razkuževanja zaslona
7.0 | PRIBOR IN POMOŽNA OPREMA
Opremljen naj bo z ročko, ki omogoča namestitev ventilatorja na držalo postelje, stene,
vozička na kolescih, nosilec v reševalnem vozilu itd.
Teža ventilatorja (z dvema baterijama in ročajem) ne sme presegati 8,5 kg
Ponudnik mora zagotoviti kompatibilno koaksialno cevje dolžine vsaj 1.8 m s senzorjem
za pretok in ekspiratorno valvulo za enkratno uporabo
21.3.1 | aparat za dovajanje in spremljanje terapije z vdihanim dušikovim oksidom (iNO) | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5%
Prostor:
2. nadstropje: 2x A513_12.2
OPIS
1.0 | SPLOŠNE ZAHTEVE
za sistem za dovajanje in spremljanje terapije z vdihanim dušikovim oksidom (iNO):
1.1 | Aparat za sinhronizirano intermitentno in kontinuirano in bolusno dovajanje ter spremljanje
terapije z inhalacijskim dušikovim oksidom (v nadaljevanju Aparat iNO) naj bo namenjen
odraslim bolnikom in naj omogoča z ventilatorjem sinhronizirano in proporcionalno dovajanje
iNO ter merjenje vrednosti NO in NO2
1.2 | Aparat iNO mora vključevati:
- fiksacijo na mobilni podstavek ventilatorja ter mobilni podstavek na kolesih z zavornim
sistemom, z montažo vsaj dveh (2) NO jeklenk volumna vsaj 10l, s košaro ali predalnikom
za pribor ter vsaj 2 tlačna regulatorja za NO jeklenki, ki naj bosta tovarniško
pred-nastavljena za povečanje varnosti delovanja in preprečevanja napačnih nastavitev
nastavitev tlakov ter certificirana za NO jeklenke. Aparat iNO naj meri in na ekranu prikazuje
tlak v jeklenkah. Na stojalu naj bosta tudi nosilec tretje, transportne jeklenke za NO volumna
vsaj 2l, namenjene transportu bolnika na iNO ter nosilec filtra za odstranjevanje toksičnih
plinov. Vključen naj bo transportni iNO modul.
1.3 | Aparat iNO mora omogočati hkraten priklop vsaj dveh (2) jeklenk s samodejnim
varnostnim preklopom med njima, če se ena jeklenka izprazni. Aparat naj ima na ekranu
prikaz dovajalnih tlakov obeh jeklenk in nastavljive alarmne limite za alarm ob
izpraznjenju jeklenk.
1.4 | Aparat iNO naj bo enostavno snemljiv iz nosilca - brez uporabe orodja in kompatibilen
z ventilatorji naročnika. S tem naj bo zagotovljena možnost fiksacije aparata iNO na
ventilator za mehansko predihavanje ali standardno bolnišnično DIN letev, teža aparata
za dovajanje in spremljanje iNO pa naj ne presega 4kg. Aparat iNO naj ima vgrajeno
lastno baterijo za delovanje ob izpadu električne energije ali transportu, ki naj zagotavlja
vsaj 5 ur delovanja.
1.5 | Modul iNO za uporabo med transportom naj omogoča ročno doziranje NO vsaj v območju
0,1-1 l/min na način, da se priključi direktno na transportno jeklenko volumna 2 ali 3l, brez
mešanja NO in O2. Modul za uporabo med transportom naj ima največ 2kg. V primeru, da
aparat iNO zadostuje.specificiranim zahtevam za transport (ločena jeklenka z NO prostornine
2 ali 3 litre, teža pod 4kg, doziranje vsaj v območju 0,1-1 l/min, uporaba brez mešanja NO in
O2, brez potrebnega preklapljanja regulatorjev), lahko ponudnik ponudi aparat iNO, ki je hkrati
transportni modul, sicer pa ločen transportni iNO modul za uporabo med transportom, ki
ustreza omenjenim zahtevam. Zahteva brez mešanja NO in O2 pomeni, da naj ponudniki ne
ponujajo mešalcev, ki omogočajo mešanje NO in O2 za doziranje pretokov mešanice, temveč
naj transportni modul direktno dovaja pretok NO plina iz transportne NO jeklenke.
1.6 | Aparatu iNO naj bo dodan tudi štartni set potrošnega materiala za uporabo v vsaj
3 aplikacijah. Štartni set naj vključuje vsaj 3 linije za zajem oziroma vzorčenje, ki mora
imeti integriran lovilec kondeza - posodico z zaščitnim filtrom, vsaj 3 linije za dovajanje,
vsaj 3 kemične odstranjevalce - filtre za izhod ventilatorja (t.i. "ventilator scavenger") ter
filtre za izhod aparata iNO, tako da pribor zagotavlja polno funkcionalnost rabe v vsaj
3 aplikacijah: za dovajanje, merjenje in odstranjevanje plinov. Filter za odstranjevanje
plinov naj zagotavlja hkratno filtracijo NO, NO2, ob morebitni hkratni uporabi hlapnega
anestetika naj odstranjuje tudi le-tega, prav tako naj bo odstranjevanje plinov
zagotovljeno tako na izhodu ventilatorja, kot tudi na izhodu aparata iNO. Filter za
odstranjevanje plinov naj ima upornost pod 1,5 cmH2O, da ne moti delovanja ventilatorja.
Aparat iNO naj vključuje nosilec filtra za odstranjevanje plinov, ki naj bo montiran na
aparat iNO in odstranljiv brez uporabe orodja za morebitno namestitev na drugem mestu.
Aparat iNO naj ima možnost uporabe tako senzorja pretoka za večkratno uporabo, kot
senzorja pretoka za enkratno uporabo, ponudnik naj v ponudbi vključi vsaj 1 senzor za
večkratno in vsaj 5 senzorjev pretoka za uporabo na enem bolniku. Vmesniki za dihalni sistem
naj bodo primerni za uporabo z dihalnimi sistemi za odrasle ter naj bodo kompatibilni s
standardnimi ogrevanimi in neogrevanimi dihalnimi sistemi, ki jih uporablja naročnik.
1.7 | Aparat iNO naj zagotavlja elektronsko povezavo z obstoječimi ventilatorji Lowenstein elisa in
Hamilton C6 preko direktne elektronske komunikacije za časovno in amplitudno sinhronizacijo
z ventilatorjevimi vpihi (spremembe ventilacije in prekinitev ventilacije naj se direktno odražajo
v samodejni prilagoditvi in stanju pripravljenosti aparata iNO). Priložiti je potrebno potrdilo s
strani proizvajalca oziroma ustrezne institucije za potrditev skladnosti delovanja z ventilatorji.
1.8 | Vsa oprema in potrošni material morajo ustrezati medicinskim standardom in nositi
CE oznako skladnosti z MDD direktivo 93/42/EEC ali MDR regulativo ter
EMC skladnost z EN 60601 (3. edition).
2.0 | KARAKTERISTIKE IN LASTNOSTI:
2.1 | Dovajanje dušikovega oksida (NO) in spremljanje NO in dušikovega dioksida (NO2) preko
vgrajenega LCD ekrana, spremljanje v razponu vsaj do 100 ppm +/-5% za NO in vsaj
do 50 ppm za NO2 +/-5% z razločljivostjo vsaj 0,2 ppm za oba plina.
2.2 | Nastavitve dovajanja iNO naj omogočajo vsaj:
2.2.1 | dovajanje, sinhronizirano z ventilatorjem, kjer uporabnik določi želeno ciljno koncentracijo
iNO v ppm, modul pa samodejno dovaja ustrezen pretok NO plina, sinhronizirano in
proporcionalno ventilatorjevim vpihom. Proporcionalnost pretoka naj zagotavlja
koncentracije do vsaj 80 ppm +/-5%. Sinhronizacija z ventilatorjem Hamilton C6 in
Lowenstein elisa naj bo izvedena preko direktnega komunikacijskega kabla med aparatom
iNO in ventilatorjem, za vse ventilatorje naročnika pa naj bo sinhronizacija izvedena preko
senzorja pretoka.
2.2.2 | Aparat iNO naj omogoča sinhronizirano intermitentno, kontinuirano in bolusno dovajanje
ter stalno spremljanje terapije z inhalacijskim dušikovim oksidom naj bo namenjen odraslim
bolnikom in naj omogoča z ventilatorjem sinhronizirano in proporcionalno dovajanje iNO
ter merjenje vrednosti NO in NO2.
2.3 | Aparat iNO naj spremlja vrednosti NO in NO2 v realnem času, prav tako naj omogoča
pregled zgodovine vsaj za zadnjih 24 ur. Poleg NO in NO2 vrednosti naj spremlja tudi
okoliške vrednosti NO in NO2 v sobi preko vgrajenega ali samostojnega merilca z
alarmnim sistemom, ki bi opozoril na previsoke okoliške vrednosti izpostavljenosti.
2.4 | Transportni iNO modul naj omogoča rešitev za uporabo med transportom na način,
da omogoča ločitev transportnega iNO modula iz mobilnega podstavka brez orodja, hitri
preklop NO jeklenke na transportno jeklenko 2 ali 3l s hitrim Swage-Lock preklopnikom.
Na mobilnem stojalu aparata iNO naj bo nosilec transportne jeklenke.
Transportna jeklenka mora biti kompatibilna z enakim pred-kalibriranim reducirnim ventilom
kot obe 10l jeklenki.
3 | ALARMI
Aparat iNO naj ima nastavljive alarmne limite za NO in NO2, prav tako naj ima vgrajene
varnostne alarme, kot so izguba napajanja, nizko stanje baterije, ipd. Ob alarmiranju mora
sistem zagotavljati nemoteno dovajanje iNO. Medicinskemu osebju naj bo omogočeno,
da intervenira ob delujočem aparatu, ki ne prekine dovajanja iNO (npr. ob praznjenju
vode iz posodice – lovilca kondenza).
4 | POVEZLJIVOST IN NAPAJANJE
4.1 | Aparat iNO naj ima vsaj 2 komunikacijska priključka (RS232 ali USB ali MIB ali ekvivalent),
ob aparat iNO naj bo dobavljen komunikacijski kabel za povezavo z ventilatorji
Hamilton C6 in Lowenstein elisa.
Aparat iNO naj bo možno povezati v elektronske bolnišnične sisteme (PDMS, ETTL, HIS, ...).
4.2 | Poleg omrežnega napajanja naj aparat iNO omogoča napajanje preko vgrajene baterije,
ki naj zagotavlja vsaj 5 uri delovanja
4.3 | Aparat iNO naj deluje z jeklenkami NO različnih koncentracij, vsaj v območju med 50 in
1000ppm, dejanski koncentraciji ene ali obeh jeklenk pa naj bosta izpisani na samem
ekranu aparata iNO.
5.0 | REFERENCE IN SERVIS
5.1 | Priložiti je potrebno kompletna, tovarniško prevedena, slovenska pisna navodila za uporabo.
Aparat iNO mora biti kompatibilen z obstoječimi ventilatorji na oddelku Intenzivne medicine
uporabnika (Lowenstein elisa in Hamilton C6), priložiti je potrebno potrdilo s strani
proizvajalca oziroma ustrezne institucije za potrditev skladnosti delovanja z ventilatorji.
5.2 | Priložiti je potrebno servisni certifikat proizvajalca za vsaj 3, s strani proizvajalca šolane
serviserje, ki morajo biti šolani za kompletno servisiranje opreme, ne zgolj osnovno
reševanje težav. Ponudnik mora zagotavljati servis 24/7/365 in imeti nadomestni aparat.
(podobno kot EKU electronic, model NO-A ali enakovredno)
21.3.2 | sistem za obposteljno električno impedančno tomografijo (EIT) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor: A513_12.1
2.nadstropje
TEHNIČNE ZAHTEVE
1.0 | ELEKTRIČNA IMPEDANČNA TOMOGRAFIJA (EIT)
1.1 | EIT sistem za obposteljno električno impedančno tomografijo naj kontinuirano,
neinvazivno in brez sevanja prikazuje dinamično predihanost posameznih segmentov
pljučnih kril v realnem času ter v časovnem trendu. Poleg regionalne predihanosti
(ventilacije V) naj prikazuje tudi regionalno pljučno perfuzijo (Q) ter regionalno ujemanje
ventilacije in perfuzije (V/Q). Prav tako naj omogoča analizo kliničnih postopkov rekrutiranja
pljuč oz. titracije PEEP-a na temelju uravnoteženosti med odprtjem atelektatičnih področij
in prekomernim raztegovanjem zdravih segmentov pljuč ter analizo sinhronizacije
bolnik-ventilator.
1.2 | EIT sistem naj na ekranu hkrati prikazuje časovne poteke tlaka, pretoka in volumna
ter prikaz parametrov protektivne ventilacije (delovni tlak, R, C, Avto-PEP, itd.) ter naj bo
kompatibilen z vsemi ventilatorji na oddelku naročnika s spremljanjem tlakov in pretokov
preko bolniku proksimalnega senzorja. Respiratorna mehanika naj bo izračunana
samodejno, brez uporabe pavz, z algoritmi linearne regresije.
1.3 | EIT sistem naj ima vsaj 32-elektrod in naj prikazuje visoko-razločljiv prikaz z osvežitveno
frekvenco vsaj 50Hz in vsaj 1024 točkovno razločljivostjo ekrana.
1.4 | EIT sistem naj prikazuje regionalno pljučno perfuzijo (Q) ter regionalno ujemanje ventilacije
in perfuzije (V/Q). Algoritem merjenja pljučne perfuzije naj deluje po principu kontrastnega
sredstva, vbrizganega v centralni venski kanal in algoritmom filtriranja srčne pulzacije in
pljučne perfuzije s prikazom pretokov. Prikaz naj omogoča grafični večbarvni prikaz
področij z dobrim V/Q ujemanjem, področij s prevalentno predihanostjo in slabšo
perfuzijo ter področij s prevalentno perfuzijo in slabšo predihanostjo. Kot kontrastno
sredstvo naj sistem omogoča uporabo standardne hipertonične fiziološke raztopine.
1.5 | EIT sistem naj bo certificiran za uporabo pri novorojencih, otrocih in odraslih in naj
omogoča kontinuirano merjenje vsaj 36 ur brez vmesne potrebe po kalibraciji.
2.0 | NASTAVITVE IN ALARMI
2.1 | Vnos spola, telesne teže, višine in starosti bolnika ter obsega prsnega koša.
Sistem naj samodejno priporoči izbiro pravilnega bolnikovega vmesnika - jopiča oz. pasu.
2.2 | EIT sistem naj ima možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby), vnosa markerjev
dogodkov, pozicije telesa, ipd.
2.3 | EIT sistem naj omogoča uporabo pasov oz. jopičev z 32 elektrodami na bolnikih
z obsegom prsnega koša do150 cm.
2.4 | Alarmi naj vključujejo zvočno utišanje alarma za časovno obdobje, sporočilo alarma
s priporočilom možnih vzrokov, kot so tehnični alarmi izpada napajanja, okvarjeni
senzorji EIT, slab kontakt, premikanje bolnika, ipd.
3.0 | MONITORING
3.1 | Večbarvni ekran na dotik «Touch screen» s čim večjo dimenzijo ekrana, minimalno
18-inčno diagonalo, naj prikazuje vsaj sledeče parametre: Histogram indeksiranih
vrednosti regionalne predihanosti, podajnosti in impedance, % kolapsa in
prenapihnjenosti, pljučne perfuzije, tlakov predihavanja: najvišji, plato, delovni, ob koncu
izdiha, avto-PEEP, upornosti in podajnosti resp. sistema, dihalnega volumna
in frekvence dihanja.
3.2 | Grafični prikaz naj omogoča trend - časovni potek različnih parametrov, ki jih uporabnik
lahko poljubno izbira med vsaj 20 parametri, hkratni prikaz vsaj 3 grafičnih trendov,
ob hkratnem prikazu parametrov mehanske ventilacije. Prikazi naj omogočajo prikaz
globalnega in regionalnega pletizmograma, s kruzorji naj bo možno izbrati vsaj dve
časovni točki in grafični prikaz razlik v predihanosti, kolapsu, prenapihnjenosti,
pljučni perfuziji
3.3 | Grafični in numerični prikaz sinhronizacije bolnik-ventilator naj prikazuje vsaj asinhronije
zaradi dvojnega proženja, inverznega proženja ter indeks asinhronij in posledični
prekomrni dihalni volumen ob neujemanju in dvojnem proženju.
3.4 | Ob titraciji PEEPa naj EIT sistem grafično večbarvno prikaže spremembo področja
kolabiranih in prenapihnjenih pljuč ter izračun podajnosti na vsakem PEEP nivoju ter
vidno primerjavo med nivoji.
4.0 | NAPAJANJE IN KOMUNIKACIJA, PRIBOR IN POMOŽNA OPREMA TER SKLADNOST
4.1 | Ob aparatu naj bodo dobavljeni vsaj trije (3) pasovi oziroma jopiči različnih velikosti,
namenjeni večkratni uporabi. Pas oz. jopič naj bo potrjen za vsaj 36-urno kontinuirano
uporabo in naj bo narejen iz mehkega materiala, ki ne povzroča preležanin ter naj bo
zaščiten pred možnostjo navzkrižne okužbe s prevleko za enkratno uporabo ali pa naj
bo kompleten pas oz. jopič namenjen uporabi na enem bolniku. V kolikor ponudnik
ponuja pasove oz. jopiče za enkratno uporabo, naj jih v ponudbo vključi 90 kom
(30 vsake velikosti), v kolikor ponudnik ponuja prevleke namenjene uporabi na enem
bolniku, naj jih vključi 90 kom (30 vsake velikosti).
4.2 | EIT sistem naj omogoča shranitev video posnetkov, poročil izvedenih meritev in
manevrov. Shranjene meritve in video posnetke naj bo možno pregledovati na samem
ekranu EIT monitorja, brez uporabe drugega orodja ali računalnika.
4.3 | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene baterije z obratovalnostjo
vsaj 3 ure. Sistem naj ima več komunikacijskih priključkov, med njimi tudi 2x USB,
RS232, HDMI, RJ45
4.4 | EIT monitor naj bo nameščen na mobilnem stojalu s kolesi, vsa kolesa naj omajo
zavorni sistem. Monitor naj bo možno odstraniti iz stojala in uporabljati tudi ločeno, zato
naj ima vgrajeno ročko za transport.
4.5 | Ponudnik mora priložiti pooblastilo za zastopanje proizvajalca in zagotavljati lasten,
s strani proizvajalca pooblaščen servis.
4.6 | Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601 - Medicinska električna oprem
- EC certifikat
(podobno kot Timpel Medical Enlight 2100 ali enakovredno)
21.3.4 | aparat za neinvazivno dihalno podporo | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5%
Prostori:
| 1.nadstropje: 4x A163_11.2 | 4
| 3. nadstropje: 1x od A132_01.1, A132_01.2, A132_01.3, A132_01.4, | 4
OPIS:
Delovna postaja za neinvazivno dihalno podporo - terapijo z visokimi pretoki ogrete in
navlažene mešanice zraka in kisika, t.i. NHFT (nasal high flow therapy) ter neinvazivne
dihalne CPAP terapije s stalnim tlakom v dihalnih poteh.
Delovna postaja naj bo neodvisna od vira zraka.
1.0 | Delovna postaja za NHFT:
1.1 | Sistem mora funkcionalno omogočati vsaj:
- nastavljiv pretok vsaj v območju od 2 do 80 l/min, uporabe za novorojence, otroke in odrasle;
pretok naj bo pri otrocih varnostno omejen na 30 l/min.
- vgrajen elektronski mešalec zraka in kisika z direktno nastavljivo koncentracijo mešanice
kisika v območju med 21% in 100%, nastavljivost koncentracije mešanice FiO2 naj bo
neodvisna od nastavljivosti pretoka. Aparat naj ima vgrajena tako mešalec, kot monitor FiO2,
nastavljanje FiO2 dovajane mešanice naj poteka direktno preko ekrana aparata
- vgrajen aktivni respiratorni vlažilec z nastavljanjem temperature dovajane mešanice vsaj v
območju 31-37°C direktno preko ekrana aparata
- vgrajeno baterijo za delovanje tudi med znotraj-bolnišničnim transportom bolnika
- vgrajen razpršilec - nebulizer za inhalacijsko dovajanje zdravil. Razpršilec naj deluje po
metodi vibrirajoče mrežice, naj ne vpliva na FiO2, dihalne volumne in druge parametre
predihavanja
- nastavljivim tlakom CPAP terapije vsaj v območju med 0 in 20 cm H₂O
- neinvazivno dihalno podporo s t.i. visokimi pretoki mešanice kisika NHFT "nasal high flow
therapy"
- neinvazivno dihalno podporo CPAP, skladno z različnimi vmesniki, kot so čelada, obrazna
maska, vse-obrazna maska
- nastavljanje in spremljanje parametrov naj poteka preko večbarvnega ekrana na dotik
1.2 | Spremljanje neinvazivne dihalne podpore mora omogočati vsaj:
- spremljanje tlaka v dihalnih poteh ob uporabi neinvazivne CPAP terapije
- spremljanje dejanske koncentracije mešanice kisika (FiO2) z nastavljivima alarmnima
mejama za nizek/visok FiO2
- spremljanje dejanske temperature mešanice pri bolniku
- spremljanje bolnikove SpO2 in pulza direktno na ekrani aparata, z nastavljivima alarmnima
mejama za nizek/visok SpO2 in pulz
1.3 | Aparat mora imeti alarmni sistem ob izpadu plinskega napajanja
1.4 | Aparat mora imeti zgodovinski pregled (trend) parametrov za nazaj, vsaj za zadnjih 7 dni
s pregledom temperature, pretoka, SpO2, FiO2 v numerični in grafični obliki (numerični in
grafični trend s pomičnim kurzorjem). V zgodovinskem pregledu naj bo tudi pregled alarmov,
vsaj zadnjih 1000.
2.0 | Oprema in pribor:
2.1 | Mobilni podstavek – voziček, s košaro za pribor, aparat z vgrajeno baterijo, SpO₂ modulom s
kablom in senzorjem - ščipalko za večkratno uporabo, nosilcem O2 jeklenke. Baterija naj
zadošča vsaj za 30 minutno neodvisnost on napajanja.
2.2 | Vgrajen aktivni vlažilec - vlaženje z avtomatsko trojno kontrolo gretja oziroma vlaženja in
uporabo ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju, pri čemer naj bodo vsi
kabli integrirano v samo dihalno cev (adapter grelne žice in temp. sonda).
2.3 | Sistemu naj bo dodana dovodna cev za visoko-tlačni vir kisika z DIN priključkom za stenski
priklop
3.0 | Dopolnilne zahteve:
3.1 | Aparat mora imeti slovenska navodila za uporabo.
3.2 | Za kompleten aparat mora imeti ponudnik vsaj 2, iz strani proizvajalca, šolani osebi za
tehnično podporo.
(podobno kot Comen Medical NF5 ali enakovredno)
13.1.8 | transporter postelj s platformo za spremljevalca | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1 klet: 1x C016_18
2 nadstropje: 1x A513_12.1
4 nadstropje: 1x A145_01.2
OPIS:
Transporter bolniških postelj
- ogrodje izdelano iz obstojnih materialov, ki se jih lahko čisti in razkužuje
- omogočiti mora premikanje postelj naprej, nazaj in tudi vstran
- ne dviguje postelje
- priključitev na različne tipe bolniških postelj (vilice za priklop do 3 modelov različnih
bolniških postelj)
- možnost prevoza v dvigalu skupaj s posteljo
- vgrajene gel baterije - brez vzdrževanja
- polnilec baterije s samodejnim izklopom ob polni napolnjenosti
- brez polnjenja naprava zmore vsaj 20 km
- čas uporabe baterije do 8 ur
- dovoljena obremenitev 500 kg
- polno obremenjen zmore klančine ±8%
- maksimalna hitrost 4,6 km/h
- stikalo za izklop v sili
- guma na kolesih ne sme puščati sledi v tleh
- tiho delovanje transporterja
- preprosto upravljanje, komande transporterja ergonomsko oblikovane
- zvočno opozorilni signal
- LED indikator preostanka moči naprave
- motorna zavora omogoča zaviranje po klančini navzdol
V ponudbi mora biti ponujena stopalka za transporter pregibna
- rezervni deli garantirani najmanj 10 let,
- pogarancijsko vzdrževanje 3 leta.
Skladen z direktivo: EC 2006/42EG in 2014/30EU
EN ISO 12100:2010
(podobno kot npr. Transporter MultiBedMover SHD ali enakovredno)
13.1.9. | transportno stojalo IT III | 3 |  | 0 | 0
Prostor:
| 2 nadstropje: 2x A513_¸12.2 | 2
| 3 nadstropje: 1x A133_13.1 | 1
OPIS:
Transportno stojalo za priklop na bolniško posteljo in transportiranje znotraj bolnišnice.
- konstrukcija stojala iz inox nerjavečega materiala naj zagotavlja priklop na bolniške
postelje
- mobilno stojalo mora biti kompatibilno z bolniškimi posteljami in vodljivo
- 4x vodljiva dvojna kolesa Ø125 mm, dva kolesa z zavoro
Opremljeno z:
- 1x po višini nastavljivo infuzijsko stojalo s 3 kavlji
- 2x dvostransko tirnico za namestitev medicinske opreme
- 2x po višini nastavljivi priklopno palico s kavljem za fiksacijo mobilnega stojala s
posteljo
- 1x polico za medicinski aparat z minimalno nosilnostjo 20 kg
- 2x nosilec za 5 L plinske jeklenke s fiksacijo na spodnji polici vozička
- 1x obešalna kljuka
- 1x držalo za povezovalne kable
Konstrukcija mora imeti CE in ISO skladnost za medicinske pripomočke
Ponudnik mora priložiti pooblastilo za zastopanje proizvajalca in zagotovljen servis,
s strani proizvajalca pooblaščen servis.
(podobno kot npr. PROVITA ali enakovredno)
| Skupaj - brez DDV |  |  |  | 0 |  | 0
| Skupaj - za DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| Skupaj - za DDV9,5% |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 9,5% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0
Note on A12: Nevenka: