## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | junij 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 5
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 5 | HLADILNIKI |  | 0 | 0 | 8 ur | do 24 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 5 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 5 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
·
· | Splošno
· | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (medicinska oprema samostojna ali vgrajena), mora biti izdelan tako, da odgovarja namenu in
· | je primeren za uporabo v okolju bolnišnice.
· | V tehničnih specifikacijah za aparate in naprave so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim
· | tehničnim in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
· | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
· | Glede na predviden čas gradnje mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe vgradnje ponujene opreme
· | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo locirana ali pa vgrajena.
· | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za vgradnjo opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
· | Vgradna oprema mora biti dobavljena, sestavljena in vgrajena v prostore, ki so določeni v načrtu dispozicije opreme po prostorih. V kolikor je
· | predmet vgradnje kompleksen sistem mora ponudnik/izvajalec pred vgradnjo predložiti načrte vgradnje (za vsa GOI dela) v potrditev.
· | Ponudnik mora v ponudbi za vgradno opremo zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli
· | Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
· | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na standardna bolnišnična čistila in razkužila.
·
· | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
· | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
·
· | Dodatno
· | Ponudbi mora biti priložen originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na
· | prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v
· | stolpcu D
· | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični
· | s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
· | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno
· | življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave),
· | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 8ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače
· | dogovorjeno.
· | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na
· | lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
· | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem
· | jeziku (tudi v slikovni obliki).
·
· | Navodilo
· | Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
· | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
· | cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 5-Hladilniki
SKLOP 5
14.0 | HLADILNIKI
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za tri leta
14.11.0 | HLADILNIKI
14.11.1 | hladilnik za shranjevanje mleka / mlečnih mešanic | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1.nadstropje: 1x A163_09
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje mleka (mlečnih formul)
- temperaturno območje: +2°C do 15°C (prikaz 0,1°C)
- volumen: 170 L (±10%)
- konstrukcija: jeklo z bakteriostatično prevleko
- poliuretanska izolacija 70 mm zadaj in 50 mm na straneh
- osvetlitev: LED
- vrata: enojna steklena '- število predalov s prekati: 3
- hladilnik s prisilno ventilacijo in avtomatičnim sistemom izhlapevanja kondenza,
avtomatsko odtajevanje
- ECT-F Plus krmilnik
- zvočni in vizualni alarmi v primeru odstopov od temperature, odprtih vrat,
kondenzatorja in v primeru drugih napak. Baterijsko podprt alarm v primeru
izpada električne energije
- mehansko zaklepanje
- odprtina za neodvisno temperaturno sondo fi 15 mm
- hladilni medij: R290 CFC Free
(podobno kot npr. FIOCCHETTI Medica 170ECT-F Plus ali enakovredno)
14.11.1.1 | hladilnik za humano mleko z zamrzovalnikom | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1.nadstropje: 1x A163_09
OPIS:
Razpon temperature v hladilnem delu nastavljiv: +2°C do +15°C
Razpon temperature v zamrzovalnem delu nastavljiv: od -10 °C do - 25°C
- neto volumen hladilnega dela: 128 L
- neto volumen zamrzovalnega dela: 128 L
- dim: cca. 52x66,5x166,5 cm (šxgxv)
- konstrukcija: jeklo z bakteriostatično prevleko, bela barva zunaj ter bela barva znotraj
- poliuretanska izolacija najmanj 40 mm
- osvetlitev: LED
- vrata: polna
- število predalov s prekati: 4
- hladilnik s prisilno ventilacijo in avtomatičnim sistemom izhlapevanja kondenza, avtomatsko
odtajevanje
- ECT-F Plus krmilnik
-- zvočni in vizualni alarmi v primeru odstopov od temperature, odprtih vrat, kondenzatorja in v
primeru drugih napak. Baterijsko podprt alarm v primeru izpada električne energije
- mehansko zaklepanje
- odprtina za neodvisno temperaturno sondo Ø15 mm
- hladilni medij: R290 CFC Free
(podobno kot npr. FIOCCHETTI Labor 2T 280 ECT-F Plus ali enakovredno)
14.11.2 | Hladilnik za zdravila podpultni | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
| 2. kletna etaža: 1x C512_03 | 1
| 1.klet: 1x A152_01- ambulanta ZNB,. 1x C012_01 | 2
| pritličje: 1x B112_06.1 | 1
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje zdravil podpultni
- dim: 52x63,5x81,5 cm
- temperaturno območje: +2°C do +15°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- izolacija poliuretan najmanj 40 mm
- vrata steklena v skladu z EN IEC 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 2 polici
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fioccehetti MEDICA 100 ECT Touch ali enakovredno)
14.11.3. | hladilnik za zdravila | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
| 2 klet: 1x C512_06 | 1
| 1 klet: 2x C016_07 | 2
| 1 nadstropje: 1x A163_08.2 | 1
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje zdravil
- dim: 60x66x163 cm (±5%)
- volumen: 270 L (±5%)
- temperaturno območje: +2° do +15°
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskin premazom
- izolacija poliuretan: zadaj 70 mm, 50 mm ob straneh
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 4 police
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fioccehetti MEDICA 250 ECT Touch ali enakovredno)
14.11.4. | hladilnik za zdravila | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4.nadstropje: 2xA143_12 (shramba priprava zdravil)
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje zdravil
- dim: 72x76x208 cm (±5%)
- volumen: 520 L (±5%)
- temperaturno območje: +2° / +15°
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskin premazom
- izolacija poliuretan: 75 mm zadaj, 60 mm ob straneh
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 4 polic
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fioccehetti MEDICA 500 ECT Touch ali enakovredno)
14.11.5. | hladilnik za zdravila | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
| 2 nadstropje: 2xA513_10; | 2
| 3 nadstropje: 2xA133_10; | 2
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje zdravil
- dim: 75x84x210 cm (±5%)
- volumen: 620 L (±5%)
- temperaturno območje: +2° / +15°
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- izolacija poliuretan: 75 mm
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 6 polic
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fioccehetti MEDICA 700 ECT Touch ali enakovredno)
14.11.6. | hladilnik za shranjevanje cepiv | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
pritličje: 2x B120_06
OPIS:
Hladilnik za shranjevanje zdravil
- dim: 60x66x130 cm (±5%)
- volumen: 270 L (±5%)
- temperaturno območje: +2°C do +15°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 3 police
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
14.11.7. | hladilnik za kužnine (nečisto) | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
1 klet: 1x C016_09; 1x A152_01
pritličje: 1x B112_06.1
1 nadstropje: 1x A163_011.1;
2 nadstropje: 1x A513_12.3
3 nadstropje: 1x A133_135
4 nadstropje: 1xA143_02; 1xA142_01.5
OPIS:
Hladilnik za gojišča (zbiranje laboratorijskega materiala)
- dim: 50x63x80cm (±5%)
- volumen: 96 L (±5%)
- temperaturno območje: +2°C do +15°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- izolacija poliuretan 40 mm
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 2 polici
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fioccehetti MEDICA 100 ECT Touch ali enakovredno)
14.11.8. | hladilnik kombiniran | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
1 klet: 1x C016_09
pritličje: 1x B112_06.1
1 nadstropje: 1x A163_011.1;
2 nadstropje: 1x A513_12.3
3 nadstropje: 1x A133_13.5
4 nadstropje: 1xA143_02; A142_01.5
OPIS:
Kombiniran hladilnik in zamrzovalnik
- temperaturno območje hladilnega dela: +2°C do +15°C
- temperaturno območje zamrzovalnega dela: -10°C do -30°C
- neto volumen hladilnega dela: 260 L
- neto volumen zamrzovalnega dela: 265 L
- dim: 72x84x203 cm (šxgxv)
- zunanja površina bele barve, zaščitena pred podpovršinsko korozijo in iz materialov, ki
omogočajo enostavno čiščenje
- notranjost: nerjaveče jeklo
- izolacija: poliuretan 60 mm
- dvojna polna vrata, avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, zapora vrat pri 90°,
možnost levega ali desnega odpiranja
- osvetlitev; LED , samodejni vklop ob odpiranju vrat
- vključeno število polic: 3+2
- odprtina za neodvisno sondo fi 15 mm
- mehanska ključavnica
- elektronski krmilnik: ECT-F Plus z LED zaslonom
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturna odstopanja, odprta vrata, zamašen
kondenzator, ob izpadu električne energije (do 48 ur) in ostalih okvarah
- relejski breznapetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Skladnost s standardi:
- EC Certifikat: o skladnosti
- DIN 13277
(podobno kot npr. Fiocchetti: LABOR 2T 700 ECT-F ali enakovredno)
28.3.0 | HLADILNIKI LABORATORIJSKI, ZAMRZOVALNIKI
28.3.1 | hladilnik laboratorijski, pod pultom (od +2ºC do +8ºC) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4 nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor)
OPIS:
Hladilnik laboratorijski vgradni ( pod pultom)
- dim: 50x63x80cm (±5%)
- volumen: 96 L (±5%)
- temperaturno območje: +2°C do +8°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- izolacija poliuretan 40 mm
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 2 polici
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski brez napetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Certifikat: CE, DIN 13277
(podobno kot: Fioccehetti MEDICA 100 ECT Touch ali enakovredno)
28.3.2 | hladilnik laboratorijski (za reagente, kartuše) | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4 nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor)
OPIS:
Hladilnik laboratorijski samostoječ za shranjevanje reagentov in kartuš
- dim: 75x63x84x210 cm (±5%)
- volumen: 620 L (±5%)
- temperaturno območje: +2°C do +15°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- vrata steklena v skladu z CEI EN 60335-2 - 89, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°,
avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti, možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 6 polici
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski brez napetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- varnostni termostat, ki preprečuje zamrzovanje in pregrevanje
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- hladilni medij: R290
Certifikat: CE, DIN 13277
(podobno kot: Fioccehetti ali enakovredno)
28.3.5 | zamrzovalnik za shranjevanje vzorcev (-20ºC) | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
3.klet: 10xC413_02
OPIS:
Zamrzovalnik za shranjevanje vzorcev
- dim: 75x85x210 cm (±5%)
- volumen: 620 L (±5%)
- temperaturno območje: -10°C / -25°C
- zunanja površina zaščitena pred podpovršinsko korozijo in materialov, ki omogočajo
enostavno čiščenje
- notranja površina zaščitena z antibakterijskim premazom
- polna vrata, magnetno tesnilo, zapora vrat pri 90°, avtomatsko zapiranje s pomočjo vzmeti,
možnost levega in desnega odpiranja
- osvetlitev: LED z nastavljivo svetlostjo
- 6 polic
- odprtina za neodvisno sondo 15 mm
- elektronska ključavnica
- TFT 7" zaslon na dotik, ki je berljiv od daleč, z grafiko temperatur v realnem času in drugih
izbranih funkcij
- resolucija zaslona: 0,1°C
- prikaz zadnjih 32 dogodkov na zaslonu
- zvočni in vizualni alarmni sistem za temperaturno odstopanje, odprta vrata, zamašen
kondenzator in ostale okvare
- kartica SD s sprednjim dostopom: hraniti mora 10 letno snemanje podatkov in ustrezne
dokumente, kot so priročniki, seznam rezervnih delov, video posnetki o namestitvi in
najpogostejših operacijah
- vrata USB, ki omogočajo prenos podatkov
- priklop RJ45 za LAN/Ethernet
- relejski brez napetostni izhod
- geslo za vklop in izklop
- samodejno odmrzovanje s samodejnim uparjanjem kondenzirane vode
- vrsta hlajenja: prisilno prezračevanje
- zmanjšanje porabe energije s funkcijo "noč-dan"
- hladilni medij: R290
Certifikat: CE, SIST 13277
(podobno kot npr.: Fiocchetti FREEZER 700 ECT Touch ali enakovredno)
28.3.6 | zamrzovalnik za shranjevanje vzorcev (-80ºC) | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
3.klet: 4xC413_02
OPIS:
Zamrzovalnik za shranjevanje vzorcev,
- dim: 200x100x90 cm (vxšxg) (-5%)
- notranji volumen: 600 litrov
- temperatura: -50°C do -86°C
- 4 notranji segmenti, 3 segmenti po višini nastavljivi
- 2 notranja vrata, nerjaveče jeklo, izolirana
- poliuretanska izolacija 130 mm
- ključavnica
- 7" zaslon na dotik v glavnih vratih
- shranjevanje podatkov; najmanj 12 mesecev
- zgodovina temperature: na zaslonu s funkcijo drsenja
- USB povezava
- RJ45 povezava
- relejski brez napetostni izhod
- rezervna baterija: alarmiranje in nadzor ob izpadu električne energije
- alarmiranje: optično, akustično, preko E-pošte
- zračno hlajen kondenzator
- dva kaskadno povezana kompresorja
- hladilni medij: prva stopnja R455A, druga stopnja R170
Skladno s certifikatom: CE, EN61010-1:2010; EN60601-1-2:2007
(podobno kot npr.: Snijders EvoSafe VF620-86G ali enakovredno)
14.0.0 | HLADILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0 |  | 0