DOM STAREJŠIH LENDAVA

IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA

Slomškovo naselje 7

9220 Lendava - Lendva

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Nakup nizkih negovalnih postelj z opremo

Projekt: Dom starejših Lendava - Enota Kobilje

| Predmet naročila | Dobava nizkih negovalnih postelj z opremo. |
| --- | --- |
| Količina | 26 kosov. |
| Namen uporabe | Postelje so namenjene uporabi v negovalnem okolju. Gre za nizke negovalne postelje, katerih namen je zmanjševanje tveganja za padce uporabnikov in zmanjševanje posledic morebitnih padcev. |
| Obseg dobave | Dobava, montaža, namestitev, preizkus delovanja in predaja postelj z opremo naročniku. |

1. Minimalne tehnične zahteve

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna tehnična specifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vrsta postelje | Nizka negovalna postelja. |
| 2 | Ležišče | Štiridelno ležišče. |
| 3 | Zunanje mere postelje | Dolžina največ 208 cm, širina največ 101 cm. |
| 4 | Mere ležišča | Dolžina najmanj 200 cm, širina najmanj 90 cm. |
| 5 | Nastavitev višine | Električna, brezstopenjska nastavitev višine ležišča z elektromotorjema. Najnižja točka ležišča 20 cm ali manj, najvišja točka ležišča najmanj 70 cm. |
| 6 | Nastavitev vzglavja | Električna nastavitev naklona vzglavja od 0° do najmanj 70°. |
| 7 | Nastavitev stegenskega dela | Električna nastavitev naklona stegenskega dela od 0° do najmanj 20°. |
| 8 | Nastavitev vznožja | Nastavitev naklona vznožnega dela z rastrskim zaskočnikom od 0° do najmanj 28°. |
| 9 | Funkcije | Avtoregresija vzglavnega dela in avtoregresija stegenskega dela. |
| 10 | Končnici postelje | Izdelani iz kombinacije masivne bukovine in iverne plošče oziroma drugega enakovrednega materiala, primernega za uporabo v negovalnem okolju. |
| 11 | Stranske stranice | Lesene stranice ob strani postelje, z zaokroženimi robovi, nastavljive po višini. |
| 12 | Ogrodje | Kovinsko, praškasto barvano, primerno za čiščenje in razkuževanje, sive barve. |
| 13 | Kolesa | Premer najmanj 75 mm. Kolesa morajo imeti zavoro, ki jo je mogoče upravljati centralno. |
| 14 | Nosilnost/uporabnik | Postelja mora biti primerna za osebe s telesno maso do najmanj 200 kg. |

2. Pripadajoča oprema

Dobava vsake postelje mora vključevati najmanj naslednjo pripadajočo opremo:

• antidekubitorni posteljni vložek, primeren za ponujeno posteljo, predvidene dimenzije 200 × 90 × 14 cm, iz visokoelastične pene, primerna za uporabo na obeh straneh. Opremljena z nepremočljivo, paroprepustno prevleko, pralno pri 95 °C. Namenjena preprečevanju preležanin od I–III stopnje, ter z ojačanima robovoma za večjo stabilnost in varnejše vstajanje.

• konzolo za dvigovanje s trapezom (trak in triangel),

• servirno mizico z nosilnostjo 15 kg, na kolesih , z ročnim nastavljiim dvigom  najmanj 60 cm do največ 110 cm, s pladnjem iz umetne mase z dvignjenim robom.

- električno mobilno dvigalo za premeščanje oseb z električnim dvigom, električno nastavljivim naklonom nosila in električno razširljivim podnožjem, nosilnosti najmanj 230 kg. Namenjeno varnemu premeščanju oseb med posteljo, invalidskim vozičkom, stolom, toaletno školjko, nosili oziroma s tal. Opremljeno z napajalnikom/kablom za napajanje, akumulatorjem za napajanje dvigala za več zaporednih dvigov z enim polnjenjem ter štiritočkovnim obešalom (električno nastavljivim naklonom) za pritrditev transportne vreče. Dvigalo naj bo opremljeno s tehtnico in ustreznimi šestimi vrečami za premeščanje z varnostnimi sponkami, ki varujejo pred samodejnim snemanjem iz obešala.

3. Splošne zahteve

• Ponujena oprema mora biti nova, nerabljena, tehnično brezhibna in primerna za predvideno uporabo.

- Ponudnik mora zagotoviti dobavo, montažo, namestitev, preizkus delovanja in predajo   opreme naročniku v uporabo.

• Ponudnik mora ob dobavi predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

• Ponudnik mora izpolnjevanje tehničnih zahtev izkazati z ustrezno tehnično dokumentacijo, prospektom, katalogom ali drugim enakovrednim dokazilom.

• Kadar bi bila posamezna zahteva razumljena kot sklicevanje na konkretnega proizvajalca, tip ali model, se šteje, da je dopustna tudi enakovredna oprema, ki izpolnjuje vse minimalne tehnične zahteve naročnika.

Opomba: število postelj izhaja iz projektne dokumentacije oziroma tlorisov PZI za projekt Dom starejših Lendava - Enota Kobilje.