## RTG
OBR-1A Izjava o izpolnjevanju zahtev
Ponudnik:
post.št. | Rentgenski aparat s pripadajočo opremo
| NAVODILA: | Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve. Ponudnik mora za vsako posamezno zahtevo priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Če posameznega podatka ni mogoče izkazati z uradnimi dokumenti proizvajalca ali drugimi verodostojnimi dokazili (npr. katalog proizvajalca, tehnični list, certifikat, potrdilo pristojnega organa,...) ponudnik priloži lastno izjavo. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatna pojasnila oziroma dokazila za preveritev resničnosti navedb.
|  | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje). | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA in NAZIV DOKUMENTA
1 | Splošne zahteve
1.1 | RTG aparat namenjen slikanju ambulantnih in tudi hospitalnih pacientov.
1.2 | Omogočati mora izvajanje klasičnih preiskav na mizi in ob stativu (rentgensko slikanje skeleta in pljuč), slikanje stoje v obremenitvi in slikanje prosto.
1.3 | Omogočati morata izvajanje slikanj stoje, sede, leže, na vozičku, na stolu in na postelji.
1.4 | Imeti mora najsodobnejše funkcionalnosti za klinično delo v RTG slikovni diagnostiki.
1.5 | Demontaža in odstranitev starega RTG aparata in pripadajoče opreme.
1.6 | Dostava, vnos, namestitev in montaža novega RTG aparata vključno s potrebnimi prilagoditvami instalacijskih priključkov.
1.7 | Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene.
1.8 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.
1.9 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje mora predati vsaj en mesec pred namestitvijo RTG aparata.
1.10 | Ponudnik mora imeti vzpostavljeno servisno mrežo v Republiki Sloveniji.
1.11 | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) strokovno usposobljena serviserja za RTG aparature z vsaj tremi (3) leti veljavnim uradnim certifikatom o usposobljenosti in vsaj tremi (3) leti delovnih izkušenj.
1.12 | Aparat mora omogočati sprejem elektronskih napotitev iz RIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo in orodja za pregled nad obdelanimi in poslanimi slikami v PACS sistem SB Izola. Omogočati mora kompletno integracijo s PACS/RIS sistemom v SB Izola.
2 | Komponente RTG aparata:
2.1 | Visokofrekvenčni rentgenski generator.
2.2 | Stropni nosilec RTG cevi z RTG cevjo.
2.3 | Motorizirana miza s fiksnim ali prenosnim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom.
2.4 | Stenski stativ s fiksnim ali prenosnim direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom.
2.5 | Dodatni prenosni direktni digitalni slikovni sprejemnik s priloženim nosilcem, polnilcem ali polnilno postajo ter vsaj dvema dodatnima polnilnima baterijama.
2.6 | Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik.
2.7 | Delovna postaja za prevzem napotitve, obdelavo in postprocesiranje slik.
3 | Generator | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje). | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA
3.1 | Rentgenski generator mora biti visoko frekvenčen z nominalno močjo vsaj 80 kW.
3.2 | Generator mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema v prostoru operaterja.
3.3 | Omogočene morajo biti napetosti v razponu od vsaj 40 do 150 kV.
3.4 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti daljši od 2 ms.
3.5 | Omogočena mora biti izbira toka od vsaj 10 mA do 1000 mA.
4 | RTG cev in stropni nosilec RTG cevi
4.1 | Rotacijska anoda s hitrostjo rotacije vsaj 8000 obratov/min.
4.2 | Maksimalna napetost v cevi vsaj 150 kV.
4.3 | RTG cev mora imeti najmanj 2 gorišči; manjše ne sme biti večje od 0,6 mm, večje pa ne sme biti večje od 1,3 mm.
4.4 | Čim boljše toplotne karakteristike, toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 750 kHU.
4.5 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredine slikovnega polja.
4.6 | Vgrajeni dodatni filtri za oblikovanje RTG snopa. Izbor filtrov mora biti samodejen glede na izbrano napetost in preiskavo ali ročni, glede na želje uporabnika.
4.7 | Sistem mora vključevati ročno in/ali motorizirano nastavljivi kolimator z možnostjo in/ali motorizirane rotacije za ±45°.
4.8 | Vzdolžni pomik po stropnem nosilcu naj bo najmanj 400 cm.
4.9 | Prečni pomik po stropnem nosilcu naj bo najmanj 300 cm.
4.10 | Vertikalni pomik cevi mora biti najmanj 160 cm.
4.11 | Vzdolžni in prečni pomik morata omogočati izvajanje vseh standardnih in specialnih posnetkov na mizi, stativu in za specialna slikanja direktno na detektor izven nosilca.
4.12 | Ročna rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj ±135, signalizirano pri 0°, 90° in -90°.
4.13 | Ročna rotacija cevi okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano pri 0°, 90° in -90°.
4.14 | Sistem mora omogočati pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del ohišja RTG cevi. Prikazovati mora osnovne podatke o pacientu, o slikanem organu, prikazovati slikovne parametre, kot nagiba cevi in SID. Preko zaslona na dotik mora omogočati spremembe: izbira delovnega mesta, prilagoditve ekspozicijskih parametrov (kV, mAs), izbor ionizacijskih celic za AEC, kot nagiba cevi, kot nagiba brezžičnega detektorja, izbor fokusa RTG cevi, izbor filtra mehkih žarkov in vrstni red predvidenih slikanj. Prikaz in upravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno.
4.15 | Sistem mora preko ročnih stikal na stativu omogočati premike RTG cevi.
4.16 | Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje in sledenje položaju stenskega detektorskega sistema v vertikalni osi, ko je izbran ta način slikanja.
4.17 | Sistem mora omogočati tri prenastavljene razdalje med RTG cevjo in stenskim detektorjem in sicer na 115 cm, 150 cm in 180 cm.
4.18 | Omogočeno mora biti premikanje cevi neodvisno od položaja detektorja.
5 | Miza za pacienta
5.1 | Miza mora imeti vgrajen fiksni ali prenosni direktni digitalni detektor s stalnim napajanjem.
5.2 | Dimenzije motorizirane plavajoče mize morajo biti vsaj 240 x 80 cm.
5.3 | Omogočen mora biti motoriziran vertikalni pomik mize v območju vsaj med 55 cm in 90 cm.
5.4 | Vzdolžni premik plošče mora biti vsaj ± 45cm.
5.5 | Prečni premik plošče mora biti vsaj ± 12 cm.
5.6 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje položaja mize.
5.7 | Rešetka mora biti fokusirana na 115 cm za standardna slikanja.
5.8 | Nosilnost mize vsaj 250 kg.
5.9 | Nožna stikala za pomikanje, dviganje in spuščanje mize morajo biti na obeh straneh mize.
6 | Stenski stativ
6.1 | Stenski stativ mora imeti vgrajen fiksni ali prenosni direktni digitalni detektor s stalnim napajanjem.
6.2 | Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti najmanj v obsegu od 35 cm do 170 cm.
6.3 | Naklon detektorja mora omogočati kote od -20° do +90°.
6.4 | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje RTG cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa.
6.5 | Stativ mora imeti tudi držala za roke, ki so v pomoč pri slikanju pljuč (PA in stransko).
6.6 | Univerzalna rešetka, ki omogoča slikanje na razdalji med 116 cm in 175 cm.
6.7 | Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC), od tega najmanj 2 stranski in 1 sredinsko.
6.8 | Vključeno mora biti stensko stojalo za shranjevanje rešetk ali integriran predal v stenskem stativu.
7 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik v stenskem stativu
7.1 | Slikovni sprejemnik mora biti fiksni ali prenosni direktni digitalni detektor s stalnim napajanjem.
7.2 | Slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi).
7.3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
7.4 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 x 42 cm.
7.5 | Velikost matrike mora biti vsaj 2800 x 2800.
7.6 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
7.7 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 10 sekund za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
8 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik v mizi
8.1 | Slikovni sprejemnik mora biti fiksni ali prenosni direktni digitalni detektor s stalnim napajanjem.
8.2 | Slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi).
8.3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
8.4 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 x 42 cm.
8.5 | Velikost matrike mora biti vsaj 2800 x 2800.
8.6 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
8.7 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
9 | Prenosni direktni digitalni slikovni sprejemnik
9.1 | Slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi).
9.2 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
9.3 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 34 x 42 cm.
9.4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
9.5 | Polnilna postaja za prenosni slikovni sprejemnik z vsaj dvema dodatnima polnilnima baterijama. Baterija mora vzdržati vsaj 4 ure oz. 600 slik. Če je kapaciteta baterije manjša mora ponudnik zagotoviti ustrezno število baterij, ki predstavljajo ekvivalent osnovni zahtevi in polnilec, ki lahko hkrati polni vsaj tri baterije.
9.6 | Masa mobilnega detektorja ne sme biti več kot 3,5 kg.
9.7 | Omogočati mora uporabo prosto, po celotnem prostoru, pri čemer povezava z digitalnim sistemom poteka brezžično in na frekvencah, ki ne motijo drugih aparatur v prostoru.
9.8 | Mobilni detektor mora zdržati vsaj 100 kg točkovnega pritiska in vsaj 140 kg površinskega pritiska.
9.9 | 1 rešetka za prenosni slikovni sprejemnik, ki je fokusirana za slikanja na razdalji 115 cm.
9.10 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 8 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
9.11 | Vključeno mora biti premično stojalo, ki omogoča nastavljanje višine in naklona. Stojalo služi kot nosilec prenosnega digitalnega slikovnega sprejemnika za stranska slikanja na mizi ali ob postelji/vozičkih.
10 | Dodatno
10.1 | Popoln nadzor generatorja in delo z aparatom mora bit omogočeno iz ene delovne postaje v prostoru operaterja.
10.2 | Sistem mora omogočati enostavno spreminjanje vrstnega reda preiskav, ne glede na vrstni red pri registraciji. Sistem mora omogočati izbiro zaporedja izvajanja projekcij pri istem preiskovancu, v primeru ko se izvaja več preiskav oz. slikanj.
10.3 | Sistem mora omogočati shranjevanje položajev ter parametrov preiskave (kV, mAs, položaj zaslonk) ter samodejno in čim hitrejšo postavitev v izbrani položaj za vsaj 30 položajev.
10.4 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo centralnega žarka v center detektorja in samodejno poravnavo zgornjega roba žarka pravokotno na zgornji rob detektorja.
10.5 | Sistem mora omogočati obdelavo slike: svetlenje, temnenje, kontrast, povečava, filtriranje za izboljšanje razmerja signal-šum, izboljšanje ostrine slike, poudarjanje robov posameznih detajlov, obračanje, zrcaljenje, merjenje razdalj, kotov, dodajanje komentarjev, shranjevanje pogosto uporabljenih komentarjev, izrezovanje, elektronsko zaslanjanje.
10.6 | Aparat mora biti v prostor umeščen tako, da je omogočen dostop z bolniško posteljo do mize.
10.7 | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze DAP, kar je lahko izvedeno z izračunom ali meritvijo. Podatki o dozi sevanja morajo biti vidni ob sliki na monitorju ter se skupaj s sliko prenašati v RIS in PACS sistem.
10.8 | Omogočena kolimacija slikovnega polja s pomočjo 3D kamere iz nadzorne konzole s strani operaterja.
10.9 | Prilagajanje kolimacije posamezniku s pomočjo 3D kamere in umetne inteligence (pri slikanju pljuč), za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitev pri premikih preiskovanca.
10.10 | Omogočen mora biti dostop do pacienta okoli mize z vseh strani.
10.11 | Sistem mora omogočati shranjevanje vsaj 10.000 slik v polni kvaliteti.
10.12 | Zaslon na dotik diagonale vsaj 20 palcev.
11 | Integracija z RIS/PACS sistemom
11.1 | Povezava RTG aparata in delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti izvedena tako, da je omogočena polna funkcionalnost, kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu.
11.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Izola in ponudnikom sistema RIS/PACS.
11.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama RTG preiskav na RTG aparat (RIS mapping).
11.4 | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
11.5 | - DICOM Send/Receive.
11.6 | - DICOM SC Storage commitment.
11.7 | - DICOM Modality Worklist.
11.8 | - DICOM MPPS Modality performed procedures steps.
11.9 | - DICOM Query/Retrive.
11.10 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS.
11.11 | Možnost shranjevanja slik in podatkov slikanja na USB.
12 | Splošno
12.1 | Aparat mora biti nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene.
12.2 | Sistem mora imeti na dveh zunanjih vstopnih vratih v diagnostični prostor stikala, ki preprečujejo izvedbo ekspozicije, v kolikor so vrata odprta.
12.3 | Po končani montaži in pred šolanjem mora ponudnik preko pooblaščene institucije izvesti pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po evropskih smernicah.
12.4 | Ponudnik mora na aparatu implementirati vse zahtevane protokole za slikanje in o tem izšolati vsaj dva radiološka inženirja.
13 | Garancijska doba, vzdrževanje, šolanje
13.1 | Garancija vsaj 36 mesecev.
13.2 | Pogarancijsko vse obsegajoče vzdrževanje brez RTG cevi za obdobje 48 mesecev.
13.3 | Ob primopredaji aparata je ponudnik dolžan priložiti pregled tehnične kakovosti rentgenskega aparata v skladu z veljavno zakonodajo.
13.4 | Šolanje uporabnikov vsaj 5 dni.
13.5 | Aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen.
13.6 | Navodila za uporabo morajo biti dostavljena pred aplikacijskim šolanjem.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža RTG aparata« objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.
Datum: |  | Žig in podpis: