SKLOP 8: Stomatološki aparat - stol

STOMATOLOŠKI APARAT - stol (3 kom)

- stomatološki aparat s 5 (petimi) biči – biči zgoraj z 3 (tremi) zaskoki biča (2x indukcijski mikromotor, piezo električni odstranjevalec zobnega kamna, zračno – vodna pršilka (puhalo), turbinski bič s sklopko

- montaža na tla ordinacije ločeno od stroja

- stroj mora biti pritrjen na tla

- vodni del montiran na tla ordinacije

- vgrajena mora biti higienska funkcija v obliki dezinfekcije vodnih poti (vodni blok) po dvgw na dva načina: kontinuirana in intenzivna dezinfekcija

- cevi med talnimi inštalacijami in strojem morajo biti v ločenem ohišju za lažji dostop do inštalacij v primeru puščanja cevi

- naklon hrbtnega dela stola je od 1 do 70 stopinj, dovoljeno odstopanje + / - 1 stopinja

- sočasno usklajeno gibanje sedalnega naklona s hrbtnim naklonom stola

- možnost uporabe stola za delo z invalidi na vozičku, vzglavnik obrnjen za 180 stopinj

- anatomsko oblikovan vzglavnik za stol pacienta, v zgornjem delu ožji zaradi lažjega dostopa do pacienta, oblazinjen z materiali, ki se lahko čistijo in razkužujejo s sodobnimi čistilnimi sredstvi

- snemljiva plastificirana zaščita stola pred pacientovo obutvijo.

- Opcija: snemljiva  trda plastična zaščita za obutev.

- nosilnost stola za paciente vsaj 180 kg

- ob stolu dva gibljiva ročaja (levi in desni) katera se umakneta (poklopita) za širše paciente

- s stolom naj se upravlja na treh mestih: preko nožnega stikala, touch tipkovnice na zdravnikovem in tipkovnice na asistentkinem elementu. komande morajo biti funkcijsko enake. stol naj ima osem spominskih pozicij, s tipkama na več funkcijski nožni napravi pa še dodatna dva

- možnost izklopa sesanja pri dvignjeni sesalni cevi z nogo s tipko, ne kot stikalo

- priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja

- eno samo nožno stikalo naj ima tipko za premik pacienta na splakovanje in tipko za povratek v isto pozicijo

- upravljalna elektronika naj bo na dotik z funkcijo zaklepa za čiščenje

- možno gibanje stola v štirih smereh

- minimalno 5 avtomatskih položajev stola in dodatni položaj za nujne primere

- stol naj ima varnostna stikala in sicer za zaustavljanje stola ob dotiku na oviro

- aparat mora imeti varovala za premike stola in sicer : naslon, prednji del sedalnega dela, del za asistentko, fontano

- v stroju mora biti vgrajen amalgam separator, ki mora separirati najmanj 95 % amalgama

- izklop vode, zraka in elektrike z 1 stikalom

- nožno stikalo naj bo ergonomično, več funkcijsko,omogoča naj regulacijo hitrosti vseh inštrumentov, izpihovanje zraka skozi inštrumente, upravljanje s stolom v štiri smeri, ima naj 2 spominski poziciji stola

- tipka na nožnem stikalu za spreminjanje smeri mikro-motorja

- pljuvalnik na stroju mora biti keramičen, snemljiv na enostaven način zaradi higiene

- pljuvalnik mora biti pomičen okoli svoje osi za lažji dostop asistentov

- omogočen mora biti ročen ali avtomatski izklop vode za polnjenje lončka ali čiščenje pljuvalnika

- nastavitev časovne kontrole pretoka vode na kozarec in pljuvalnik

- grelec za toplo vodo mora biti ločen za oskrbo inštrumentov od lončka za izpiranje

- grelec vode za nasadne inštrumente

- filtri za sesalne cevi naj bodo na zunanji strani ohišja stroja z enostavnim pristopom za čiščenje

- vgrajen vodno dezinfekcijski sistem, preko katerega potuje vsa voda, ki pride v stik s pacientom

- ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom.

- za izpiranje pljuvalnika naj se uporablja voda, ki ne potuje preko dezinfekcije

- vgrajena  funkcija jutranjega splakovanja cevi, po katerih prihaja voda do pacienta

- funkcija intenzivne avtomatske tedenske dezinfekcije vode

- doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj, brez poseganja v notranjost stroja

- na stroju mora biti nameščen reflektor z led svetilnim virom, hermetično zaprt, brez vzdrževanja

- barva svetlobe od 5100 do 5300 K (dnevna svetloba)

- barvno ujemanje cri več kot 95 (za boljšo reprodukcijo barve zobovja)

- gornji rob delovnega polja oster, zaradi prepreke zaslepljevanja pacienta, bočni in spodnji robovi s postopnim prehodom intenzitete osvetljenosti

- osvetlitveno polje naj ima približno 9,5 cm širine in 5,2 cm višine na razdalji 70cm

- 2 ročaja na reflektorju, ki morata biti snemljiva (opcijski ročaji primerni za sterilizacijo)

- povečevalno ogledalo na reflektroju

- vgrajena tehnologija katera omogoča vidljivost molarne regije in preprečuje refleksijo s prednjih zob

- Frekvenca delovnega svetila v standardnem načinu dela omogoča nemoteno delo z laserji ter fotografiranje in video snemanje

- upravljanje z reflektorjem brez dotika (senzor premika): vklop/izklop/kompozitni način

- barva svetlobe modro-zelenega spektra v stanju mirovanja za sproščanje pacienta pred samim posegom

- avtomatski vklop reflektorja ob izbiri programa za delo in avtomatski izklop v programu za splakovanje in izstop pacienta

- reflektor naj bo enakega proizvajalca kot stol

- nosilni deli reflektorja pritrjeni na fontano, reflektor in vodni del (fontana) naj bodo fiksni, brez premikov ob dvigu stola

- na asistentkini strani mora biti tri funkcijski puster s cevjo

- na asistentkini strani morata biti nameščena dva sesal-ca, veliki (vakuumski) in mali, kjer cevi delujeta ločeno 2 filtra sesalca, dostopna na zunanjem ohišju stroja

- sesalne cevi morajo biti gladke odznotraj

- žično nožno stikalo – eno samo, klasično, multifunkcijsko

- asistentkin element mora biti štiristopenjsko nastavljiv po višini. biti mora gibljiv najmanj v treh oseh

- asistentova enota nastavljiva po višini

- dodatni nosilec in pladenj na enoto za asistentko,pladenj mora biti snemljiv in imeti dimenzije za avtoklaviranje

- element asistentke mora imeti prostor za vse sesalne cevi, puster

- tipkovnica na elementu asistentke mora biti enaka zdravnikovi – na dotik, tipkovnica s tipkami, primerna za čiščenje in razkuževanje

- na elementu asistentke mora sistem čiščenja odtoka in amalgam separatorja s hladno vodo po zagonu trajati najmanj 180 sekund, zagon se izvede ročno na enostaven način

- element asistentke mora imeti tri funkcijski puster enak kot na terapevtskem delu

- roka z inštrumenti za zdravnika mora biti nastavljiva po višini, regulirana s plinskim amortizerjem in mehansko zavoro, roka naj ima dva fiksna ročaja

- roka za sesalce premična v več smereh, nastavljiva po višini (dolga ali kratka izbira - ob naročilu)

- zobozdravnikov element naj ima Touch ekran - prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema, servisni meni za osebje z nastavitvami: reflektorja, instrument  luči, instrumentov, čistilnih programov,  zagonskega stanja ob vklopu, upravljanja temperature grelcev, domačega ekrana…

- Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane za lažje čiščenje

- na elementu zdravnika naj bo nameščen pladenj za inštrumente v velikosti za 2 standardna pladnja za avtoklav in v predpisani kvaliteti

- odlagalni pladenj naj bo za dva standardna pladnja možnost montaže mizice levo ali desno od elementa zdravnika

- na roki elementa zdravnika naj bo prostor za 5  instrumentov

- na roki  elementa zdravnika naj bo nameščenih 5 bičev, od tega naj bo na enem že nameščen puster s snemljivim ohišjem

- biči morajo biti na poteg (zgornja pozicija)

- zgornji biči naj imajo vsaj 3 zaskoke

- izvlek cevi zgornjih bičev za nasadne inštrumente mora biti vsaj 80 cm (merjeno od roba stroja do konca cevi)

- puster na elementu zdravnika mora imeti samostojno linijo za čisti zrak in vodo

- puster z dvema gumboma, kar pomeni posebej pretok za zrak in posebej za vodo. kanila mora biti snemljiva, vrtljiva za 360 stopinj in se mora avtoklavirati

- vseh 5 bičev mora imeti svoj spomin

- vrstni red funkcionalnosti bičev mora izbrati uporabnik sam ob montaži

- samostojne kontrolne tipke: vsaj 8 tipk za pozicije stola, smerne tipke za stol, tipka za fontano, tipka za kozarec, vsaj 4 nastavljivi timerji – po izbiri kot odštevalnik ali kot štoparica, tipka za smer motorja, z neodvisno tipko za položaj za nezavestnega, tipka za izbiro spreja (tipke morajo delovati brez potrditev)

- vgrajen mora biti nepovraten ventil na ceveh z instrumenti

- zadrževalna stikala dovoljujejo delo samo pri odloženi cevi

- set turbinski bič s sklopko/spojko kompatibilno z obstoječimi instrumenti – multiflex lux (od istega proizvajalca)

- 2x intra lux indukcijski mikromotor s pripadajočo cevjo

- piezo ultrazvočni čistilec zobnega kamna s pripadajočo cevjo. piezo nastavek mora biti snemljiv in imeti možnost avtoklaviranja. led svetloba naj bo vgrajena v piezo ročki in zamenljiva

- Opcija: ENDO funkcija mikromotorja

- Opcija: Fiziološka črpalka in kirurški mikromotor

- regulacija vode za nasadne inštrumente mora biti na koncu cevi ali na samem nasadnem inštrumentu (mikromotor, turbina)

- aparat mora obvezno omogočati naknadno dograditev / zamenjavo z instrumenti nove generacije, ki imajo povečan razpon obratov delovanja

- kontrola hitrosti turbine in mikromotorjev

- snemljiva guma pod nasadnimi instrumenti

- ohišje stroja mora biti izdelano iz površinskega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje

- terapevtski stol (2x) naj bo od istega proizvajalca kot stomatološka naprava

- barva oblazinjenja po izbiri naročnika

- stomatološkemu stolu mora biti priložena tehnična dokumentacija proizvajalca, CE certifikat, navodila za vzdrževanje – prevedena v slovenski jezik