Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA – SKLOP 1: Digitalni RTG aparat

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 09/2026 |
| Predmet javnega naročila | Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D s cefalostatom |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

S podpisom te izjave potrjujemo, da ponujeni aparat (vnesite naziv in proizvajalca aparata) izpolnjuje tehnične zahteve naročnika v naslednjih točkah:

| Zahtevana tehnična specifikacija | Aparat izpolnjuje (DA) ali ne izpolnjuje zahteve (NE) - OBKROŽITE |  | Dokazilo / stran / povezava, da ponujeni aparat ustreza v tehničnih zahtevah |
| --- | --- | --- | --- |
| - OSNOVNE ZAHTEVE |  |  |  |
| - Stropni nosilec z RTG cevjo | DA | NE |  |
| - Premični stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom | DA | NE |  |
| - Po višini nastavljiva in v vse smeri prosto premična plavajoča miza za paciente z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom | DA | NE |  |
| - Sistem je opremljen s tremi neposrednimi digitalnimi slikovnimi sprejemniki. Enim trajno nameščenim v stenski stativ, enim trajno nameščenim v pregledovalno mizo in enim prenosnim, brezvrvičnim, prosto uporabnim v celotnem diagnostičnem prostoru. | DA | NE |  |
| - Delovno postajo za prevzem bolnika, obdelavo in postprocesiranje pridobljenih digitalnih slik | DA | NE |  |
| - Več funkcijski zaslon za upravljanje sistema in spreminjanje protokolov slikanja na ohišju RTG cevi, izbire slikovnih sprejemnikov, prikaz demografskih podatkov in ekspozicijskih pogojev ter razdalja gorišče slikovni sprejemnik, izbrani slikovni sprejemnik, izbira dodatne filtracije itd., ki jih je možno spreminjati | DA | NE |  |
| - Sistem ima 3D kamero za nadzor pacienta med preiskavo, ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora. Tak sistem omogoča korekcijo nenatančne kolimacije ter zmanjša nepotrebno obsevanje zaradi ponovitev slikanja ob premikih preiskovancev po prvotni kolimaciji | DA | NE |  |
| - Visokofrekvenčni rentgenski generator je v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema | DA | NE |  |
| - Brezžični daljinec za upravljanje sistema | DA | NE |  |
| - Aparat zagotavlja: - Avtomatično premikanje v več oseh - Avtomatično centriranje in sledenje RTG cevi in slikovnega sprejemnika v stenskem stativu vključno z naklonom stenskega stativa in v preiskovalni mizi - Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika - Možnost centriranja na zgornjem robu stenskega stativa - Avtomatizirano in ročno nastavljanje RTG cevi v vseh oseh (x,y,z) in možnih kotih - Aparat mora omogočati shranjevanja za vsaj 30 ekspozicijskih položajev glede na različne programe slikanja | DA | NE |  |
| - GENERATOR |  |  |  |
| - Rentgenski generator je visokofrekvenčni z nominalno močjo vsaj 80 kW | DA | NE |  |
| - Omogočene so napetosti toka v obsegu vsaj od 40 kV do 150 kV | DA | NE |  |
| - Omogočena je izbira toka v obsegu od 10mA do 1000 mA | DA | NE |  |
| - Najmanjši mAs produkt ni večji kot 0,5 mAs | DA | NE |  |
| - Najkrajši čas ekspozicije ni daljši od 2 ms. | DA | NE |  |
| - RTG CEV IN STROPNI NOSILEC RTG CEVI |  |  |  |
| - RTG cev omogoča nominalno napetost vsaj 150 kV | DA | NE |  |
| - RTG cev ima dva čim manjša fokusa, ne večja kot 0,6 in 1,0 mm. Ustreza sistem, ki ima fokusa velikosti 0,6 mm in 1,2 mm, pod pogojem, da se fokus velikosti 1,0 mm doseže s programsko opremo | DA | NE |  |
| - Moči fokusov so vsaj 33 kW in 80 kW | DA | NE |  |
| - Čim boljše toplotne karakteristike, toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 300 kHU. | DA | NE |  |
| - Rotacijska anoda s hitrostjo rotacije vsaj 8000 obratov/min. | DA | NE |  |
| - V kolimator je vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredino slikovnega polja | DA | NE |  |
| - Parametri ekspozicije so pred nastavljeni v sistemu (kV, doza, fokus, samodejna kontrola ekspozicije) | DA | NE |  |
| - Ročne nastavitve parametrov: kV, mAs, ms | DA | NE |  |
| - Prikaz podatkov po ekspoziciji na zaslonu | DA | NE |  |
| - Hkraten prikaz podatkov ekspozicije z imenom organa na enem nivoju | DA | NE |  |
| - V kolimatorju je vgrajen filter mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavlja glede na izbrani klinični protokol | DA | NE |  |
| - Vgrajeni dodatni filtri za oblikovanje RTG snopa. Izbor filtrov je samodejen glede na izbrano napetost in preiskavo ali ročni, glede na želje uporabnika. | DA | NE |  |
| - Vzdolžni premik je najmanj 320 cm (glede na delovno dolžino prostora) | DA | NE |  |
| - Prečni premik je najmanj 300 cm (glede na delovno dolžino prostora) | DA | NE |  |
| - Vertikalni premik je najmanj 165 cm | DA | NE |  |
| - Motorizirana rotacija cevi okoli vertikalne osi je najmanj +-180stopinj (možnost slikanje z leve in desne strani mize | DA | NE |  |
| - Motorizirana rotacija cevi okoli horizontalne osi je najmanj +-115 stopinj, signalizirano pri 0 stopinj, + 90 stopinj in – 90 stopinj | DA | NE |  |
| - Sistem vsebuje ročno ali motorizirano nastavljiv kolimator z možnostjo ročne in/ali motorizirane rotacije za +- 45 stopinj | DA | NE |  |
| - Ima svetlobno telo za omejevanje preglednega polja s kolimatorjem, ki se avtomatično in ročno prilagaja preglednemu polju glede na protokol slikanja | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del ohišja RTG cevi. Prikazuje osnovne podatke o pacientu, o slikanem organu, prikazovati slikovne parametre, kot nagiba cevi in SID. Preko zaslona na dotik omogoča spremembe: izbira delovnega mesta, prilagoditve ekspozicijskih parametrov (kV, mA , ms), izbor ionizacijskih celic za AEC, kot nagiba cevi, izbor fokusa RTG cevi, izbor filtra mehkih žarkov in vrstni red predvidenih slikanj. Prikaz in upravljanje je omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno. | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega delovnega procesa se sistem premika v vseh premikajočih se oseh sočasno, premika v vseh oseh (x ,y, z ter z rotacijo okoli horizontalne in vertikalne osi). | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča hiter način določitve razdalje SID (dva laserja se križata na določeni nastavljeni razdalji ali enakovredna rešitev) | DA | NE |  |
| - 3D integrirana kamera v ohišju kolimatorja za spremljanje položaja pacienta s prikazom pacienta v živo na zaslonu kolimatorja in na monitorju upravljalne postaje, za pomoč pri pozicioniranju, za korekcijo nenatančne kolimacije, za lažje preverjanje kolimiranega položaja obilnih pacientov, za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitvenega slikanja ob premiku pacienta po kolimaciji | DA | NE |  |
| - Programska oprema, ki s pomočjo 3D kamere in umetne inteligence pri slikanju pljuč zazna posameznikovo velikost prsnega koša in avtomatsko prilagodi kolimacijo, za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitev pri premikih preiskovanca. | DA | NE |  |
| - Sistem ima parkirni položaj. | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča varno premikanje, ima napravo za preprečevanje trkov vseh motoriziranih komponent aparata, to je nosilca cevi, nosilca detektorja, mize in stenskega stativa. | DA | NE |  |
| - Hitrost motoriziranega pomikanja cevi je najmanj 0,25 m/s v x in y osi in 0,18 m/s v z osi. | DA | NE |  |
| - MIZA ZA PACIENTA |  |  |  |
| - Preiskovalna miza ima vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 42x42 cm | DA | NE |  |
| - Dimenzije plavajoče plošče je vsaj 240 x 80 cm | DA | NE |  |
| - Obseg motorizirane nastavitve v višini mize je vsaj od 52 cm do 91 cm | DA | NE |  |
| - Prečni premik mize je vsaj v območju od cm -12 cm do + 12 cm (razpon je lahko tudi večji) | DA | NE |  |
| - Vzdolžni premik mize je vsaj v območju od -48 cm do + 48 cm (razpon je lahko tudi večji) | DA | NE |  |
| - Nosilnost mize je minimalno 300 kg | DA | NE |  |
| - Rešetka je fokusirana na približno 110 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5 cm), omogoča slikanje v območju vsaj 90 in 148 cm SID | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča avtomatsko zaznavanje položaja mize | DA | NE |  |
| - Omogočen je dostop do pacienta z vseh strani na preiskovalni mizi | DA | NE |  |
| - Nožna stikala za pomikanje, dviganje in spuščanje mize je vsaj na sprednji strani mize. | DA | NE |  |
| - Sistem ima vsaj tri ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico | DA | NE |  |
| - Dobra prepustnost mizne plošče za RTG žarke, atenuacija največ 1,1 mm Al ekv pri 100 kV | DA | NE |  |
| - STENSKI STATIV |  |  |  |
| - Stenski stativ ima vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 42x42 cm | DA | NE |  |
| - Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) je v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več | DA | NE |  |
| - Motoriziran naklon detektorja je najmanj od -20 stopinj do +90 stopinj | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča avtomatsko sinhronizirano premikanje RTG cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa v katerem koli položaju nagiba detektorja | DA | NE |  |
| - Rešetka za stenski stativ omogoča slikanje vsaj med 116 do 178 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5 cm) | DA | NE |  |
| - Svetlobni indikator preglednega polja omogoča tudi poravnavo na zgornjo mejo vgrajenega slikovnega sprejemnika | DA | NE |  |
| - Stenski stativ ima držala za roke in držalo nad glavo (za npr. stransko slikanje pluč) | DA | NE |  |
| - Stenski stativ ima vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko | DA | NE |  |
| - VGRAJENI /FIKSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK NA STENSKEM STATIVU |  |  |  |
| - Direktni digitalni slikovni sprejemnik deluje na osnovi amorfnega silicija (aSi) | DA | NE |  |
| - Velikost aktivnega polja je vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800 | DA | NE |  |
| - Velikost slikovnega elementa ni več več kot 150um | DA | NE |  |
| - Prikaz slike ni manjši od 16 bitov | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike na zaslonu, ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike | DA | NE |  |
| - Rešetka ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,10 in 1,4 m (slikanje skeleta) do 1,8 m (slikanje pljuč) oz. temu enakovredna programska rešetka z isto funkcionalnostjo | DA | NE |  |
| - Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanj, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna/avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov | DA | NE |  |
| - VGRAJENI /FIKSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK V PREISKOVALNI MIZI |  |  |  |
| - Direktni digitalni slikovni sprejemnik deluje na osnovi amorfnega silicija (aSi) | DA | NE |  |
| - Velikost aktivnega polja je vsaj 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800 | DA | NE |  |
| - Velikost slikovnega elementa ni več kot 150um | DA | NE |  |
| - Prikaz slike ni manjši od 16 bitov | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike na zaslonu, ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike | DA | NE |  |
| - Rešetka ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,10 in 1,4 m (slikanje skeleta) oz. temu enakovredna programska rešetka z isto funkcionalnostjo | DA | NE |  |
| - Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanj, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna/avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov (kot npr. gridless imaging) | DA | NE |  |
| - PRENOSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK |  |  |  |
| - Prenosni slikovni sprejemnik omogoča slikanje brez polnitve vsaj 2 uri, priložen je polnilec za baterije in vsaj ena dodatna baterija. | DA | NE |  |
| - Direktni digitalni slikovni sprejemnik deluje na osnovi amorfnega silicija (aSi) | DA | NE |  |
| - Velikost aktivnega polja je vsaj 34 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2300 x 2800 | DA | NE |  |
| - Mobilni detektor omogoča uporabo prosto v prostoru | DA | NE |  |
| - Velikost piksla ni večja od 150 um | DA | NE |  |
| - Prikaz globine slike ni manjši od 16 bitov | DA | NE |  |
| - Teža mobilnega detektorja skupaj z baterijo ni več kot 3 kg | DA | NE |  |
| - Dovoljena obremenitev detektorja vsaj 100 kg, ploskovna obremenitev (slikanje v postelji) vsaj 250 kg | DA | NE |  |
| - Zaščita za detektor za talno slikanje (stopala stoje), detektor z zaščito mora prenesti težo vsaj 150 kg | DA | NE |  |
| - Zagotavlja brezžični prenos podatkov in slike | DA | NE |  |
| - DELOVNA POSTAJA |  |  |  |
| - Pregledni monitor je vsaj 21 palčen z možnostjo upravljanja na dotik | DA | NE |  |
| - Omogočena je možnost shranjevanja do 10.000 slik | DA | NE |  |
| - Upravljalna konzola omogoča vsaj sledeče možnosti obdelave oz. dodelave slike: svetlenje, temnenje, kontrast, povečava, filtriranje za izboljšanje razmerja signal-šum, izboljšanje ostrine slike, poudarjanje robov posameznih detajlov, obračanje, zrcaljenje, merjenje razdalj, kotov, dodajanje komentarjev, shranjevanje pogosto uporabljenih komentarjev, izrezovanje, elektronsko zaslanjanje. | DA | NE |  |
| - Popolna integracija z obstoječim HIS/RIS in PACS sistemom ZD Velenje | DA | NE |  |
| - Omogočati prevzem bolnika in določene preiskave iz HIS/RIS sistema ZD Velenje | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča nadzor celotnega rentgenskega sistema vključno z generatorjem in vsemi premiki sistema glede na izbrane programe slikanja | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča pregledovanje slik v obstoječem PACS sistemu brez večjih obdelav slik (za primarno diagnostiko) | DA | NE |  |
| - Dodatno vsebouje UPS za delovno postajo (v primeru izpada električne energije) | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov vsaj: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist/MPPS - DICOM Dose Structured REPORT | DA | NE |  |
| - ZAHTEVE GLEDE POVEZLJIVOSTI APARATA S SISTEMOM NAROČNIKA (zahteve glede integracije in hrambe slikovnih posnetkov) |  |  |  |
| - Ponujeni sistem podpira standardne zdravstvene komunikacijske protokole DICOM. | DA | NE |  |
| - Ponujeni sistem omogoča integracijo z obstoječim RIS/PACS okoljem naročnika. | DA | NE |  |
| - Sistem podpira DICOM Modality Worklist (MWL) za prevzem delovnih seznamov iz RIS sistema. | DA | NE |  |
| - Sistem podpira DICOM Store za shranjevanje slikovnega gradiva v obstoječi PACS arhiv. | DA | NE |  |
| - Vse diagnostične slike in pripadajoči podatki so shranjeni v standardnem DICOM formatu. | DA | NE |  |
| - Rešitev zagotavlja dolgoročno neodvisnost od posameznega proizvajalca z uporabo odprtih in standardiziranih formatov. | DA | NE |  |
| - Rešitev omogoča nemoteno uporabo in nadaljnjo hrambo slikovnega gradiva v obstoječem PACS arhivu. | DA | NE |  |
| - OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA |  |  |  |
| - Aparat je nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene. | DA | NE |  |
| - Programska oprema (software) bo zadnja verzija za tip aparata | DA | NE |  |
| - Sistem vsebuje brezžični daljinski upravljalnik s katerim je omogočeno premikanje RTG sistema v položaj za slikanje | DA | NE |  |
| - Sistem je opremljen s prikazom doze Dose area product | DA | NE |  |
| - Sistem omogoča izpis DAP vrednosti na zaslonu v DICOM zaglavju | DA | NE |  |
| - Sistem vsebuje stensko držalo za rešetke oz. namensko integrirano rešitev v obliki prostora za shranjevanje dveh rešetk v predalu ohišja za detektorjem stenskega stativa. | DA | NE |  |
| - Po končani montaži bomo preko pooblaščene institucije izvedli pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparat po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec – ZVD, priložiti poročilo) | DA | NE |  |
| - Pred pričetkom šolanja bomo opravili vse potrebne začetne nastavitve aparata | DA | NE |  |
| - Ob koncu šolanja bomo udeležencem izdali potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom | DA | NE |  |
| - Zagotavljamo brezplačno šolanje uporabnikov 3 dni ob prevzemu aparata. | DA | NE |  |
| - Zagotavljamo servis in rezervne dele še vsaj deset let od dneva prevzema aparata. | DA | NE |  |
| - Zagotavljamo aplikatorja po 2-3 mesecih dela z aparatom za morebitne dodatne nastavitve aparata in morebitna dodatna vprašanja s strani uporabnikov aparata | DA | NE |  |
| - Dodatna snemljiva radiografska rešetka za veliki prenosni slikovni sprejemnik, fokusirana na 115 cm (+/- 15 cm)z razmerjem prilagojenem slikanju na postelji ali vozičku | DA | NE |  |
| - Zagotavljamo, da bomo izobrazili uporabnike in uspešno zaključili predajo aparata v največ 30 koledarskih dneh od začetka vgradnje aparata v prostore naročnika. | DA | NE |  |
| - Za dobavljen aparat in opremo zagotavljamo polno garancijsko doba 24 mesecev za celotni RTG aparat. | DA | NE |  |
| - V garancijskem in pogarancijskem roku zagotavljamo odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8. – 16. ure in sicer največ dve uri po prejemu pisnega obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 delovne dni od prejema obvestila o okvari. Rok za odpravo napake bo čim krajši in opravljen v dogovoru z naročnikom. | DA | NE |  |
| - Za dobavljen aparat in opremo zagotavljamo pooblaščen servis v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi, ki traja 8 let. | DA | NE |  |
| - VGRADNJA NOVEGA RTG APARATA IN ODSTRANITEV STAREGA RTG APARATA |  |  |  |
| - Demontaža starega RTG aparata, odvoz in deponija: potrdilo o ekološko ustrezni odstranitvi in deponiji aparata | DA | NE |  |
| - Ureditev dokumentacije potrdila, ki jo naročnik potrebuje kot dokazilo o odstranitvi starega aparata in prijavo novega RTG aparata na pristojne inštitucije | DA | NE |  |
| - ZAMIK DOBAVE NOVEGA APARATA |  |  |  |
| - Potrjujemo, da se strinjamo z določili v razpisni dokumentaciji vezanimi na zamik dobave v leto 2027 in bomo naročniku nudili vso pomoč za uspešno vgradnjo digitalnega RTG aparata. | DA | NE |  |

Ponudnik mora poleg izpolnjene izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje posameznih zahtevanih tehničnih karakteristik ponujene opreme. Dokazila se lahko predložijo v elektronski obliki ali kot neposredne spletne povezave do uradne dokumentacije proizvajalca. Ponudnik mora pri vsaki tehnični zahtevi navesti, iz katerega dokazila in na katerem mestu je razvidno njeno izpolnjevanje.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |