Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Nakup blaga:

DOBAVA DIGITALNEGA RTG APARATA IN ORTOPANTOMOGRAFA CBCT 2D/3D  S CEFALOSTATOM

(popravek dokumentacije 01)

Interna številka javnega naročila:

JN 09/2026

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Direktor:

mag. Janez Kramar

Velenje, 29. julij 2026

Vsebina

1.	Naročnik	1

2.	Povabilo	1

3.	Oznaka in predmet javnega naročila	1

4.	Način oddaje javnega naročila	1

5.	Rok in način predložitve ponudbe	2

6.	Čas in kraj odpiranja ponudb	2

7.	Pravna podlaga	3

8.	Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

8.1.	Dostop do razpisne dokumentacije	3

8.2.	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

9.	Ugotavljanje sposobnosti	3

9.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	3

9.1.1.	Razlogi za izključitev	4

9.1.2.	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	7

9.1.3.	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	7

10.	Tehnična specifikacija – Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom	8

10.1.	Sklop 1: Digitalni RTG aparat	9

10.2.	Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom	14

11.	Merila	17

11.1.	Merila za Sklop 1: Digitalni RTG aparat	17

11.2.	Merila za Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom	19

12.	Ponudba	21

12.1.	Ponudbena dokumentacija	21

12.2.	Sestavljanje ponudbe	22

12.2.1.	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	22

12.2.2.	Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte	22

12.2.3.	Obrazec »Predračun«	22

12.2.4.	Finančna zavarovanja	23

12.2.5.	Drugi obrazci oz. priloge	25

12.3.	Druga določila za pripravo ponudbe	26

12.3.1.	Skupna ponudba	26

12.3.2.	Ponudba s podizvajalci	27

12.3.3.	Ponudnik s sedežem v tuji državi	28

12.3.4.	Variantne ponudbe	28

12.3.5.	Jezik ponudbe	28

12.3.6.	Zaupnost ponudbe	28

12.3.7.	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	28

12.3.8.	Veljavnost ponudbe	29

12.3.9.	Stroški ponudbe	29

12.3.10.	Protikorupcijsko določilo	29

13.	Varovanje osebnih podatkov	29

14.	Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	30

15.	Odstop od izvedbe javnega naročila	30

16.	Pogodba	30

17.	Pravno varstvo	30

Obrazec PREDRAČUN

Obrazec št. 1: PRIJAVA

Obrazec št. 2: IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA – SKLOP 1

Obrazec št. 2: IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA – SKLOP 2

Obrazec št. 3: PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Obrazec št. 4a: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – MENIČNA IZJAVA

Obrazec št. 4b: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec št. 5: IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Obrazec št. 6a: VZOREC PODODBE – NAKUP IN DOBAVA APARATA

Obrazec št. 6b: VZOREC PODODBE – VZDRŽEVANJE APARATA

Obrazec št. 7: REFERENČNO POTRDILO

SEZNAM POPRAVKOV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

POPRAVEK 01

| stran | poglavje | popravek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3. Oznaka in predmet javnega naročila | Naročnik spreminja rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudb na 17.8.2026. |
| 10 | 10.1. Sklop 1: Digitalni RTG aparat | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 24.7.2026 in odgovorom naročnika na portalu z dne 27.7.2026 naročnik umika tehnično zahtevo c. v točki A. OSNOVNE ZAHTEVE, točka 10, alineja c: »Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika« |
| 12 | 10.1. Sklop 1: Digitalni RTG aparat | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 17.7.2026 in odgovorom naročnika na portalu z dne 20.7.2026 naročnik spreminja tehnične zahteve v točki E. STENSKI STATIV, točka 2 na »Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več« |
| 14 | 10.1. Sklop 1: Digitalni RTG aparat | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 14.7.2026 in odgovorom naročnika na portalu z dne 20.7.2026 ter z vprašanjem ponudnika z dne 23.7.2026 in odgovorom naročnika na portalu z dne 28.7.2026 naročnik spreminja tehnične zahteve v točki K. OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA in sicer v točki 16: »Ponudnik mora v garancijskem in pogarancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8. – 16. ure in sicer največ dve uri po prejemu pisnega obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 delovne dni od prejema obvestila o okvari. Rok za odpravo napake mora biti čim krajši in dogovorjen z naročnikom.« |
| 15 | 10.2. Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 21.7.2026 in odgovorom naročnik na portalu z dne 27.7.2026 naročnik spreminja tehnične zahteve v točki B. CEPHALOGRAM in sicer v točki 3 na »velikost piksla do največ 140 μm« |
| 16 | 10.2. Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 21.7.2026 in odgovorom naročnik na portalu z dne 27.7.2026 naročnik spreminja tehnične zahteve v točki D. ORTOPANTOMOGRAF S 3D (CBCT) in sicer v točki 5 na »aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 2 pri panoramskem slikanju (frankfurt in sredinska) linija ali en svetlobni snop (laser) za pravilno pozicioniranje preiskovanca in dva virtualna na živi sliki pacienta«. |
| 17 | 10.2. Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 14.7.2026 in odgovorom naročnik na portalu z dne 20.7.2026 ter z vprašanjem ponudnika z dne 23.7.2026 in odgovorom naročnika na portalu z dne 28.7.2026 naročnik spreminja tehnične zahteve v točki F. OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA in sicer v točki 9: »Ponudnik mora v garancijskem in pogarancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8. – 16. ure in sicer največ dve uri po prejemu obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 delovne dni od prejema pisnega obvestila o okvari. Rok za odpravo napake mora biti čim krajši in dogovorjen z naročnikom«. |
| 18,19 | 11.1. Merila za Sklop 1: Digitalni RTG aparat | V skladu z vprašanjem ponudnika z dne 24.7.2026 in odgovorom naročnika z dne 27.7.2026 naročnik odstranjuje merili št. 2: Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa in merilo št. 3: Moč velikega fokusa ter spreminja seštevek maksimalnega števila točk za vsa merila skupaj. |
| 21 | 11.2. Merila za Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D s cefalostatom | Naročnik je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da navedel napačno število točk za merili 2. Samodejno pozicioniranje pacienta in 3. »Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku. V primeru, da je merilu zadoščeno (DA), ponudnik prejme 10 točk za vsako od meril (in ne 5 točk). |

- Naročnik

To naročilo izvaja ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik).

- Povabilo

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike:

- ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje,

- pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter

- izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročila,

da pripravijo in predložijo svojo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- Oznaka in predmet javnega naročila

Vrsta: blago

Oznaka:  JN 09/2026

Predmet:	Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Sklopi: 	Naročilo SE oddaja po sklopih in je razdeljeno na 2 sklopa:

Sklop 1: Digitalni RTG aparata

Sklop 2: Ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Predmet javnega naročila je Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij določenih v 10. poglavju Razpisne dokumentacije.

| Faza postopka | Datum |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | 24. 7. 2026 do 14. ure |
| Rok za predložitev ponudb | 17. 8. 2026 ob 10. uri |
| Odpiranje ponudb | 17. 8. 2026 ob 12. uri |

- Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev (opredeljenih v 9. poglavju) in meril (opredeljenih v 11. poglavju), določenih v razpisni dokumentaciji, za vsak naveden sklop izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročila ni mogoče podaljšati.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop - za en sklop ali oba sklopa. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 9.1.1. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 46. člena ZJN-3.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 17. 8. 2026 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 17. 8. 2026 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

V primeru težav pri dostopu do razpisne dokumentacije naj ponudnik postavi vprašanje na portalu javnih naročil ali kontaktira službo za javna naročila Zdravstvenega doma Velenje, Martina Borovnik, el. pošta: martina.borovnik@zd-velenje.si ali tel. 03 89 95 417.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 24. 7. 2026 do 14. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- Ugotavljanje sposobnosti

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 in 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 12.3.1 (Skupna ponudba) in 12.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/:

- v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 1: Prijava.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite Obrazcu št. 1: Prijava.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati ESPD izjavo.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD izjave.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik se zavezuje, da bo spoštoval zamik dobavnega roka v leto 2027, v skladu z naročnikovimi zahtevami. Ponudnik bo naročniku nudil podporo pri tehničnih vprašanjih, ki so vezani na ponujeni aparat in bi bili potrebni za gradbene posege pri pripravi prostora.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika – za sklop, za katerega se prijavlja.

- Ponudnik mora ponuditi aparat, ki v izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije in so opredeljene v poglavju 10.1. Tehnične specifikacije za sklop, za katerega se prijavlja.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu VI: Sklepne izjave, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika – za sklop, za katerega se prijavlja.

Ponudnik mora poleg izpolnjene izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje posameznih zahtevanih tehničnih karakteristik ponujene opreme. Dokazila se lahko predložijo v elektronski obliki ali kot neposredne spletne povezave do uradne dokumentacije proizvajalca. Ponudnik mora pri vsaki tehnični zahtevi navesti, iz katerega dokazila in na katerem mestu je razvidno njeno izpolnjevanje.

POGOJ SAMO ZA SKLOP 2 - Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

- Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj dve primerljivi dobavi zobozdravstvene RTG opreme za naročnike v Republiki Sloveniji. Za primerljivo dobavo se šteje dobava, namestitev oziroma montaža, zagon, usposabljanje uporabnikov ter zagotavljanje servisne podpore za digitalno zobozdravstveno oziroma medicinsko RTG opremo, pri čemer mora biti vrednost posamezne referenčne dobave najmanj 60.000 EUR brez DDV.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu VI: Sklepne izjave, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

Izpolnjen Obrazec št. 7: Reference – za sklop 2, za katerega se prijavlja.

Referenca mora izkazovati, da je bila oprema dobavljena in predana v uporabo v pogodbeno dogovorjenem roku, da je bilo izvedeno usposabljanje uporabnikov za delo z opremo ter da ponudnik oziroma njegov pooblaščeni servis izvaja oziroma je izvajal redno vzdrževanje in servisiranje opreme skladno z navodili proizvajalca.

Ponudnik mora predloži najmanj dve referenčni potrdili izpolnjeni s strani referenčnih gospodarskih subjektov (Obrazec št. 7: Reference).

- Tehnična specifikacija – Dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Predmet javnega naročila je dobava digitalnega RTG aparata in ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom.

Naročnik je naročilo razdelil na sklope:

Sklop 1: Digitalni RTG aparat

Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Ponudnik lahko odda naročilo za en (1) sklop ali za oba sklopa. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih. V kolikor bo ponudnik izbran za oba sklopa, si naročnik pridržuje možnost oddaje naročila z združitvijo obeh sklopov.

Predmet javnega naročila poleg dobave aparata vključuje tudi:

- montažo, integracijo in vzdrževanje opreme skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,

- demontažo in odvoz obstoječega aparata,

- zagon, preizkus delovanja opreme oz. celotnega sistema, glede na zahteve iz razpisne dokumentacije,

- predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme,

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- preventivno vzdrževanje ter odprava napak in okvar v garancijski in pogarancijski dobi,

- usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih za delo z aparatom in opremo,

- druge aktivnosti skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije potrebne za nemoteno delo z aparatom.

Naročnik bo z izbranim izvajalcem podpisal za vsak sklop dve ločeni pogodbi in sicer:

- pogodbo o dobava digitalnega RTG aparata in/ali ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom in

- pogodbo o garancijskem in pogarancijskem vzdrževanju digitalnega RTG aparata in/ali ortopantomografa CBCT 2D/3D  s cefalostatom.

OPOZORILO NAROČNIKA – ZAMAKNJENA DOBAVA OBEH APARATOV V LETO 2027!

Naročnik v letih 2026 do 2027 načrtuje energetsko sanacijo stavbe, kjer se bosta nahajala RTG aparata (digitalni RTG aparat in ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom). V tem trenutku naročnik nima primernih prostorov, vendar mora za potrebe same sanacije izvajalcu gradenj ponuditi specifikacije za prostorsko vgradnjo novega aparata. Izbrani ponudnik bo naročniku pomagal s specifikacijami, ki jih bo izvajalec gradenj potreboval, da se bo lahko prostor čim bolj učinkovito pripravil za nov aparat.

Naročnik opozarja, da se dobava in montaža aparata načrtujeta po zaključeni sanaciji, za katero pa v tem trenutku naročnik ne pozna datuma. Predvideva se v letu 2027. Naročnik bo izbranemu ponudniku predviden rok dobave sporočil 15 tednov pred predvidenim zaključkom gradbenih del, da lahko sproži vse potrebno za  dobavo aparata. Ko bo ponudnik začel z izvajanjem vgradnje samega aparata, mora le tega popolnoma usposobiti za delovanje v največ 30 koledarskih dneh.

  - Sklop 1: Digitalni RTG aparat

Predmet javnega naročila je dobava digitalnega RTG aparata za slikanje skeleta in pljuč po tehničnih specifikacijah določenih v tem poglavju.

Zahtevana tehnična specifikacija

- OSNOVNE ZAHTEVE

- Stropni nosilec z RTG cevjo

- Premični stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom

- Po višini nastavljiva in v vse smeri prosto premična plavajoča miza za paciente z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom

- Sistem mora biti opremljen s tremi neposrednimi digitalnimi slikovnimi sprejemniki. Enim trajno nameščenim v stenski stativ, enim trajno nameščenim v pregledovalno mizo in enim prenosnim, brezvrvičnim, prosto uporabnim v celotnem diagnostičnem prostoru.

- Delovno postajo za prevzem bolnika, obdelavo in postprocesiranje pridobljenih digitalnih slik

- Več funkcijski zaslon za upravljanje sistema in spreminjanje protokolov slikanja na ohišju RTG cevi, izbire slikovnih sprejemnikov, prikaz demografskih podatkov in ekspozicijskih pogojev ter razdalja gorišče slikovni sprejemnik, izbrani slikovni sprejemnik, izbira dodatne filtracije itd., ki jih je možno spreminjati

- Sistem mora imeti 3D kamero za nadzor pacienta med preiskavo, ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora. Tak sistem omogoča korekcijo nenatančne kolimacije ter zmanjša nepotrebno obsevanje zaradi ponovitev slikanja ob premikih preiskovancev po prvotni kolimaciji

- Visokofrekvenčni rentgenski generator ki mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema

- Brezžični daljinec za upravljanje sistema

- Aparat mora zagotavljati: - Avtomatično premikanje v več oseh - Avtomatično centriranje in sledenje RTG cevi in slikovnega sprejemnika v stenskem stativu vključno z naklonom stenskega stativa in v preiskovalni mizi - Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika - Možnost centriranja na zgornjem robu stenskega stativa - Avtomatizirano in ročno nastavljanje RTG cevi v vseh oseh (x,y,z) in možnih kotih - Aparat mora omogočati shranjevanja za vsaj 30 ekspozicijskih položajev glede na različne programe slikanja

- GENERATOR

- Rentgenski generator mora biti visokofrekvenčni z nominalno močjo vsaj 80 kW

- Omogočene morajo biti napetosti toka v obsegu vsaj od 40 kV do 150 kV

- Omogočena mora biti izbira toka v obsegu od 10mA do 1000 mA

- Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs

- Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti daljši od 2 ms.

- RTG CEV IN STROPNI NOSILEC RTG CEVI

- RTG cev mora omogočati nominalno napetost vsaj 150 kV

- RTG cev mora imeti dva čim manjša fokusa ne večja kot 0,6 in 1,0 mm. Ustreza sistem, ki ima fokusa velikosti 0,6 mm in 1,2 mm, pod pogojem, da se fokus velikosti 1,0 mm doseže s programsko opremo

- Moči fokusov morajo biti vsaj 33 kW in 80 kW

- Čim boljše toplotne karakteristike, toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 300 kHU.

- Rotacijska anoda s hitrostjo rotacije vsaj 8000 obratov/min.

- V kolimator mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredino slikovnega polja

- Parametri ekspozicije so pred nastavljeni v sistemu (kV, doza, fokus, samodejna kontrola ekspozicije)

- Ročne nastavitve parametrov: kV, mAs, ms

- Prikaz podatkov po ekspoziciji na zaslonu

- Hkraten prikaz podatkov ekspozicije z imenom organa na enem nivoju

- V kolimatorju mora biti vgrajen filter mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavlja glede na izbrani klinični protokol

- Vgrajeni dodatni filtri za oblikovanje RTG snopa. Izbor filtrov mora biti samodejen glede na izbrano napetost in preiskavo ali ročni, glede na želje uporabnika.

- Vzdolžni premik mora biti najmanj 320 cm (glede na delovno dolžino prostora)

- Prečni premik mora biti najmanj 300 cm (glede na delovno dolžino prostora)

- Vertikalni premik mora biti najmanj 165 cm

- Motorizirana rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj +-180stopinj (možnost slikanje z leve in desne strani mize

- Motorizirana rotacija cevi okoli horizontalne osi mora biti najmanj +-115 stopinj, signalizirano pri 0 stopinj, + 90 stopinj in – 90 stopinj

- Sistem mora vsebovati ročno ali motorizirano nastavljiv kolimator z možnostjo ročne in/ali motorizirane rotacije za +- 45 stopinj

- Mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja s kolimatorjem, ki se avtomatično in ročno prilagaja preglednemu polju glede na protokol slikanja

- Sistem mora omogočati pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del ohišja RTG cevi. Prikazovati mora osnovne podatke o pacientu, o slikanem organu, prikazovati slikovne parametre, kot nagiba cevi in SID. Preko zaslona na dotik mora omogočati spremembe: izbira delovnega mesta, prilagoditve ekspozicijskih parametrov (kV, mA , ms), izbor ionizacijskih celic za AEC, kot nagiba cevi, izbor fokusa RTG cevi, izbor filtra mehkih žarkov in vrstni red predvidenih slikanj. Prikaz in upravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno.

- Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega delovnega procesa se mora sistem premikati v vseh premikajočih se oseh sočasno, premiki v vseh oseh (x ,y, z ter z rotacijo okoli horizontalne in vertikalne osi).

- Sistem mora omogočati hiter način določitve razdalje SID (dva laserja se križata na določeni nastavljeni razdalji ali enakovredna rešitev)

- 3D integrirana kamera v ohišju kolimatorja za spremljanje položaja pacienta s prikazom pacienta v živo na zaslonu kolimatorja in na monitorju upravljalne postaje, za pomoč pri pozicioniranju, za korekcijo nenatančne kolimacije, za lažje preverjanje kolimiranega položaja obilnih pacientov, za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitvenega slikanja ob premiku pacienta po kolimaciji

- Programska oprema, ki s pomočjo 3D kamere in umetne inteligence pri slikanju pljuč zazna posameznikovo velikost prsnega koša in avtomatsko prilagodi kolimacijo, za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitev pri premikih preiskovanca.

- Sistem mora imeti parkirni položaj.

- Sistem mora omogočati varno premikanje, imeti mora napravo za preprečevanje trkov vseh motoriziranih komponent aparata, to je nosilca cevi, nosilca detektorja, mize in stenskega stativa.

- Hitrost motoriziranega pomikanja cevi mora biti najmanj 0,25 m/s v x in y osi in 0,18 m/s v z osi.

- MIZA ZA PACIENTA

- Preiskovalna miza mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 42x42 cm

- Dimenzije plavajoče plošče morajo biti vsaj 240 x 80 cm

- Obseg motorizirane nastavitve v višini mize mora biti vsaj od 52 cm do 91 cm

- Prečni premik mize mora biti vsaj v območju od cm -12 cm do + 12 cm (razpon je lahko tudi večji)

- Vzdolžni premik mize mora biti vsaj v območju od -48 cm do + 48 cm (razpon je lahko tudi večji)

- Nosilnost mize mora biti minimalno 300 kg

- Rešetka mora biti fokusirana na približno 110 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5 cm), omogočati mora slikanje v območju vsaj 90 in 148 cm SID

- Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje položaja mize

- Omogočen mora biti dostop do pacienta z vseh strani na preiskovalni mizi

- Nožna stikala za pomikanje, dviganje in spuščanje mize morajo biti vsaj na sprednji strani mize.

- Sistem mora imeti vsaj tri ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico

- Dobra prepustnost mizne plošče za RTG žarke, atenuacija največ 1,1 mm Al ekv pri 100 kV

- STENSKI STATIV

- Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 42x42 cm

- Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 30 cm +/-1,5 cm do vsaj 170 cm ali več

- Motoriziran naklon detektorja mora biti najmanj od -20 stopinj do +90 stopinj

- Sistem mora omogočiti avtomatsko sinhronizirano premikanje rtg cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa v katerem koli položaju nagiba detektorja

- Rešetka za stenski stativ mora omogočati slikanje vsaj med 116 do 178 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5 cm)

- Svetlobni indikator preglednega polja mora omogočati tudi poravnavo na zgornjo mejo vgrajenega slikovnega sprejemnika

- Stenski stativ mora imeti držala za roke in držalo nad glavo (za npr. stransko slikanje pluč)

- Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko

- VGRAJENI /FIKSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK NA STENSKEM STATIVU

- Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi)

- Velikost aktivnega polja mora biti vas 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800

- Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150um

- Prikaz slike ne sme biti manjša od 16 bitov

- Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike na zaslonu, ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike

- Rešetka ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,10 in 1,4 m (slikanje skeleta) do 1,8 m (slikanje pljuč) oz. temu enakovredna programska rešetka z isto funkcionalnostjo

- Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanj, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna/avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov

- VGRAJENI /FIKSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK V PREISKOVALNI MIZI

- Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi)

- Velikost aktivnega polja mora biti vas 42 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800

- Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150um

- Prikaz slike ne sme biti manjša od 16 bitov

- Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike na zaslonu, ne več kot 10 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike

- Rešetka ki omogoča slikanje na razdalji vsaj od 1,10 in 1,4 m (slikanje skeleta) oz. temu enakovredna programska rešetka z isto funkcionalnostjo

- Programska oprema za zmanjševanje razpršenega sevanj, ki omogoča slikanje brez radiografske rešetke, ob tem, da zagotavlja podobno kakovost slike, kot da bi slikali z rešetko in da je takšna inteligentna tehnologija prilagodljiva na posameznega pacienta, popolnoma samodejna/avtomatska brez interakcij radiološkega inženirja, mora omogočati uporabo pri vseh anatomijah in velikostih pacientov (kot npr. gridless imaging)

- PRENOSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK

- Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 uri, priložen mora biti polnilec za baterije in vsaj ena dodatna baterija.

- Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi)

- Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 34 cm x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2300 x 2800

- Mobilni detektor mora omogočati uporabo prosto v prostoru

- Velikost piksla ne sme biti večja od 150 um

- Prikaz globine slike ne sme biti manjša od 16 bitov

- Teža mobilnega detektorja skupaj z baterijo ne sme biti več kot 3 kg

- Dovoljena obremenitev detektorja vsaj 100 kg, ploskovna obremenitev (slikanje v postelji) vsaj 250 kg

- Zaščita za detektor za talno slikanje (stopala stoje), detektor z zaščito mora prenesti težo vsaj 150 kg

- Zagotavljati mora brezžični prenos podatkov in slike

- DELOVNA POSTAJA

- Pregledni monitor mora biti vsaj 21 palčen z možnostjo upravljanja na dotik

- Omogočena mora biti možnost shranjevanja do 10.000 slik

- Upravljalna konzola naj omogoča vsaj sledeče možnosti obdelave oz. dodelave slike: svetlenje, temnenje, kontrast, povečava, filtriranje za izboljšanje razmerja signal-šum, izboljšanje ostrine slike, poudarjanje robov posameznih detajlov, obračanje, zrcaljenje, merjenje razdalj, kotov, dodajanje komentarjev, shranjevanje pogosto uporabljenih komentarjev, izrezovanje, elektronsko zaslanjanje.

- Popolna integracija z obstoječim HIS/RIS in PACS sistemom ZD Velenje

- Mora omogočati prevzem bolnika in določene preiskave iz HIS/RIS sistema ZD Velenje

- Sistem mora omogočati nadzor celotnega rentgenskega sistema vključno z generatorjem in vsemi premiki sistema glede na izbrane programe slikanja

- Sistem mora omogočati pregledovanje slik v obstoječem PACS sistemu brez večjih obdelav slik (za primarno diagnostiko)

- Dodatno mora vsebovati UPS za delovno postajo (v primeru izpada električne energije)

- Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov vsaj: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist/MPPS - DICOM Dose Structured REPORT

- ZAHTEVE GLEDE POVEZLJIVOSTI APARATA S SISTEMOM NAROČNIKA (zahteve glede integracije in hrambe slikovnih posnetkov)

- Ponujeni sistem mora podpirati standardne zdravstvene komunikacijske protokole DICOM.

- Ponujeni sistem mora omogočati integracijo z obstoječim RIS/PACS okoljem naročnika.

- Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL) za prevzem delovnih seznamov iz RIS sistema.

- Sistem mora podpirati DICOM Store za shranjevanje slikovnega gradiva v obstoječi PACS arhiv.

- Vse diagnostične slike in pripadajoči podatki morajo biti shranjeni v standardnem DICOM formatu.

- Rešitev mora zagotavljati dolgoročno neodvisnost od posameznega proizvajalca z uporabo odprtih in standardiziranih formatov.

- Rešitev mora omogočati nemoteno uporabo in nadaljnjo hrambo slikovnega gradiva v obstoječem PACS arhivu.

- OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA

- Aparat mora biti nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene.

- Programska oprema (software) mora biti zadnja verzija za tip aparata

- Sistem mora vsebovati brezžični daljinski upravljalnik s katerim je omogočeno premikanje RTG sistema v položaj za slikanje

- Sistem mora biti opremljen s prikazom doze Dose area product

- Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti na zaslonu v DICOM zaglavju

- Sistem vsebuje stensko držalo za rešetke oz. namensko integrirano rešitev v obliki prostora za shranjevanje dveh rešetk v predalu ohišja za detektorjem stenskega stativa.

- Po končani montaži mora ponudnik preko pooblaščene institucije izvesti pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparat po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec – ZVD, priložiti poročilo)

- Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. njihov aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata

- Ponudnik mora ob koncu šolanja udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno šolanje uporabnikov 3 dni ob prevzemu aparata.

- Ponudnik mora zagotavljati servis in rezervne dele še vsaj deset let od dneva prevzema aparata.

- Ponudnik mora zagotoviti aplikatorja po 2-3 mesecih dela z aparatom za morebitne dodatne nastavitve aparata in morebitna dodatna vprašanja s strani uporabnikov aparata

- Dodatna snemljiva radiografska rešetka za veliki prenosni slikovni sprejemnik, fokusirana na 115 cm (+/- 15 cm)z razmerjem prilagojenem slikanju na postelji ali vozičku

- Ponudnik mora izobraziti uporabnike in uspešno zaključiti predajo aparata v največ 30 koledarskih dneh od začetka vgradnje aparata v prostore naročnika.

- Za dobavljen aparat in opremo mora biti zagotovljena polna garancijska doba 24 mesecev za celotni RTG aparat.

- Ponudnik mora v garancijskem in pogarancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8. – 16. ure in sicer največ dve uri po prejemu pisnega obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 delovne dni od prejema obvestila o okvari. Rok za odpravo napake mora biti čim krajši in dogovorjen z naročnikom.

- Ponudnik mora za dobavljen aparat in opremo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi, ki znaša 8 let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca opreme, če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca opreme serviserju). Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal servis iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

- VGRADNJA NOVEGA RTG APARATA IN ODSTRANITEV STAREGA RTG APARATA

- Demontaža starega RTG aparata, odvoz in deponija: potrdilo o ekološko ustrezni odstranitvi in deponiji aparata

- Ureditev dokumentacije potrdila, ki jo naročnik potrebuje kot dokazilo o odstranitvi starega aparata in prijavo novega RTG aparata na pristojne inštitucije

  - Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Predmet javnega naročila je dobava Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom po tehničnih specifikacijah določenih v tem poglavju.

Zahtevana tehnična specifikacija

- RTG CEV

- Anodna napetost v razponu minimalno med 60kV do 90Kv

- Tokovni sunek: vsaj od 4mA do 16mA

- Velikost goriščne točke: največ 0,5mm

- CEPHALOGRAM

- digitalni cefalometrični detektor

- aktivna dolžina senzorja najmanj 220 mm

- velikost piksla največ do 140 μm

- cephalogram slika mora biti 2D in ne rekonstrukcija 3D posnetka

- aparat mora imeti minimalno 4 ceph programe

- aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti

- aparat mora biti opremljen s Frankhorizontalnim svetlobnim snopom za pravilno pozicioniranje preiskovanca ali možnost rotacije slike v programu

- ORTOPANTOMOGRAM

- slika mora biti zajeta v 2D tehniki

- digitalni panoramski senzor s tehnologijo direktne pretvorbe ali enakovredno rentgenskih žarkov, ki zagotavlja visoko kontrastno ločljivost in velikost piksla največ 120 μm.

- velikost piksla pri panoramskem posnetku je lahko največ 0.1mm +-0,02 mm

- aktivna višina 2D ortopantomograma senzorja najmanj 145mm

- aparat naj ima sledeče programe: panoramski, odrasli in panoramski otroci, TMS-temperomandibularni sklep (v LL in AP projekciji), bitewing

- aparat mora omogočati program za slikanje otrok

- aparat mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije panoramskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo

- sistem mora omogočati samodejno optimizacijo ostrine panoramskega posnetka na podlagi anatomije pacienta brez ročnega določanja fokalne plasti. (Autofocus)

- sistem mora omogočati uporabo univerzalnega pozicioniranega nastavka za panoramsko in 3D slikanje, primernega tudi za brezzobe paciente, z izboljšano stabilizacijo glave, hitrim pozicioniranjem ter zmanjšanjem potrebe po menjavi različnih nastavkov

- polna DICOM 3.0 kompatibilnost

- integracija slik v naročnikov PACS sistem

- ORTOPANTOMOGRAF S 3D (CBCT)

- 2D/3D kombinirana naprava

- aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom

- aparat mora omogočiti funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije pri naslednjih področjih: - travmatologija zob - čeljustna in zobna ortopedija - paradontologija - endodontologija - implantologija, - oralna kirurgija

- sistem mora omogočati uporabo univerzalnega pozicioniranega nastavka za panoramsko in 3D slikanje, primernega tudi za brezzobe paciente, z izboljšano stabilizacijo glave, hitrim pozicioniranjem ter zmanjšanjem potrebe po menjavi različnih nastavkov

- aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 2 pri panoramskem slikanju (frankfurt in sredinska) linija ali en svetlobni snop (laser) za pravilno pozicioniranje preiskovanca in dva virtualna na živi sliki pacienta.

- programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri

- programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo

- programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka

- sistem mora omogočati pregledno polje velikosti FOV vsaj od 5x5 do 17x13 (+-3%)

- aparat naj omogoča 3D slikanje na minimalno 4 velikosti slikovnega polja (FOV)

- ZAHTEVE GLEDE POVEZLJIVOSTI APARATA S SISTEMOM NAROČNIKA (zahteve glede integracije in hrambe slikovnih posnetkov)

- Ponujeni sistem mora podpirati standardne zdravstvene komunikacijske protokole DICOM.

- Ponujeni sistem mora omogočati integracijo z obstoječim RIS/PACS okoljem naročnika.

- Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL) za prevzem delovnih seznamov iz RIS sistema.

- Sistem mora podpirati DICOM Store za shranjevanje slikovnega gradiva v obstoječi PACS arhiv.

- Vse diagnostične slike in pripadajoči podatki morajo biti shranjeni v standardnem DICOM formatu.

- Rešitev mora zagotavljati dolgoročno neodvisnost od posameznega proizvajalca z uporabo odprtih in standardiziranih formatov.

- Rešitev mora omogočati nemoteno uporabo in nadaljnjo hrambo slikovnega gradiva v obstoječem PACS arhivu.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Programska oprema mora omogočati 3D endodontsko diagnostiko in načrtovanje endodontskih posegov ter biti zadnja verzija za tip aparata

- Aparat mora biti nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene.

- ponudba zajema: garancijo, servisno podporo in redno ter izredno vzdrževanje po navodilih proizvajalca

- ponudnik mora zagotavljati garancijsko dobo 60 mesecev ali več

- ponudnik mora imeti ves čas na razpolago vsaj 2 zaposlena serviserja, z najmanj dve leti izkušenj s servisi na tem področju

- Ponujeni aparat mora biti medicinski pripomoček, skladen z veljavno zakonodajo Evropske unije za medicinske pripomočke, zlasti z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih, če je glede na namen uporabe predmet navedene uredbe. Ponudnik mora predložiti dokazilo o skladnosti ponujenega medicinskega pripomočka, in sicer najmanj EU izjavo o skladnosti proizvajalca in dokazilo o CE označbi. Če je za zadevni razred medicinskega pripomočka zahtevana vključitev priglašenega organa, mora ponudnik predložiti tudi veljaven certifikat priglašenega organa oziroma drugo ustrezno dokazilo o izvedeni presoji skladnosti.

- Ponudnik mora predložiti dokazilo, da ima proizvajalec ponujene opreme vzpostavljen sistem vodenja kakovosti za medicinske pripomočke, npr. veljaven certifikat po standardu EN ISO 13485 ali enakovredno dokazilo. Naročnik dopušča predložitev enakovrednih dokazil, iz katerih izhaja, da proizvajalec zagotavlja sistem vodenja kakovosti za načrtovanje, proizvodnjo, nadzor kakovosti in dajanje medicinskih pripomočkov na trg.

- Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme ter nuditi brezplačno izobraževanje naročniku za delo z aparatom. Ponudnik mora nuditi brezplačno izobraževanje za pravilno uporabo aparata radiološkim inženirjem, ki jih zaposluje naročnik ter dodatno izobraževanje za pravilno odpiranje in odčitavanje programa za zdravnike specialiste (ki jih zaposluje naročnik), kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku.

- Ponudnik mora v garancijskem in pogarancijskem roku zagotavlja odzivni čas za odpravo napak vsak delovni dan v času od 8. – 16. ure in sicer največ dve uri po prejemu pisnega obvestila, čas za diagnostiko in začetek odprave napake pa največ 3 delovne dni od prejema obvestila o okvari. Rok za odpravo napake mora biti čim krajši in dogovorjen z naročnikom.

- aparat mora omogočati sprejem elektronskih napotitev iz HIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo. Omogočati mora kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom v ZD Velenje z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji.

- Po končani montaži mora ponudnik preko pooblaščene institucije izvesti pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec – ZVD, priložiti poročilo)

- Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. njihov aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata.

- Ponudnik mora ob koncu šolanja udeležencem izdati potrdila o usposobljenosti za delo z aparatom

- Dobavitelj mora zagotavljati servis in rezervne dele še vsaj osem let od dneva prevzema aparata s strani naročnika.

- Ponudnik mora za dobavljen aparat in opremo zagotavlja pooblaščen servis s strani proizvajalca v času garancije brezplačno – po programu proizvajalca in v pogarancijski dobi 3 (treh) let. Ponudnik mora priložiti Pooblastilo proizvajalca opreme, če servis izvaja ponudnik sam, če servis izvaja tretja oseba pa Pogodbo o servisiranju in Pooblastilo proizvajalca opreme serviserju).

- Ponudnik naj predloži vsaj dve referenčni potrdili, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel najmanj dve primerljivi dobavi zobozdravstvene RTG opreme za naročnike v Republiki Sloveniji. Za primerljivo dobavo se šteje dobava, namestitev oziroma montaža, zagon, usposabljanje uporabnikov ter zagotavljanje servisne podpore za digitalno zobozdravstveno oziroma medicinsko RTG opremo, pri čemer mora biti vrednost posamezne referenčne dobave najmanj 60.000 EUR brez DDV. (Obrazec št. 7: Reference)

- Za nemoteno delo v ZD mora biti zagotovljena hkratna uporaba programa: - vsaj dvema zobozdravnikoma za 3D posnetke, - vsaj enemu zobozdravniku za 3D posnetke z možnostjo načrtovanja implantantov

- VGRADNJA NOVEGA RTG APARATA IN ODSTRANITEV STAREGA RTG APARATA

- Demontaža starega RTG aparata, odvoz in deponija: potrdilo o ekološko ustrezni odstranitvi in deponiji aparata

- Ureditev dokumentacije potrdila, ki jo naročnik potrebuje kot dokazilo o odstranitvi starega aparata in prijavo novega RTG aparata na pristojne inštitucije

- Merila

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk) in sicer izbrana med dopustnimi ponudbami. Največje možno število točk za sklop 1: Digitalni RTG aparat je 90 točk in za sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom je 100 točk.

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal dopustno ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

  - Merila za Sklop 1: Digitalni RTG aparat

Naročnik bo izbral ponudbo v sklopu 1: Digitalni RTG aparat na podlagi naslednjih meril:

| 1. | Cena aparata | 70 točk |
| --- | --- | --- |
| 2. | Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa | (odstranjeno) |
| 3. | Moč velikega fokusa | (odstranjeno) |
| 4. | Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180° | 5 točk |
| 5. | Teža mobilnega sprejemnika | 5 točk |
| 6. | Dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog | 5 točk |
| 7. | Dodatno število ionizacijskih celic | 5 točk |
|  | SKUPAJ | 90 točk |

Uporaba meril:

- Cena aparata Cena aparata; =; najnižja ponudbena cena x 70. cena posamezne ponudbe.

- Programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa (merilo odstranjeno – zahteva na portalu) Zaželena je programska oprema za hkratno kombiniranje malega in velikega fokusa in tako pridobitev vmesnih velikost fokusa, med drugim tudi velikost fokusa 1,0mm, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost. Podelitev točk: Da - 5 točk Ne - 0 točk

- Moč velikega fokusa (merilo odstranjeno – zahteva na portalu) Moč žarišč morajo biti vsaj 33kW (malo) in 80 kW (veliko) (IEC 60613). Zaželena je čim večja moč, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost. Podelitev točk: Moč velikega fokusa: ≥100kW - 5 točk <100kW - 0 točk.

- Motorizirana rotacija rentgenske cevi več od 180° Motorizirana rotacija rentgenske cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj ±180° signalizirano pri vsaj vsakih 90°. Zaželen je čim večji obseg rotacije, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost. Podelitev točk: >±180°- 5 točk ≤±180° - 0 točk

- Teža mobilnega sprejemnika Teža mobilnega sprejemnika ne sme biti več kot 3,5 kg. Zaželen je čim lažji detektor, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost. Podelitev točk: ≤ 2,8 kg - 5 točk 2,9 kg - 1 točka >3,0 kg - 0 točk

- Dodaten vzdolžni premik v smeri glave in nog Naročnik zahteva vzdolžni premik v smeri glave in nog (head/feeet) mize vsaj ±45 cm. Prečni pomik mize, to je pravokotno na smer glava, vsaj ±12 cm. Zaželen je čim daljši vzdolžni pomik, kar naročnik prepoznava kot tehnično prednost. Podelitev točk: > 55 cm - 5 točk 55 cm - 2 točki < 55 cm - 0 točk

- Dodatno število ionizacijskih celic Naročnik zahteva vsaj 3 ionizacijske celice za upravljanje ekspozicije. Zaželeno je čim večje število celic, kar je prepoznano kot tehnična prednost. Podelitev točk: 5 ali več celic - 5 točk 4 celice – 2 točki ≤3 celice - 0 točk

  - Merila za Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom

Naročnik bo izbral ponudbo v Sklop 2: Ortopantomograf CBCT 2D/3D  s cefalostatom na podlagi naslednjih meril:

| 1. | Cena aparata | 80 točk |
| --- | --- | --- |
| 2. | Samodejno pozicioniranje pacienta | 10 točk |
| 3. | »Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku | 10 točk |
|  | SKUPAJ | 100 točk |

Uporaba meril:

- Cena aparata Cena aparata; =; najnižja ponudbena cena x 80. cena posamezne ponudbe.

- Samodejno pozicioniranje pacienta Aparat omogoča samodejno pozicioniranje pacienta Podelitev točk: Da - 10 točk Ne - 0 točk

- » Scout« posnetek z možnostjo proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku »Scout« posnetek ima možnost proste korekcije pozicije in dimenzije preglednega polja (FOV) na posnetku. Podelitev točk: Da - 10 točk Ne - 0 točk

- Ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Izpolnjen obrazec 1 »Prijava«

- Izpolnjen obrazec 2 »Izjava o sposobnosti izpolnitve zahtev naročnika« za vsak sklop posebej,

- V primeru Podizvajalcev izpolnjen obrazec 3 »Podatki in udeležba podizvajalcev«

- Izpolnjen obrazec 7 »Reference ponudnika« (samo za Sklop 2)

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Ostale obrazce, ki so priloga razpisne dokumentacije, bo naročnik zahteval od izbranega ponudnika.

K ponudbi ni potrebno predložiti:

- obrazca 4: »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« saj ga bo pred podpisom pogodbe naročnik zahteval le od izbranega ponudnika

- obrazca 5 »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, saj ga bo pred podpisom pogodbe naročnik zahteval le od izbranega ponudnika in

- obrazca 6a: »Vzorec pogodbe nakup in dobava aparata« in  obrazca 6b: »Vzorec pogodbe vzdrževanje aparata« (ponudnik s podpisom ESPD potrjuje, da sprejema vsebino vzorca pogodb).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Kot dokazilo ponudnik priloži izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava o sposobnosti izpolnitev zahtev naročnika.

    - Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik izpolni priloženi predračun v delih namenjenim sklopu, za katerega se prijavlja. Če oddaja ponudbo za oba sklopa, izpolni predračun v vseh postavkah.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) na do dve (2) decimalni mesti natančno in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste, tako da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Naročnik opozarja, da naj cena prav tako vsebuje stroške vse programske opremo, tudi programske opreme namenjene povezljivosti s sistemom naročnika, kot je določeno v tehničnih zahtevah v 10. poglavju.

Ponudbene cene vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. stroški dela, manipulativni stroški, ekološki stroški in vsi drugi morebitni stroški, ki jih bi imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila).

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Pri točkah, kjer mora ponudnik izkazati boljše tehnične lastnosti od zahtevanih, naj obkroži DA (če zahtevo izpolnjuje) ali NE (če zahteve na izpolnjuje oz. obkroži podatek, ki ga aparat izpolnjuje. Če ponudnik ne bo obkrožil ničesar, se bo smatralo, da ponujeni aparat NE izpolnjuje zahteve oz. izpolnjuje minimalne karakteristike.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ceno za aparat brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik bo izstavil račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posredoval preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se bo opravilo na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev. Rok plačila računa je 30 dni od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi ponudnik in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca, računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

    - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja.

Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv, izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

      - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

      - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Instrument zavarovanja:

- 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (menici morata biti predloženi v originalu) ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobave aparata ne opravi v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije.

      - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Naročnik ne zahteva zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

    - Drugi obrazci oz. priloge

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Obrazec št. 1: Prijava v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah oziroma tehničnih zahtevah, ki so sestavni del te dokumentacije. Ponudnik s podpisom Obrazca št. 2:  – Sposobnost izpolnitve zahtev naročnika potrjuje, da izpolnjuje zahteve naročnika.

Ponudnik mora za izkazovanje referenčnega pogoja v razdelek »Druge priloge« naložiti tudi najmanj dve referenčni potrdili izpolnjeni s strani referenčnih gospodarskih subjektov (Obrazca št. 7: Reference). Referenca mora izkazovati, da je bila oprema dobavljena in predana v uporabo v pogodbeno dogovorjenem roku, da je bilo izvedeno usposabljanje uporabnikov za delo z opremo ter da ponudnik oziroma njegov pooblaščeni servis izvaja oziroma je izvajal redno vzdrževanje in servisiranje opreme skladno z navodili proizvajalca.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 9.1 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe/okvirnega sporazuma, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi/okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Ponudnik s sedežem v tuji državi

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Obrazcu št. 1: Prijava, v Podatkih o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

    - Zaupnost ponudbe

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Ti podatki ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

- Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe/okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe/sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Pogodba

Pogodbo bo podpisal asist. mag. Janez Kramar, direktor zavoda.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati  Obrazec št. 5: »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisanega okvirnega sporazuma.

Pogodbo se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija

mag. Janez KRAMAR

direktor

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)