## VSEBINA
OPISI OPREME
DTS - pritličje
Faza 3c
URGENTNI BLOK
| REKAPITULACIJA |  | Dobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje opreme | pogarancijsko vzdrževanje opreme
|  |  |  | preventivno | kurativno |  |  | skupaj preventivno in kurativno
| Vsebina: |  |  | cena rednih letnih pregledov po navodilih proizvajalca za čas trajanja pogarancijske dobe (3 leta oz. 6 let) | delovna ura, vključno s potnimi in transportnimi stroški (popravila) | št. delovnih ur (ocena za celotno pogarancijsko obdobje) | delovne ure SKUPAJ | SKUPAJ BREZ DDV | DDV | SKUPAJ z DDV
SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA
1. | UZ APARATI - ANESTEZIJA |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SISTEM ZA 3D NAVIGACIJO |  | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 0 |  |  |  | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
|  | DDV | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
I. | Splošno
1 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
2 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski dobi,
zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi in
razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
3 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
4 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dipozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
5 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal
opremo, ter odstraniti vso embalažo.
6 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročil
na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
7 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
8 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem povezana
pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi
z dimenzijami v celoti izpoljnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpoljnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako dimenzijsko kot
oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme dejanskim
razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
9 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
10 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in
ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
11 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
12 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
13 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotavljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd).
14 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih popisov
in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne predmetne
podskupine opreme.
15 | Dobava predvidene opreme se izvede po zaključku posamezne faze oz GOI del
16 | Vsa dobavljena oprema je nadgradnja že obstoječega sistema oz obstoječe opreme UKCLJ, UKB; dobavljena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo
17 | vso opremo ki jo podnudnik/dobavitelj dobavi mora biti predhodno predstavljena uporabniku
IV. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpoljevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur.list RS št. 51/17), za kater je
obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
V. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in nedvoumno
določati posamezen tip artikla.
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino - dostava
na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec / ponudnik bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo proizvoda
(odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življensko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec / ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni obliki).

## UZ APARATI ANESTEZIJA
OPISI OPREME
DTS - pritličje
URGENTNI BLOK
Skladnost s standardi Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih) Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme Navodilo Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice. Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
št.opreme | opis opreme | kosi | Proizvajalec, tip, kataloška številka | cena / kos | skupaj
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
UZ APARATI - ANESTEZIJA
Splošne zahteve:
1. | Ultrazvočni aparatI morajo biti z vgrajeno najnovejšo digitalno tehnologijo
2. | AparatI morajo biti novi iz tekoče proizvodnje, ne demonstracijski ali obnovljen
3. | Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe
− natančen opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
− kataloge in/ali tehnično dokumentacijo za ponujeno opremo, iz katere morajo biti jasno
razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene 'opreme, ki izhajajo iz naročnikovih
strokovnih zahtev
4. | Garancijska doba za ponujeno opremo mora biti najmanj 24 mesecev od končne
primopredaje, garancija mora kriti tudi popravilo okvar kot posledica padcev (aparat in
sonde)
5. | Preventivno vzdrževanje se izvaja po priporočilu proizvajalca vendar najmanj 1 x letno.
6. | Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s
strani proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme.
Serviser mora komunicirati v slovenskem jeziku.
7. | Čas za odpravo napak mora biti največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava
napake v tem roku ni mogoča, mora izvajalec najkasneje v roku 3 dni pokvarjeno opremo
takoj brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake kvalitete in funkcionalnosti.
8. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po poteku
garancijskega obdobja
9. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z
zakonodajo v EU in evropskimi standardi.
10. | Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost maksimalno v šestdesetih (60) dneh od
datuma veljavnosti pogodbe.
11. | Ponudnik mora tekom postopka ocenjevanja ponudb, na lastne stroške, na morebitno pisno
zahtevo naročnika, le-temu omogočiti demonstracijo ponujene opreme v prostorih naročnika
v roku največ desetih (10) delovnih dni od prejema naročnikove pisne zahteve, na osnovi
katere se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
12. | V ceno preventivnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi rezervni deli oz. nadomestni deli
ter vsi stroški dela.
13. | Za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme mora ponudnik zagotoviti
usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev, ki jih bo določil
uporabnik.
14. | Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna
sredstva, ki se uporabljajo pri medicinskem čiščenju.
35.8.7B | UZ aparat s konveksno, linearno in kardialno sondo, z možnostjo priključitve ezofagealne sonde | 2 |  |  | 0
1. Mobilni prenosni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo za uporabo v urgentni medicini; možnost priklopa UZ sond za aktivno matriko (vsaj 1000 kristalnimi elementi).
2. Operacijski sistem Windows 10
3. Vsaj 15,6-palčni barvni LCD monitor, ki je hkrati dotikalni zaslon preko katerega uporabnik upravlja z ultrazvočnim aparatom.
4. Aparat naj bo nameščen na vozičku, ki mora biti nastavljiv po višini (primerni za delo stoje).
5. Vsaj tri aktivna priključna mesta za UZ sonde na samem aparatu, ki omogočajo delo tudi če aparat ni nameščen na vozičku.
6. Teža UZ aparata do 7 kg, skupaj z vozičkom do 32 kg.
7. Zahtevani prikazi:
· 2Dprikaz
· Pulzni doppler(PW),
· Kontinuirani doppler(CW),
· Pulzni tkivni Doppler
· M-prikaz,anatomskiM-prikaz(AMM),
· Barvni in barvni angio Doppler (powerdoppler),
· Prikaz s harmoniki,
· Prikaz s kodiranimi harmoniki
· Triplex prikaz; 2D+Barvni doppler+PW in 2D+Barvni Doppler+CW
8. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki brez izgube koristnih informacij (Specklereduction).
9. Programska oprema za sestavljeni (Compound) UZ prikaz.
10. Programska oprema za avtomatiziran prikaz integrala hitrosti po času (VTI), minutni volumen srca (CO) in utripni volumen (Stroke volume).
11. Programska oprema za avtomatiziran prikaz B-linij (B-Lines).
12. Programska oprema za avtomatiziran prikaz dimenzije spodnje votle vene (IVC), ter avtomatičen izračun indeksa kolapsibilnosti v realnem času.
13. Programska oprema za izboljšan prikaz punkcijske igle (kot npr. Needlerecognition).
14. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in Dopplerja.
15. Pred nastavitve za preglede po FAST protokolu.
16. Penetracija-globina UZ sektorja najmanj 36 cm.
17. Merilni paketi za kardiologijo in ožilje.
18. Delo z interno baterijo vsaj 2 uri.
19. Prikaz stanja napetosti baterije tudi pri ugasnjenem aparatu.
20. DICOM vmesnik (Worklist, Store…)
21. Visok nivo varovanja pacientovih podatkov; možnost enkripcije podatkov na trdem disku.
22. Aparat naj omogoča naslednje povezave:
· HDMI priključek
· USB 3.0
· LAN Ethernet
· Wi-Fi povezava
B:UZ sonde:
Dovoljena odstopanja so lahko v mejah +/- 5%.
1. Kardiološka UZ sonda: 1,1–4,7 MHz.
2. Abdominalna UZ sonda: 1,5 – 5,7 MHz
3. Linearna UZ sondaz vsaj štirimi uporabniško nastavljivimi tipkami : 3 – 20 MHz.
4. Multiplana TEE UZ sonda: 1,8 – 8,8 MHz
C:Možnosti nadgradnje
1. Programska oprema za avtomatično zaznavo prikazane žile in avtomatičen izračun pretoka krvi (kot npr. AutoVolumeFlow).
2. Priklop Brezžične kombinirane UZ sonde (kombinacija linearna in abdominalna) za delo v sterilnem okolju.
3. Linearna UZ sonda z vsaj štirimi programibilnimi tipkami s katerimi je možno upravljati z osnovnimi funkcijami UZ aparata: 4 – 12 MHz.
4. Programska oprema za avtomatsko meritev iztisnega deleža v realnem času (Real-Time EF)
5. Programska oprema za dinamični panoramski prikaz celotnih pljuč (LungSweep)
35.8.20 | UZ aparat z linearno in malo linearno sondo (hockey stick) | 2 |  |  | 0
Opis / zahteve:
A:Tehnične zahteve:
1. Mobilniprenosni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo za uporabo v urgentni medicini; možnost priklopa UZ sond za aktivno matriko (vsaj 1000 kristalnimi elementi).
2. Operacijski sistem Windows 10
3. Vsaj 14-palčni barvni LCD monitor, ki je hkrati dotikalni zaslon preko katerega uporabnik upravlja z ultrazvočnim aparatom.
4. Aparat naj bo nameščen na vozičku, ki mora biti nastavljiv po višini (primerni za delo stoje).
5. Vsaj dve aktivni priključni mesti za UZ sonde na samem aparatu, ki omogočajo delo tudi če aparat ni nameščen na vozičku.
6. Teža UZ aparata do 6 kg, skupaj z vozičkom do 30 kg.
7. Zahtevani prikazi:
· 2Dprikaz
· Pulzni doppler(PW),
· Kontinuirani doppler(CW),
· Pulzni tkivni Doppler
· M-prikaz,anatomskiM-prikaz(AMM),
· Barvni in barvni angio Doppler (powerdoppler),
· Prikaz s harmoniki,
· Prikaz s kodiranimi harmoniki
· Triplex prikaz; 2D+Barvni doppler+PW in 2D+Barvni Doppler+CW
8. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki brez izgube koristnih informacij (Specklereduction).
9. Programska oprema za sestavljeni (Compound) UZ prikaz.
10. Programska oprema za avtomatiziran prikaz integrala hitrosti po času (VTI), minutni volumen srca (CO) in utripni volumen (Stroke volume).
11. Programska oprema za avtomatiziran prikaz B-linij (B-Lines).
12. Programska oprema za avtomatiziran prikaz dimenzije spodnje votle vene (IVC), ter avtomatičen izračun indeksa kolapsibilnosti v realnem času.
13. Programska oprema za izboljšan prikaz punkcijske igle (kot npr. Needlerecognition).
14. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in Dopplerja.
15. Pred nastavitve za preglede po FAST protokolu.
16. Penetracija-globina UZ sektorja najmanj 36 cm.
17. Merilni paketi za kardiologijo in ožilje.
18. Prikaz stanja napetosti baterije tudi pri ugasnjenem aparatu.
19. DICOM vmesnik (Worklist, Store…)
20. Visok nivo varovanja pacientovih podatkov; možnost enkripcije podatkov na trdem disku.
21. Aparat naj omogoča naslednje povezave:
· HDMI priključek
· USB 3.0
· LAN Ethernet
· Wi-Fi povezava
B:UZ sonde:
Dovoljena odstopanja so lahko v mejah +/- 5%.
1. Linearna UZ sonda, z vsaj štirimi uporabniškonastavljivimi tipkami: 3 – 20 MHz.
2. Linearna »HockeyStick« UZ sonda: 2,5 – 16,8 MHz
C:Možnosti nadgradnje
1. Programska oprema za avtomatično zaznavo prikazane žile in avtomatičen izračun pretoka krvi (kot npr. AutoVolumeFlow).
2. Priklop Brezžične kombinirane UZ sonde (kombinacija linearna in abdominalna) za delo v sterilnem okolju.
3. Linearna UZ sonda z vsaj štirimi programibilnimi tipkami s katerimi je možno upravljati z osnovnimi funkcijami UZ aparata: 4 – 12 MHz.
35.8.21 | žepni ultrazvok z linearno in sektorsko sondo | 2 |  |  | 0
Opis:
1. Diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter vsaj 128 fizičnimi obdelovalnimi kanali.
2. Brezžična povezava z Android (verzija: 11, 12, in 13) ali iOS (verzija: 14, 15 in 16) mobilnimi napravami.
3. Klinične aplikacije: Kardiologija, Abdomen, Pljuča, Periferno ožilje, žilni pristopi, majhni deli, blokade živcev.
4. Zahtevani prikazi:
· B-prikaz, tudi z harmoniki.
· Color-barvni Doppler.
· Pulzni (PW) Doppler.
5. Penetracija-globina UZ sektorja 24 cm.
6. Nastavitev fokusa UZ snopa.
7. Možnost nastavitve TGC v vsaj šestih nivojih prikazane globine UZ sektorja.
8. Delo z interno baterijo vsaj 50 min.
9. Brezžično polnjenje UZ sonde.
10. Teža naj ne presega 210 g.
11. Arhiv: vsaj 500 preiskav hranjenih na mobilni napravi.
12. Vsaj 256 bitna enkripcija shranjenih podatkov.
13. Možnost shranjevanja statičnih in dinamičnih UZ slik v MPEG in JPEG formatu.
14. DICOM vmesnik (Verify, Worklist, Store, StorageCommitment, Secure DICOM (TLS)).
Dvojna UZ sonda, ki vsebuje:
· Sektorska sonda : 1.6-3.7 MHz z vsaj 64 kristalnimi elementi in vidnim poljem 90˚.
· Linearno UZ sondo: 3 – 12 MHz, z vsaj 192 kristalnimi elementi in širino UZ snopa 40 mm.
(kot npr. GE healtcareVscanAir SL ali enakovredno
|  |  |  | skupaj | 0

## 3D NAVIGACIJA
OPISI OPREME
DTS - pritličje
faza 3c
URGENTNI BLOK
Skladnost s standardi Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih) Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme Navodilo Ponudnik mora v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice. Cene se vpisujejo v stolpec E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
št.opreme | opis opreme | kosi | Proizvajalec, tip, kataloška številka | cena / kos | skupaj
MEDICINSKE NAPRAVE, APARATI IN SISTEMI
SISTEM ZA 3D NAVIGACIJO
20.16.1.2 | sistem za 3D navigacijo | 1 |  |  | 0
Prostor: 1x 400.073
Opis:
- Možnost 3D navigacije pri travmatoloških oz ortopedskih operativnih posegih, predvsem hrbteničnih, z možnostjo uporabe tudi na drugih delih telesa
- Uporabnost pri širokem spektru operativnih postopkov
- Natančnost postavljanja pedikularnih vijakov do 2 mm
- dinamično testiranje postavitve vijakov z uporabo nevromonitoringa
- krivljenje povezovalne palice glede na postavitev pedikularnih vijakov
- Posebej prilagojeni instrumenti namensko za postopke z navigacijo
- Združljivost z instrumentarijem, ki je prisoten v ustanovi
- kompatibilnost z rtg sistemom, ki je prisoten na naši kliniki – Siemens Cios Spin
- možnost načrtovanja operativnih posegov direktno na napravi ali na oddaljenem računalniku z možnostjo prenosa na napravo
- orodja za pred in intraoperativno oceno in popravo sagitalnega ravnovesja
- možnost neuromonitoringa na isti platformi
o EMG, MEP, SSEP
o Dinamično testiranje vijakov
- izobraževanje kirurgov, rtg inženirjev, instrumentark
- zagotavljanje rednega vzdrževanja x let
- redni softwarski updati
- možnost strojne nadgradnje sistema ob razvoju novih tehnologij, recimo robotike
- izboljšanja rentgenske slike narejene z nizko dozo sevanja za zmanjševanje obsevanja ekipe in bolnika med operacijo
- sledenje C loku v realnem času med premikanjem
- Funkcija za zmanjšanje kovinskih artefaktov na rentgenskih slikah
- Wi fi dostop
- Malware protection
- Varstvo podatkov
- Združljivost s pacs sistemom, ki je v uporabi na kliniki
|  |  |  | skupaj | 0