## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Kompresor – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | enofazni motor
2. | max moč 1,6 kw
3. | max posoda 30l
4. | min proizveden zrak pri 5 bar 150nl/min
5. | glasnost ne sme presegat 72db
6. | vsaj za 2 delovna mesta
7. | avtomatsko dreniranje vode v zunanjo posodo
8. | protihrupna zaščita
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | digitalni apekslokator, ki prikazuje na barvnem displeju zvezni prikaz lokacije sonde po celem kanalu
2. | svetlobno in zvočno opozorilo na koncu kanala
3. | samodejna kalibracija za ohranjanje natančnosti meritev v realnem času
4. | omogoča delo v različnih kliničnih pogojih, sključno s suhim, vlažnim, krvavečim ali z drugo tekočino, kot so fiziološka, Na-hipoklorid, klorheksidin, napolnjenem kanalu
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | LED tehnologija svetlobe
2. | programi General, Perio, Endo
3. | ločene zamenljive posode za UZ čistilec ter supra in subgingivalno peskanje
4. | prah gre iz rezervoarja direktno v cev (ne skozi stroj), kar preprečuje zamašitve cevi v notranjosti
5. | možnost uporabe obstoječih NSK-nastavkov in ključev
6. | sterilni nastavki za enkratno uporabo za subgingivalno peskanje
7. | enostavno čiščenje po uporabi
8. | možnost steriliziranja ročnika
9. | avtomatska prepoznava in preklop med UZ in peskalnikom
10. | komplet mora vsebovati 1 UZ ročnik za odstranjevanje trdih zobnih oblog ter 1 nastavek za supragingivalno in 1 za subgingivalno peskanje
11. | nožni pedal s kovinskim lokom za lažje premikanje med delom
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Polimerizacijska lučka – 12 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm
2. | zagotovljeno hlajenje svetlobnega led generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s
3. | lučka mora biti brezžična. kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje
4. | jakost polimerizacije v razponu 1200-2000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm
5. | garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | se enostavno nasadi na Kavo Multiflex
2. | se uporablja z nastavki za profilakso, parodontologijo in endodontijo
3. | v setu s tremi nastavki za odstranjevanje zobnega kamna in lučjo
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Nasadni instrumenti | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Rdeči kolenčnik – 7 kom
1.1 | 1:5 z luxom
1.2 | 20% manjša glava kot 25LP, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave
1.3 | uporaba turbinskih svedrov 1.6
1.4 | moč svetlobe 25000 luxov
1.5 | s keramičnimi ležaji
1.6 | tih in z malo vibracijami
1.7 | protizdrsna površina
1.8 | voda za hlajenje iz najmanj 3 šob
1.9 | 100o/19o delovni kot
2. | Rdeči kolenčnik – kirurški z zunanjim hlajenjem – 2 kom
2.1 | kirurški kolenčnik z zunanjim hlajenjem preko gumijaste cevke
2.2 | prenos hitrosti 1:2.7
2.3 | ohišje iz nerjavečega jekla
2.4 | svetlobna vlakna v notranjosti
2.5 | vstavitev svedra preko gumba na pritisk (za svedre FG premera 1,6 mm)
3. | Zeleni kolenčnik – 3 kom
3.1 | prenos 2,7:1
3.2 | moč svetlobe 25000 luxov
3.3 | možnost zamenjave glave
3.4 | glava za svedre s prenosom 2:1
3.5 | notranje vodno hlajenje
3.6 | protizdrsna površina
3.7 | notranji sprej
4. | Modri ročnik – 4 kom
4.1 | prenos hitrost 1:1
4.2 | lahko se umije in sterilizira
4.3 | nedrseč ročaj
4.4 | svetlobna vlakna v notranjosti (25000 luxov)
4.5 | ohišje iz nerjavečega jekla
4.6 | primeren za dolge in kratke svedre
5. | Turbina - 5 kom
5.1 | vsi za multiflex sklopko KAVO
5.2 | voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob
5.3 | zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo
5.4 | protizdrsno površino
5.5 | moč osvetlitve 25000 luxov
5.6 | višina glave 20 mm pri normalni glavi
5.7 | z nepovratnim ventilom
6. | Modri kolenčnik - 1 kom
6.1 | 1:1 z luxom
6.2 | moč svetlobe 25000 luxov
6.3 | z možnostjo zamenjave glave
6.4 | z glavo za RA svedre - razmerje 1:1
6.5 | s protizdrsno površino
6.6 | zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 7. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: Varilec folije – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | čas ogrevanja: cca 2 min.
2. | širina šiva 12 mm
3. | hitrost tesnjenja 10 m/min
4. | teža – ne sme presegati 8 kg
5. | dimenzije: cca 43,5 x 16 x 13,5 cm
6. | naprava potrjena v skladu z ISO 11607-2
7. | parametri tlaka, temperature in časa
8. | shranjevanje podatkov na priloženi SD kartici ali v omrežje
9. | delovanje preko zaslona
10. | nadzor nad procesom in integrirano spremljanje procesa
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Vitalitetni aparat – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | aparat za kontrolo vitalitete zoba, blago pulzirajoči
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 9. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 9. sklop: Zobozdravstvena enota – 4 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Splošne zahteve:
1. | biči za terapevta 5 kom (opcija izbire ob naročilu tudi 4,5 ali 6 bičev): Zgornje cevi s 3 zaskoki z možnostjo dela brez zaskoka. Opcija ob naročilu: za enako ceno tudi aparat s spodnjimi biči. Vrstni red izbere naročnik ob naročilu
2. | 1x cev in raven puster s samostojno cevko za suh zrak in snemljivim ohišjem (za sterilizacijo)
3. | 1x cev za zračni instrument in LED spojka z regulacijo vode na koncu cevi pri instrumentu
4. | 2x cev in mikromotor z regulacijo vode na koncu cevi pri mikromotorju
5. | brez ščetk z LED osvetlitvijo in regulacijo hitrosti od 100 – 40 000 rpm
6. | 1 x cev s PIEZO ročko LED in vsaj 3 konicami. Regulacija pretoka vode na koncu cevi - na PIEZO ročniku, LED žarnica zamenljiva in instalirana v notranjosti ročnika. Svetlobni prevodnik in kovinska zaščita zamenljiva in primerna za sterilizacijo
7. | biči snemljivi in odstranljivi
8. | opcija vgradnja intraoralne kamere
9. | vrstni red instrumentov izbere končni uporabnik
10. | odstranljiva guma primerna za čiščenje pod instrumenti
11. | dolžina izvlečene prosto gibljive cevi vsaj 90 cm
12. | nastavitve spominskih pozicij stola in instrumentov za 6 terapevtov
13. | spomin za delovanje inštrumentov:
vsaka cev mora imeti svoj spomin tako, da deluje različno ob preostalih. Avtomatski spomin vsake delovne zahteve
vsaj 3 spominski nivoji, ki jih osebje lahko preimenuje npr.: kirurgija, endo, protetika…
ustrezen je tudi zobozdravstveni stol, ki ne dopušča funkcije preimenovanja oziroma prevoda v slovenski jezik
14. | velika polica pod dentalno enoto:
v 2 oseh gibljiva roka, ki se jo lahko instalira vsaj na 3 pozicijah
zaradi varnosti naj bo nosilni del police tovarniško pritrjen z vijaki – izbira vsaj 3 pozicij pritrditve
v nosilcu dva nerjaveča pladnja po standardu za vnos v avtoklav
15. | amortizer za nastavitev dentalne roke z instrumenti po višini. Zavora za fiksiranje dentalne enote na poljubni višini. Snemljiv ročaj za dvigovanje in spuščanje dentalne enote. Opcija: Ročaj na levi strani. Opcija: Ročaji primerni za sterilizacijo
16. | pretočni grelec vode za nasadne inštrumente direktno pred vhodom v cevi instrumenta
17. | hlajenje svedrov na instrumentih – terapevt lahko na nožnem stikalu izbere 3 načine hlajenja. Med vrtanjem naj bo zagotovljena izbira enega od načinov: Suho delo / delo z izpihovanjem / vodno hlajenje
18. | regulacija hitrosti vrtenja turbine in mikromotorja z multifunkcijskim nožnim stikalom. Hitrost mikromotorja najnižje že od 100 do največ 40 000 obratov na minuto. Spomin zadnje uporabljene hitrosti vrtenja instrumentov
19. | nožna tipka za izpihovanje z zrakom na instrumentih – brez vrtenja svedrov. Izbira spominskega nivoja dela z instrumenti direktno na nožnem stikalu
20. | eno samo multifunkcijsko nožno stikalo s funkcijami: Spreminjanje hitrosti in moči instrumentov, upravljanje smeri stola, spomin za splakovanje, spomin zadnja pozicija, ščitnik z varnostnim stikalom, vklop hlajenja instrumentov (brez, samo zrak, voda). S spominom zadnje hitrosti instrumenta. Avtomatski premik pedala v spominsko točko. Opcija: brezžično nožno stikalo
21. | tipke na nožnem stikalu za priklic zadnjega položaja pred splakovanjem in avtomatsko gibanje v splakovanje
22. | touch ekran - prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema. Servisni meni za osebje z nastavitvami: reflektorja, instrument luči, instrumentov, čistilnih programov, zagonskega stanja ob vklopu, upravljanja temperature grelcev, domačega ekrana…Funkcija zamrznjenega ekrana za čiščenje
23. | prikazovalnik omogoča poimenovanje uporabnikov. Prikazovanje hitrosti vseh vrtečih instrumentov. Vsak vklop funkcij označen z zvočnim signalom
24. | fontana mora biti montirana na tla ob stolu za pacienta. Pljuvalnik mora biti vrtljiv okoli svoje osi. Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane
25. | fontana naj bo snemljiva, keramična in ali steklena, o čemer se naročnik odloči ob naročilu
26. | amalgam separator v fontani – skladno z zakonodajo več kot 95% separiranje. Centrifuga naj bo v isti osi kot zbirna posoda
27. | opcija: izbira mokrega sesalnega sistema za zunanji amalgam separator
28. | grelec vode za izpiranje lončka v fontani direktno pred izlivom v lonček
29. | puster s snemljivim ohišjem na strani asistentke (primerno za sterilizacijo) in samostojno cevko za suh zrak
30. | Roka za sesalce gibljiva levo-desno in nastavljiva po višini v krajši izvedbi. Možnost izbire med več dolžinami roke. Zaradi širine ambulante, roka v vodoravnem delu ne sme presegati dolžine 30 cm
31. | opcija: postavitev nerjavečega pladnja standard velikosti na asistent enoti. Pladenj mora biti odstranljiv
32. | filtri za sesalce, morajo biti montirani na zunanjem ohišju
33. | vsaj 4 nastavljivi timerji – po izbiri kot odštevalnik ali kot štoparica
34. | časovni izklop vode v kozarec in vode v fontano. Nastavitev spreminja osebje brez posega v aparat
35. | fontana mora biti vrtljiva in premična izpred naročja pacienta daleč v levo od asistence. Za premikanje se uporabi ročaj, ter se tako izogne dotiku kontaminirane keramike. Ustrezen odmik označi zvočni signal
36. | izklop sesalcev z nožno tipko, ki jo sproži terapevt ali asistent. Vakum ponovno deluje takoj ko osebje tipko spusti – brez da tipko pritisne ponovno. Vklop kot tipka in ne kot stikalo. Ista tipka se uporabi tudi za hitro varnostno zaustavitev funkcij stola in prekinitev delovanja stola pred končno spominsko pozicijo
37. | funkcija selektivnosti sesanja omogoča ločeno delovanje male in velike sesalne cevi. Izbira izklopa se nanaša na obe cevi ali samo veliko sesalno cev
38. | upravljalni tipkovnici pri terapevtu in asistenci morata imeti enake osnovne funkcionalnosti: Vsaj 1 skupen timer, polnjenje kozarca, splakovanje fontane, spominske funkcije stola s spominom pozicije pred splakovanjem ter smerne manualne nastavitve pozicij stola, zaklepanje displaja, vklop reflektroja in vklop kompozitne svetlobe
39. | na zdravnikovi strani dodatno še vsaj 4 timerji, komande za smer mikromotorja, prikazovalnik ure, vklop izklop vode na instrumentih, vklop izpihovanja, direktna varnostna tipka za kolaps pozicijo, vklop higienskih funkcij in hydroclean čiščenja, vsaj 2 spominski poziciji za delovni položaj, vstopno izstopni položaj , splakovanje in zadnja pozicija.. ekran lahko osebje spremeni in ustvari svoj ekran s priljubljenimi funkcijami
40. | posodobitve programske opreme preko USB vmesnika
41. | opcija: ENDO funkcija mikromotorja
42. | opcija: Fiziološka črpalka in kirurški mikromotor
43. | vgrajena avtomatska dezinfekcija vode s filtrom po predpisu DVGW
44. | set za intenzivno avtomatsko tedensko dezinfekcijo vode vgrajen v ohišju stroja. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Dezinfekcijsko sredstvo vsaj 5% H2O2
45. | čistilni programi za cevi instrumentov s Hydroclean funkcijo za sesalni sistem. Program avtomatskega jutranjega izpiranja vsake cevi vsaj 120 sekund. Program avtomatskega izpiranja vsake cevi po pacientu vsaj 20 sekund. Program avtomatskega izpiranja dovodnih cevi in odtočno sesalnega sistema na koncu delovnega dneva vsaka cev vsaj 20 sekund
46. | ločen program splakovanja odtočno sesalnega sistema s hladno vodo
47. | doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj brez posega v notranjost stroja
48. | za izpiranje pljuvalnika se uporablja hladna voda brez dezinfekcijskega sredstva
49. | reflektor z naravno svetlobo z Rf vrednostjo več kot 95 LED. Jakost vsaj 44.000 LUX, z regulacijo jakosti vsaj 5 stopenj z barvo svetlobe od 5200 K, z 2 ročajema (opcijski ročaji primerni za sterilizacijo)
50. | vklop brez dotika – s senzorjem. Senzorski izklop modre svetlobe za delo s kompozitnimi materiali... Nosilna cev s predpripravo za montažo roke za ekran. Vklop na senzorju in na tipkovnici. Reflektor gibljiv vsaj v 3 oseh. Opcijsko 4 os z zaklopom. Ambient svetloba SPA pred posegom
51. | reflektor brez ventilatorja
52. | izklop reflektorja v poziciji za splakovanje, avtomatski vklop v povrnjeni delovni poziciji
53. | opcija: Povečevalno ogledalo na reflektroju
54. | opcija: Vgradnja polimerizacijske LED svetilke na asistent enoti; 3 programi delovanja (polna moč / impulzno/ postopno naraščanje jakosti), časovni izklop. Svetlobna vlakna primerna za sterilizacijo
55. | mala in velika sesalna cev snemljivi z regulacijami jakosti - gladka v notranjosti. Filtra za sesalce na ohišju stroja dostopna brez posega v notranjost
56. | izklop vode, zraka in elektrike s centralnim električnim stikalom
57. | sistem za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom
58. | upravljanje stola z nožnim stikalom pri dvignjeni cevi standardno onemogočeno. Za vklop funkcije sočasnosti naj terapevt na nožnem stikalu izklopi varnostno funkcijo. Zaustavitev programskega gibanja stola s tipko na ohišju stola
59. | možnost programiranja nastavitve položajev pacienta (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala, (sedalo se mora spustiti čim nižje – manj kot 36 cm od tal in dvigniti vsaj 82 cm – dopustna toleranca 82cm +-3cm)
60. | skupna širina stola za pacienta skupaj s fontano pritrjeno na tla manj kot 100 cm
61. | trandelenburg - sočasno dvigovanje / spuščanje sedalnega dela skupaj z gibanjem hrbtnega naslona prepreči efekt »izvlečene srajce«
62. | stol izdelan za težje paciente – vsaj 180 kg
63. | vsaj 5 spominskih pozicij stola. Vsi spominski položaji stola se shranijo po željah vsaj 6 terapevtov
64. | opcija: svetlobno opozorilo vklopa in higienskih funkcij
65. | upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in terapevtski strani in nožnega stikala. Pri zdravniku direktna tipka za kolaps pozicijo
66. | priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja, ter avtomatski vklop vode v poziciji splakovanja
67. | varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire. Stikala na vseh izpostavljenih mestih (vsaj 6 stikal)
68. | vzglavnik z hitrim vijakom z dvojnim pregibom za 180 stopinj. Oblazinjenje se lahko instalira vsaj v 2 smeri. Ročaja za upravljanje na zdravnikovi in asistent strani. Opcija dodatni vzglavnik za dolge posege
69. | hrbtni naslon mora biti v zgornjem delu ožji, v spodnjem delu pa širši
70. | položaj stola (pacientove glave) v ležečem položaju mora biti na enakem mestu kot trenutno postavljeni stoli. Dopustno odstopanje 10 cm v vse smeri
71. | postavitev talnih instalacij levo spredaj od sedišča pacienta. Opcija: pokrov za instalacije pod pacientom
72. | snemljiva plastificirana zaščita stola pred pacientovo obutvijo. Opcija: snemljiva trda plastična zaščita za obutev
73. | stol mora imeti dva naslona za pacientovi roki - premična naprej
74. | barve oblazinjenja stola: po barvni karti proizvajalca
75. | barva lakiranih delov stroja enotno: dentalno belo
76. | opcija: polica na cevi reflektorja za dodatne naprave npr. apex lokator
77. | opcija: Vgradnja priključkov voda zrak elektrika za naprave drugih proizvajalcev
78. | ohišje in oblazinjenje iz materialov, ki se lahko čisti in razkužuje
79. | avtomatski izpust kondenza iz dovodnega zraka po vsaki zaključeni uporabi nožnega stikala
80. | nosilec kozarca za odpadke premičen – za postavitev na rob police s pladnji
81. | dezinfekcijsko sredstvo - GEL za odtočno sesalni sistem – dobavljen z dozatorjem za takojšnjo uporabo
82. | set za sesalne kanile manjših dimenzij in sesalni nastavki brez regulacij
83. | montaža stola mora biti omogočena brez privijanja v tla zaradi talnega gretja (npr. preko pritrdilne plošče)
84. | navodila za uporabo v slovenščini
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 10. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 10. sklop: Stol za terapevta (jahač) – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Stol terapevtski za zobozdravnika z ledveno oporo
1. | anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo ali bazo iz nerjavečega jekla sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika
2. | mehanizem za aktivni položaj sedenja
3. | nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem, višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)
4. | ledvena opora
5. | barva po izbiri
6. | kot npr Score Amazone Balance/ Jumper z lumbarno podporo ali enakovredno
7. | premer med kolesi 60 cm
8. | ustreznost standardu DIN EN ISO 7493
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 11. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 11. sklop: Stol za asistentko – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | ergonomsko oblikovan
2. | barva po izbiri
3. | na kolesih
4. | hkrati z naslonom oz. oporo za hrbet in naslonom za roke
5. | naslon vrtljiv za 360° in višji dvig sedala nad 58 cm
6. | premer med kolesi 60 cm
7. | ustreznost standardu DIN EN ISO 7493
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 12. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 12. sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | omogočeno mora biti popolnoma neodvisno nastavljanje nagiba sedalnega dela in naklona naslonjala za hrbet
2. | imeti mora vgrajeno vzmeteno naslonjalo, ki aktivno podpira ledveni del hrbtenice med gibanjem naprej in nazaj
3. | imeti mora anatomsko oblikovan sedež s sredinskim grebenom, ki preprečuje drsenje naprej ter razbremeni stegna
4. | brezstopenjsko nastavljiva višina pedala s plinsko vzmetjo v razponu od najmanj 460 mm do vsaj 660 mm
5. | možnost nagiba sedeža in naslonjala v obsegu vsaj 30 stopinj
6. | imeti mora kompakto in stabilno podnožje, kjer premer baze ne sme presega 54 cm mm za zagotavljanje maksimalne svobode gibanja nog okoli pacientskega stola
7. | stol mora biti opremljen z mehkimi, samovarovalnimi kolesci, primernimi za trda medicinska tla, ki preprečujejo nenadzorovano kotaljenje. Zasnova stola z minimalnimi režami in spoji za preprečevanje nabiranja umazanije in kontaminacije
8. | brezšivno oblazinjenje iz trpežnega materiala (umetno usnje), odpornega na agresivna medicinska razkužila
9. | polnilo iz spominske pene za dolgotrajno udobno sedenje med večurnimi posegi
10. | prostoročno nastavljanju višine prek nožnega sprožilca na podnožju
11. | ustreznost standardu DIN EN ISO 7493
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 13. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 13. sklop: Grelec za termoplastično maso – 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | električni grelec za maso po Meistu Ex-3-N Gold
2. | robustne konstrukcije za vsakodnevno uporabo v zobni ordinaiji
3. | enostavna uporaba in čiščenje
4. | imeti mora natančno regulirano temperaturo, ki omogoča enakomerno segrevanje brez pregrevanja
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 14. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 14. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Endodontski sistem tipa „all-in-one", ki na modularni osnovi združuje: • endodontski mikromotor • digitalni apekslokator (lokalizator delovne dolžine) • ultrazvočni funkcionalni modul z ultrazvočnim ročnikom • možnost vozička oziroma mobilne nosilne enote • naj nima vgrajene funkcije za terminčno polnjenje kanalov
1. | MIKROMOTOR
1.1 | brezžični, vgrajen Li‑Ion baterijski sistem
1.2 | delovna trajnost baterije vsaj 15 h v kontinuiranem delovanju in s čim hitrejšim časom polnjena
1.3 | hitrost: nastavljiva do najmanj 35.000 obr/min
1.4 | navor naj bo nastavljiv in se samodejno znižanje ob pristopu k apeksu
1.5 | avtomatsko ustavitev pri dosegu nastavljene delovne dolžine
1.6 | vgrajena knjižnica NiTi instrumentov, uporaba brez omejitve proizvajalca
1.7 | možnost dodajanja novih programov in instrumentov prek SD/microSD kartice brez doplačila
2. | APEKSLOKATOR
2.1 | digitalni, z merjenjem delovne dolžine v realnem času med pripravo
2.2 | določanje položaja igle v kanalu v realnem času
2.3 | možnost individualne nastavitve delovne dolžine
2.4 | prikaz položaja na vsaj 7 inčev velikem zaslonu
3. | ULTRAZVOČNI MODUL
3.1 | vgrajen ergonsko oblikovan ultrazvočni ročnik, ki ga je možno avtoklavirati
3.2 | možnost uporabe peristaltične črpalke za irigacijo s sterilno fiziološko raztopino
3.3 | integriran v enotni sistem z mikromotorom in apekslokatorjem
3.4 | sistem mora omogočati modularno razširitev (npr. kasnejše dodajanje termičnega polnjenja, peristaltične črpalke), a te funkcije naj ne bodo ponujene v osnovni dobavi
3.5 | omogočiti mora nadgradnje prek SD kartice brez stroškov za programsko opremo
4. | VOZIČEK
4.1 | mora vsebovati nosilec za mikromotor/apekslokator in ultrazvočni ročnik in mora imeti možnostjo priključka za peristaltičnu črpalko
4.2 | biti mora stabilen in imeti mora možnost premikanja v ordinaciji
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 15. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 15. sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih opornic in alignerjev – 1 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | TERMOFORMIRNA NAPRAVA
avtomatiziran postopek termoformiranja
vakuumsko oblikovanje z rezervnim vakuumom za hitro in natančno prilagajanje materiala modelu
brezkontaktno merjenje temperature termoformirnega materiala
infrardeče segrevanje brez potrebe po predgretju
prikaz in upravljanje funkcij preko zaslona na dotik
možnost shranjevanja nastavitev oziroma programov za različne vrste materialov
zvočna in vizualna signalizacija delovanja
možnost uporabe folij premera 120 mm
možnost uporabe folij debeline najmanj od 0 do 5,5 mm
možnost izdelave opornic, retencijskih aparatov, ščitnikov za zobe, opornic za beljenje, ortodontskih aparatov in drugih termoformiranih pripomočkov
delovanje brez potrebe po zunanjem priključku stisnjenega zraka
največji vakuum najmanj 0,8 bar
2. | SISTEM ZA REGISTRACIJO UGRIZA
integriran ali kompatibilen sistem za neposredno registracijo oziroma vtiskovanje antagonističnega ugriza med postopkom termoformiranja
možnost uporabe z isto termoformirno napravo
omogočati mora nastavitev ugriza in artikulacijo modelov
omogočati mora izdelavo funkcionalnih opornic z odtisom antagonističnega zobovja
dobavljen z vsemi potrebnimi nosilci, pritrdilnimi elementi in pripadajočim priborom za uporabo
3. | TERMOFORMIRNE FOLIJE
premer folij 120 mm
kompatibilnost s ponujeno termoformirno napravo
različne debeline glede na potrebe uporabnika
primerne za izdelavo ortodontskih in zobotehničnih aparatov, retencijskih opornic, zaščitnih ščitnikov, opornic za beljenje in drugih termoformiranih izdelkov
4. | TEHNIČNE ZAHTEVE
napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz
moč največ 400 W
raven hrupa manj kot 60 dB(A)
masa naprave največ 15 kg
dimenzije naprave največ 40 × 40 × 40 cm
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 16. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 16. sklop: Endoaktivator – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | naprava za aktivacijo irigacijskih tekočin za dezinfekcijo in čiščenje zobnih kanalov
2. | omogoča večsmerno eliptično gibanje
3. | uporablja sonično tehnologijo (hidrodinamski fenomen), ki omogoča boljšo odstranitev razmazovine inbiofilma ter omogoča globlje čiščenje v lateralnih kanalih
4. | vsebuje osnovni set s polnilno postajo, vsaj dvema baterijama, en ročnik in nastavek za Endoaktivator ter zaščitne pokrovčke in igle različnih dimenzij
5. | dodan naj bo potrošni material: - konice različnih domenzij (krajše, srednje in daljše) - zaščitni pokrovčki
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 17. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 17. sklop: Sterilizator – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | samostoječ sterilizator tipa B po standardu EN 13060, primeren tudi za kirurgijo
2. | čista in umazana voda sta v sterilizatorju
3. | možen priklop na deminiralizirano vodo in odtoke različnih proizvajalcev
4. | velikost komore vsaj ø 25x45 cm
5. | globina sterilizatorja ne sme presegat 65 cm (izvedba za pult 60cm)
6. | električna moč ne sme presegat 2.2.kw
7. | skupen čas delovanja v univerzalnem programu 134 stopinj ne sme presegat 55 min skupaj z sušenjem
8. | čas sušenja pri hitrem programu ne sme presegati 5 min
9. | vsebovati mora programe: Bowie&dick test, Univerzalni B, Hitri B, vsaj en S program in en program 121 stopinj pri tipu B ki mora presegati čas 15 min
10. | min čas sterilizacije univerzalno B pri 134 stopinj je 5,5 min max pa 7 min
11. | teža ne sme presegati 50 kg (ker je namizna izvedba)
12. | min teža sprejema instrumentov 5 kg ali vsaj 1kg tekstila
13. | velikost komore vsaj 23 l
14. | dokumentacija preko USB ali mreže
15. | možnost priklopa na zunanji dokumentarni sistem enakega proizvajalca kot je sterilizator
16. | izpust čiste in umazane vode iz sterilizatorja možen preko cevi
17. | program varčnega načina delovanja (power save) naprava gre v mirovanje
18. | uporabniku prijazna in optimizirana menjava filtrov in tesnila vrat
19. | validacija po enem letu v ceni po standardih ISO 11140-4, 2014/53/EU, DIN EN 301 489 z izdelavo poročila o ustreznosti delovanja
20. | servis po enem letu v ceni
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 18. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov – 8 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | endodontski aparat, ki v enem sistemu združuje mikromotor za strojno širjenje koreninskih kanalov in digitalni apekslokator za določanje delovne dolžine koreninskega kanala
2. | mikromotor podpira rotacijsko in recipročno gibanje za pripravo koreninskih kanalov z nikelj-titanskimi instrumenti
3. | merjenje dolžine koreninskega kanala preko kolenčnika ali sponke brez menjavanja žic, (možnost merjenja delovne dolžine tudi z ročnimi instrumentami poleg merjenja med strojnimi pripravo)
4. | prikazovalnik na dotik za nastavitev parametrov, akustični signal ob dosegu apeksa
5. | vizualni indikator na displeju prikazuje oddaljenost od apeksa v realnem času
6. | prednastavljeni parametri za različne sisteme strojnega širjenja, vključno z recipročnimi instrumenti
7. | možna sterilizacija kolenčnika v avtoklavu po navodilih proizvajalca
8. | USB izhod za prenos podatkov
9. | brezžična stopalka
10. | možnost nadgradnje s sistemom za polnitev z vročo guttapecho
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 19. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 19. sklop: Peč za peko keramike – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Peč je namenjena uporabi v zobotehničnem laboratoriju in omogočati natančno, zanesljivo in ponovljivo peko različnih vrst dentalne keramike, vključno s feldšpatsko keramiko, glazuro, kristalizacijo in primerljivimi postopki.
Zahtevane tehnične lastnosti:
1. | maksimalna delovna temperatura najmanj 1200 °C
2. | integriran vakuumski sistem z možnostjo nastavitve in nadzora vakuuma med peko
3. | digitalno upravljanje preko zaslona ali tipkovnice z enostavnim in preglednim uporabniškim vmesnikom
4. | možnost shranjevanja in prilagajanja programov peke, najmanj 200 programov
5. | samodejni programi za standardne postopke, kot so glaziranje, kristalizacija in sušenje
6. | natančen nadzor temperature z visoko ponovljivostjo delovanja
7. | enakomerna porazdelitev toplote v komori
8. | funkcija samodejne kalibracije temperature
9. | vgrajeni varnostni sistemi, vključno z zaščito pred pregrevanjem in nadzorom vakuuma
10. | tiho delovanje in energijsko učinkovito obratovanje
11. | vnaprej programirani materiali IPS e.Max, IPS d.Sing in In Line
12. | avtomatsko kontroliranje pregretja
13. | reduciranje pokanja keramike
14. | avtomatiziran proces zapiranja peči
15. | proces kontroliranega ohlajevanja z infrardečo kamero
16. | v kompletu z vakumsko črpalko
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 20. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | kolenski
2. | razpon obratov: 1.000 do 50.000 na min
3. | brezkrtačni motor
4. | hitrovpenjalni sistem
5. | moč: max 150 W - 160 W
6. | nizko segrevanje
7. | navor vsaj 7 Ncm
8. | moč prijemalnih klešč vsaj 70N (zaradi velikega orodja;kot velika vreza )
9. | teža ročnika naj ne presega 300g
10. | vsaj trije programi hitrosti in navora , ki se dajo shraniti
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 21. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 21. sklop: Sesalna enota za tehniko – 9 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | ujemanje z mizami KAVO EWL in KAVO FLEX SPACE (to so obstoječe mize)
2. | temeljito varnost pred mikroprahom (imeti mora izhodni filter za sesalnim motorjem)
3. | fleksibilna kombinacija filtrske vrečke , mikrofiltra in ogljikovega filtra
4. | različne stopnje sesalne moči : 18 , 22, 25 , 31 l / s
5. | možnost izbire med avtomatiko ali neprekinjenim delovanjem
6. | zelo tiho delovanje z sesalnim nastavkom pri maksimalni moči pod na razdalji 30 cm 75db
7. | kot filtrski v predalu
8. | v skladu z direktivami BIA
9. | ujemati se mora v integrirano mizo za dva delovna mesta v obstoječi nosilec
10. | nujno ujemanje z mikromotorji kavo. možnost avtomatskega vklopa sesalca na začetku dela z motorjem (saj imamo samo kavo mikromotorje)
11. | pooblaščen servis mora biti v Sloveniji
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 22. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 22. sklop: Odsesovalna naprava – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | sesalna enota za eno delovno mesto
2. | napajanje 230V 5o Hz ena faza
3. | moč motorja ne sme presegati 0,5Kw
4. | pretok zraka vsaj 1200l/min
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 23. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | naprava za avtomatsko mešanje in doziranje odtisnih materialov (A-silikoni, polietri)
2. | namizna izvedba, primerna za uporabo v zobozdravstveni ambulanti
3. | omogočeno enostavno, hitro in ponovljivo mešanje brez ročnega posega v sam postopek mešanja
4. | zagotavljanje homogene zmesi brez izrazitih zračnih vključkov
5. | natančno doziranje materiala za klinično uporabo
6. | kompatibilnost s sistemom kartuš 3M impregum oziroma originalnimi ali enakovrednimi pakiranji materiala, namenjenimi avtomatskemu mešanju
7. | enostavna menjava kartuš in mešalnih nastavkov
8. | izdelava iz materialov, primernih za uporabo v zdravstvenem okolju
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 24. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | ima do največ 4 večnamenske predale
2. | približnih dimenzij 90x60x105/170 cm, 890 × 714 × 1075/1660 mm (D × Š × V)
3. | ima delovno površino z dvignjenim robom s treh strani
4. | opremljen naj bo s tremi stranskimi prekucnimi predali, ter izvlečno poličko za odlaganje
5. | pod delovno površino bi si naročnik želel štiri predale širine 60 cm s centralno ključavnico, od tega naj ima do tri predale višine 150 mm, ter en predal, ki je malo višji do višine 225 mm. Vsi predali so opremljeni tako, da omogočajo jasno označitev vsebine predalov
6. | voziček naj je opremljen s štirimi kolesi do premera 125 mm, od tega naj bosta dve opremljeni z zavoro, ter odbojnim profilom
7. | voziček naj omogoča še namestitev dodatnih nosilcev za dodatno opremo kot so npr. zabojniki za ostre odpadke in prekucnime predale, ki omogočajo sortiranje materiala
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 25. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 25. sklop: Videolaringoskop – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | naprava za video intubacijo, ki omogoča jasen in neposreden pogled na faringealno strukturo na zaslonu. Zmanjšuje travmo med intubacijo sapnika in zmanjšuje težavnost postopka
2. | ergonomska in trpežna zasnova z varnim bakteriostatičnim ročajem, ki omogoča uporabo rezila za enkratno uporabo za preprečevanje navzkrižne okužbe
3. | intuitiven zaslon na dotik z dvojno funkcijo proti rosenju za jasno sliko
4. | nastavljiv zaslon ponuja obsežno vrtenje za optimalen ogled
5. | dobavljiv z lopaticami za enkratno uporabo in v različnih velikosti po standardnih oblikah (kot npr. Macintosh), vgrajeno polnilno baterijo, napajalnikom, kablom USB, notranjo programsko opremo in priročnikom
6. | neprekinjeno delovanje naprave naj omogoča vsaj 2 uri dela
7. | ponudnik mora predložiti natančne tehnične specifikacije (velikost ekrana, resolucija ekranain posnete grafike, zmožnost notranjega polnilnika ali spominske kartice, teža naprave, velikost naprave, zmožnost vrtenja ekrana in prilagajanja kota ekrana,....)
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 26. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Mokri obrezovalnik mavčnih modelov
1. | močan motor za visoko stopnjo odstranjevanja materiala brez utrujanja uporabnika
2. | nagibni mehanizem da preklopi mizo obrezovalnika med kotoma 90° in 98°
3. | varnostno stikalo takoj ustavi motor in dovod vode, če odprete sprednja vrata aparata
4. | priklop na vodovod
5. | ergonomska oblika: ohišje je nagnjeno pod kotom 10°, kar omogoča optimalen pregled nad zobnim modelom med delom
6. | enostavno čiščenje: ohišje odporno proti koroziji, odstranljiva sprednja vrata brez orodja
7. | nastavljiva mizica
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 27. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | sistem instrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov (kot MTA, Biodentine) na mesto perforacije, za izdelavo MTA čepka, za retrogradno polnitev
2. | v obliki držala in mehanizma za vodilo ter igle
3. | na isto držalo in mehanizem se lahko vpne različne debeline igel in vodil.
4. | mehanizem z vzmetjo drži distanco od vodila do konca igle. Vodilo se na pritisk premakne po tubi proti izhodu in se samodejno vrne v prvotni položaj.
5. | kovinski, za rokovanje z eno roko
6. | z mehanizmom za vstavitev plastičnega vodila.
7. | ročaj, zaklepni mehanizem in igle so primerni za sterilizacijo v avtoklavu in za večkratno uporabo
8. | igle iz NiTi materiala z različnimi premeri tubice (0,9mm, 1,1mm in 1,3 mm) in vodila s pripadajočimi velikostmi iz plastičnega materiala. Vodila so plastična za enkratno uporabo
9. | Vodila za MAP instrument so potrošni material:
-plastična vodila velikosti premera 0,9mm
-plastična vodila velikosti premera 1,1 mm
-plastična vodila velikosti premera 1,3 mm
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

## 28. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz koreninskega kanala – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | set instrumentov za odstranjevanje zalomljenih instrumentov iz koreninskega kanala na princip zanke, s katero zaobjamemo zalomljen instrument
2. | z aktivacijo zanke s potegom na mehanizmu ročaja instrumenta zagrabimo instrument in ga izvlečemo iz koreninskega kanala
3. | sestavni deli so ročni instrument z mehanizmom z vzmetjo in ločeno zanka, ki se pritrdi na ta instrument
4. | kovinski ročaj in mehanizem sta iz kovinskega materiala za ponovno sterilizacijo in se uporablja enoročno
5. | material je zaščiten pred korozijo
6. | vnaprej pripravljene zanke za enkratno uporabo različnih debelih kovinske niti, ki se pritrdijo na kovinski mehanizem
7. | Zanke za BTR pen so potrošni material za enkratno uporabo:
- velikost premera žice 0,5 mm (pakiranja po 5)
- velikost premera žice 0,4 mm
- velikost premera žice 0,3 mm
Naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.