OBR. 1

Ponudnik:

Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje

JN _______/2026

Kraj in datum:___________

OBR. 2 	IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje«

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec: naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: |  |
| Št. vpisa v sodni register |  |

Izjavljamo,

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor je podizvajalec pisno zahteval neposredna plačila.

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;

- v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, se glavni izvajalec zavezuje, da bo naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico sklenjeno pogodbo krivdno odpovedati, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Datum: | Podpis ponudnika: |
| --- | --- |

OBR. 2 A IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

________________________________________________________________________

(naziv)

________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- zahtevamo neposredno plačilo:

☐ DA

☐ NE

V primeru, da smo označili možnost »DA«, zahtevamo neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3 in soglašamo, da naročnik pod pogoji iz razpisne dokumentacije ter pogodbe o izvedbi javnega naročila neposredno poravna našo terjatev do glavnega izvajalca za izvedena dela oziroma dobavljeno blago, ki je predmet tega javnega naročila.

Ta podpisana izjava predstavlja pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo v smislu 94. člena ZJN-3 in dodatna pisna zahteva po oddaji ponudbe ni potrebna, razen če naročnik zaradi spremembe podizvajalca ali spremembe obsega del zahteva novo izjavo.

| Datum: | Podpis podizvajalca |
| --- | --- |

OBR. 3	 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

| Datum: | Podpis |
| --- | --- |

Priloga:

- ponudnikov lasten predračun z natančnim tehničnim opisom (priloga 1)

- ESPD obrazec (priloga 2)

- izjava tujega ponudnika - predloži samo tuj ponudnik (priloga 3)

- slika ob prijavi iz merila  za izbor ponudbe B1.2 (priloga 4). V primeru manjkajoče priloge se kriterij B1.2 oceni z 0 točkami

- rezultat skeniranja treh karakterističnih kosov iz merila za izbor ponudbe C - kvaliteta rezultatov skeniranja (priloga 5)

- veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji (priloga 6)

OBR. 4 	PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR. 5 	PONUDBA

Naročnik

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva 6

1000 Ljubljana

Javno naročilo: »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje«

- Ponudnik  - podatki o ponudniku in partnerjih

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |

Ponudbena neto  cena brez DDV                  ___________________________ EUR

DDV					    ___________________________EUR

CARINA (če se obračuna)                                ___________________________ EUR

SKUPNA CENA                                             _____________________________ EUR

(z besedo: ___________________________________________________evrov in ___/100)

- Ponudnik bo zagotovil dobavo, namestitev in zagon dobavljene opreme na način, da bo prevzem izveden najkasneje _____ mesecev od začetka učinkovanja pogodbe skladno s 5. členom pogodbe, izdanega po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu predmeta pogodbe. Zahtevano največ 8 mesecev.

- Plačilni rok: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

- Veljavnost ponudbe ________  dni šteto od dne, ki je v razpisu določen za oddajo ponudb. Zahtevano najmanj 120 dni.

- Ponudnik potrjuje, da bo svoje obveznosti izvedel po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njegovo vsebino.

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

| OBR. 6 | SOGLASJE osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje» dajem soglasje naročniku UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke iz ustreznih kazenskih evidenc (prvi odstavek 75. člena ZJN-3), da osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bile pravnomočno obsojene za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| Zakoniti zastopnik (ime in priimek): |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Poštna številka |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik ali partner več zakonitih zastopnikov oz. oseb, za katere je po prvem odstavku 75. člena dolžan izkazati nekaznovanost, ta obrazec izpolnijo vse osebe.

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR. 7 	SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

IZ KAZENSKE EVIDENCE IN DRUGIH JAVNIH EVIDENC

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje«

dajemo soglasje naročniku Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, za pridobitev podatkov iz ustreznih kazenskih evidenc in drugih javnih evidenc, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Kraj: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

| OBR 8; IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI. V primeru, če bo naša ponudba za »Nakup in dobavo novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje« izbrana, IZJAVLJAMO da bomo dostavili garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, v višini _________________ EUR (10% pogodbene vrednosti brez DDV) z veljavnostjo do najmanj 60 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu predmeta pogodbe, in jo bomo predložili v desetih (10) delovnih dneh po podpisu pogodbe. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora trajati najmanj 60 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu predmeta pogodbe, potrjenem s podpisom zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu, s katerim naročnik potrdi, da je bila oprema dobavljena, nameščena, zagnana, da je uspešno prestala vse pogodbeno določene funkcionalne oziroma prevzemne preizkuse ter da so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti izvajalca do prevzema. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po materialnem in procesnem pravu Republike Slovenije. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Datum:; Podpis:. OBR 8A; IZJAVA PONUDNIKA - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU. V primeru, če bo naša ponudba za »Nakup in dobavo novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje« izbrana, IZJAVLJAMO da bomo dostavili garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini __________________ EUR (5% pogodbene vrednosti brez DDV) in jo bomo predložili v desetih (10) delovnih dneh po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu predmeta pogodbe. Veljavnost bančne garancije bo najmanj šestdeset (60) dni po izteku najdaljšega garancijskega roka. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po materialnem in procesnem pravu Republike Slovenije. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. |  |
| --- | --- |

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR 9 IZJAVA

Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner v skupnem nastopu

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobavo novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje«

Izjavljamo, da ne sodelujemo s spodaj naštetimi:

a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji

b) pravno osebo, subjektom ali organom, katerih več kot 50 odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a tega odstavka ali

c) fizično ali pravno osebo, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a ali b tega odstavka vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila.

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR. 10 IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV Potrjujemo, da smo sposobni izpolniti vse obvezne tehnične zahteve iz poglavja 3. Tehnične zahteve in izpolniti vse obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti za vsako postavko. Neizpolnitev ali nedokazano izpolnjevanje minimalne tehnične zahteve pomeni, da ponudba ne izpolnjuje zahtev naročnika. Naročnik bo morebitna pojasnila ali dopolnitve zahteval le v obsegu, ki ga dopušča ZJN-3. Komponenta; Tehnični podatki; VSEBUJE; NE VSEBUJE. Primarni (visokoločljivi / nano) izvor; transmisijski izvor odprtega tipa;. najnižja delovna napetost ≤ 20 kV, najvišja delovna napetost ≥ 160 kV;. dosegljiva prostorska ločljivost ≤ 0,8 µm, potrjena na 2D umeritvenem vzorcu (JIMA ali Siemens star) na lokaciji naročnika;. žarilna nitka iz volframa ali LaB₆, ki jo lahko uporabnik zamenja sam (predhodno poravnani nosilci);. največja moč na tarči ≥ 9 W (ali ekvivalentna moč izvora ≥ 60 W). Sekundarni (mikro/makro) izvor; usmerjeni ali transmisijski izvor odprtega tipa;. najvišja delovna napetost ≥ 220 kV;. največja moč na tarči ≥ 150 W;. dosegljiva prostorska ločljivost ≤ 4 µm.. Oba izvora; opremljena z vsemi pomožnimi napravami (napajalniki, krmilniki, kabli, hlajenje), potrebnimi za delovanje;. vključeni postopki in/ali umeritveni vzorci za poravnavo goriščne točke in kalibracijo geometrije;. na voljo filtri za oba izvora;. izbira in preklapljanje izključno prek programske opreme, brez ročnega posega v strojno opremo;. ker gre za izvora odprtega tipa: rezervni deli in žarilne nitke za vsaj 1 leto rednega delovanja ter priročnik za zamenjavo delov in nitk. Detektor; tip »flat panel«;. aktivna površina ≥ 140 × 140 mm²;. matrika slikovnih pik ≥ 2000 × 1600;. velikost slikovne pike ≤ 160 µm;. digitalizacija (bitna globina) 16 bitov;. največja hitrost zajema ≥ 5 fps pri polni ločljivosti (1×1);. zmožnost zajema z združevanjem (binning) vsaj 2×2.. Rotacijska miza; največja aksialna nosilnost ≥ 30 kg;. dvosmerna kotna ponovljivost ≤ 0,01°;. aksialni odmik (runout) ≤ 1 µm;. »plug-and-play« priklop zunanjih in-situ naprav na vrhu rotacijske mize prek serijskega vmesnika (ali enakovredne povezave) skozi drsni obroč.. Granitni manipulator; granitni podstavek za vse osi, slikovne naprave in izvore, optimiziran za togost in dušenje vibracij;. najmanj 6 motoriziranih osi z linearnimi/kotnimi enkoderji;. strojni in/ali programski sistem proti trkom;. zvezno spreminjanje povečave; visoka prilagodljivost razdalj vir–vzorec in vzorec–detektor;. največja razdalja vir–detektor ≥ 400 mm;. krmilniki za vse osi vključeni v dobavi; za vsako os navedeni obseg in hitrost premika ter mehanske lastnosti.. Ohišje za zaščito pred sevanjem; velikost, masa in konfiguracija ohišja skladne s predlaganim sistemom; največja dovoljena masa sistema ≤ 8 t, največje zunanje mere omare ≤ 3,5 m × 1,6 m × 2,3 m (D × Š × V);. zaščita skladna s slovenskimi predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in z lastnostmi nameščenih izvorov;. vsaj ena (1) notranja digitalna nadzorna kamera za vizualni nadzor sistema med delovanjem;. vsaj ena (1) notranja osvetlitev;. vsaj en (1) osvinčen prehod (labirint) za priključke zunanjih naprav;. vsaj ena (1) motorizirana ali ročno odpirajoča zaščitna vrata s samodejno zaporo;. varnostni sistemi: izklop izvora ob odpiranju vrat, gumb za izklop v sili, indikator statusa izvora.. Enota za in-situ obremenjevanje; obremenjevanje v nategu in tlaku;. največja sila ≥ 5 kN;. največji pomik ≥ 10 mm;. obremenjevanje v zraku;. obremenjevanje v tekočini/suspenziji (tekočinska komora);. ohlajanje in nadzor temperature vpenjal ali tekočine ≤ -20°C;. ogrevanje in nadzor temperature vpenjal ali tekočine ≥ 160°C;. možnost krmiljenja in spremljanja termomehanskega obremenjevanja med CT zajemom.. Postopek pridobivanja CT slik; izbira med načinom »korak-in-posnetek« in neprekinjenim zajemom;. CT skeniranje regije interesa (ROI);. spiralno (helical) skeniranje;. laminografija (za ploščate vzorce);. razširitev vodoravnega vidnega polja s samodejnim sestavljanjem (npr. z bočnim premikom detektorja ali zamikom rotacijske osi);. navpični zajem s samodejnim sestavljanjem posnetkov.. Računalnik in programska oprema za nadzor sistema; procesor Intel i9 ali Xeon (ali enakovredno);. RAM ≥ 64 GB;. grafična kartica za delovne postaje z VRAM ≥ 12 GB;. sistemski SSD ≥ 1 TB;. vsaj ena (1) povezava Gigabit Ethernet;. monitor ≥ 27″, miška in angleška tipkovnica;. 64-bitni operacijski sistem Windows (različica 10 ali novejša).. Programska oprema mora omogočati: nastavitev in nadzor vseh komponent (izvor, detektor, osi), centriranje vzorca, upravljanje vseh načinov zajema, interaktivno rekonstrukcijo s finim nastavljanjem parametrov, osnovno volumetrično vizualizacijo.. Programska oprema mora omogočati korekcijo artefaktov: premik goriščne točke, obročni artefakti, utrjevanje žarka, sipanje, kovinski artefakti, okvarjene slikovne pike.. Programska oprema mora omogočati nadzor vsaj ene (1) zunanje in-situ naprave in izvoz parametrov ter podatkov v odprtih formatih (npr. Raw, TIFF, ASCII).. Na voljo mora biti aplikacijski programski vmesnik (API) oz. možnost skriptiranja.. Programska oprema za poobdelavo in analizo rekonstruiranih volumnov; Paket VGSTUDIO MAX (ali enakovreden) s spodnjimi moduli:. - osnovni paket za vizualizacijo in obdelavo vokselskih podatkov (rezi, 3D upodabljanje, meritve, segmentacija, subvokselsko natančna določitev površine, paketna/makro obdelava);. - Coordinate Measurement (koordinatne meritve);. - Reverse Engineering (obratni inženiring — generiranje CAD/površin iz CT podatkov);. - Volume Meshing (izdelava volumskih (tetraedričnih) mrež za simulacije);. - Fiber Composite Material Analysis (analiza vlaknenih kompozitov);. - Digital Volume Correlation (digitalna volumska korelacija za merjenje premikov in deformacij — ključno za vrednotenje in-situ preizkusov).. Dragonfly 3D World (ali enakovreden) s funkcijami globokega učenja (AI) za segmentacijo, analizo in CT rekonstrukcijo.. Vse licence morajo biti trajnega tipa.. Shranjevanje podatkov (NAS); uporabni prostor ≥ 24 TB. RAID izvedba (odpornost na izpad vsaj enega diska). vsaj ena Gigabit Ethernet povezava. Usposabljanje; Vsaj 4 dni (po 8 ur na dan). Za vsaj 5 oseb. Po namestitvi in prevzemu. Obsega nastavitev parametrov skeniranja, rekonstrukcijo, postopek menjave žarilnih nitk ter poravnavo/kalibracijo.. V primeru, da bo naša ponudba izbrana, izjavljamo, da imamo zagotovljen servis za predmet javnega naročila v EU: Ime servisa; Naslov; Kontaktna oseba; Telefon kontaktne osebe. Datum:; Podpis:. OBR. 10A TABELA TOČKOVANJA GLEDE NA MERILA A, B, C IN D Ponudnik v tabeli označi, katere od navedenih kriterijev njegova ponudba izpolnjuje. Za vsako merilo, ki ga ponudnik označi kot izpolnjenega, mora predložiti dokazila (prospektna dokumentacija, tehnični listi, izjave proizvajalca ipd.), iz katerega je izpolnjevanje merila jasno in nedvoumno razvidno. Merilo, za katerega dokazilo ni predloženo ali iz predloženih dokazil izpolnjevanje ni jasno in nedvoumno razvidno, se oceni z 0 točkami. Naročnik bo morebitna pojasnila ali dopolnitve zahteval le v obsegu, ki ga dopušča ZJN-3. Merilo A — Ekonomska ponudba; Ponujena cena “na ključ” brez DDV; Možno število točk; Doseženo število točk-izpolni naročnik. Ekonomska ponudba; A = 10 točk × (Najnižja ponujena cena)/(Ponujena cena ponudbe,ki se ocenjuje); 10. Merilo B — Tehnične lastnosti/nadgradnja; Vsebuje; Ne vsebuje; Možno število točk; Doseženo število točk. Rentgenska izvora; B1.1 Mikro/makro vir – najvišja delovna napetost: ≥ 300 kV; 3. B1.2 Nano vir – dosegljiva prostorska ločljivost (potrjena na JIMA/Siemens star):≤ 0,3 µm; 2. B1.3 Nano vir – najvišja delovna napetost: ≥ 190 kV; 1. B1.4 Možnost žarilne nitke iz LaB₆ (poleg volframove) na nano viru; 1. B1.5 Avtomatski menjalnik filtrov na vsaj enem viru (avtonomno/oddaljeno skeniranje); 1. B1.6 Nizkodifrakcijsko (diamantno) okno na nano viru za zmanjšanje difrakcijskih artefaktov; 1. B1.7 Monoblok zasnova izvora brez visokonapetostnih kablov (zmanjšano vzdrževanje); 3. B1.8 Mikro/makro vir – najvišja moč na tarči: ≥ 200 W; 1. Detektor; B2.1 Hitrost zajema pri polni ločljivosti (1×1): ≥ 20 fps; 1. B2.2 Hitrost zajema pri binningu 2×2: ≥ 40 fps; 1. B2.3 Velikost slikovne pike (pixel pitch): ≤ 150 µm; 1. B2.4 Možnost hitre menjave in zasuka detektorja z visoko ponovljivostjo, brez ponovne kalibracije ali poravnave. Menjava od polno funkcionalnega detektorja A, do polno funkcionalnega detektorja B mora biti izvedena v roku 5 min. Hitrost in ponovljivost menjave se preveri ob inštalaciji in je pogoj za podpis prevzemnega zapisnika.; 1. B2.5 Aktivna površina detektorja: ≥ 250 × 250 mm²; 1. B2.6 Matrika slikovnih pik ≥ 2800 × 2800; 2. B2.7 Sistem omogoča uporabo visokoločljivega detektorja (velikost slikovne pike ≤ 20 µm) brez kakršnihkoli dodatnih mehanskih ali programskih sprememb (princip plug&play); 1. Rotacijska miza in granitni manipulator; B3.1 Integrirana motorizirana XY mizica za mikropozicioniranje (centriranje vzorca/VOI); 2. B3.2 Brezžična izvedba mikropozicionirne mizice z nosilnostjo ≥ 5 kg; 1. B3.3 Krmiljenje vseh osi tudi prek ročnega elektronskega manipulatorja/kolesca (handwheel); 1. B3.4 Vstavki v granitnih elementih za prihodnje razširitve; 1. B3.5 Največji premer skeniranega vzorca: ≥ 520 mm; 1. B3.6 Največja višina skeniranega vzorca ≥ 600 mm; 1. B3.7 Samodejni postopek poravnave goriščne točke in kalibracije geometrije (vključno s središčem vrtenja); 1. B3.8 Manipulator oz. podajalnik (saržer) za avtomatizirano menjavo vsaj 6 različnih preizkušancev, brez prisotnosti operaterja. Upravljanje saržerja mora biti integrirano v grafični nadzorni programski opremi CT merilnika in mora omogočati programiranje serijskih meritev.; 2. Enota za in-situ obremenjevanje; B4.1 Popolna integracija in-situ obremenjevalne enote v grafično krmilno in zajemno programsko opremo CT (sinhronizacija profila obremenjevanja z zajemom in rekonstrukcijo, programiranje uporabniških kombinacij termo-mehanskega obremenjevanja in zajema CT meritev, shranjevanje zajetih rentgenskih posnetkov in parametrov obremenjevalne enote (pomik, sila in temperatura) v enotni datoteki oz. podatkovni bazi ali mapi); 5. B4.2 Serijski vmesnik za priklop zunanjega (lastnega) aktuatorja ter izdelava lastnih programskih vtičnikov (pluginov) za upravljanje zunanjih aktuatorjev neposredno prek grafičnega vmesnika (GUI) CT sistema (ne le prek skriptiranja); 2. B4.3 Drsni obroč na rotacijski mizi za neprekinjeno (neskončno) vrtenje z nameščeno in-situ napravo; 1. Zaščitno ohišje, namestitev in varnost podatkov; B5.1 Kompaktnost sistema glede na omejen laboratorijski prostor in nosilnost tal: masa ≤ 5,5 t; 1. B5.2 Vsaj trije (3) prehodi (labirinti) med okolico in rotacijsko osjo za priključke zunanje opreme; 1. B5.3 Protivibracijski zračni dušilniki s samodejnim niveliranjem; 1. B5.4 Brezprekinitveno napajanje (UPS) za varen izklop sistema ob izpadu električne energije; 2. B5.5 Zaščita ESD za varno pregledovanje občutljivih elektronskih/polprevodniških komponent; 1. Postopek pridobivanja CT slik; B6.1 Pridobivanje v načinu faznega kontrasta (propagation-based phase contrast); 2. B6.2 Rekonstrukcija med skeniranjem (predogled celotnega ali uporabniško določenega VOI pred zaključkom zajema); 1. B6.3 Namenski protokoli za hitro dinamično (4D) zajemanje, z najkrajšim časom enega obrata ≤ 5 s; 1. B6.4 Samodejno ločevanje (segmentacija) volumnov pri zajemu več vzorcev hkrati; 1. B6.5 Korekcija sipanja na osnovi (fizikalnega) modela (model-based scatter correction) in/ali zmanjšanje artefaktov na osnovi globokega učenja (AI); 1. B6.6 Živo 2D radiografsko spremljanje med zajemom (real-time) in možnost zajema videa med radiografskim prikazom vzorca v živo; 1. B6.7 Možnost rekonstrukcije posameznih prerezov v poljubni smeri in pri poljubni orientaciji vzorca za testiranje vseh rekonstrukcijskih parametrov in možnost poljubne velikosti in orientacije rekonstruiranega volumna.; 1. Računalnik, shranjevanje; B7.1 Dva ločena računalnika (eden za zajem, drugi za rekonstrukcijo/vizualizacijo), vsak s svojim monitorjem, miško in tipkovnico; 1. B7.2 Skupni grafični pomnilnik (VRAM) rekonstrukcijskega računalnika: ≥ 32 GB; 2. B7.3 Diskovno polje »enterprise« SSD v RAID konfiguraciji za delovni volumen (hitro branje/pisanje pri rekonstrukciji); 1. B7.4 Delovni pomnilnik RAM rekonstrukcijskega računalnika ≥ 512 GB; 2. Programska oprema; B8.1 Poln aplikacijski programski vmesnik (API/SDK) s skriptiranjem in krmiljenjem zunanjih naprav (senzorji, kamere, obremenjevalne celice); 2. B8.2 Možnost programiranja lastnih oken v krmilno zajemni programski opremi CT merilnika (ang. Plugin) za optimiranje dela operaterja stroja, uporabo lastnih obremenjevalnih enot in vgraditev lastnih metod nadzora in krmiljenja zajema posnetkov.; 1. B8.3 Brezplačen pregledovalnik (viewer) brez omejitve števila licenc; 1. B8.4 Napredni rekonstrukcijski algoritem onkraj filtrirane povratne projekcije (fizikalni/iterativni model) na osnovi reševanja več-energijskih enačb Beer-Lambertovega zakona ali drug, ki daje primerljivo kvaliteto rezultatov; 2. B8.5 Daljinsko upravljanje in spremljanje zajema, rekonstrukcije in vizualizacije; 1. B8.6 Možnost izvajanja paketnih/avtomatiziranih zaporedij zajema in rekonstrukcije; 1. B8.7 Razširjen nabor analitskih modulov za poobdelavo volumnov nad minimalno zahtevo: analiza poroznosti/vključkov, nominalno-dejanska primerjava, analiza debeline sten in strukturne (FEM) simulacije (vsak po 0,5 točke).; 2. B8.8 Napredni rekonstrukcijski algoritem iz B8.4 uporaben za rekonstrukcijo pri različnih načinih snemanja (spiralno (helical) in laminografija in več-rotacijsko in pri poljubnih trajektorijah); 1. Merilo C — Kvaliteta rezultatov skeniranja; Možno število točk; Doseženo število točk (izpolni naročnik). Kvaliteta rezultatov skeniranja; C1 Stopnja artefaktov zaradi različnih gostot materiala.; 2. C2 Jasnost meje med materiali podobnih optičnih gostot.; 3. C3 Vidnost in kvantifikacija poroznosti.; 2. C4 Vidnost in kvantifikacija orientacije in dimenzij steklenih vlaken.; 3. Merilo D — Prodajni pogoji; Ponujena / zajamčena vrednost; Možno število točk; Doseženo število točk. Prodajni pogoji; D1 Splošna garancija D_1 = 1,5 × ( ponujena garancija (leta) - 1 ) Minimalno 1 leto.; 3. D2 Dobavni rok D_2 = 8 - ponujeni dobavni rok (meseci) Maksimalno 8 mesecev.; 2. D3 Odzivni čas servisa na lokaciji D_3 = 3 - ponujeni odzivni čas (del. dnevi) Maksimalno 3 dni.; 2. D4 Usposabljanje D_4 = 0,3 × ( ponujeno usposabljanje (del. dnevi) - 4 ) Minimalno 4 dni po 8 ur.; 1. D5 Zajamčen čas uporabnosti in dobave rezervnih delov D_5 = 0,4× (ponujeni čas (leta) - 10) Minimalno 10 let.; 2. SKUPNA OCENA; Možno število točk; Seštevek doseženih točk (izpolni naročnik). 100.

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR. 11 ZBIR REFERENC PONUDNIKA Ponudnik:

Izjavljamo, da smo v članicah (27) Evropske Unije uspešno prodali vsaj 1 (eno) podobno napravo, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih od datuma za oddajo ponudb. Podobna naprava pomeni vsaj en CT sistem z dvema (mikro in nano) rentgenskima izvoroma ali dva posamezna CT sistema, pri čemer ima en sistem mikro izvor in drugi nano izvor.

V primeru, da se pri preverjanju resničnosti referenc s strani naročnika ugotovi, da je referenca ponudnika neresnična, se ponudnikovo ponudbo izloči.

V kolikor ne bo vpisana vsaj ena referenca naročnika, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave.

REFERENCA V ZADNJIH 5 LETIH  OD DATUMA ZA ODDAJO PONUDBE

| Naročnik | Ime opreme | Datum dobave | Kontaktni e-mail kupca opreme |
| --- | --- | --- | --- |

| Datum: | Podpis: |
| --- | --- |

OBR. 12                                                     VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana matična številka: 1627031 identifikacijska številka: SI28118081 transakcijski račun štev.: 01100-6030707507 v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| DOBAVITELJ: | _______________________________________ matična številka: _________________________ identifikacijska številka: ___________________ transakcijski račun številka: ___________________ v nadaljevanju: dobavitelj |

sklepata naslednjo			             POGODBO

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi ZJN-3 izvedel javni razpis za »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________  številka objave __________ , na spletnem portalu e-JN in EU portalu;

- je bil dobavitelj z odločitvijo naročnika izbran kot najugodnejši ponudnik. Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. _________  z dne ________ je postala pravnomočna dne …………;

- je sestavni del pogodbe naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko e-JN portala in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki);

- sta sporazumni, da bo pogodba prenehala veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve, navedene v 12. členu te pogodbe;

- izraz "Dobavitelj" pomeni gospodarski subjekt, izbran v postopku javnega naročila, ki se s to pogodbo zavezuje dobaviti, namestiti, zagnati in izročiti naročniku opremo ter izvesti vse druge pogodbene obveznosti, določene s to pogodbo in razpisno dokumentacijo.

PREDMET

2. člen

Stranki soglašata, da je predmet pogodbe »Nakup in dobava novega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje« nakup, dobava in montaža enotnega računalniškega tomografskega (CT) merilnega sistema z dvema rentgenskima izvoroma in enoto za in-situ obremenjevanje (v nadaljevanju: naprava CT), ki vključuje tudi usposabljanje naročnika ter servisno vzdrževanje naprave CT (v nadaljevanju skupaj:  pogodbena dela), kot izhaja iz Ponudbe dobavitelja z dne ______ in predračuna, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe z dne ________ (v nadaljevanju: ponudba) dane na javni razpis. Dobavitelj se obvezuje, da bo izpolnil pogodbene obveznosti v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in ponudbi, na podlagi katere je bil izbran.

Stranki sta seznanjeni, da so sestavni deli pogodbe:

- ta pogodba,

- razpisna dokumentacija naročnika z vsemi spremembami, dopolnitvami in pojasnili,

- ponudba dobavitelja z vsemi prilogami,

- ponudbeni predračun, tehnični opis in dokazila dobavitelja,

- zaveze dobavitelja, dane v okviru meril za izbor ponudbe.

Če si navedeni dokumenti nasprotujejo, se uporabijo določila, ki zagotavljajo najmanj izpolnitev zahtev iz razpisne dokumentacije oziroma za naročnika ugodnejšo zavezo dobavitelja, če je bila ta dana v ponudbi ali upoštevana pri ocenjevanju ponudbe.

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da priskrbi primerno embalažo ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje napravo CT pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka vseh garancijskih rokov.

Dobavitelj zagotavlja trajno, nepreklicno, časovno in teritorialno neomejeno licenco oziroma pravico uporabe vse programske opreme, ki je potrebna za delovanje sistema.

3. člen

Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljena naprava CT nova in bo delovala brezhibno ter da predmet te pogodbe v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede naprave CT iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

4. člen

Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

VELJAVNOST POGODBE

5. člen

Ta pogodba začne učinkovati, ko sta kumulativno izpolnjena pogoja:

- da pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki in

- da dobavitelj v pogodbeno določenem roku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če dobavitelj finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži v pogodbeno določenem roku ali ga ne predloži v zahtevani vsebini, se šteje, da odložni pogoj ni izpolnjen in pogodba ne začne učinkovati.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank, vključno z:

- uspešno izvedeno primopredajo naprave CT,

- odpravo vseh morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti,

- izpolnitvijo vseh obveznosti dobavitelja iz naslova garancije,

- zagotavljanjem servisnega vzdrževanja in rezervnih delov v obsegu in za obdobje, določeno s to pogodbo in tehničnimi specifikacijami.

PODIZVAJALCI

6. člen

Dobavitelj je dolžan sam izvesti predmetno javno naročilo. Če nominira podizvajalca, mora naročniku posredovati:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava podizvajalčeve terjatve do dobavitelja,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

Dobavitelj bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- naziv podizvajalca:_____________________________________________

- matična številka: _______________

- ID za DDV: SI_______________

- transakcijski račun: SI56 __________________________

- zakoniti zastopnik: __________________

- vrsta del in vrsta dobav: ______________

- predmet dobav: _________________

- količina: __________________

- vrednost dobav: _________________

- kraj izvedbe dobav: _______________

- rok izvedbe dobav: _______________

- podizvajalec _______________je v ponudbi izvajalca dne ____________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do dobavitelja.

(opomba: podatki bodo vpisani glede na podizvajalce, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi)

Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje in se sklene aneks k tej pogodbi.

Dobavitelj v celoti odgovarja za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe in celotno izpolnitev obveznosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije in njegove ponudbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca, mora dobavitelj pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Dobavitelj je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

CENA

7. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo pogodbena dela iz 2. člena te pogodbe izvedel za fiksno in nespremenljivo ceno, vse po pogodbeni vrednosti iz četrtega odstavka tega člena in po pogodbeni klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da bo za to ceno izvedel vsa pogodbena dela, ki so potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del iz te pogodbe.

Pogodbena klavzula »ključ v roke« pomeni, da vsebuje dogovorjena pogodbena vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih dodatnih in več del. Dobavitelj jamči, da fiksnost pogodbene vrednosti v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih izpolnitev.

Pogodbena vrednost je vrednost, v katero so všteti vsi stroški, popusti, rabati, nastali z nakupom, dobavo in transportom opreme na lokacijo namestitve v Ljubljani: zavarovanja, pristojbine, montažo, instalacijo, zagon in uvajanje v delo, DDV, carin in vsi drugi stroški za izpolnitev pogodbe (pariteta Incoterms DDP, Ljubljana, razklad, vnos v stavbo in transport po stavbi na končno lokacijo), vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, ter vsi ostali stroški, potrebni za popolno in funkcionalno izvedbo pogodbenih del, skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi učinki na spremembe cen materiala, dela in drugih resursov, potrebnih za dokončanje vseh pogodbenih del ter je ni možno povečati. Pogodbena vrednost vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

Pogodbena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. ________ z dne __________, ki je priloga te pogodbe, ter v skladu s predloženim predračunom dobavitelja z dne ______________, ki je priloga te pogodbe, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti ___________________ EUR brez DDV, z besedo: _________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

DOBAVA, IZROČITEV NAPRAVE CT IN DOBAVNI ROK

8. člen

S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi napravo CT.

Dobavitelj zagotavlja dobavo, namestitev, montažo in zagon dobavljene naprave CT ter uspešno opravljen končni prevzem najpozneje v ____ mesecih od začetka učinkovanja pogodbe.

Ob dobavi in montaži mora dobavitelj hkrati z napravo CT naročniku izročiti tudi:

- tehnično dokumentacijo,

- uporabniška navodila,

- servisna navodila,

- garancijske liste,

- izjave o skladnosti,

- certifikate,

- dokazila o skladnosti s predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji,

- poročilo o namestitvi in zagonu,

- poročilo o prevzemnih testih,

- dokazila o licencah programske opreme,

- dokazila o izvedenem usposabljanju,

- seznam dobavljene opreme, modulov, dodatkov, licenc in rezervnih delov.

Dobavitelj mora skrbnika naročnika o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 14 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in montaže ter način dobave.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila. Če dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, naročnik ni dolžan sprejeti naprave CT.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

9. člen

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi in montaži naprave CT ali nepravilne dobave ali montaže, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 % neto pogodbene vrednosti za vsak teden zamude, največ pa 10 % neto pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni (2% celotne pogodbene vrednosti brez DDV, skupaj največ 10 %), če je prevzel napravo CT potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi in montaži tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani dobavitelja. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Dobavitelj je seznanjen, da se predmet pogodbe financira tudi iz javnih sredstev (Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije), pri čemer je pogoj za sofinanciranje pravočasna izvedba investicije, ki je predmet sofinanciranja iz javnih sredstev.

Če naročnik zaradi zamude ali druge kršitve pogodbenih obveznosti na strani dobavitelja izgubi pravico do črpanja oziroma do izplačila sredstev javnega sofinanciranja ali se ta sredstva zmanjšajo, je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vso premoženjsko škodo, ki mu zaradi tega nastane.

Dobavitelj odgovarja za navedeno škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ne glede na plačilo pogodbene kazni po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki odgovarjata za škodo, ki jo povzročita drugi stranki zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, v skladu z veljavnimi predpisi in to pogodbo. Dobavitelj odgovarja tudi za škodo, ki jo pri izvedbi pogodbe povzročijo njegovi delavci, podizvajalci ali druge osebe, ki jih vključi v izvedbo pogodbe.

Dobavitelj potrjuje, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, lokacijo namestitve, tehnične, prostorske, transportne, varnostne in druge pogoje izvedbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno, roke ali njegove obveznosti. Dobavitelj izjavlja, da so mu pogoji izvedbe jasni in se odpoveduje zahtevkom, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s temi pogoji.

PREVZEM NAPRAVE CT

10. člen

Dobava in prevzem naprave CT, ki je predmet razpisa, se opravi na lokaciji nameščene naprave CT na podlagi dobavnice, ki jo podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank. Dobavnica ne pomeni uspešnega prevzema naprave CT.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti opreme o tem v najkrajšem možnem času obvestil skrbnika naročnika.

Če naročnik pri prevzemu in zagonu ugotovi, da naprava CT, njena montaža, funkcionalnost, dokumentacija ali katerakoli druga pogodbena obveznost ni skladna s to pogodbo, razpisno dokumentacijo ali ponudbo dobavitelja in drugimi zavezami dobavitelja, lahko dobavo oziroma prevzem zavrne. O ugotovljenih neskladnostih sestavi zapisnik o ugotovljenih neskladnosti, v katerem določi primeren rok za njihovo odpravo, ki praviloma ne sme biti daljši od 15 (petnajst) koledarskih dni, razen če zaradi narave ugotovljenih pomanjkljivosti pogodbeni stranki pisno dogovorita drugače.

Kontrola uspešno izvedene montaže in zagona obsega predvsem:

- popolno funkcionalnost sistema,

- preizkus z 2D rentgenskim vzorcem (JIMA) za potrditev odobrene 2D prostorske ločljivosti,

- vsaj eno visokoločljivo CT skeniranje od nastavitve parametrov do rekonstrukcije,

- ponovitev predhodnih meritev (merilo C), kjer dobavitelj dokaže doseganje enake kvalitete posnetkov. Ob ne-doseganju primerljivih kvalitet posnetkov se dobavitelj zavezuje, da bo napravo znotraj dobavnega roka posodobil na lastne stroške do stopnje doseganja kvalitete izkazane ob predhodnih meritvah

- prevzemni preizkus zaščite pred sevanjem skladno s slovenskimi predpisi.

Do odprave vseh ugotovljenih neskladnosti se šteje, da dobava ni bila pravilno izvedena in da prevzem ni opravljen. Če je dobavitelj zaradi neodprave neskladnosti v zamudi z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, se zanj uporabljajo določbe te pogodbe o pogodbeni kazni zaradi zamude.

Če dobavitelj ugotovljenih neskladnosti ne odpravi v roku, določenem v zapisniku o ugotovljenih neskladnosti iz tretjega odstavka tega člena, oziroma jih ne odpravi pravilno ali v celoti, lahko naročnik po predhodnem pisnem opozorilu:

- unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obsegu neizpolnjenih pogodbenih obveznosti;

- odstopi od pogodbe v skladu z določbami te pogodbe in veljavno zakonodajo;

- od dobavitelja zahteva povračilo škode, ki presega znesek pogodbene kazni oziroma unovčenega finančnega zavarovanja, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Če se izkaže, da dobava in montaža naprave CT ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Končni prevzem se izvede s podpisom Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu s strani obeh pogodbenih strank. Pogoj za podpis Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu je zaključek vseh pogodbenih del, uspešna montaža in zagon naprave CT, izvedeno usposabljanje naročnika ter izročitev vse s pogodbo določene dokumentacije za obratovanje naprave CT.

USPOSABLJANJE NAROČNIKA

11. člen

Pred podpisom Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu je dobavitelj na lokaciji naročnika dolžan zagotoviti usposabljanje najmanj 5 delavcev naročnika. Dobavitelj se zavezuje izvesti usposabljanje delavcev naročnika za varno, pravilno in učinkovito uporabo dobavljene opreme. Usposabljanje mora obsegati najmanj zahteve iz tehničnih specifikacij oziroma obseg, ki ga je dobavitelj ponudil v ponudbi, če je ta za naročnika ugodnejši. Ne glede na prejšnji stavek, mora usposabljanje trajati ________ delovne dni po 8 ur.

Usposabljanje se izvede po namestitvi in uspešnem zagonu opreme ter pred podpisom Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu, razen če se pogodbeni stranki pisno dogovorita drugače.

Usposabljanje se izvede na lokaciji naročnika, kjer je oprema nameščena, razen če pogodbeni stranki pisno dogovorita drugače, v angleškem ali slovenskem jeziku.

Šteje se, da je usposabljanje uspešno izvedeno, ko:

- je usposabljanje izvedeno v pogodbeno dogovorjenem obsegu,

- je naročniku izročena vsa pripadajoča dokumentacija,

- obe pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o izvedenem usposabljanju.

Vsi stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno ceno.

NAČIN PLAČILA

12. člen

Dobavitelj bo izstavil račun v roku 8 (osmih) koledarskih dni po podpisu Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu s strani obeh pogodbenih strank, ki je priloga računa.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun dobavitelja številka:

_____________________________________, odprt pri ___________________.

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljen račun poravnal dobavitelju po izstavitvi pravilnega računa, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilnega računa.

V primeru, da izstavljen račun ni pravilen, ga je naročnik v roku 8 (osmih) koledarskih dni dolžan zavrniti z obrazložitvijo, dobavitelj pa izstaviti nov, popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

JAMČEVALNE ZAHTEVE

13. člen

Dobavitelj jamči, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsemi tehničnimi, funkcionalnimi, varnostnimi in drugimi zahtevami, določenimi v tej pogodbi, razpisni dokumentaciji, ponudbi dobavitelja in v drugih zavezah dobavitelja, ter da bo ob primerni uporabi deloval brezhibno, brez napak in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi kakovosti ter navodili.

Izvajalec jamči 1 (eno) leto za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu.

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v odzivnem času in roku iz 17. člena pogodbe, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če dobavitelj ne odpravi napake/pomanjkljivosti v pogodbeno določenem roku, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti na račun dobavitelja in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobavljenega blaga za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga dobavitelj obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik lahko zahteva tudi znižanje kupnine, odstop od pogodbe in povrnitev škode.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

14. člen

Dobavitelj jamči, da je dobavljena naprava CT nova, nerabljena, brez stvarnih in pravnih napak ter da v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji, ponudbi in tej pogodbi.

Dobavitelj zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje opreme v trajanju _____ let. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu.

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi dobavljene opreme, jih mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v odzivnem času in roku iz 17. člena pogodbe.

Če dobavitelj ne odpravi napake/pomanjkljivosti v pogodbeno določenem roku, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti na račun dobavitelja in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobavljenega blaga za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga dobavitelj obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik lahko zahteva tudi znižanje kupnine, odstop od pogodbe in povrnitev škode.

15. člen

V garancijski dobi je dobavitelj dolžan brezplačno zagotavljati odpravo programskih napak ter vse varnostne in funkcionalne posodobitve, potrebne za nemoteno delovanje dobavljene opreme.

16. člen

Če je posamezen del opreme zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del z dnem njegove zamenjave oziroma ponovne vgradnje teči nova garancijska doba v enakem trajanju, kot je določena za prvotno opremo naprave CT.

Garancija ne krije napak ali poškodb, ki so izključno posledica:

- uporabe naprave CT v nasprotju s pisnimi navodili dobavitelja ali proizvajalca;

- mehanskih poškodb ali drugih poškodb, ki jih povzroči naročnik ali tretja oseba;

- posegov nepooblaščenih oseb brez predhodnega pisnega soglasja dobavitelja, razen če je bil poseg izveden po navodilih ali s soglasjem dobavitelja;

- višje sile.

Garancijske obveznosti iz tega člena ne posegajo v obveznosti dobavitelja glede servisnega vzdrževanja, odprave napak in zagotavljanja rezervnih delov po 17. in 18. členu te pogodbe.

VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADOMESTNI DELI

17. člen

Dobavitelj zagotavlja servisno vzdrževanje, odpravo napak in rezervne dele za popravila predmeta pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati odzivni čas in odpravo napake za napravo CT v sledečih rokih:

  - odzivni čas: največ __ (z besedo_________) delovne dni od prijave napake za servisnega inženirja na lokaciji

  - odzivni čas: največ 5 (pet) delovnih dni od prijave napake za aplikacijskega strokovnjaka na lokaciji

  - odzivni čas: največ 24 ur ob delovnih dneh od prijave napake za nadgradnjo in posodobitev programske opreme ter za brezplačno spletno/telefonsko tehnično podporo

  - čas za odpravo napake:v največ 10 (desetih) dneh po prijavi napake na lokaciji naročnika

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto skrbnika, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika oziroma skrbnika.

Dobavitelj je v primeru zamude pri odpravi napak dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine zamude in z naročnikom skupaj pisno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

Če dobavitelj zaradi objektivnih razlogov, na katere nima vpliva (npr. dobavni rok proizvajalca za rezervni del), napake ne more dokončno odpraviti v pogodbenem roku, mora:

- naročnika o razlogih pisno obvestiti najpozneje pred iztekom roka za odpravo napake,

- izkazati, da je rezervni del pravočasno naročil,

- predložiti predvideni rok dobave proizvajalca,

- do dokončne odprave v roku 14 dni zagotoviti začasno rešitev, ki omogoča uporabo opreme v največji možni meri, kadar je to tehnično mogoče.

Dobavitelj mora napako dokončno odpraviti najpozneje v 10 dneh od prijave napake. Če to zaradi objektivnih razlogov na strani proizvajalca rezervnega dela ni mogoče, mora dobavitelj:

- dokazati obstoj teh razlogov,

- izkazati pravočasno naročilo rezervnega dela,

- naročniku redno poročati o stanju dobave,

- zagotoviti začasno rešitev oziroma nadomestno opremo, kadar je to tehnično in ekonomsko izvedljivo.

18. člen

Dobavitelj v okviru pogodbene cene iz 7. člena te pogodbe zagotavlja servisno vzdrževanje naprave CT minimalno 5 (pet let) od podpisa Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu, ki krije stroške rednih (preventivnih) vzdrževalnih servisov, kar vključuje najmanj en preventivni servisni obisk na lokaciji letno, vključno s posodobitvami programske opreme, umeritvijo in pregledom sistema.

Dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov najmanj _______let od podpisa Zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu.

19. člen

Naročnik vse reklamacije in obvestila o napakah sporoča pisno skrbniku dobavitelja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

20. člen

Dobavitelj je dolžan v desetih (10) delovnih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno, plačljivo na prvi pisni poziv in veljavno najmanj 60 dni po podpisu za zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu.

Če dobavitelj finančnega zavarovanja ne predloži v pogodbeno določenem roku ali ga ne predloži v zahtevani vsebini, lahko naročnik odstopi od pogodbe oziroma unovči pravice, ki mu pripadajo po tej pogodbi in veljavnih predpisih.

V kolikor dobavitelj ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dobavitelja pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora dobavitelj nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

21. člen

Dobavitelj je dolžan najpozneje v desetih (10) delovnih dneh po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem končnem prevzemu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno, plačljivo na prvi pisni poziv in veljavno ves čas garancijske dobe in še najmanj 60 dni po poteku najdaljše garancijske dobe.

V kolikor dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

Naročnik je upravičen unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, če dobavitelj v garancijskem roku ne odpravi napak v rokih, določenih s to pogodbo.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora dobavitelj nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

22. člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

23. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse pogodbene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije za dobavo in montažo naprave CT ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

24. člen

Dobavitelj odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

ODSTOP POGODBE TRETJEMU

25. člen

Dobavitelj ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

26. člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo dobavitelj na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil dobavitelja o nastali situaciji. Dobavitelj ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Dobavitelj bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če dobaviteljevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil dobavitelja za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga, ki ga je dobavitelj dobavil naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer dobavitelj ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga, je pa takšno blago nujno potrebno za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od dobavitelja, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

VIŠJA SILA

27. člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika, v nasprotnem primeru se na višjo silo ne more sklicevati. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri dobavitelju ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

RAZVEZNI POGOJ

28. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih (10) dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če dobavitelj ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi pogodbe ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

30. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo dobavitelj prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se dobavitelj zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom dobavitelju, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne dobavi, ne namesti ali ne usposobi opreme niti v dodatnem roku,

- dobavi opremo, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev ali ponudbenih zavez,

- ne odpravi ugotovljenih neskladnosti ali napak v določenem roku,

- ne predloži zahtevanih finančnih zavarovanj, dokazil, dokumentacije ali licenc,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo

- ne zagotovi servisne podpore, rezervnih delov ali vzdrževanja v skladu s pogodbo,

- samovoljno zamenja prijavljenega podizvajalca ali vključi neprijavljenega podizvajalca,

- krši obveznosti glede varovanja podatkov, sevalne varnosti ali zakonite uporabe opreme,

- ne izpolnjuje drugih bistvenih obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije ali ponudbe.

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

SKRBNIKI POGODBE

32. člen

Skrbnik na strani naročnika je izr. prof. dr. Miroslav Halilovič, 01 4771 439, elektronski naslov: miroslav.halilovic@fs.uni-lj.si.

Skrbnik na strani izvajalca je: ____________________________-

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti in skleniti aneks k pogodbi.

KONČNE DOLOČBE

33. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da dobavitelj pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

34. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki in je skladen s 95. členom ZJN-3. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

35. člen

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne, lastniške, organizacijske ali druge spremembe , ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbe  ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

36. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se pogodbeni stranki dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po materialnem in procesnem pravu Republike Slovenije.

37. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

38. člen

Ta pogodba je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po en (1) izvod.

| Ljubljana, dne _________ |  | Ljubljana, dne _________ |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
| _____________ |  | Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo |
|  |  | Prof.dr. Jernej Klemenc, dekan |

Prilogi:

- priloga 1: razpisna dokumentacija

- priloga 2: ponudba dobavitelja